Załącznik nr 1 do SWZ

Wymagania i parametry techniczne na dostawę mikroskopu grzewczego wysokotemperaturowego

| Lp. | Nazwa parametru | Wymaganie | Kolumna do wypełnienia przez oferenta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ |  | Podać |
| 2 | Producent |  | Podać |
| 3 | Kraj producenta |  | Podać |
| 4 | Rok produkcji | 2025 | Potwierdzić |

| 1 | Podstawowe wymagania techniczne | Stanowisko pomiarowe służące do analizy i pomiaru temperatur charakterystycznych przemian szkieł i szkło-ceramik na podstawie zmiany kształtu próbki podczas ogrzewania, składające się z: 1.1. Ławy optycznej z szyną oraz regulowanymi statywami dla pieca, kamery, oświetlenia i stolika do umieszczenia próbki, 1.2. Pieca z oporowym elementem grzewczym z ochroną elementów w postaci warstwy pasywacyjnej i/lub rury z Al2O3, o możliwości ogrzewania próbki od temperatury otoczenia (RT) do min. 1600°C (mierzone jako temperatura próbki), 1.3. Stolika z Al2O3 do umieszczania badanych próbek, 1.4. Układu oświetlenia próbki, LED o barwie niebieskiej z zakresu 440-480 nm 1.5. Kamery do rejestracji obrazu próbki w trakcie ogrzewania, w jakości umożliwiającej automatyczną analizę kształtu próbek w różnych temperaturach, o rozdzielczości nie mniejszej niż 5 MP 1.6. Układu do chłodzenia pieca i elementów optycznych czynnikiem chłodniczym np. wodą w obiegu zamkniętym, 1.7. Układu podawania gazów obojętnych lub utleniających (patrz punkt 3), 1.8. Termopary do pomiaru temperatury próbki, 1.9. Stanowiska komputerowego, komputer nie mniej niż 32 GB RAM, dysk SSD min. 500 GB, monitor min. 23”, klawiatura, mysz optyczna, 1.10. Oprogramowania do sterowania mikroskopu oraz obróbki wyników pomiarowych (patrz pkt. 4), 1.11. Zestawu do przygotowania próbek z proszków – wyprasek w kształcie walca, 1.12. Zestawu elementów zużywanych i na wymianę (patrz pkt. 5), 1.13. Pokrywy/pokrowca ochronnego dla urządzenia nie będącego w użyciu. | Potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Metodyka badań, dokładności, rozdzielczość, wymiary próbek | 2.1. Urządzenie umożliwia automatyczną ocenę zmiany kształtu próbki podczas ogrzewania i wyznaczanie odpowiadających danemu kształtowi temperatur przemian: zaoblenia/deformacji (DT), kuli (ST), półkuli (HT), płynięcia (FT), spiekania (SIN), 2.2. Możliwe jest określenie krzywej lepkości szkieł w funkcji temperatury zgodnie z zależnością Vogela-Fulchera-Tammana, 2.3. Rozdzielczość rejestracji zmiany temperatury: 1 K lub lepsza, 2.4. Rozdzielczość pomiaru zmiany długości: 0,1 μm lub lepsza, 2.5. Możliwość pomiaru próbek o wymiarach w zakresie wysokość 1–6 mm i szerokości 1-8 mm lub szerszym, 2.6. Zestaw min. 5 szt. certyfikowanych próbek do kalibracji temperatury – folii lub drucików palladowych, wraz ze świadectwem wzorcowania. | Potwierdzić |
| 3 | Badanie w atmosferze innej niż powietrze | 3.1. Układ pomiarowy gazoszczelny, 3.2. Min. 1 linia podłączenia gazów (z grupy gazów obojętnych np. N2, Ar, oraz utleniających np. O2), składająca się z: przyłączy i przewodów do podłączenia gazu, przepływomierza masowego, zaworu zamykającego. 3.3. Sterowanie przepływem i ewakuacją gazów z poziomu oprogramowania. | Potwierdzić |
| 4 | Oprogramowanie, sprzęt komputerowy | 4.1. Oprogramowanie opracowane przez producenta urządzenia, do zbierania, przechowywania i analizy zebranych danych, umożliwiające automatyczną ocenę kształtu próbki i wyznaczanie temperatur przemian: zaoblenia/deformacji (DT), kuli (ST), półkuli (HT), płynięcia (FT), spiekania (SIN) oraz wyznaczenia krzywej lepkości w funkcji temperatury zgodnie z zależnością Vogela-Fulchera-Tammana. 4.2. Licencja oprogramowania udzielana bezterminowo, dedykowanego do urządzenia, zapewniająca funkcjonalności jak w punkcie 4.1. 4.3. Stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym minimalnie o parametrach wymaganych przez dostarczane do urządzenia oprogramowanie, komputer nie mniej niż 32 GB RAM, dysk SSD min. 500 GB, monitor min. 23”, klawiatura, mysz optyczna, 4.4. Możliwość zainstalowania wersji oprogramowania dającej możliwość przeglądania i obróbki wyników na komputerach niepodłączonych do urządzenia, w ramach licencji z punktu 4.2. | Potwierdzić |
| 5 | Elementy zużywalne i na wymianę | 5.1. Zestaw podłoży z Al2O3 (min. 96% i min. 99%) do umieszczenia próbek – w sumie min. 100 sztuk 5.2. Mufa ochronna elementów grzewczych z Al2O3 (min 99%), 5.3. Zestaw szkieł kwarcowych (osłona od strony kamery, osłona od strony lampy), min. po 1 szt. 5.4. Zestaw uszczelek dedykowanych do montażu szkieł kwarcowych, min. 2 komplety 5.5. Termopara do pomiaru temperatury próbki. | Potwierdzić |
| 6 | Pozostałe | 6.1 Całodniowe szkolenie z obsługi urządzenia i oprogramowania dla min. 6 osób, 6.2. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej na nośniku USB, 6.3. 24 miesiące gwarancji liczonej od daty odbioru w docelowym miejscu użytkowania. 6.4. Serwis pogwarancyjny przez 10 lat od dostawy, 6.5. Wsparcie techniczne i dostarczenie części zamiennych przez 10 lat od dostawy 6.6. Certyfikat zgodności z normami CE | Potwierdzić |
| 7 | Testy akceptacyjne | Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testu akceptacyjnego celem weryfikacji spełnienia podanych powyżej i potwierdzonych w trakcie postępowania wymagań. Test zostanie przeprowadzony przy odbiorze urządzenia na certyfikowanych próbkach odniesienia, dostarczonych w ramach dostawy, a wyniki porównane z zapisami w świadectwie wzorcowania dostarczonym wraz z próbkami referencyjnymi. Brak spełnienia wymagań skutkować będzie niepodpisaniem protokołu odbioru przez użytkownika. | Potwierdzić |

Załącznik nr 2 do SWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY

O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU 
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ……………………………………………… (nazwa postępowania),prowadzonego przez Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i  Fotoniki (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust.1  i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

lub

- zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp.

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

- Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e Podwykonawcą/mi: ……………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Wskazuję, że dokumenty na potwierdzenie tych faktów, o których mowa w Rozdziale VII SWZ znajdują się 
w formie elektronicznej pod następującymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (należy zaznaczyć):

- https://prod.ceidg.gov.pl

- https://ems.ms.gov.pl

- inny rejestr:  ………………………………..

Załącznik nr 3 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O ZAKRESIE WYKONANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ WYKONAWCÓW

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

………………………………………………………………………………………..

oświadczamy, że:

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje następujące dostawy, usługi lub roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

- Wykonawca …………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy)zrealizuje następujące dostawy, usługi lub

roboty budowlane*:…………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/my*, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

*niewłaściwe skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

dla  Sieć Badawcza  Łukasiewicz - Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki

| Przedmiot zamówienia |  | Dostawa mikroskopu grzewczego wysokotemperaturowego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i adres Wykonawcy | ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. |
| 2. | NIP REGON lub odpowiednie numery z państw | ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………. |
| 3. | Telefon: e-mail: | ............................................................................... .............................................................................. |
| 4. | Całkowita cena oferty netto Stawka podatku VAT Wartość VAT Całkowita cena oferty brutto | podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP słownie:........................................................ podać: .....................% podać: .......................................... PLN/EUR/USD/GBP podać: ............................ PLN/EUR/USD/GBP słownie: ...................................................... |
| 5. | Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. | podać: ........................................ (w miesiącach) |
| 6. | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące | podać:…………………….. (w miesiącach) |
| 7. | Oświadczenie | Oświadczam, iż wybór mojej oferty będzie/ nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazuje następujące nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuje ich wartość bez kwoty podatku:........................................ nazwa towaru …..………………………………........................ |
| 8. | Rodzaj Wykonawcy | Oświadczam, iż jestem: - Mikro przedsiębiorcą - Małe przedsiębiorstwo - Średnie przedsiębiorstwo - Jednoosobowa działalność gospodarcza - Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - Inny rodzaj: podać ………………………. w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Uwaga! Zaznaczyć „X” odpowiednią kratkę) |
| 9. | Oświadczenie | Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią SWZ (wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część) i akceptuję jej brzmienie bez zastrzeżeń. |
| 10. | Oświadczenie | Oświadczamy, że na dzień składania ofert oraz w całym okresie obowiązywania umowy realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadą „nie czyń poważnej szkody” DNSH zgodnie z art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 |
| 11. | Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. | potwierdzić:…………………………………………….. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). |
| 12. | Osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy | podać: ........................................... |
| 13. | Części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom | podać części zamówienia : ....................... podać nazwy firm: ………………………….. |
| 14. | Dokumenty załączone do oferty | 1. 2. |

*niepotrzebne skreślić

# Załącznik nr 7  do SWZ

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, 
O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 PZP, 
W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Wykonawca:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….……

(pełna nazwa/firma, adres, NIP)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., oświadczamy, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania,  o których mowa w:

- art. 108 ust. 1  ustawy Pzp

- art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach 
w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

są aktualne / są nieaktualne*

UWAGA!: W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć dodatkową informację 
w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.