Opis wymaganych parametrów jakościowo - technicznych zapotrzebowanego sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

| L.p | Opis parametru | Spełnienie wymagań | Odpowiedź oferenta TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator – wymagania |  |  |
|  | Analizator automatyczny , nablatowy z dedykowanym stołem o pojemności min 50 próbek wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera. | TAK |  |
|  | Analizator automatyczny pracujący w oparciu o technikę testów mikrokolumnowych żelowych wykonujący wszystkie podane w SWZ badania | TAK |  |
|  | Analizator automatyczny z dostępną funkcją wykonywania badań pilnych „cito” | TAK |  |
|  | Analizator umożliwiający rozpoczęcie wykonywania badań, w trakcie procedury wykonywania badań zleconych wcześniej | TAK |  |
|  | Analizator automatyczny wyposażony w system potrzymywania napięcia UPS | TAK |  |
| 2 | Analizator – wymagany system pracy |  |  |
|  | Analizator w pełni zautomatyzowany: od pobrania materiału z badanej próbki do przesyłania wyniku badania do komputera | TAK |  |
|  | Automatyczny system powiadamiania operatora m.in. o : aktualnym stanie odczynników (krwinek , kaset płynów) niewystarczającym stanie ilości odczynników do wykonywania zaprogramowanych badań | TAK |  |
|  | System usuwania zużytych kart wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym. | TAK |  |
|  | Wbudowany w analizator , bez udziału operatora system przenoszenia kart do pojemnik na odpady | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych bezpośrednio z analizatora. | TAK |  |
|  | Akceptacja róznych systemów kodów kreskowych – wykonawca dostarcza analizator z czytnikiem kodów | TAK |  |
| 3 | System kontroli jakości QC dla poszczególnych modułów analizatora |  |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości QC dla poszególnych modułów analizatora: wirówki – kontrola prędkości wirowania inkubatora – kontrola temperatury inkubacji głowicy pipetującej: kontrola objętości pipetowania oraz odczynników | TAK |  |
| 4 | System zastępczy / backup |  |  |
|  | Wymagane zabezpieczenie automatycznego systemu manualnym systemem backup tj.: inkubator, wirówka, pipeta pracującym na kompatybilnych odczynnikach z systemem automatycznym, urządzenie wielofunkcyjne | TAK |  |
| 5 | Oprogramowanie |  |  |
|  | Wymagane oprogramowanie analizatora w języku polskim oraz podłączenie analizatora do LIS Esculap wraz z niezbędnym do realizacji zamówienia sprzętem komputerowym na koszt wykonawcy | TAK |  |
| 6 | Klimatyzator |  |  |
|  | Powierzchnia klimatyzowana- pracownia ok. 20m² | TAK |  |
|  | Serwis, wymagane części zamienne wymagane do konserwacji- bezpłatne w okresie dzierżawy | TAK |  |
|  | Montaż przez uprawnionych pracowników | TAK |  |
|  | Instrukcja użytkowania w jęz. polskim | TAK |  |
|  | Ubezpieczenie klimatyzatora | TAK |  |
|  | Montaż urządzenia zewnętrznego zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie | TAK |  |
| 7 | Wymagania z zakresu gwarancji ,serwis , dopuszczenia do użytkowania , warunki dodatkowe do oferowanego sprzętu |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
|  | Deklaracje zgodności, CE | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie eksploatacji urządzeń w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |
|  | Gwarancja wykonawcy, że wyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji | TAK |  |
|  | Katalogi i inne materiały opisujące przedmiot zamówienia w języku polskim zostały załączone do oferty przetargowej | TAK |  |
|  | Gwarancja dzierżawionych urządzeń obejmuje cały czas trwania umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia przeglądów serwisowych wydzierżawionych urządzeń tzn.: bezpłatnego przegląd automatycznego analizatora, systemu backup, pipety – nie mniej niż 1 raz w ciągu 12 miesięcy potwierdzony raportem serwisowym/ certyfikatem dopuszczającym sprzęt do użytku. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu (do dnia zawarcia umowy) harmonogram działań serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK |  |
|  | Obsługa serwisowa świadczona jest min 5 dni w tygodniu (w dni robocze). W przypadku awarii czas reakcji od chwili oceny przez serwis konieczności przyjazdu do Zamawiającego wynosi 24h z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca usunięcie awarii potwierdza raportem serwisowym/ certyfikatem dopuszczającym sprzęt do użytku. | TAK |  |

UWAGA :

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty

……………………………………………………………………………………..

podpis osoby (osób) uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)