{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["01","02","03","04","05","06","07","08","09","10","11","12","13","14"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"01","index":0,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8}
[]
[null,"Pakiet  1"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) ","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
[1,"Płytka do zamocowania udowego przeszczepu ACL z otworami, wkonana z tytanu",50]
[2,"Guzik tytanowy z otworami do mocowania piszczelowgo przeszczepu ACL",50]
[{"$nulls":5},{"$f":"SUM(F5:F6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Depozyt po 8 sztuk z każdego rodzaju"]

{"sheet":"02","index":1,"n_rows":95,"n_cols":6,"rows_kept":95}
[]
[null,"Pakiet 2"]
[]
[null,"Endoproteza stawu kolanowego jednopromieniowa pierwotna i rewizyjna"]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) ","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
["1.","Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego , cementowa , z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). , anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron . Możliwość założenia w pierwotnym komponencie PS metalowych podkładek dystalnych i tylnych . Umożliwia zgięcia kończyny 150⁰.",50]
["2. ","Standardowa , cementowa taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego , przynajmniej w 8 rozmiarach .",50]
["3.","Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego , bezcementowa , z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron .  Umożliwia zgięcia kończyny 150⁰.",10]
["4.","Taca piszczelowa bezcementowa z powłoką czystego tytanu pozwalającą na biologiczną fiksację / przerost kostny w jej strukturę z min. , przynajmniej w 8 rozmiarach. Bez dodatkowych śrub .",10]
["5.","Wkładka z wysokousieciowanego polietylenu o wysokiej odponości mechanicznej i oksydacyjnej w  o geometrii łuku rotacyjnego zapewniającej rotację +/- 20⁰ o grubościach : 9mm - 19mm",80]
["6.","Komponent piszczelowy typu All-Poly PS,  w min.8 rozmiarach i min. 4 grubościach .",40]
["7.","Rzepka polietylenowa symetryczna i asymetryczna min. 3 rozmiary .",2]
["8.","Ostrze jednorazowe do użyczonego napędu ",30]
["9.","Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego , cementowana , kompatybilna liniowo z pierwotną protezą jednopromieniową *.                                                                           Modularna cementowa endoprotezarewizyjna stawu kolanowego komponent udowy  anatomiczny w minimum 8 rozmirach . Komponent piszczelowy w minimum 8 rozmiarach . System dajact możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego min. 5,10,15mm oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego o min. przekroju 10-25mm i minimum dwóch długościach . Trzpienie bezcementowe z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą niezależnego mimośrodu (możliwość obrotu 360⁰) o 2,4,6,8mm. Wkładka piszczelowa o grubości min. 9-31mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia , wykonana z polietylenu wysokiej odporności mechanicznej oksydacyjnej . Możliwość zastosowania conów pressfitowych piszczelowych i udowych do ubytków przynasadowych . System złożony z elementów : "]
[null,"komponent udowy",2]
[null,"komponent piszczelowy uniwersalny",2]
[null,"wkładka polietylenowa",2]
[null,"bloczek udowy dystalny",2]
[null,"bloczek udowy tylny ",2]
[null,"podkładka piszczelowa boczna przyśrodkowa",2]
[null,"podkładka piszczelowa przyśrodkowa boczna",2]
[null," trzpień udowy bezcementowy",2]
[null," trzpień piszczelowy bezcementowy",2]
[null," trzpień cementowany",2]
[null,"offset mimośrodowy do uda 2,4,6,8mm",2]
[null,"offset mimośrodowy do piszczeli 2,4,6,8mm",2]
[null,"komponenty z czystego tytanu CPTI do dużych ubytków metaphysialnych piszczelowych SYMETRYCZNE I ASYMETRYCZNE i udowych",1]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E6:E27)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Depozyt - 2 kpl."]
[]
[null,"Uwaga :"]
[null,"Endoproteza rewizyjna * instrumentarium typu Flying Kit (\"lotne\") - instrumentarium i implanty udostępnione na czas trwania zabiegu operacyjnego"]
[null,"Wykonawca zapewni aktywny balanser stawu kolanowego do oceny stopnia koślawości/szpotawości i grubości wkładki ."]
[null,"Wykonawca przekaże w komis 2 kpl zaoferowanego implantu i ostrzy kompatybilnych z piłą umowy ."]
[null,"Wymagane bezpłatne użyczenie 2 kpl instrumentarium i napędów (piła i wiertarka) na czas trwania umowy."]
[null,"Wykonawca zapewni certyfikowane szkolenia z zakresu w/w asortymentu dla lekarzy i instrumentariuszek ."]
[]
[]
["Lp.","Nazwa / opis parametru","Parametr graniczny","Parametr oferowany","Ocena parametru"]
[null,"I. Implanty"]
[null,"System do alloplastyki oparty o jednoosiowość/wieloosiowość w zakresie min. 10- 100° AP","Podać",null,"jednoosiowy - 100 pkt. wieloosiowy- 10 pkt."]
[null,"Element udowy pierwotny PS - ilość rozmiarów","Podać",null,"Najwięcej - 10pkt. pozostałe proporcjonalnie"]
[null,"Element piszczelowy pierwotny - ilość rozmiarów","Podać",null,"Najwięcej - 10pkt. pozostałe proporcjonalnie"]
[null,"Możliwość uzupełniania ubytków kostnych metalowymi augumentami tylnych i dystalnych w komponencie udowym pierwotnej PS .","Podać",null,"Tak - 30 pkt.                        Nie -  0 pkt."]
[null,"Podniesiona część w komponencie udowym min. 6 stopni celem zapobiegnięcia tzw. notchngowi","tak/nie",null,"Tak - 30pkt , Nie - 0 pkt"]
[null,"Ilość rozmiarów wkładek PS w jednym rozmiarze","Podać",null,"Najwięcej - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie"]
[null,"Rodzaj komponenty piszczelowej","Opis",null,"0 - 30 pkt."]
[null,"Rodzaj komponenty udowej","Opis",null,"0 - 30 pkt."]
[null,"Rodzaj wkładek","Opis",null,"0 - 30 pkt."]
[null,"Wersja endoprotezy dla pacjentów uczulonych na metale","Tak/Nie",null,"Tak - 10 pkt.                        Nie - 0 pkt."]
[null,"II. Instrumentarium"]
[null,"Instrumentarium ( opis ),  ergonomia , ilość kontenerów ,rozwiązania techniczne dla operatora i instrumentariuszek","Opis",null,"0 - 100 pkt."]
[null,"możliwość zastosowania giętkiej prowadnicy w płaszczyźnie AP do kanału udowego","tak/nie",null,"Tak - 50pkt, nie - 0 pkt"]
[null,"możliwość wyznaczania lini przez nadkłykciowej i lini Whitesaida na przyrządach do oznaczania parametrów komponentu udowego","tak/nie",null,"Tak - 50pkt, nie - 0 pkt"]
[null,"III. Rewizja"]
[null,"możliwość nizależnego offsetowania za pomocą mimośrodu 2,4,6,8 mm","tak/nie",null,"Tak - 50pkt, nie - 0 pkt"]
[null,"możliwość wyznaczania lini stawu na przyrządach do cięć udowych","tak/nie",null,"Tak - 50pkt, nie - 0 pkt"]
[null,"Rewizja - implanty i instrumentarium ( opis ) - min. kompatybilność i wymienność implantów z systemem pierwotnym","Opis",null,"0 - 100 pkt."]
[null,"IV. Szkolenie"]
[null,"Co najmniej 2 szkolenia w ośrodkach referencyjnych dla 2 lekarzy w ramach , których wymagana jest możliwość uczestnictwa w min. 2 operacjach alloplastyki stawu kolanowego . Min. 2- u tygodniowe szkolenia dla min. 2 instrumentariuszek. 1 raz dla lekarza symozjum naukowe krajowe z tematem \"Endoproteza Stawu Kolanowego\".","Podać",null,"Najkorzytnijsza - 30 pkt. Pozostałe proporcjonalnie"]
[]
[null,"Wykonawca przekaże w depozyt 2 kpl. zaoferowanego implantu i ostrzy kompatybilnych z piłą ."]
[null,"Wymagane bezpłatne użyczenie 2 kompletów kompletnego instrumentarium i napędów (piła i wiertarka) na czas trwania umowy."]
[null,"Wymagana opcjonalnie endoproteza rewizyjna liniowa w pełni kompatybilna z systemem pierwotnym ( zamienność komponentów )"]
[null,"W celu potwierdzenia , że oferowany system odpowiada wymaganiom określonym, przez zamawiającego oraz w celu oceny wg kryterium jakościowego ."]
[null,"Wykonawca przeprowadzi prezentację oferowanego systemu tj.instrumentarium do protezy pierwotnej i rewizyjnej , implantów pierwotnych i rewizyjnych oraz proponowanych do użyczenia napędów ."]
[null,"Szczegółowe terminy i kolejnośćprezentacji zostaną ustalone przez zamawiającego losowo i jawnie po otwarciu ofert . Nie przeprowadzenie prezentacji przez wykonawcę w wyznaczonym terminie zostanieuznane jako okoliczności skutkującą odrzuceniem oferty wykonawcy ."]
[null,"KRYTERIA OCENY"]
[]
[null,"1. oferowana cena 40 %"]
[null,"2. jakość - 60 %"]
[]
[null," - algorytm oceny kryterium cena :"]
[null,"najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert "]
[null,"C = -------------------------- x 100 x 60%"]
[null,"Cena oferty badanej"]
[null," - algorytm oceny kryterium jakościowego :"]
[null,"suma punktów oferty badanej"]
[null,"J = ------------------------- X 100 X 40 %"]
[null,"maksymalna suma punktów"]
[null,"suma punktów oferty badanej - suma punktów oferty uzyskana z punktacji"]
[null,"maksymalna suma punktów  - najwyższa suma punktów"]
[null,"spośród złożonych ofert uzyskana z punktacji"]
[null,"W celu potwierdzenia , że oferowany system odpowiada "]
[null,"wymaganiom określonym  przez Zamawiającego oraz w celu "]
[null,"oceny wg kryterium jakościowego , Wykonawca "]
[null,"przeprowadzi prezentację oferowanego systemu ."]
[null,"Szczególowe terminy i kolejność prezentacji zostaną"]
[null,"ustalone przez Zamawiającego po otwarciu ofert ."]
[null,"Nie przeprowadzenie prezentacji przez Wykonawcę w "]
[null,"wyznaczonym terminie zostanie uznane jako okoliczności "]
[null,"skutkująca odrzuceniem oferty Wykonawcy ."]
[null,"Suma punktów przeznaczonych wg zasad określonych wyżej w każdym"]
[null,"kryterium zostanie dodana według wzoru : "]
[null,"W = C + J"]

{"sheet":"03","index":2,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8}
[]
[]
[null,"Pakiet 3 "]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Szacunkowa wielkość zamówienia  (szt) ","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
[1,"Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym nałbie, z gniazdem sześciokątnymlub gwiazdkowym - średnica 5,0 mm. Materiał stal/tytan",100]
[null,"Wkręty  korowe średnica 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Materiał stal/tytan",100]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E6:E7)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"04","index":3,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10}
[]
[null,"Pakiet  4"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
[1,"Śruby biowchłanialne udowe o średnicy w rozmiarach 7-11 mm",50,{"v":305,"d":"305.00"}]
[2,"Śruby biowchłanialne piszczelowe  o średnicy w rozmiarach 7-11 mm",50,{"v":305,"d":"305.00"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E5:E6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Depozyt po jednej  sztuce z każdego rozmiaru"]
[]
[null,"Na czas obowiązywania umowy bezpłatne użyczenie instrumentarium do wykonania rekonstrukcji i wkręcenia śrub: komplet celowników, komplet wierteł,  pobieraki o przeszczepów BTB, ST i mięśnia czworogłowego uda, druty K do przeciągania przeszczepu, prowadnica do śrub, gwintowniki do śrub, śrubokręt ,nitka i miarka co 0,5 mm ."]

{"sheet":"05","index":4,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9}
[null,"Pakiet 5"]
[]
[]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
["1.","końcówki kostne",150]
[2,"końcówki do tkanek miękkich",50]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E6:E7)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"w cenie oferty uzyczenie 5 głowic Shavera do posiadanej przez Zamawiającego konsoli firmy Arthrex lub użyczenie konsoli z kompatybilnymi do niej głowicami Shevera"]

{"sheet":"06","index":5,"n_rows":28,"n_cols":6,"rows_kept":28,"merged":[[2,0,2,2]]}
[null,"Pakiet  6"]
[]
["ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO W WERSJI  BEZCEMENTOWEJ I CEMENTOWANEJ"]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
[1,"Trzpień tytanowy przynasadowy,osadzany w szyjce , na 2/3 długości pokryty plazmą tytanową , osadzony szyjkowo w wersjach : standard 130° , coxa vara 120° i coxa valga 135° , każdy w min. 7 rozmiarach , erostożek 12/14mm .",10]
[2,"Trzpień przynasadowy, krótki bezcementowy ze stopu tytanowego w min. 10 rozmiarach z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia , bezkołnierzowy z obustronnymi łukami , na 1/3 długości pokryty plazmą tytanową ,w dwu wersjach kąta szyjkowo trzonowego , eurostożek 12/14 .",10]
[3,"Trzpień bezcementowy , tytanowy z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia , pressfitowany , z bocznymi łukami antyrotacyjnymi , w 1/3 długości napylany porowatą okładziną tytanową w 11 rozmiarach , eurokonus 12/14",10]
[4,"Trzpień cementowy , chromo - kobaltowy z off - setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia , z bocznymi łukami antyrotacyjnymi , w 5 rozmiarach , eurokonus 12/14",10]
[5,"Śruby tytanowe kotwiczące o długości 16-56 mm ",50]
[6,"Panewka hemisferyczna tytanowa press-fit pokryta plazmą tytanową, bezotworowa lub zamiennie panewka hmisferyczna press-fit z napylaną plazmą tytanową z 3 otworami do kotwiczenia, średnica zewnętrzna panewki od 40 do 68 mm, ze skokiem, co 2 mm oraz panewka hemisferyczna tytanowa wkręcana z gwintem na całej wielkości od 48 do 68 cm lub równoważne",10]
[7," Główka ceramiczna biolox delta , w 4 rozmiarach (S, M, L,XL) Ø 32 mm,36mm oraz w 3 rozmiarach (S,M,L) Ø 28 mm lub równoważna",10]
[8,"Wkład ceramiczny bilox delta, kompatybilny z panewkami press-fit i wkręcanymi do głów 28,32,36 mm",10]
[9,"Wkład polietylenowy o najwyższej odporności na ścieranie z witaminą E symetryczny , asymetryczny na głowę 28,32 mm",10]
[10,"Wkład polietylenowy o podwyższonej  odporności na ścieranie symetryczny i asymetryczny na głowę 28,32 mm , kompatybilny z panewką press-fit i wkręcaną",10]
[11,"Główka metalowa Ø 28 i Ø 32mm w min. 5 długościach szyjki (S, M, L, XL, XXL)",10]
[12,"Panewka polietylenowa cemntowana z 2 metalowymi pierścieniami do orientacji przestrzennej RTG w rozmiarze 42-64 mm zamiennie panewka głboka politylenowa cementowa z 2 metalowymi pierścieniami do orientacji przestrzennej RTG",10]
[13,"Nakładany centralizer krzyżakowy w rozmiarach zgodny z rozmiarem trzpienia . ",10]
[14,"Korek kaniulowany wchłanialny , z mieszaniny żelatynowo-glicerynowo-wodnej w min.5 rozmiarach zgodny z rozmiarem trzpienia ",10]
[15,"Jednorazowy , bakteryjny system ciśnieniowego płukania  (pulse lavage)",5]
[16,"Główka metalowa Ø 22,2 mm w 3 długościach szyjki (S, M, L)",2]
[17,"Panewka hemisferyczna tytanowa press-fit o srednicach zewnętrznych  od 40 do 44 mm, ze skokiem, co 2 mm , pokryta plazmą tytanową bezotworowa .",2]
[18,"Wkład politylenowy Ø 22,2 mm o podwyższonej odporności na ścieranie , symetryczny i asymetryczny . ",2]
[19,"Brzeszczoty biodrowe sztywne o długości roboczej 50-65 mm i szerokości 20-3015 mm , kompatybilne z systemem posiadanym przez szpital lub użyczenie napędów do brzeszczotów z umowy .",20]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E5:E23)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Wykonawca użyczy nieodpłatnie w okresie trwania umowy kompletne instrumentarium do wykonania zabiegów z wyżej wymienionymi  implantami."]
[null,"Asortyment z pozycji 1-17 wg krzywej zapotrzebowania nie mniej niż po 2 szt. z każdego rozmiaru ."]
[null,"Asortyment z pozycji 18-22 tylko na czas zabiegu nie mniej niż po 1 szt. z każdego rozmiaru ."]
[null,"Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek ."]

{"sheet":"07","index":6,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6}
[null,"Pakiet 7"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
[1,"Spacery biodrowe z gentamecyną i wankomycyną z wewnętrznym trzpieniem nośnym , w wersjach standard, długiej, każdy w min. 3 rozmiarach ; fabrycznie sterylne  i gotowe do użycia ",3]
[2,"Spacery kolanowe z gentamecyną i wankomycyną -  fabrycznie sterylne  i gotowe do użycia - min. 4 rozmiary ",3]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E4:E5)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"08","index":7,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24}
[null,"Pakiet 8"]
[]
[null,"Proteza  cementowa  biodra"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
["1.","trzpień",20]
[null,"głowa ",20]
[null,"panewka",20]
[null,"głowa bipolarna",20]
[null,"brzeszczoty do użyczonych napędów",20]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E6:E10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[null,"Parametry oceniane","TAK","NIE"]
[null,"Wersja hypoalergiczna","100 pkt.",0]
[null,"Udostępnienie  pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego","200 pkt.",0]
[]
[]
[null,"Zamawiający wymaga w ramach oferty:"]
[null,"-  użyczenia na czas umowy: instrumentarium wraz z instrumentami do przedniego i tylnego dojścia, zestawu napędów (piła oscylacyjna, napęd do rozwiertaków panewkowych)"]
[null,"-  utworzenia depozytu  po 1 implancie z każdego rozmiaru."]
[]
[null,"Zamawiający wymaga aby zaoferowana endoproteza była zastosowana u co najmniej 1.000 pacjentów. Fakt ten powinien być potwierdzony, osobno dla trzpienia i panewki, załączonym do oferty wyciągiem (kopią w właściwego fragmentu) z przynajmniej jednego                                   z następujących rejestrów endoprotezoplastyk: australijski, brytyjski, niemiecki, norweski, szwedzki."]
[]
[null,"W  ramach oferty  2 szkolenia dla  instrumentariuszek  i  lekarzy – 1 w siedzibie Zamawiającego,  1 poza siedzibą."]

{"sheet":"09","index":8,"n_rows":14,"n_cols":6,"rows_kept":14}
[null,"Pakiet  9"]
[]
["Lp.","Asortyment ( nazwa )","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
[1," Proteza rewizyjna biodra składająca się  z kosza do rekonstrukcji ubytków w panewce trzpienia z przedłużkami, panewki rewizyjnej, wkładki polietylenowej głowy  metalowej  i zestawu śrub koniecznych do implantacji zestawu.",10]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E4)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[]
[]
[null,"Parametry oceniane","TAK","NIE"]
[null,"Wersja hypoalergiczna","100 pkt.",0]
[null,"Udostępnienie  pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego","200 pkt.",0]
[]
[null,"Zamawiający wymaga w ramach oferty "]
[null,"- użyczenie instrumentarium niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów."]
[null,"- Depozyt na żądanie Zamawiającego."]

{"sheet":"10","index":9,"n_rows":6,"n_cols":6,"rows_kept":6}
[]
[null,"Pakiet 10"]
[]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
["1.","Śruby kompatybilne z panewką Biomet posiadaną przez Zamawiającego",60]

{"sheet":"11","index":10,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7}
[]
[]
[null,"Pakiet 11"]
[]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
["1.","wkłady polieltylenowe asymetryczne kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającgo systemem bezcementowym firmy CORIN",10]

{"sheet":"12","index":11,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7}
[]
[]
[null,"Pakiet 12"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
["1.","śruby kompatybilne z panewką bezcementową  firmy CORIN ",20]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"13","index":12,"n_rows":7,"n_cols":6,"rows_kept":7}
[]
[]
[null,"Pakiet 13"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
["1.","zestawy pulsacyjne do płukania ",20]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E6)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]

{"sheet":"14","index":13,"n_rows":10,"n_cols":6,"rows_kept":10}
[]
[]
[null,"Pakiet 14"]
[]
["Lp.","Asortyment (nazwa)","Ilość(szt.)","cena jednostkowa      (brutto)","podatej VAT (w %)","Wartość  brutto"]
["1.","dreny do  posiadanej przez Zamawiającego pompy Arthrex lub w cenie oferty użyczenie pompy wraz z dostawą drenów"]
[null,"dren pojedynczy",50]
[null,"dren jednodniowy ",50]
[null,"dren od pompy do pacjenta",200]
[{"$nulls":4},{"$f":"SUM(E7:E9)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]