## 01
Pakiet 1
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Płytka do zamocowania udowego przeszczepu ACL z otworami, wkonana z tytanu | 50
2 | Guzik tytanowy z otworami do mocowania piszczelowgo przeszczepu ACL | 50
0
Depozyt po 8 sztuk z każdego rodzaju

## 02
Pakiet 2
Endoproteza stawu kolanowego jednopromieniowa pierwotna i rewizyjna
Lp. | Asortyment (nazwa) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego , cementowa , z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). , anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron . Możliwość założenia w pierwotnym komponencie PS metalowych podkładek dystalnych i tylnych . Umożliwia zgięcia kończyny 150⁰. | 50
2. | Standardowa , cementowa taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego , przynajmniej w 8 rozmiarach . | 50
3. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego , bezcementowa , z zachowaniem (CR) lub bez zachowania PCL (PS). Element udowy bezcementowy, anatomiczny (prawy,lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron . Umożliwia zgięcia kończyny 150⁰. | 10
4. | Taca piszczelowa bezcementowa z powłoką czystego tytanu pozwalającą na biologiczną fiksację / przerost kostny w jej strukturę z min. , przynajmniej w 8 rozmiarach. Bez dodatkowych śrub . | 10
5. | Wkładka z wysokousieciowanego polietylenu o wysokiej odponości mechanicznej i oksydacyjnej w o geometrii łuku rotacyjnego zapewniającej rotację +/- 20⁰ o grubościach : 9mm - 19mm | 80
6. | Komponent piszczelowy typu All-Poly PS, w min.8 rozmiarach i min. 4 grubościach . | 40
7. | Rzepka polietylenowa symetryczna i asymetryczna min. 3 rozmiary . | 2
8. | Ostrze jednorazowe do użyczonego napędu | 30
9. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego , cementowana , kompatybilna liniowo z pierwotną protezą jednopromieniową *. Modularna cementowa endoprotezarewizyjna stawu kolanowego komponent udowy anatomiczny w minimum 8 rozmirach . Komponent piszczelowy w minimum 8 rozmiarach . System dajact możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego min. 5,10,15mm oraz przedłużek do elementu piszczelowego i udowego o min. przekroju 10-25mm i minimum dwóch długościach . Trzpienie bezcementowe z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą niezależnego mimośrodu (możliwość obrotu 360⁰) o 2,4,6,8mm. Wkładka piszczelowa o grubości min. 9-31mm dla każdego z rozmiarów komponentu piszczelowego z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia , wykonana z polietylenu wysokiej odporności mechanicznej oksydacyjnej . Możliwość zastosowania conów pressfitowych piszczelowych i udowych do ubytków przynasadowych . System złożony z elementów :
| komponent udowy | 2
| komponent piszczelowy uniwersalny | 2
| wkładka polietylenowa | 2
| bloczek udowy dystalny | 2
| bloczek udowy tylny | 2
| podkładka piszczelowa boczna przyśrodkowa | 2
| podkładka piszczelowa przyśrodkowa boczna | 2
| trzpień udowy bezcementowy | 2
| trzpień piszczelowy bezcementowy | 2
| trzpień cementowany | 2
| offset mimośrodowy do uda 2,4,6,8mm | 2
| offset mimośrodowy do piszczeli 2,4,6,8mm | 2
| komponenty z czystego tytanu CPTI do dużych ubytków metaphysialnych piszczelowych SYMETRYCZNE I ASYMETRYCZNE i udowych | 1
0
Depozyt - 2 kpl.
Uwaga :
Endoproteza rewizyjna * instrumentarium typu Flying Kit ("lotne") - instrumentarium i implanty udostępnione na czas trwania zabiegu operacyjnego
Wykonawca zapewni aktywny balanser stawu kolanowego do oceny stopnia koślawości/szpotawości i grubości wkładki .
Wykonawca przekaże w komis 2 kpl zaoferowanego implantu i ostrzy kompatybilnych z piłą umowy .
Wymagane bezpłatne użyczenie 2 kpl instrumentarium i napędów (piła i wiertarka) na czas trwania umowy.
Wykonawca zapewni certyfikowane szkolenia z zakresu w/w asortymentu dla lekarzy i instrumentariuszek .
Lp. | Nazwa / opis parametru | Parametr graniczny | Parametr oferowany | Ocena parametru
I. Implanty
| System do alloplastyki oparty o jednoosiowość/wieloosiowość w zakresie min. 10- 100° AP | Podać |  | jednoosiowy - 100 pkt. wieloosiowy- 10 pkt.
| Element udowy pierwotny PS - ilość rozmiarów | Podać |  | Najwięcej - 10pkt. pozostałe proporcjonalnie
| Element piszczelowy pierwotny - ilość rozmiarów | Podać |  | Najwięcej - 10pkt. pozostałe proporcjonalnie
| Możliwość uzupełniania ubytków kostnych metalowymi augumentami tylnych i dystalnych w komponencie udowym pierwotnej PS . | Podać |  | Tak - 30 pkt. Nie - 0 pkt.
| Podniesiona część w komponencie udowym min. 6 stopni celem zapobiegnięcia tzw. notchngowi | tak/nie |  | Tak - 30pkt , Nie - 0 pkt
| Ilość rozmiarów wkładek PS w jednym rozmiarze | Podać |  | Najwięcej - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie
| Rodzaj komponenty piszczelowej | Opis |  | 0 - 30 pkt.
| Rodzaj komponenty udowej | Opis |  | 0 - 30 pkt.
| Rodzaj wkładek | Opis |  | 0 - 30 pkt.
| Wersja endoprotezy dla pacjentów uczulonych na metale | Tak/Nie |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt.
II. Instrumentarium
| Instrumentarium ( opis ), ergonomia , ilość kontenerów ,rozwiązania techniczne dla operatora i instrumentariuszek | Opis |  | 0 - 100 pkt.
| możliwość zastosowania giętkiej prowadnicy w płaszczyźnie AP do kanału udowego | tak/nie |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt
| możliwość wyznaczania lini przez nadkłykciowej i lini Whitesaida na przyrządach do oznaczania parametrów komponentu udowego | tak/nie |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt
III. Rewizja
| możliwość nizależnego offsetowania za pomocą mimośrodu 2,4,6,8 mm | tak/nie |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt
| możliwość wyznaczania lini stawu na przyrządach do cięć udowych | tak/nie |  | Tak - 50pkt, nie - 0 pkt
| Rewizja - implanty i instrumentarium ( opis ) - min. kompatybilność i wymienność implantów z systemem pierwotnym | Opis |  | 0 - 100 pkt.
IV. Szkolenie
| Co najmniej 2 szkolenia w ośrodkach referencyjnych dla 2 lekarzy w ramach , których wymagana jest możliwość uczestnictwa w min. 2 operacjach alloplastyki stawu kolanowego . Min. 2- u tygodniowe szkolenia dla min. 2 instrumentariuszek. 1 raz dla lekarza symozjum naukowe krajowe z tematem "Endoproteza Stawu Kolanowego". | Podać |  | Najkorzytnijsza - 30 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
Wykonawca przekaże w depozyt 2 kpl. zaoferowanego implantu i ostrzy kompatybilnych z piłą .
Wymagane bezpłatne użyczenie 2 kompletów kompletnego instrumentarium i napędów (piła i wiertarka) na czas trwania umowy.
Wymagana opcjonalnie endoproteza rewizyjna liniowa w pełni kompatybilna z systemem pierwotnym ( zamienność komponentów )
W celu potwierdzenia , że oferowany system odpowiada wymaganiom określonym, przez zamawiającego oraz w celu oceny wg kryterium jakościowego .
Wykonawca przeprowadzi prezentację oferowanego systemu tj.instrumentarium do protezy pierwotnej i rewizyjnej , implantów pierwotnych i rewizyjnych oraz proponowanych do użyczenia napędów .
Szczegółowe terminy i kolejnośćprezentacji zostaną ustalone przez zamawiającego losowo i jawnie po otwarciu ofert . Nie przeprowadzenie prezentacji przez wykonawcę w wyznaczonym terminie zostanieuznane jako okoliczności skutkującą odrzuceniem oferty wykonawcy .
KRYTERIA OCENY
1. oferowana cena 40 %
2. jakość - 60 %
- algorytm oceny kryterium cena :
najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert
C = -------------------------- x 100 x 60%
Cena oferty badanej
- algorytm oceny kryterium jakościowego :
suma punktów oferty badanej
J = ------------------------- X 100 X 40 %
maksymalna suma punktów
suma punktów oferty badanej - suma punktów oferty uzyskana z punktacji
maksymalna suma punktów - najwyższa suma punktów
spośród złożonych ofert uzyskana z punktacji
W celu potwierdzenia , że oferowany system odpowiada
wymaganiom określonym przez Zamawiającego oraz w celu
oceny wg kryterium jakościowego , Wykonawca
przeprowadzi prezentację oferowanego systemu .
Szczególowe terminy i kolejność prezentacji zostaną
ustalone przez Zamawiającego po otwarciu ofert .
Nie przeprowadzenie prezentacji przez Wykonawcę w
wyznaczonym terminie zostanie uznane jako okoliczności
skutkująca odrzuceniem oferty Wykonawcy .
Suma punktów przeznaczonych wg zasad określonych wyżej w każdym
kryterium zostanie dodana według wzoru :
W = C + J

## 03
Pakiet 3
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Szacunkowa wielkość zamówienia (szt) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym nałbie, z gniazdem sześciokątnymlub gwiazdkowym - średnica 5,0 mm. Materiał stal/tytan | 100
| Wkręty korowe średnica 4,5 mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Materiał stal/tytan | 100
0

## 04
Pakiet 4
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Śruby biowchłanialne udowe o średnicy w rozmiarach 7-11 mm | 50 | 305
2 | Śruby biowchłanialne piszczelowe o średnicy w rozmiarach 7-11 mm | 50 | 305
0
Depozyt po jednej sztuce z każdego rozmiaru
Na czas obowiązywania umowy bezpłatne użyczenie instrumentarium do wykonania rekonstrukcji i wkręcenia śrub: komplet celowników, komplet wierteł, pobieraki o przeszczepów BTB, ST i mięśnia czworogłowego uda, druty K do przeciągania przeszczepu, prowadnica do śrub, gwintowniki do śrub, śrubokręt ,nitka i miarka co 0,5 mm .

## 05
Pakiet 5
Lp. | Asortyment (nazwa) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1. | końcówki kostne | 150
2 | końcówki do tkanek miękkich | 50
0
w cenie oferty uzyczenie 5 głowic Shavera do posiadanej przez Zamawiającego konsoli firmy Arthrex lub użyczenie konsoli z kompatybilnymi do niej głowicami Shevera

## 06
Pakiet 6
ENDOPROTEZY STAWU BIODROWEGO W WERSJI BEZCEMENTOWEJ I CEMENTOWANEJ
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Trzpień tytanowy przynasadowy,osadzany w szyjce , na 2/3 długości pokryty plazmą tytanową , osadzony szyjkowo w wersjach : standard 130° , coxa vara 120° i coxa valga 135° , każdy w min. 7 rozmiarach , erostożek 12/14mm . | 10
2 | Trzpień przynasadowy, krótki bezcementowy ze stopu tytanowego w min. 10 rozmiarach z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia , bezkołnierzowy z obustronnymi łukami , na 1/3 długości pokryty plazmą tytanową ,w dwu wersjach kąta szyjkowo trzonowego , eurostożek 12/14 . | 10
3 | Trzpień bezcementowy , tytanowy z off-setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia , pressfitowany , z bocznymi łukami antyrotacyjnymi , w 1/3 długości napylany porowatą okładziną tytanową w 11 rozmiarach , eurokonus 12/14 | 10
4 | Trzpień cementowy , chromo - kobaltowy z off - setem rosnącym z każdym rozmiarem trzpienia , z bocznymi łukami antyrotacyjnymi , w 5 rozmiarach , eurokonus 12/14 | 10
5 | Śruby tytanowe kotwiczące o długości 16-56 mm | 50
6 | Panewka hemisferyczna tytanowa press-fit pokryta plazmą tytanową, bezotworowa lub zamiennie panewka hmisferyczna press-fit z napylaną plazmą tytanową z 3 otworami do kotwiczenia, średnica zewnętrzna panewki od 40 do 68 mm, ze skokiem, co 2 mm oraz panewka hemisferyczna tytanowa wkręcana z gwintem na całej wielkości od 48 do 68 cm lub równoważne | 10
7 | Główka ceramiczna biolox delta , w 4 rozmiarach (S, M, L,XL) Ø 32 mm,36mm oraz w 3 rozmiarach (S,M,L) Ø 28 mm lub równoważna | 10
8 | Wkład ceramiczny bilox delta, kompatybilny z panewkami press-fit i wkręcanymi do głów 28,32,36 mm | 10
9 | Wkład polietylenowy o najwyższej odporności na ścieranie z witaminą E symetryczny , asymetryczny na głowę 28,32 mm | 10
10 | Wkład polietylenowy o podwyższonej odporności na ścieranie symetryczny i asymetryczny na głowę 28,32 mm , kompatybilny z panewką press-fit i wkręcaną | 10
11 | Główka metalowa Ø 28 i Ø 32mm w min. 5 długościach szyjki (S, M, L, XL, XXL) | 10
12 | Panewka polietylenowa cemntowana z 2 metalowymi pierścieniami do orientacji przestrzennej RTG w rozmiarze 42-64 mm zamiennie panewka głboka politylenowa cementowa z 2 metalowymi pierścieniami do orientacji przestrzennej RTG | 10
13 | Nakładany centralizer krzyżakowy w rozmiarach zgodny z rozmiarem trzpienia . | 10
14 | Korek kaniulowany wchłanialny , z mieszaniny żelatynowo-glicerynowo-wodnej w min.5 rozmiarach zgodny z rozmiarem trzpienia | 10
15 | Jednorazowy , bakteryjny system ciśnieniowego płukania (pulse lavage) | 5
16 | Główka metalowa Ø 22,2 mm w 3 długościach szyjki (S, M, L) | 2
17 | Panewka hemisferyczna tytanowa press-fit o srednicach zewnętrznych od 40 do 44 mm, ze skokiem, co 2 mm , pokryta plazmą tytanową bezotworowa . | 2
18 | Wkład politylenowy Ø 22,2 mm o podwyższonej odporności na ścieranie , symetryczny i asymetryczny . | 2
19 | Brzeszczoty biodrowe sztywne o długości roboczej 50-65 mm i szerokości 20-3015 mm , kompatybilne z systemem posiadanym przez szpital lub użyczenie napędów do brzeszczotów z umowy . | 20
0
Wykonawca użyczy nieodpłatnie w okresie trwania umowy kompletne instrumentarium do wykonania zabiegów z wyżej wymienionymi implantami.
Asortyment z pozycji 1-17 wg krzywej zapotrzebowania nie mniej niż po 2 szt. z każdego rozmiaru .
Asortyment z pozycji 18-22 tylko na czas zabiegu nie mniej niż po 1 szt. z każdego rozmiaru .
Szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek .

## 07
Pakiet 7
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Spacery biodrowe z gentamecyną i wankomycyną z wewnętrznym trzpieniem nośnym , w wersjach standard, długiej, każdy w min. 3 rozmiarach ; fabrycznie sterylne i gotowe do użycia | 3
2 | Spacery kolanowe z gentamecyną i wankomycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do użycia - min. 4 rozmiary | 3
0

## 08
Pakiet 8
Proteza cementowa biodra
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1. | trzpień | 20
| głowa | 20
| panewka | 20
| głowa bipolarna | 20
| brzeszczoty do użyczonych napędów | 20
0
| Parametry oceniane | TAK | NIE
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0
| Udostępnienie pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0
Zamawiający wymaga w ramach oferty:
- użyczenia na czas umowy: instrumentarium wraz z instrumentami do przedniego i tylnego dojścia, zestawu napędów (piła oscylacyjna, napęd do rozwiertaków panewkowych)
- utworzenia depozytu po 1 implancie z każdego rozmiaru.
Zamawiający wymaga aby zaoferowana endoproteza była zastosowana u co najmniej 1.000 pacjentów. Fakt ten powinien być potwierdzony, osobno dla trzpienia i panewki, załączonym do oferty wyciągiem (kopią w właściwego fragmentu) z przynajmniej jednego z następujących rejestrów endoprotezoplastyk: australijski, brytyjski, niemiecki, norweski, szwedzki.
W ramach oferty 2 szkolenia dla instrumentariuszek i lekarzy – 1 w siedzibie Zamawiającego, 1 poza siedzibą.

## 09
Pakiet 9
Lp. | Asortyment ( nazwa ) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Proteza rewizyjna biodra składająca się z kosza do rekonstrukcji ubytków w panewce trzpienia z przedłużkami, panewki rewizyjnej, wkładki polietylenowej głowy metalowej i zestawu śrub koniecznych do implantacji zestawu. | 10
0
| Parametry oceniane | TAK | NIE
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0
| Udostępnienie pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0
Zamawiający wymaga w ramach oferty
- użyczenie instrumentarium niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów.
- Depozyt na żądanie Zamawiającego.

## 10
Pakiet 10
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Śruby kompatybilne z panewką Biomet posiadaną przez Zamawiającego | 60

## 11
Pakiet 11
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1. | wkłady polieltylenowe asymetryczne kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającgo systemem bezcementowym firmy CORIN | 10

## 12
Pakiet 12
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1. | śruby kompatybilne z panewką bezcementową firmy CORIN | 20
0

## 13
Pakiet 13
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1. | zestawy pulsacyjne do płukania | 20
0

## 14
Pakiet 14
Lp. | Asortyment (nazwa) | Ilość(szt.) | cena jednostkowa (brutto) | podatej VAT (w %) | Wartość brutto
1. | dreny do posiadanej przez Zamawiającego pompy Arthrex lub w cenie oferty użyczenie pompy wraz z dostawą drenów
| dren pojedynczy | 50
| dren jednodniowy | 50
| dren od pompy do pacjenta | 200
0