## załącznik nr 1
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do oferty na dostawę aparatu ekg, numer sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/2/2023
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto wg j.m. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | nazwa handlowa/ model/ nr katalogowy dla wszystkich elementów składowych | producent
1 | Aparat ekg o parametrach nie gorszych niż: 1. fabrycznie nowy, rok produkcji 2022/2023 2.12-kanałowy 3. prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, 4. rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG 5. wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG; 6. rodzaje badań do wyboru: ręczne, AUTO, 7. regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund 8. ustawianie parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku 9. łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego 10. baza pacjentów i badań - pamięć do 1000 badań 11. przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości 12. automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) – wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta 13. wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej 14. ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu 15. możliwość włączania i wyłączania filtrów: – filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz – filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz – filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz – filtr dolnoprzepustowy : 75 Hz, 100 Hz, 125 Hz, 150 Hz – filtr autoadaptacyjny 16. detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału 17. wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących 18. dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca 19. zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. 20. eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail 21. przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet 22. w skład zestawu wchodzi również co najmniej: - kabel EKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - żel EKG minimum 250g - papier EKG – 1 rolka - kabel zasilający - wózek jezdny do aparatu wyposażony w wysięgnik na odprowadzenia przedsercowe, z blokowanymi kółkami, koszem na akcesoria 23. zasilanie sieciowe 220-240V oraz akumulatorowe
| Aparat ekg o parametrach nie gorszych niż ww | komplet | 1 |  | 0 |  | 0
2 | Aparat ekg o parametrach nie gorszych niż: 1. rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG 2. manualny i automatyczny tryb zapisu 3. prędkość zapisu 25mm/s, 50mm/s 4. zasilanie co najmniej sieciowe 220-240V 5. w skład zestawu wchodzi również co najmniej: - kabel EKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - żel EKG minimum 250g - papier EKG – 1 rolka - kabel zasilający - wózek jezdny do aparatu wyposażony w wysięgnik na odprowadzenia przedsercowe, z blokowanymi kółkami, koszem na akcesoria | komplet | 1 |  | 0 |  | 0