## Arkusz1
załącznik nr 10 do SWZ - Pakiet nr 1
Zestaw narzędzi do wykonywania zabiegów urologicznych - kpl.1
Producent: (podać)
Model/Typ: (podać):
Rok produkcji: (podać).
Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać):
Gwarancja minimum 24 miesiące (podać):
Lp. | Parametry terchniczne, wymagania | ilość | Zaktres wymagań | Ocena techniczna | Parametry oferowane
1 | Kolumna laparoskopowa z systemem obrazowania 4K, oprzrządowaniem oraz zestawem narzędzi kpl.1 wg poniższych wymagań | 1 | TAK
| Procesor kamery Full HDTV (obsługiwane rozdzielczości 1920x1080p, WUXGA, SXGA) zintegrowany ze źródlem światła LED |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
| Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem |  | TAK
| Możliwość ustawienia stosunku boków obrazu endoskopowego HDTV w skali 16:9, 16:10, 4:3 oraz 5:4 |  | TAK
| Źródło światła LED z czterema diodami |  | TAK podać | 1-3 diody = 0 pkt, > 3 diody = 5 pkt
| Możliwość wyboru automatycznego włączenia lampy razem ze sterownikiem - funkcja włączona lub wyłączona |  | TAK
| Włącznik/wyłącznik ze wskaźnikiem stanu lampy na panelu dotykowym urządzenia |  | TAK
| Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej |  | TAK podać | technologia optyczno-cyfrowa = 5 pkt, cyfrowa = 0 pkt
| kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR |  | TAK
| Możliwość podłączenia głowicy kamery trójprzetwornikowej oraz wideoendoskopów z przetwornikiem wbudowanym w końcówkę dystalną: wideocystoskopu HD, wideoureterorenoskopu oraz wideoendoskopów laryngologicznych |  | TAK
| Dedykowany program do obserwacji przy pomocy wideocystoskopu |  | TAK
| Tryb "laser" - do pracy z laserem do zastosowań endoskopowych; zapobiega rozmyciu obrazu podczas pracy lasera |  | TAK
| Możliwość podłączenia wideolaparoskopów HD ze stałym lub zmiennym kątem patrzenia, z przetwornikami CCD wbudowanymi w końcówkę dystalną |  | TAK
| Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI |  | TAK
| Wyjścia analogowe: 1xCOMP, 1xY/C |  | TAK
| Gniazdo USB do podłączenia opcjonalnej klawiatury |  | TAK
| Gniazdo przyłączeniowe włącznika nożnego |  | TAK
| Gniazda (2x) do podłączenia sterowania urządzeniami peryferyjnymi np. zewnętrzny archiwizator danych, drukarka |  | TAK
| Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash |  | TAK
| Pamięć zewnętrzna w komplecie |  | TAK
| Pamięć wewnętrzna urządzenia |  | TAK
| Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff |  | TAK
| Rozdzielczość zapisywanych obrazów: SD, HD, obydwa formaty: HD i SD |  | TAK
| możliwość automatycznego skasowania obrazów nieprzesłanych do pamięci przenośnej |  | TAK
| Automatyczny dobór ekspozycji (17 stopni) |  | TAK
| w zestawie przewód sygnałowy SDI dł. 2,5m |  | TAK
| Możliwość rotacji obrazu o 180 stopni |  | TAK
| Możliwość cyfrowego przybliżenia obrazu |  | TAK
| Automatyczne dostosowywanie jasności obrazu w trybach światła białego, podczerwieni i obrazowania wąską wiązką światła z dostosowaniem 10.-stopniowym w podstawowym menu panelu dotykowego |  | TAK
| Automatyczne dostosowanie jasności |  | TAK
| Ręczne dostosowanie jasności obrazu |  | TAK
| Możliwość dostosowania kolorów obrazu (czerwony, niebieski, chroma ) w skali ośmiostopniowej |  | TAK
| 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w NBI (Auto, Mode 1-3) |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
| 2 tryby kolorów do wyboru w trybie obserwacji IR |  | TAK
| Możliwość przypisania ustawień dla 20. użytkowników |  | TAK
| Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania |  | TAK
| Możliwość wprowadzenia danych pacjenta za pomocą panelu dotykowego, opcjonalnej klawiatury lub zaimportowania z pamięci przenośnej (do 50. rekordów) |  | TAK
| Możliwość wyświetlenia danych pacjenta i stanu systemu endoskopowego na ekranie monitora podczas zabiegu z opcjami włącz/wyłącz wyświetlanie oraz dostosowania ilości wyświetlanych danych |  | TAK
| Możliwość ochrony danych hasłem |  | TAK
| Dane (rekord) pacjenta zawierają m.in. datę badania, nazwisko, ID, datę urodzenia, wiek, płeć |  | TAK
| Dane systemu zawierają m.in. stan pamięci wewnętrznej i przenośnej, stosowane funkcje wzmocnienia obrazu, tryb koloru, tryb obserwacji, nagrywanie, komentarz |  | TAK
| Możliwość ustawienia rozmiaru i koloru czcionki oraz pozycji komunikatów i danych na ekranie monitora |  | TAK
| Trzy wartości ustawienia przysłony - automatyczne, z pomiarem w centrum obrazu oraz na całej powierzchni obrazu endoskopowego |  | TAK
| Trzy tryby ustawienia przysłony: automatyczny, średni, szczytowy (peak) |  | TAK
| Trzy obszary pomiaru dla przysłony: auto, w centrum, na całości obrazu |  | TAK
| Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) |  | TAK
| 3 stopnie wzmocnienia obrazu dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
| Wzmocnienie strukturalne obrazu (2 tryby ośmiostopniowe) oraz wzmocnienie w rogach obrazu (tryb ośmiostopniowy) |  | TAK
| Filtr moire - dwustopniowy |  | TAK
| 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, średni, niski) |  | TAK
| Możliowość ustawienia czasu ekspozycji w trybie podczerwieni IR |  | TAK
| Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika |  | TAK
| Możliwość wyświetlenia obrazu kontrolnego kolorów on/off |  | TAK
| Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (6dB-18dB) |  | TAK
| Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery lub wideolaparoskopie (model, SN, funkcje przypisane do przycisków, nazwa własna ustawień) |  | TAK
| Możliwość wyświetlenia wskaźnika strzałkowego |  | TAK
| Wyświetlanie kodów błędów |  | TAK
| Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty |  | TAK
| Zabezpiecznie przed porażeniem elektrycznycm - klasa I |  | TAK
1.1 | Monitor LCD 3D/4K o przekątnej 31 cali (31 i 1/8 cala) z aktywną matrycą TFT | 1 | TAK
a | adapter zasilania AC; wejście/wyjście: 4K 4x3G-SDI oraz wejście/wyjście 3D/HD: DVI-D; weście HDMI |  | TAK
b | rozdzielczość 4096x2160 ; stosunek boków obrazu 17:9 |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
c | funkcja PIP; możliwość rotacji obrazu o 180°; |  | TAK
d | możliwość montażu na ramieniu sufitowym |  | TAK
e | Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED |  | TAK
f | Możliwość wyświetlenia obrazu w standardzie 3D lub w rozdzielczości 4K |  | TAK
g | opcja wyboru obrazu 2D/3D |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
1.2 | Wideolaparoskop FullHD, 10 mm, kąt patrzenia 30°, długość robocza 330 mm, autoklawowalny | 2 | TAK
a | światłowód zintegrowany z przewodem transmisyjnym |  | TAK
b | system końcówki zapobiegający parowaniu końcówki dystalnej endoskopu |  | TAK
c | trzy przyciski funkcyjne zaprogramowania funkcji np. balansu bieli, zdjęcia, kontrast |  | TAK
d | urządzenie oparte na technologii "chip-on-the-tip" pozwalające na obrazowanie w jamie brzusznej oparte lub klatce piersiowej na elektronicznej transmisji obrazu bez wykorzystania soczewek wewnątrz tubusa |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
e | Utrzymanie stałej ostrości obrazu na całym ekranie; brak konieczności regulacji ostrości dzięki technologii chip-on-the-tip
f | Pokrętło obrotu obrazu względem osi urządzenia |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
1.3 | Kontener metalowy do mycia i sterylizacji wideolaparoskopu | 2 | TAK
1.4 | Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania | 1 | TAK
a | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min |  | TAK
b | Dwustopniowa, automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu (off oraz stopnie niski i wysoki); Regulacja opóźnienia zatrzymania funkcji automatycznego oddymiania w zakresie 0-10s. Instalacja drenu do oddyminia na panelu przednim urządzenia. |  | TAK
c | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; Możliwość aktywacji i dezaktywacji funkcji automatycznej desuflacji pacjenta po przekroczeniu zadanych parametrów ciśnienia |  | TAK
d | Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu oraz aktualnych: przepływu i ciśnienia |  | TAK
e | Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg |  | TAK
f | Wskaźniki numerczne dla wartości aktualnych ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min. |  | TAK
g | Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego |  | TAK
h | Dreny i akcesoria, na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dren do insuflacji 1 szt..; dren do oddymiania; |  | TAK
i | 2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni |  | TAK
j | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. |  | TAK
k | Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 |  | TAK
l | Funkcja włącz/wyłącz desuflację po przekroczeniu zadanego parametru ciśnienia |  | TAK
m | Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
n | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną |  | TAK
1.5 | Przewód do podłączenia CO2 | 1 | TAK
1.6 | Dren silikonowy do insuflacji, autoklawowalny | 1 | TAK
1.7 | Dren silikonowy do oddymiania, autoklawowalny | 1 | TAK
1.8 | Kabel komunikacyjny insuflator - diatermia | 1 | TAK
1.9 | Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych | 1 | TAK
a | Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA |  | TAK
b | Cztery koła, w tym minimum dwa z blokadą |  | TAK
c | Cztery półki na urządzenia |  | TAK
d | Uchwyt butli CO2 |  | TAK
e | Uchwyt głowicy kamery |  | TAK
f | Zamykany panel tylny |  | TAK
1.10 | Diatermia chirurgiczna mono/bipolarna z pełnym zakresem programów | 1 | TAK
a | gniazda monopolarne: |  | TAK
| 2 x 3-stykowe (Ø 4 mm), Standard międzynarodowy |  | TAK
| 1 x 1-stykowy (Ø 8 mm), Standard Bovie |  | TAK
| 1 x koncentryczny ( wew .5mm / zew. 9mm), Standard Erbe |  | TAK
b | gniazda bipolarne: |  | TAK
| 1 x 2-stykowe (Ø 4 mm, odległość styków28,8 mm),Standard Międzynarodowy |  | TAK
| 1 x koncentryczny ( wew .4mm / zew .8mm), Standard Erbe |  | TAK
c | gniazdo uniwersalne: 1 x 7-stykowe, standard Olympus |  | TAK
d | gniazdo płytki biernej pacjenta x1 |  | TAK
e | ekran dotykowy ustawień |  | TAK
f | szybka gotowość do pracy bez wymuszenia autostartu po włączeniu |  | TAK
g | dedykowane programy do bipolarnej elektroresekcji w soli |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
h | szybko dostępna pamięć procedur |  | TAK
i | włącznik nożny dwuprzyciskowy w zestawie | 2 | TAK
j | Włącznik nożny pojedynczy. | 2 | TAK
k | kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych | 2 | TAK
l | kabel bipolarny do narzędzi laparoskopowych | 2 | TAK
m | kabel do podłączenia jednorazowej elektrody neutralnej | 2 | TAK
n | płytki pacjenta- elektrody neutralne 100 sztuk w opakowaniu | 1 | TAK
1.11 | Narzędzia laparoskopowe |  | TAK
a | Wkład bipolarny, kleszczyki chwytające typu Johann, długosc szczęk 17mm, średnica 5mm, długość 330mm | 4 | TAK
b | tubus bipolarny, średnica 5mm, długosc 330mm | 4 | TAK
c | Uchwyt do narzędzi bipolarnych | 4 | TAK
d | Wkład monopolarny, kleszczyki chwytające łezkowe, długosc szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm | 2 | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
e | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland, długosc szczęk 21mm, średnica 5mm, długość 330mm | 2 | TAK
f | Wkład monopolarny, kleszczyki do dysekcji typu Maryland z zagięciem 90°, długość szczęk 18mm, średnica 5mm, długość 330mm | 2 | TAK
g | Wkład monopolarny, kleszczyki precyzyjne, długość szczęk 24mm, średnica 5mm, długość 330mm | 2 | TAK
h | Wkład monopolarny, nożyczki typu Metzenbaum, długość szczęk 19mm, średnica 5mm, długość 330mm | 4 | TAK
i | Wkład monopolarny, nożyczki mini typu Metzenbaum, długość szczęk 16mm, średnica 5mm, długość 330mm | 2 | TAK
j | Trzonek / tubus monopolarny, średnica 5mm, długość 330mm | 14 | TAK
k | Uchwyt do narzędzi, z zamkiem dezaktywowanym | 2 | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
l | Uchwyt do narzędzi, monopolarny | 10 | TAK
m | Uchwyt do narzędzi, z zamkiem | 2 | TAK
n | Wkład do imadła, szczęki wygiete w prawo | 2 | TAK
o | Wkład do imadła, szczęki wygiete w lewo | 2 | TAK
p | Uchwyt asymetryczny do imadła, dł 330 mm | 4 | TAK
r | Tuba ssaco-płuczaca o srednicy 5,3 mm i długosci roboczej 360 mm, z otworami na koncu | 2 | TAK
s | Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5 mm, długości roboczej 360 mm, z koncówką o średnicy 1.5mm do aspiracji | 2 | TAK
t | Uchwyt do tuby ssąco-płuczącej z dzwignią osobno do ssania i płukania | 2 | TAK
u | Zapasowy zawór do uchwytu tuby ssąco- płuczacej o 5 mm kanale ssącym | 2 | TAK
w | Kontener do sterylizacji i przechowywanaia narzędzi o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą i matą silikonową | 2 | TAK
x | Retraktor wachlarzowy 5 - palczasty, średnica 10mm, długość robocza 380mm | 2 | TAK
2 | Elektroresektoskopy bipolarne | 2 | TAK
a | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm |  | TAK
b | Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach 446x49x88 mm, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa |  | TAK
c | Element pracujący aktywny do resektoskopu bipolarnego TURis/TCRis, uchwyt dla palców prowadzących otwarty, zamknięty(obrotowy) dla kciuka, przyłącze kabla od dołu i od góry |  | TAK/NIE | TAK = 5 pkt, NIE = 0 pkt
d | Płaszcz zewnętrzny resektoskopu 27 Fr., 2 nierozbieralne zawory, obrotowy |  | TAK
e | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr do płaszcza zewnętrznego 27 Fr lub do resektoskopu 24 Fr, z obturatorem | 2 | TAK
f | Gruszka Elika ( ewakuator ) w zestawie łącznik do płaszcza resektoskopu | 2 | TAK
g | Kabel HF, bipolarny do TURiS/TCRiS do generatora elektrochirurgicznego długość 4 m | 3 | TAK
h | Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera | 1 | TAK
i | Pokrywa do kontenera | 1 | TAK
3 | Uretrotom optyczny | 2
a | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm |  | TAK
b | Płaszcz, 22 Fr., do uretrotomu; kraniki kanału roboczego i przepływu medium nierozbieralne; kanał roboczy 4Fr. |  | TAK
c | Element pracujący do uretrotomu | 2 | TAK
d | Nóż półkolisty do uretrotomu | 4 | TAK
e | Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera | 2 | TAK
f | Pokrywka do kontenera | 2 | TAK