AE/ZP-27-32/20			                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanej platformy do obserwacji parametrów hemodynamicznych, w tym rzutów serca składającej się z:

##### kardiomonitorów 8 sztuk, centrali monitorującej 1 sztuka

##### oraz monitora podglądowego 1 sztuka.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać, jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| MODUŁOWE Kardiomonitory stacjonarne 7 sztuk Sala Intensywnego Nadzoru |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD TFT rozmiar ekranu w zakresie od 17” do 21” | TAK Punktacja: Za 17“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 8 pkt |  |
|  | Monitor o rozdzielczości min. 1200x1000 pikseli. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Kardiomonitor modułowy to znaczy poszczególne moduły funkcji pomiarowych mogą być usuwane bądź zakładane do kardiomonitora przez personel bez konieczności użycia narzędzi w sposób, który nie uniemożliwi pracy kardiomonitora przy obecności pozostałych modułów. | TAK |  |
|  | Każdy kardiomonitor ma mieć wystarczającą ilość gniazd do zamontowania kompletu zamawianych modułów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci, współpraca z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | Minimum jeden port USB oraz minimum jedno gniazdo do łączności w sieci LAN. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator zabezpieczający pracę na minimum 1 godzinę. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatora wbudowana w kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Obrazowanie minimum 4 krzywych dynamicznych na jednym ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość konfigurowania ekranu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy. Menu dostępne dla użytkownika w języku polskim. | TAK |  |
|  | Alarmy z podaniem przyczyny alarmu. Każde niepożądane zdarzenie, a w szczególności wypięcie się z gniazda kabla EKG, kabla od czujnika saturacji, czujnika temperatury, brak sygnału z w/w kabli, odklejenie lub odpięcie się elektrody EKG, spadnięcie czujnika SPO2 z palca lub jego odklejenie ma być sygnalizowane alarmem wizualnym oraz sygnałem dźwiękowym trwającym przez cały czas trwania zdarzenia do czasu interwencji personelu. Dotyczy to również wszystkich mierzonych parametrów, które przekroczyły nastawione granice. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |
|  | Analiza minimum 5 typów arytmii | TAK |  |
| KARDIOMONITORY MODUŁOWE Moduły pomiarowe |
|  | EKG 7 modułów | TAK |  |
| 18a | monitorowanie z kabla 3 i 5 żyłowego | TAK |  |
| 18b | zakres częstości akcji serca minimum 15-300 bpm | TAK |  |
| 18c | minimum 3 wartości prędkości kreślenia krzywej EKG na ekranie | TAK |  |
| 18d | minimum 4 wartości wzmocnienia sygnału EKG | TAK |  |
|  | Respiracja z elektrod EKG w każdym module EKG | TAK |  |
| 19a | zakres pomiaru częstości oddechu: minimum 5-150 1/min | TAK |  |
| 19b | wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-40 s | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Pulsoksymetria SPO2 7 modułów | TAK |  |
| 20a | obrazowanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 20b | wartość saturacji mierzona w zakresie minimum 70-100% | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego NIBP 7 modułów, metoda pomiaru oscylometryczna. | TAK |  |
| 21a | zakres pomiarowy ciśnienia minimum 30-270 mmHg | TAK |  |
| 21b | pomiar ciśnienia na żądanie i automatyczny | TAK |  |
| 21c | pomiar automatyczny z regulowanym interwałem w zakresie minimum 1-480 minut | TAK |  |
| 21d | ciśnienie skurczowe, średnie (MAP), rozkurczowe; wartości liczbowe obrazowane na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury 2 kanały 7 modułów | TAK |  |
| 22a | niezależny pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK |  |
| 22b | zakres pomiaru temperatury w zakresie minimum od 25(C do 45(C | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego IBP w 2 torach 7 modułów | TAK |  |
| 23a | zakres pomiaru ciśnienia minimum od –40 do 300 mmHg | TAK |  |
| 23b | pomiar i prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego (MAP) i rozkurczowego | TAK |  |
| 23c | wyposażenie do każdego modułu: 2 kable interfejsowe, 6 przetworników | TAK |  |
|  | Kapnometria CO2 w strumieniu głównym 7 modułów | TAK |  |
| 24a | pomiar kapnometrii w zakresie minimum 1-90 mmHg | TAK |  |
| 24b | prezentacja wartości etCO2 | TAK |  |
| 24c | prezentacja krzywej kapnograficznej | TAK |  |
| 24d | monitorowanie częstości oddechu w zakresie minimum 4 - 120 1/minutę | TAK |  |
| 24c | wyposażenie do każdego modułu: zestaw do pomiaru | TAK |  |
|  | Każdy kardiomonitor ma być wyposażony w kabel EKG 5-cio żyłowy, napalcowy wielorazowy czujnik SPO2 z możliwością dezynfekcji oraz powierzchniowy czujnik SPO2 na czoło lub ucho, wielorazowy powierzchniowy czujnik temperatury, wielorazowy wewnętrzny czujnik temperatury, dwa wielorazowe mankiety do pomiaru ciśnienia krwi (średni 25-35 cm). | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca ICG 2 moduły | TAK |  |
| 26a | prezentacja minimum 1 fali z modułu ICG | TAK |  |
| 26b | wyposażenie do każdego modułu: kabel do ICG, minimum 50 elektrod do ICG | TAK |  |
| Kardiomonitor transportowy 1 sztuka |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2020 | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD TFT, rozmiar ekranu w zakresie od 5” do 9” | TAK Punktacja: Za 5“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 8 pkt |  |
|  | Monitor o rozdzielczości min. 640 x 480 pikseli | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Waga nie większa niż 3,0 kg | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci, współpraca z centralą monitorującą. | TAK |  |
|  | Minimum jeden port USB oraz minimum jedno gniazdo do łączności w sieci LAN. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator zabezpieczający pracę kardiomonitora na minimum 3 godziny | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Obrazowanie minimum 4 krzywych dynamicznych na jednym ekranie | TAK |  |
|  | Obsługa przez ekran dotykowy. Menu dostępne dla użytkownika w języku polskim. | TAK |  |
|  | Alarmy z podaniem przyczyny alarmu. Każde niepożądane zdarzenie, a w szczególności wypięcie się z gniazda kabla EKG, kabla od czujnika saturacji, czujnika temperatury, brak sygnału z w/w kabli, odklejenie lub odpięcie się elektrody EKG, spadnięcie czujnika SPO2 z palca lub jego odklejenie ma być sygnalizowane alarmem wizualnym oraz sygnałem dźwiękowym trwającym przez cały czas trwania zdarzenia do czasu interwencji personelu. Dotyczy to również wszystkich mierzonych parametrów, które przekroczyły żądane granice. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym. | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca. | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe zamontowane na stałe w kardiomonitorze | TAK |  |
| Kardiomonitor transportowy Moduły pomiarowe |
|  | EKG | TAK |  |
| 41a | monitorowanie z kabla 3 i 5 żyłowego | TAK |  |
| 41b | zakres częstości akcji serca minimum 15-300 bpm | TAK |  |
| 41c | minimum 3 wartości prędkości kreślenia krzywej EKG na ekranie | TAK |  |
| 41d | minimum 4 wartości wzmocnienia sygnału EKG | TAK |  |
|  | Respiracja z elektrod EKG | TAK |  |
| 42a | pomiar częstości oddechu: minimum 5-120 1/min | TAK |  |
| 42b | wykrywanie bezdechu w zakresie minimum 10-40 s | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Pulsoksymetria SPO2 | TAK |  |
| 43a | obrazowanie krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
| 43b | wartość saturacji w zakresie minimum 70-100% | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| 4 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego NIBP | TAK |  |
| 44a | zakres pomiarowy ciśnienia minimum 30-270 mmHg | TAK |  |
| 44b | pomiar ciśnienia na żądanie i automatyczny | TAK |  |
| 44c | pomiar auto w zakresie minimum 1-240 min | TAK |  |
| 44d | ciśnienie skurczowe, rozkurczowe wartości liczbowe obrazowane na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 1 kanale | TAK |  |
| 45a | zakres pomiaru temperatury minimum od 25(C do 45(C | TAK |  |
|  | Kardiomonitor ma być wyposażony w kabel EKG 3 żyłowy, napalcowy wielorazowy czujnik SPO2 z możliwością dezynfekcji, wielorazowy powierzchniowy czujnik temperatury, wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia krwi (średni 25-35 cm). | TAK |  |
| Centrala monitorująca 1 sztuka oraz monitor podglądowy 1 sztuka |
|  | Monitor centrali kolorowy, rozmiar w zakresie od 22” do 27” | TAK Punktacja: Za 22“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 5 pkt |  |
|  | Monitor podglądowy kolorowy, rozmiar w zakresie od 22”do 27”. | TAK Punktacja: Za 22“ - 0 pkt. Za każdy dodatkowy 1 cal - 1 pkt. jednak nie więcej niż - 5 pkt |  |
|  | Monitor podglądowy ma być wyposażony w naścienny wieszak z możliwością zmiany położenia w minimum 2 osiach: osi pionowej i osi poziomej. | TAK |  |
|  | Obraz na monitorze podglądowym ma być kopią obrazu z monitora centrali monitorującej. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu jednocześnie minimum 16 kardiomonitorów. | TAK |  |
|  | Ilość wyświetlanych krzywych z każdego łóżka minimum 3 | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Komunikacja interaktywna centrala-monitor, monitor –centrala. | TAK |  |
|  | Pamięć wszystkich rejestrowanych przebiegów minimum 168 h | TAK |  |
|  | Pamięć wszystkich mierzonych parametrów minimum 168 h | TAK |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne z minimum 168 h | TAK |  |
|  | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruk zapamiętanych krzywych, trendów oraz danych cyfrowych w formacie A4 | TAK |  |
|  | Centrala posiadająca akumulator podtrzymujący jej pracę przez okres minimum 1 godziny lub UPS zasilający centralę przez minimum 1godzinę po zaniku napięcia zasilającego | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Konfiguracja : Centrala ma współpracować z kardiomonitorami z Sali Intensywnego Nadzoru 7 szt. oraz z monitorem podglądowym w dyżurce lekarskiej. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy odpowiednią ilość urządzeń umożliwiającą połączenie wszystkich dostarczonych kardiomonitorów w sieć umożliwiającą połączenie ich z centralą monitorującą przy pomocy sieci sygnałowej LAN istniejącej w budynku, w którym będą użytkowane dostarczone urządzenia. Ilość stanowisk: 7 łóżek z kardiomonitorami stacjonarnymi. Ewentualna konieczność zmiany konfiguracji istniejącej sieci sygnałowej LAN wliczona w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia i akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia mają być kompatybilne i współpracować ze sobą zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dokonywania dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi do oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | W okresie gwarancji sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.