## zał.nr 1 a - chemia PG
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 1a – chemia
CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII
Tabela 1: Zestawienie parametrów granicznych analizatora biochemicznego
Lp. | ANALIZATOR BIOCHEMICZNY– parametry graniczne | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I | Nazwa, model analizatora: | podać
1 | Aparat używany nie starszy niż rok produkcji – 2019 lub 2020 | TAK-podać
2 | Analizator swobodnego dostępu z modułem ISE. | TAK
3 | Wydajność analizatora nie mniej niż 400 oznaczeń z ISE, w tym co najmniej 340 oznaczeń fotometrycznych. | TAK-podać
4 | Zakres pomiarowy dla fotometru 340 -800 nm. | TAK
5 | Możliwość uzupełniania odczynników i próbek w dowolnym czasie podczas pracy aparatu. | TAK
6 | Kuwety pomiarowe jednorazowe lub kwarcowe (wielokrotnego użytku). | TAK-podać
7 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK
8 | Elektrody w module ISE bezobsługowe, rozdzielne dla Na, K i Cl z możliwością wymiany w zależności od indywidualnego zużycia. | TAK
9 | Szybkość analizatora - oczekiwanie na pierwszy wynik nie dłuższe niż 15 min. | TAK
10 | Oznaczenia w różnego rodzaju materiale (osocze, surowica, mocz, płyn mózgowo - rdzeniowy, hemolizat krwi pełnej). | TAK
11 | Identyfikacja próbek za pomocą czytnika kodów paskowych oraz możliwość używania różnego rodzaju probówek pierwotnych (3 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml) a także kubeczków na surowicę. | TAK
12 | Zastosowanie wstępnego, automatycznego rozcieńczania próbek do badań (np. oznaczania moczu) i dodatkowego przy przekroczeniu liniowości testu. | TAK
13 | Automatyczne przygotowanie szeregu rozcieńczeń stężonych kalibratorów dla kalibracji nieliniowej (np. białek specyficznych). | TAK
14 | Zastosowanie czujnika poziomu płynów. | TAK
15 | Temperatura oznaczania 37° C. Bezobsługowy system kontroli temperatury bloku reakcyjnego – bez łaźni wodnej i olejowej. | TAK
16 | Zastosowanie różnych technik pomiarowych: reakcje punktu końcowego, reakcje kinetyczne, 2-u punktowe reakcje kinetyczne, reakcje turbidymetryczne. | TAK
17 | Sonda dozująca próbki wyposażona w detektor skrzepu w próbce. | TAK
18 | Przechowywanie danych pacjentów i wyników w pamięci analizatora w ilości minimum 10 tys. pacjentów. | TAK-podać
19 | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu. | TAK
20 | Wykonywanie badań w trybie priorytetowym, CITO. | TAK
21 | Uzupełnianie odczynników bez konieczności przerw w pracy analizatora. | TAK
22 | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub dołączenie zewnetrznego modułu UPS. | TAK
23 | System chłodzenia odczynników zapewniający właściwe warunki ich przechowywania na pokładzie analizatora. | TAK
24 | Możliwość jednoczesnego umieszczenia w aparacie min. 80 próbek i wykonywania jednocześnie min. 30 parametrów. | TAK-podać
25 | Monitorowanie poziomu odczynników. | TAK
26 | Analizator wykonujący oznaczenia „pacjent po pacjencie”. | TAK
27 | Możliwość oznaczania: substratów, enzymów, pierwiastków, białek specyficznych, leków, środków uzależniających, w module ISE sód, potas, chlorki. | TAK
28 | Automatyczny grafik czynności obsługowych. | TAK
29 | Współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS). | TAK
30 | Włączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium. | TAK
31 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK
32 | Bezpłatna dostawa i instalacja systemu oraz włączenie do systemu informatycznego laboratorium. | TAK
33 | Bezpłatne przeszkolenie personelu z zakresu obsługi analizatora i interpretacji wyników (minimum 2 szkolenia po 3 godziny) | TAK - podać ilość szkoleń
34 | Pełen zakres bezpłatnych autoryzowanych usług serwisowych w okresie trwania umowy, w tym przegląd serwisowy raz w roku (akcesoria zużywalne, części zamienne, praca, dojazd serwisu). | TAK
35 | Przegląd serwisowy zakończony wydaniem świadectwa sprawdzenia stanu technicznego i określeniem terminu kolejnego przegladu. | TAK
36 | Ciągła możliwość kontaktu z inżynierem serwisowym (zdalna pomoc w wypadku awarii ) – 7 dni w tygodniu 24h/dobę. | TAK
37 | W terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii (telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną) w dni robocze, Wykonawca dokona koniecznych napraw. W przypadku utraty płynności wykonywanych badań- koszty związane z przekazaniem badań do innych jednostek pokrywa Wykonawca. | TAK
II | WYPOSAŻENIE | TAK
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer i monitor 21 Cali, klawiaturę i mysz USB. | TAK-podać
2 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową i czytnik kodów kreskowych. | TAK-podać
Tabela 2: Zestawienie parametrów granicznych dla odczynników do badań biochemicznych
Lp. | ODCZYNNIKI – parametry graniczne | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia. | TAK
2 | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator. | TAK-podać
Tabela 3: Pozostałe wymogi
Lp. | UWAGA | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Kontrola będzie prowadzona codziennie na jednym poziomie (N lub P), naprzemiennie. | TAK
2 | Wykonawca zapewni bezpłatny udział laboratorium w międzynarodowej kontroli jakości badań (chemia kliniczna, minimum 20 parametrów) w czasie trwania umowy (minimum 12 kontroli rocznie). | TAK-podać
3 | Wykonawca bezpłatnie dostarczy odpowiedni stół pod analizator (jeżeli analizator stołowy). | TAK-podać
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 1 b - immuno PG
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 1b – immunochemia
CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII
Tabela 1: Zestawienie parametrów granicznych analizatora immunochemicznego
Lp. | ANALIZATOR IMMUNOCHEMICZNY – parametry graniczne | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
I | Nazwa, model analizatora: | podać
1 | Aparat używany nie starszy niż rok produkcji – 2019 lub 2020 | TAK-podać
2 | Analizator stołowy swobodnego dostępu. | TAK
3 | Typ pomiaru: chemiluminescencja lub elektrochemiluminescencja. | TAK-podać
4 | Analizator w pełni automatyczny umożliwiający wykonywanie analiz w trybie „pacjent po pacjencie” oraz wykonywanie analiz w trybie pilnym bez konieczności zatrzymywania pracy analizatora. | TAK
5 | Wydajność analizatora minimum 80 analiz na godzinę. | TAK-podać
6 | Aparat bez stacji uzdatniania wody. | TAK
7 | Jednorazowe końcówki w systemie pipetującym zabezpieczające przed błędem przeniesienia lub rozwiązanie równorzędne. | TAK-podać
8 | Możliwość jednoczesnego wstawienia do analizatora minimum 30 próbek badanych. | TAK-podać
9 | Możliwość wstawienia do analizatora materiału badanego w probówkach pierwotnych z zastosowaniem kodów kreskowych. | TAK
10 | Wszystkie wymienione oznaczenia immunochemiczne dostępne do wykonania na oferowanym analizatorze. | TAK
11 | Możliwość dostawiania próbek, kalibratorów, materiału kontrolnego oraz mat. zużywalnych w trakcie pracy analizatora. | TAK
12 | Identyfikacja odczynników za pomocą kodów kreskowych z monitorowaniem ilości odczynników w opakowaniu. | TAK
13 | Automatyczne otwieranie i zamykanie zestawów odczynnikowych w rotorze odczynnikowym w celu eliminacji parowania odczynników. | TAK
14 | Chłodzenie komory odczynnikowej umożliwiające ciągłe przechowywanie odczynników na pokładzie analizatora zgodnie z rekomendacją producenta. | TAK
15 | Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie kreskowym odczynnika i wczytywana automatycznie, rekalibracja nie więcej niż 2-punktowa. | TAK
16 | Materiał kontrolny wieloparametrowy. | TAK
17 | Przechowywanie wyników kontroli jakości w pamięci analizatora w postaci danych liczbowych i wykresów (możliwość zastosowania analizy Levy-Jenningsa, reguł Westgarda), z możliwością uzyskania wydruku z wyznaczonego okresu czasu. | TAK
18 | Podtrzymywanie pracy analizatora przy awarii zasilania – UPS wewnętrzny lub dołączenie zewnetrznego modułu UPS. | TAK-podać
19 | Detektor skrzepu w badanej próbce. | TAK
20 | Wykonanie priorytetowo próbek pilnych (CITO) i wydanie wyników : β -HCG i troponiny w czasie krótszym niż 20 minut. | TAK
21 | Brak interferencji heparyny na wyniki oznaczania troponiny. | TAK
22 | Możliwość stosowania automatycznych powtórek analiz, funkcja REFLEX TEST oraz wykonywanie automatycznych rozcieńczeń dla oznaczeń. | TAK
23 | Współpraca z laboratoryjnym systemem informatycznym (LIS). | TAK
24 | Włączenie analizatora do systemu informatycznego laboratorium. | TAK
II | WYPOSAŻENIE
1 | Analizator wyposażony w zewnętrzny komputer i monitor 21 Cali, klawiaturę i mysz USB. | TAK-podać
2 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę laserową i czytnik kodów kreskowych. | TAK-podać
Tabela 2: Zestawienie parametrów granicznych dla odczynników do badań immunochemicznych
Lp. | ODCZYNNIKI – parametry graniczne | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Odczynniki płynne, gotowe do użycia. | TAK
2 | Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta co oferowany analizator. | TAK-podać
3 | Toponina wysokoczuła, zgodna z zaleceniami PTK do szybkiej diagnostyki zawału mięśnia sercowego. | TAK
Tabela 3: Pozostałe wymogi
| UWAGA | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
1 | Kontrola będzie prowadzona 2 x w tygodniu na 2 poziomach (N i P). | TAK
2 | Wykonawca bezpłatnie dostarczy odpowiedni stół pod analizator. | TAK
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał. nr 1 c - inne PG
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 1c – sprzęt dodatkowy
CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII
Wykonawca w ramach poprawy jakości pracy zobowiązany jest użyczyć wirówkę laboratoryjną
Tabela 1: Zestawienie parametrów granicznych wirówki
Lp. | Parametry graniczne wirówki : | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
| Nazwa, model wirówki: | podać
1 | Wirówka laboratoryjna, uniwersalna stołowa, używana rok produkcji – 2019 lub 2020 | TAK-podać
2 | Bezobsługowy silnik indukcyjny. | TAK
3 | Programowanie parametrów: | TAK
3a | prędkości obrotowej lub RCF | TAK
3b | czasu od startu lub osiągnięcia prędkości maksymalnej | TAK
4 | Możliwość pracy w trybie SHORT. | TAK
5 | Możliwość magnetycznej identyfikacji wirników. | TAK
6 | System identyfikacji błędów: | TAK
6a | niewyważenia | TAK
6b | przeciążenia silnika | TAK
7 | Komora wirowania wykonana ze stali kwasoodpornej. | TAK
8 | Efektywny system wentylacji. | TAK
9 | Zabezpieczenia przed: | TAK
9a | otwieraniem pokrywy podczas wirowania | TAK
9b | uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie. | TAK
10 | Inne dane techniczne: | TAK
10a | zasilanie 230V; 50/60 Hz | TAK
10b | moc pobierana do 350 W | TAK
10c | maks. pojemność 800 ml | TAK-podać
10d | zakres obrotów 100-4.500 min-1 | TAK
10e | maks. przyśpieszenie ok. 3.300 g | TAK
10f | czas wirowania 0-99 minut | TAK
11 | Wyposażenie wirówki: | TAK
11a | wirnik horyzontalny, czterogniazdowy | TAK
11b | cztery pojemniki okrągłe do wirnika o poj. 200 ml | TAK
11c | wkładki redukcyjne, minimum : - 4 szt. - 7x7ml - 4 szt. - 7x10/15ml | TAK-podać
12 | Coroczna walidacja wirówki. | TAK
UWAGA
1 | Proszę podać wartość brutto przedmiotu użyczenia (na potrzeby księgowości). | podać
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca w ramach poprawy jakości pracy zobowiązany jest użyczyć drukarkę sieciową,
Tabela 2: Zestawienie parametrów granicznych drukarki
Lp. | Parametry graniczne drukarki | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
| Nazwa, model drukarki | podać
1 | Urządzenie wielofunkcyjne stołowe, nowe, rok produkcji – 2024 | TAK-podać
2 | Drukarka, skaner, fax – format A4. | TAK
3 | Monochromatyczny druk laserowy. | TAK
4 | Parametry druku: | TAK
4a | rozdzielczość 1200 X 1200 dpi | TAK
4b | szybkość do 33 stron A4 / minutę | TAK
4c | automatyczny druk dwustronny | TAK
5 | Parametry skanera: | TAK
5a | technologia CSI | TAK
5b | skanowanie w kolorze | TAK
6 | Możliwość wysyłania i odbierania faksów. | TAK
UWAGA
| Proszę podać wartość brutto przedmiotu użyczenia (na potrzeby księgowości). | podać
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca w ramach poprawy jakości pracy zobowiązany jest użyczyć urządzenie wielofunkcyjne,
Tabela 3: Zestawienie parametrów granicznych urządzenia wielofunkycjnego
Lp. | Parametry graniczne urządzenia wielofunkcyjnego: | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
| Nazwa, model urządzenia | podać
1 | Urządzenie wielofunkcyjne stołowe, nowe, rok produkcji 2024 | TAK-podać
2 | Drukarka, skaner, fax – format A4. | TAK
3 | Monochromatyczny druk laserowy. | TAK
4 | Parametry druku: | TAK
4a | rozdzielczość 1200 X 1200 dpi | TAK
4b | szybkość do 33 stron A4 / minutę | TAK
4c | automatyczny druk dwustronny | TAK
5 | Parametry skanera: | TAK
5a | technologia CSI | TAK
5b | skanowanie w kolorze | TAK
6 | Możliwość wysyłania i odbierania faksów. | TAK
UWAGA
| Proszę podać wartość brutto przedmiotu użyczenia (na potrzeby księgowości). | podać
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Wykonawca w ramach poprawy jakości pracy zobowiązany jest użyczyć 4 pipety manualne
Tabela 4: Zestawienie parametrów granicznych pipet
Lp. | Parametry graniczne pipet: | Wymóg przedmiotowy do spełnienia (warunek graniczny) | OPIS OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH (podaje Wykonawca) LEGENDA: TAK – wykonawca winien potwierdzić spełnianie wymogu wpisując: TAK TAK , podać - wykonawca winien potwierdzić spełnienie wymogów i dokładnie opisać dany parametr oferowanego urządzenia
| Nazwa, model | podać
1 | Pipety manualne nowe, rok produkcji: nie starsze niż 2023 | TAK-podać
2 | Pipety nastawne dedykowane do metody wraz ze stojakami | TAK
3 | Pipety o pojemności od 1000-5000 ul, 1000 ul, 20-200 ul,100-1000 ul | TAK
4 | Coroczna walidacja | TAK
UWAGA
| Proszę podać wartość brutto przedmiotu użyczenia (na potrzeby księgowości). | podać
Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami i opisanymi parametrami technicznymi.
Wyżej wymienione parametry uważa się za konieczne do spełnienia.
Niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 2 a - badania chemia
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 2a – chemia
CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII
LP | RODZAJ BADANIA – CHEMIA | LICZBA BADAŃ NA 18 miesięcy
1 | Aminotransferaza alaninowa, GPT | 7000
2 | Aminotransferaza asparaginianowa, GOT | 7000
3 | alfa- Amylaza | 5000
4 | gamma- Glutamylotranspeptydaza, GGTP | 3800
5 | Lipaza (met. kolorymetryczna) | 200
6 | Fosfataza zasadowa, ALP | 400
7 | Sód | 18000
8 | Potas | 18000
9 | Chlorki | 7000
10 | Wapń | 4000
11 | Magnez | 4000
12 | Fosforany nieorganiczne | 200
13 | Albuminy | 500
14 | Białko całkowite | 1000
15 | Białko w moczu i PMR | 6000
16 | Bilirubina całkowita | 5000
17 | Bilirubina bezpośrednia | 200
18 | Cholesterol | 5000
19 | Cholesterol HDL | 3600
20 | Cholesterol LDL | 4600
21 | Triglicerydy | 4200
22 | Mocznik | 3400
23 | Kreatynina | 16500
24 | Kwas moczowy | 3500
25 | Glukoza | 17000
26 | Żelazo | 2000
27 | Białko C-reaktywne | 20000
28 | Antystreptolizyna O | 200
29 | Czynnik reumatoidalny / RF | 500
30 | Mleczany / LAC | 150
31 | Alkohol etylowy / ETOH | 1000
32 | Hemoglobina glikowana / HbA1c | 1200
33 | D-Dimery | 900
34 | TIBC | 300
35 | CK | 100
UWAGA
Kontrola będzie prowadzona codziennie na jednym poziomie (N lub P), naprzemiennie.
Wypełniony arkusz ofertowo cenowy musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki, płyny płuczące, materiały kontrolne i zużywalne.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 2 b - badania immuno
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 2b – immunochemia
CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII
LP | RODZAJ BADANIA – IMMUNOCHEMIA | LICZBA BADAŃ NA 18 miesięcy
1 | TSH 3 gen. | 9000
2 | fT4 | 1700
3 | fT3 | 1400
4 | FSH | 450
5 | Prolaktyna | 400
6 | beta-HCG | 300
7 | NT – proBNP lub BNP | 3400
8 | Troponina T lub Troponina I , wysokoczuła | 6000
9 | CK-MB mass. | 120
10 | PSA | 1300
11 | Ferrytyna | 550
12 | Prokalcytonina | 300
UWAGA
Kontrola będzie prowadzona 2 x w tygodniu na 2 poziomach (N i P).
Wypełniony arkusz ofertowo cenowy musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki, płyny płuczące, materiały kontrolne i zużywalne.
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 3 a - dostawa chemia
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 3a – chemia
CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - DOSTAWA
Tabela nr 1 - ODCZYNNIKI
Lp. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | Aminotransferaza alaninowa, GPT | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | Aminotransferaza asparaginianowa, GOT | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | alfa- Amylaza | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4 | gamma- Glutamylotranspeptydaza, GGTP | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5 | Lipaza (met. kolorymetryczna) | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6 | Fosfataza zasadowa, ALP | [5 empty] | 0 |  |  | 0
7 | Wapń | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8 | Magnez | [5 empty] | 0 |  |  | 0
9 | Fosforany nieorganiczne | [5 empty] | 0 |  |  | 0
10 | Albuminy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
11 | Białko całkowite | [5 empty] | 0 |  |  | 0
12 | Białko w moczu i PMR | [5 empty] | 0 |  |  | 0
13 | Bilirubina całkowita | [5 empty] | 0 |  |  | 0
14 | Bilirubina bezpośrednia | [5 empty] | 0 |  |  | 0
15 | Cholesterol | [5 empty] | 0 |  |  | 0
16 | Cholesterol HDL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
17 | Cholesterol LDL | [5 empty] | 0 |  |  | 0
18 | Triglicerydy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
19 | Mocznik | [5 empty] | 0 |  |  | 0
20 | Kreatynina | [5 empty] | 0 |  |  | 0
21 | Kwas moczowy | [5 empty] | 0 |  |  | 0
22 | Glukoza | [5 empty] | 0 |  |  | 0
23 | Glukoza z hemolizatu | [5 empty] | 0 |  |  | 0
24 | Żelazo | [5 empty] | 0 |  |  | 0
25 | Białko C-reaktywne | [5 empty] | 0 |  |  | 0
26 | Antystreptolizyna O | [5 empty] | 0 |  |  | 0
27 | Czynnik reumatoidalny / RF | [5 empty] | 0 |  |  | 0
28 | Mleczany / LAC | [5 empty] | 0 |  |  | 0
29 | Alkohol etylowy / ETOH | [5 empty] | 0 |  |  | 0
30 | Hemoglobina glikowana / HbA1c | [5 empty] | 0 |  |  | 0
31 | D-Dimery | [5 empty] | 0 |  |  | 0
32 | TIBC | [5 empty] | 0 |  |  | 0
33 | CK | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Tabela nr 2 - KALIBRATORY
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 3 - MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 4 - MODUŁ ISE
Lp. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( szt. / liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | Sód | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | Potas | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | Chlorki | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Tabela nr 5 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( szt. / liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
| Łączna wartość | wartość netto | wartość brutto
| Załącznik nr 3 a - (tabela nr 1-5) | 0 | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 3 b - dostawa immuno
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 3b – immunochemia
CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - DOSTAWA
Tabela nr 1 - ODCZYNNIKI
Lp. | Nazwa parametru | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | TSH 3 gen. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | fT4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | fT3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4 | FSH | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5 | Prolaktyna | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6 | beta-HCG | [5 empty] | 0 |  |  | 0
7 | NT – proBNP lub BNP | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8 | Troponina T lub Troponina I , wysokoczuła | [5 empty] | 0 |  |  | 0
9 | CK-MB mass. | [5 empty] | 0 |  |  | 0
10 | PSA | [5 empty] | 0 |  |  | 0
11 | Ferrytyna | [5 empty] | 0 |  |  | 0
12 | Prokalcytonina | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma | [5 empty] | 0 | x | x | 0
Tabela nr 2 - KALIBRATORY
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 3 - MATERIAŁY KONTROLNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Tabela nr 4 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Lp. | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Wielkość opakowania ( szt. / liczba testów / ilość mL ) | Sugerowana liczba opakowań na 18 m-cy | Cena jednego opakowania netto PLN | Wartość netto PLN na 18 m-cy | Stawka VAT % | Cena jednego opakowania brutto PLN | Wartość brutto PLN na 18 m-cy
1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
… | [5 empty] | 0 |  |  | 0
| suma |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
| Łączna wartość | wartość netto | wartość brutto
| Załącznik nr 3 b - (tabela nr 1-4) | 0 | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................

## zał.nr 4 a - najem suma
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz dzierżawę analizatorów i dodatkowego sprzętu do medycznego laboratorium diagnostycznego Zamawiającego przez okres 18 miesięcy; nr sprawy: ZP/N/09/24
Załącznik Nr 4
CZĘŚĆ NR 1 - SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DO BADAŃ Z ZAKRESU BIOCHEMII I IMMUNOCHEMII
ARKUSZ OFERTOWO-CENOWY - NAJEM / DZIERŻAWA
Lp. | Przedmiot umowy najmu-dzierżawy ( nazwa, producent ) | Miesięczna cena netto | Wartość netto na 18 m-cy | % VAT | Wartość brutto na 18 m-cy
1 |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  | 0 |  | 0
… |  |  | 0 |  | 0
| suma |  | 0 |  | 0
Data, podpis i pieczęć Wykonawcy ...........................................