## Załącznik Nr 6
AE/ZP-27-16/24 |  | ZAŁĄCZNIK NR 6
Wymagania dla oferowanego przedmiotu zamówienia
Lp | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wpisać tak/nie, podać wartość, opisać)
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 1
Wymagania dotyczące aparatu
1. | Aparat immunohematologiczny w pełni zautomatyzowany
2. | Analizator nie starszy niż z 2017 roku.
3. | Minimum 20 próbek na pokładzie
4. | Wydajność analizatora z zakresu badania grup krwi i przewciwciał min. 30 badań na godzinę
5. | W zestawie z analizatorem: UPS podtrzymujący jego pracę przez mimimum 30 min, komputer, drukarka laserowa
6. | Możliwość włączenia aparatu do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco moduł serologia. Koszty podłączenia aparatu wliczone w cenę dzierżawy. Dwukierunkowa komunikacja.
7. | Analizator musi wykonywać następujące badania serologiczne:
a) grupa krwi ABO, Rh + rewers
b) badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu zestawu 3-panelowych krwinek wzorcowych zawierających antygen Cw
c) próby zgodności
d) kontrola grupy krwi dawcy i biorcy
e) oznaczanie fenotypu Rh Kell ,C,c,E,e
8. | Wykonanie badań z probówek o średnicy 10 -16 mm
9. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych
10. | Identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności.
11. | System kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (inkubatora - temperatura inkubacji, systemu pipetującego - objętość pipetowania, wirówki - kontrola prędkości wirowania) oraz odczynników
12. | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i odczynników: nr serii i daty ważności oraz wykonanych testów.
13. | Zgłaszanie stanu alarmowego jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań.
14. | Archiwizacja wyników badań - protokół badania i obraz bezpośredni
15. | Możliwość ciągłego dokładania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora
16. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów
17. | Czynności konserwująco – odkażające nie częściej niż raz w tygodniu, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.
18. | Aparat pracujący na mikropłytkach, mikrokartach, mikrokolumnach lub innym rozwiązaniu w zależności od technologii w której pracuje zaoferowany aparat, przechowywanych w temperaturze pokojowej.
19. | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora
20. | Termin dostawy urządzenia wraz z podłączeniem do wewnętrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco moduł serologia - do 21 dni od daty zawarcia umowy
21. | Z dostawą aparatu instrukcja obsługi w języku polskim
22. | W cenę dzierżawy wliczony serwis aparatu przez okres obowiązywania umowy, w tym koszt elementów podzespołów i zespołów aparatu, które uległy uszkodzeniu i wymagają wymiany. Naprawa do 48 godzin od zgłoszenia awarii, w przypadku naprawy trwającej powyżej 48 godzin wstawienie aparatu zastępczego
23. | W okresie trwania umowy, ujęte w cenie dzierżawy przeglądy techniczne co najmniej co 6 miesięcy lub zgodnie z wymaganiami producenta, w tym zapewnienie części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych jeżeli są niezbędne
24. | Transport aparatu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy
25. | Wykonawca zapewnia na czas awarii aparatu zestaw odczynników kompatybilnych z dzierżawionym aparatem oraz urządzeń i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań metodą manualną lub zabezpiecza Zamawiajacego w drugi aparat pracujący tą samą metodą i wykorzystujący te same odczynniki co dzierżawiony analizator
26. | W przypadku gdy do bieżącej pracy aparatu wiodącego lub aparatu beckup i wykonania wymienionych w Załączniku Nr 1 badań są niezbędne materiały nie wymienione w Załączniku Nr 1 w celu ich wyceny należy dodać kolejne pozycje w Formularzu Cenowym
27. | Dostosowanie pomieszczeń Pracowni Zamawiającego do możliwości wstawienia aparatu w cenie dzierżawy
28. | Wraz z aparatem wymagane jest dostarczenie suchego rozmrażacza do osocza. Zamawiający dopuszcza sprzęt używany, pod warunkiem, że jest w bardzo dobrym stanie i całkowicie sprawny. Wykonawca zapewnia konieczne przeglądy serwisowe, a w razie awarii naprawę suchego rozmrażacza. Koszt wliczony w cenę dzierżawy lub ujęty w Formularzu cenowym jako kolejna pozycja.
29. | Zamawiający wymaga aby, Wykonawca zwracał koszty odczynników i koszty związane z wykonywaniem badań konsultacyjnych, jeśli aparat oznaczył PTA jako dodatni lub próbę zgodności niezgodną, natomiast RCKiK Kraków nie potwierdzi dodatniego wyniku oznaczonego na aparacie i nie wskaże innej możliwej przyczyny dodatniego wyniku oznaczenia w Pracowni Zamawiającego
30. | Grupa krwi noworodka z BTA wykonywana manualnie lub na aparacie
31. | Oznaczenie grupy krwi ujęte w poz. 2 Formularza Cenowego wykonywane na jednej karcie lub mikropłytce
32. | W cenie oferty uwzględnione szkolenia personelu w zakresie obsługi analizatora. Szkolenie winno być przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego, w dniu dostawy analizatora
Wymagania dotyczące odczynników i krwinek
33. | Do każdej dostawy załączone Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników
34. | Odczynniki oznakowane znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - Dz.U. z 2013 r. poz. 1127).
35. | Każde jednostkowe opakowanie odczynników opisane: nazwa, seria, termin ważności.
36. | Do każdej dostawy załączona metodyka badania w języku polskim dla każdego rodzaju testów.
37. | Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał (PTA LISS) gotowe do użycia, dedykowane do metody w jakiej pracuje zaoferowany aparat oraz do backupu manualnego
38. | Dostawy krwinek wzorcowych, mikropłytek, mikrokart, mikrokolumn zgodnie z harmonogramem dostaw (uwzględniającym dostawy co najmniej raz w miesiącu). Dostawy pilne w trybie "Cito" do 72 godzin od momentu złożenia zamówienia
39. | Wymaga się aby krwinki do wykrywania przeciwciał odpowiadały szczegółowym wymaganiom zawartym w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 w sprawie dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z 2021 r. poz. 28). W zestawie muszą być obecne krwinki zawierające antygen Cw.
40. | W ofercie uwzględniono wszystkie niezbędne do wykonania wymienionych badań odczynniki, krwinki i materiały zużywalne w ilościach adekwatnych do charakterystyki pracy analizatora i backupu manualnego
41. | Termin ważności: odczynników - minimum 9 miesięcy od dostawy, z wyłączeniem roztworów krwinek, których termin ważności musi wynosić minimum 4 tygodnie od daty dostawy
42. | Odczynniki, krwinki i inne materiały zaoferowane zgodnie z Formularzem Cenowym winny zabezpieczyć wykonanie liczby badań określonej w Formularzu Cenowym w poz. 2 - 9, bez względu czy wykonywane są na zaoferowanym aparacie czy backupie manualnym
| Parametry oceniane | Ilość punktów. Wpisać TAK/NIE
1. | Zawiesiny robocze krwinek czerwonych wykonywane w jednorazowych naczynkach/opakowaniach po diluencie/odczynniku LISS
| Tak | 50 pkt
| Nie | 0 pkt
2. | Analizator posiadający dwa niezależne od siebie ramiona/moduły pipetujące. Awaria jednego modułu nie wpływa na ciągłość pracy analizatora
| Tak | 50 pkt
| Nie | 0 pkt
Wymagania dla przedmiotu zamówienia oferowanego w Pakiecie Nr 2
1. | Surowica antyglobulinowa poliwalentna płynna ( zielona): zawierająca przeciwciała przeciwko ludzkim IgG oraz składnikom dopełniacza C3b i C3d do wykrywania allo- i autoprzeciwciał anty-IgG oraz anty-C3 (anty-C3b i C3d) dopełniacza w bezpośrednim i pośrednim teście antyglobulinowym
2. | Surowica antyglobulinowa monowalentna anty-IgG: zawierająca przeciwciała przeciwko ludzkim IgG, do wykrywania alloprzeciwciał odpornościowych oraz autoprzeciwciał klasy IgG w testach antyglobulinowych oraz do wykrywania przeciwciał niekompletnych klasy IgG na powierzchni krwinek czerwonych
3. | Nie stanowiąca zagrożenia biologicznego dla osób wykonujących badania. Dotyczy poz. 1 do 19.
4. | Stabilna tzn. zachowująca nie zmienioną aktywność do końca okresu ważności. Dotyczy poz. 1 do 19.
5. | W buteleczkach z czytelną etykietą zawierającą następujące informacje: - nazwa i numer katalogowy, - numer serii, - data ważności, - oznakowanie CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej. Dotyczy pozycji 1 do 16 i 19.
6. | W jednej dostawie musi pochodzić z jednej serii. Dotyczy pozycji 1 do 19.
7. | Data ważności - minimum 9 miesięcy od daty dostawy. Dotyczy pozycji 1 do 2 i od 5 do 19.
8. | Posiadająca deklarację CE ( dotyczy pozycji od 1 do 19) oraz certyfikat jednostki notyfikowanej (dotyczy pozycji od 1 do 16 i pozyjcji 19)
9. | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia, do wykrywania przeciwciał konfekcjonowane w zestawach zawierających krwinki: ORhD + dodatnie (DCwCeeK-), O Rh D + dodatnie ( DccEEK-) O RhD – ujemne(dccee) K+
10. | Dobrane tak, aby umożliwiały wykrycie przeciwciał z układu Rh, przeciwciał anty-K, oraz innych skierowanych do antygenów o znaczeniu klinicznym . Dotyczy pozycji 3
11. | Posiadające stałą niezmienną ekspresję antygenów przez cały okres ważności. Dotyczy pozycji 3
12. | W szklanych przezroczystych buteleczkach o pojemności 4-10 ml z zakrętką zaopatrzoną w kroplomierz. Dotyczy pozycji 1 do 16 i 19.
13. | Przez okres ważności nie wykazujące oznak hemolizy. Dotyczy pozycji 3 i 4.
14. | Dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw, który zostanie załączony do umowy. Dotyczy pozycji 3 i 4.
15. | Termin ważności - minimum 30 dni od daty dostawy. Dotyczy pozycji 3 i 4.
17. | Krwinki RhD+ opłaszczone przeciwciałami anty-D /SKWO+/ gotowe do użytku
18. | Jeden z klonów (linii komórkowych): 9113D10, A-11H5, BIRMA-1. Dotyczy pozycji 11 i 12.
19. | Barwiony zgodnie z międzynarodową konwencją. Dotyczy pozycji 11 -14.
20. | Odczynnik monoklonalny anty-B zawierający przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-B
21. | Przeznaczony do bezpośredniego zastosowania w technikach probówkowych i/ lub szkiełkowych. Dotyczy pozycji 1- 16.
22. | Wymaga się aby odczynniki anty-A i anty-B posiadały miano nie mniejsze niż 128 w teście probówkowym oraz aglutynacja w teście szkiełkowym osiągała nasilenie 4+ po 3 minutach
23. | Wymaga się aby odczynniki anty-D posiadały miano nie mniejsze niż 64 w teście probówkowym oraz aglutynacja z krwinkami heterozygotycznymi w teście szkiełkowym osiągała nasilenie 4+ po 3 minutach.
24. | Aglutynacja po 3 minutach osiągająca nasilenie od 3+ do 4+. Dotyczy pozycji od 11 do 14.
27. | Jeden z klonów (linii komórkowych): 9621A8, B-6F9, LB-2. Dotyczy pozycji 13 i 14
28. | Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM + IgG zawierający przeciwciała klasy IgM i IgG o swoistości anty-D
29. | Posiadający zdolność silnego reagowania (od 3+ do 4+) z krwinkami RhD+dodatnimi o normalnej ekspresji antygenu RhD, niezależnie od fenotypu Rh w technice probówkowej i szkiełkowej. Dotyczy pozycji 15 i 16.
30. | Wykazujący reakcje aglutynacji ze wszystkimi próbkami krwi z antygenem RhD słaby i wariantami antygenu RhD, w tym z kategorią Rh DVI. Dotyczy pozycji 15.
31. | Przeznaczony do bezpośredniego stosowania w technice probówkowej. Dotyczy pozycji 15 i 16.
33. | Nie wykazujący reakcji aglutynacji z krwinkami RhD-ujemnymi. Dotyczy pozycji 15 i 16.
34. | Wykazujący w pierwszej minucie od nakropienia zachodzącą reakcję aglutynacji, a po 5 minutach nasilenie aglutynacji nie może być mniejsze niż 3+. Dotyczy pozycji od 5 do 10 i pozycji 15 i 16.
35. | Odczynnik monoklonalny anty-D klasy IgM zawierający przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-D
37. | Wykazujący reakcje aglutynacji ze wszystkimi próbkami krwi z antygenem RhD słaby i wariantami antygenu RhD z wyjątkiem kategorii Rh DVI. Dotyczy pozycji 16.
41. | Odczynnik monoklonalny anty – K zawierający przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty – K
42. | Wykazujący miano co najmniej 16 z krwinkami testowymi K+. Dotyczy pozycji 8.
43. | Posiadający zdolność bezpośredniego i silnego reagowania z antygenem K ( od +3 do +4). Dotyczy pozycji 8.
44. | Przeznaczony do stosowania w technikach: probówkowej i szkiełkowej. Dotyczy pozycji 8.
45. | Nie wykazujący aglutynacji z krwinkami K-ujemnymi. Dotyczy pozycji 8.
46. | Odczynnik monoklonalny anty-c klasy IgM zawierający przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-c
47. | Posiadający zdolność bezpośredniego i silnego reagowania (3+ do 4+) z antygenem Rhc i jego odmianami niezależnie od fenotypu (cc lub Cc). Dotyczy pozycji 5.
48. | Przeznaczony do stosowania w technikach: probówkowej i szkiełkowej. Dotyczy pozycji 5.
49. | Wykazujący miano co najmniej 16 z krwinkami wzorcowymi o fenotypie dCcee w technice probówkowej. Dotyczy pozycji 5.
50. | Nie wykazujący reakcji aglutynacji z krwinkami Rhc- ujemnymi. Dotyczy pozycji 5.
52. | Odczynnik monoklonalny anty-C klasy IgM zawierający przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty- C
53. | Posiadający zdolność bezpośredniego i silnego reagowania (3+ do 4+) z antygenem RhC i jego odmianami niezależnie od fenotypu (CC lub Cc). Dotyczy pozycji 6.
54. | Przeznaczony do stosowania w technikach: probówkowej i szkiełkowej. Dotyczy pozycji 6.
55. | Wykazujący miano co najmniej 16 z krwinkami wzorcowymi o fenotypie dCcee w technice probówkowej. Dotyczy pozycji 6.
56. | Nie wykazujący reakcji aglutynacji z krwinkami RhC- ujemnymi. Dotyczy pozycji 6.
58. | Odczynnik monoklonalny anty-Cw klasy IgM zawierający przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-Cw
59. | Posiadający zdolność bezpośredniego i silnego reagowania z antygenem RhCw (od 3+ do 4+). Dotyczy pozycji 10.
60. | Przeznaczony do stosowania w technikach: probówkowej i szkiełkowej. Dotyczy pozycji 10.
61. | Wykazujący miano co najmniej 16 z krwinkami testowymi o fenotypie Cw+ (dodatni) w technice probówkowej. Dotyczy pozycji 10.
62. | Nie wykazujący reakcji aglutynacji z krwinkami RhCw- ujemnymi. Dotyczy pozycji 10.
64. | Odczynnik monoklonalny anty-e klasy IgM zawierający przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-e
65. | Posiadający zdolność bezpośredniego i silnego reagowania z antygenem Rhe (od 3+ do 4+). Dotyczy pozycji 7.
66. | Przeznaczony do stosowania w technikach: probówkowej i szkiełkowej. Dotyczy pozycji 7.
67. | Wykazujący miano co najmniej 16 z krwinkami testowymi o fenotypie dccEe w technice probówkowej. Dotyczy pozycji 7.
68. | Nie wykazujący reakcji aglutynacji z krwinkami Rhe- ujemnymi. Dotyczy pozycji 7.
70. | Odczynnik monoklonalny anty-E klasy IgM zawierający przeciwciała monoklonalne klasy IgM o swoistości anty-E
71. | Posiadający zdolność bezpośredniego i silnego reagowania z antygenem RhE (3+ do 4+). Dotyczy pozycji 9.
72. | Przeznaczony do stosowania w technikach: probówkowej i szkiełkowej. Dotyczy pozycji 9.
73. | Wykazujący miano co najmniej 16 z krwinkami testowymi o fenotypie dccEe w technice probówkowej. Dotyczy pozycji 9.
74. | Nie wykazujący reakcji aglutynacji z krwinkami RhE- ujemnymi. Dotyczy pozycji 9.
76. | LISS- L standaryzowany roztwór soli o niskiej sile jonowej
77. | Zbuforowany fizjologiczny roztwór soli NaCl o wyznaczonej, stałej wartości osmolalności [mOsm / kg H2O] do przemywania i sporządzania zawiesin krwinek czerwonych wykorzystywanych w pośrednich testach antyglobulinowych. Dotyczy pozycji 17.
78. | W opakowaniach nie większych niż 250 ml. Dotyczy pozycji 17.
79. | PBS – zbuforowany fizjologiczny roztwór soli NaCl o pH 6,9
80. | Do przemywania oraz sporządzania zawiesin krwinek czerwonych. Dotyczy pozycji 18.
81. | Standard anty – D : zawierający przeciwciała anty-D klasy IgG o wystandaryzowanym stężeniu zgodnym z zaleceniami UE nie większym niż 0,1 IU/ml
..................................................................
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty