        Załącznik nr 1A do SWZ
PARAMETRY GRANICZNE

Lp.	Warunki bezwzględne dla analizatorów parametrów krytycznych	Tak/Nie
1.	Automatyczne analizatory parametrów krytycznych 7 sztuk, rok produkcji nie starszy niż 2020, pracujące w systemie ciągłym, dokonujące jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH,pCO2,pO2, Lac,Glu, ctHb, sO2, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF, Na,K, zjonizowany Ca,Cl, ctBil
2.	Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l.
3.	Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki.
4.	Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych i przygotowanych na bazie krwi.
5.	Aparat wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki, kontroli oraz operatora.
6.	Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie.
7.	Odczynniki w formie kaset.
8.	Odczynniki po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważność min. 30 dni.
9.	Aparaty proste w instalowaniu, przenośne. Aparaty wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek wyłączenia zasilania.
10.	Automatyczna kontrola jakości jeden raz dziennie dla każdego z trzech poziomów (niski, norma, wysoki).
11.	Możliwość podania kontroli zewnętrznie.
12.	Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka.
13.	Oprogramowanie w języku polskim.
14.	Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych.
15.	Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta.
16.	Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania kaset w tym samym analizatorze bez utraty pozostałych testów.
17.	Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów.
18.	Analizator pracujący w systemie ciągłym.
19.	Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów w zależności od trybu: / max. 45 μl – z kapilary / max. 65 μl – ze strzykawki.
20.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenia nie dłużej niż 48 godz. Na czas naprawy analizatora oferent dostarczy analizator zastępczy.
21.	Gwarancja na analizator przez cały okres trwania umowy, koszt przeglądów technicznych oraz części eksploatacyjne i zużywalne w aparacie ponosi oferent.
22.	Podłączenie do sieci informatycznej, dwukierunkowa transmisja danych z możliwością identyfikacji operatora po stronie i na koszt oferenta.
23.	Zapewnienie udziału w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w czasie trwania umowy.
24.	Oferent dostarczy pakiet startowy do każdego aparatu do corocznej walidacji.
25.	Oferent zapewni i dostarczy zdalny nadzór nad analizatorami dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej
26.	Oferent zapewni i dostarczy urządzenie do podgrzewania posiłków do pracowni POCT.