Opis przedmiotu zamówienia

WYKAZ

wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych tomografu komputerowego

Pełna nazwa urządzenia, typ, model:  Philips Brilliance 16 CT

Producent:……………………..

Kraj pochodzenia:……………...

Rok  produkcji:………………...

| Lp. | OPIS PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
| 1 | Rok produkcji nie starszy niż 2010 | Tak |  |
| 2 | Tomograf 16 rzędowy | Tak |  |
| 3 | Możliwość zarządzania dawką promieniowania | Tak |  |
| 4 | Tomograf umożliwiający zbadanie w skanie spiralnym obszaru pacjenta z urazem wielonarządowym bez konieczności przekładania go na stole | Tak |  |
| Gantry i stół |
| 1 | Średnica otworu gantry min. 70 cm | Tak/podać |  |
| 2 | Kąt pochylania gantry 30° do +30° | Tak/podać |  |
| 3 | Możliwość nagrywania poleceń słownych w języku polskim i automatyczne ich odtwarzanie w zależności od protokołów badań | Tak |  |
| 4 | Możliwość sterowania pochylania gantry | Tak |  |
| 5 | Krótki czas pełnego obrotu gantry (360º) | Max. 0,5 sek. |  |
| 6 | Szybkość rekonstrukcji w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512x512 | Min. 6 obrazów/sek. |  |
| 7 | Wyposażenie stołu: materac, pasy unieruchamiające, zestaw pozycjonerów umożliwiający wykonanie badania każdej okolicy anatomicznej | Tak |  |
| 8 | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 204 kg | Tak |  |
| 9 | Waga gantry max. 1896 kg | Tak |  |
| Generator i lampa |
| 1 | Moc generatora ( kW) min. 48 kW | Tak |  |
| 2 | Szybkość chłodzenia anody | Min. 815 kHU/min |  |
| 3 | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy | Min. 5MHU |  |
| 4 | Zakres napięć anody, rozumiany jako różnica pomiędzy oferowanym maksymalnym i minimalnym napięciem, możliwych do zastosowania w protokołach badań 80 – 140 [kV] | Tak/podać |  |
| 5 | Maksymalna użytkowa wartość prądu anodowego | Max. 440 mA |  |
| System skanowania |
| 1 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy = 0,65 mm | Tak |  |
| 2 | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 512 x 512 | Tak |  |
| 3 | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, min. 50 cm | Tak |  |
| 4 | Najkrótszy czas skanowania dla pełnego obrotu (360º ) 0,5 s. | Tak |  |
| 5 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy =0,6 mm | Tak |  |
| 6 | Grubość warstw: 0,6 | Tak |  |
| Konsola |
| 1 | Monitor | Min. 15” |  |
| 2 | Interfejs sieciowy zgodny z Dicom 3.0 | Tak |  |
| 3 | Intercom do komunikowania się z pacjentem | Tak |  |
| Parametry jakościowe |
| 1 | Dawka 12mGy/100mAs dla środka fantomu head | TAK |  |
| 2 | Dawka 6,5mGy/100mAs dla środka fantomu body | TAK |  |
| 3 | Modulacja promieniowania dla każdego pacjenta na podstawie planu badania przez sugerowanie najniższego ustawienia mAS | Tak |  |
| 4 | Modulacja promieniowania rtg w sposób automatyczny zgodnie z ruchem rotacyjnym lampy, pozwalająca zwiększyć moc promieniowania w obszarach jego większego tłumienia (projekcja boczna), a zmniejszyć ją w obszarach o mniejszym tłumieniu (projekcja AP). | Tak |  |
| 5 | Tabela z zestawieniem dawek umożliwiająca gromadzenie informacji o dawce podanej danemu pacjentowi dla każdej pozyskanej serii i rejestrowanie całkowitej dawki przyjętej podczas badania | Tak |  |
| Strzykawka |
| 1 | Automatyczny wstrzykiwacz zintegrowany w tomografem komputerowym | Tak |  |
| 2 | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |
| Szkolenia |
| 1 | Szkolenie dla techników wskazanych przez zamawiającego z zakresu obsługi tomografu, konsoli i urządzeń współpracujących przez osobę posiadającą doświadczenie z zakresu pracy zaoferowanego tomografu komputerowego | Min. 4 dni (po 6h) (w dwóch terminach po dwa dni) |  |
| 2 | Szkolenie techników z zakresu protokołów predefiniowanych i własnych przez technika pracującego na takim tomografie | Min. 4 dni (po 6h) (w dwóch terminach po 2 dni) |  |
| 3 | Szkolenie lekarzy wskazanych przez Zamawiającego z zakresu podstawowych funkcji opisowej stacji lekarskiej | Min. 4 dni (po 6h) (w dwóch terminach po 2 dni) |  |
| Testy |
| 1 | Testy podstawowe, wykonywane przez Akredytowane Laboratorium (PCA) na miejscu u Zamawiającego (jeden raz w miesiącu) | Tak, jeden raz w miesiącu (5 testów) |  |
| 2 | Testy specjalistyczne, wykonywane przez Akredytowane Laboratorium (PCA) na miejscu u Zamawiającego (jeden raz w roku) | Tak, jeden raz w trakcie umowy (1 test) |  |
| Pozostałe wymagania |
| 1 | Certyfikaty i świadectwa dopuszczające do obrotu i instalacji oferowanego tomografu wraz z konsolą- zgodne z obowiązującymi przepisami | Tak |  |
| 2 | Gwarancja (wraz z częściami) 36 miesięcy | Tak |  |
| 3 | Instalacja tomografu wraz z wymaganymi pracami adaptacyjnymi | Tak |  |
| 4 | Instrukcje do tomografu i konsoli technika w języku polskim w formie papierowej | Tak |  |
| 5 | Fantom serwisowy do kalibracji i kontroli jakości | Tak |  |
| Serwer do oprogramowania |
| 1 | Procesor | Min. Intel Xeon 4 core E3-1220V3 3,1GHz 8MB lub równoważny |  |
| 2 | Ilość procesorów: 1 | Tak |  |
| 3 | Pamięć RAM | 6 GB ECC Registered DDR3 RAM 1 Rank ATP |  |
| 4 | Dysk twardy dla systemu operacyjnego | 2x 500GB, RAID1 |  |
| 5 | Kontroler RAID | RAID 0,1,10,5,6,JBOD, obsługa min. 8 dysków SATA, wsparcie dla: SMART, NCQ, SNMP |  |
| 6 | Rozmiar macierzy dla danych obrazowych | 8TB, RAID5 |  |
| 7 | System operacyjny | MS Windows 2008 Server lub równoważny do zastosowań serwerowych |  |
| 8 | Możliwość składowania danych na urządzeniach NAS | QNAP, Synology, Asustor |  |
| 9 | Napęd taśmowy LTO-3 | Tandbergd SAS Serie Extern |  |
| 10 | Automatyczna archiwizacja na dyskach RDX z zapisem w systemie PACS numeru dysku | Tandberg RDX Quickstore |  |
| 11 | Interfejs sieciowy | 2 x Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Oprogramowanie PACS |
| 1 | Baza danych | Transakcyjna, SQL |  |
| 2 | Oprogramowanie do zarządzania serwerem | IPMI Remote Manegement |  |
| 3 | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP, DICOM Storage Commitment jako SCU i SCP | Tak |  |
| 4 | Składowanie obrazów w formacie Dicom Part 10 i Native | Tak |  |
| 5 | Liczba urządzeń Dicom, które mogą być podłączone do serwera | 10 |  |
| 6 | Autoruting odebranych obrazów do innych urządzeń lub stacji diagnostycznych | Ze względu na źródło (AE Title), lekarza kierującego, lekarza opisującego, technika wykonującego badanie, protokół badania, ID pacjenta, z możliwością definiowania maski |  |
| 7 | Autorouting wcześniejszych badań pacjenta zarchiwizowanych w systemie | Autorouting do stacji diagnostycznych na podstawie Patient ID |  |
| 8 | Możliwość automatycznej korekcji tagów: modality, ID pacjenta | Nazwa instytucji, lekarz zlecający, ID pacjenta, modality, nazwa protokołu, accession number |  |
| 9 | Nadawanie uprawnień użytkownikom do przeglądania i modyfikowania bazy danych | Przeglądanie modyfikacja, przesyłanie, pobieranie obrazów, drukowanie, import, upload |  |
| 10 | Możliwość pobierania obrazów i dokonywanie opisów badań ze zdalnych lokalizacji za pomocą bezpiecznego łącza. | Za pomocą łącza VPN |  |
| 11 | Możliwość przesyłania badań z serwera do zdalnej lokalizacji za pomocą bezpiecznego łącza | Za pomocą łącza VPN |  |
| 12 | Interfejs HL7 | Pełna implementacja standardu |  |
| 13 | Autorouting komunikatów HL7 | Autorouting wszystkich komunikatów |  |
| 14 | Serwer Dicom Modality Worklist | Zgodny z DICOM 3.0 |  |
| 15 | Zarządzanie systemem z panela WEB | Interfejs działający z dowolną przeglądarką również na urządzeniach mobilnych |  |
| 16 | Wbudowany napęd optyczny DVD-RW DL +/- | Tak |  |
| 17 | Obsługa protokołu SNMP, pełna implementacja | Tak |  |
| 18 | Obudowa typu tower z możliwością instalacji w szafie Rack 19" | Tak |  |
| 19 | Ilość slotów hot-swap SATA II | 8 |  |
| 20 | Zasilacz UPS dobrany mocą do zasilania oferowanego serwera pozwalający na zamknięci systemu operacyjnego przy niskim napięciu baterii w obudowie Rack 19" | Tak |  |
| 21 | Monitor kolorowy LCD 17" | Tak |  |
| 22 | Dystrybucja obrazów na oddziały szpitalne przez przeglądarkę internetową, oprogramowanie działa z każdą przeglądarką internetową wspierającą technologię Flash | Tak |  |
| 23 | Minimalna funkcjonalność przeglądarki dystrybucji obrazów: logowanie za pomocą nazwy użytkownika i hasła, zoom, lupa, pan, pomiar gęstości, pomiar długości, inwersja, rotacja, zmiana podziału wyświetlanych obrazów/serii, przyciski szybkiego wyszukiwania np. "szukaj dzisiaj", "szukaj wczoraj", prezentacja serii za pomocą miniatur, przesyłanie badań do innych urządzeń Dicom, progresywne wyświetlanie obrazu, rekonstrukcje MPR | Tak |  |
| 24 | Interfejs przeglądarki dystrybucji obrazów w języku polskim | Tak |  |
| 25 | Ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników do przeglądarki | 5 |  |
| Oprogramowanie RIS |
| 1 | System działa na tym samym serwerze co system PACS | Tak |  |
| 2 | Wprowadzanie danych pacjenta do bazy z nadaniem unikalnego w skali systemu nr ID | Tak |  |
| 3 | Wprowadzane dane pacjenta, min.: nazwisko, imię, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu | Tak |  |
| 4 | Walidacja wprowadzanego numeru PESEL | Tak |  |
| 5 | Automatyczne obliczanie daty urodzenia, wieku i płci pacjenta z numeru PESEL | Tak |  |
| 6 | Możliwość edycji danych pacjenta, rodzaju badania | Tak |  |
| 7 | Rejestracja pacjenta do kolejki oczekujących | Tak |  |
| 8 | Dołączanie zeskanowanej dokumentacji medycznej | Tak |  |
| 9 | Generowanie list roboczych dla urządzeń diagnostycznych (Dicom Modality Worklist) w formacie Dicom 3.0 | Tak |  |
| 10 | Możliwość definiowania jednostek kierujących z przypisaniem cennika | Tak |  |
| 11 | Ewidencja zużytych błon RTG z podziałem na formaty | Tak |  |
| 12 | Możliwość wprowadzenia ilości ekspozycji i dawki pochłoniętej | Tak |  |
| 13 | Możliwość definiowania oddziałów kierujących wraz z lekarzami kierującymi na badanie dla każdej jednostki kierującej | Tak |  |
| 14 | Moduł kasowy umożliwiający prowadzenie raportu kasowego do rozliczania badań płatnych | Tak |  |
| 15 | Automatyczne generowanie dokumentów kasowych przy rejestracji badań odpłatnych | Tak |  |
| 16 | Moduł raportów z ilości wykonanych badań z rozbiciem na jednostki kierujące, rodzaj wykonanego badania, lekarza radiologa i technika wykonującego badanie | Tak |  |
| 17 | Wprowadzanie opisów badań z użyciem szablonów opisów, każdy radiolog dysponuje odrębną bazą szablonów | Tak |  |
| 18 | Wprowadzanie informacji o wydaniu opisu badania | Tak |  |
| 19 | Definiowanie czasu, w którym istnieje możliwość edycji wykonanego opisu badania | Tak |  |
| 20 | Historia wprowadzanych zmian w opisie badania | Tak |  |
| 21 | Przeglądanie historii choroby pacjenta | Tak |  |
| 22 | Możliwość integracji z systemem PACS w taki sposób, że z poziomu systemu RIS istnieje możliwość otwarcia w zewnętrznej przeglądarce Dicom badania, które otwarte jest w systemie RIS | Tak |  |
| 23 | Dostęp do systemu po podaniu loginu i hasła | Tak |  |
| 24 | System nadawania uprawnień, co najmniej 3 poziomy, np. rejestratorka, technik RTG, radiolog | Tak |  |
| 25 | Możliwość pracy z systemem RIS ze stacji zdalnych za pomocą bezpiecznego łącza (teleradiologia) | Tak |  |
| Teleradiologia |
| 1 | System PACS i RIS zintegrowany z systemem teleradiologii | Tak |  |
| 2 | Wymiana danych z zewnętrznym systemem teleradiologii za pomocą protokołów Dicom i HL7 | Tak |  |
| 3 | Dołączanie zeskanowanej dokumentacji medycznej | Tak |  |
| 4 | Oznaczanie badań pilnych | Tak |  |
| 5 | Przesyłanie danych za pomocą bezpiecznego łącza VPN | Tak |  |
| 6 | Import opisów badań do systemu RIS | Tak |  |
| 7 | Import opracowanych obrazów Dicom do systemu PACS | Tak |  |
|  | Dodatkowo |  |  |
| 1. | W dniu podpisaniu umowy dołączyć świadectwo szkolenia obsługi serwisu u producenta dla min. 1 inżyniera | Tak |  |

Wykonawca zobowiązany jest załączyć katalog (lub inny dokument) potwierdzający spełnianie wymagań określonych w opz.

Aparat winien być wyposażony w pełną dokumentację techniczną, oraz w instrukcję użytkowania 
w języku polskim wraz z katalogiem części eksploatacyjnych.

Wykonawca winien dostarczyć najpóźniej w dniu uruchomienia aparatu dokumenty dopuszczające do pracy w placówkach służby zdrowia tj. deklarację zgodności i certyfikat CE oraz paszport techniczny.