ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH – poz. 47 z załącznika numer 1A

Monitor funkcji życiowych na wózku – 1 szt.

Model/typ:……………………………………………………………………………………

Producent:…………………………………………………………………………………

| LP | - PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ TAK I PODAĆ PARAMETRY/ OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor funkcji życiowych umożliwiający wczesne wykrycie symptomów pogorszenia stanu zdrowia pacjenta | Tak |  |
|  | Monitor umieszczony na stabilnym statywie jezdnym z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół, z demontowanymi przegrodami na akcesoria (mankiety, sensory, jednorazowe sterylne osłony termometru), z oświetleniem LED do pracy nocnej oraz ze zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady | Tak |  |
|  | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsca narażone na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7” i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli | Tak |  |
|  | Monitorowanie ciśnienia, pulsu, saturacji, respiracji i temperatury | Tak |  |
|  | Zbierane przez monitor dane dopasowane do rodzaju oddziału i pacjentów | Tak |  |
|  | Monitor umożliwiający precyzyjne ustalanie częstości wykonywania pomiarów i określania parametrów stanu pacjentów. | Tak |  |
|  | Możliwość identyfikacji pacjentów za pomocą skanera kodu kreskowego. Skaner kodów kreskowych na wyposażeniu urządzenia | Tak |  |
|  | Praca w trybach: - pomiar punktowy, - monitorowanie interwałowe, - szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta | Tak |  |
|  | W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale prezentowane na ekranie | Tak |  |
|  | W trybie monitorowania interwałowego możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowanie min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję EWS opartą o skale NEWS2 | Tak |  |
|  | Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: MEWS, NEWS, PEWS oraz innych zdefiniowanych przez Użytkownika | Tak |  |
|  | Analiza co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS - dopuszczalna długość komunikatu min. 1000 znaków | Tak |  |
|  | Regulowane progi alarmowe ciśnienia, saturacji i temperatury | Tak |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia. Regulowana głośność sygnału alarmowego | Tak |  |
|  | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia NIBP: w trakcie inflacji mankietu | Tak |  |
|  | Standardowy czas pomiaru ciśnienia poniżej 15 sekund | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego co najmniej 30÷260mmHg | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego co najmniej 20 ÷ 220 mmHg | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego nie większa niż ± 5 mmHg | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania modyfikatorów pomiaru ciśnienia NIBP, takich jak: pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru |  |  |
|  | Na wyposażeniu monitora mankiety dla dorosłych w minimum 3 rozmiarach: - mankiet dla dorosłych mały w rozmiarze 20 -26 cm - mankiet dla dorosłych średni w rozmiarze 25-34 cm - mankiet dla dorosłych duży w rozmiarze 32-43 cm | Tak |  |
|  | Mankiet z dołączanym przewodem, wpinanie przewodu szybkozłączką bezpośrednio do gniazda w mankiecie. | Tak |  |
|  | Mankiet z możliwością szczelnego zamknięcia gniazda w celu zanurzenia w płynach dezynfekcyjnych |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna co najmniej 30 ÷ 200 uderzeń/min | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury realizowany elektronicznym, dousznym termometrem z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego | Tak |  |
|  | Wynik pomiaru temperatury wyświetlany na ekranie monitora i bezpośrednio na wyświetlaczu termometru | Tak |  |
|  | Pomiar temperatury na błonie bębenkowej | Tak |  |
|  | Termometr bezprzewodowy | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury co najmniej +20°C ÷ +42°C | Tak |  |
|  | Dokładność pomiaru ±0,25°C w całym zakresie pomiarowym | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu jednorazowe osłonki sondy pomiarowej termometru zakładane i usuwane bezdotykowo - min. 800 szt. | Tak |  |
|  | Ładowanie termometru uruchamiane automatycznie po odłożeniu na miejsce parkingowe w monitorze | Tak |  |
|  | Pomiar saturacji SpO2 wyświetlany w zakresie min. 1 - 100%, dokładność oznaczona w zakresie 70 - 100% maks. ± 3% | Tak |  |
|  | Wielorazowy czujnik napalcowy typu klips na wyposażeniu monitora | Tak |  |
|  | Czujnik saturacji z możliwością pomiaru respiracji | Tak |  |
|  | Pomiar częstości oddechów metodą pletyzmograficzną | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru min. 4-70 oddechów/min | Tak |  |
|  | Pomiar respiracji w trybie Spot Check wykorzystywany do oceny EWS | Tak |  |
|  | Pomiar respiracji w trybie interwałowym | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wartości liczbowej saturacji SpO2, pletyzmogramu, częstości tętna, indeksu perfuzji oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna. | Tak |  |
|  | W trybie monitorowania interwałowego progi alarmowe stale widoczne na ekranie. | Tak |  |
|  | Pomiar częstości tętna (BPM). z czujnika SpO2 w zakresie co najmniej 25 ÷240 uderzeń na minutę | Tak |  |
|  | Pamięć pomiarów minimum z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych pacjenta z klawiatury alfanumerycznej na ekranie dotykowym monitora lub skaner kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Możliwość ręcznego wpisywania informacji z wywiadu pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu i inne | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe. | Tak |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy pozwalający na wykonanie min. 45 pełnych cykli pomiarowych. | Tak |  |
|  | Akumulator wbudowany w monitor i dodatkowy w wbudowany w wózek monitora funkcji życiowych pozwalający na pracę przez minimum 8 godz. | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie | Tak |  |
|  | Komunikacja: WI-FI, USB, Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie z siecią komputerową, gniazdo systemu przywołania pielęgniarki | Tak |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie typu Single Sign On - technologia pojedynczego logowania umożliwiająca bezpieczne uwierzytelnianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta | Tak |  |
|  | Monitory funkcji życiowych z możliwością integracji z posiadanym przez Zamawiającego z systemem HIS | Tak |  |