KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM 		             	          Postępowanie nr: 15 Z PN 22

PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY				         Bydgoszcz, dnia 13.04.2022 r.

ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

# E.ZP.261.11.2022

# Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- Dotyczy Formularza Cenowego, Pakiet 3. - Akcesoria do dializy, Pozycja 5.:

W związku ze zmianą rodzaju przyłączeń kasety do worków z roztworem cytrynianu oraz roztworem chlorku wapnia przez Producenta, prosimy o zgodę na zaoferowanie kaset 
z przyłączami typu Secu-Nect.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w pakiecie 3 poz. 5 kasety z przyłączami typu Secu-Nect.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści:

Do Poliuretanowy dren przedłużający zakończony trzema zaworami dostępu bezigłowego o długości 8cm i objętości wypełnienia 0,44ml, dren wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła?

Zawór bezigłowy  spełnia następujące wymagania:

Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania przedmiotu o proponowanym opisie.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zgodnie z opisem zawartym w Formularzu cenowym/ Przedmiot zamówienia.

- Dotyczy pakietu nr 1:

Zamawiający w pakiecie nr 1 w przypadku ładunków do staplera (poz. 2, 5 i 6) podał wymóg ich zginania. Proszę o doprecyzowanie, czy ładunki te mają mieć możliwość zgięcia do 60 stopni w obie strony tak aby były kompatybilne do staplera opisanego w pozycji nr 1?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 13.04.2022 r.

- Dotyczy Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w pakiecie nr 1 poz. 2 ładunki naczyniowe posiadały zakrzywioną końcówkę?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 13.04.2022 r.

- Dotyczy Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 1 poz. 2 również ładunki o długości 30mm przy pozostałych parametrach zgodnych z SWZ? Zamawiający będzie miał możliwość określenia długości ładunku każdorazowo przy składaniu zamówienia. Rozwiązanie te nie wpłynie wyższe koszty użycia sprzętu a umożliwi lepsze dostosowanie ładunków do sytuacji w polu operacyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Modyfikacji z dnia 13.04.2022 r.

- Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści końcówkę z 4 otworami bocznymi, o średnicy wewnętrznej 3,9mm i zewnętrznej 70, dostosowana do drenu o średnicy 5,6mm? Reszta parametrów jak w SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wyrobu o opisanych parametrach.

- Pakiet 6:

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny przyrząd do aspiracji z butelek bez zastawki z dodatkowym dołączonym oddzielnie portem bezigłowym zapewniającym szczelność po odłączeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wyrobu o opisanych parametrach.

- Pakiet 6:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków o poniższym opisie:

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wyrobu o opisanych parametrach.

- Pakiet 7:

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o poniższym opisie:

I pojemności wypełnienia dla poszczególnych rozmiarów przedłużaczy:

KTP-7 - 0,8 ml

KTP-10 - 1,0 ml

KTP-25 - 1,8 ml

KTP-50 - 3,2 ml

KTP-75 - 4,5 ml

KTP-100 - 6,8 ml

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wyrobu o opisanych parametrach.

- Pakiet 1 - Endostaplery Poz. 1:

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści endoskopowy jednorazowy uniwersalny stapler umożliwiający pracę z dowolnym ładunkiem niezależnie od długości szwu i wysokości zszywki,  z trzpieniem 16 lub 26 cm, posiadający nóż tnący w ładunku, 
z możliwością artykulacji non-stop 45 stopni w obie strony, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową. Sterylny, jednorazowego użytku, trwale i szczelnie opakowany z datą ważności, numerem serii na każdym opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wyrobu o opisanych parametrach.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Modyfikacji 
z dnia 13.04.2022 r.

- Pakiet 1 - Endostaplery Poz. 2, 5, 6:

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunek do endostaplera torakoskopowego posiadający : 2 potrójne rzędy zszywek z możliwością artykulacji 
w ładunku, z datą ważności, numerem serii  na każdym opakowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wyrobu o opisanych parametrach.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Modyfikacji 
z dnia 13.04.2022 r.

- Pakiet 1 - Endostaplery Poz. 6:

Czy Zamawiający, na zasadzie równoważności, dopuści ładunek do endostaplera, wysokość otwatrtej zszywki 4,8mm, zamykający na 2,00mm, pozostałe parametry wg SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wyrobu o opisanych parametrach.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Modyfikacji 
z dnia 13.04.2022 r.

- Pakiet nr 2, pozycja nr 1:

- Czy zamawiający dopuści końcówkę Yankauer bez kontroli siły ssania o średnicy wewnętrznej ok. 4mm oraz średnicy zewnętrznej ok, 7mm, posiadającą 4 otwory odbarczające, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania wyrobu o opisanych parametrach.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Formularz cenowy/ Przedmiot zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.