## Część 1
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 1 – Narzędzia endoskopowe
1. | Balon do ekstrakcji złogów o skwadratowionych ramionach ; balony o zmiennej średnicy, w zakresie: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm; dostępne z ujściem kontrastu powyżej i poniżej balonu; Współpracujące z prowadnikiem 0,035” o długości 450 cm; w komplecie z jedną skalibrowaną strzykawką do inflacji. Proksymalny marker sygnalizujący położenie balonu, średnica cewnika 7-5Fr. | szt. | 5
2. | Samorozprężalny, platinolowy, pokrywany stent do protezowania nowotworowych oraz łagodnych zwężeń dróg żółciowych (załadowany do zestawu), z petlą do repozycji, średnica stentu; 10mm- dł: 4,6,8, 10,12 cm oraz 8mm- dł: 6,8, 10, 12cm, średnica zestawu wprowadzającego 8,5 Fr, z możliwością otwierania i zamykania stentu na zestawie do min 80% i złożenia zestawu do pozycji wyjściowej, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie stentu. Zalecany prowadnik: średnica 0.035"; długość 260/450 cm. Możliwość usuniecia stentu w wersji całkowicie krytej od 12 miesięcy od implantacji. | szt. | 20
3. | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 oraz 17 mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, długość 235cm, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. Potwierdzony klinicznie czas retencji min 4 tygodnie. | szt. | 200
4. | Samorozprężalny stent do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych oraz uszczelniania przetok, uwalniany dystalnie, znaczniki RTG na zestawie wprowadzajacym, wykonany z grubego drutu nitinolowego- dobra widoczność całego stentu pod RTG, możliwość repozycji na zestawie do 75% znacznik repozycyjny na rękojeści, możliwość wykonania MRI w warunkach zgodnych z wymogami określonymi w instrukcji obsługi, nitka do repozycji od strony proksymalnej stentu, dostępna wersja pokrywana i z odsłoniętymi końcami, długości: 10cm ,12cm, 15cm, średnica robocza: 18mm i 23mm, średnica kołnierzy antymigracyjnych: 25/23, 28/28mm, prowadnik .038" W przypadku stosowania stentu całkowicie pokrytego możliwa jest jego implantacja w zwężeniach łagodnych. W takim przypadku może on być implantowany na okres do 8 tygodni a następnie bezpiecznie usunięty. | szt. | 5
5. | Prowadnik endoskopowy:dostępne średnice: 0.025, 0.035 i 0.038”, dostępne długości: 260 i 450 cm; dostępne trzy wersje prowadników z hydrofilną końcówką roboczą widoczną w RTG o długości 5 cm, 10 cm, 5 cm i 10 cm (po obu stronach prowadnika), sztywność: standardowa i usztywniona, dostępne końcówki: prostą i zagięta, z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania, w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie,dwukolorowy, zapewniający możliwość kontroli ruchu i położenia. | szt. | 20
6. | Cewnik jednorazowy do ERCP dwu lub trzykanałowy ; długość 210cm i średnicy od 5Fr; końcówka prosta lub zakrzywiona. | szt. | 10
7. | Sfinkterotom igłowy jednorazowego użytku trzykanałowy - z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, długość robocza - min. 200 cm, z regulowanym wysunięciem igły w granicach 4-6 mm, z końcówką widoczną w promieniach RTG, współpracujący z prowadnikiem o średnicy 0.035" | szt. | 25
8. | Balony do poszerzania zwężeń jelitowych (z prowadnikiem) o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy; z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 240 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm. | szt. | 5
9. | Balony do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu- trójstopniowy (mocowany na drucie), z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu, dł. balonu 8 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm, kateter o średnicy 6 Fr i długości 180 cm, cewnik zawiera fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadajacym im ciśnieniu, ; wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o śr. 2.8 mm | szt. | 1
10 | Trzykanałowy sfinkterotom obrotowy, z niezależnym kanałem dla prowadnika i osobnym do podawania kontrastu, z możliwością rotacji i zmiany ustawienia orientacji cięciwy tnącej; średnica koncówki 3.9; 4.4 i 4.9 Fr; z cięciwą monofilamentową o długości 20 mm; długość noska 5 mm uzbrojony w prowadniki do ERCP, z 5 i 10 cm końcówką hydrofilną zawierającą wolfram; z nitinolowym rdzeniem odpornym na załamania; w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie; dwukolorowy; średnice: 0,25" i 0.035" - końcówka prosta i zagieta; sztywność standardowa i usztywniona; długość 260, 450 cm | szt. | 2
12. | Pompka do pompowania balonów w zakresie 0-26ATM. Wyposażona jest w gwintowany tłok z blokadą, której zwolnienie pozwala na szybką inflację lub deflację. | szt. | 2
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część 2
Lp. | Asortyment | szt. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 2 – Narzędzia endoskopowe
1. | Prosta proteza plastikowa wykonana z kopolimeru etylenu z octanem winylu, średnica 7 Fr, 8,5 Fr, 10 Fr, 12 Fr, odległość między listkami 50mm-180mm (co 10 mm). | szt | 50
2. | Jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; długość narzędzia 2300mm; średnica pętli 30mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm . | szt | 5
3. | Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 2700mm i 4500mm giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej ; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe;Prowadnice jednorazowego użytku, średnica 0,035'' lub 0,025" długość robocza 2700mm i 4500mm giętka prosta lub zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej ; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego prowadnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe; | szt. | 20
4. | Jednorazowy litotryptor do mechanicznej litotrypsji; wstępnie zmontowany i gotowy do użytku koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna; długość robocza 1950mm; średnica koszyka 30mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy; posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny | szt. | 2
5. | Jednorazowy koszyk do usuwania małych kamieni kieszeniowych z przewodów żółciowych; wykonany z nitynolu; typ 8-drutowy, o specjalnym splocie w kształcie wiru; do wprowadzania po prowadnicy; maksymalna średnica części wprowadzanej do kanału roboczego endoskopu 2,9mm; minimalna średnica kanalu endoskopu 3,7mm; szerokość rozłożonego koszyka 20mm; długość robocza narzędzia 1900mm; | szt | 1
6. | Jednorazowy koszyk do usuwania złogów, kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; 4-drutowy i 8-drutowy; szerokość rozłożonego koszyka 20-22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; po prowadnicy lub obrotowy. | szt | 20
7. | Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm i 6mm, długość balonu 20 mm i 40mm; do prowadnicy 0,035 mm | szt | 1
8. | Proteza trzustkowa S-kształtna, 7Fr, dł. 6, 8, 10 i 12 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm | szt | 10
9. | Jednorazowy zestaw elementów do wprowadzania protez 8,5,10,12 Fr. długość narzędzia 1900mm, posiada pokrętło umożliwiające zablokowanie odległości między cewnikiem prowadzącym a końcówką dystalną protezy; maksymalna średnica prowadnicy 0,035''; | szt | 40
10. | Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku; część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą; długość narzędzia 1700mm; długość noska 3mm; długość cięciwy 20mm, 30mm; średnica końcówki narzędzia 4,5Fr; kompatybilny z minimalnym kanałem roboczym endoskopu 2,8mm | szt | 100
11. | Samorozprężalna proteza do drenażu trzustkowego; wskazana do stosowania w celu ułatwienia przezżołądkowego lub przezdwunastniczego, endoskopowego objawowego drenażu pseudotorbieli trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, przylegającej do ściany żołądka lub jelita; pokrywana silikonem na całej długości, wykonana z nitinolu; średnica protezy 12mm,14mm, 16mm ; długość całkowita 30mm i 40mm; szerokość kołnierzy 3,5mm-4mm, średnica kołnierzy 24mm - 28mm; 1 lasso; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 10,5Fr, posiada 9 znaczników; podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze | szt | 1
12. | Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitynolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; długość całkowita 40, 60, 80, 100 i 120mm, średnica 6 i 8mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 5.9 Fr.; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Dobra widoczność fluoroskopowa; do stosowania z prowadnicą 0,025" | szt | 2
13. | Jednorazowa proteza samorozprężalna do dróg żółciowych pokrywana lub niepokrywana o długości 60,80, 100mm , średnica 10mm, średnica kołnierzy 13,5mm; aplikator o długości 180cm i średnicy 7Fr lub 8Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; | szt | 2
14. | Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych; nie zawiera latexu; obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm; sterylizowane EtO; | szt | 1
15. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku łyżeczki owalne lub szczęki aligatora, z igłą lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), o powiększonej objętości (pojemność łyżeczek 8,3mm³) ; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych, osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica cześci wprowadzenej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. | szt | 1000
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
dot.poz.15 - Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o powiększonej objętości o pojemności łyżeczek 9,5mm³ pokrytych ochronną osłonka bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część 3
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 3 – Narzędzia endoskopowe
1. | Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą. Dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych. Pakowane pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji. | szt. | 1500
2. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owlana, z możliwością użycia elektrokoagulacji lub bez, wykonana z drutu monofilamentnego, średnice otwarcia: 10, 15, 30 mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią, Długość narzędzia 2300 mm, średnica osłonki 2,4 mm. | szt. | 10
3. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji. | szt. | 1000
4. | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, kształt okrągły, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z technologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji. | szt. | 100
5. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm lub 0,8 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm (do wyboru przez Zamawiającego). Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. | szt. | 300
6. | Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica narzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. . Możliwość wysunięcia i schowania igły bez względu na stopień zagięcia endoskpou. Ostrze igły szlifowane pod podwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. | szt. | 300
7. | Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna. | szt. | 3
8 | Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml. | szt. | 3
9 | Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku . Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki, każde opakowanie zawiera etykiety samoprzylepne do dokumentacji. | szt. | 50
10 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawiera lateksu. Ustnik posiadający silikonową osłonę uzębienia pacjenta. Pakowany pojedynczo, w zestawie etykiety samoprzylepne do dokumentacji. | szt. | 2000
11 | Gąbka do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm. | szt. | 2000
12 | Kleszcze 3- lub 4-ramienne do usuwania ciał obcych, jednorazowego użytku, sterylne. Umożliwiające precyzyjne chwytanie małych polipów, drobnych ciał obcych, posiadające atraumatyczne zaokrąglone końcówki dla większego bezpieczeństwa. Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300. Narzędzie kompatybilne z kanałem roboczym 2,8mm. | szt. | 3
13 | Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku, w kształcie jabłka. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,025" i 0,035". Możliwość podania kontrastu powyżej balona. Pakowany pojedynczo, sterylnie. | szt. | 10
14 | Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem znakomicie widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm. Pakowany pojedynczo, w pancerzu transportowym. | szt. | 20
15 | Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. | szt. | 5
16 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm , stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem. | szt. | 10
17 | Jednorazowa ładowalna klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, w zestawie z dodatkowymi dwoma klipsami, zapakowanymi sterylnie w oddzielnym pakowaniu i możliwością użycia niewykorzystanych klipsów przy kolejnym zabiegu u innego pacjenta.. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm, stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni lub rozwarcie ramion klipsa 16mm, stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem . | szt. | 1
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
dot.poz.1 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy w powleczeniu PTFE, łyżeczki o długości 4 mm, średnica 2,4 mm, pozostałe parametry bez zmian.
dot.poz.2 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,3 mm.
dot.poz.3 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli z drutu o średnicy 0,3 mm dla średnicy otwarcia 10 mm i 15 mm oraz 0,4 mm dla średnicy otwarcia 25 mm, 30 mm i 35 mm, maksymalna długość oczka pętli 50 mm, średnica osłonki 2,3 mm.
dot.poz.4 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pętli w kształcie owalnym, cięcie z użyciem koagulacji, drut o minimalnej średnicy 0,4 mm, z dodatkową spiralą dla zwiększenia tarcia, średnica otwarcia 20 mm, 25 mm, 30 mm (do wyboru przez Zamawiającego), średnica osłonki 2,3 mm.
dot.poz.6 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie igły z metalowym pierścieniem wewnątrz osłonki w miejscu wyjścia igły.
dot.poz.12 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kleszczy o średnicy 2,3 mm.
dot.poz.13 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów z 3 strzykawkami w zestawie, średnica 8,5-12-15 mm i 12-15-18 mm (do wyboru przez Zamawiającego).
dot.poz.15 - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy 2,3 mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,67 mm.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część 4
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa / kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 4 – Narzędzia endoskopowe
1. | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza160 i 240cm, średnica szczęk 1,8mm; 2,2mm; 2,4mm; 2,8mm. łyżeczki z podwójnymi otworami w szczękach, oraz z ząbkami na obwodzie, konstrukcja mechanizmu szczęk zapewnia możliwość wykonywania biopsji stycznych, z systemem cięgieł umożliwiającym otwarcie szczypiec zawsze , przy każdym zagięciu; sztywny odcinek dystalny, zapewnia możliwość łatwiejszego pokonywania zagiętych odcinków kanału biopsyjnego endoskopu. Pancerz szczypiec pokryty jest tworzywem sztucznym i w zależności od długości narzędzia posiada inny kolor. Dodatkowo na całej długości szczypce pokryte są substancją ograniczającą tarcie wewnątrz kanału biopsyjnego. Szczypce wyposażone są w system trzech markerów określających położenie narzędzia wewnątrz endoskopu i sygnalizujących zbliżający się moment wyjścia szczypiec z kanału roboczego. Dwie wersje do wyboru : z igłą i bez igły, współpracujące z kanałem roboczym od 2,0mm do 3,2mm. | szt. | 1800
2. | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu, długość robocza min. 240 cm; średnica osłonki 2,4mm; średnica otwartej pętli:10 11, 13,15, 20, 25, 27, 30, 33mm. Dostępne kształty: owal, hexagonal, crescent, okrągła. Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli. Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej polipektomii | szt. | 1000
3. | Jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 200 i 240cm; dodastkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnątrzny kateter o przekroju gwiazdy. | szt. | 500
4. | Ustnik jednorazowy do endoskopii w rozmiarze 54 Fr (dostępny w wersji z rantem lub bez rantu), 60Fr; z gumką mocującą. | szt. | 3000
5. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku zawiera 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego( nie zawiera latexu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 - 11.5 mm | szt. | 20
6. | Siatka do zbierania polipów, jednorazowego użytku, jałowa, z dostępną funkcją rotacji wokół własnej osi za pomocą pierścienia w obudowie rękojeści; średnica kanału 2,5 mm, długość 230cm; rozmiar 3x5,5cm | szt. | 20
7. | Czterokomorowa pułapka na polipy | szt. | 100
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
dot.poz.3 - Zamawiający dopuszcza jednorazowe igły do ostrzykiwania, w teflonowej osłonce odpornej na załamania; wyposażone w mechanizm pozwalający na regulację długości wysuwania igły oraz jej blokadę w wybranej pozycji, średnica ostrza igły 23-25 G, długość ostrza 4-6 mm, długość całkowita 230cm; dodatkowa osłonka umieszczona w części proksymalnej igły zabezpieczająca przed uszkodzeniem kanału roboczego endoskopu. Wewnętrzny kateter o przekroju gwiazdy.
dot.poz.4 - Zamawiający dopuszcza ustnik jednorazowy do endoskopii w rozmiarze 60Fr z gumką mocującą.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część 5
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 5 – Narzędzia endoskopowe
1. | Kosz do chwytania ciał obcych 5Fr/7Fr- ośmiodrutowy z obrotową rękojeścią- spiralny z możliwością podania kontrastu | szt. | 50
2. | Protezy trzustkowe proste lub pojedynczy pigtail.Protezy do dróg trzustkowych średnicy 5Fr lub 7Fr dł.5/7/9/12/15 cm | szt. | 20
3. | Cewnik popychający do wprowadzania protez plastikowych średnicy 5-7-8,5-10Fr,dł 170cm,kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | szt. | 20
4. | Proteza plastikowa do drenażu dróg żółciowych typu podwójny pigtail o roz.5-10FR , dł 3-15 cm | szt. | 20
5. | Zestaw do wprowadzania protez żółciowych akceptujący prowadnik 0,035” ,Srednica cewnika popoychającego 8,5-10 FR | szt. | 20
6. | Balon 7,0-5,0 Fr do usuwania złogów z dróg żółciowych. Balon dostosowany do poszerzania w drogach zółciowych w zakresie trzech średnic podczas rozprężania (8,5-12-15mm),znacznik widoczny w rtg i obrazie endoskopowym | szt. | 10
7. | Cewnik 6-8 do 10 Fr do dróg żółciowych z końcówką typu rampa do prowadnic 0,035/0,025 . Długość narzędzia 450-480 cm , możliwość włożenia trzech prowadnic jednocześnie . | szt. | 2
8. | Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych , dwukanałowe do prowadnika 0,035 , długość szczotki 25mm | szt. | 10
9. | Cystotom o średnicy pierścienia diatermicznego 10 Fr , dł zewnętrznego cewnika 165 cm , wewnętrzny 190 cm z igłą tnącą 5Fr | szt. | 2
10. | Prowadnice do dróg żółciowych/trzustkowych z hydrofilną radiologicznie widoczną giętką 4 lub 5 cm końcówką . Srednica 0,035/0,025 , proste i zagięte o długości 450 cm | szt. | 20
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
dot.poz.1 - Zamawiający dopuszcza kosze do chwytania ciał obcych w rozmiarze 5.5Fr – ośmiodrutowych oraz 6.9Fr – czterodrutowych. Pozostałe parametry zgodnie z swz.
dot.poz.7 - Zamawiający dopuszcza cewnik o średnicy 8-6 Fr do dróg żółciowych typu rampa, o długości cewnika 200 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.
dot.poz.10 - Zamawiający dopuszcza prowadników do dróg żółciowych/trzustkowych z hydrofilną końcówką na długości 5.8 długość prowadnika 450 cm i z hydrofilną końcówką na długości 5 cm, długość prowadnika 480 cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część 6
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 6 – Akcesoria endoskopowe
1. | Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów serii: OES-40, EVIS-140, -145, -160, -165, -180 | szt. | 1
2. | Zawór woda-powietrze do endoskopów Olympus | szt. | 1
3. | Zawór ssacy do endoskopów Olympus | szt. | 1
4. | Zakrywka do butelki Maj-901 | szt. | 1
5. | Zaworki biopsyjne do endoskopów Olympus | szt. | 80
6. | Filtry do ssaka KV-5 (1 op-10 szt) | op | 1
7 | Osłonka dystalna do videoduodenoskopu TJF-Q190V | szt. | 20
8 | Szczotka endoskopowa do czyszczenia dudenoskopu | szt. | 6
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część 7
Lp. | Asortyment | j.m. | ilość | cena jednostkowa netto | wartość netto | VAT% | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | nazwa handlowa/ kod producenta | producent / kraj pochodzenia
Część nr 7 - sondy
1. | giętka sonda argonowa, wielorazowa, GIT,śr.2,3 mm, dł. 3 m - kompatybilna z diatermią emed | szt. | 5
2. | giętka sonda argonowa, wielorazowa, GIT,śr.2,3 mm, dł. 2,2 m - kompatybilna z diatermią emed | szt. | 5
|  |  |  | Razem |  |  | Razem
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.