| Nazwa urządzenia: Angiograf z funkcją śródoperacyjnej tomografii stożkowej CT 1szt |
| --- |
| Miejsce przeznaczenia: Blok Operacyjny sala hybrydowa, neurochirurgiczna/neuroradiologiczna |
| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagane / oceniane | Parametr oceniany | Wartość oferowana |
| I | Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent | Podać | Bez oceny |  |
|  | Nazwa i typ aparatu | Podać | Bez oceny |  |
|  | Rok produkcji: nie wcześniej niż 2021r., sprzęt fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nieregenerowany, nie powystawowy | Tak | Bez oceny |  |
|  | System umożliwiający wykonywania szerokiego zakresu badań naczyniowych: - obwodowych - brzusznych - mózgowych - klatki piersiowej | Tak | Bez oceny |  |
| II | Statyw |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu na suficie na przedłużonych szynach (min. 6,5 m, dostosowane do wielkości pomieszczenia) jezdnych umożliwiających odjazd pozycjonera od stołu pacjenta i zwiększenie dostępu do pacjenta dla personelu lub pozycjoner na wózku jezdnym z systemem nawigacji wózka pozwalającym na w pełni automatyczne sterowanie ruchem angiografu w pomieszczeniu badań lub zrobotyzowany statyw z ramieniem C mocowany do podłogi, umożliwiający ruchy ramienia C minimum w kierunkach: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, w górę, w dół (względem podłogi) | Tak | Mocowanie statywu na suficie – 20 pkt pozycjoner na wózku jezdnym z systemem nawigacji – 5 pkt zrobotyzowany statyw z ramieniem C mocowany do podłogi - 0 pkt |  |
|  | Położenie statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów wewnątrznaczyniowych (statyw za głową pacjenta lub z boku stołu pacjenta) w obrębie głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha i kończyn dolnych (statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta i obrotu stołu | Tak, opisać | Bez oceny |  |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole | Min. 180 cm | Bez oceny |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 210° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 90° (podać zakres i wartości w obu kierunkach) | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 15°/s (podać) | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥ 15°/s (podać) | Bez oceny |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej | ≥ 40°/s | Bez oceny |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze jamy brzusznej i kończyn dolnych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny, zmotoryzowany, obrót detektora i przesłon dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu dla dowolnej pozycji statywu lub rozwiązanie elektroniczne | Tak | Obrót przesłon w obudowie bez obrotu mechanicznego kołpaka lub – 10 pkt. Kwadratowy płaski panel cyfrowy i elektroniczna kompensacja obrotu obrazu – 5 pkt. Obrót przesłon z mechanicznym obrotem obudowy, kołpaka – 1 pkt . Żadne z powyższych – 0 pkt. |  |
|  | Pozycja parkingowa statywu (odjazd statywu do pozycji umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta na stole ze wszystkich stron) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Elektryczne sterowanie silnikiem do ustawienia statywu w pozycji parkingowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ręczne (manualne) ustawianie statywu w pozycji parkingowej za pomocą zamocowanego na statywie uchwytu z możliwością zwalniania blokady ruchu statywu na uchwycie lub statywie. | Tak/Nie, opisać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość parkowania statywu za plecami operatora zarówno z prawej jak i lewej strony pacjenta w odległości co najmniej 1 m od osi długiej stołu (odległość oś długa stołu – środek ramienia C ustawionego równolegle do osi długiej stołu) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość przesuwu statywu w osi długiej i poprzecznej stołu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne ustawianie statywu (angulacje statywu, pozycje przysłon i odległość cyfrowego detektora od lampy rtg) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu 2D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pamięć pozycji statywu | Tak, min. 50 pozycji | Bez oceny |  |
|  | Automatyczna kontrola pozycji w celu zapisu i przywoływania pozycji spoczynkowych pozycjonera. Możliwość wybrania sekwencji pozycji ze wstępnie skonfigurowanej listy, użyć pozycji zapisanej podczas zabiegu lub użyć pozycji wskazanej na obrazie. Możliwość zapisania i przywołania co najmniej 70 pozycji uwzględniających jednocześnie: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji. Dojazd ramienia C oraz blatu stołu do zaprogramowanej pozycji odbywa się automatycznie w sposób zmotoryzowany. | Tak/Nie | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Przywoływanie pozycji systemu na podstawie obrazu na monitorze life i referencyjnym w zakresie co najmniej: projekcję ramienia C, położenie ramienia C w osi wzdłużnej, położenie i wysokości płyty stołu, SID i położenie przesłon oraz przesłon półprzepuszczalnych, powiększenia detektora (FOV) w zakresie wszystkich wymaganych sposobów przywołania pozycji | Tak/Nie | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | System zabezpieczenia pacjenta przed kolizją | Tak, opisać | Zabezpieczenia elektromechaniczne oraz bezdotykowe w oparciu o czujniki wykrywające pacjenta w czasie rzeczywistym – 5 pkt. Inne niż opisane powyżej – 0 pkt |  |
|  | Wyświetlacz danych systemowych w sali badań | Tak, opisać | Bez oceny |  |
| III | Stół pacjenta |  |  |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przesuw wzdłużny płyty pacjenta [cm] | Tak, min. 100 cm | Bez oceny |  |
|  | Przesuw poprzeczny płyty pacjenta [cm] | Tak, odchylenie min. +/- 14 cm | Bez oceny |  |
|  | Pochylanie blatu stołu w osi długiej i poprzecznej | Tak, odchylenie min. +/- 12° | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |  |
|  | Zakres obrotu wokół osi pionowej | Min. 180° | Bez oceny |  |
|  | Długość stołu | ≥ 316 cm | Bez oceny |  |
|  | Regulacja wysokości stołu [cm] | Tak, silnikowo, zakres min. 20 cm | Bez oceny |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu [kg] | Min. 160 kg | Bez oceny |  |
|  | Dopuszczenie wykonywania akcji reanimacyjnej na wysuniętym blacie stołu przy założeniu, że łączne obciążenie stołu (ciężar pacjenta, ciężar osoby prowadzącej reanimację itd.) nie przekracza podanego powyżej dopuszczalnego obciążenia stołu (brak zakazu w instrukcji obsługi oraz brak piktogramu określającego konieczność wykonywania resuscytacji nad stopą stołu) | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta w dowolnym miejscu w obszarze jego przezierności | ≤ ekwiwalent 1,5 mmAl | Bez oceny |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali badań | Tak | Bez oceny |  |
|  | Akcesoria min.: materac, szyna narzędziowa za głową pacjenta (do montażu parawanu), podkładka (przepuszczalna dla promieniowania rtg) pod ramię przy iniekcji, statyw na płyny infuzyjne, uchwyty na ramiona wzdłuż stołu | Tak | Bez oceny |  |
| IV | Generator w.cz. |  |  |  |
|  | Maksymalna moc wyjściowa [kW] | Min. 100 kW | Bez oceny |  |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Włączniki ekspozycji (pedał) w sali badań (do prześwietleń i zdjęć) w technologii bezprzewodowej | Tak | Bez oceny |  |
|  | Konfigurowalny przycisk nożnego włącznika ekspozycji | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Włącznik ekspozycji w sterowni (do prześwietleń i zdjęć) | Tak | Bez oceny |  |
| V | Lampa RTG / przysłony |  | Podać typ lampy |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak | Lampa min. 3-ogniskowa – 5 pkt. Lampa 2-ogniskowa – 0 pkt. |  |
|  | Wymiar największego ogniska [mm] | < 1 mm, podać | Bez oceny |  |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] | < 0,6 mm, podać | Bez oceny |  |
|  | Anoda sterowana siatką | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pojemność cieplna anody i szybkość chłodzenia układu anoda-kołpak gwarantująca nieprzerwane działanie lampy | Tak | Bez oceny |  |
|  | Pojemność cieplna anody [kHU] | ≥ 3000 kHU, podać | Bez oceny |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka [kHU] | ≥ 3000 kHU, podać | Bez oceny |  |
|  | Maks. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska [mA] | ≥ 140 mA, podać | Bez oceny |  |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia [W] (dla min. 15 min.) | Min. 2500 W, podać (w przypadku, gdy maks. obciążenie generatora mocą ciągłą w trakcie prześwietlenia jest mniejsze niż maks. obciążenie lampy - należy podać wartość dla generatora) | Bez oceny |  |
|  | Przysłona prostokątna | Tak | Bez oceny |  |
|  | Filtr półprzepuszczalny dla aplikacji kardiologicznych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dodatkowa filtracja promieniowania (np. filtry miedziowe) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | Tak, min. odpowiednik 0,3 mm Cu, podać wartość | Bez oceny |  |
|  | Ilość stopni filtracji miedziowej | Min. 3 wartości | Bez oceny |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję | Bez oceny |  |
| VI | Rentgenowski tor obrazowania z detektorem płaskim |  |  |  |
|  | Płaski panel cyfrowy o wymiarach min. 30x40 cm z polem obrazowania min. 28x38 cm | Tak, podać | Bez oceny |  |
|  | Wartość typowa DQE [%] | > 75% | Bez oceny |  |
|  | Wielkość pixela [μm] | < 200 μm | Bez oceny |  |
|  | Liczba pól obrazowych detektora | > 5 | Bez oceny |  |
|  | Monitor główny min. 58" z zawieszeniem sufitowym wspólnym z minimum ochroną radiologiczną z możliwością swobodnego pozycjonowania monitora. Możliwość jednoczesnej prezentacji: - obrazu live - obrazu referencyjnego - parametrów systemu monitorowania czynności życiowych - obrazów z urządzeń zewnętrznych generujących zarówno analogowy (min. VGA, S-Video i composite) - wraz z zapewnieniem odpowiedniej separacji galwanicznej - jak i cyfrowy (DVI-D) sygnał wizyjny wraz z dedykowanym panelem umożliwiającym podłączanie takich urządzeń (np. USG, IVUS) | Tak, podać wielkość przekątnej | Bez oceny |  |
|  | Ilość wejść sygnałowych umożliwiających jednoczasowe podłączenie sygnałów do prezentacji na monitorze multiformatowym z możliwością wyboru prezentowanych obrazów (min. w standardzie DVI oraz VGA, możliwość podłączenia USG, toru wizyjnego, kardiomonitora, programatora). Rozmieszczenie gniazd wejściowych na sali zabiegowej i w sterowni po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym | > 8 | Bez oceny |  |
|  | Liczba pól roboczych dla jednoczasowej prezentacji obrazów na monitorze multiformatowym | > 8 | Wybór sygnału wejściowego oraz przełączanie obrazów przy pomocy ekranu dotykowego metodą ,,przyciągnij i upuść”, ekranu zlokalizowanego bezpośrednio przy stole operatora – 5 pkt. Brak powyższego rozwiązania – 0 pkt |  |
|  | Standard obrazów DICOM | Tak | Bez oceny |  |
|  | Maksymalna luminacja monitora | ≥ 450 Cd/m2 | Bez oceny |  |
|  | Wybór zaprogramowanych układów obrazów na monitorze z pulpitu przy stole | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Monitory podrzędne w stali badań w konfiguracji min.2 monitory o przekątnej min.27’’ lub 1 monitor o przekątnej 50’’ do wyświetlania jednocześnie min 4 obrazów: - obrazu live / obrazu referencyjnego / parametrów systemu monitorowania czynności życiowych (kardiomonitora aparatu do znieczulania) / rekonstrukcji 3D. Zainstalowane po przeciwnej stronie monitora głównego, na dedykowanym, wspólnym z minimum ochroną radiologiczną zawieszeniu sufitowym. Rozmieszczenie monitora/ów do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji. | Tak, podać sposób realizacji | Zaoferowanie monitora min 58’’ z wyświetlaniem identycznego obrazu jak na monitorze głównym (zdublowanie ekranu monitora głównego) – 5 pkt, Rozwiązanie nie opisane powyżej - 0 pkt |  |
|  | Minimum 1 monitory obrazowe typu "flat" (TFT/LCD) w sterowni z możliwością wyświetlania obrazów w czasie rzeczywistym i referencyjnego o przekątnej minimum 24" lub rozwiązanie alternatywne z dwoma monitorami spełniające wymóg, | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonywanie analiz oraz pomiarów, kalibracji (również dla pacjenta innego niż bieżący), wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji | Tak/Nie | Tak - monitor obrazowy angiografu – 5 pkt. Tak – stacja post -processingowa - 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Detektor chłodzony powietrzem | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze min. 58” w formie elektronicznej (print screen) | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Monitor obrazowy angiografu w sterowni z możliwością przeglądania i analizy w trakcie wykonywania badań | Tak | Tak - monitor obrazowy angiografu – 5 pkt. Tak – stacja post -processingowa - 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| VII | System cyfrowy / postprocessing / archiwizacja |  |  |  |
|  | System wyposażony w pakiet aplikacji, rozwiązań technicznych i specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, redukujących dawkę promieniowania, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką promieniowania | Tak, podać nazwę, opisać | Bez oceny |  |
|  | System redukcji dawki dodatkowy (opcjonalny) w stosunku do opisanego powyżej, działający niezależnie od zmian ustawień przesłon, klatkowania, aktywnego pola obrazowania detektora lub odległości SID, obniżający poziom kermy w powietrzu o co najmniej 50% w stosunku do systemu bez tej funkcjonalności przy zachowaniu wartości diagnostycznej otrzymywanego obrazu. Należy dołączyć na potwierdzenie wyniki minimum 3 niezależnych badań naukowych opublikowanych nie wcześniej niż w 2015 roku | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwę, opisać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy, rodzaj materiału detektora: krystaliczny, ze wzmacniaczami bezpośrednio na pikselach dla redukcji poziomu szumu elektronicznego i obrazowania dawką poniżej 20 nGy/impuls | Tak/Nie, jeśli Tak podać nazwę, opisać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Filtracja on-line zbieranych danych obrazowych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak, opisać | Bez oceny |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 7,5 obrazów/s do 30 pulsów/s | Tak, podać wartości | Bez oceny |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie od 0,5 obrazów/s do 3 pulsów/s | Tak/Nie, podać | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zapis ostatnich obrazów fluoroskopii (ostatnia pętla) na HD | Min. 450 obrazów | Bez oceny |  |
|  | Akwizycja i zapis na HD obrazów w matrycy min. 1024 x 1024 w zakresie od 0,5 do 30 obrazów/s | Tak, podać wartości | Bez oceny |  |
|  | Matryca prezentacyjna | 1024 x 1024 pikseli z tolerancją +/- 10% w obu rozmiarach | Bez oceny |  |
|  | Rzeczywista głębokość przetwarzania systemu cyfrowego [bit] dla scen kardiologicznych w matrycy 1024x1024 | > 10 bit | Bez oceny |  |
|  | Pamięć obrazów na dysku twardy | Min. 25 000 obrazów w matrycy 1024 x 1024 x min 12 bit bez kompresji stratnej | Bez oceny |  |
|  | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) | Tak | Bez oceny |  |
|  | DSA on-line i off-line | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR - radiografii cyfrowej i DSA na dysk twardy aparatu w matrycy 1024 x 1024 w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 6 obrazów/s | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zmiana programów anatomicznych w trakcie trwania fluoroskopii | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ustawianie położenia płyty pacjenta znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym, bez promieniowania | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Wizualizacja aktualnie wybranego pola obrazowania znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie, bez promieniowania | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zoom w postprocessingu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zoom na obrazie life podczas akwizycji obrazu w czasie rzeczywistym (nie w postprocessingu) tj. powiększenie wybranego obszaru o rozmiarze innym niż pole obrazowe detektora FOV - brak efektu zwiększenia dawki przy powiększeniach) | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Roadmapping 2D i 3D lub funkcjonalność ekwiwalentna umożliwiająca prowadzenie cewnika na masce | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sterowanie narzędziami do trójwymiarowej angiografii rotacyjnej oraz roadmapingu 3D z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Sterowanie aplikacjami stacji rekonstrukcji 3D z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta realizowane poprzez przesuw palca na obrazie 3D wyświetlanym na ekranie dotykowym w zakresie co najmniej: obrót obrazu 3D, zoom, zmiana trybu rekonstrukcji, jasność oraz kontrast. | Tak/Nie | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Sterowanie procesem akwizycji i rekonstrukcji 3D z poziomu panelu dotykowego poprzez prowadzenie sposobem krok po kroku w zakresie wykonania akwizycji 3D uwzgledniające umieszczenie pacjenta w izocentrum oraz sugerowane protokoły kontrastowe. | Tak/Nie | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Wykonywanie analizy naczyń na podstawie rekonstrukcji 3D z rozwinięciem naczynia w postaci rekonstrukcji krzywoliniowej w osi tętnicy z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta | Tak/Nie | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Sterowanie parametrami ekspozycji z poziomu ekranu dotykowego przy stole pacjenta | Tak | Bez oceny |  |
|  | Rysowanie konturów naczyń na konsoli technika wraz z nałożeniem narysowanych konturów na fluoroskopię w czasie rzeczywistym. | Tak/Nie | Tak - monitor obrazowy angiografu – 5 pkt. Tak – stacja post -processingowa - 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Oprogramowanie do analizy klinicznej naczyń obwodowych (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy: automatyczna i manualna kalibracja, pomiary odległości i kątów) QVA | Tak, podać nazwę oferowanej opcji | Bez oceny |  |
|  | Wykonywanie w. w. analiz oraz pomiarów, kalibracji, wyboru scen i kopiowania obrazów na monitor referencyjny podczas trwania fluoroskopii oraz akwizycji. Funkcjonalność realizowana na systemie cyfrowym angiografu, a nie stacji postprocesingowej. | Tak/Nie | Tak - monitor obrazowy angiografu – 5 pkt. Tak – stacja post -processingowa - 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | Tak | Bez oceny |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz, QVA) | Tak, opisać zaoferowane rozwiązanie realizujące tę funkcjonalność | Bez oceny |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | Tak | Bez oceny |  |
|  | Angiografia rotacyjna | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR i DSA | Tak | Bez oceny |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D tj. śródoperacyjnej tomografii stożkowej z danych uzyskanych z akwizycji w szybkim skanie rotacyjnym. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający akwizycję fazy tętniczej oraz fazy opóźnionej z możliwością ustawienia opóźnienia pomiędzy fazami w obrębie głowy i klatki piersiowej. | Tak, | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Dwufazowy skan rotacyjny umożliwiający skanowanie przy ruchu statywu w jedną stronę oraz przy powrocie z ustawianą z poziomu panelu dotykowego przy stole pacjenta pauzą pomiędzy fazami | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wyświetlenia obrazów z obu faz dwufazowego skanu rotacyjnego jako obrazy aksjalne, sagitalne i coronalne w tej samej warstwie oraz nałożenia ich na siebie na w.w. widokach oraz zróżnicowania poszczególnych faz poprzez ich wyświetlenie w różnych kolorach | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie - 0pkt |  |
|  | Oprogramowanie do importu obrazów TK i MR przy roadmapingu 3D i ich wspólnej rejestracji. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Obsługa oprogramowania do importu obrazów TK i MR przy roadmapingu 3D i ich wspólnej rejestracji z ekranu dotykowego przy stole zabiegowym | Tak/Nie | Tak – 5 pkt Nie – 0pkt |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej względem nałożonego obrazu dwuwymiarowego z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany ruchów statywu stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Analiza zwężeń na obiekcie 3D | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu w rekonstrukcji trójwymiarowej do położenia odpowiadającego trójwymiarowemu widokowi obiektu po zmianie położenia statywu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi trójwymiarowemu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze w sali zabiegowej w formie elektronicznej (print screan) | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R wraz z prezentacją odtworzonych obrazów i scen na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | Tak | Bez oceny |  |
|  | Interfejs sieciowy DICOM 3.0 z funkcjami: | DICOM Worklist (lub w stacji badań hemodynamicznych) DICOM Send DICOM Storage Commitment DICOM Query/Retrieve | Bez oceny |  |
|  | Wyjście cyfrowe (HDMI lub DVI) umożliwiające podłączenie angiografu do systemu audiowizualnego (zapewnienie separacji galwanicznej po stronie Wykonawcy) | Tak | Bez oceny |  |
|  | System komputerowy zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Możliwość uruchomienia stacji z konsoli w pomieszczeniu sterowni | Tak | Bez oceny |  |
|  | Oprogramowanie do analizy przepływu krwi wewnątrz tętniaków mózgowych z uwzględnieniem wskazywania kierunku przepływu, laminarności lub turbuletności przepływu oraz obliczania współczynnika MAFA (różnicy przepływu w tętniaku i naczyniu zasilającym przed i po zabiegu) na podstawie danych z szybkiej angiografii DSA | Tak/Nie | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| VIII | Stacja postprocesingowa |  | Podać typ |  |
|  | Wyprowadzenie sygnału obrazowego na monitor w sali zabiegowej opisany w poprzednich sekcjach | Tak | Bez oceny |  |
|  | Monitor stacji postprocesingowej min. 19” TFT/LCD kolorowy w sterowni | Tak | Bez oceny |  |
|  | HDD ≥512 GB | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwość wyświetlania/przeglądania/archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej(zgodnych ze standardem DICOM) | Tak | Bez oceny |  |
|  | ZOOM i lupa | Tak | Bez oceny |  |
|  | DICOM 3.0: - Dicom Send - Dicom Query/Retrieve - Dicom Receive | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zapis obrazów na napędzie CD/DVD/R/RW w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera | Tak | Bez oceny |  |
|  | Export danych w formacie Windows (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak | Bez oceny |  |
| IX | Zawieszenie sufitowe monitorów głównego i podrzędnego oraz osłony radiologiczne po obu stronach stołu | 2 zestawy | Podać typ |  |
|  | Zestaw mocowany do stropu za pomocą zawieszenia modułowego | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zawieszenie wyposażone w maskownicę stropową | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zawieszenie monitora | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zawieszenie jednoramienne z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk | Min. 1900 mm | Bez oceny |  |
|  | Druga część ramienia uchylna. Pionowa regulacja ramienia w zakresie min. 600 mm | Tak | Bez oceny |  |
|  | Ruch pionowy realizowany za pomocą silnika elektrycznego umiejscowionego w przegubie pośrednim lub zabudowany pod przegubem w ramieniu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wszystkie powierzchnie ramion gładkie bez wystających elementów | Tak | Bez oceny |  |
|  | Średnica wewnętrzna w ramionach nie mniejsza niż 100 mm w celu zapewnienia przestrzeni na dodatkowe przewody dla ewentualnej rozbudowy kolumny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Rotacja ramion w poziomie | Min. 330° | Bez oceny |  |
|  | Podwójny system hamulców w ułożyskowanych przegubach kolumn. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny | Tak | Bez oceny |  |
|  | Nośność netto zawieszenia (rozumiana jako waga monitora medycznego wraz z ramą, jaki można powiesić na ramieniu) przystosowana do oferowanych moniotorów. | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przyciski do sterowania hamulcami i ruchem pionowym ramienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Zawieszenie z osłoną radiologiczną | Tak | Bez oceny |  |
|  | Osłoną radiologiczna na górne partie ciała w formie szyby ołowiowej | Tak | Bez oceny |  |
| X | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Osłony przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta i przed stopą stołu pacjenta po obu stronach stołu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | Tak | Bez oceny |  |
|  | Fartuch ochronny, dwuczęściowy (kamizelka + spódnica) wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w z przodu fartucha. Kamizelka z możliwością regulacji poprzez naramienny rzep. Garsonka zapinana na rzepy oraz pas biodrowy. Kieszonka do umieszczenia dozymetru. Możliwość dokupienia rękawków do kamizelki. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, 4 szt. | Bez oceny |  |
|  | Fartuch ochronny wykonany z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w z przodu fartucha wraz z częściową ochroną tyłu. Pasy tylne, krzyżujące się na plecach. Krzyżujące się pasy mocowane na biodrach za pomocą grubego rzepa. Zatrzaski do mocowania osłony na tarczycę, zapobiegające przesuwaniu się osłony. Kieszonka na dozymetr. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, 4 szt. | Bez oceny |  |
|  | Osłona na tarczycę wykonana z tworzywa bezołowiowego o ekwiwalencie minimum 0,5mm Pb w całości osłony. Długość śliniaka min. 10 cm, wysokość stójki min. 5 cm szerokość min. 22 cm, obwód min. 56 cm. Zapięcie magnetyczne. Wyposażona od spodu w dwa zatrzaski, które dopinają się do oferowanego fartucha. Osłona wykonana z materiału bezołowiowego dwuwarstwowego. Wybór rozmiarów po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak, 6 szt. | Bez oceny |  |
|  | Wieszak mobilny do przechowywania min. dziesięciu fartuchów ochronnych z dodatkowymi haczykami na akcesoria | Tak | Bez oceny |  |
|  | Okulary ochronne wykonane z lekkiego tworzywa z ochrona czołowa o równoważniku minimum 0,75mm Pb z możliwością korekcji wady wzroku - 4 sztuki, bez możliwości korekcji wady wzroku 4 sztuki. Wybór okularów po uzgodnieniu z Zamawiającym | Tak | Bez oceny |  |
|  | Parawan chroniący przed promieniowaniem RTG. Parawan mobilny - 4 kołka skrętne. Część główna (dolna) osłony wykonana z metalu, kolor biały – medyczny. Po bokach 2 uchwyty. Rozmiar części głównej min. 78 cm (szerokość) x 104 cm (wysokość). Ochrona części głównej min. 1 mm Pb. Część górna - ruchoma wykonana z szyby akrylowej, ekwiwalent ołowiu min. 0,5 mm Pb. Szerokość szyby min. 70 cm. Możliwość regulacji wysokości szyby od w zakresie min. 115 cm do 188 cm. | Tak | Bez oceny |  |
|  | UPS podtrzymujący pracę angiografu przez min. 10 min (prześwietlenie, radiografia, wykonanie angiografii rotacyjnej, pomiary hemodynamiki, wyświetlanie wszystkich parametrów na monitorach, ruchy statywu i stołu pacjenta) w przypadku awarii zasilania | Tak | Bez oceny |  |
| XIII | Warunki instalacyjne |  |  |  |
|  | Wykonanie projektu ochrony radiologicznej i w przypadku konieczności dostosowanie pomieszczeń i instalacji do tych wymogów | Tak | Bez oceny |  |
|  | W przypadku mocowania statywu na suficie szyny jezdne mocowane do konstrukcji na wysokości sufitu (bez dodatkowych elementów obniżających, lub miejscowego obniżenia sufitu). Dopuszcza się dodatkowe elementy (nienośne) o wysokości maksymalnie 15 cm poniżej sufitu | Tak | Bez oceny |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych po zainstalowaniu urządzenia | Tak | Bez oceny |  |
| XIV | Pozostałe |  |  |  |
|  | Wykonawca, przed zawarciem Umowy, zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o zagwarantowaniu dostępności części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń składających się na przedmiot umowy przez okres udzielonej gwarancji oraz dostępności aktualizacji oprogramowania dla sprzętu IT i Angiografu z funkcją śródoperacyjnej tomografii stożkowej CT przez okres udzielonej gwarancji. | Tak, oświadczenie załączyć do umowy | Bez oceny |  |
|  | Gwarancja przez autoryzowany serwis, bez limitu skanów, w tym gwarancja na lampę RTG (podać okres) | Minimum 24 miesiące | Bez oceny |  |
|  | Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Instruktaż stanowiskowy w miejscu instalacji dla personelu medycznego wskazanego przez Zamawiającego potwierdzony certyfikatami | Tak | Bez oceny |  |
|  | Szkolenie pracowników Pracowni Elektroniki Medycznej Zamawiającego | Tak | Bez oceny |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną; ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak | Bez oceny |  |
|  | Częstotliwość przeglądów | Podać i opisać | Bez oceny |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – do 12 godz. (w dni robocze), czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych | Tak | Bez oceny |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji następuje o pełny okres niesprawności dostarczonego przedmiotu zamówienia | Tak | Bez oceny |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny | Podać dane kontaktowe | Bez oceny |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | Tak | Bez oceny |  |
|  | Broszury techniczne, instrukcje, foldery potwierdzające spełnienie wymagań | Tak, załączyć do oferty | Bez oceny |  |

| SYSTEM PLANOWANIA DO ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH – 1SZT |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| Lp. | Wymagania techniczne i eksploatacyjne | Parametr graniczny/warunek wymagany | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę (podać zakres lub opisać*) | Ocena punktowa za parametry podlegające ocenie |
| MOBILNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY CBCT |
| 1 | System mobilny - zrobotyzowany | Tak |  | Wymagane |
| 2 | Masa własna poniżej 800 kg. | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt – Nie |
| 3 | Wstępnie zdefiniowane protokoły skanera bazujące na wzroście, wieku, wadze i regionach ciała | Tak |  | Wymagane |
| 4 | Wykonywanie skanów, transport i kalibracja obsługiwane z poziomu dołączonego bezprzewodowego ekranu dotykowego | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt – Nie |
| 5 | Standardowe napiecie 230 V | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Średnica gantry min 100 cm | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt – Nie |
| 7 | Urządzenie ALL in ONE – nie posiada dodatkowego wózka | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt – Nie |
| 8 | System poruszający się autonomicznie | Tak |  | Wymagane |
| 9 | Automatyczne zapamiętywanie pozycji parkowania oraz skanowania | Tak |  | Wymagane |
| 10 | Możliwość wykonania nieizocentrycznego skanu | Tak |  | Wymagane |
| 11 | Możliwość wykonania skanu 2D | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Detektor cyfrowy płaski o rozmiarze min 40X40 cm | Tak |  | Wymagane |
| 13 | Pole widzenia w 2D i 3D min. 25X25 cm | Tak |  | Wymagane |
| 14 | Możliwość poruszania się wzdłuż stołu operacyjnego w nieograniczonym przez system zakresie bez konieczności otwierania gantry | Tak |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość wykonania badania po trajektorii wskaźnika nawigacji | Tak |  | Wymagane |
| 16 | Wizualizacja za pomoca wskaźnika laserowego punktu wskazanego na obrazowaniu 2D | Tak |  | Wymagane |
| 17 | Pojemność dysku min 4 TB | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt – Nie |
| 18 | Komunikacja WiFi | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt – Nie |
| 19 | Dostępność portu USB-C | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt – Nie |
| 20 | Dicom Viewer zintegrowany z monitorem sterującym | Tak |  | Wymagane |
| 21 | Dostawa uwzględni pakiet z fantomem kalibracyjnym urządzenia | Tak |  | Wymagane |
| 22 | System wyposażony w elektryczny silnik napędzający urządzenie | Tak |  | Wymagane |
| 23 | System wyposażony w akumulatory wykorzystywane do zasilenia napędu transportowego | Tak |  | Wymagane |
| 24 | System mogący wykorzystać posiadany przez szpital stół przezierny | Tak |  | Wymagane |
| 25 | Zakres napięcia do 120 kV | Tak |  | Wymagane |
| 26 | Zakres prądowy do 120 mA | Tak |  | Wymagane |
| 27 | Informacja o dawce dostępna przed wykonaniem skanu | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt – Nie |
| 28 | Raport napromieniowania w formacie Dicom | Tak |  | Wymagane |
| 29 | Minimalna grubość warstwy - 1mm | Tak |  | Wymagane |
| 30 | System kompatybilny z oferowanym systemem nawigacji, oferujący automatyczną rejestrację pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| PLATFORMA DO PLANOWANIA ZABIEGÓW NEUROCHIRURGICZNYCH |
| 1 | Rozwiązanie oparte o platformę serwerową umożliwiającą dostęp do oprogramowania w całej sieci szpitalnej lub o wielostanowiskową licencję oprogramowania | Tak |  | Wymagane |
| 2 | Co najmniej 960 GB miejsca na SSD RAID | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt – Nie |
| 3 | Rozwiązanie oparte na systemie Microsoft Windows lub systemie równoważnym | Tak |  | Wymagane |
| 4 | Zaawansowane funkcje importu i eksportu danych (PACS, USB, CD/DVD, i folder sieciowy) | Tak |  | Wymagane |
| 5 | Możliwość planowania wielu trajektorii w podejściu neurochirurgicznym | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Elastyczne nadawanie kształtów 3D umożliwiające wizualizację trajektorii w zależności od przypadku (np. elektrody DBS, igły biopsyjne itp.) | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt - Nie |
| 7 | Cel i punkt wejścia można wyświetlać we współrzędnych obrazów i DICOM | Tak |  | Wymagane |
| 8 | Zastosowanie marginesu bezpieczeństwa wokół trajektorii | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt - Nie |
| 9 | Weryfikacja trajektorii w rekonstrukcjach Axial, Coronal, Sagittal oraz wzdłuż i prostopadle do niej | Tak |  | Wymagane |
| 10 | Połączona wizualizacja informacji uzupełniających, takich jak drogi nerwowe, jądra czy elektrody | Tak |  | Wymagane |
| 11 | Planowanie trajektorii zabiegów z użyciem ramy stereotaktycznej | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Stereotaktyczna lokalizacja obrazów MR/TK | Tak |  | Wymagane |
| 13 | Intuicyjna definicja punktów wyznaczających płaszczyznę pośrodkową | Tak |  | Wymagane |
| 14 | Definicja trajektorii (cel i wejście) we współrzędnych względnem płaszczyzny pośrodkowej (odległość i kąty) | Tak |  | Wymagane |
| 15 | Automatyczna syntetyczna segmentacja struktur w obszarze mózgu, wykonywana na podstawie obrazów MR (pozwala dopasowac obiekty do specyficznych danych pacjenta w oparciu o gęstość danych MR) | Tak |  | Wymagane |
| 16 | Dokładne mapowanie anatomiczne w oparciu o model sztucznej tkanki, opartej o 1.5T/3T/7T MR | Tak |  | Wymagane |
| 17 | Automatyczne wykrywanie części mózgu w zależności od uwzględnionej biblioteki obiektów. | Tak |  | Wymagane |
| 18 | Dopasowana lista obiektów do segmentacji w zależności od schematu postępowania i protokołu klinicznego | Tak |  | Wymagane |
| 19 | Narzędzie do nauki w celu wizualizacji i identyfikacji cech anatomicznych pacjenta na obrazach diagnostycznych oparte o okulary Mieszanej Rzeczywistości lub system równoważny | Tak |  | Wymagane |
| 20 | Szybka i dokładna fuzja w oparciu o algorytm wzajemnej integracji pozwala na jednoczesne wykorzystywanie wszystkich anatomicznych i funkcjonalnych zestawów danych | Tak |  | Wymagane |
| 21 | Fuzja uwzględniająca dwa rodzaje nakładania na siebie obrazów: Sztywna - bez zmiany geometrii obrazowania, Elastyczna - korygująca jedno z fuzjowanych obrazów względem drugiego (w tym Korekcja DTI w stosunku do obrazowania MR) | Tak |  | Wymagane |
| 22 | Automatyczna fuzja wielu technik, w tym TK, MRI (T1, T2, FLAIR, MRA), PET, SPECT | Tak |  | Wymagane |
| 23 | Automatyczny fuzja z wstępnym ustawieniem | Tak |  | Wymagane |
| 24 | Conajmniej dwie metody sprawdzenia poprawności fuzji |  |  |  |
| 25 | Możliwość połączenia za pomocą fuzji serii zestawów danych obrazowych z różnych technik i punktów czasowych | Tak |  | Wymagane |
| 26 | Natychmiastowa, wysokiej jakości wizualizacja 3D umożliwiająca chirurgowi analizę i uzyskanie większej pewności diagnostycznej | Tak |  | Wymagane |
| 27 | Graficzne przedstawienie obrazów 3D na podstawie danych TK, MR, PET, SPECT z możliwością ich modyfikacji | Tak |  | Wymagane |
| 28 | Nakładanie wizualizacji zestawów danych 3D i danych do planowania chirurgicznego (obiekty objętościowe, trajektorie i oznakowane punkty) | Tak |  | Wymagane |
| 29 | Funkcje umożliwiające dodawanie adnotacji i pomiarów na obrazach (odległość, kąty i koła) | Tak |  | Wymagane |
| 30 | Jednoczesne wyświetlanie wielu serii obrazów medycznych. | Tak |  | Wymagane |
| 31 | Funkcja przycinania umożliwiająca przecięcie wizualizacji 3D płaszczyzną widoku wzdłuż zdefiniowanego kierunku | Tak |  | Wymagane |
| 32 | Szybkie i precyzyjne wyznaczanie obszarów patologicznych i anatomicznych struktur. | Tak |  | Wymagane |
| 33 | Automatyczna rekonstrukcja obiektu 3D na po wyznaczeniu obszaru na jedynie dwóch płaszczyznach. | Tak |  | Wymagane |
| 34 | Możliwosć przeglądania i korekty wyznaczonych obiektów "slice by slice". | Tak |  | Wymagane |
| 35 | Interaktywna detekcja celu podążająca za wskaźnikiem myszy lub dotyku palca na ekranie. | Tak |  | Wymagane |
| 36 | Automatyczna generacja raportu wolumetrycznego wyznaczonych obiektów zawierającego zdjęcie obiektu oraz geometryczne rozmiary | Tak |  | Wymagane |
| 37 | Oprogramowanie do traktografii posiadające wstępnie zdefiniowane szablony traktów. | Tak |  | Wymagane |
| PLATFORMA NEURONAWIGACYJNA |
| 1 | Mobilny system nawigacyjny | Tak |  | Wymagane |
| 2 | Monitor o rozmiarze conajmniej 32'' i rozdzielczości 3840 X 2160 pixelii | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt - Nie |
| 3 | Mobilna kamera podczerwienii wyposażona w zmotoryzowaną możliwość regulacji kąta ustawienia | Tak |  | Wymagane |
| 4 | Komunikacja z WIFI | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt - Nie |
| 5 | Wydajny komputer wyposazony conajmniej w procesor Intel Core i7 - 9800 X - series octa core : 4.5 GHz, 24 GB RAM oraz 1TB SSD lub o parametrach równoważnych | Tak |  | Wymagane |
| 6 | Co najmniej 4 X 3G-SDI Video-In, DVI Video In, 2 X DP Video Out | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt - Nie |
| 7 | System nie wymaga UPS w celu ochrony przed utratą danych w razie utraty zasilania | Tak |  | Wymagane |
| 8 | System nawigacji kompatybilny z oferowanym systemem planowania opartym o dynamiczny atlas anatomiczny detektujący, klasyfikujący i segmentujący obiekty na podstawie zróżnicowanej gęstości tkanek | Tak |  | Wymagane |
| 9 | Oprogramowanie nawigacji czaszkowej | Tak |  | Wymagane |
| 10 | Funkcja wirtualnego skalpela | Tak |  | Wymagane |
| 11 | Automatyczne przełączanie obrazu w momencie użycia mikroskopu lub aparatu USG do spersonalizowanego widoku | Tak |  | Wymagane |
| 12 | Wizualizacja skóry, czaszki, kory, naczyn krwionośnych w jednym widoku 3D ( fuzja TK/MR/ANGIO ) | Tak |  | Wymagane |
| 13 | Rejestracja bezdotykowa oparta o wskaźnik laserowy | Nie |  | 10 pkt - Tak, 0 pkt - Nie |
| 14 | Funkcja rejestracji ratunkowej – pozwalająca przywrócic rejestrację w oparciu o punkty anatomiczne w razie utraty dokładności | Tak |  | Wymagane |
| 15 | Możliwość automatycznej rejestracji pacjenta przy użyciu śródoperacyjnej tomografii komputerowej w nawigacji czaszki | Tak |  | Wymagane |
| 16 | Integracja z systemem USG umożliwiająca śledzeniem sondy, akwizycję i nawigowanie obrazu 3D, oraz poprawę zestawu danych użytych do nawigacji w oparciu o śródoperacyjne dane USG | Tak |  | Wymagane |
| 17 | Integracja z mikroskopem posiadanym przez szpital (Leica Arveo, Zeiss Pentero 900 oraz Leica M530 OHX) z funkcją korekcji danych używanych do nawigacji w oparciu o obraz video z mikroskopu, zaplanowane wcześniej obiekty oraz anatomia widoczną w projekcji MIP | Tak |  | Wymagane |
| 18 | Możliwość wykonania biopsji bezramowej przy użyciu nawigowalnego prowadnika igły biopsyjnej | Tak |  | Wymagane |
| 19 | System dający możliwość rozbudowy o rejestrację pacjenta w oparciu o śródoperacyjny skan rezonansu magnetycznego bez konieczości fuzji z badaniem przedoperacyjnym | Tak |  | Wymagane |
| 20 | Zestaw instrumentów pozwalających na wykonywanie zabiegów czaszkowych | Tak |  | Wymagane |
| 21 | Nawigowalny prowadnik igły biopsyjnej pozwalający na wykonanie bezramowej biopsji mózgu | Tak |  | Wymagane |
| 22 | Zestaw adapterów do integracji instrumentów firm trzecich | Tak |  | Wymagane |
| 23 | Matryca do walidacji i rejestracji dodatkowych urządzeń | Tak |  | Wymagane |
| 24 | Zestaw 90 sztuk sterylnych markerów sferycznych | Tak |  | Wymagane |
| 25 | Zestaw 5 nawigowalnych igieł biopsyjnych | Tak |  | Wymagane |
| 26 | Zestaw 100 markerów przyklejanych do głowy pacjenta | Tak |  | Wymagane |
| 27 | Oprogramowanie nawigacji kręgosłupa |  |  |  |
| 28 | Oprogramowanie umożliwiające rejestrację pacjenta w uparciu o punkty losowo zebrane z powierzchni jednego kręgu | Tak |  | Wymagane |
| 29 | Oprogramowanie umożliwiające rejestrację pacjenta na podstawie wstępnie zaplanowanych punktów | Tak |  | Wymagane |
| 30 | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne planowanie śrub | Tak |  | Wymagane |
| 31 | Możliwość nawigacji na obrazach z ramienia 3D lub tomografu śródoperacyjnego | Tak |  | Wymagane |
| 32 | Szybka rekonstrukcja obrazów 3D wykonanych tomografem śródoperacyjnym | Tak |  | Wymagane |
| 33 | Śledzenie wskaźnika w czasie rzeczywistym oraz do 4 dodatkowych instrumentów na ekranie nawigacji | Tak |  | Wymagane |
| 34 | Nawigowanie wstępnie skalibrowanych narzędzi | Tak |  | Wymagane |
| 35 | Możliwość importu danych pacjenta przed operacja z opcja podglądu podczas zabiegu | Tak |  | Wymagane |
| 36 | Możliwość integracji narzędzi firm trzecich | Tak |  | Wymagane |
| 37 | Instrument umożliwiający nawigowalne wiercenie co najmniej trzema średnicami wierteł | Tak |  | Wymagane |
| 38 | Uchwyt ramki pacjenta mocowany do wyrostków kolczystych | Tak |  | Wymagane |
| 39 | Uchwyt ramki pacjenta mocowany do dwóch wkrętów Schanza | Tak |  | Wymagane |
| 40 | Zestaw instrumentów do wykonywania zabiegów kręgosłupowych | Tak |  | Wymagane |
| 41 | Zestaw instrumentów nawigowalnych do wiercenia | Tak |  | Wymagane |
| 42 | Matryca do walidacji i rejestracji dodatkowych urządzeń | Tak |  | Wymagane |
| 43 | Zestaw adapterów do integracji instrumentów firm trzecich | Tak |  | Wymagane |
| 44 | Zestaw instrumentów do chirurgii małoinwazyjnej | Tak |  | Wymagane |
| 45 | Zestaw instrumentów do mocowania śrub biodrowo-krzyżowych | Tak |  | Wymagane |
| 46 | Zestaw okularow MR opartych o technologię Mixed Reality kompatybilny z systemem planowania lub równoważnych | Tak |  | Wymagane |
| 47 | Zestaw 20 sztuk grotowkrętów Schanza (AO) | Tak |  | Wymagane |

| Kolumna anestezjologiczna z windą – 19 szt. |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane / oceniane | Parametry oferowane |
|  | Sufitowa jednostka anestezjogiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy Iib | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 1900 (+/- 100) | TAK |  |
|  | Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min 1000 mm (+/-100) | TAK |  |
|  | Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min 1000 mm (+/-100) | TAK |  |
|  | Rotacja ramion w poziomie ≥ 330 stopni | TAK |  |
|  | Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu podwieszanego. | TAK |  |
|  | Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego, obrotu głowicy) podstawowe – cierne, dodatkowe – pneumatyczne. Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układu hamulcowych | TAK |  |
|  | Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastawy ogranicznika | TAK |  |
|  | Wymiary konsoli i charakterystyka: Wysokość: min. 670 mm, wymiar głowicy max. 680 mm x 310 mm. Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 10 gniazd elektrycznych Gniazda gazowe powinny mieć możliwość rozmieszczenia na min. 3 stronach głowicy | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 240 kg | TAK |  |
|  | Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 | TAK |  |
|  | Szyny nośne pod montaż półki lub innych akcesoriów wbudowane w ścianę głowicy z min. 2 stron lub szyny nośne zlokalizowane na narożnikach kolumn. | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy: • 2 x próżnia, • 2 x sprężone powietrze: (AIR 5) • 2 x O2 • 1 x N2O (zasilanie z butli) • 1 x AGSS Gniazda elektryczne i teletechniczne na bocznych ścianach głowicy: • 2 x RJ45, • 4 x gniazdo elektryczne 230V, obwód pierwszy • 4 x gniazdo elektryczne 230V, obwód drugi • 8 x bolec wyrównania potencjałów, • 2 x miejsca przygotowane do zamontowania gniazd światłowodowych, • 1 x panel do obsługi hamulców i windy lub 1 x uchwyt do obsługi hamulców i windy, który można zainstalować na dowolnej szynie montażowej na przedniej lub tylnej ścianie głowicy. Gniazda elektryczne wyposażone w diodę sygnalizującą napięcie oraz klapki zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊ lub równoległe. Oprawy gniazd obwodu pierwszego w innym kolorze niż oprawy gniazd drugiego obwodu. | TAK |  |
|  | Wyposażenie kolumny: • uchwyty do pozycjonowania kolumny montowany na tylnej ścianie głowicy w ustawieniu najbardziej ergonomicznym, Uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące hamulcem. Przyciski membranowe, szczelne oznaczone korespondującym kolorem i symbolem odpowiadającym do umieszczonego na spodniej części ramienia nośnego lub uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące ruchem pionowym windy. Zwalnianie hamulców przegubów ma odbywać się bezpośrednio po chwyceniu uchwytu dzięki czujnikom pojemnościowym • 1x półka montowana do szyny nośnej wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 450 mm x 450 mm (+/- 80mm) o ładowności min. 50 kg • Wysięgnik dwuramienny (dł. min. 400 mm) do mocowania drążka infuzyjnego, • drążek infuzyjny o długości 800 – 1000 mm z 4 hakami co 90̊ • możliwość wyposażenia kolumny w pilot przewodowy do obsługi hamulców i windy kolumny, • wbudowany uchwyt/mocowanie do zawieszenia aparatu do znieczulenia umożliwiający montaż aparatu co najmniej dwóch wiodących producentów. | TAK |  |
|  | Wysokość kolumny wraz z gniazdami pozostaje na tej samej wysokości podczas podnoszenia i opuszczenia aparatu do znieczulenia. | TAK |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Głowica zbudowana z jednolitych pionowych paneli gwarantująca łatwość utrzymania powierzchni w czystości. | TAK |  |

| Kolumna chirurgiczna z ramieniem pod monitor - 23 szt. |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane / oceniane | Parametry oferowane |
|  | Sufitowa jednostka chirurgiczna – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min 2200 mm. Pierwsza część ramienia (od osi przegubu stropowego do osi przegubu pośredniego): min 1200 mm. Druga część ramienia (od osi przegubu pośredniego do osi obrotu głowicy): min. 1000 mm Nie dopuszcza się ramion których jakakolwiek ze ścian ma budowę wklęsłą | TAK |  |
|  | Rotacja ramion w poziomie ≥ 330 stopni | TAK |  |
|  | Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu | TAK |  |
|  | Podwójny system hamulców w przegubach kolumn (przegubu stropowego, przegubu pośredniego, obrotu głowicy) podstawowe – cierne, dodatkowe – elektropneumatyczne | TAK |  |
|  | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów hamulcowych | TAK |  |
|  | Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastaw ograniczników | TAK |  |
|  | Wymiary głowicy i charakterystyka: Wysokość: min.1250 mm, szerokość: maks. 480 mm, głębokość: maks. 310 mm Tylna i boczne ściany głowicy powinny umożliwić montaż do min 20 gniazd. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w oświetlenie do zabiegów endoskopowych zainstalowane od spodu głowicy oświetlające podłogę oraz na górze ramienia. Każde z indywidualnym włącznikiem i regulacją jasności z panelu umieszczonego na ścianie głowicy. | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 140 kg | TAK |  |
|  | Wytrzymałość i nośność – kolumna, półki i przeguby ramion testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 | TAK |  |
|  | Prowadnice nośne pod montaż półek i innych akcesoriów zlokalizowane z przodu i z tyłu kolumny. | TAK |  |
|  | Prowadnice wewnętrzne, niewystające ze ścian lub szyny montażowe ukryte w narożnikach kolumny | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub bocznej ścianie głowicy: TYP 1 -15 kolumn: • 2 x próżnia, • 1 x sprężone powietrze Air5 • 1 x sprężone powietrze Air8, 1xCO2 1xO2 TYP 2 -6 kolumn: • 2 x próżnia, • 2x sprężone powietrze Air5 2xCO2 2xO2 1xAGSS TYP 3 -2 kolumny: • 2 x próżnia, • 2x sprężone powietrze Air5 2xO2 1xAGSS Gniazda elektryczne i teletechniczne:TYP-1, TYP-2, TYP3 • 6 x RJ45 min. kat 6, • 6 x gniazdo elektryczne 230V obwód 1, • 6 x gniazdo elektryczne 230V obwód 2, • 12 x bolec wyrównania potencjałów, • 1 x włącznik oświetlenia ambient , j.w. • 2 x zaślepione gniazdo niskonapięciowe do późniejszego wykorzystania Gniazda elektryczne wyposażone w diody informujące o zasilaniu oraz w klapki zapewniające min. IP44 dla uzyskania odpowiedniej ergonomii montowane pod kątem 45̊ lub równolegle. Gniazda elektryczne w dwóch kolorach różnych kolorach odpowiadającym dwóm obwodom. | TAK |  |
|  | Wyposażenie kolumny: • 4 półki na akcesoria montowane do głowicy kolumny wyposażona w boczne szyny akcesoryjne do zawieszenia sprzętu dodatkowego 550 mm x 450 mm (+/- 50 mm) o ładowności min. 50 kg każda • dolna półka wyposażona w szufladę z systemem samo domykającym. Możliwość łatwego, bez użycia narzędzi wyjęcia szuflady do mycia. • uchwyty do pozycjonowania kolumny mocowane na tylnej ścianie kolumny w ustawieniu najbardziej ergonomicznym. Uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące hamulcami. Przyciski membranowe, szczelne oznaczone korespondującym kolorem i symbolem odpowiadającym do umieszczonego na spodniej części ramienia nośnego, lub • uchwyty do pozycjonowania kolumny wyposażone w przyciski sterujące ruchem pionowym windy. Zwalnianie hamulców przegubów ma odbywać się bezpośrednio po chwyceniu uchwytu dzięki czujnikom pojemnościowym. • nawijacz kabli służący uporządkowania nadmiaru przewodów elektrycznych montowane do szyny przy każdej z półek lub schowki na nadmiar kabli zamykane klapką • drążek infuzyjny teleskopowy o regulowanej wysokości, mocowany przy pomocy ramienia łamanego o długości min. 600 mm. Drążek zakończony czterema hakami na kroplówki | TAK |  |
|  | Na bocznej ścianie kolumny wbudowany ekran w technologii dotykowej umożliwiający sterowanie hamulcami i oświetleniem w kolumnie oraz wszystkimi funkcjami lampy operacyjnej i kamery lub sterowanie hamulcami za pomocą uchwytów dotykowych, oświetlenie sterowane za pomocą dedykowanego sterownika na ścianie kolumny a sterowanie funkcjami lampy operacyjnej i kamery za pomocą panelu lub ekranu dotykowego zamontowanego przy lub na kolumnie np. na dodatkowym wysięgniku lub sterowanie hamulcami za pomocą przycisków na specjalnych uchwytach zamontowanych na głowicy kolumny, sterowanie oświetleniem w kolumnie za pomocą specjalnego przełącznika umieszczonego na głowicy kolumny, sterowanie funkcjami lampy operacyjnej i kamery za pomocą panelu lub ekranu dotykowego zamontowanego przy lub na kolumnie np. na dodatkowym wysięgniku lub za pomocą tabletu umieszczonego na głowicy kolumny | TAK |  |
|  | Razem z kolumna zamontowany ramię podwójne z uchwytem do powieszenia monitora z regulacją wysokości, pochylenia i obrotu. Przy monitorze ma znajdować się uchwyt z nakładkami do sterylizacji oraz schowek na zasilacz i nadmiar przewodów. Długość ramienia min. 1600 mm. | TAK |  |
|  | Ramię pod monitor oraz kolumna montowana na jednej wspólnej osi. | TAK |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Wszystkie ściany gładkie bez poprzecznych szczelin. | TAK |  |

| Kolumna pojedyncza – 55 szt., w tym: 7 kolumna pojedyncza jednostanowiskowa, 24 kolumna pojedyncza dwustanowiskowa |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane / oceniane | Parametry oferowane |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – bez śrub, nitów, itp. wystających na powierzchniach ścianek. | TAK |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem płyty montażowej i podwieszonych do niej pary ramion z kolumną, zamontowaną po lewej lub prawej stronie łóżka pacjenta. | TAK |  |
|  | Kolumna o wysokości min. 1000 mm, szerokości maks. 410 mm i głębokości maks. 310 mm zawieszona na ramieniu dwuczęściowym o długości 750 mm + 750 mm ( +/-120 mm) | TAK |  |
|  | Szyny do montażu półek wbudowane wewnątrz głowicy, niewystające z min. z tyłu i przodu kolumny. | TAK |  |
|  | W dolnej części kolumn zamontowana szyna akcesoryjna okalająca ją z trzech stron lub odrębne trzy szyny akcesoryjne z trzech stron głowicy kolumny | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu każdego przegubu ramienia i samej kolumny w zakresie min. 330 ̊ | TAK |  |
|  | Nośność kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na każdej głowicy zasilającej kolumny) dla każdej ze stron po min. 180 kg | TAK |  |
|  | Głowica w układzie pionowym. | TAK |  |
|  | Gniazda gazów medycznych, elektryczne i teleinformatyczne umieszczone na tylnej lub bocznej ścianie głowicy. | TAK |  |
|  | Kolumna pojedyncza jednostanowiskowa TYP1 (ilość 2szt.) Na głowicy pionowej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA: - 1x sprężone powietrze Air5, - 1x tlen, - 1x próżnia. Kolumna pojedyncza jednostanowiskowa TYP2 (ilość 5szt.) Na głowicy pionowej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA: - 1x sprężone powietrze Air5, - 1x tlen, - 1x próżnia. - 1xAGSS Kolumna pojedyncza dwustanowiskowa TYP1 (ilość 5szt.) Na głowicy pionowej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA: - 2x sprężone powietrze Air5, - 2x tlen, - 2x próżnia. Kolumna pojedyncza dwustanowiskowa TYP2 (ilość 19szt.) Na głowicy pionowej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA: - 1x sprężone powietrze Air5, - 1x tlen, - 1x próżnia. - 1xAGSS Gniazda rozmieszczone w odległości zapewniającej włączenie reduktorów i nawilżaczy | TAK |  |
|  | Co najmniej 6 gniazda elektryczne bryzgoszczelne z klapką IP44. | TAK |  |
|  | Co najmniej 6x bolce wyrównania potencjałów | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach pod kątem 45° lub równolegle w stosunku do osi głowicy | TAK |  |
|  | Miejsce pod instalacje przyzywową | TAK |  |
|  | Gniazda RJ45 kategorii szóstej - 4 szt. | TAK |  |
|  | Min. 2 półki o szerokości 530 mm i głębokości 480 ( +/- 50 mm) wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów. Dolna półka z szufladą | TAK |  |
|  | Półki o ładowności min. 50 kg | TAK |  |
|  | Szuflady wyposażona w system samo-domykający. Możliwość łatwego wyjęcia szuflady bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania wysięgnika dwuramiennego do kardiomonitora | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w min. jeden drążek infuzyjny długości min. 1000 mm, z czterema hakami na płyny o obciążeniu min. 30 kg do zawieszenia stacji dokujących, pomp infuzyjnych, objętościowych lub żywieniowych | TAK |  |

| Lampa operacyjna – 19 szt. |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane / oceniane | Punktacja | Parametry oferowane |
|  | Dwukopułowa lampa operacyjna mocowana do sufitu wyposażona w kopułę główną i satelitę oraz ramię pod monitor | TAK |  |  |
|  | Trójramienny system podwieszenia | TAK |  |  |
|  | Obudowy kopuły głównej lampy w kształcie litery „X” wpisanej w koło lub lampa w kształcie wieloboku wpisanym w koło lub lampa zaokrąglona z przestrzeniami umożliwiającymi przepływ powietrza z nawiewu laminarnego umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego | TAK Opisać i dołączyć schemat bądź zdjęcie |  |  |
|  | Obudowy kopuły satelitarnej lampy w kształcie litery „Y” wpisanej w koło lub lampa w kształcie wieloboku wpisanym w koło lub lampa zaokrąglona z przestrzeniami umożliwiającymi przepływ powietrza z nawiewu laminarnego umożliwiająca pochylanie się lekarzom bez zasłaniania części pola operacyjnego | TAK Opisać i dołączyć schemat bądź zdjęcie |  |  |
|  | Kształt każdej kopuły odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga | TAK |  |  |
|  | Źródło światła diody LED | TAK |  |  |
|  | Diody LED światła operacyjnego o barwie białej. | TAK |  |  |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło | TAK |  |  |
|  | Moduły diodowe światła głównego składające się z maks. czterech niezależnych diod, gdzie każda z nich posiada inną, indywidualną soczewką. | TAK |  |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 godzin. | TAK |  |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy paneli wykonanej w technologii dotykowej | TAK |  |  |
|  | Regulacja lampą za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopułach lamp | TAK |  |  |
|  | Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie 190 mm – 250 mm lub obustronnie większym | TAK | Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie min. 140mm – 320 mm- 10 pkt. Średnica pola roboczego dla czaszy głównej regulowana w zakresie 160 mm – 300 mm – 5 pkt. Pozostałe dopuszczane zakresy – 0 pkt. |  |
|  | Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w zakresie 190 mm – 270 mm lub obustronnie większym | TAK | Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w zakresie min. 140 mm – 320 mm - 10 pkt. Średnica pola roboczego dla satelity regulowana w zakresie 160 mm – 300 mm – 5 pkt. Pozostałe dopuszczane zakresy – 0 pkt. |  |
|  | Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób, aby natężenie światła pozostało na takim samym poziomie (brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego). | TAK |  |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach. | TAK |  |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 160 000 luks dla kopuły głównej i 140 000 luks dla satelity | TAK |  |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 12 ÷100% poprzez panel dotykowy. | TAK |  |  |
|  | Głębokość oświetlenia min. 105 cm | TAK | głębokość oświetlenia ≥150 cm – 5 pkt. głębokość oświetlenia <150 cm – 0 pkt. |  |
|  | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 50cm – 155cm | TAK |  |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana min. w czterech krokach w zakresie min. 3900 - 5000K | TAK |  |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 95 | TAK |  |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 90 | TAK |  |  |
|  | Całkowity pobór mocy nie większy niż 160W | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |  |
|  | Gładka obudowa bez widocznych śrub, nitów, zaślepek, które powodują gromadzenie się brudu i utrudnia czyszczenie. | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony kopuły lampy: min. IP44 | TAK |  |  |
|  | Wielkość każdej z kopuł poniżej 72 cm | TAK |  |  |
|  | Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej włączane dedykowanym przyciskiem realizowane przez dedykowane diody świecące w stronę pola operacyjnego lub parametr zarządzany przez elektroniczny system monitorowania odległości i doświetlenia pola operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Maksymalne natężenie napromieniowania jednej kopuły (irradiancja) przypadającego na jednostkę natężenia oświetlenia nie większe niż 3,9mW/m2 | TAK |  |  |
|  | Kopuła główna wyposażona w system aktywnej redukcji cieni (system czujników) który wyczuwa przesłonięte przez głowę chirurga segmenty lampy i automatycznie płynnie wzmocni emitowane oświetlenie w obszarach nie przesłoniętych utrzymując bezcieniowość na bardzo wysokim poziomie. | TAK |  |  |
|  | System redukcji cieni z synchronizacją obu kopuł podnoszący natężenie światła w kopule satelitarnej w momencie przysłonięcia diod w kopule głównej. | TAK/NIE | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Lampa zapewnia redukcję kontrastu pomiędzy powierzchnią oświetlaną a zacienioną. | TAK/NIE | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
|  | Współczynnik D50/D10 min. 50% | TAK |  |  |
|  | Rozpraszanie cienia z tubą: min. 98 % | TAK |  |  |
|  | Rozpraszanie cienia z jedną maską: min. 75% | TAK |  |  |
| Kamera Full HD |  |  |
|  | Kamera Full HD zamocowana w kopule głównej | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1080p (1920×1080) | TAK |  |  |
|  | Pozycjonowanie kamery za pomocą wymiennego uchwytu sterylizowanego w autoklawie. | TAK |  |  |
|  | Regulacja parametrów kamery: Balansu bieli Przysłony Skupienia Powiększenia (zoom, min 60 krotny) | TAK |  |  |
|  | Automatyczna regulacja: Przysłony Skupienia | TAK |  |  |
|  | Możliwość zatrzymania obrazu (stopklatka) | TAK |  |  |
|  | Sterowanie kamery za pomocą panelu dotykowego. | TAK |  |  |
| Ramię do zawieszenia monitora z monitorem medycznym FHD |  |  |
|  | System mocowania VESA | TAK |  |  |
|  | Ramię wyposażone w uchwyt sterylny | TAK |  |  |
|  | Z tyłu zamykany schowek na zasilacz i nadmiar przewodów. | TAK |  |  |
|  | Wysokiej klasy monitor medyczny fullHD | TAK |  |  |
|  | Monitor o wielkości 27” | TAK |  |  |
|  | Brightness: min. 800 cd/m2 | TAK |  |  |
|  | Współczynnik kontrastu: min. 1000:1 | TAK |  |  |
|  | Kąt widzenia: min. 178o. | TAK |  |  |
|  | Wejścia: 2 x DVI (single link) 1 x VGA 1 x Component 1 x SDI (3G) | TAK |  |  |
|  | Wyjścia: 1 x DVI (single link) 1 x SDI (3G) | TAK |  |  |
|  | Stopień ochrony całego monitora min. IP33 | TAK |  |  |
|  | Waga do 9 kg. | TAK |  |  |
|  | Na obudowie monitora zainstalowane odbojniki chroniące przed uszkodzeniami mechanicznymi | TAK |  |  |

| Lampa sufitowa operacyjno-zabiegowa - 2szt |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane / oceniane | Parametry oferowane |
|  | Jednokopułowa lampa mocowana do sufitu | TAK |  |
|  | Obudowa lampy w kształcie koła z otworami minimalizującymi zakłócenia przepływu laminarnego lub obudowa koła w kształcie zaokrąglonym. | TAK Opisać i dołączyć schemat bądź zdjęcie |  |
|  | Kształt kopuł odpowiedni dla przepływu laminarnego, zapewniający nawiew na głowę oraz ramiona chirurga | TAK |  |
|  | Źródło światła diody LED | TAK |  |
|  | Diody LED emitujące bezpośredni o światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | TAK |  |
|  | Diody emitujące bezcieniowe światło | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. | TAK |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 50 000 godzin | TAK |  |
|  | Sterowanie parametrami lampy przy pomocy panelu dotykowego znajdującego się przy kopule lub pokrętła znajdującego się na krawędzi kolumny | TAK |  |
|  | Regulacja ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych centralnie na kopule | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego regulowana w zakresie min. 180 mm – 270 mm | TAK |  |
|  | Regulacja średnicy pola roboczego realizowana w taki sposób, aby natężenie światła pozostało na takim samym poziomie (brak konieczności regulacji natężenia światła przy zmianie wielkości pola roboczego). | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej 6 stopni | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 160 000 luks | TAK |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 10÷100% poprzez panel umieszczony na kopule lub ramieniu lampy | TAK |  |
|  | Głębokość oświetlenia min. 105cm | TAK |  |
|  | Zakres rozpiętości zogniskowanego oświetlenia min. 50cm – 155cm | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa 4350K (+/- 150K) | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 95 | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 90 | TAK |  |
|  | Całkowity pobór mocy max.85 W | TAK |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
|  | Tryb oświetlenia dla potrzeb chirurgii mało inwazyjnej | TAK |  |
|  | Maksymalne natężenie napromieniowania jednej kopuły (irradiancja) przypadającego na jednostkę natężenia oświetlenia nie większe niż 3,6mW/m2 | TAK |  |
|  | Rozpraszanie cienia z tubą symulującą pole operacyjne dla kopuły głównej: 100% | TAK |  |
|  | Rozpraszanie cienia z jedną maską dla kopuły: min. 45% | TAK |  |

| Lampa zabiegowa – 16szt |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Jednokopułowa lampa mocowana do sufitu | TAK |  |
|  | Zestaw wyposażony w dwa ramiona w tym jedno uchylne. | TAK |  |
|  | Obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym z otworem w jej centralnej części lub obudowa lampy w kształcie wieloboku foremnego lub obudowa lampy w kształcie zaokrąglonym | TAK Opisać i dołączyć schemat bądź zdjęcie |  |
|  | Waga kopuły poniżej 3,5 kg. | TAK |  |
|  | Źródło światła diody LED | TAK |  |
|  | Kopuła lampy wyposażona w min. 6 diod w konstrukcji jednoogniskowej | TAK |  |
|  | Diody LED emitujące bezpośrednio światło białe, tzn. wykorzystujące „białe” diody | TAK |  |
|  | Żywotność diody nie mniejsza niż 60 000 50 000 godzin | TAK |  |
|  | Sterowanie parametrami lamp przy pomocy panelu membranowego znajdującego się na krawędzi kopuły lub przy pomocy pokrętła znajdującego się na krawędzi kopuły. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ustawienia lampy za pomocą wymiennych, sterylizowanych uchwytów umieszczonych na kopule w bezpośrednim sąsiedztwie jej mocowania. | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego: min.170mm | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła o przynajmniej w 5 stopniach lub płynnie. | TAK |  |
|  | Maksymalna wartość natężenia oświetlenia w centralnym punkcie w odległości 1m nie gorsza niż 60 000 luks | TAK |  |
|  | Natężenie światła regulowane w zakresie min. 30÷100% | TAK |  |
|  | Głębokość oświetlenia min. 150cm | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa 4350K (+/- 200K) | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru (Ra) nie gorszy niż 95 | TAK |  |
|  | Współczynnik rekonstrukcji koloru czerwonego (R9) o wartości nie gorszej niż 90 | TAK |  |
|  | Całkowity pobór mocy maks. 60 W | TAK |  |
|  | Konstrukcja lampy umożliwiająca czyszczenie, dezynfekcję i sterylizację powszechnie stosowanymi środkami bez widocznych śrub nitów itp. | TAK |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczej diody LED w przypadku jej awarii. Zamawiający nie dopuszcza lamp z koniecznością wymiany jednocześnie kilku/zespołu diod. | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary kopuły: 250 mm x 440 mm | TAK |  |

| Most medyczny: Jednostanowiskowy – 21 szt. Dwustanowiskowy – 2 szt., Trzystanowiskowy – 10 szt. |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Sufitowa jednostka zasilająca umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej z podziałem na stronę aparaturową i infuzyjną – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości – bez śrub, nitów, itp. wystających na powierzchniach ścianek. | TAK |  |
|  | System składający się z zawieszonej pod sufitem belki i podwieszonych do niej dwóch ruchomych wózków, rozmieszczonych po obu stronach łóżka pacjenta: - wózek aparaturowy po lewej stronie łóżka z zwieszoną pod nim kolumną - głowica pozioma - wyposażona w gniazda gazowe i elektryczne, drążki nośne dla półek , z możliwością ustawienia na półce respiratora i zawieszenia kardiomonitora - wózek infuzyjny po prawej stronie łóżka głowica pionowa z gniazdami gazowymi i elektrycznymi przeznaczona do zawieszania drążków infuzyjnych do pomp infuzyjnych oraz kroplówek, szuflad i półek. | TAK |  |
|  | Kolumna po stronie infuzyjnej o wysokości min. 1000 mm z ramieniem o długości min 400 mm, głowica z szynami montażowymi do montażu półek, wysięgników itp. Kolumna po stronie aparaturowej z głowica poziomą o szer. min 600mm | TAK |  |
|  | Belka mocowana do stropu, zawieszona na wysokości powyżej 200 cm nad podłogą. Wymiary belki ok. 600 mm x 215mm (+/- 40 mm) | TAK |  |
|  | Belka wyposażona w zestaw oświetleniowy składający się z trzech wbudowanych lamp: - oświetlenie ogólne stanowiska - oświetlenie pacjenta do badań - oświetlenie nocne | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska umieszczone na górze belki (światło pośrednie, odbite od sufitu) | TAK |  |
|  | Oświetlenie pacjenta do badań umieszczone na dole belki (skierowane bezpośrednio na pacjenta) | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne (światło rozpraszające ciemności bez zakłócania snu pacjentów, odbite od podłogi) umieszczone na dole kolumny pod wózkiem aparaturowym lub na ramieniu głowicy | TAK |  |
|  | Oświetlenie ogólne stanowiska i oświetlenie pacjenta do badań z wyłącznikami umieszczonymi na kolumnie lub ścianie | TAK |  |
|  | Belki sąsiadujących stanowisk połączone | TAK |  |
|  | Możliwość przesuwania wózków wzdłuż belki w zakresie min 80 cm | TAK |  |
|  | Możliwość obrotu kolumny pod wózkiem aparaturowym osi w zakresie min 300 ̊ | TAK |  |
|  | Ruch wózka aparaturowego i infuzyjnego wzdłuż belki blokowany pneumatycznie lub elektromagnetycznie z panelu na głowicy (aparaturowy) i uchwytów na tylnej ścianie głowicy kolumny infuzyjnej lub za pomocą uchwytów zamontowanych na szynach instalacyjnych obu wózków. | TAK |  |
|  | Nośność kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) dla obu stron po min. 100 kg | TAK |  |
|  | Wymogi dotyczące głowicy pod wózkiem aparaturowym: |  |  |
|  | Na głowicy poziomej, po stronie aparaturowej zainstalowane gniazda gazowe standard AGA: - 2x sprężone powietrze, - 2x tlen, - 2x próżnia. Gniazda rozmieszczone w odległości zapewniającej włączenie reduktorów i nawilżaczy | TAK |  |
|  | Co najmniej 10 gniazda elektryczne bryzgoszczelne z klapką IP44. Co najmniej 10 bolce wyrównania potencjałów | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane równolegle w stosunku do osi głowicy | TAK |  |
|  | Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Gniazda RJ45 kategorii szóstej - 2 szt. | TAK |  |
|  | Pod głowicą po stronie aparaturowej zawieszone rury montażowe przeznaczone do instalacji akcesoriów medycznych o długości min. 1200mm, m.in. drążka infuzyjnego do pomp infuzyjnych i worków na kroplówki, półek i szuflady lub szyny montażowe przeznaczone do instalacji akcesoriów medycznych o długości min. 800mm, m.in. drążka infuzyjnego do pomp infuzyjnych i worków na kroplówki półek, szuflady | TAK |  |
|  | Wózek po stronie aparaturowej wyposażony w jeden drążek infuzyjny długości min. 1000 mm, z czterema hakami na płyny o obciążeniu min. 30 kg do zawieszenia stacji dokujących, pomp infuzyjnych, objętościowych i żywieniowych | TAK |  |
|  | Zamontowany wysięgnik do kardiomonitora z możliwością jego obrotu i pochylenia. | TAK |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego jednoramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm | TAK |  |
|  | Min. 2 półki o szerokości 530 mm i głębokości 480 (+/- 50 mm) wyposażone w szyny boczne do montażu akcesoriów. Dolna półka z szufladą. Dopuszcza się również półki o wymiarach 630 mm x 440 mm. | TAK |  |
|  | Wymogi dotyczące głowicy pod wózkiem infuzyjnym |  |  |
|  | Głowica w układzie pionowym. | TAK |  |
|  | Gniazda gazów medycznych, elektryczne i teleinformatyczne umieszczone na tylnej lub bocznej ścianie głowicy. | TAK |  |
|  | Kolumna zasilająca pod wózkiem aparaturowym pionowa, o wysokości min. 100 cm, zawieszone na wysokości od 40 do 70 cm nad podłogą | TAK |  |
|  | Zwalnianie blokady pneumatycznej przyciskami na ściance kolumny lub/i przyciskami na uchwytach lub za pomocą uchwytów dotykowych | TAK |  |
|  | Z przodu głowicy, na jej całej długości wbudowane dwie pionowe szyny do mocowania półek i innego wyposażenia | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki oraz innego wyposażenia przez użytkownika | TAK |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane poziome szyny montażowe do zawieszania drobnego wyposażenia: po jednej szynie na lewej i na prawej ściance oraz z tyłu głowicy zasilającej lub szyna okalająca typu „U” | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe standard AGA: - 2x sprężone powietrze, - 2x tlen, - 2x próżnia. Gniazda rozmieszczone w odległości zapewniającej bezkolizyjne włączenie reduktorów i nawilżaczy | TAK |  |
|  | Co najmniej 14 gniazd elektrycznych z bolcem uziemienia. Co najmniej 14 bolców wyrównania potencjałów | TAK |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach pod kątem 45° lub równolegle w stosunku do osi głowicy | TAK |  |
|  | Miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. | TAK |  |
|  | Gniazdo RJ45 6 szt. | TAK |  |
|  | Gniazda teleinformatyczne systemu medycznego 2 szt. | TAK |  |
|  | Półka o wymiarach 400x450 mm ± 50 mm Możliwość regulacji wysokości zawieszenia półki na kolumnie przez użytkownika o nośności min. 50 kg wyposażona w boczne szyny montażowe i szufladą na drobne przedmioty. | TAK |  |
|  | Kolumna wyposażona w min. jeden drążek infuzyjny długości min. 1000 mm, z czterema hakami na płyny o obciążeniu min. 30 kg do zawieszenia stacji dokujących, pomp infuzyjnych, objętościowych i żywieniowych | TAK |  |

| Kolumna płuco serce - 1szt |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
|  | Sufitowa jednostka – urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb | TAK |  |
|  | Kolumna jednoramienna z ramieniem dwuczęściowym o całkowitym zasięgu poziomym w osiach łożysk: min.1500 mm max. 2000 mm. Nie dopuszcza się ramion których jakakolwiek ze ścian ma budowę wklęsłą | TAK |  |
|  | Druga cześć ramienia uchylna pozwalająca na elektryczną regulację wysokości głowicy w zakresie min. 500 mm. | TAK |  |
|  | Rotacja ramion w poziomie ≥ 330 stopni | TAK |  |
|  | Obudowa sufitowa w kształcie kwadratu z uszczelką silikonową od strony sufitu | TAK |  |
|  | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów hamulcowych | TAK |  |
|  | Regulacja obrotu kolumny z możliwością nastaw ograniczników | TAK |  |
|  | Wymiary głowicy i charakterystyka: Głowica pozioma o szerokości: nie większej niż 830 mm. Tylna i przednia ściany głowicy powinien umożliwić montaż do min 20 gniazd. | TAK |  |
|  | Nośność netto kolumny (rozumiana jako waga zewnętrznej aparatury medycznej jaką można posadowić na głowicy): min 114 kg | TAK |  |
|  | Wytrzymałość i nośność urządzenia testowana na wytrzymałość obciążeniową zgodnie z normą IEC 60601-1 | TAK |  |
|  | Gniazda gazowe standard AGA na tylnej lub przedniej ścianie głowicy: • 2 x próżnia, • 2 x sprężone powietrze, • 2 x tlen, • 1 x AGSS, Gniazda elektryczne i teletechniczne: • 6 x RJ45 min. kat 6, • 6 x gniazdo elektryczne 230V obwód 1, • 6 x gniazdo elektryczne 230V obwód 2, • 8 x bolec wyrównania potencjałów, Gniazda elektryczne wyposażone w diody informujące o zasilaniu oraz w klapki zapewniające min. IP44. Gniazda elektryczne w dwóch kolorach różnych kolorach odpowiadającym dwóm obwodom. | TAK |  |
|  | Kolumna łatwa w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów oraz wystających łbów śrub, nitów. Wszystkie ściany gładkie bez poprzecznych szczelin. | TAK |  |

| Myjnia do kaczek i basenów – 23 szt |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane/ oceniane | Parametry oferowane |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2022 i nowsze | TAK |  |
|  | Rama i obudowa wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych. | TAK |  |
|  | Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu. | TAK |  |
|  | Komora i orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej klasy min. AISI 304 | TAK |  |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: Wysokość: maksymalnie 1.350 mm, Szerokość: 450 mm, Głębokość: 580 mm | TAK |  |
|  | Pojemność na jeden cykl minimum dwie „kaczki” lub jeden „basen” i jedna „kaczka” | TAK |  |
|  | Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości. | TAK |  |
|  | Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi | TAK |  |
|  | Automatyczne uruchomienie ustalonego programu po zamknięciu drzwi komory | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | System mycia składający się z wielu dysz stałych i obrotowych, gwarantujący najwyższy poziom mycia. | TAK |  |
|  | Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 3,75 kW | TAK |  |
|  | Dwie pompy dozujące środki chemiczne (detergent i odkamieniacz) z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie | TAK |  |
|  | Minimum 5 programów mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) | TAK |  |
|  | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | TAK |  |
|  | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
|  | Blokada drzwi podczas trwania cyklu | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) | TAK |  |
|  | Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach | TAK |  |
|  | Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 0,75kW | TAK |  |
|  | Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe obejmująca zbiornik wody, wytwornicę pary, orurowanie, komorę mycia i odpływ | TAK |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary zintegrowana ze zbiornikiem wodnym | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom emitowanego hałasu ≤50 dB | 50 dB – 0 pkt <50 dB – 5 pkt |  |
|  | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” | TAK |  |
|  | Odpływ Ø 110 mm | TAK |  |
|  | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia nie przekraczająca 9 kW | TAK |  |
|  | Urządzenie posiadające certyfikat CE | TAK |  |
|  | Urządzenie spełniające normy PN EN 15883-1/-3 | TAK |  |
|  | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. Załączyć dokument niezależnej instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile. | TAK |  |
|  | deklaracja zgodności z Dyrektywą 93/42/EEC wystawionej przez producenta wyrobu medycznego, oznaczonej 4 cyfrowym numerem jednostki notyfikowanej- dołączyć do oferty | TAK |  |

| RTG stacjonarne PREMIUM – 1szt |
| --- |
| Nazwa: |
| Typ: |
| Wytwórca: |
| Kraj pochodzenia: |
| L.p. | Opis | Parametry wymagane / oceniane | Parametry oferowane | Sposób oceny |
|  | informacje ogólne |  |  |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj. generator, lampa rentgenowska, stół kostny, zawieszenie/zawieszenia sufitowe wyprodukowane przez tego samego wytwórcę | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności na cały cyfrowy aparat lub Certyfikat CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji: 2022 i nowsze Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Aparat sufitowy z dwoma zmotoryzowanymi kolumnami – (jedna kolumna z lampą, druga z detektorem; kolumny na niezależnych zawieszeniach lub zintegrowane na jednym zawieszeniu), stół jednostronnie podparty | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Aparat do wykonywania zdjęć kostnych oraz fluoroskopii | TAK |  | Bez punktacji |
|  | KOLUMNA lampy RTG | Podać nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Statyw z lampą mocowany na suficie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu kolumny z lampą – wzdłuż | >= 300 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu kolumny z lampą – poprzecznie | >= 200 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Ruchy kolumny z lampą wzdłuż oraz w poprzek manualne i silnikowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ruchy manualne kolumny z lampą wzdłuż oraz w poprzek wspomagane serwomotorycznie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pionowego ruchu lampy | >= 160 [cm] |  | >= 180 [cm] – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Zmotoryzowany ruch lampy w pionie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu lampy (kolumny z lampą lub zintegrowanego zawieszenia) wokół osi pionowej | >= 330 [(] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu lampy wokół osi poziomej | >= 240 [(] |  | Bez punktacji |
|  | Wielofunkcyjny, dotykowy panel LCD zlokalizowany na kołpaku umożliwiający odczyt i ustawianie parametrów ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Modyfikacja parametrów ekspozycji min.: kV, mAs i ms bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Modyfikacja wielkości ogniska, wybranej komory AEC, stanowiska pracy bezpośrednio z dotykowego panelu sterującego usytuowanego na kołpaku lampy rtg | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zlokalizowany na kołpaku lampy czytelny wyświetlacz SID, kąta lampy i detektora lub wyświetlenie tych wartości na monitorze dotykowym. | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy zgodnie z pionowym ruchem uchwytu z detektorem oraz ruchem pionowym blatu stołu – utrzymanie stałego SID | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy i detektora wzdłuż stołu dla detektora pod stołem oraz dla detektora ustawionego prostopadle do blatu stołu (ekspozycje przez stół – promieniem bocznym) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy i detektora wzdłuż stołu dla detektora pod stołem oraz lampy ustawionej pod kątem (ekspozycje skośne z zachowaniem synchronizacji promień centralny - środek detektora) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny ruch nadążny lampy i detektora w poprzek stołu (detektor pod blatem stołu, lampa nad pacjentem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne ustawienie się lampy prostopadle do detektora (lub na odwrót) po aktywacji pojedynczego przycisku | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość pozycji ustawienia zespołu lampa detektor do zaprogramowania | >=800 |  | Bez punktacji |
|  | Podczas automatycznego przemieszczania się do docelowej pozycji ruchy we wszystkich osiach wykonywane są równocześnie, włączając w to obroty lampy i detektora | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Lampa RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Model i producent | Podać |  | Ten sam producent co aparatu – 10 pkt Inny producent niż aparatu – 0 pkt |
|  | Wielkość ogniska małego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 0,6 [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość ogniska dużego (Zgodnie z IEC 60336) | =< 1,0 [mm] |  | Bez punktacji |
|  | Nominalna moc małego ogniska | >= 30 [kW] |  | >= 40 kW– 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Nominalna moc dużego ogniska | >= 70 [kW] |  | >= 80 kW – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody | >= 350 [kHU] |  | >= 800 kHU – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Szybkość chłodzenia anody | >= 100 [kHU/min] |  | >= 160 kHU/min – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna kołpaka lampy rtg | >= 2,0 [MHU] |  | >= 2,4 MHU – 5 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody | >= 8500 [obr./min] |  | Bez punktacji |
|  | Miernik dawki na stałe wbudowany w kolimator lampy RTG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu kolimatora | >= +/- 45 [°] |  | Bez punktacji |
|  | W kolimatorze dostępne filtry dodatkowe z funkcją automatycznej zmiany filtra | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Generator RTG | Podać typ i nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601) | >= 65 [kW] |  | Bez punktacji |
|  | Max prąd w radiografii | >= 800 [mA] |  | Bez punktacji |
|  | Max wartość mAs | >= 600 [mAs] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres napięć w radiografii | >= (40–150)[kV] |  | Bez punktacji |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | =< 1 [ms] |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | K0LUMNA Z DETEKTOREM | Podać nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Statyw z detektorem mocowany na suficie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu kolumny z detektorem – wzdłuż | >= 300 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu kolumny z detektorem – poprzecznie | >= 200 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Ruchy kolumny z detektorem wzdłuż oraz w poprzek manualne i silnikowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ruchy manualne kolumny z detektorem wzdłuż oraz w poprzek wspomagane serwomotorycznie | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu środka detektora w pionie | >= 160 [cm] |  | >= 180 [cm] – 10 pkt. mniejsze wartości – 0 pkt. |
|  | Obrót detektora wokół osi pionowej | >= 90 [°] |  | Bez punktacji |
|  | Przechył detektora wokół osi poziomej | >= 90 [°] |  | Bez punktacji |
|  | Układ AEC | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęcia płuc min. z 170 [cm] | TAK, podać parametry |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyciągania i wymiany kratki bez pomocy narzędzi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pochłanialność płyty obudowy – ekwiwalent Al | ≤ 0,7 mm Al |  | Bez punktacji |
|  | Odległość płyta przednia – powierzchnia detektora | =< 6 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | DETEKTOR ZABUDOWANY W KOLUMNIE SUFITOWEJ |  |  |  |
|  | Detektor do wykonywania zdjęć kostnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor zabudowany w kolumnie lub wyjmowany z kolumny | TAK |  | Detektor zabudowany – 20 pkt Detektor wyjmowany – 0 pkt |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | >=(34x42) [cm] |  | >=(42x42) [cm] – 20 pkt mniejsze wartości – 0 pkt |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | >= 7 000 000 |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiary piksela | =< 150 [µm] |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | Bez punktacji |
|  | DQE dla 1 pl/mm | >= 50 [%] |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor BEZPRZEWODOWY |  |  |  |
|  | Detektor do wykonywania zdjęć kostnych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary pola aktywnego detektora | >=(34x42) [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora (liczba pikseli) | >= 6 000 000 |  | Bez punktacji |
|  | Rozmiary piksela | =< 150 [µm] |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość akwizycji | >= 14 [bit] |  | Bez punktacji |
|  | DQE dla 1 pl/mm | >= 50 [%] |  | Bez punktacji |
|  | Materiał warstwy scyntylacyjnej wykonany w technologii CsI (jodek cezu) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor wyposażony w zintegrowaną rączkę do przenoszenia detektora | TAK/NIE |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Nastołowa ładowarka z dodatkową baterią | TAK |  | Bez punktacji |
|  | STÓŁ RTG | Podać nazwę wytwórcy |  |  |
|  | Stół jednostronnie podparty | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Długość blatu stołu wystająca poza podstawę | >= 210 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Obszar pokrycia pacjenta detektorem | >= 180 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość blatu stołu | >= 70 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Max. obciążenie stołu | ≥ 200 [kg] |  | Bez punktacji |
|  | Minimalna wysokość blatu od podłogi | =< 56 [cm] |  | =< 50 [cm] – 5 pkt. większe wartości – 0 pkt. |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | >= 90 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Pochłanialność blatu – ekwiwalent Al. | =< 1,0 [mm Al.] |  | Bez punktacji |
|  | Przełączniki nożne do sterowania wysokością stołu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | DODATKOWE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
|  | Obrazowanie kości długich na stojąco | ≥ 150 cm |  | Bez punktacji |
|  | Podest oraz odpowiednia kratka do obrazowania kości długich na stojąco | Tak, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie kości długich dla pacjenta na stole | ≥ 140 cm |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalny SID z jakiej możliwe jest wykonywanie zdjęć kości długich na stojąco oraz wraz z odpowiednią kratką przeciwrozproszeniową | ≥ 180 cm |  | ≥ 300 cm – 10 pkt < 300 cm – 0 pkt. |
|  | STACJA TECHNIKA |  |  |  |
|  | Monitor o przekątnej | >= 19” |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć obrazów diagnostycznych (ilość obrazów) ≥ 1000 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas akwizycji pojedynczego obrazu radiograficznego z detektora cyfrowego i wyświetlenia na monitorze w pełnej rozdzielczości | =< 10 [s] |  | Bez punktacji |
|  | Wybór i konfiguracja programów anatomicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość programów anatomicznych | >= 800 |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka CD / DVD | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rejestracji pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa protokołów DICOM min: • DICOM Send • DICOM Print • DICOM Storage Commitment • DICOM Worklist | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów - opisać • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom) • funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu) • wyświetlanie znaczników • dodawanie komentarzy | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Wykonanie w cenie oferty testów odbiorczych i specjalistycznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie w cenie oferty szkolenia techników i lekarzy w zakresie obsługi i aplikacji zaoferowanego sprzętu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana z aparatem | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pełna gwarancja na zaoferowany aparat na min. 24 miesiące | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wprowadzony do obrotu i używania na terenie Polski - zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (Dz. U. Nr 107, poz. 679). | Tak, dostarczyć z aparatem |  | Bez punktacji |