1. **Czy zamawiający zaakceptuje komorę laminarną z szyba frontową skośną pochyloną pod katem 8-10 stopni ?”**

Odp: Wymagane min. 10 stopniowe odchylenie od pionu zapewniające ergonomiczną obsługę.

1. **Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z maksymalnym poziomem hałasu wynoszącym 58 dB ?**

Odp: TAK - Dopuszczony poziom głośności ≤ 58 dB(A) mierzony wg standardu EN 12469 i NSF/ANSI 49

**3. Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną posiadającą wskaźnik w % zużycia filtrów (ocena stanu filtrów), timer (dla oświetlenia UV i dla autostartu lampy UV i autostartu komory laminarnej), bez stopera, zamiast wymaganego - Wskaźnik wydajności „PER” ?**

ODP: Wymagany jest wskaźnik wydajności „PER” (Performance factor) dostarczający informacji o spełnieniu bieżących warunków bezpiecznej pracy komory i umożliwiający bezpośrednią ich interpretację w zakresie bezpiecznej pracy, konieczności dokonania przeglądu lub zaprzestania pracy z urządzeniem w trakcie pracy z materiałem biologicznym.