|  | Dane ogólne: Pełna nazwa aparatu / model …………………………………………………………………………… Producent ……………………………………………. Kraj pochodzenia …………………………………….. Rok produkcji …………………………………………… VIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI – 1 szt. |
| --- | --- |
| 1 | Średnica kanału roboczego: min 3,8 mm | Tak |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 13,2 mm | Tak |  |
| 3 | Długość robocza sondy wziernikowej: min. 1500 mm | Tak |  |
| 4 | Kąt widzenia - min 140o | Tak |  |
| 5 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej: a) góra - 180° b) dół - 180° c) prawo - 160° d) lewo - 160° | Tak |  |
| 6 | Głębia ostrości min. 4-100 mm | Tak |  |
| 7 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola obserwacji, tzw. WATER-JET System | Tak |  |
| 8 | Funkcja identyfikacji endoskopu min. numer seryjny i model urządzenia | Tak |  |
| 9 | Chip CCD w końcówce endoskopu | Tak |  |
| 10 | Programowalne przyciski endoskopowe: (min. 3 przyciski). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący oferowanego videokolonoskopu | Tak |  |
| 11 | System rotacji przyłącza do procesora: 180 stopni , redukujące ryzyko uszkodzenia endoskopu | Tak |  |
| 12 | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min. 5, załączyć listę) | Tak |  |
| 13 | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
| 14 | Pełna kompatybilność z posiadanymi procesorami wizyjnymi serii EPKi, EPK-i5000 | Tak |  |
| 15 | Pełna kompatybilność z posiadanymi myjniami-dezynfektorami serii Innova E2, Innova E3 be uzycia dodatkowych adapterów. | Tak |  |
|  | Wymagania dodatkowe, warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 16 | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim 2 szt. w formie papierowej oraz w formie dokumentu elektronicznego. | TAK |  |
| 17 | Dokumentacja serwisowa na potrzeby Zamawiającego (dokumentacja zapewni co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, etc.) | TAK |  |
| 18 | Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji | TAK |  |
| 19 | Urządzenie jest pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych lub Wykonawca udostępni je Zamawiającemu w przypadku braku możliwości ich usunięcia itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. | TAK |  |
| 20 | Gwarancja | Min. 36 miesięcy |  |
| 21 | Certyfikat CE na aparat | TAK |  |
| 22 | Okres, przez który dostawca gwarantuje dostępność części – minimum 10 lat | TAK |  |
| 23 | Czas reakcji serwisu, maksimum 24 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 24 | Czas skutecznej naprawy – maksimum 3 dni robocze | TAK |  |
| 25 | Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta | Podać |  |
| 26 | Szkolenie instalacyjne personelu z zakresu obsługi wraz z wystawieniem stosownych zaświadczeń. Szkolenie wskazanego personelu technicznego w zakresie konserwacji, sprawdzania i drobnych napraw oraz wystawi stosowne zaświadczenia. | TAK |  |

Uwaga!!!

W Załączniku w kolumnie „Parametr wymagany”: TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy