Załącznik nr 1.2 do SWZ
SP ZOZ/DZ/341/2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametr wymagany	Parametr oferowany	Punktacja
I.	WYMAGANIA OGÓLNE
	Producent.	PODAĆ
	Typ/model	PODAĆ
	Klasa wyrobu medycznego	PODAĆ
	Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, rok produkcji 2023	PODAĆ
	Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz.	TAK
	Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10%.	TAK
	Moc generatora min. 2,0 kW	TAK PODAĆ		Wartość wymagana – 0 pkt. / Wartość większa – 5 pkt
	Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz.	TAK PODAĆ
	Prąd dla trybów fluoroskopii ciągłej ≥12mA	TAK PODAĆ
	Automatyka parametrów fluoroskopii.	TAK
	Radiografia cyfrowa	TAK
.	Prąd radiografii cyfrowej min. 20 mA.	TAK PODAĆ
	Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60%.	TAK PODAĆ
	Zakres napięć fluoroskopii i radiografii 40-110 kV.	TAK
	Automatyka doboru parametrów skopii.	TAK
	Skopia wysokopulsacyjna / albo / Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do max. 8 pulsów/s i skopia ciągła	TAK PODAĆ		Skopia wysokopulsacyjna – 0 pkt. / Skopia pulsacyjna od 1 do 8 pulsów/s oraz skopia ciągła –5 pkt.
	Przycisk dedykowany do uruchomienia skopii ciągłej przez użytkownika na tablecie do sterowania funkcjami	TAK
II.	LAMPA X-RAY
	Lampa ze stacjonarną anodą – minimum jednoogniskowa	TAK		Lampa jednoogniskowa – 0 pkt. / Lampa dwuogniskowa – 5 pkt
	Totalna filtracja min. 4,0 mm Al.	TAK PODAĆ		Wartość wymagana – 0 pkt / Wartość większa – 5 pkt
	Wielkość mniejszego ogniska max. 0,6 mm.	TAK PODAĆ
	Pojemność cieplna anody min. 50 kHU.	TAK PODAĆ
	Pojemność cieplna kołpaka min. 900 kHU.	TAK PODAĆ
	Szybkość chłodzenia anody min. 37 kHU/min.	TAK PODAĆ
	Kolimator typu IRIS.	TAK
	Kolimator szczelinowy z rotacją.	TAK
	Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania.	TAK
III.	WÓZEK Z RAMIENIEM C
	Waga wózka z ramieniem C max. 320kg.	TAK PODAĆ
	Głębokość ramienia C min. 66 cm.	TAK PODAĆ
	Wolna przestrzeń: min. 78 cm.	TAK PODAĆ
	Odległość SID min. 100 cm.	TAK PODAĆ
	Zakres ruchu poziomego ramienia C min. 20 cm.	TAK PODAĆ
	Zakres ruchu pionowego ramienia C min. 44 cm.	TAK PODAĆ		Wartość wymagana – 0 pkt / Wartość większa – 5 pkt
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 20°.	TAK PODAĆ		Wartość wymagana – 0 pkt. / Wartość większa – 5 pkt
	Zmotoryzowany ruch pionowy.	TAK
	Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ 205°.	TAK PODAĆ
	Zakres ruchu orbitalnego ≥ 150°	TAK PODAĆ
	Ramię C zbalansowane w każdej pozycji.	TAK
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody.	TAK
	Pojedyncza dźwignia do sterowania kołami aparatu, dodatkowo pozostałe hamulce aparatu oznaczone kolorami	TAK
	Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 3 trybami pracy z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny.	TAK PODAĆ
	Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu.	TAK
	Uchwyt do łatwego pozycjonowania ramienia w repozycji (ustawienie lampa na górze)	TAK
	Płynna regulacja parametrów z poziomu tabletu min: / - skala szarości / - jasność i kontrast / - filtr detekcji metalu / - filtr odpowiadający za detekcję układu kostnego / - filtr szumów	TAK PODAĆ
IV.	CYFROWY DETEKTOR OBRAZU
	Wielkość detektora > 20 cm x 20 cm.	TAK PODAĆ
	Ilość pól detektora obrazu min. 3. DQE 72%	TAK PODAĆ
	Rozdzielczość detektora CMOS min. 1400 x 1400.	TAK PODAĆ
	Wymiar obudowy detektora max. 2 cm	TAK PODAĆ
V.	MONITOR I TOR WIZYJNY
	Monitory umieszczone na wózku z ramieniem C.	TAK
	Monitory 2 x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 x 1024 pikseli / albo / monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840x2160 pikseli / Kontrast ≥1000:1 luminacja≥ 600cd/m2.	TAK PODAĆ		Monitory 2x 19” o rozdzielczości ≥ 1280 x 1024 pikseli – 0 pkt. / Monitor 27” medyczny, dotykowy wykonany w technologii 4K UHD o rozdzielczości ≥ 3840x2160 pikseli – 5 pkt
	Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu, widoczny ze wszystkich czterech stron systemu	TAK
	Możliwość regulacji wysokości monitora w zakresie min. 35 cm bez ruchu pionowego kolumny	TAK
	Kąt widzenia obrazu min. 176°.	TAK PODAĆ
	Mozłiwość wyświetlania wielu obrazów jednocześnie na monitorze	TAK PODAĆ
	Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 pikseli, 32 bit.	TAK PODAĆ
	Pojemność pamięci na dysku twardym min. 150 000 obrazów.	TAK PODAĆ
	Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Wyjście USB.	TAK
	Archiwizacja obrazów w formacie TIFF lub Raw lub BMP.	TAK, PODAĆ
	Funkcja zatrzymania ostatniego obrazu (LIH).	TAK
	Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo / prawo na monitorze.	TAK
	ZOOM min. x 4. Obraz lustrzany.	TAK PODAĆ
	Oprogramowanie DICOM 3.0	TAK
	Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania.	TAK
	Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.	TAK
	Monitor dotykowy kolorowy VGA o minimalnej rozdzielczości 640 x 480 pikseli do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live / albo / dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości min. 1280x800 pikseli	TAK, PODAĆ		Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 pikseli – 0 pkt / Dotykowy tablet 10” z możliwością obrotu o rozdzielczości 1280x800 pikseli – 5 pkt
VI.	POZOSTAŁE
	Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu.	TAK
	Okres dostępności części zamiennych 10 lat od daty sprzedaży aparatu.	TAK
	Bezpłatny przegląd okresowy w czasie trwania gwarancji.	TAK
	Przeprowadzenie na koszt wykonawcy pierwszych testów podstawowych, specjalistycznych i akceptacyjnych aparatu, wymaganych do wydania zezwolenie przez WSSE	TAK
	Gwarancja min. 24 miesiące.	TAK PODAĆ
	Deklaracja zgodności, certyfikat zgodności (jeżeli wymagany) lub inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych -– dostarczone najpóźniej z dniem zgłoszenia gotowości do obioru końcowego	TAK
	Instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanego sprzętu medycznego, karty gwarancyjne producentów sprzętu medycznego, paszporty techniczne sprzętu medycznego; / inne dokumenty, niezbędne do dokonania odbioru końcowego – dostarczone najpóźniej z dniem zgłoszenia gotowości do obioru końcowego	TAK
	Licencje DICOM i integracja ramienia C z istniejącym u zamawiającego systemem RIS/PACS Pixel Technology sp. z o. o. oraz automatyczna archiwizacja	TAK

UWAGA:
1. Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.
2. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści.
3. Brak niniejszego załącznika w ofercie spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
4. Brak uzupełniania danych przez wykonawcę w poszczególnych wierszach kolumny nr 4 "Parametr oferowany" ww. tabeli, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SWZ.
5. Wartości parametrów oceniane będą zgodnie z punktacją podaną w tabeli.
6. Wykonawca oświadcza, że dostarczony zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
7. Załącznik ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 128 Ustawy

Dokument należy wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
Zamawiający zaleca przed podpisaniem zapisanie dokumentu w formacie PDF.