Załącznik nr 3 do SWZ

Dostawa bieżni diagnostycznej z wysięgnikiem oraz automatycznym pomiarem ciśnienia tętniczego wraz z transportem, montażem, instalacją i szkoleniem obsługowym – ilość 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji (wymagany 2024r.) ……………….…..

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- |
| Bieżnia elektryczna |  |  |
|  | Wymiary pasa bieżni minimum: 190 x 65 cm (dł. x szer.) |  |
|  | Zakres prędkości: 0 – 40 km/h Rozdzielczość nie więcej niż 0,1 km/h Dokładność nie gorsza niż 1% |  |
|  | Ruch rewersyjny bieżni w standardzie |  |
|  | Zakres nachylenia bieżni: od -25% (dla ruchu rewersyjnego) do +25% Rozdzielczość nie więcej niż 0,5% Dokładność nie gorsza niż 0,3% |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: maksymalne 200 kg |  |
|  | Silnik trójfazowy o mocy 4,3 kW +/-10% |  |
|  | Zasilanie 400 V, 50/60 Hz |  |
|  | Wymagany wyłącznik bezpieczeństwa na panelu sterowania |  |
|  | Wymiary urządzenia: a. bez wysięgnika - maksymalne 260 x 120 x 150 cm (dł. x szer. x wys.) b. z wysięgnikiem – maksymalnie 260 x 120 x 310 cm (dł. x szer. x wys.) |  |
|  | Waga urządzenia: maksymalnie 450 kg |  |
|  | Wymagane poręcze zabezpieczające |  |
|  | Wyświetlacz parametrów: - prędkość, - czas biegu (zużycie energii i moc w watach), - droga, - częstość akcji serca |  |
|  | Funkcja pomiaru pulsu, bezprzewodowa, puls wyświetlany w czasie rzeczywistym |  |
|  | Kontrola pulsu: automatyczna kontrola prędkości w zależności od pulsu |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie obciążeniem zewnętrznego oprogramowania lub wbudowanego panelu |  |
|  | Interfejs cyfrowy |  |
|  | Oprogramowanie do sterowania, rejestracji i wyświetlania parametrów pracy bieżni, w tym poprzez komputer typu PC lub laptop |  |
|  | Szelki do wysięgnika po 1 szt. z każdego rozmiaru, tj. XS, S, M, L i XL |  |
|  | Urządzenie nowe, nie powystawowe, nieużywane |  |
| Automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego |  |  |
|  | Bezpośrednia transmisja pomiarów do oprogramowania wysiłkowego |  |
|  | Pomiar w spoczynku metodą oscylometryczną |  |
|  | Pomiar w warunkach ruchu badanego metodą osłuchową z bramkowaniem EKG |  |
|  | Tryb monitorowania |  |
|  | Czytelny wyświetlacz kolorowy o przekątnej minimum 7” |  |
|  | Wyjście audio dla odsłuchu sygnału z mikrofonu |  |
|  | Kable podłączeniowe |  |
|  | Mikrofon |  |
| Dokumentacja, szkolenie |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Karta katalogowa urządzenia w języku polskim |  |
|  | Paszport techniczny |  |
|  | Szkolenie z obsługi |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |
|  | W okresie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe: minimum jeden raz w roku w ciągu trwania długości gwarancji, tzn. w przypadku udzielenia gwarancji na okres: 24 miesięcy – wymagane są minimum 2 serwisy 36 miesięcy – wymagane są minimum 3 serwisy, 48 miesięcy – wymagane są minimum 4 serwisy, 60 miesięcy – wymagane są minimum 5 serwisów |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |
|  | Transport |  |
|  | Montaż i instalacja |  |
|  | Podłączenie i skonfigurowanie z systemem do sercowo-płucnych testów wysiłkowych VyntusCPX, Vyaire Medical. |  |

Formularz należy złożyć w formie elektronicznej

(kwalifikowany podpis elektroniczny)

lub w postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym