Załącznik nr 1 do SIWZ

Zam. 211/2020/PN/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Automatyczny analizator gazów

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Laboratorium Toksykologicznego, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Automatyczny analizator gazów - przenośny, automatyczny, fabrycznie nowy analizator przeznaczony do pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych i tlenu w gazach odlotowych (spalinach kotłowych) spełniający następujące minimalne wymagania i posiadający co najmniej poniższe wyposażenie: - wyposażenie zapewnia pełną funkcjonalność urządzenia (pobór próbki, filtracja, kondycjonowanie, pomiar stężenia i ciśnień, analiza danych, wyświetlanie, rejestracja danych i ich eksport do komputera PC), - analizator wyposażony w detektory podczerwieni (spektrometria IR) w wersji NDIR, oraz fotojonizacyjny (PID) i elektrochemiczny (EC), minimalnie dla następujących gazów (w nawiasie podano kolejno: zakres, rozdzielczość, +/- precyzja-wartość nie większa niż podana; oraz zgodność z normami międzynarodowymi EN lub ISO): - NDIR - CO2 (25%, 0,01%, +/-0,03% bezwględne, ISO 12039), - NDIR - CO (20000 ppm, 1 ppm, +/-3 ppm, EN 15058), - NDIR - NO (1000 lub 5000 ppm, 1 ppm, +/-3 ppm, ISO 10849), - NDIR - SO2 (1000 ppm, 1 ppm, +/-3 ppm, ISO 7935), - NDIR - CxHy – metan (25%, 0,01% , +/-0,03% bezwględne), - EC - O2 (20,95%, 0,01%, +/- 0,2% bezwgl., ISO 12039) lub paramagnetyczny - O2 (25%, 0,01%, +/-0,1% bezwgl., EN 14789) - PID – lotne związki organiczne VOC (1000 ppm, 1 ppm, +/- 5 ppm), - czas odpowiedzi (T90) detektora PID nie dłuższy niż 2 minuty, pozostałych detektorów max. 45s; - czujnik temperatury powietrza wlotowego do kotła (otoczenia); - rurka Pitota, długość 50 cm (tolerancja długości: od 40 do 60 cm) z odpowiednimi do niej wężami ciśnieniowymi o długości min. 2 m (dokładność pomiaru przepływu +/-0,3 m/s); - w zestawie suszarka do próbkowanego gazu (kondycjoner): zasilanie 230V, agregaty Peltier’a (2x), - przewód elektryczny oraz wąż do próbkowanego gazu do połączenia suszarki (kondycjonera) z analizatorem jeśli jest taka konieczność – gdy oferowana suszarka jest osobnym urządzeniem, - sonda próbkowanego gazu (długość 30 cm – dopuszczalna odchyłka 30-40 cm; wytrzymałość min. 800oC, z termoparą do pomiaru temperatury spalin – dane temperaturowe muszą być rejestrowane w analizatorze), - wąż ogrzewany do połączenia sondy z suszarką/analizatorem (połączenie 7-pin, długość min. 3 m), - trzy wkładki filtrujące z włókna szklanego do węża ogrzewanego (pory 70 mikrometrów), - trzy wkładki filtrujące PE 15/32 mm, 20 mikrometrów, - trzy wkładki filtrujące PE 15/32 mm, 5 mikrometrów, - torba do węży. - Pozostałe wymagane parametry: - stabilizacja temperatury detektorów NDIR z dokładnością 0,01oC, - czas nagrzewania detektorów max. 60-90 min., - możliwość doposażenia w inne detektory (łącznie minimum 6 szt. NDIR i 3 elektrochemiczne, w tym takich gazów jak NO2, H2S, H2), - wyświetlacz LCD kolorowy, dotykowy minimum 6-calowy, - sterowanie za pomocą wewn. komputera przemysłowego (z dedykowanym oprogramowaniem sterującym pracą analizatora), - obliczenia parametrów spalania (kotłowych), - pomiar temperatury otoczenia i gazów spalinowych (z dokładnością +/- 2 oC, różnicy ciśnień (z rurki Pitota, z dokładnością +/-2Pa), przepływ gazu. - komunikacja analizatora z komputerem klasy PC (kabel komunikacyjny w zestawie), - rejestracja danych pomiarowych (pamięć wewnętrzna i/lub pamięć flash, USB), baza danych, możliwość graficznej prezentacji danych, eksport danych do plików tekstowych csv lub innego typu odczytywanych w PC przez program MS Excel, - dokumentacja (instrukcja) i oprogramowanie – w zestawie (na CD i/lub DVD i/lub pendrive); - walizka transportowa do analizatora oraz do suszarki (trwała obudowa z elementami aluminiowymi), - masa analizatora nie większa niż 20 kg, - zasilanie 230 V (AC), pobór mocy nie więcej niż 200 W, - temperatura przechowywania w zakresie nie węższym niż: od -20oC do 55oC, - temperatura pracy w zakresie nie węższym niż: od 10 oC do 50 oC, wilgotność wzgl. 5-90% (RH), - możliwość podłączeń urządzeń peryferyjnych z łączem USB (mysz, klawiatura, dysk zewnętrzny) – minimum 2 wejścia USB. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 2. Pobornik cząstek stałych oraz zestaw uzupełniający pobornika pyłu

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |  |
| Wyposażenie Laboratorium Toksykologicznego, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pobornik cząstek stałych - Pobornik cząstek stałych do poboru, analizy chemicznej (oznaczania WWA i metali ciężkich w pyle) i analizy grawimetrycznej w celu określenia stężenia i strumienia masy pyłu w przewodach odprowadzających gazy odlotowe, w tym spaliny ze spalania biomasy, zwany również pyłomierzem emisyjnym; - Zasada działania: izokinetyczny pobór częściowego strumienia badanego gazu odlotowego i wydzielenie z niego cząstek stałych zgromadzonych na materiale filtracyjnym, zgodny z normami PN-Z-04030-7, PN-EN-13284-1 oraz ISO 9096; pobrane cząstki stałe poddaje się analizie grawimetrycznej i chemicznej; - Pobornik spełniający następujące minimalne wymagania i posiadający co najmniej poniższe wyposażenie/elementy: - urządzenie automatyczne, przenośne; - centralna jednostka sterująca pracą zestawu pobornika pyłu /pyłomierza z następującymi elementami: - odcinek pomiarowy ze zwężką tytanową, na zakres 3 - 11 m3/h, - odcinek pomiarowy ze zwężką tytanową na zakres 1 - 3,5 m3/h, - zespół zaworów regulacji izokinetyczności, - sonda temperatury (500oC), długości 1 m, z przewodem, - moduł higrometru z przewodem, - 3-komorowy separator wilgoci z przewodem, - wąż podgrzewany o długości 1,0 m z regulatorem temperatury (do dodatkowej ochrony urządzenia przed skraplaniem się pary wodnej, przy bardzo dużych wilgotnościach spalin). - świadectwa wzorcowania - ciągły pomiar oraz rejestracja następujących parametrów, które powinny być mierzone bezpośrednio: ciśnienie atmosferyczne, ciśnienie statyczne gazu w kanale, ciśnienie różnicowe na podłączonej rurce spiętrzającej, temperatura gazu w kanale, temperatura pobieranego gazu odlotowego, wilgotność względna pobieranego gazu odlotowego, ciśnienie względne przed zwężką, ciśnienie różnicowe na zwężce pomiarowej, temperatura w otoczeniu urządzenia, prędkość gazu w kanale mierzona podłączonym anemometrem wiatraczkowym; - ciągła rejestracja obliczanych parametrów: ciśnienia dynamicznego gazu w kanale, prędkości lokalnych gazu w kanale, strumienia objętości gazu w kanale, strumienia objętości aspirowanego gazu, współczynnika izokinetycznej aspiracji (H), stopnia zawilżenia aspirowanego gazu (higrometr); - jednostka sterująca powinna zapewniać w pełni automatyczną regulację procesu izokinetycznego zasysania gazu, automatyczny dobór końcówki aspiracyjnej, automatyczną kontrolę poprawności pracy urządzenia, graficzną prezentację wektorów prędkości gazu, opracowanie raportów z pomiarów, w tym wyników końcowych dotyczących stężenia i strumienia masy pyłu; - pozostałe wymagania dla centralnej jednostki sterującej: - wyświetlacz graficzny, dotykowy LCD minimum 7-calowy, - klawisze funkcyjne, klawiatura ekranowa lub innego typu klawiatura, - wyjścia komunikacyjne: RS232, USB, Ethernet, - pamięć danych: minimum 1GB, na co najmniej 999 pomiarów; - zasilanie 230V + akumulator litowo-jonowy (czas pracy na akumulatorze min. 4 godz.), - temperatura pracy: od -10 do 40oC lub w szerszym zakresie, - maksymalna masa centralnej jednostki sterującej wraz z zaworami, higrometrem, odcinkiem pomiarowych to 20 kg, - inne niezbędne elementy pobornika/pyłomierza – tor aspiracji do poboru próbek pyłu – analiza grawimetryczna i analiza chemiczna pyłu (w zakresie nie mniejszym i nie gorszym niż podany): - rurka spiętrzająca typu walcowa, długość 0,5 m, średnica 12 mm, materiał: stal kwasoodporna, z jarzmem (koniecznie ze świadectwem wzorcowania) do pomiaru prędkości gazu odlotowego (>3 m/s); - głowica anemometru z kablem (do pomiarów prędkości gazów > 1 m/s), - agregat zasysający, z przewodem i innymi niezbędnymi elementami, - przewód aspiracyjny (długość min. 10 m), - przewody impulsowe (długość min. 10 m), - akcesoria: komplet uszczelek, torby narzędziowe, klucze, narzędzie do demontażu odcinka pomiarowego, pamięć USB; - aspiracyjna sonda prędkościowa typu odsadzona o długości 1,2 m, średnicy 38mm, z torem poboru z tytanu, ogrzewana, z regulacją temperatury, z wbudowaną sondą do pomiaru temperatury i pomiarem kąta strugi gazu, z jarzmem o średnicy 38 mm oraz z regulatorem temperatury i z transformatorem zasilającym (koniecznie ze świadectwem wzorcowania); - separator pyłu, na wkłady gilzowe fi 19x90 mm, tytanowy; - separator pyłu do filtracji zewnątrzkanałowej, ogrzewany, z torem poboru z tytanu, na wkłady płaskie fi 100 mm, z regulatorem temperatury; - końcówki aspiracyjne, tytanowe, typoszereg (komplet 5 sztuk); - podpora sondy, - chłodziarka o poj. co najmniej 50 l (do umieszczania zamiennych stelaży); - parametry pomiarowe – zakres pomiarowy (zakres nie węży niż podany w nawiasie) i rozdzielczość wskazań parametrów mierzonych i obliczanych (nie gorsza niż podana w nawiasie po średniku): - ciśnienie barometryczne (150-1150 hPa; 0,1 hPa), - ciśnienie różnicowe na rurce spiętrzającej (0-1250 Pa; 0,1 Pa), - ciśnienie różnicowe na zwężce pomiarowej (0-2500 Pa; 0,1 Pa), - ciśnienie statyczne w kanale (od -60 do 10 hPa; 0,1 hPa), - ciśnienie względne przed zwężką pomiarową (od -500 do 0 hPa; 0,1 hPa), - strumień objętości zasysanego gazu (1-3,5 oraz 3-11 m3/h; 0,001 m3/h), - temperatura gazu – termopara (0-600oC; 0,1 oC), - temperatura gazu – higrometr (od -20 do 80 oC; 0,1 oC), - temperatura otoczenia (od -50 do 100 oC; 0,1 oC), - wilgotność względna, RH (0-100 %, 0,1%), - prędkość gazu – rurka spiętrzająca (3-45 m/s; 0,01 m/s), - prędkość gazu – anemometr wiatraczkowy (1-6 m/s; 0,01 m/s), d) W oferowanej cenie zawarte będą również: - koszt wzorcowania i świadectw wzorcowania wszystkich układów pomiarowych, - koszt szkolenia z obsługi oferowanego pyłomierza wraz zestawem uzupełniającym na odpowiedniej instalacji technicznej w warunkach przynajmniej zbliżonych do rzeczywistych – szkolenie w siedzibie producenta (dla 2-3 pracowników Zamawiającego); - bezpłatne doradztwo podczas eksploatacji urządzeń; - instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim i języku angielskim; - deklaracje zgodności; - po upływie 12 m-cy bezpłatny przegląd techniczny i – jeśli będą niezbędne – adiustacja i wzorcowanie. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |  |
| 2 | Zestaw uzupełniający pobornika pyłu - Zestaw uzupełniający pracujący w układzie z oferowanym pobornikiem cząstek stałych/pyłomierzem - Przeznaczenie zestawu uzupełniającego: do poboru par organicznych (WWA), gazowego HCl, HF i lotnych form metali, - Zestaw uzupełniający spełniający następujące minimalne wymagania i posiadający co najmniej poniższe wyposażenie/elementy: - wyposażenie do poboru próbek w aspirowanym strumieniu głównym, izokinetycznym: - stelaż z chłodnicą i kartridżami na żywicę lub piankę do poboru próbek na oznaczanie lotnych WWA, z układem pomiaru temperatury gazu za chłodnicą (wg normy ISO11338-1 – metoda B.2); układ powinien mieć możliwość zastosowania również w strumieniu bocznym (wg ISO11338-1 – metoda B.3); - stelaż z czterema płuczkami uderzeniowymi do poboru próbki na oznaczania metali ciężkich, zawartych w fazie lotnej (wg normy PN-EN 14385 – metoda B.1a); - wyposażenie stelaży (wspólne dla wyżej wymienionych zaoferowanych stelaży): przyłącze wejściowe tytanowe M22x1,5, przyłącze wyjściowe M22x15 mm, rurki przyłączeniowe tytanowe, kolanka przyłączeniowe tytanowe, przyłącze do połączeń elastycznych; - wyposażenie do poboru próbek w strumieniu bocznym: - trójnik ogrzewany tytanowy, z regulatorem temperatury, - stelaż z czterema płuczkami bełkotkowymi do poboru próbek na oznaczenie metali ciężkich, przyłącze wejściowe wykonane z tytanu, z zaworem zwrotnym na wejściu (wg normy PN-EN 14385 – metoda B.1b), - wąż podgrzewany o długości 3,0 m do połączenia ze stelażami, z regulatorem temperatury , transformatorem zasilającym, uchwytem węża, - niezależny przepływomierz z sondą termohigrometryczną i jarzmem (możliwość pomiaru przepływu niezależnie od działania jednostki głównej pyłomierza; współpracuje z rurką spiętrzającą oraz anemometrem); do przepływomierza powinny być wystawione i dołączone świadectwa wzorcowania. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 3. Chromatografy gazowe, urządzenia do ekstrakcji i zatężania próbek

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Laboratorium Analizy Instrumentalnej II p. 219, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID) - Chromatograf gazowy: - odczyt aktualnych parametrów urządzenia w tym temperatury i ciśnienia na 7 calowym kolorowym dotykowym ekranie - zakres temperatur pieca nie mniejszy niż od +2oC powyżej temperatury otoczenia do 450 oC z krokiem co 0,1 0C - maksymalna zmiana temperatury w piecu przynajmniej +/- 250 oC/min - szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50C poniżej 3,4 min - co najmniej 32 rampy temperaturowe podczas analizy - elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia 0,001 PSI - zakres przepływu dla He co najmniej w zakresie 0-1300 ml/min. - możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych od 0,05 do 0,53 mm - chromatograf wyposażony w podświetlenie pieca chromatograficznego oraz zestaw do wymiany wkładki szklanej w dozowniku oraz kolumn w piecu bez użycia narzędzi - Dozownik typu split/splitless - sterowany komputerowo z maksymalną temperaturą pracy do co najmniej 450⁰C - możliwość ustawienia maksymalnego podziału do 9999:1 - przynajmniej 7 stopni programowania ciśnienia i przepływu - zakres ciśnień 0-1035 kPa z dokładnością do 0,001 psi - tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split,splitless - Detektor płomieniowo jonizacyjny FID - detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) - czułość detektora FID: <1,2 pgC/s - maksymalna temperatura pracy 4500C - zakres liniowości: 107 - szybkość zbierania danych/próbkowania 500 Hz, - rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy - stała filtracji od 4 do 2000 ms. - Detektor cieplno-przewodnościowy TCD (1szt.) - detektor z APC (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów) - czułość detektora TCD: > 20000 mV × mL/mg (decane) - maksymalna temperatura pracy 4000C - zakres liniowości: 1 x 105 - szybkość zbierania danych/próbkowania 2ms (500 Hz) - Automatyczny podajnik ciekłych z tacą na 12 fiolek: - objętość nastrzyku: 0,01 do 200 l zależnie od użytej strzykawki - możliwość zastosowania strzykawek w zakresie 0,5 l - 250 l - możliwość do 99 powtórzeń dla tej samej próbki - zmienna szybkość ruchu strzykawki - zmienna szybkość ruchu tłoka strzykawki - możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika - Oprogramowanie - anglojęzyczne z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym, - możliwość pełnej kontroli całym zestawem, zbieranie i opracowywanie danych, tworzenie raportów - oprogramowanie z funkcją automatycznej korekty czasów retencji w oparciu o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie - Zestaw komputerowy - zestaw komputerowy do obsługi całym zestawem o parametrach umożliwiających swobodne sterowanie pracą chromatografu oraz akwizycją danych, nie gorszy niż: procesor pentium i5, 4 GB RAM, HDD 500 GB, nagrywarka DVD, monitor 21” LED FullHD, klawiatura, mysz optyczna, drukarka laserowa czarno-biała - Wyposażenie dodatkowe - zestaw akcesoriów niezbędnych do instalacji, uruchomienia oraz pracy całego systemu, takich jak (linery split-5szt, linery splitless-5szt, O-ringi-10szt., ferulki-20szt, septy-50szt, strzykawka 10ul, nakrętki do mocowania kolumn 4szt.) - instalacja chromatografu z doprowadzeniem gazów niezbędnych do pracy urządzenia - oferowany zestaw analityczny fabrycznie nowy - gwarancja 24 miesiące liczona od daty podpisania protokołu instalacyjnego, - instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim - Generator wodoru - wydajność maksymalna: 450 ml/min - czystość generowanego gazu ≥ 99,9995 % - zakres ciśnienia wylotowego wodoru od 0 do 6,9bar - maksymalny pobór wody od 0,4 do 1,2 L/dzień - wymiary generatora z podstawą (W x D x H) nie więcej niż: 38 x 54 x 41 cm - możliwość ustawiania generatorów (powietrza zerowego, sprężarki) w formie piramidy dla zaoszczędzenia miejsca w laboratorium - generowany poziom hałasu: 20dB - Generator zerowego powietrza ze sprężarką powietrza o maksymalnej wydajności 120psi - wydajność maksymalna generatora nie mniej niż 3,5l/min - ciśnienie maksymalne co najmniej 80 psi/5.5 bar - ciśnienie na wylocie co najmniej w zakresie 6,2-10 bar - Wymagania dodatkowe - oprogramowania dla użytkowników, polska i angielska instrukcja obsługi, pełna dokumentacja techniczna. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 4 |  |  |
| 2. | Chromatograf gazowy sprzężony z detektorem mas typu pojedynczy kwadrupol GCMS ze źródłem z jonizacją elektronami (EI) - Chromatograf gazowy: - odczyt aktualnych parametrów urządzenia w tym temperatury i ciśnienia na kolorowym dotykowym ekranie - zakres temperatur pieca: +2oC od temperatury otoczenia do 450 oC z krokiem co 0,1 0C - maksymalna zmiana temperatury w piecu przynajmniej +/- 250 oC/min - szybkość chłodzenia pieca od 450 do 50C poniżej 3,4 min - max. 32 rampy temperaturowe podczas analizy - zakres ciśnień w zakresie od 0 do 1035 kPa - programowanie przepływów i ciśnienia – co najmniej 7 rampów - elektroniczna kontrola sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia 0,001 PSI - zakres przepływu dla He w zakresie 0-1300 ml/min oraz azotu 0-600 ml/min - Dozownik typu split/splitless - maksymalny podział dozownika do 9999:1 - maksymalna temperatura pracy do 450oC - tryby dozowania: z podziałem, bez podziału, tryb high pressure, pulsed split spliless - Spektrometr mas: - pojedynczy kwadrupolowy analizator mas z prefiltrem dla ochrony analizatora przed zanieczyszczeniami bez konieczności grzania - jonizacja elektronowa (EI) z dwoma filamentami i automatycznym przełączaniem między filamentami - możliwość rozbudowy o źródło jonów do pełnej jonizacji chemicznej PCI/NCI - zakres skanowania co najmniej od 1,5 do 1060 m/z - regulacja temperatury źródła jonów w zakresie co najmniej od 140 oC do 300 oC - regulacja temperatury linii transferowej w zakresie co najmniej od 50 oC do 350 oC - możliwość regulacji energii źródła jonizacji w zakresie 10 – 200eV - szybkość skanowania przynajmniej 20 000 amu/sek - czułość spektrometru mas w jonizacji elektronowej (EI): tryb SCAN S/N ≥ 2000 (dla 1 pg/ul OFN i helu jako gazu nośnego) - minimalny poziom detekcji (IDL) liczony dla 100 fg/ul OFN m/z 272 (n=8) IDL ≤ 10 fg - zakres dynamiczny detektora: 8 x 106 - system próżniowy – wbudowana w przyrząd pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 360L/s dla He oraz pompa wstępna bezolejowa, - maksymalny przepływ przez kolumnę przynajmniej 15 ml/min - oprogramowanie w języku angielskim z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym - oprogramowanie z funkcją automatycznej korekty czasów retencji (np. po skróceniu kolumny) w oparciu o liniowy indeks retencji przy zachowaniu wartości ciśnienia i przepływu w metodzie - możliwość stosowania liniowego indeksu retencji do identyfikacji związków - Automatyczny podajnik ciekłych z tacą na 12 fiolek: - objętość nastrzyku: 0,01 do 200 l zależnie od użytej strzykawki - możliwość zastosowania strzykawek w zakresie 0,5 l - 250 l - możliwość do 99 powtórzeń dla tej samej próbki - zmienna szybkość ruchu strzykawki - zmienna szybkość ruchu tłoka strzykawki - możliwość zdefiniowania próbki priorytetowej w trakcie pracy sekwencyjnej - możliwość pobrania przez strzykawkę próbki, powietrza i rozpuszczalnika - Przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej „headspace”: - automatyczny podajnik do próbek zawierający uchwyt na 90 fiolek o poj. 10 ml lub 20 ml - możliwość stosowania fiolek kapslowanych i zakręcanych o poj. 10 ml lub 20 ml z automatycznym rozpoznawaniem rozmiaru fiolki - przystawka wyposażona w pętlę o objętości 1 ml - mieszanie (wytrząsanie) – co najmniej 5 stopni programowania - krótka linia transferowa (30cm) podłączana bezpośrednio do kolumny chromatograficznej z pominięciem dozownika próbek ciekłych - brak konieczności przeinstalowywania linii transferowej „headspace” w przypadku używania dozownika próbek ciekłych - temperatura linii transferowej: od +10°C powyżej temperatury pokojowej do 350°C, w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,5°C - zakres temperaturowy ogrzewania fiolki (temperatura równowagi), w 12 pozycyjnym piecu, od +10°C powyżej temperatury pokojowej do 300°C, w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,1°C - temperatura linii pobierania próbki (z zaworem średniotemperaturowym): co najmniej od +10°C do 220°C, w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,5°C lub opcjonalnie z zaworem wysokotemperaturowym: co najmniej od +150°C do 300°C, w jednostkach 1°C i z dokładnością ±0,5°C - pełna elektroniczna kontrola przepływu i ciśnienia za pomocą AFC i APC - automatyczne sprawdzanie szczelności we wszystkich fiolkach - możliwość pełnej kontroli całym zestawem GC-HS, zbieranie i opracowywanie danych, walidację, tworzenie raportów poprzez zintegrowane oprogramowanie - kwalifikacja instalacyjna przystawki „headspace” - zestaw instalacyjny oraz wszystkie części niezbędne do instalacji, uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu - instalacja przystawki „headspace” z doprowadzeniem gazów niezbędnych do pracy urządzenia - Akcesoria i wymagania dodatkowe: - najnowszy system komputerowy kompatybilny z MsOffice 2019 co najmniej 24” LED, laserowa drukarka, klawiatura, mysz optyczna - zestaw części eksploatacyjnych składający się z co najmniej: - uszczelki (septy) wysokotemperaturowe (400°C), 50 szt./op. (1op) - strzykawka 10ul – 2szt. - linery (split/spliltless) – 5 szt. - uszczelka O-ring 4D, 20 szt. - ferule vespelowe do kolumn kapilarnych, 10 sz./op. - ferule grafitowe do kolumn kapilarnych, 10 sz./op - Standard Octafluoronaphthalene 1pg/µl oraz 100fg/ul do sprawdzenia specyfikacji urządzenia - mieszanina n-alkanów do wyznaczania indeksów retencji - fiolki z nakrętkami i septami o pojemności 2 ml do próbek ciekłych – 1000 szt. - fiolki z nakrętkami i septami o pojemności 20ml typu „headspace” – 250 szt. - zestaw do czyszczenia źródła jonów wraz z kompletem rękawiczek - zestaw do podłączenia dwóch kolumn do spektrometru mas - filtry do oczyszczania gazu nośnego - UPS z czasem podtrzymania nie krótszym niż do 6 minut - kolumny kapilarne (2szt.): typu 5MS oraz 624 (30m x 0,25um x 0,25mm) - zestaw instalacyjny oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu - biblioteka widm MS NIST - instrukcja obsługi urządzenia i oprogramowania w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 24 miesiące od daty podpisania protokołu instalacyjnego |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Automatyczny system do ekstrakcji na kolumienkach SPE (ekstrakcji na fazie stałej) - przeznaczony do ekstrakcji z wykorzystaniem klasycznych kolumienek SPE o objętości 1ml, 3ml oraz 6ml - ilość miejsc na kolumienki co najmniej 48 - działający w układzie nadciśnienia z nadmuchem gazu obojętnego - wyposażony w dwa zawory: niskiego i wysokiego ciśnienia - urządzenie wyposażone w manometr kulkowy pozwalający na precyzyjne ustawienie przepływu gazu po stronie niskiego ciśnienia - wyposażony w statywy na kolumienki SPE o objętości 1ml, 3ml oraz 6ml - wyposażony w statywy na próbówki o średnicach: 12 x 75 mm; 16 x 100 mm; 13 x 100 mm wraz z próbówkami o tej samej średnicy każdego rodzaju co najmniej po 1000szt. - zestaw eksploatacyjny składający się z: kolumienek SPE 1ml ze złożem C18 (160 mg/1ml) co najmniej 100szt., kolumienek SPE 3ml ze złożem C18 (500 mg/3ml) co najmniej 100szt., kolumienek SPE 3ml ze złożem C18 (100 mg/3ml) co najmniej 100szt., kolumienek SPE 6ml ze złożem C18 (500 mg/6ml) co najmniej 100szt. - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Urządzenie do automatycznego zatężania i odparowywania próbek - ilość próbek: maks. 48 - statyw na probówki o wymiarach 10–20 mm (średnica zewnętrzna) x 75–165 mm (wysokość) - pojemność probówek w zakresie 1,5-60 ml - zakres temperatury: od temperatury otoczenia do 90°C (z dokładnością ±2°C) - wyłącznik czasowy z sygnalizacją dźwiękową - ciśnienie gazu wlotowego: 6-9 bar - objętościowe natężenie przepływu gazu dla pojedynczej dyszy: do 3,5 litra/min dla 48 dysz - możliwość wizualnego określania poziomu odparowania bez konieczności otwierania pokrywy urządzenia - sterowanie z poziomu panelu dotykowego z możliwością regulacji przepływu gazu, temperatury oraz czasu - zmiana krokowa lub liniowa przepływu gazu w trzech segmentach - system dysz w rozstawie 6x8 - możliwość niezależnego włączania/wyłączania każdej z 6 magistral zasilających dysze - w obrębie pojedynczego rzędu możliwość blokowania nieużywanych dysz za pomocą dołączonych zatyczek - system aktywacji czasowej podgrzewania do zadanej temperatury, w podanym czasie - wymienny system dysz umożliwiający rozbudowę systemu dla próbek o większych objętościach - możliwość przechowywania w pamięci urządzenia do 10 metod - głośność urządzenia: max. 75 dB - wymiary nie większe niż 400 x 400 x 590 mm (szer. x głęb. x wys.) - instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 4. Chromatografy cieczowe

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Laboratorium Analizy Instrumentalnej II p. 219, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem UV-VIS Kompletny chromatograf cieczowy, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, składający się z modułów, kontrolowany przez komputer i dedykowane oprogramowanie. Chromatograf wyposażony w ciekłokrystaliczny kolorowy ekran dotykowy umożliwiający podgląd chromatogramów oraz podgląd i zmianę parametrów pracy chromatografu. - Pompa: - równoległy układ tłoków, - zakres pH co najmniej 1-14, - zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10,0000 ml/min, - objętość skoku tłoka co najwyżej 10 µl, - ciśnienie pracy co najmniej 44 MPa przy 5 ml/min, - precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD, - automatyczny wbudowany system do przemywania tłoków, - zawór do tworzenia 4-składnikowego gradientu po stronie - niskiego ciśnienia wbudowany w pompę. - Mieszalniki do gradientu, pojemność mieszania co najwyżej 300 µl, ciśnienie pracy mieszalnika co najmniej do 44 MPa. - Degazer co najmniej 5 kanałowy. Maksymalna objętość kanału co najwyżej 400 µl. - Zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu taca na rozpuszczalniki + 4 butelki 1l. - Ręczny zawór nastrzykowy z sygnałem startu - Termostat do kolumn: praca w zakresie co najmniej od 100C poniżej temperatury otoczenia do 850C, możliwość zainstalowania jednocześnie 3 kolumn po 30 cm. - Detektor UV-VIS: - źródło światła: lampa deuterowa, - zakres co najmniej 190-700 nm, - szum co najwyżej 4,0x10-6 AU , - dryft co najwyżej 1x10-4 AU/h, - liniowość co najmniej do 2,5 AU, - celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie od 19C do 50C, - 10 mm droga optyczna, - pojemność celi co najwyżej 12 µl, - zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa. - Oprogramowanie: sterowanie całym zestawem HPLC, zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektorów, tworzenie raportów, tworzenie bazy widm działające w środowisku Windows 10 Professional 64 bity. - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 3 |  |  |
| 2. | Chromatograf do szybkiej chromatografii cieczowej (UHPLC) z detektorem fluoroscencyjnym, refraktometrycznym, detektorem z matrycą diod oraz autosamplerem Kompletny chromatograf cieczowy, fabrycznie nowy, gotowy do pracy, składający się z modułów, kontrolowany przez komputer i dedykowane oprogramowanie. Przyrząd wyposażony w ciekłokrystaliczny kolorowy ekran dotykowy umożliwiający podgląd chromatogramów oraz podgląd i zmianę parametrów pracy chromatografu. - Pompa: - równoległy układ tłoków, - zakres pH co najmniej 1-14, - zakres przepływu co najmniej w zakresie od 0,0001 do 10,0000 ml/min, - objętość skoku tłoka co najwyżej 10 µl, - ciśnienie pracy co najmniej 70 MPa przy 3 ml/min, - precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD, - automatyczny wbudowany system do przemywania tłoków, - zawór do tworzenia 4-składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia wbudowany w pompę. - Mieszalniki do gradientu, pojemność mieszania co najwyżej 300 µl z funkcją automatycznego rozpoznawania pojemności mieszalnika, ciśnienie pracy mieszalnika co najmniej do 70 MPa. - Degazer co najmniej 5 kanałowy. Maksymalna objętość kanału co najwyżej 400 µl. - Zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu taca na rozpuszczalniki + 4 butelki 1l. - Autosampler z termostatowaniem: - co najmniej trzy tacki na fiolki o łącznej pojemności na co najmniej 160 fiolek po 1,5 ml, możliwość stosowania płytek 96 dołkowych - objętość nastrzyku co najmniej w zakresie 0,1 µl do 100 µl, w opcji do 2000 µl - ciśnienie pracy co najmniej do 80 MPa, - współczynnik przeniesienia próby co najwyżej 0,0003%, - nastrzyk próbki maksymalnie w 7 s, - zakres pracy pH co najmniej 1-14, - termostatowanie prób co najmniej w zakresie 4 do 45C. - Termostat do kolumn: - praca w zakresie co najmniej od 100C poniżej temperatury otoczenia do 1000C, - możliwość zainstalowania 6 kolumn 25 cm jednocześnie. - Detektor diodowy: - źródło światła: lampa deuterowa i wolframowa, - co najmniej 1024 elementów światłoczułych, - zakres co najmniej 190-800 nm, - szerokość szczeliny regulowana co najmniej w krokach (1,2) i (8) nm, - szum co najwyżej 4,5x10-6 AU , - dryft co najwyżej 4x10-4 AU/h, - liniowość co najmniej do 2,5 AU, - celka detektora termostatowana co najmniej w zakresie 19C do 50C, 10 mm droga optyczna, pojemność celi co najwyżej 12 µl, zakres pracy do ciśnienia co najmniej 12 MPa, funkcja dekonwolucji nierozdzielonych pików w oprogramowaniu w oparciu o pochodną widma oraz funkcja rozszerzonego zakresu liniowego umożliwiająca uzyskanie liniowej odpowiedzi detektora co najmniej do 20,0 AU. - Detektor fluorescencyjny: - dokładność długości fali nie gorzej niż +/- 2 nm - powtarzalność długości fali nie gorzej niż +/- 0,2 nm - wbudowany czujnik wycieku i temperatury - zakres spektralny po stronie wzbudzenia i emisji co najmniej 200-650 nm - szerokość wiązki maksymalnie 20 nm - czułość linii Ramanowskiej wody (S/N) co najmniej 9000:1 względem ciemnego szumu - możliwość wyboru czułości pomiędzy niską, średnią lub wysoką objętość celki pomiarowej maksymalnie 12 µl z ciśnieniem pracy co najmniej 2 MPa - Detektor refraktometryczny - zakres refrakcji co najmniej: 1-1,75 RIU - poziom szumów co najwyżej 2,5x10–9 RIU - odpowiedzi detektora w zakresie co najmniej: 0,05 do 10 s - dryft co najwyżej 1x10 –7 RIU/h - temperatura celi kontrolowana w zakresie co najmniej 30 do 60C - pojemność celi 9 l, ciśnienia do 2 MPa - Oprogramowanie - sterowanie całym zestawem HPLC - zbieranie i opracowywanie danych z zainstalowanych detektora, tworzenie raportów, tworzenie bazy widm działające w środowisku Windows 10 Professional 64 bity. - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Chromatograf cieczowy ze spektrometrem mas z pojedynczym kwadrupolem (LC-MS) - Pompa dwutłokowa: - zakres przepływu co najmniej od 0,0001 do 10 ml/min, - zakres pracy co najmniej do 44 MPa przy 5 ml/min i 22 MPa przy 10 ml/min, - system tłoków równoległych o niskich pulsacjach co najwyżej 0,1 MPa, - precyzja przepływu co najwyżej 0,06% RSD, - dokładność przepływu co najwyżej +/- 1%, - wbudowany system do przemywania tłoków, - maksymalna objętość skoku tłoka pompy co najwyżej 10 l, - dokładność ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,5%, - precyzja ustawienia gradientu co najwyżej +/- 0,1%, - wbudowane funkcje walidacyjne, - wbudowany czujnik wycieku w pompie. - Zawór do tworzenia gradientu z formowaniem po stronie niskiego ciśnienia: mieszanie do co najmniej 4 różnych eluentów w tym samym czasie. - Degazer co najmniej 5 kanałowy: - przepływ do co najmniej 10 ml/min na każdy kanał, - objętość na każdym kanale co najwyżej 400 µl. - Taca na rozpuszczalniki zintegrowana rozmiarami z innymi modułami systemu + 4 butelki 1l. - Automatyczny podajnik próbek: - ilość próbek 1,5-2 ml – co najmniej 215, - objętość nastrzyku co najmniej 0,1 ul do 100 µl z możliwością rozbudowy do 2000 µl, - cykl nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej 14 s, - powtarzalność nastrzyku co najwyżej 0,2% RSD, - pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy, - współczynnik przeniesienia co najwyżej 0,0025%, - terrmostatowanie komory próbek co najmniej w zakresie 4-45ºC, - wbudowane funkcje walidacyjne, - liniowość autosampler w zakresie 1-100 µl co najmniej 0,9999, - funkcje preparatyki próbek. - Termostat do kolumn z chłodzeniem: - zakres pracy co najmniej od 10C poniżej temp. otocz do 90C, - pojemność na co najmniej 3 kolumny o długości 30 cm, - precyzja temperatury co najwyżej 0,1ºC. - Analizator mas typu potrójny kwadrupol (analizator mas z co najmniej pojedynczym kwadrupolem): - dla kwadrupoli pręty hiperboliczne wykonane z molibdenu, - cela kolizyjna z gazem kolizyjnym argonem, - zmiana polaryzacji maksymalnie w 15 ms, - szybkość skanowania co najmniej 15000 amu/sekundę przy zachowaniu najwyższej rozdzielczości przyrządu 0,1 amu, - zakres mas co najmniej: 2 do 2000 m/z, - czas pomiaru tzw. „dwell time” nie więcej niż 0,8 ms i czas pauzy tzw. „pause time” nie więcej niż 1 ms, - przejścia MRM: nie mniej niż 450 MRM-ów w ciągu 1 s, - wymiana linii desolwatacyjnej w maksymalnie 15 min bez wyłączania próżni w przyrządzie, - czułość S/N co najmniej 50 000:1 dla nastrzyku 1 pg rezerpiny (RMS) w trybie ESI, polaryzacja dodatnia i co najmniej 50 000:1 dla nastrzyku 1 pg chloramfenikolu (RMS) w trybie ESI, polaryzacja ujemna. - Źródło jonizacji ESI. - Reduktor dwustopniowy do argonu. - Oprogramowanie sterujące detektorem mas oraz zestawem UHPLC, umożliwiające automatyczne wyszukiwanie optymalnych warunków pomiaru dla detektora mas podczas nastrzyku wzorca z autosamplera, czas optymalizacji parametrów potrójnego kwadrupola dla pojedynczego związku nie dłuższy niż 6 minut. - Generator azotu o wydajności co najmniej 30 l/min. - Zestaw komputerowy: procesor typu x86, co najmniej 8 GB RAM, HDD co najmniej 750 GB, nagrywarka DVD, monitor LCD co najmniej 24”, klawiatura, mysz optyczna, system operacyjny dostosowany wymogami do proponowanego systemu chromatograficznego, drukarka kolorowa atramentowa. - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 5. Spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS wraz z mineralizatorem

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Laboratorium Analizy Instrumentalnej II p. 213, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spektrometr mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ICP-MS Generator wysokich częstotliwości: - półprzewodnikowy całkowicie kontrolowany przez zewnętrzny komputer, - częstotliwość nie mniejsza niż 27 MHz, - umożliwiający ciągłą zmianę mocy w zakresie minimum od 500 do 1600 W (automatyczne dostrojenie mocy w zależności od wprowadzanej matrycy nieorganicznej i organicznej), - automatyczne zapalanie i gaszenie plazmy bez konieczności zmiany położenia palnika, - możliwość wizualnej oceny w kolorze plazmy oraz końcówki dyszy i stożka interfejsu (próbkującego). System wprowadzania próbek: - szklana cyklonowa komora mgielna i rozpylacz koncentryczny, możliwość termostatowania komory mgielnej, - nebulizer niskoprzepływowy koncentryczny o przepływie próbki ok. 0,2-0,4 ml/min, zapewniający jednorodność rozpylania próbki - wbudowany automatyczny system rozcieńczania gazem analizowanych próbek. Pompa perystaltyczna co najmniej czterokanałowa, min. 12-rolkowa, zapewniająca równomierną prędkość podawania oznaczanych roztworów i odprowadzania ścieków. Palnik kwarcowy z automatyczną regulacją położenia w płaszczyznach XYZ z poziomu oprogramowania sterującego. Interfejs wprowadzający jony do układu detektora mas zawierający minimum dwa stożki. Łatwy dostęp do systemu wprowadzania próbek i palnika plazmowego, który umożliwia samodzielną i szybką wymianę przez użytkownika poszczególnych jego elementów bez konieczności likwidacji próżni. System optyczny usuwający cząstki neutralne i fotony automatycznie optymalizowany z poziomu oprogramowania. Komora kolizyjno-reakcyjna: - dwa tryby usuwania interferencji: z dyskryminacją kinetyczną jonów (komora kolizyjna) oraz z dyskryminacją mas (komora reakcyjna) w jednym pomiarze, - redukcja intensywności interferentów musi wynosić co najmniej 103 razy, - komora musi być integralną częścią spektrometru, - komora musi umożliwiać pracę z różnymi gazami zależnie od oznaczanych próbek i pierwiastków a także musi umożliwiać jej całkowite opróżnienie i pracę spektrometru w trybie bez korekcji interferencji cząsteczkowych; zmiana trybu pracy musi być automatycznie wykonywana podczas pomiaru próbki, - komora nie może wymagać jakiegokolwiek czyszczenia lub konserwacji. Analizator mas: - układ minimum 2 kwadrupoli z możliwością dyskryminacji mas, - kwadrupolowy system rozdziału mas o szybkości skanowania minimum 3000 amu/s - regulowana rozdzielczość w zakresie co najmniej od 0,3 do 1 amu, - zakres mas minimum 2-260 amu - pręty kwadrupola nie mogą wymagać jakiegokolwiek czyszczenia. Detektor: - dwustopniowy, umożliwiający jednoczesną pracę w trybach impulsowego i analogowego pomiaru sygnału, - posiadający zabezpieczenie przed przeładowaniem zarówno w trybie pracy impulsowej jak i analogowej, - zakres dynamiczny minimum 9 rzędów, - minimalny czas integracji sygnału nie wyższy niż 100 µs. System utrzymania próżni zawierający pompy: klasyczną próżniową oraz turbomolekularną. System sterowania: - oprogramowanie sterujące pracą spektrometru, zapewniające w pełni automatyczną optymalizację spektrometru, przejmujące kontrolę nad wszystkimi dodatkowymi akcesoriami, zbierające i przetwarzające otrzymane dane pomiarowe bez konieczności ponownych pomiarów, pozwalające na przygotowanie raportu wg projektu użytkownika, możliwość automatycznego przesyłania danych do innych pakietów oprogramowania, - zestaw komputerowy z możliwie najnowszym systemem operacyjnym, monitorem LCD, myszą i drukarką laserową zapewniający bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów. Zamknięty obieg chłodzenia: temperatura chłodzenia minimum od –5°C do 40°C, pojemność zbiornika minimum 4 litry. Automatyczny podajnik próbek: - wolnostojący podajnik na minimum 100 pozycji, - możliwość stosowania probówek o pojemności 6, 8, 15, 16 i 50 ml, - wbudowana pompa perystaltyczna zapewniająca płukanie igły podajnika zawsze świeżym roztworem. Możliwość rozbudowy: - możliwość podłączenia automatycznego podajnika próbek z rozcieńczaniem on-line oraz zatężaniem na kolumnie, - możliwość wykonywania specjacji po podłączeniu do chromatografu gazowego lub cieczowego, - możliwość oznaczania zawartości metali w nanocząsteczkach. Zasilanie: 230 VAC, 50Hz Wyposażenie: - zestaw wzorców instalacyjnych, - reduktor dla argonu oraz gazów komory (minimum dla helu), - palnik z osprzętem: min. 3 szt., - komora mgielna: min. 3 szt., - rozpylacz: min. 3 szt., - stożki niklowe: min. 2 zestawy, - zestaw do podawania standardu wewnętrznego, - uszczelki stożków: 10 szt., - wężyki do pompy perystaltycznej w ilości min. 60 sztuk, - zasilacz awaryjny UPS o minimalnej mocy 10kW z modułem bateryjnym, bypassem oraz instalacją do sieci elektrycznej użytkownika w celu zabezpieczenia urządzenia przed zakłóceniami w dostawie i nieprawidłowymi parametrami prądu elektrycznego; parametry zasilacza awaryjnego mają być dostosowane do wymagań elektrycznych urządzenia oraz w sytuacji zaniku zasilania, pozwalać na zakończenie standardowej sesji pomiarowej. Instalacja i uruchomienie aparatu w siedzibie użytkownika. Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Gwarancja producenta: minimum 12 miesięcy. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Wielostanowiskowy mineralizator mikrofalowy - Urządzenie umożliwiające mineralizację lub ekstrakcję pod ciśnieniem próbek organicznych nieorganicznych różnorodnych materiałów w zamkniętych naczyniach za pomocą mieszaniny stężonych kwasów. - Komora mikrofalowa wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczona kilkuwarstwową powłoką teflonową. - Moc pracy magnetronu(ów) min.1500 W. - Ciągły (niepulsacyjny) sposób dostarczania energii mikrofalowej w całym zakresie mocy. - Ładowanie naczyń do pieca od góry, pojedynczo, bez konieczności wyjmowania rotora. - Układ umożliwiający automatyczną, bezprzewodową kontrolę ciśnienia i temperatury wewnątrz naczyń w trakcie mineralizacji. - Wbudowany sterownik i oprogramowanie zapewniające automatyczny dobór mocy do temperatury, regulację czasu pracy i ciśnienia, szybkości przyrostu ciśnienia. - Wbudowana biblioteka gotowych metod, możliwość tworzenia metod własnych. - Wbudowany ekran pozwalający na bieżąco śledzić parametry pracy jak: czas, ciśnienie, temperatura i moc magnetronu. - System wentylacyjny usuwający opary tylko wtedy, gdy nastąpi uwolnienie gazów przez zniszczoną membranę. - Rotor co najmniej 16-pozycyjny z kompletem naczyń o pojemności min. 75 ml., zabezpieczonych przed zbyt wysokim ciśnieniem dyskami bezpieczeństwa (każde ze stosowanych naczyń musi posiadać certyfikat testu wytrzymałości na ciśnienie), otwieranie i zamykanie naczyń a także instalacja membran lub dysków zabezpieczających powinna przebiegać bez dodatkowych przyrządów. - Naczynia wykonane z fluoropolimeru TFM, każde naczynie powinno posiadać swój numer seryjny i być objęte 12-miesięczną gwarancją. - Maksymalne ciśnienie pracy ciągłej (robocze), co najmniej 40 bar. - Maksymalna temperatura pracy ciągłej (robocza), co najmniej 260°C. - Możliwość pracy przy niepełnym obsadzeniu rotora naczyniami. - Zasilanie: 230 VAC 50Hz. - Wymiary nie większe niż 70x55x75 cm (szer. x wys. x gł.) - Waga nie większa niż 55 kg - Wyposażenie: zestaw startowy na minimum 2000 mineralizacji, autonomiczny system wyciągu gazów i oparów uwalnianych w trakcie mineralizacji lub ekstrakcji wraz z rurą przyłączeniową - Instalacja i uruchomienie aparatu w siedzibie użytkownika Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim. Gwarancja producenta: minimum 12 miesięcy. |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 6. Spektrometry

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Pracowni Dyplomowej p. 113, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spektrofluorymetr - wyposażony w dwa niezależne monochromatory, jeden po stronie wzbudzenia i jeden po stronie emisji - źródło: pulsacyjna lampa ksenonowa z możliwością ustawiania mocy przez użytkownika (120 Kw, 80 Kw, 40 Kw, 20 Kw) - zakres długości fali: wzbudzanie (Ex) oraz emisja (Em) minimum: 200 – 900 nm - detektor: fotopowielacz PMT - monochromatory: 1200 linii/mm - szerokość szczeliny spektralnej: 1.0, 2.5, 5, 10, 20 nm - dokładność długości fali: nie gorsza niż 0,5 nm - powtarzalność długości fali: nie gorsza niż 0,2 nm - maksymalna szybkość skanowania: przynajmniej 24000 nm/min - stosunek sygnał/szum (RMS): przynajmniej 750:1 - koło filtrów: 12 gniazd na standardowe filtry okrągłe 12,5 mm. W zestawie przynajmniej 3 filtry wzbudzenia (290, 350, 530 nm) oraz 3 filtry emisji (320, 430, 515 nm) - manualnie aktywowany znacznik zdarzenia pozwalający na elektroniczne zaznaczenie momentu, w którym zaszło interesujące użytkownika zjawisko - funkcje automatycznej regulacji czułości i wzmocnienia - próbkowanie sygnału emisji (Em): ≥ 0.002 s - oprogramowanie sterujące pozwalające na pełne sterowanie aparatem z poziomu zewnętrznego komputera, skanowanie widm, skanowanie widma 3D, ujęcie ilościowe, anizotropię / polaryzację (w skanach spektralnych i pojedynczym odczycie), pojedynczy odczyt, Time Drive, analizy kinetyczne, oznaczanie stężenia jonów wewnątrzkomórkowych, wydajności kwantowej (względnej i bezwzględnej), wygaszanie, pomiar przy zadanej długości fali, określanie długości życia, pomiar absorbancji, walidację, sterowanie wszystkimi dostępnymi przystawkami oraz ich rozpoznawanie. Posiadające tryb wstępnego skanowania, tryb skanowania synchronicznego (stała energia i długość fali), synchroniczne skanowanie 3D oraz wykorzystujące tabelę próbek. - możliwość stosowania akcesoriów: uchwyty do kuwet (pojedyncze, z płaszczem wodnym, termostatowane Peltierem, z mieszadłem), uchwyt do pomiarów transmisyjnych próbek stałych pod zmiennym kątem; uchwyt na mikrokuwety (pojedyncze, z płaszczem wodnym, z mieszadłem); sfera całkująca o średnicy 50 mm; moduł absorbancji; zautomatyzowany polaryzator UV / Vis; akcesoria do szybkiego mieszania; sonda światłowodowa; czytnik mikropłytek; 4-pozycyjny uchwyt na kuwety (również z płaszczem wodnym i mieszadłem); szybki filtr; auto Sipper; autosampler; - zestaw komputerowy do sterowania aparaturą z oprogramowaniem. - Instrukcje w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie Laboratorium chemii organicznej, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Spektrofotometr podczerwieni IR - ława optyczna wykonana z metalu - interferometr rotacyjny, szczelny i osuszany (trwałość osuszacza 5 lat dla temp. otoczenia 25oC i względnej wilgotności powietrza 90%), niewrażliwy na uderzenia, przesunięcia czy wibracje aparatu, antywibracyjna płyta montażowa - źródło promieniowania o stabilizowanej temperaturze i zmiennej polarności elektrod. Beamspliter KBr pokryty Ge. automatyczne rozpoznawanie przystawek i kryształów oraz ustawianie parametrów w zależności od stosowanej przystawki - detektor DTGS o temperaturze kontrolowanej za pomocą systemu Peltiera - zakres częstotliwości minimum 8300-350 cm-1 - rozdzielczość minimum 0.5 cm-1, regulowana w zakresie 0.5 – 64 cm-1 - precyzja ustawienia długości fali – nie gorsza niż 0.01 cm-1 dla 3000 cm-1 - dokładność ustawienia długości fali – nie gorsza niż 0.1 cm-1 dla 3000 cm-1 - stosunek sygnał/szum nie gorszy niż 14500:1 p-p przy pomiarze 5 sekundowym lub 50000:1 p-p przy pomiarze 1 min. i rozdzielczości 4 cm-1 - korekcja wpływu atmosfery - automatyczne uwzględnianie rzeczywistych, panujących w czasie pomiarów efektów spowodowanych zawartością wody i CO2 w powietrzu (nieodejmowanie widma standardowego) - możliwość automatycznej walidacji spektrometru wraz z możliwością wydruku raportu otrzymanych wartości i tolerancji - wbudowany automatyczny układ filtrów przeznaczonych do testów liczby falowej, sygnału, szumów oraz testów ASTM i USP pozwalający na standaryzowanie otrzymanych widm i ich przenoszenie między aparatami - standardy NIST – polistyren i Schott NG11, cela wypełniona metanem - Oprogramowanie pozwalające na otrzymywanie i manipulacje widmami, wykonywanie działań matematycznych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie przez stałą, korekcję linii bazowej, dekonwolucję, normalizację, interpolację, korekcję ATR, transformację Kramers-Kronig itp.), pozwalające na przeszukiwanie komercyjnych bibliotek widm i tworzenie własnych bibliotek widm, wykorzystujące konwerter sigma-delta, umożliwiające porównywanie widm, zawierające moduł walidacyjny, kalkulator spektralny, obliczenia ilościowe zgodnie z prawem Lamberta-Beera, tworzenie makr, wykonujące korekcję położenia i intensywności pasm oparta o widmo metanu. Port USB do komunikacji z komputerem. Port LAN do podłączenia do sieci komputerowej - przystawka ATR z monolitycznym kryształem diamentowym, automatycznym rozpoznawaniem przez spektrometr i kontrolowaną cyfrowo siłą docisku - oprogramowanie sterujące aparaturą, zapewniające zbieranie danych i opracowywanie raportów - zestaw komputerowy z możliwie najnowszym systemem operacyjnym, monitorem LCD, zapewniający bezawaryjną i płynna pracę - zestaw do tworzenia pastylek KBr zawierający: prasę hydrauliczną (nacisk 15 ton), pastylkarkę do pastylek KBr 13mm, tłoczki do pastylkarki, regulowany adapter, uchwyt do pastylek KBr, KBr do tworzenia pastylek (100 g), moździerz agatowy z tłuczkiem, mikroszpatułkę - kuwety do pomiarów transmisyjnych cieczy z okienkami ZnSe (0.05mm): stała (2 szt.) i rozbierana (2 szt.) - możliwość łatwego przenoszenia i transportu spektrometru (zwarta budowa, ciężar do 13 kg, odczepiany zasilacz, poza obudową urządzenia) - kompatybilność z akcesoriami IR innych producentów, możliwość używania kuwet gazowych (również o długości powyżej 10 cm) i cieczowych - możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń tego samego producenta: mikroskopu, analizatora termicznego TGA. Biblioteki widm zawierające co najmniej 50 000 widm z zakresu: polimery (czyste, mieszanki, pochodne), dodatki do polimerów, kleje, plastyfikatory, naturalne i sztuczne, gumy i kauczuki, chemikalia, dodatki do żywności, barwniki, rozpuszczalniki organiczne, półprzewodniki, związki niebezpieczne dla środowiska, związki nieorganiczne, kryminalistyka i branża sądowa (m.in. narkotyki, farmaceutyki, dopalacze, wypełniacze, etc.), itp. - Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie Laboratorium Analizy Instrumentalnej I, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Spektrofotometr UV-VIS - spektrofotometr skanujący w zakresie 190-1100nm - system optyczny dwuwiązkowy wykorzystujący dzielnik wiązki 50/50 - źródło promieniowania: lampa deuterowa i wolframowa, przełączane automatycznie w zależności od wybranego zakresu długości fali. Szerokość szczeliny: zmienna w zakresie od 0,5 nm do 20 nm, z możliwością ustawienia: 0,5, 1, 2, 5, 20 nm. Zakres dynamiczny ± 4A. System optyczny szczelny i pokryty kwarcem - detektory diodowe dla obu wiązek. Geometria lamp ustawiana fabrycznie, pozwalająca na ich wymianę przez laboranta - światło rozproszone <0.02 %T dla 220nm i 340 nm - dokładność długości fali nie gorsza niż ±0.1nm (pasmo D2 przy 656,1 nm) - powtarzalność długości fali nie gorsza niż ± 0,1 nm (dla 10 pomiarów przy 656,1 nm) - dokładność fotometryczna przy 1A: ± 0,004 A. Powtarzalność fotometryczna przy 1A: < 0,001 A - stabilność linii bazowej przy 1A i 500 nm: < 0,0003 A/h. Poziom szumów przy 700 nm (RMS): < 0,00005 A - szybkość skanowania zmienna od 1 do 3000 nm/min - sterowanie z komputera poprzez złącze USB - automatyczny test poprawności działania spektrometru z podglądem tego procesu na ekranie oraz sygnalizacją gotowości do pracy bez usterek. Możliwość korygowania w oparciu o pomiar próbki referencyjnej w czasie rzeczywistym - komora pomiarowa całkowicie szczelna, zapobiegająca zalaniu systemu optycznego - wszystkie przystawki mocowane za pomocą pokręteł. Akcesoria z systemem automatycznego pozycjonowania, wymiary maksymalne: 500 x 500 x 270 mm, waga maksymalna: 20 kg - Możliwość stosowania akcesoriów: sfera całkująca o średnicy 50 mm; uchwyt do kuwet prostokątnych o długości drogi optycznej do 100 mm; uchwyt do probówek testowych; uchwyt do pomiarów transmisyjnych próbek stałych; uchwyt do pomiarów transmisyjnych próbek stałych pod zmiennym kątem (0° - 75°); uchwyt do pomiarów odbiciowych próbek stałych pod kątem 30°; 8-pozycyjny zmieniacz kuwet z możliwością termostatowania za pomocą zewnętrznego termostatu cyrkulacyjnego; system termostatowania Peltier (pojedynczy lub sprzężony z 6-pozycyjnym zmieniaczem kuwet); system kuwety przepływowej (Auto Sipper); zestaw światłowodowy; oprogramowanie do pomiaru barwy. - oprogramowanie sterujące pozwalające na pełne sterowanie aparatem z poziomu zewnętrznego komputera, analizę ilościową i jakościową, pomiary absorbancji i transmitancji w funkcji długości fali, pomiary przy wybranych długościach falowych, testowanie aparatu, autodiagnostykę, kalibrację długości fali, raportowanie wyników, wykorzystanie gotowych raportów lub dowolnie modyfikowanych i tworzonych przez użytkownika. Zestaw komputerowy do sterowania aparaturą z oprogramowaniem. - Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 7. Aparatura do elektroforezy kapilarnej

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Pracowni Dyplomowej p. 111, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat do elektroforezy kapilarnej System zasilania wysokim napięciem, zakres napięć: nie gorszy niż : - 30 do + 30 kV. - ciśnienie systemu programowalne w zakresie co najmniej -100 do +100 mbar na wejściu - autosampler na 50 próbek pozwalający na nastrzyk próbki w dwóch trybach: ciśnieniowym i elektrokinetycznym, zakres ciśnień nastrzyku co najmniej: od -100 do 100 mbar - termostatowanie tacy autosamplera w zakresie co najmniej 10-40°C z wykorzystaniem zewnętrznego termostatu - termostatowanie kasety z kapilarą wyłącznie przy użyciu wymuszonego obiegu powietrza w zakresie co najmniej: 10 stopni poniżej temp. otoczenia do + 60°C - stacja satelitarna dla uzupełniania wlotowych lub wylotowych ampułek buforu świeżym buforem w celu automatycznego, ciągłego działania. Wybieralny poziom buforu - detektor diodowy czasu rzeczywistego o zakresie: minimum 190-600 nm kontrolowany temperaturowo z możliwością wykonywania pomiarów także przy 8 długościach fali jednocześnie - dokładność długości fali – nie gorsza niż 1 nm - czułość detektora DAD nie gorsza niż: S/N >6 (20 mM bufor boranowy pH 9.3, 25 kV) dla 1 μM 4-hydroksy-aceto-fenon wstrzyknięty przy 50 mbar*5 sek., 3 x 50 µm kapilara typu bubble cel) - szumy nie większe niż 50 µAU - częstotliwość zbierania danych nie gorsza niż 40Hz - system wyposażony w detektor laserowo wzbudzanej fluorescencji LIF: limit detekcji nie gorszy niż < 3.0x10-12M; szum nie gorszy niż < 0,003 RFU; dryf linii bazowej nie gorszy niż < 0,01 RFU - możliwość rozbudowy o detektor mas typu QQQ lub Q-TOF tego samego producenta (system CE-MS) - instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: min. 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 8. Potencjostat

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Elektrochemicznego Laboratorium Dyplomowego, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Potencjostat - zakres potencjałów: -3, +10 V - zgodność potencjałowa: -3, +14 V - maksymalny prąd: +/- 4 A - zakres pomiaru prądu: 4 A do 1 pA, - dokładność mierzonego potencjału: +/- 0,1% - rozdzielczość potencjałowa: 1 μV - dokładność mierzonego prądu: +/- 0,2% - rozdzielczość prądowa: 0,003% - impedancja wejściowa > 1 TOhm - pasmo potencjostatu: 8 MHz - podłączenie do komputera: złącze USB - instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 9. Potencjostaty

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Elektrochemicznego Laboratorium Dyplomowego, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Potencjostat Moduł elektrochemiczny: - układy elektrodowe: 2, 3 i 4 - zakres potencjałów: +/- 10 V - zgodność potencjałowa: +/- 20 V - maksymalny prąd: +/- 400 mA - zakresy pomiaru prądu: 100 mA do 10 nA, (8 dekad) - dokładność mierzonego potencjału: +/- 0,2% - rozdzielczość potencjałowa: 3 μV - dokładność mierzonego prądu: +/- 0,2% - rozdzielczość prądowa: 0,0003% - impedancja wejściowa > 100 GOhm - pasmo potencjostatu: 1 MHz - podłączenie do komputera: złącze USB Moduły są integralną częścią pojedynczej jednostki głównej posiadającej moduł impedancyjny z 10 A boosterem. Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 3 |  |  |
| 2. | Potencjostat Potencjostat wspierający do jednostki głównej z modułem impedancyjnym Układy elektrodowe: 2, 3 i 4 - zakres potencjałów: +/- 10 V - zgodność potencjałowa: +/- 20 V - maksymalny prąd: +/- 400 mA (10 A z boosterem) - zakresy pomiaru prądu: 100 mA do 10 nA, (8 dekad) - dokładność mierzonego potencjału: +/- 0,2% - rozdzielczość potencjałowa: 3 μV - dokładność mierzonego prądu: +/- 0,2% - rozdzielczość prądowa: 0,0003% - impedancja wejściowa > 100 GOhm - pasmo potencjostatu: 1 MHz - podłączenie do komputera: złącze USB - instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| Wyposażenie Pracowni Dyplomowej p.111, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Potencjostat Potencjostat/galwanostat z oprogramowaniem i dodatkowym wyposażeniem: - moduł do badań impedancyjnych, - cela pomiarowa stożkowa umożliwiająca pomiary i miareczkowanie w objętościach około 5-70 ml z pokrywą i uchwytem oraz elektrody pasujące do uchwytu: elektroda z węgla szklistego o średnicy około 2-4 mm, elektroda odniesienia Ag/AgCl z mostkiem elektrolitycznym i platynowa elektroda pomocnicza, - cela zastępcza do testowania urządzenia. Parametry potencjotatu/galwanostatu: - praca w trybie 2-, 3- i 4-elektrodowym, - zakres potencjałów nie mniejszy niż ±10 V, - maksymalny prąd wyjściowy nie mniejszy ±400 mA (z możliwością rozszerzenia do 10 A), - zakresy prądowe zmieniane co dekadę, w zakresie nie gorszym niż od 10 nA do 100 mA, - dokładność potencjału nie gorsza niż ±0,2 %, - rozdzielczość potencjału nie gorsza niż 5 µV, - dokładność prądu nie gorsza niż ±0,2 %, - rozdzielczość prądu nie gorsza 0,0005 % zakresu prądowego, - impedancja wejściowa co najmniej 100 GΩ, - pasmo pracy potencjostatu co najmniej 1 MHz, - sterowanie z komputera poprzez złącze USB, - możliwość współpracy z mikrowagą kwarcową (EQCM), - maksymalna szybkość przemiatania nie mniejsza niż 1000 V/s, - kompensacja iR, - wyjścia analogowe sygnału prądowego i potencjałowego, - integrator analogowy o stałej czasowej zmienianej w zakresie 0,01-10 s, - przetworniki A/C i C/A 16-bitowe, - wejścia/wyjścia cyfrowe co najmniej 8. Parametry modułu do badań impedancyjnych: - zakres częstotliwości nie mniejszy niż 10 µHz – 1 MHz, - rozdzielczość częstotliwości nie gorsza niż 0,003%, - zakres potencjałów co najmniej ±10 V, - amplituda sygnału AC w zakresie co najmniej 0,2-300 mV (RMS), - prezentacja danych w formie admitancji, dielektrycznej, Nyquista, Mott-Schottky’ego, - analiza danych i dopasowywanie do założonego modelu, symulacje. Oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie technik: - woltamperometrycznych liniowych i pulsowych (LSV, CV, SVW, DPW, NPV, NDPV, ACV), - amperometrycznych, pulsowych amperometrycznych i kulometrycznych, - potencjometrycznych przy otwartym układzie i z narzuconym przepływem prądu (stały, liniowy, cykliczny, metody - inwersyjne, pulsowe), - kombinacje technik (sekwencyjne włączanie kolejnych technik, niezależnie programowanych), - podstawowe operacje graficzne i matematyczne – m.in. wyświetlanie rejestrowanych krzywych, liczenie, pola - powierzchni pików, wygładzanie krzywych, odejmowanie, korekta linii bazowej. - Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie Laboratorium Analizy Instrumentalnej I, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Potencjostat Parametry techniczne urządzenia: - praca w trybie potencjostatu, bipotencjostatu i galwanostatu, - możliwość sterowania poprzez USB i Bluettooth, - maksymalny prąd wyjściowy nie mniejszy niż ±40 mA, - zakres potencjałów elektrod nie mniejszy niż ±4V, - najczulszy zakres prądowy potencjostatu nie gorszy niż 1 nA, - rozdzielczość przyłożonego potencjału nie gorsza niż 1 mV, - rozdzielczość prądowa nie gorsza niż 0,025% zakresu prądowego, - rozdzielczość na najczulszym zakresie prądowym nie gorsza niż 1 pA, - rozdzielczość mierzonego potencjału nie gorsza niż 0,012% zakresu, - dokładność potencjału nie gorsza niż 0,2%, - dokładność prądu nie gorsza niż 0,5% na zakresach 100 nA i wyższych, - wejścia/wyjścia analogowe co najmniej 2, - wejścia/wyjścia cyfrowe co najmniej 2, - możliwość sterowania dodatkowych urządzeń poprzez RS232, - przewody do podłączenia elektrod zakończone krokodylkami i ze złączem do elektrod cienkowarstwowych. Oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie technik: - woltamperometrycznych liniowych i pulsowych (LSV, CV, SVW, DPW, NPV, NDPV, ACV), - amperometrycznych, pulsowych amperometrycznych i kulometrycznych, - potencjometrycznych przy otwartym układzie i z narzuconym przepływem prądu (stały, liniowy, cykliczny, metody inwersyjne, pulsowe), - kombinacje technik (sekwencyjne włączanie kolejnych technik, niezależnie programowanych), - podstawowe operacje graficzne i matematyczne – m.in. wyświetlanie rejestrowanych krzywych, liczenie, pola powierzchni pików, wygładzanie krzywych, odejmowanie, korekta linii bazowej. Parametry ustawianie programowo: - czas kondycjonowania elektrody (preelektroliza) w zakresie co najmniej 0-1000 s, - ustawianie potencjałów startu, końcowego, odwracania kierunku w zakresie nie mniejszym niż ±4 V, - ustawianie kroku potencjału w zakresie nie mniejszym niż 1-500 mV, - potencjał pulsu ustawiany w zakresie nie mniejszym niż 1-250 mV, - szybkość przemiatania w technikach woltamperometrycznych nie gorsza niż 1ms-1s na krok potencjału, - zakres częstotliwości w technikach zmiennoprądowych (ACV) nie mniejszy niż 2-250 Hz, - zakres amplitudy w technikach zmiennoprądowych (ACV) nie mniejszy niż 5-250 mV (RMS). - Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 10. Mikroskopy, mikrowaga kwarcowa i napylarka

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Elektrochemicznego Laboratorium Dyplomowego, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Mikroskop sił atomowych (AFM) A Układ skanowania: - głowica zintegrowana z platformą antywibracyjną z wbudowanym skanerem realizującym układ skanowania sondą, z rozdzielonymi skanerami osi XY oraz osi Z; - płaski układ skanowania w osiach XY o minimalnym zakresie pracy 100 µm x 100 µm; - rozdzielczość pozycjonowania w osiach XY równa lub lepsza 6 pm; - rozdzielony skaner osi Z o minimalnym zakresie skanowania 12 µm; - rozdzielczość pozycjonowania w osi Z równa lub lepsza niż 0,9 pm; - układ detekcji wykorzystujący laser o długości fali z zakresu od 640 do 660 nm; - częstotliwość pracy detektora położenia plamki lasera co najmniej 4MHz; - maksymalny poziom szumów nie większy niż 40 pm RMS (pomiar w trybie dynamicznym, podczas pracy w powietrzu); - optyczny układ kontroli przemieszczenia skanera w osi Z, poziom szumów nie większy niż 180 pm; - głowica mikroskopu powinien umożliwiać zautomatyzowane ciągłe zbliżanie sondy do powierzchni próbki z wysokości co najmniej 10 mm; - zbliżenie sondy do powierzchni powinno odbywać się z wyeliminowanym ruchem bocznym; - układ skanowania powinien pozwalać na wykorzystanie standardowych sond do używanych w mikroskopii sił atomowych oraz sond ze strukturami pozycjonującymi; - w przypadku wykorzystania sond ze strukturami pozycjonującymi system powinien umożliwić pracę bez konieczności ustawiania lasera na sondzie oraz kolimacji detektora czterosegmentowego; - maksymalna średnica próbki 100 mm; - maksymalna wysokość próbki 5 mm; - możliwość prowadzania pomiarów próbek w cieczy, wysokość lustra cieczy co najmniej 5mm. B Tryby pracy mikroskopu - tryb kontaktowy z obrazowaniem sił lateralnych; - tryb z przerywanym kontaktem oraz obrazowaniem fazowym; - tryb bezkontaktowy; - tryb obrazowania magnetycznego MFM; - tryb obrazowania elektrostatycznego EFM; - tryb pomiaru potencjału powierzchni – sonda Kelvina KFPM; - tryb z modulacją siły; - tryb pomiaru rezystancji rozproszonej SSRM; - tryb pomiary prądu przewodzenia C-AFM; - tryb pomiaru odpowiedzi piezoelektrycznej PFM; - litografia statyczna i dynamiczna; - spektroskopia siła – odległość. C Kontroler i oprogramowanie - kontroler zbudowany w oparciu o programowalną macierz bramek logicznych FPGA CPU, pozwalający na szybkie zbieranie danych, dynamiczne filtrowanie oraz analizę danych czasie rzeczywistym; - kontroler AFM z cyfrowa pętlą sprzężenia zwrotnego i z 24 bitową architekturą przetwarzania sygnału obejmującą zarówno przetworniki analogowo cyfrowe (ang. ADC) jak i cyfrowo analogowe (ang. DAC); - kontroler umożliwia automatyczne wyznaczanie częstotliwości rezonansowej; - kontroler powinien łączyć się z komputerem przez port USB, bez wykorzystania karty DSP; - oprogramowanie sterujące mikroskopu powinno umożliwiać pomiar odległości, kątów a także chropowatości w zaznaczonym obszarze lub dla każdej zebranej linii podczas trwania pomiaru; - oprogramowanie sterujące mikroskopu powinno umożliwiać wykonanie przekroju podczas trwania pomiaru; - oprogramowanie sterujące mikroskopu powinno umożliwiać równoczesne wyświetlanie minimum 8 kanałów danych; - oprogramowanie sterujące mikroskopu powinno umożliwiać wyświetlanie zebranych danych na żywo w interaktywnym widoku 3D; - oprogramowanie sterujące mikroskopu powinno umożliwiać pracę w trybie stałej wysokości; - Pliki wynikowe generowane przez oprogramowanie mikroskopu powinny zawierać zapis dla wszystkich kanałów danych, nawet gdy kanały nie były wyświetlane na żywo w oprogramowaniu; - oprogramowanie powinno pozwalać na zbliżanie sondy do powszechni z możliwością zdefiniowania końcowej wysokości sondy nad powierzchnią. D Charakterystyka funkcjonalna - zintegrowana z bazą mikroskopu osłona akustyczna obszaru skanowania służąca zapewnieniu najniższego poziomu zakłóceń mechanicznych; - zintegrowany z bazą mikroskopu aktywny piezoelektryczny układ izolacji wibracyjnej, izolacja powinna charakteryzować się 94 % tłumieniem drgań dla częstotliwości 5Hz oraz 99% tłumieniem drgań dla częstotliwości powyżej 10 Hz; - zintegrowany z bazą mikroskopu układ pozycjonowania próbki, wykorzystujący śruby mikrometryczne, pozwalający na zmianę położenia próbki w zakresie ± 20 mm w osiach XY; - zintegrowany z bazą mikroskopu układ podglądu optycznego powierzchni próbki posiadający dwie osie optyczne, widok pierwszy zbierany pod kątem 45 ° z polem widzenia maksymalnie 2,4 x 2,4 mm, widok drugi zbierany prostopadle do powierzchni z polem widzenia maksymalnie 2,0 x 1,5 mm, powiększenia powinno być sterowane z poziomu oprogramowania; - układ podglądu optycznego powinien posiadać co najmniej jedną kamerę o rozdzielczości co najmniej 5 MP oraz rozdzielczość lepszą niż 2 µm; - układ grzewczo chłodzący pozwalający na kontrolę temperatury próbki w zakresie od co najmniej -30˚C do 160˚C, szybkość grzania i chłodzenia co najmniej 15˚C/min, rozdzielczości pomiaru temperatury co najmniej 0,05 ˚C, stabilność utrzymania temperatury co najmniej 0,5 ˚C; - układ kontroli środowiska zapewniający możliwość obniżenia wilgotności atmosfery w której prowadzony jest pomiar, co zapobiega m.in: wykrystalizowaniu się lodu podczas pomiarów w powietrzu przy ujemnych temperaturach; - bipotencjostat pozwalający na prowadzenie klasycznych eksperymentów elektrochemicznych oraz pomiary impedancyjne IMPT, IMPE, wyposażony w co najmniej dwa szybkie co najmniej 1 MHz kanały akwizycji danych pracujące z rozdzielczością co najmniej 16 bitów; - bipotencjostat powinien umożliwiać skanowanie potencjału w podczas eksperymentu CV z szybkością co najmniej 1000 V/s z krokiem co 0,1 mV; - sondy do trybu dynamicznego minimum 10 sztuk; - sondy do trybu statycznego minimum 10 sztuk; - sondy do pomiaru potencjału powierzchni minimum 10 sztuk; - sondy do pomiaru przewodności elektrycznej minimum 10 sztuk. E System do akwizycji danych - komputer klasy PC o minimalnej konfiguracji: wielordzeniowy procesor (wydajność co najmniej 13500 punktów w Average CPU Mark 2020), 16 GB pamięci RAM, dysk SSD o minimalnej pojemności 500 GB, drugi dysk HDD na dane o minimalnej pojemności 2000 GB, 64 bitowy system operacyjny obsługujący oprogramowanie mikroskopu (np.: Microsoft Windows 10 lub równoważne), pakiet biurowy kompatybilny z oprogramowaniem mikroskopu klawiatura i mysz; - monitor komputerowy z HDR o przekątnej ekranu minimum 25”, o minimalnej rozdzielczości QHD. - stół komputerowy zapewniający możliwość ustawienia sytemu do akwizycji danych. F Możliwe opcje rozbudowy urządzenia w przyszłości - rozbudowa o dodatkowy piezoelektryczny skaner osi Z o zakresie pracy 100 µm; - rozbudowa o komorę elektrochemiczną, która umożliwia prowadzenie pomiarów na standardowych prętach elektrochemicznych lub elektrodach płaskich z wykorzystaniem komercyjnej elektrody referencyjnej Ag/AgCl. Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Mikroskop metalograficzny - mikroskop metalograficzny w konstrukcji odwróconej z optyką nie gorszej klasy niż CCIS-LMDB; - głowica binokularowa z trzecim tubusem do podłączenia kamery, nachylona pod kątem 45°, z tubusem do podłączenia kamery; podział światła 20%/80%:0%/100%; - okulary N-WF10x/20mm z regulacją +/- 5 dioptrii; - obiektywy klasy N-WF -10x/20 mm z regulacją dioptrii i rozstawu źrenic 48-75 mm; - pięciogniazdowy rewolwer obiektywowy z gwintem M32 do obiektywów LM-BD do jasnego i ciemnego pola z dużym dystansem roboczym; - obiektyw: 5x/0,13 WD=17,3mm; - obiektyw: 10x/0,25 WD=16,3mm; - obiektyw: 20x/0,40 WD=7,3mm; - obiektyw: 50x/0,55 WD=7,2mm; - współosiowe pokrętła ogniskujące makro i mikro z zakresem przesuwu 10 mm i mechanizmem ogniskowania pozwalającym na uzyskanie minimalnego przesuwu 2 μm; - stolik mechaniczny minimum 280x192 mm z zakresem przesuwu próbki XY=50x50 mm; - oświetlacz z lampą halogenową - 12V/100 W z płynną regulacją intensywności oraz ze wskaźnikiem temperatury barwowej światła; - czujnik IR funkcji „sleeping mode”; - filtr światła dziennego Ø 32 mm we wsuwce za oświetlaczem; - polaryzator stały i analizator obrotowy; - zasilanie: zasilacz transformatorowy zewnętrzny włączany z poziomu mikroskopu Input 100-240 V, 47-63 HZ 3,2 A Output max: 15 V, 8,66 A; - pokrowiec na mikroskop oraz kabel zasilający; - wymiary: nie więcej niż 673x280x345 mm; waga: max. 13 kg; - adapter do podłączenia kamery mikroskopowej z soczewką 0,5x i gwintem „c”; - kamera o rozdzielczości minimum 5 Mpix (2592x1944 pikseli); - matryca kamery CMOS; - szybkość transmisji obrazu minimum: 50 fps dla rozdzielczości 648x486, 30 fps dla rozdzielczości 1296x972; - maksymalny rozmiar piksela: 2,2 µm x 2,2 µm; - czas ekspozycji co najmniej od 0,15 ms do 5 s; - zakres dynamiczny minimum 70,1 dB; - stosunek sygnału do szumu minimum 38,1 dB; - oprogramowanie w języku angielskim i polskim; - funkcje: przechwytywania obrazu w czasie rzeczywistym, pojedynczych zdjęć oraz zdjęć poklatkowych, pomiary planimetryczne w tym dowolny kształt, eksport do formatu MS Excel, zliczanie obiektów; - instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim na CD. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Mikrowaga kwarcowa (QCM) - czas bramkowania: 0,1s, 1s, 10s; - rozdzielczość: 0,01Hz, 0,1Hz, 1Hz; - stabilność pomiaru lepsza bądź równa 2*10-9; - precyzja: ±1,5ppm; - wyjście analogowe częstości: ±10V pełna skala 20bit; - zakresy częstości: ±200kHz, 100kHz, 50kHz, 20kHz, 10kHz, 5kHz, 2kHz; - częstotliwość wyjścia: 5MHz; - sygnał wyjścia: typu TTL; - impedancja źródła: 50Ω; - połączenie typu BNC; - pomiar rezystancji - 0 - 5000Ω; - rozdzielczość wyświetlania rezystancji: 0,001Ω dla R<100Ω; 0,01Ω dla 100Ω≤R≤1000Ω; 0,1Ω dla 1000Ω≤R≤5000Ω; - częstotliwość kryształu: 5MHz; - średnica kryształu: 1 cal; - w zestawie: kontroler, oscylator, uchwyt na kryształ, 3 kryształy chrom/złoto. - Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie Pracowni Mikroskopowej, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przystawka EDS - zakres detekcji pierwiastków: od berylu (Be) do Ameryku (Am); - detektor układu EDS typu SDD (Silicon Drift Detector), nie wymagający chłodzenia ciekłym azotem, ze zmotoryzowanym mechanizmem wprowadzania do komory mikroskopu, wraz z jednostką przetwarzania sygnału; - komputer sterujący wraz z systemem operacyjnym i monitorem o przekątnej ekranu minimum 24"; - aktywna powierzchnia sensora detektora SDD, co najmniej 30 mm2; - wytrzymałe mechanicznie okienko polimerowe typu SUTW (Super Ultra Thin Window); - gwarantowana rozdzielczość energetyczna min. 126 eV dla linii Kα manganu; - cyfrowy system sterowania umożliwiający przejęcie kontroli nad położeniem wiązki elektronowej mikroskopu SEM oraz przechwytywanie obrazów elektronowych SE lub BSE z rozdzielczością do 4096x4096 pikseli; - spektrometr musi charakteryzować się średnicą „palca” maksimum 16,5 mm oraz ciężarem co najwyżej 3,75 kg; - sterowanie detektorem z poziomu oprogramowania umożliwiającego analizę jakościową i ilościową widma, tworzenie raportów pomiarowych oraz bieżące monitorowanie parametrów detektora i mikroskopu w szczególności: - zbieranie widm rentgenowskich: w punkcie, z dowolnie wybranego obszaru lub z całego kadru; - automatyczna i manualna analiza jakościowa; - analiza ilościowa bezwzorcowa; - badanie rozkładu wybranych pierwiastków na zadanym obszarze (mapping); - badanie rozkładu wybranych pierwiastków wzdłuż linii (linescan); - cyfrowe przetwarzanie i ulepszanie obrazu; - analiza ilościowa skanowania linowego; - ilościowa analiza map; - automatyczna analiza fazowa; - mapowanie występowania pierwiastków z zapisem spektrów dla każdego punktu mapy; - ultra-szybkie cyfrowe mapowanie występowania pierwiastków. - wymagana możliwość przyszłej rozbudowy układu EDS o lampę rentgenowską zintegrowaną w komorze mikroskopu, pozwalającą na analizę promieniowania fluorescencyjnego wzbudzonego wiązką rentgenowską o małej średnicy, nie większej niż 35μm. Oprogramowanie układu EDS powinno umożliwiać dokonanie rozszerzenia o w pełni zintegrowany program sterujący pracą ww. lampy rentgenowskiej; - maksymalne tempo zliczania fotonów na wejściu detektora co najmniej 1 500 000 cps; - wymagany adapter umożlwiający regulację kąta pochyłu spektrometru w celu maksymalizacji kąta bryłowego rejestracji sygnału. - Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Napylarka - kompaktowa na-stołowa konstrukcja urządzenia; - system wyposażony w komorę próżniową ze stali nierdzewnej o objętości minimum 10 l; - komora wyposażona w okno podglądu roboczego oraz uchylne wieko do ładowania preparatów; - system wyposażony w stolik na podłoża o średnicy minimum 10 cm oraz przysłonę preparatu o średnicy minimum 5 cm; - stolik wyposażony w moduł grzewczy do min. 500 °C; - urządzenie wyposażone w minimum jedno działo magnetronowe, kompatybilne z klasycznymi przemysłowymi targetami o średnicy 2" i grubości od 1/16" do 1/4"; - urządzenie wyposażone w minimum jedno źródło zasilania typu DC o mocy minimum 800 W; - system wyposażony w minimum jedną linię gazową (dla argonu), sterowaną z użyciem MFC; - system wyposażony w sterownik /kontroler z oprogramowaniem, odpowiadający za kontrolę urządzenia oraz dotykowy panel sterujący z ekranem o przekątnej minimum 7"; - oprogramowanie z możliwością definiowania i zapisywania procesów; - urządzenie wyposażone w rotacyjną pompę próżni wstępnej oraz pompę turbomolekularną; - urządzenie wyposażone w zawór dławiący pomiędzy pompą turbomolekularną, a komorą procesową; - ciśnienie bazowe wewnątrz komory 5 x 10-7 mbar lub niższe; - czas odpompowania komory do poziomu 5x10-6 nie dłuższy niż 5 min. Możliwości rozbudowy: - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o kolejne 2 działa magnetronowe (łączna maksymalna liczba dział magnetronowych minimum 3); - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o minimum 2 dodatkowe linie gazowe sterowane z użyciem MFC; - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o źródło zasilania typu RF o mocy minimum 300 W; - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o moduł przełączania zasilania zarówno DC jak i RF pomiędzy minimum 3 działa magnetronowe; - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o holder pozwalający na pokrywanie podłoży o średnicy do 22,5 cm; - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o moduł obracania podłoża w trakcie procesu z prędkością minimum 60 rpm i dokładnością nie gorszą niż 1 rpm; - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o moduł regulacji odległości podłoża od działa magnetronowego; - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o przysłonę preparatu o średnicy minimum 10 cm; - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o moduł pracy w trybie co-deposition; - urządzenie musi dawać możliwość doposażenia o wagę kwarcową wraz z dedykowanym oprogramowaniem do monitorowania procesu wzrostu warstw. - Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 11. Wanna Langmuira z wyposażeniem

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Pracowni Dyplomowej p. 111, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wanna Langmuira z wyposażeniem Parametry techniczne: - wanna jednoczęściowa, wykonana z PTFE, powierzchnia robocza około 250-300 cm2, symetrycznie poruszające się bariery; - maksymalny współczynnik kompresji >10; - szybkość poruszania się barier w zakresie co najmniej 0,01 – 250 mm/min; - pomiar napięcia powierzchniowego w zakresie 0-150 mN/m, czułość nie gorsza niż 4 µN/m, z płytką Pt i papierowymi; - wanna wyposażona w studnię i układ do osadzania monowarstw na stałym podłożu o wymiarach co najmniej 3x40x40 mm, maksymalny przesuw podłoża około 80 mm, szybkość zanurzania w zakresie co najmniej 0,1-100 mm/min; - układ do pomiaru potencjału powierzchniowego na granicy woda/powietrze o czułości nie gorszej niż 1 mV, - układ mikroskopowy do pomiaru kąta Brewstera; - komora chroniąca układ przed zanieczyszczeniami powietrza; - antywibracyjna podstawa do urządzenia; - układ do wstrzykiwania roztworów do wanny poprzez powierzchnię cieczy; - termostat zapewniający stabilizację temperatury roztworu w wannie do 60°C i stabilności nie gorszej niż 0,1 °C - platynowa płytka Wilhelmiego; - komplet papierowych płytek Wilhelmiego (co najmniej 500 szt.); - elektroda do pomiaru pH przystosowana do wanny; - komplet 2 szt. barier o właściwościach hydrofilowych; - komplet 2 szt. barier o właściwościach hydrofobowych - jednostka sterująca i oprogramowanie. - Instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 12. Wyposażenie Laboratorium Analizy Instrumentalnej II

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem - maksymalna siła wirowania rcf 30130 x g. Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-17500, do 5000rpm ze skokiem co 10rpm, a następnie co 100rpm; - możliwość zainstalowania 12 różnych rotorów; - pobór mocy nie więcej niż 1050W; - możliwość ustawienia czasu z zakresie 30s – 99h 59min, możliwość pracy ciągłej. Możliwość zapamiętania co najmniej 50 programów wirowania; - waga urządzenia bez wirnika nie więcej niż 56kg; - wysokość wirówki z otwartą pokrywą nie więcej niż 63 cm; - wymiary zewnętrzne nie więcej niż (szerx głębxwys) 38x64x30; - możliwość regulacji temperatury od -11 oC do +40 oC; - w zestawie rotor stałokątowy mieszczący: 6 probówek o pojemności 15/50 ml. Posiadający adaptery na probówki typu Falcon o pojemności 50 i 15 ml; - maksymalna prędkość wirowania 7 745 x g (7 830rpm); - w zestawie rotor stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący 30 probówek o pojemności 1,5/2 ml; - maksymalna prędkość wirowania 20 817 x g (14 000rpm); - w zestawie rotor stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący 16 probówek o pojemności 5 ml; - maksymalna prędkość wirowania 21 191 x g (14 200rpm); - w zestawie rotor stałokątowy dwurzędowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący 48 probówek o pojemności 1,5/2 ml; - maksymalna prędkość wirowania 18 210 x g (12 700rpm); - rotory wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120 oC, 20min); - zasilanie elektryczne: 230 V, 50 – 60 Hz. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Automat myjący do szkła laboratoryjnego - urządzenie do mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego do zabudowy podblatowej, jednodrzwiowe ładowane od przodu z drzwiami otwieranymi w płaszczyźnie poziomej; - urządzenie oznakowane znakiem CE zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/EG (załączyć deklarację producenta), klasa ochrony IP21; - obudowa i komora myjni wykonana ze stali nierdzewnej; - możliwość automatycznego uchylenia drzwi po zakończeniu procesu mycia, automatyczne zamknięcie drzwiczek przed startem programu, drzwi elektrycznie zablokowane podczas cyklu programowego; - łatwy w utrzymaniu czystości panel sterowania z alfanumerycznym ciekłokrystalicznym 3 wierszowym wyświetlaczem (brak wystających przycisków czy pokręteł), możliwość zabezpieczenia ustawień systemowych dezynfektora poprzez kod PIN; - możliwość zmiany przynajmniej w 3 programach takich parametrów jak: temperatura, czas utrzymania temperatury, ilość wody, możliwość automatycznego zapisywania w sterowaniu takich parametrów jak: zużycie wody, zużycie płynnych środków (przy dozowaniu zewnętrznym), czas pracy, ilość przebiegów programowych; - szeregowy port komunikacyjny RS 232 dla podłączenia komputera osobistego lub drukarki w celu dokumentowania procesu; - komora myjąca z dwoma poziomami mycia oraz min. 3 ramionami natryskowymi (w tym 1 ramię zintegrowane z górnym koszem); - monitorowanie ciśnienia natrysku i prędkości obrotu ramion natryskowych. Tylne dokowanie koszy na dolnym i górnym poziomie; - na wyposażeniu: - 1 x kosz górny (możliwość przestawienia kosza na wysokość w dwóch pozycjach o min. 3cm); - 1 x dolny do mycia iniekcyjnego; - 1 x moduł do mycia iniekcyjnego (2x4) na szkło laboratoryjne o poj. od 250 do 1000 mL, moduł składający się z dysz o średnicy 6 mm: 4 szt. o wys. 130 mm, 4 szt. o wys. 210 mm oraz górnego uchwytu stabilizującego; - 1 x moduł do mycia iniekcyjnego (3x6) na szkło laboratoryjne i pojemności od 50 do 250 mL, moduł składający się z dysz o średnicy 4 mm: 9 szt. o wysokości 185 mm, 9 szt. o wysokości min. 90 mm oraz górny uchwyt do stabilizacji; - 2 x wkłady z rączkami do mycia nieiniekcyjnego do szkła laboratoryjnego z płaskim brzegiem np. lejki, zlewki, wymiary wkładu min. 120x220x420 mm (wys x szer x głęb); - 1 x wkład na min. 180 probówek o wysokości do 120 mm, do stosowania w koszu dolnym lub górnym; - system oczyszczania wody o wydajności min. 20l/h, obudowa ze stali nierdzewnej, jak automat myjąco-dezynfekujący, system pełni funkcję szafki na chemię do mycia w zmywarce, wyświetlacz wskazujący przewodność właściwą, komunikaty ostrzegawcze (brak wody zasilającej, komunikat o przekroczeniu zadanej przewodności – próg I ostrzegawczy), komunikaty alarmowe (uszkodzenie czujnika temperatury, uszkodzenie czujnika przewodności, zbyt wysoka temperatura wody zasilającej, komunikat o konieczności wymiany pakietu ze złożem jonowymiennym – próg II krytyczny); - wymiary systemu bez zbiornika 300x600x820 +/-30 mm, możliwość instalacji z prawej lub lewej strony zmywarki, manometr wody zasilającej, przewodność właściwa nie mniej niż 0,1 uS/cm; - zbiornik ciśnieniowy min. 50L Niezbędne przyłącza do podłączenia automatu myjąco-dezynfekującego z system oczyszczania wody. - mycie iniekcyjne na dwóch poziomach, modułowy system wyposażenia umożliwiający konfigurację na jednym poziomie wózka, mycia w module iniekcyjnym oraz nieiniekcyjnym oferując szeroką konfiguracje zastosowań, wbudowany kondensator pary na bazie aerozolu z inteligentnym systemem wtryskiwaczy ( min. dwa wtryskiwacze aerozolu) i bezstopniowym wentylatorem. 1 zasobnik umiejscowiony w drzwiach na sól regeneracyjną (pojemność min. 2kg), 2 wewnętrzne pompy do podłączenia środków myjących. - możliwość podłączenia 1 dodatkowej zewnętrznej pompy do dozowania środków myjących; - wyświetlanie na panelu sterowania nazwy programu, etapu programu, temperatury docelowej, temperatury aktualnej, wartości parametru A0, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, ewentualne błędy i komunikaty - min. 14 stałych programów fabrycznych mycia. Czas trwania mycia standardowego programu nie dłuższy niż 30 min.; - program dezynfekcji termicznej w temperaturze 93°C z czasem utrzymania temp. 10 min nie dłuższy niż 53 min; - możliwość zaprogramowania min. 3 preferowanych programów, możliwość ustawienia startu z opóźnieniem max. 24h, złącze optyczne do celów serwisowych; - wydajna pompa obiegowa do natrysku wody w ramiona natryskowe w zmywarce o zmiennej prędkości z wbudowanymi elementami grzejnymi, dostarczająca zmienne ciśnienie wody, wydajność średniej min. 500l/min; grzałki poza komorą mycia, wbudowany zmiękczacz dla wody ciepłej (max.65°C) i zimnej z automatyczną regeneracją złoża podczas procesu mycia (niewymagany oddzielny program regeneracyjny), zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypływem wody zamykające dopływ wody w momencie jej wycieku, wyłączenia urządzenia lub pęknięcia węża doprowadzającego, poczwórny system filtrowania roztworu myjącego z sitem powierzchniowym, filtrem zgrubnym, filtrem wychwytującym odłamki szkła i mikro-filtrem. - wymagane przyłącza wodne: - 1 x zimna woda, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala); - 1 x ciepła woda o temp. max. 65°C, ciśnienie przepływu 2-10 bar (200 – 1000kPa), wąż ciśnieniowy DN10, gwint ¾ cala); - 1 x woda demineralizowana, ciśnienie 0,5-10 (50-1000 kPa). Zasilanie elektryczne – 3N AC 400V; 50Hz; zabezpieczenie 3x16; - całkowita moc przyłączeniowa przynajmniej 9,3kW; - wymiary komory mycia: min. 530x490x530 mm (s x g x w); - wymiary zewnętrzne: max. 600x600x850 mm (s x g x w). Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Suszarka – sterylizator laboratoryjny z wymuszonym obiegiem powietrza - suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza realizowanym przez wentylator, którego wydajność programowana jest indywidualnie dla każdego z segmentów procesu. - urządzenie posiada: 4,3”, czytelny, kolorowy wyświetlacz LCD dotykowy, podświetlany; komunikację i transfer danych przez: LAN, USB; wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy oraz alarm wizualny i dźwiękowy; pamięć wewnętrzną dla danych pomiarowych oraz programów; rejestr zdarzeń oraz instrukcję obsługi dostępną z poziomu sterownika na USB; Alarm Bar – szybką wizualną informację o stanie urządzenia; Quick Change – szybką zmianę parametrów uruchomionego programu oraz Quick Program – szybkie ustawienie parametrów programu. - dane techniczne urządzenia: - pojemność komory : min. 75L; - wymiary wewnętrzne: min. 400 x 530 x 360mm; - wymiary zewnętrzne: min. 590 x 850 x 620mm; - wymuszony obieg powietrza; zakres temperatury pracy, nie mniej niż: +5°C powyżej temperatury otoczenia ..+300°C; regulacja temperatury co 0,1°C; - wnętrze komory ze stali nierdzewnej 0H18N9; - obudowa z blachy malowanej proszkowo; - układ grzewczy, elektryczny; zabezpieczenie przed przegrzaniem klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880; - mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu; ustawienie opóźnienia startu pracy urządzenia; regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury lub praca ciągła; podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia; - sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury; sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury; kontrola zaniku napięcia; zegar czasu rzeczywistego; alarm dźwiękowy; interfejs LAN oraz USB; - póki druciane ze stali nierdzewnej: min 2; maksymalne obciążenie półki: 25kg; - maksymalne obciążenie urządzenia: 40kg; - moc znamionowa 1700W; - waga urządzenia: nie więcej niż 60kg; - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika; - pamięć wyników pomiarowych; - sygnalizacja otwartych drzwi. zamknięcie na klucz; - zasilanie 230V 50Hz. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna - poziom szumu dB (A): 52, napięcie (V): 220-240, sygnał ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i akustyczny. - pojemność całkowita brutto: min. 361 L, pojemność użytkowa: min. 345 L, pojemność użytkowa części chłodzącej: min. 240 L, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 105 L; - wymiary zewnętrzne nie więcej niż: szer. 597mm, głęb. 615mm, wys. 2003mm; - układ chłodzenia: dynamiczny / statyczny, metoda odszraniania: automatyczna / manualna, zakres temperatury: +3°C +16°C / -9°C -30°C; - materiał obudowy i drzwi: stal, kolor: biały, materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym; - rodzaj sterowania: elektroniczne, wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy, alarm braku zasilania: po przywróceniu zasilania; - interfejs: RS 485, interfejs bezpotencjałowy; - liczba szuflad: 3, liczba półek: 5, liczba regulowanych półek: 4, materiał półek: ruszty pokryte tworzywem/szkło; - maksymalne obciążenie półki (kg): 45 / 24, uchwyt: ergonomiczny uchwyt drążkowy, zamek: w wyposażeniu. - drzwi samoczynnie zamykane. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Wytrząsarka typu Vortex - pokrętło regulacyjne Vortexu ustawia żądaną częstość drgań w zakresie 0 – 48 Hz; - urządzenie może pracować w trybie ciągłym lub załączać się pod wpływem chwilowego nacisku na głowicę, wyposażone w przyssające do powierzchni stołu gumowe nóżki; - urządzenie doposażone w wymienne głowice dla różnych typów probówek (24x1,5/2,0ml, 8x15ml i 8x12/13mm średnicy); - szeroka temperatura pracy +4 do +65 0C pozwala stosować urządzenie w pomieszczeniach chłodnych jak również w inkubatorach; - zakres obrotów 0 – 2850 1/min; temperatura pracy +4 do +650C; płynna regulacja obrotów; zasilanie 230/50 V/Hz. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 4 |  |  |
| 6. | Laboratoryjna wytrząsarka orbitalna - model nastołowy; - promień wytrząsania orbitalna: 15 mm; - nośność: 3,6 kg; - zakres prędkości: 40 – 300 obr./min.; - rozmiar tacy (LxW): nie mniej niż 29,9 cm x 22,2 cm; - kontrola: cyfrowy; - układ napędowy: bezszczotkowy silnik DC; potrójny mimośród; - wymiary: nie mniej niż 10,8 cm x 41,3 cm x 26 cm; - masa netto: nie więcej niż 10,9 kg, orbita {metric} min. 15 mm; - zasilanie 230 V, 2,5 A, 50/60 Hz; - zużycie mocy: 25 W; - certyfikacja bezpieczeństwa: CE; TUV; - dokładność prędkości: ±2 obr./min, ponad 100 obr./min ±2% ustawionej prędkości, zegar: 1 sekunda – 160 godzin; konstrukcja tacy: aluminium; - środowisko pracy: od -10°C do 60°C, 80%RH, bez kondensacji; - uniwersalna platforma 280 x 330mm - 1szt; zacisk na kolby 10mm - 30szt; zacisk na kolby 25ml - 25szt; zacisk na kolby 50ml - 15szt; Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Thermomixer - urządzenie do mieszania i termostatowania próbek z możliwością wymiany bloków grzejnych, dostosowane do probówek oraz płytek w zakresie od 5µl do 50ml; - podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny; - regulacja temperatury pracy w zakresie od 1°C do 100°C, zakres termostatowania od 15°C poniżej temperatury pomieszczenia do 100°C; - zakres szybkości mieszania 300 – 3000 rpm (w zależności od użytych bloków grzejnych); - dokładność utrzymywania temperatury nie mniej niż ±0,5°C między 20°C a 45°C, oraz nie mniej niż ±1°C <20°C i >45°C; - prędkość ogrzewania co najmniej 7°C/min w zależności od stosowanego bloku, prędkość schładzania co najmniej 2,5°C/min między 100°C a temp. pomieszczenia; - programowalny interwal czasowy od 15 sek. do 99:30 godz., możliwość pracy ciągłej; - możliwość zaprogramowania co najmniej 20 programów z regulacją temperatury oraz mieszania, 5 przycisków wyboru wcześniej zdefiniowanych programów, orbita mieszania 3 mm. - wymiary nie większe niż: (szer. x gł. x wys.) 20,6 x 30,4 x 13,6 cm; - waga nie więcej niż 6,3 kg; - możliwość wyboru bloku z 11 różnych bloków wymiennych; - przycisk do krótkiego mieszania na panelu urządzenia; - zużycie energii max. 200W, Port USB. W zestawie pokrywa antykondensacyjna zapewniająca homogenny rozkład temperatury, chroniąca próbki przed parowaniem oraz osadzaniem się skroplonej pary wodnej na pokrywce i ściance probówki. Jest kompatybilna z blokami grzejnymi 0,5ml, 1,5ml, 2,0ml. Niebieska dioda LED pokrywy miga gdy trwa ogrzewanie. Pokrywa jest automatycznie rozpoznawana przez urządzenie grzejne. Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szer. 160mm, gł. 150mm, wys. 82mm bez uchwytu, wys. 120mm z uchwytem. Zużycie energii max. 120W. Pokrywa grzejna jest kompatybilna z urządzeniem Thermomixer C. W zestawie wymienny blok grzejny na 24 probówki 2ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 2000 obr./min.100, możliwość pracy z pokrywą antykondensacyjną; - w zestawie: - wymienny blok grzejny na 24 probówki o średnicy 12mm i wysokości 35-76 mm o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 2000 obr./min.; wymienny blok grzejny na 8 probówek 5 ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 1000 obr./min.; - wymienny blok grzejny na 8 probówek 15 ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 1000 obr./min.; - wymienny blok grzejny na 4 probówek 50 ml o maksymalnej temp. pracy 100°C przy 1000 obr./min. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Mieszadło magnetyczne jednostanowiskowe bez grzania dla niskich objętości cieczy - mieszadło magnetyczne bez grzania, przeznaczone do mieszania cieczy o niewielkich objętości cieczy, max. 5000ml; cyfrowy wyświetlacz LED, silnik kontrolowany elektronicznie; - wysoka odporność chemiczna dzięki polimerowej obudowie; - zakres prędkości od 100 do 1000 obr/min; - napęd mechaniczny. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 9. | Młynek laboratoryjny - młynek wsadowy do mielenia na 2 różne sposoby: mielenie udarowe materiałów twardych, kruchych lub niepodatnych za pomocą wysokiej jakości bijaka ze stali nierdzewnej (w kpl. z zestawem) oraz mielenie tnące celem proszkowania miękkich materiałów włóknistych (po dokupieniu odpowiedniego noża); - możliwość mielenia w zawiesinie dla materiałów wilgotnych i kleistych; - wejściowa moc silnika: 160 W; wyjściowa moc silnika: 100 W; - prędkość maks.: 28000 rpm; prędkość obwodowa maks.: 53 m/s; - pojemność robocza maks.: 80 ml; maks. twardość mielonego materiału: 6 Mohs; maks. rozmiar podawanego ziarna: 10 mmm; - materiał bijaka / noża stal nierdzewna 1.4034, materiał komory mielenia stal nierdzewna 1.4571; - czas pracy WŁ. 1 min; czas pracy WYŁ. 10 min.; - możliwość chłodzenia zasypu do młynka suchym lodem w komorze mielenia, możliwość chłodzenia zasypu do młynka ciekłym azotem w komorze mielenia; - wymiary (szer. × wys. × gł.) nie większe niż: 85 x 240 x 85 mm; - ciężar nie większy niż: 1.5 kg; - dopuszczalna temperatura otoczenia 5 – 40 °C, dopuszczalna wilgotność względna 80 %; - klasa ochrony wg DIN EN 60529 IP 43; - napięcie 220 - 230 / 100 – 115 V, częstotliwość [Hz] 50/60, zasilanie 160 W. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Myjka ultradźwiękowa - wymiary wew. wanny (dł. X szer. X głęb.) nie mniejsze niż: 150 x 135 x 100 mm; - pojemność min. 1,6 l; - moc ultradźwiękowa (max/okres) 2 x 100 W; - częstotliwość 40 kHz, moc układu grzania 150 W; - regulator temperatur 30-80°C, układ czasowy 0-30 min; - wymiary zew. (dł. x szer. x wys.) nie mniejsze niż: 175 x 165 x 220 mm; - waga nie większa niż: 2,8 kg; - w komplecie koszyk i pokrywa Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 2 |  |  |
| 11. | Homogenizator laboratoryjny - homogenizator wyposażony w statyw płytowy min. 33x20cm umożliwiający stabilne zamocowanie jednostki głównej oraz 2 końcówki homogenizujące na objętości 2-50 ml oraz 10-250 ml wody wykonane z nierdzewnej stali z uszczelnieniami teflonowymi, długości co najmniej 120mm, w komplecie klucze do rozkręcania końcówek; - możliwość pracy ręcznej lub na statywie; - wysokosprawny napęd zapewniający stabilne prędkości i cichą pracę; - regulacja prędkości 10.000-33.000 obr/min; - silnik o mocy 140W; - max objętość cieczy 2L; - waga nie więcej niż 750g; - wymiary nie większe niż średnica 6cm, wysokość 22cm Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 12. | Pipeta automatyczna zmienna objętość: 100-1000µl - zakres pojemności: 100-1000 µL; - A (%): 100 µL ± 1.6; 500 µL ± 0.7, 1000 µL ± 0.6; P (%):100 µL ± 0.4; 500 µL ± 0.2, 1000 µL ± 0.15; - blokada nastawy pojemności zapobiega przypadkowemu przestawieniu licznika podczas pipetowania; - rękojeść pipety idealnie dopasowana do dłoni, wyposażona w podpórkę palca, która odciąża zespół nadgarstka; - mała waga pipety oraz system miękkich sprężyn zapewnia wygodę w pracy nawet podczas długich serii pipetowań; niezawodny system uszczelek gwarantuje pewność wyników, wbudowany mechanizm do samodzielnej rekalibracji pozwala na dostosowanie parametrów pipety do potrzeb aplikacji; - konstrukcja umożliwiająca autoklawowanie pipety w całości; - wyrzutnik końcówek z możliwością płynnej regulacji ułatwia dostosowanie jego długości do różnych końcówek; - obrotowy moduł wielokanałowy pipety umożliwia swobodny obrót o 360o; - zestaw sześciu kolorowych pierścieni pozwala na dodatkowe oznaczenie pipety np. użytkownika, czy aplikacji. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 6 |  |  |
| 13. | Pipeta automatyczna zmienna objętość: 20-200µl - zakres pojemności: 20-200 µL; - A (%): 20 µL ± 1.2; 100 µL ± 0.8, 200 µL ± 0.6. P (%): 20 µL ± 0.6; 100 µL ± 0.25, 200 µL ± 0.20; - blokada nastawy pojemności zapobiega przypadkowemu przestawieniu licznika podczas pipetowania; - rękojeść pipety idealnie dopasowana do dłoni, wyposażona w podpórkę palca, która odciąża zespół nadgarstka; - mała waga pipety oraz system miękkich sprężyn zapewnia wygodę w pracy nawet podczas długich serii pipetowań, niezawodny system uszczelek gwarantuje pewność wyników, wbudowany mechanizm do samodzielnej rekalibracji pozwala na dostosowanie parametrów pipety do potrzeb aplikacji; - konstrukcja umożliwiająca autoklawowanie pipety w całości; - wyrzutnik końcówek z możliwością płynnej regulacji ułatwia dostosowanie jego długości do różnych końcówek; - obrotowy moduł wielokanałowy pipety umożliwia swobodny obrót o 360o; - zestaw sześciu kolorowych pierścieni pozwala na dodatkowe oznaczenie pipety np. użytkownika, czy aplikacji. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 6 |  |  |
| 14. | Pipeta automatyczna zmienna objętość: 10-100µl - zakres pojemności: 20-200 µL; - A (%): 10 µL ± 1.6; 50 µL ± 0.8, 100 µL ± 0.8. P (%):10 µL ± 0.8; 50 µL ± 0.25, 100 µL ± 0.20; - blokada nastawy pojemności zapobiega przypadkowemu przestawieniu licznika podczas pipetowania; - rękojeść pipety idealnie dopasowana do dłoni, wyposażona w podpórkę palca, która odciąża zespół nadgarstka; - mała waga pipety oraz system miękkich sprężyn zapewnia wygodę w pracy nawet podczas długich serii pipetowań, niezawodny system uszczelek gwarantuje pewność wyników, wbudowany mechanizm do samodzielnej rekalibracji pozwala na dostosowanie parametrów pipety do potrzeb aplikacji; - konstrukcja umożliwiająca autoklawowanie pipety w całości; - wyrzutnik końcówek z możliwością płynnej regulacji ułatwia dostosowanie jego długości do różnych końcówek; - obrotowy moduł wielokanałowy pipety umożliwia swobodny obrót o 360o; - zestaw sześciu kolorowych pierścieni pozwala na dodatkowe oznaczenie pipety np. użytkownika, czy aplikacji. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 6 |  |  |
| 15. | Karuzela na pipety automatyczne - statyw wielostanowiskowy – konstrukcja górnej części statywu umożliwia bezpieczne przechowywanie aż ośmiu pipet; - na statywie mogą być przechowywane zarówno pipety jednokanałowe jak i wielokanałowe oraz pipety makro-pojemności 5ml i 10ml Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 4 |  |  |
| 16. | Waga analityczna - zakres ważenia: do 220g, odczyt: 0,0001g, przedział weryfikacji: 0,001g - powtarzalność (STDEV ): 0,0001g, liniowość: 0,0002g, czas stabilizacji: 3s, dryft temp. czułości: (PPM/K) +/- 3; - tryby pracy : ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe; - szalka ze stali nierdzewnej: 90mm; - zakres tary: do pełnego zakresu przez odejmowanie; - zasilanie: 100-240V-200mA 50-60Hz, 12-18VA; - wymiary: nie więcej niż 201x317x303mm; - komunikacja: RS 232; - waga netto: nie większa niż 4,5kg; - wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem; - konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej; - szklana szafka przeciwpodmuchowa z przesuwnymi drzwiczkami górnymi i zdejmowanymi drzwiczkami; - wbudowany hak do ważenia podszalkowego, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe, - blokada kalibracji, kalibracja wewnętrzna, legalizowana; - cechy konstrukcyjne: filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika; - automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji; - blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 17. | Waga analityczna - obciążenie maksymalne 450 g; - obciążenie minimalne 20 mg; - dokładność odczytu 1 mg; zakres tary -450 g; - powtarzalność 0,001 g; - liniowość ±0,002 g; dryft czułości 2ppm/°C w temperaturze +15 ÷ +35 °C; - czas stabilizacji 2s; adiustacja wewnętrzna (automatyczna); - wyświetlacz 5,7'' (panel dotykowy); - zasilanie 13,5 ÷ 16 V DC; - pobór prądu 500mA (bezprzewodowy terminal - 1A); - temperatura pracy +10 ÷ +40 °C; interfejs 2×USB, 2×RS 232 Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| 18. | Tablica magnetyczna - magnetyczna tablica sucho-ścieralna biała (rama aluminiowa); - wymiary nie większe niż: 60x40 cm; - powierzchnia tablicy wykonana z wysokiej jakości stali; lakierowana na biało |  | sztuka | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 13. Wyposażenie Laboratorium Elektrochemii Stosowanej i Elektrochemicznego Laboratorium Dyplomowego

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Laboratorium Elektrochemii Stosowanej, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zasilacz stabilizowany regulowany - kanał z napięciem 0-30 V i natężeniem 0-5 A; - precyzyjna i płynna regulacja parametrów pracy; - trzy tryby pracy do wyboru: dwa do manualnego wprowadzania danych oraz jeden wprowadzania ustawień programowanych przez komputer; - 2 wyświetlacze LED napięcia i natężenia, 4-o cyfrowe; - ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem oraz blokada panelu sterowniczego; - rozdzielczość pomiaru prądu 1 mA; - rozdzielczość pomiaru napięcia 10 mV; - złącze RS 232; - wymiary: nie mniejszy niż 265x110x165 mm; - w komplecie: kabel zasilający, kabel USB, płyta CD z oprogramowaniem. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 5 |  |  |
| 2. | Pehametr - umożliwia pomiar pH; - ruchomy przegubowy statyw na elektrodę; - wyświetlacz LCD; - pamięć kalibracji; - zakres pH -2,000 do 20,000; - rozdzielczość pH 0,001 / 0,01 / 0,1; - dokładność pH ± 0,005; - zakres mV ± 1200 / ± 2500; - rozdzielczość mV 0,1 / 1; - dokładność mV ± 0,3 / ± 1; - zakres temperaturowy °C, manual: -25,0 do 130,0, Auto: -5,0 do 105,0; - dokładność temperatury °C ± 0,2; - pamięć danych do 5000 wyników; - zasilacz sieciowy albo baterie AA; - kalibracja max 5-punktowa, 8 predefiniowanych grup buforów i jednego użytkownika; - stopień ochrony obudowy IP 43/GLP. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Termometr elektroniczny - funkcja alarmu umożliwia ustawienie dwóch progów alarmowych (maksimum i minimum); - możliwość zwiększenia dokładności przez wprowadzenie danych wzorcowania czujnika; - pamięć miernika do 4000 wartości pomiarowych; - możliwość połączenia z PC poprzez USB; - wymiary: nie mniejszy niż 149 x 82 x 22 mm; - zakres miernika z sondą Pt100 -200 …+400 °C; - rozdzielczość 0,01/ 0,1 / 1. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 4. | Miernik tlenu - laboratoryjny tlenomierz do pomiaru koncentracji tlenu rozpuszczonego, zasolenia i BZT; - automatyczna stabilizacja wyniku; - pamięć danych 5000; - automatyczna diagnostyka; - podświetlany graficzny LCD; - zasilanie sieciowe i bateryjne; - zintegrowany statyw na sondę; - wejście USB; - koncentracja tlenu rozpuszczonego (mg/l) 0 - 90,0, rozdzielczość 0,01/0,1, dokl. ±0,5 %; - natlenienie (%) 0 - 600, rozdzielczość 0,1/1; - ciśnienie parcjalne (mbar) 6…1100 rozdzielczość 0,1/1; - wskaźnik zasolenia (ppt) 0 - 35,0; - zakres temperatury (°C) 0 – 50,0. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Multimetr cyfrowy - minimalny zakres pomiarowy V/DC 0,01 mV; - maksymalny zakres pomiarowy V/DC 600 V; - minimalny zakres pomiarowy V/AC 0,01 mV; - maksymalny zakres pomiarowy V/AC 600 V; - minimalny zakres pomiarowy A/DC 0,1 µA; - maksymalny zakres pomiarowy A/DC 10 A; - minimalny zakres pomiarowy A/AC 0,1 µA; - maksymalny zakres pomiarowy A/AC 10 A; - zakres pomiaru rezystancji 0,1 Ω - 20 MOhm; - opór wewnętrzny DC 10 MOhm. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 6. | Konduktometr - laboratoryjny konduktometr z wyświetlaczem LCD; - zestaw z czujnikiem przewodności i zintegrowaną sondą temperatury w obudowie plastikowej, wbudowany statyw; - zakres pomiaru przewodności: 0,001 μS/cm - 1000 mS/cm; - zakres pomiaru TDS: 0 mg/L - 200 g/L; - rozdzielczość przewodności: 1 mg/l / 0,01 g/l / 0,1 g/l; - dokładność przewodnictwa: ±0,5 %; - zakres temperatur: -5 - 105 °C; - rozdzielczość temperatur: 0,1 °C; - precyzja temperatury: ± 0,2 °C; - kompensacja temperatury: współczynnik korekcji: 0,00–10,00 %/ °C; - temperatura referencyjna: 20 i 25 °C; - kalibracja: 1-punktowa; - automatyczne lub ręczne wykrywanie stabilnego wyniku; - zasilanie sieciowe; - złącza USB; - pamięć: co najmniej 5000 wyników. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Waga analityczna - zakres ważenia: do 220 g; - odczyt: 0,0001 g; - przedział weryfikacji: 0,001 g; - powtarzalność (STDEV ): 0,0001 g; - liniowość: 0,0002 g; - czas stabilizacji: 3 s; - dryft temp. czułości: (PPM/K) +/- 3; - tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe; - szalka ze stali nierdzewnej: 90 mm; - zakres tary: do pełnego zakresu przez odejmowanie; - zasilanie: 100-240 V-200 mA 50-60 Hz, 12-18 VA; - wymiary: nie większa niż 201x317x303 mm; - komunikacja: RS 232; - waga netto: nie więcej niż 4,5 kg; - wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem; - konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej; - szklana szafka przeciwpodmuchowa z przesuwnymi drzwiczkami górnymi i zdejmowanymi drzwiczkami; - wbudowany hak do ważenia podszalkowego; - zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; - blokada kalibracji; - kalibracja wewnętrzna; - legalizowana; - cechy konstrukcyjne: filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/ niedociążenia, wskaźnik stabilności. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Waga analityczna - zakres ważenia: do 1600 g; - odczyt: 0,01 g; - przedział weryfikacji: 0,1 g; - powtarzalność (STDEV ): 0,01 g; - liniowość: 0,02 g; - czas stabilizacji: 1 s; - dryft temp. czułości: (PPM/K) +/- 6; - tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe; - szalka ze stali nierdzewnej: 180 mm; - zakres tary: do pełnego zakresu przez odejmowanie; - zasilanie: 100-240 V-200 mA 50-60 Hz, 12-18 VA; - wymiary: ± 201x317x93 mm; - komunikacja: RS 232; - waga netto: nie więcej niż 3,5 kg; - wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem; - konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej; - wbudowany hak do ważenia podszalkowego; - zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; - blokada kalibracji; - kalibracja wewnętrzna; - legalizowana; - cechy konstrukcyjne: filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Łaźnia wodna - urządzenie powinno posiadać wyświetlacz LED; - urządzenie powinno być wyposażone w regulator PID z wyświetlaczem temperatury zadanej oraz mierzonej; - urządzenie powinno być wyposażone w funkcję alarmu przekroczenia temperatury; - urządzenie powinno być wyposażone w funkcję sygnalizacji uszkodzenia czujnika temperatury; - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 18 L; - moc grzania nie mniej niż 1000 W; - zakres pracy: + 5 pow. temp. otoczenia do 100 °C; - rozdzielczość temperatury: nie gorzej niż 0,1 °C; - stabilność temperatury: nie gorzej niż 0,2 °C; - zakres funkcji minutnika: nie gorzej niż od 1 minuty do 59 godz. 59 min; - minutnik powinien być wyposażony w funkcję alarmu; - łaźnia powinna być wyposażona w obudowę i wannę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz spust wody; - łaźnia powinna być wyposażona w transparentną uchylna pokrywę poliwęglanową; - łaźnia powinna być wyposażona w wannę o wymiarach nie mniejszych niż: 500 x 300 x 150 mm; - wymiary zewnętrzne: nie większe niż: 530 x 320 x 300 mm. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Łaźnia wodna z wytrząsaniem - urządzenie powinno być wyposażone w wyświetlacz LED; - pojemność zbiornika nie mniej niż 12 L; - moc grzania nie gorzej niż 2000 W; - zakres pracy nie gorszy niż od 5 °C powyżej temp. otoczenia do 99,9 °C; - rozdzielność temperatury: nie gorzej niż 0,1 °C; - stabilność temperatury: nie gorzej niż 0,2 °C; - wanna łaźni powinna być wykonana ze stali nierdzewnej; - wymiary nie mniej niż szer. x dł. 360 x 380 mm; głębokość nie mniej niż 275 mm; - łaźnia powinna być wyposażona w funkcje wytrząsania z możliwością ustawienia cyklu wytrząsania w zakresie nie mniejszym niż od 20 do 200 obr./min.; - orbita wytrząsania 20 mm; - łaźnia powinna być wyposażona minimum w alarm optyczny; - ciężar nie większy niż 10 kg; - łaźnia powinna być wyposażona w przezroczystą pokrywę uchylną; - wymiary platformy wytrząsającej: co najmniej szer. x gł. 240×235 mm. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Mieszadło magnetyczne z grzaniem - urządzenie powinno posiadać wyświetlacz cyfrowy LED; - urządzenie powinno być wyposażone w ceramiczną płytę grzejną o wymiarach nie mniejszych niż 100 x 100 mm, podporną na działanie kwasów i zasad; - objętość mieszania: nie mniej niż 5 L; - urządzenie powinno być wyposażone w funkcję mieszania w zakresie do min. 1500 obr./min; - urządzenie powinno być wyposażone zewnętrzny czujnik temperatury; - urządzenie powinno posiadać wskaźnik ostrzegający przed gorąca powierzchnią powyżej min. 50°C; - urządzenie powinno być wyposażone w zabezpieczenie przed rozchlapywaniem cieczy; - moc grzania nie mniej niż 500 W; - zakres pracy: + 5 pow. temp. otoczenia do 500 °C; - rozdzielczość temperatury: nie gorzej niż 1 °C; - wymiary zewnętrzne: nie większe niż: 210 x 330 x 105 mm; - ciężar nie większy niż: 3 kg. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 12. | Statyw laboratoryjny - statyw laboratoryjny pręt 750mm, średnica 12mm; - podstawa 300x150mm |  | sztuka | 8 |  |  |
| 13. | Łapa 4-palczasta stal SS - łapa 4-palczasta, stal SS |  | sztuka | 5 |  |  |
| 14. | Łapa z giętkim ramieniem Al - łapa z giętkim ramieniem Al 35-100 mm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 15. | Łapa Al - łapa Al, rozpiętość 35-100 mm |  | sztuka | 5 |  |  |
| 16. | Łącznik uniwersalny & obrotowy - łącznik uniwersalny i obrotowy 3-16 mm |  | sztuka | 20 |  |  |
| 17. | Podnośnik laboratoryjny Al/stal SS - podnośnik laboratoryjny Al/Stal SS; - wymiary płyty: nie mniej niż 130x160 mm; - maksymalne obciążenie 30 kg; - maksymalne dynamiczne obciążenie 7 kg; - wysokość 65 - 255 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 18. | Pipeta automatyczna - zakres pojemności: 100-1000 µL; - A (%): 100 µL ± 1,6; 500 µL ± 0,7, 1000 µL ± 0,6; - P (%): 100 µL ± 0,4; 500 µL ± 0,2, 1000 µL ± 0,15; - blokada nastawy pojemności zapobiega przypadkowemu przestawieniu licznika podczas pipetowania; - rękojeść pipety idealnie dopasowana do dłoni, wyposażona w podpórkę palca, która odciąża zespół nadgarstka; - mała waga pipety oraz system miękkich sprężyn zapewnia wygodę w pracy nawet podczas długich serii pipetowań; - niezawodny system uszczelek gwarantuje pewność wyników; - wbudowany mechanizm do samodzielnej rekalibracji pozwala na dostosowanie parametrów pipety do potrzeb aplikacji; - konstrukcja umożliwiająca autoklawowanie pipety w całości; - wyrzutnik końcówek z możliwością płynnej regulacji ułatwia dostosowanie jego długości do różnych końcówek; - obrotowy moduł wielokanałowy pipety umożliwia swobodny obrót o 360o; - zestaw sześciu kolorowych pierścieni pozwala na dodatkowe oznaczenie pipety np. użytkownika, czy aplikacji. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 5 |  |  |
| 19. | Szkło specjalistyczne (cela elektrochemiczna ) wraz z wyposażeniem - kompletne, trójkomorowe cele elektrochemiczne, wykonane ze szkła „pyrex”, wyposażone w elektrody pomocnicze oraz referencyjne (wykonanie na zamówienie); - specjalistyczne szkło do wykorzystania w elektrochemicznych pomiarach podczas laboratoryjnych ćwiczeń z elektrochemii stosowanej. |  | sztuka | 7 |  |  |
| 20. | Mieszadło mechaniczne - bezszczotkowy silnik, kompensacja momentu obrotowego; - wyświetlacz prędkości 7-cyfrowy, regulacja parametrów wielofunkcyjnym pokrętłem, blokada parametrów pracy; - timer z automatycznym wyłączeniem; - 4-segmentowy LED wskaźnik zmian lepkości w czasie rzeczywistym; - moment obrotowy 60 Ncm; - max objętość mieszanej wody 40 L; - regulacja prędkości 30-2000 obr/min; - max lepkość cieczy 50.000 mPa·s; - mocowanie mieszadeł o średnicy 1-13 mm bez narzędzi; - wymiary: nie mniej niż 68x165x130 mm; - interfejs USB; - obudowa IP 54; - w komplecie statyw H, łącznik krzyżowy, mieszadło śmigłowe. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 21. | Mieszadło magnetyczne - maks. objętość mieszanej cieczy H₂O 5000 mL; - zakres prędkości (obr./min) 100 – 1100; - polimerowa obudowa; - pobór mocy 0,6 W; - waga nie więcej nić 0,6 kg. Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 6 |  |  |
| Wyposażenie Laboratorium Elektrochemii Stosowanej i Elektrochemicznego Laboratorium Dyplomowego, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Laptop - procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 2490 punktów, - dysk SSD min. 128 GB - RAM min. 8 GB, - napęd DVD+/-RW - matryca 15-16” min. (1366 x 768) matowa - LAN - WiFi 802.11 a/b/g/n/ac - Bluetooth - HDMI - Touchpad - czytnik kart pamięci - min.2x USB 3.0 ; min. 1 x USB 2.0 - waga do 2 kg - najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019 kompatybilny z MsOffice 2019 - Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 5 |  |  |
| Wyposażenie Elektrochemicznego Laboratorium Dyplomowego, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Łaźnia wodna z chłodzeniem - urządzenie powinno posiadać cyfrowy wyświetlacz LED; - pojemność zbiornika nie mniej niż 15L; - materiał zbiornika: stal nierdzewna; - łaźnia powinna być wyposażona w zintegrowaną pokrywę oraz zawór spustowy; - moc grzania nie gorsza niż 2000 W; - moc chłodzenia nie gorsza niż 800W; - zakres temperatury pracy nie gorszy niż -38 do 200°C; - rozdzielczość temperatury: nie gorsza niż 0.1°C; - stabilność temperatury: nie gorsza niż 0.03°C; - minimalny przepływ pompy: nie gorszy niż 8 L/min; - maksymalny przepływ pompy: nie gorszy niż 27 L/min; - minimalne ciśnienie pompy: nie gorzej niż 0,1 bar; - maksymalne ciśnienie pompy: nie gorszy niż 0,7 bar; - wymiary otworu łaźni: nie mniejsze niż szer. x dł.: 26 x 35 cm; głębokość nie mniejsza niż 20 cm; - przyłącza pompy: M16x1; - wymiary nie większe niż: szer. x dł. x wys.: 39 x 62 x 75 cm; - ciężar: nie więcej niż 52 kg; - w zestawie wąż Viton śr. wewn. 12 mm – 4 m; - płyn termostatujący, poj. 10L. Okres gwarancji: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 14. Wyposażenie Laboratorium Chemii Organicznej

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Waga analityczna precyzyjna - maksymalna nośność: 420 g; - odczyt: 0,001 g; - rozmiar szalki: 120 mm; - adjustacja wewnętrzna; InCal™ - półautomatyczna; - osłona przeciwwiatrowa: w zestawie; - komunikacja: RS232; - wymiary: nie mniej niż 303 mm x 317 mm x 201 mm; - wyświetlacz: podświetlony LCD; - osłona ochronna: nie; - zalegalizowana: nie; - masa netto: nie więcej niż 4,5 kg; - konstrukcja szalki: stal nierdzewna; - zasilanie: AC adapter (w zestawie); - czas stabilizacji: 2 s; - zakres tary: w całym zakresie ważenia; - jednostki miary: miligram; gram; - środowisko pracy: 10°C – 30°C, 80% RH, bez kondensacji. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 2. | Waga analityczna - maksymalna nośność: 2 200 g; - odczyt: 0,01 g; - rozmiar szalki: 140 mm x 170 mm; - żywotność akumulatora: 6 godzin na bateriach jednorazowego użytku; - komunikacja: RS232 (dodatkowo); - wymiary: nie mniej niż 54 mm x 224 mm x 202 mm; - wyświetlacz: pełnokolorowy ekran dotykowy WQVGA 4,3; - osłona ochronna: opcjonalnie; - zalegalizowana: nie dotyczy; - masa netto: nie więcej niż 1 kg; - konstrukcja szalki: stal nierdzewna; - zasilanie: AC adapter (w zestawie); 4 AA (LR6) baterie (brak w zestawie); - czas stabilizacji: 1,5 s; - zakres tary – w całym zakresie ważenia; - jednostki miary: gram; kilogram; - środowisko pracy: 10°C – 40°C, 80%RH, bez kondensacji. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Suszarka z naturalnym obiegiem powietrza - zakres temperatury: +50...300 °C; - pojemność: 112 L; - obieg powietrza: naturalna konwekcja; - ilość półek: 2 półki; - maksymalne obciążenie na półkę: 25 kg; - max. chamber capacity: 50 kg; - wymiary wew.: (szer. x gł. x wys.) co najmniej 460×450×540 mm; - wymiary zew.: (szer. x gł. x wys.) co najmniej 650×700×850 mm; - moc znamionowa: 500 W; - waga: nie więcej niż 65 kg; - przestrzenna zmienność temperatury: ±3,0 dla 150 °C; - fluktuacja temperatury: ±0,4 at 150 °C. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 4. | Suszarka próżniowa - materiał obudowy: stal malowana proszkowo; - materiał wewnątrz komory: stal szlachetna; - materiał okna: 12-milimetrowe podwójne, hartowane szkło; - liczba półek: co najmniej 1; - pojemność komory: nie mniejsza niż 20 l; - wyświetlacz: LED; - moc znamionowa: 450 W; - napięcie znamionowe: 230 V / 50 Hz; - wilgotność robocza: ≤ 85%; - temperatura robocza: 5-40°C; - zakres temperatury: 50-250°C; - równomierność temperatury: + / - 0,9 °C; - kontroler temperatury: regulator PID; - maksymalny stopień nieszczelności: nie więcej niż 0,01 bar/h; - stopień próżni (podciśnienia): 133 Pa (0,00133 bar); - średnica wewnętrzna węża próżniowego: 16 mm; - maks. zasięg grzania: 6 – 8°C / min; - zakres czasu: 1 – 9999 min; - maksymalne podciśnienie: 0,098 MPa 28,93 ""Hg; - wskaźnik zakresu próżni: od -0,1 do 0 MPa; - wymiary wnętrza komory: co najmniej 30 x 30 x 27,5 cm; - zabezpieczenia: automatyczny wyłącznik, system ochrony przed przegrzaniem; - wymiary: (DxSxW) 47,00 x 59,00 x 46,00 cm; - waga: nie więcej niż 40,00 kg. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Zamrażarka skrzyniowa - wymiary: (wys. x szer. x gł.) – 84,2 x 89,1 x 55,7 cm; - kolor: biały; - zdolność zamrażania: 15 kg/24h; - czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania: 32 godziny; - bezszronowa (No Frost): nie; - regulowany termostat: tak; - szybkie zamrażanie: nie; - oświetlenie wnętrza: nie; - szuflady: nie dotyczy; - zmiana kierunku otwierania drzwi: nie; - możliwość zamknięcia na klucz: nie; - klasa energetyczna: A+ ; - pojemność: 194 litry; - klasa klimatyczna: SN, T; - poziom hałasu: 40 dB. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | Witryna chłodnicza - wymiary: (wys.x szer.x gł.) nie więcej niż 173 x 60 x 60 cm; - kolor: biały; - moc: 210 W; - czynnik chłodniczy: R134a; - zakres temperatur: od 0 do +10 stopni C; - sterowanie: mechaniczne; - sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki: automatyczny; - liczba komór chłodniczych: 1; - liczba drzwi: 1; - wykonanie drzwi: szklane; - rodzaj zamknięcia: kluczyk; - zmiana kierunku otwierania drzwi: nie; - funkcje dodatkowe: oświetlenie wnętrza, równomierny rozkład temperatur, wentylator; - waga: nie więcej niż 85 kg; - pojemność komory chłodniczej: min. 350 litrów; - klasa klimatyczna: 3 (25°C-60%). Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Łaźnia wodna wielomiejscowa - wyposażenie: - nierdzewna pokrywa z otworami fi 110 pod krążki redukcyjne z regulowaną perforowaną półką; - zestaw krążków redukcyjnych; - spust wody w łaźniach 6 i 8 stanowiskowych; - ​przewód zasilający; - wymiary wew.: DxSxG nie więcej niż 505x300x150 mm; - wymiary zew.: DxSxW nie więcej niż 533x328x215 mm; - pojemność: max. 19 L; - moc maksymalna: 1400 W; - liczba stanowisk: 6 sztuk. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 5 |  |  |
| 8. | Łaźnia wodna z mieszadłem magnetycznym i czujnikiem temperatury - okrągła z mieszadłem magnetycznym i zewnętrznym czujnikiem temperatury; - wykonanie komory ze stali nierdzewnej - moc: 800W; - zakres szybkości mieszania: 0-1200 RPM; - zakres temperatur: do 400 oC; - w komplecie statyw wraz z łapą i łącznikiem. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Płaszcz grzewczy z mieszadłem i czujnikiem temperatury (pojemność 100 ml) - automatyczna regulacja temp., wyświetlacz cyfrowy; - funkcja mieszania mieszadłem magnetycznym obrotach od 0 do 1400 obr/min; - maksymalna temp.: 450°C; - pojemność: 100 ml. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Płaszcz grzewczy z mieszadłem i czujnikiem temperatury (pojemność 250 ml) - automatyczna regulacja temp., wyświetlacz cyfrowy; - funkcja mieszania mieszadłem magnetycznym obrotach od 0 do 1400 obr/min; - maksymalna temp.: 450°C; - pojemność: 250 ml. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 7 |  |  |
| 11. | Płaszcz grzewczy z mieszadłem i czujnikiem temperatury (pojemność 500 ml) - automatyczna regulacja temp., wyświetlacz cyfrowy; - funkcja mieszania mieszadłem magnetycznym obrotach od 0 do 1400 obr/min; - maksymalna temp.: 450°C; - pojemność: 500 ml. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 6 |  |  |
| 12. | Płaszcz grzewczy z mieszadłem i czujnikiem temperatury (pojemność 1000 ml) - automatyczna regulacja temp., wyświetlacz cyfrowy, - funkcja mieszania mieszadłem magnetycznym obrotach od 0 do 1400 obr/min, - maksymalna temp.: 450°C, - pojemność: 1000 ml. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 13. | Mieszadło laboratoryjne magnetyczne z ogrzewaniem Mieszadło magnetyczne z ceramiczną płytą grzejną zapewniającą wysoką odporność na korozję: - materiał: aluminiowa obudowa malowana farbą epoksydową; - płyta grzejna: ceramiczna; - średnica płyty grzejnej: 180 x 180 mm; - klasa ochrony: IP42; - regulacja prędkości: do 1300 obr/min; - temperatura: od temperatury pokojowej do 400°C; - objętość próbki (H2O): do 15 l;; - moc: 800 W; - zasilanie: 230V/50-60 Hz; - waga: nie więcej niż 3,9 kg; - wymiary: nie większe niż 205 x 96 x 335 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 10 |  |  |
| 14. | Myjka ultradźwiękowa mała - model nastołowy; - sterowanie mikroprocesorowe; - wyświetlacz i zegar cyfrowy; - funkcja grzania; - pojemność: 2,8 litra; - częstotliwość: 45 Hz; - moc grzewcza: 200 W; - wymiary: (szer. x gł. x wys.) nie więcej niż 265x162x235 mm; - wymiary zbiornika: (szer. x gł. x wys. mm) nie więcej niż 237x134x100; - waga: nie więcej niż 4,1 kg; - wyposażenie: kosz i pokrywa do myjki. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 15 | Myjka ultradźwiękowa średnia - model nastołowy; - sterowanie mikroprocesorowe; - wyświetlacz i zegar cyfrowy; - funkcja grzania; - pojemność:4,2 litra; - częstotliwość: 45 Hz; - moc grzewcza: 200 W; - wymiary: (szer. x gł. x wys. mm) nie więcej niż 265x162x295; - wymiary zbiornika: (szer. x gł. x wys. mm) nie więcej niż 237x134x150; - waga: nie więcej niż 4,9 kg; - wyposażenie: kosz i pokrywa do myjki. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 16. | Myjka ultradźwiękowa duża - model nastołowy; - sterowanie mikroprocesorowe; - wyświetlacz i zegar cyfrowy; - funkcja grzania; - pojemność: max. 9,2 litra; - częstotliwość: 45 Hz; - moc grzewcza: 600 W; - wymiary: (szer. x gł. x wys. mm) nie więcej niż 515x150x270; - wymiary zbiornika: (szer. x gł. x wys. mm) nie więcej niż 502x134x150; - waga: nie więcej niż 8,5 kg; - wyposażenie: kosz i pokrywa do myjki. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 17. | Wytrząsarka laboratoryjna - amplituda: 3 mm; - prędkość obrotowa nie gorsza niż 100 – 1200 obr./min; - typ ruchu: orbitalny; - dokładność prędkości: ±2 %; - moc: co najmniej 25 W; - platforma: (szer. x gł.) 222×298 mm; - wymiary: (szer. x gł. x wys.) max. 280×430×100 mm; - waga: nie więcej niż 10 kg; - maks. obciążenie: 3,6 kg; - wyposażenie: platforma 297x218 mm z 2 ruchomymi rolkami 218 mm do trzymania naczyń. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 18. | Pehametr laboratoryjny - prosty przyrząd terenowo-laboratoryjny w komplecie z elektrodą do pomiaru pH; - możliwość mierzenia pH, potencjału redox i temperatury; - wyświetlacz umożliwiający obserwację wybranej funkcji oraz temperatury; - kalibracja elektrody pH w 1 do 3 stałych punktach (4,00, 7,00, 9,00 pH); - pamięć wewnętrzna do 50 wyników; - zakres: 0,00 ÷ 14,00 pH; ± 1999 mV; -50,0 ÷ 199,9 °C; - rozdzielczość nie gorsza niż: 0,01 pH; 1 mV; 0,1 °C; - dokładność nie gorsza niż: (± 1 cyfra) ±0,01 pH; ±1 mV; ±0,1°C; - kompensacja temperatury: 5 ÷ 110 °C; - impedancja wejściowa: >1012Ω dla pH; >1012Ω dla Redox/mV; - zasilanie: bateria 9 V (dla pH); zasilacz 12 V / 100 mA (w opcji) (dla Redox/mV); - masa: nie większa niż 210 g; - wymiary: nie większe niż: L=149, W=82, H=22 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 3 |  |  |
| 19. | Wirówka laboratoryjna stołowa (adapter 100 ml) - maksymalna pojemność: 4 × 145 ml; - prędkość maksymalna: 4350 min-1; - prędkość maksymalna: 3046 x g; - przyspieszenie/hamowanie: 2/2 (standardowy i miękki); - silnik: bezszczotkowy silnik indukcyjny; - sterowanie: mikroprocesor; - funkcje: system blokowania wirników Auto-Lock® III, system uszczelniający ClickSeal®; - programowanie: 4 ( bezpośrednim dostępem); - czasomierz: 99 h 59 min 50 sec + praca ciągła; - system wykrywania niewyważenia: Ciągły pomiar drgań z korektą masy wirnika; - poziom hałasu: <5 (dB(A); - zasilanie: 230 V / 50 - 60 Hz; - zużycie energii: 310 W; - waga: nie więcej niż 35 kg (wirówka tylko); - w zestawie: adapter na 1 probówkę okrągłodenną 100 ml (Ø×dł.: 45×117 mm) (4 sztuki). Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 20. | Wirówka laboratoryjna stołowa (adapter 15 ml) - maksymalna pojemność: 4 × 145 ml; - prędkość maksymalna: 4350 min-1; - prędkość maksymalna: 3046 xg; - przyspieszenie/hamowanie: 2/2 (standardowy i miękki); - silnik: bezszczotkowy silnik indukcyjny; - sterowanie: mikroprocesor; - funkcje: system blokowania wirników Auto-Lock® III, system uszczelniający ClickSeal®; - programowanie: 4 ( bezpośrednim dostępem); - czasomierz: 99 h 59 min 50 sec + praca ciągła; - system wykrywania niewyważenia: ciągły pomiar drgań z korektą masy wirnika; - poziom hałasu: <5 dB(A); - zasilanie: 230 V / 50 - 60 Hz; - zużycie energii: 310 W; - waga: nie więcej niż 35 kg (wirówka tylko); - w zestawie: adapter na 2 probówki stożkowe 15 ml (Ø×dł.: 17×122 mm) (4 sztuki). Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 21. | Wózek laboratoryjny - konstrukcja z kształtowników metalowych lakierowanych metodą proszkową; - wyposażony w dwie kuwety wykonane z materiału chemoodpornego oraz kółka jezdne; - do zastosowań w pracowniach oraz laboratoriach chemicznych i fizyko-chemicznych; - wymiary całkowite: nie większe niż 800 x 500 x 1000 mm; - wymiary kuwet: nie mniej niż 640 x 440 x 35 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 3 |  |  |
| 22. | Tablica szkolna biała - tablica szkolna biała; - do pisania markerami; - składana z trzech części; - wymiary nie mniej niż 400 x 102cm; - rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 23. | Aparat do pomiaru temperatury topnienia - możliwość pomiaru dla dwóch próbek jednocześnie; - zakres temperatur: do 300 °C; - rozdzielczość: 1 °C; - dokładność: ±1,0 °C (at +20 °C), ±2,5 °C (at +300 °C; - szybkość wzrostu temp.: 20 °C/min do plateau, 2 do topnienia; - czas chłodzenia: z 350 to 50 °C nie mniej niż ~40 min; - wyświetlacz: 3-digit LED; - zasilanie: 230 V, 50 Hz, 75 W; - waga: nie więcej niż 1,8 kg. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 24. | Timer laboratoryjny - dokładność co najmniej ±0,01 % (3 s); - certyfikat kalibracji; - liczy czas w górę lub w dół; - z pamięcią ostatniego ustawienia czasu. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 5 |  |  |
| 25. | Termometr laboratoryjny - wyposażony w wyświetlacz LCD obrotowy z podświetleniem, - funkcja automatycznego wyłączania, - wodoodporny, - zakres pomiarowy od (-50 do +300 °C), - masa: nie więcej niż 30g. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 20 |  |  |
| 26. | Stojak na ręcznik papierowy - wykonany z rur stalowych; - zaopatrzony w niklowany nóż do odrywania ręcznika papierowego; - głębokość 60cm, szerokość 50cm, wysokość 85cm; - używany będzie do umocowania ręczników papierowych w dużych rolkach. |  | sztuka | 3 |  |  |
| 27. | Aparat Soxleta Zaopatrzony w: - kolbę okrągłodenną 250 ml; - nasadkę Soxhleta; - chłodnicę zwrotną; - szlif 45/40 NS lub równoważny; - wykonany ze szkła borokrzemowego. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 4 |  |  |
| 28. | Wyparka obrotowa - wyparka powinna być wyposażona w chłodnicę pionową o pow. chłodzącej 1500 cm2; - łaźnia wodno-olejowa o pojemności nie mniejszej niż 3L; - zakres obrotów kolby destylacyjnej nie mniejszy niż od 5 do 300 obr./min; - zakres grzania łaźni nie mniejszy niż od temp. otoczenia do 180°C; - moc grzejna łaźni nie gorsza niż 1800W; - podnośnik ręczny; - w zestawie kolba destylacyjna oraz kolba odbieralnikowa o poj. min 1 L, butla Woullfa; - mechanizm podnoszenia kolby do wys. nie mniejszej niż 120 mm; - cyfrowy wyświetlacz obrotów oraz temperatury łaźni; - możliwość zmiany kolby destylacyjnej jedną ręką; - wymiary nie większe niż: szer.xwys. z gł.: 510 x 500 x 350 mm; - ciężar nie większy niż 26kg; - pompa próżniowa z próżnią końcową nie gorszą niż 150mbr, przepływie nie mniejszym niż 19L/min; - zestaw węży po 4 m: próżniowy z kauczuku śr. wew. 8mm, śr. zew. 18mm do medium chłodzącego z PVC wzmocniony śr. wew. 8mm, zew. 14mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 3 |  |  |
| 29. | Kostkarka do lodu - kostkarka do lodu 28 kg/24 godz.; - pojemność zbiornika 9L; - wolnostojąca; - włącznik / wyłącznik; - przyłącze elektryczne: 230 V / 50 Hz, 1,6 A; - moc: 240 W; - nogi z regulacją wysokości; - program czyszczący; - chłodzona powietrzem; - korpus ze stali nierdzewnej; - łopatka do lodu, dopływ wody i wąż odpływowy. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 30. | Mieszadło mechaniczne - cyfrowy wyświetlacz prędkości; - ciągła regulacja prędkości; - wciskane trzony mieszadeł; - zabezpieczenie przeciążeniowe, z możliwością krótkotrwałej pracy mieszadeł w stanie przeciążenia; - wyświetlanie kodów błędu; - mieszanie cieczy w ilości do 25 l; - max. Lepkość: 30000 mPas; - zakres prędkości: 0/30–2000 obr/min; - maks. moment obrotowy: 40 Ncm; - zakres średnicy trzonka: 0,5–10 mm; - moc na wejściu/wyjściu nie gorsza niż 112/87 W. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 31. | Komora do chromatografii cienkowarstwowej - komora chromatograficzna z pokrywą przeznaczona do rozwijania do 5 płytek jednocześnie o rozmiarze do 10 x 10 cm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 10 |  |  |
| 32. | Lampa UV - dwie długość fali 254 i 365 nm, przełącznik długości fali; - moc nie niższa od 4 W, wymiary filtra 95x45 mm; - zasilanie 230 V; - w komplecie z metalowym statywem o regulowanej wysokości w zakresie 50-270mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 33. | Zmywarka do naczyń - wolnostojąca; - wymiary: (SxWxG) nie więcej niż 60 x 85 x 59 cm; - panel sterujący: zewnętrzny (odkryty); - kolor: srebrny; - programy zmywania: autoczyszczenie, automatyczny, cichy, codzienny, dezynfekcja, ekonomiczny (eco); intensywny, mycie wstępne, program "30 minut", szkło; - temperatury zmywania: 45, 50, 65, auto 50-60 °C; - sterowanie: elektroniczne; wyświetlacz: elektroniczny LCD; - wykonanie dna zmywarki: stal nierdzewna; - Klasa energetyczna: A++; poziom hałasu: 43 dB; - zużycie energii: - cykl: nie wyższe niż 0,93 kWh; - zużycie wody – cykl: nie wyższe niż 6,5 litra. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 34. | Eksykator z zaworem, gniazdem plastikowym - wykonane ze szkła borokrzemowego; - pokrywa z kurkiem; - średnica nominalna 200 DN; -  zewn. x wys. nie więcej niż 270×315 mm; -  wew. nie więcej niż 192 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 6 |  |  |
| 35. | Membranowa pompa próżniowa z wyposażeniem - membranowa pompa próżniowa bezolejowa; - pompa powinna generować niski poziom pulsacji i wibracji; - prędkość przepływu nie mniej niż 18L/min; - próżnia końcowa nie gorzej niż: 20 mbar/0.29 psi; - poziom hałasu poniżej 42 dB; - manualny kontroler; - w zestawie 2 m węża próżniowego. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 4 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 15. Wyposażenie Laboratorium Chemii Analitycznej i Laboratorium Analizy Instrumentalnej I

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Laboratorium Chemii Analitycznej |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pipeta automatyczna - zakres pojemności: 100-1000 µL; - A (%): 100 µL ± 1.6; 500 µL ± 0.7, 1000 µL ± 0.6; - P (%):100 µL ± 0.4; 500 µL ± 0.2, 1000 µL ± 0.15; - blokada nastawy pojemności; - rękojeść pipety dopasowana do dłoni, wyposażona w podpórkę palca, która odciąża zespół nadgarstka; - wbudowany mechanizm do samodzielnej rekalibracji; - konstrukcja umożliwiająca autoklawowanie pipety w całości; - wyrzutnik końcówek z możliwością płynnej regulacji ułatwia dostosowanie jego długości do różnych końcówek; - obrotowy moduł wielokanałowy pipety umożliwia swobodny obrót o 360o. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 5 |  |  |
| 2. | Waga analityczna - zakres ważenia : do 220g; - odczyt : 0,0001g; - przedział weryfikacji : 0,001g; - powtarzalność (STDEV ): 0,0001g; - liniowość: 0,0002g; - czas stabilizacji : 3s; - dryft temp. czułości: (PPM/K) +/- 3; - tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe; - szalka ze stali nierdzewnej : 90mm; - zakres tary: do pełnego zakresu przez odejmowanie; - zasilanie: 100-240v-200mA 50-60Hz, 12-18VA; - wymiary: nie więcej niż 201x317x303mm; - komunikacja: RS 232; - waga netto: max. 4,5kg; - wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem; - konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej; - szklana szafka przeciwpodmuchowa z przesuwnymi drzwiczkami górnymi i zdejmowanymi drzwiczkami; - wbudowany hak do ważenia podszalkowego; - zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; - blokada kalibracji; - kalibracja wewnętrzna; - legalizowana; - cechy konstrukcyjne: filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia / niedociążenia, wskaźnik stabilności. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 3. | Elektroniczna biureta automatyczna - biureta wyposażona w duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy, liczne zawory, teleskopową rurkę do napełniania oraz okienko, które przy miareczkowaniu substancji wrażliwych na światło można wymienić na oranżowe; - biureta z teleskopową rurką do napełniania, rurką wypływową, 2 bateriami, 3 adapterami, 2 barwnymi okienkami; - pojemność: 50 mL: - A ≤ ± [%]: 0,06 - CV ≤ [%]: 0,02 Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 6 |  |  |
| 4. | Wirówka laboratoryjna - prędkość obrotowa 200-6000 obr/min regulowana co 50 obr./min ustawiana pokrętłem; - max siła odśrodkowa 4.427 x g; - bezszczotkowy silnik; - mikroprocesorowa kontrola pokrywy, prędkości i czasu, wyświetlacz LCD; - czas od 10s do 99h 99min 99s ustawiany pokrętłem, funkcja Hold; - pamięć 99 programów; - charakterystyka przyspieszania i hamowania w 10 poziomach; - poziom hałasu <60 dB; - wymiary nie większe niż 300x400x270 mm; - w komplecie: - rotor kątowy z PP 6x50ml max 6000 obr/min, kąt 40° na probówki okrągłodenne i stożkowe - rotor kątowy z PP 12x15ml max 6000 obr/min, kąt 32° na probówki okrągłodenne i stożkowe - adaptery na probówki 1.5/2ml, 12 sztuk. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Wstrząsarka typu Vortex - włącznik dotykowy; - obroty do 3000 na minutę regulowane płynnie; - średnica ruchu 4.5mm; - elektroniczna kontrola prędkości; - waga co najmniej 2.5kg w celu stabilnej pracy. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 4 |  |  |
| 6. | Piec muflowy - temperatura maksymalna 1100 oC; - wymiary komory SxGxW max. 230 x 340 x 170 mm; - wymiary zewnętrzne SxGxW max. 450 x 555 x 515 mm; - pojemność nie mniej niż 15 litrów; - moc nie mniejsza niż 3,5 kW; - zasilanie elektryczne jednofazowe 230 V; - ciężar nie więcej niż 40 kg; - temp. max osiągana w czasie nie dłuższym niż 95 min. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie Laboratorium Analizy Instrumentalnej I |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Refraktometr laboratoryjny - zakres pomiaru: 1.3000-1.7000nD; 0-95 % Brix; - dokładność: 0.0002 nD; 0.1 % Brix; - podziałka: 0.0005 nD; 0.1 % Brix; - wbudowany termometr elektroniczny: -40 do 120°C; - oświetlenie: LED 590nm; - możliwość termostatowania. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Mętnościomierz w wyposażeniem - zakres: 0,01 - 1100 NTU; - pomiar nefelometryczny zgodnie z EN ISO 7027 w świetle podczerwonym IR-LED (860nm) pod kątem 90°; - pomiar mętności cieczy bezbarwnych i kolorowych; - podświetlany wyświetlacz LCD; - praca z kuwetami okrągłymi Ø24mm; - wbudowany zegar czasu rzeczywistego; - wymiary: nie więcej niż 110 x 55 x 190 mm; - Zasilanie bateryjne 9V; - pamięć 125 wyników, złącze USB do komputera; - w zestawie 4 wzorce nefelometryczne, 2 kuwety, kabel USB. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Laboratoryjny pehametr/miliwoltomierz z elektrodą i wyposażeniem - prosty przyrząd terenowo-laboratoryjny w komplecie z elektrodą do pomiaru pH; - elektroda zespolona powinna posiadać odporny mechanicznie i chemicznie korpus epoksydowy; - możliwość mierzenia pH, potencjału redox i temperatury; - wyświetlacz umożliwiający obserwację wybranej funkcji oraz temperatury; - kalibracja elektrody pH w 1 do 3 stałych punktach (4,00, 7,00, 9,00 pH); - pamięć wewnętrzna do 50 wyników; - zakres: 0,00 ÷ 14,00 pH; ± 1999 mV; -50,0 ÷ 199,9 °C; - rozdzielczość nie gorsza niż: 0,01 pH; 1 mV; 0,1 °C ; - dokładność nie gorsza niż: (± 1 cyfra) ±0,01 pH; ±1 mV; ±0,1 °C; - kompensacja temperatury: 5 ÷ 110 °C; - impedancja wejściowa: >1012Ω dla pH; >1012Ω dla Redox/mV; - zasilanie: bateria 9 V (dla pH); zasilacz 12 V / 100 mA (w opcji) (dla Redox/mV); - masa: nie większa niż: 210 g; - wymiary: nie większe niż: L=149, W=82, H=22 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 4 |  |  |
| 10. | Tlenomierz - wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwia pracę w trudnych warunkach; - galwaniczny czujnik tlenowy z kablem dł. ok. 1 m; - czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000B; - kalibracja czujnika tlenowego 1 lub 2 punktowa (w 0 i 100 %); - automatyczna kompensacja temperatury; - możliwość ręcznego wprowadzenia do pamięci przyrządu zmierzonych wartości ciśnienia atmosferycznego i zasolenia, w celu automatycznego przeliczenia wpływu tych parametrów na wynik pomiaru stężenia tlenu w wodzie lub ściekach w mg/l; - możliwość określenia czystości tlenu technicznego; - pamięć 50 wyników pomiarów; - funkcja automatycznego wyłączania; - zakres : - tlen w powietrzu : 0 ÷100%, dokł. ±.0,2 % - tlen w wodzie : 0 ÷199,9 %, dokł. ±.0,2 % - zakres temp : -50,0 ÷199,9 ºC, dokł. ±0,1 ºC. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Konduktometr przenośny - wodoszczelna obudowa (IP-66) umożliwiająca pracę w trudnych warunkach - 6 podzakresów przełączanych automatycznie - funkcja „HOLD” umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie - możliwość przesłania do komputera raportu z ostatnich dziesięciu kalibracji - funkcja zegara z kalendarzem - pamięć wewnętrzna do 2000 wyników, zbieranych w bankach - pamiętanie wyników pojedynczo lub seryjnie z czasem i datą - pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania - pamiętanie terminu następnej kalibracji - do wyboru język wyświetlanych informacji: polski, angielski lub niemiecki - połączenie z PC poprzez wyjście mikro USB - zasilanie poprzez akumulatory lub zasilacz przez kabel USB - czas pracy ciągłej z wykorzystaniem naładowanych akumulatorów do 18 godzin - spełnianie wymogów GLP - zakres przewodności : 0 ÷ 2000,0 mS/cm - dokładność : do 19,999 mS/cm ±0,1%, , od 20.00 mS/cm ±0,25 % - w zestawie czujnik temperatury z rezystorem Pt-1000S i czujnik przewodności: - zakres pomiarowy: 0 ÷ 400 mS/cm - stała K: 0,45 ±0,05cm-1 - zakres temperatury: 0 ÷ 60 °C - minimalna głębokość zanurzenia: 30 mm - średnica korpusu: 12,0 mm ±0,5 mm - długość bez oprawki: 120 mm ±5 mm - długość kabla: ok. 1 m - materiał korpusu: PCV - złącze: BNC-50 Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 12. | Titrator automatyczny - titrator z elektrodą pH, kablem, mieszadłem magnetycznym, butelką, biuretą 20ml, zestawem buforów i statywem; - wzory przeliczeniowe w standardzie; - miareczkowanie do punktu końcowego (EP) – kwasowość i azot Kjeldahla lub równoważnikowego (EQ) – np. oznaczanie chlorków lub miareczkowanie manualne; - miareczkowanie dynamicznie lub w sposób liniowy ze stałą, zadaną dozą titranta; - możliwość przejścia na miareczkowanie "ręczne" przez obsługującego; - wbudowane funkcje do okresowego sprawdzania poprawności dozowania zainstalowanej biurety zgodnie z normą EN ISO 8655/ 6; - typowe aplikacje: zawartość soli w żywności (ser, sos sojowy, keczup), kwasowość w winie i napojach, azot Kjeldahla; - możliwość transferu danych na pamięć USB w formie plików PDF lub CSV; - biureta wykonana ze szkła borokrzemowego DURAN, odpornego na UV; - wyświetlacz graficzny TFT z podświetleniem; - mieszadło magnetyczne do objętości 500 ml, z regulacją obrotów 0-1000 obr/min; - 2xRS232, 2xUSB; - zakres pomiarowy pH: 0,00 … 14,00; - zakres pomiarowy mV: -1400 … +1400; - zakres pomiarowy temperatury: -30 … +115 °C; - przyłącze elektrody DIN lub BNC; - przyłącze do czujnika temperatury Pt 1000; - przyłącze do klawiatury; - przyłącze do mieszadła; - kalibracja pH 2-punktowa, wybór 8 buforów wg DIN z pamięci ; - wężyki z FEP odpornego na UV; - obudowa z PP i poliflamu; - elektrozawór wykonany z PTFE/ETFE; - zasilanie: 230 V/ 50 Hz; - objętość biurety: 20 ml; - prędkość dozowania: max 100 ml/min (z biuretą 50 ml); - prędkość napełniania: regulowana od 30s do 999 s; - zakres wyświetlacza: 0000,000 … 9999,999 ml; - rozdzielczość: 0,005-0,025 ml (zależnie od biurety); - dokładność: 0,1%. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 13. | Polarymetr kołowy - zakres pomiarowy kąta skręcania ± 180°; - dokładność odczytu nie gorsza niż 0,05%; - podziałka o dokładności co najmniej 1°; - powiększenie 4x; - źródło światła: lampa LED 590 nm (odpowiednik lampy sodowej); - rurki polarymetryczne 100 i 200 mm (po jednej w komplecie). Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 14. | Wirówka laboratoryjna - rotor na 12x probówki 1,5/2,0ml; - czytelny i jasny wyświetlacz LCD; - cyfrowa regulacja czasu i prędkości jednym pokrętłem; - opcja szybkiego zwirowania; - bezszczotkowy, cichy silnik; - system wentylacji komory wirowania zapobiegający przegrzewaniu się próbek podczas długich wirowań; - prędkość wirowania 200 – 15500rpm (do 16100 xg); - pojemność 12 x probówki 1,5/2,0ml lub 12x 0,5 lub 12 x 0,2ml; - max prędkość osiągana w 12 sek, hamowanie do 0rpm w 10 sek; - czas pracy 20sek – 99min lub tryb pracy stałej; - parametry elektryczne: 115/230V, 50-60Hz; - wymiary (S x G x W): nie więcej niż 22 x 27 x 15 cm; - waga: max. 4,8 kg. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 15. | Łaźnia wodna z termostatem Peltiera - zakres temp. 8-35oC; - dokładność temperatury: ± 0.2°C; - pojemność zbiornika: 100 ml; - maksymalna szybkość przepływu czynnika chłodzącego: 20 litrów/godz.; - ciśnienie pompy: 20 mBar; - wyświetlacz: LCD; - złącze: RS232; - wymiary zewn. nie większe niż 12x20x15cm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 16. | Waga analityczna - zakres ważenia: do 220g; - odczyt : Odczyt: 0,0001g; - przedział weryfikacji: 0,001g; - powtarzalność (STDEV): 0,0001g; - liniowość: 0,0002g; - czas stabilizacji: 3s; - dryft temp. czułości: (PPM/K) +/- 3; - tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe; - szalka ze stali nierdzewnej: 90mm; - zakres tary: do pełnego zakresu przez odejmowanie; - zasilanie: 100-240v-200mA 50-60Hz, 12-18VA; - wymiary: nie więcej niż 201x317x303mm; - komunikacja: RS 232; - waga netto: max. 4,5kg; - wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem; - konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej; - szklana szafka przeciwpodmuchowa z przesuwnymi drzwiczkami górnymi i zdejmowanymi drzwiczkami; - wbudowany hak do ważenia podszalkowego; - zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; - blokada kalibracji; - kalibracja wewnętrzna; - legalizowana; - cechy konstrukcyjne: filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 17. | Fluorymetr - zakres pomiarowy emisji: 200 do 900 nm; - filtr wzbudzenia: 365nm; - lampa ksenonowa: 150W; - dokładność długości fali: ±1nm; - czułość dla ramanowskiego pasma wody S/N ≥150; - skanowanie spektrum emisji w 10 krokach; - w komplecie z dwoma kuwetami 10mm, oprogramowaniem do PC. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 16. Wyposażenie Laboratorium Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Statyw do elektrod pomiarowych (pH) - statyw samopoziomujący przeznaczony jest do utrzymywania w pionie elektrod i czujników stosowanych podczas pomiarów pH, przewodności lub jonometrycznych oraz innych pomiarów fizykochemicznych; - uchwyt statywu umożliwiający zamontowanie do 3 elektrod o średnicy korpusu 12 mm z oprawkami kabla o średnicy 16 mm oraz jednego czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm; - długość obydwu ramion po 20 cm; - elektrody wsuwane od góry i opierające się nasadkami o wycięcia w statywie; - obciążona żeliwną wkładką podstawa zapewniająca stabilność statywu, a tym samym bezpieczne użytkowanie elektrod; - duży zakres ruchu w pionie, znaczny zasięg ramienia i możliwość jego obrotu o 360 stopni. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 10 |  |  |
| 2. | Pehametr - prosty przyrząd terenowo-laboratoryjny w komplecie z elektrodą do pomiaru pH; - elektroda zespolona powinna posiadać odporny mechanicznie i chemicznie korpus epoksydowy; - możliwość mierzenia pH, potencjału redox i temperatury; - wyświetlacz umożliwiający obserwację wybranej funkcji oraz temperatury; - kalibracja elektrody pH w 1 do 3 stałych punktach (4,00, 7,00, 9,00 pH); - pamięć wewnętrzna do 50 wyników; - zakres: 0,00 ÷ 14,00 pH; ± 1999 mV; -50,0 ÷ 199,9 °C; - rozdzielczość nie gorsza niż: 0,01 pH; 1 mV; 0,1 °C; - dokładność nie gorsza niż: (± 1 cyfra) ±0,01 pH; ±1 mV; ±0,1 °C; - kompensacja temperatury: 5 ÷ 110 °C; - impedancja wejściowa: >1012Ω dla pH; >1012Ω dla Redox/mV; - zasilanie: bateria 9 V (dla pH); zasilacz 12 V / 100 mA (w opcji) (dla Redox/mV); - masa: nie większa niż 210 g; - wymiary: nie większe niż: L=149, W=82, H=22 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 9 |  |  |
| 3. | Mieszadło magnetyczne - maks. objętość mieszanej cieczy (H₂O) 5000 mL; - zakres prędkości 100 – 1000 obr./min; - polimerowa biała obudowa. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 8 |  |  |
| 4. | Waga analityczna - zakres ważenia : do 1600g; - odczyt : Odczyt : 0,01g; - przedział weryfikacji : 0,1g; - powtarzalność (STDEV ) : 0,01g; - liniowość : 0,02g; - czas stabilizacji : 1s; - dryft temp. czułości : (PPM/K) +/- 6; - tryby pracy : ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe; - szalka ze stali nierdzewnej : 180mm; - zakres tary : do pełnego zakresu przez odejmowanie; - zasilanie : 100-240v-200mA 50-60Hz, 12-18VA; - wymiary: nie więcej niż 201x317x93mm; - komunikacja : RS 232; - waga netto: max. 3,5kg; - wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem; - konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej; - wbudowany hak do ważenia podszalkowego; - zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; - blokada kalibracji; - kalibracja wewnętrzna; - legalizowana; - cechy konstrukcyjne: filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia/niedociążenia, wskaźnik stabilności. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 5. | Statyw laboratoryjny statyw laboratoryjny 750mm x 12mm , podstawa 300x150mm |  | sztuka | 11 |  |  |
| 6. | Łącznik uniwersalny & obrotowy łącznik uniwersalny i obrotowy 3-16mm |  | sztuka | 50 |  |  |
| 7. | Pierścień do statywu, stal SS pierścień do statywu, stal SS,  wewn.50,  zewn. 65mm |  | sztuka | 30 |  |  |
| 8. | Łapa Al łapa Al., rozpiętość 35-100mm |  | sztuka | 30 |  |  |
| 9. | Statyw uniwersalny na probówki statyw uniwersalny na probówki, śred. 16mm, metalowy |  | sztuka | 25 |  |  |
| 10. | Eksykator eksykator D1=210mm, D2=140mm |  | sztuka | 8 |  |  |
| 11. | Dozownik butelkowy 25 ml - zakres: 2,5-25 mL; - nastawa 0,2mL; - szybka i łatwa nastawa objętości konstrukcja tłoka umożliwia dozowanie bez użycia siły; ochronny kapturek zapobiega kontaktowi z odczynnikiem; łatwy do założenia i ściągnięcia adapter umożliwiający pracę ze standardowymi gwintami GL25, GL28, GL32, GL38, GL45. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 12. | Dozownik butelkowy 5 ml - zakres: 0,5-5 mL; - nastawa 0,1mL; - szybka i łatwa nastawa objętości konstrukcja tłoka umożliwia dozowanie bez użycia siły; ochronny kapturek zapobiega kontaktowi z odczynnikiem; łatwy do założenia i ściągnięcia adapter umożliwiający pracę ze standardowymi gwintami GL25, GL28, GL32, GL38, GL45. |  | sztuka | 4 |  |  |
| 13. | Biureta elektroniczna - biureta wyposażona w duży i czytelny wyświetlacz cyfrowy, liczne zawory, teleskopową rurkę do napełniania oraz okienko, które przy miareczkowaniu substancji wrażliwych na światło można wymienić na oranżowe; - biureta dostarczana z teleskopową rurką do napełniania, rurką wypływową, 2 bateriami, 3 adapterami 2 barwnymi okienkami; - pojemność: 25 mL A ≤ ± [%]: 0,07 CV ≤ [%]: 0,03 |  | sztuka | 2 |  |  |
| 14. | Łaźnia wodna - urządzenie powinno posiadać wyświetlacz LED; - pojemność zbiornika nie mniejsza niż 19L; - moc grzania nie mniej niż 1400W; - zakres pracy: + 5 pow. temp. otoczenia do 105°C; - rozdzielczość temperatury: nie gorzej niż 0.1 °C; - stabilność temperatury: nie gorzej niż 0.6°C; - łaźnia wyposażona w alarm sygnalizujący o brak wody; - łaźnia powinna być wyposażona w obudowę i wannę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz spust wody; - łaźnia powinna być wyposażona w pokrywę z min 6 otworami o średnicy 100 mm wraz z krążkami redukcyjnymi oraz regulowaną półką perforowaną; - łaźnia powinna być wyposażona w wannę o wymiarach nie mniejszych niż: 500 x 300 x 150 mm; - wymiary zewnętrzne: nie większe niż: 550 x 330 x 300 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 15 | Suszarka laboratoryjna - pojemność komory: max. 32L; - wymiary wewnętrzne: nie więcej niż 400x320x250mm; - wymiary zewnętrzne: nie więcej niż 590x630x520mm; - naturalny obieg powietrza; - zakres temperatury pracy: +5°C powyżej temperatury otoczenia … +300°C; - regulacja temperatury co 0,1oC; - wnętrze komory ze stali nierdzewnej 0H18N9; - obudowa ze stali nierdzewnej strukturalnej; - układ grzewczy, elektryczny; - zabezpieczenie przed przegrzaniem klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880; - mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu; - ustawienie opóźnienia startu pracy urządzenia; - regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury lub praca ciągła; - podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia; - sygnalizacja dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury; - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury; - kontrola zaniku napięcia; - zegar czasu rzeczywistego; - alarm dźwiękowy; - interfejs LAN oraz USB; - póki druciane ze stali nierdzewnej: 1; - maksymalne obciążenie półki : 10kg; - maksymalne obciążenie urządzenia: 30kg; - moc znamionowa 1200W; - waga urządzenia: 35kg; - instrukcja obsługi i eksploatacji w języku polskim; - otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika; - pamięć wyników pomiarowych; - sygnalizacja otwartych drzwi; - zamknięcie na klucz; - zasilanie 230V, 50Hz. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 17. Wyposażenie Laboratorium Chemii Fizycznej

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Mieszadło laboratoryjne magnetyczne z ogrzewaniem - maks. objętość mieszanej cieczy H₂O: 5 L; - zakres prędkości: 100 – 1500 obr/min; - zakres temperatury: 50...500°C; - moc grzewcza: 250 W; - moc silnika (wejście/wyjście): 15/1,5 W; - materiał płyty: szklano-ceramiczny lub stal nierdzewna; - wymiary płyty: nie więcej niż 100×100 mm; - wymiary – (szer. x gł. x wys.): nie więcej niż 150×260×105 mm; - waga: nie więcej niż 3 kg. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Zasilacz laboratoryjny jednokanałowy - napięcie wyjściowe: 0-30V; - prąd wyjściowy: 5A; - wyświetlacz cyfrowy napięcia i natężenia prądu, co najmniej 4 cyfry; - parametry regulacji: - napięcie wyjściowe: od 0 do 30V z dokładnością od 0.01V; - dokładność napięciowa: +- 0.02V; - stabilność napięciowa: <0.01%+3mV; - stabilność obciążenia: <0.01%+3mV; - napięcie szumów: <0.1% Vrms; - współczynnik temperatury: <300PPM/oC; - parametry prądowe: - prąd wyjściowy: od 0 do 5A z rozdzielczością 0.0001A; - dokładność prądowa: +- 0.0001A; - dokładność do 0.045A; 0.0001-0.0450A+-0.0001A; - dokładność do 0.45A; 0.045-0.45 +-0.001A; - dokładność do 5A; 0.45-5A +- 0.01A; - stabilizacja prądowa: <0.1%+3mA; - stabilizacja obciążenia: <0.1%+3mA; - falowania napięcia szumów; <1% Vrms; - parametry odcięcia prądu OCP; - wartość prądu w OCP: 0-5A dokładność +- 0.01A. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 4 |  |  |
| 3. | Refraktometr laboratoryjny - zakres pomiaru: 1.3000-1.7000nD; 0-95 % Brix. - dokładność: 0.0002 nD; 0.1 % Brix. - podziałka: 0.0005 nD; 0.1 % Brix. - wbudowany termometr elektroniczny -40 do 120°C. - oświetlenie LED 590nm. - możliwość termostatowania. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Termometr precyzyjny elektroniczny - zakres: −50…+200 °C; - dokładność: ±2,0±1,0 (20…120) °C; - rozdzielczość: 0,1 °C; - sonda: szpiczasta końcówka 190×20 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 10 |  |  |
| 5. | Laboratoryjny pehametr/miliwoltomierz elektrodą i wyposażeniem - prosty przyrząd terenowo-laboratoryjny w komplecie z elektrodą do pomiaru pH; - elektroda zespolona powinna posiadać odporny mechanicznie i chemicznie korpus epoksydow;y - możliwość mierzenia pH, potencjału redox i temperatury; - wyświetlacz umożliwiający obserwację wybranej funkcji oraz temperatury; - kalibracja elektrody pH w 1 do 3 stałych punktach (4,00, 7,00, 9,00 pH); - pamięć wewnętrzna do 50 wyników; - zakres: 0,00 ÷ 14,00 pH; ± 1999 mV; -50,0 ÷ 199,9 °C; - rozdzielczość nie gorsza niż: 0,01 pH; 1 mV; 0,1 °C; - dokładność nie gorsza niż: (± 1 cyfra) ±0,01 pH; ±1 mV; ±0,1 °C; - kompensacja temperatury: 5 ÷ 110 °C; - impedancja wejściowa: >1012Ω dla pH; >1012Ω dla Redox/mV; - zasilanie: bateria 9 V (dla pH); zasilacz 12 V / 100 mA (w opcji) (dla Redox/mV); - masa: nie większa niż: 210 g; - wymiary: nie większe niż: L=149, W=82, H=22 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 4 |  |  |
| 6. | Elektroda zespolona do pomiaru pH - zakres pomiarowy: od 0 do 14 pH; - zakres temperatury pracy: od 0 do 50 oC; - punkt zerowy: 7.0 ± 0.3 pH (± 17,5 mV w 20 0C); - typ łącznika / membrana: ceramiczny / szklana; - elektrolit: żel 3,3 M KCl; - impedancja: < 120 MΏ (25 oC); - średnica korpusu: 12 mm ± 0,5 mm; - długość bez oprawki: 140 mm ± 5 mm; - minimalna głębokość zanurzenia: 30 mm; - maksymalna głębokość zanurzenia: 105 mm; - materiał korpusu: poliwęglan; - długość kabla: ok 1 m; - złącze BNC-50. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 8 |  |  |
| 7. | Statyw do elektrod zespolonych - statyw samopoziomujący przeznaczony do utrzymywania w pionie elektrod i czujników stosowanych podczas pomiarów pH oraz innych pomiarów fizykochemicznych; - uchwyt statywu umożliwiający zamontowanie do min 2 elektrod oraz jednego czujnika temperatury; - długość obydwu ramion po 20 cm; - obciążona podstawa ma zapewnia stabilność statywu.; - możliwość obrotu ramienia o 360 stopni. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 8 |  |  |
| 8. | Mieszadło magnetyczne - maks. objętość mieszanej cieczy H₂O: 5 L; - zakres prędkości: do 1100 obr/min; - pobór mocy: 0,6 W; - materiał płyty: stal nierdzewna lub Technopolimer; - wymiary: szer. x gł. x wys. nie więcej niż 120×145×50 mm; - waga: nie więcej niż 0,5 kg. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 8 |  |  |
| 9. | Lampa analityczna UV - dwie długość fali 254 i 365 nm, przełącznik długości fali; - moc nie niższa od 4 W, wymiary filtra 95x45 mm; - zasilanie 230 V; - w komplecie z metalowym statywem o regulowanej wysokości w zakresie 50-270mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Lampa Wooda UV - długość fali 254 nm; - wyposażona w lupę; - 4 świetlówki UV o łącznej mocy 15W; - wymiary: max. 290 x 170 x 50 mm; - wymiary lupy: max. 97 x 48 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Suszarka z naturalnym obiegiem powietrza - zakres temperatury: +50...300°C; - pojemność: 56 L; - obieg powietrza: naturalna konwekcja; - ilość półek: 2; - maksymalne obciążenie na półkę: 25kg; - wymiary wew. - szer. x gł. x wys. max. 400×360×390mm; - wymiary zew. - szer. x gł. x wys. max. 590×600×700 mm; - moc znamionowa: nie mniejsza niż 1700W; - waga: nie większa niż 52kg; - przestrzenna zmienność temperatury: nie większa niż ±3,3 at 150 °C; - fluktuacja temperatury: nie większa niż ±0,4 at 150 °C. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 12. | Wytrząsarka - wytrząsarka orbitalna mini; - amplituda: 3mm; - prędkość obrotowa: 100 – 1200obr/min; - typ ruchu: orbitalny; - dokładność prędkości: ±2 %; - moc: nie mniej niż 25W; - platforma: szer. x gł. max. 222×298 mm; - wymiary: - szer. x gł. x wys. max. 280×430×100 mm; - waga nie więcej niż 10kg; - max. obciążenie do 3,6kg; - w komplecie 12 sztuk (po 6 sztuk na wytrząsarkę). Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 13. | Waga laboratoryjna precyzyjna - maksymalna nośność: 220 g; - odczyt: 0,001 g; - rozmiar szalki: nie więcej niż 120 mm; - adjustacja wewnętrzna: tak, półautomatyczna; - osłona przeciwwiatrowa: w zestawie; - komunikacja: RS232; - osłona ochronna: nie; - zalegalizowana: nie; - masa netto: nie więcej niż 4,5 kg; - konstrukcja szalki: stal nierdzewna; - zasilanie: AC adapter (w zestawie); - czas stabilizacji: 2 s; - zakres tary: w całym zakresie ważenia. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 4 |  |  |
| 14. | Waga laboratoryjna techniczna - maksymalna nośność: nie mniej niż 8 200 g; - odczyt: 0,1 g; - rozmiar szalki: nie więcej niż 195 mm x 175 mm; - adjustacja wewnętrzna: tak – automatyczna; - komunikacja: RS232 (w zestawie); USB; Host USB; - osłona ochronna: w zestawie; - zalegalizowana: nie dotyczy; - masa netto: nie więcej niż 3,8 kg; - konstrukcja szalki: stal nierdzewna; - zasilanie: AC adapter (w zestawie); - czas stabilizacji: 1,5 s; - zakres tary: w całym zakresie ważenia. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 15 | Konduktometr przenośny - przyrząd przenośny; - kalibracja przewodności w 1 punkcie przez wprowadzenie stałej K lub w roztworze wzorcowym; - automatyczne wyłączanie zabezpieczające przed rozładowaniem baterii; - zakres: 0 ÷ 199,9 mS/cm; - 4 podzakresy – autorange; - dokładność (± 1 cyfra): ±0,25%*; - kompensacja temperatury: -5 ÷ 70 °C; - współczynnik α stały 2%/°C; - stała K 0,010 ÷ 1,999 cm-1; - w zestawie czujnik konduktometryczny. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 4 |  |  |
| 16. | Spektrofotometr VIS - system optyczny: jedno wiązkowy; - lampa: halogenowa wolframowa; - detektor: fotodioda Si; - zakres długości fali: 325-1000nm; - szerokość pasma: 4nm; - światło rozproszone: ≤ 0,3%; - zakres fotometryczny: 0-200% T,-0.3-3.0A, 0-9999C; - dokładność długości fali nie gorsza niż: ± 2 nm; - dokładność fotometryczna nie gorsza niż: ≤ ± 0.5% T lub 0.005A λ 1A; - stabilność nie gorsza niż: 0.002A / h @ 500nm; - pamięć: 200 wyników i 200 krzywych standardowych; - interfejs: USB, szeregowy; - zasilanie: AC 230V, 50/60Hz; - gniazdo na kuwety prostokątne: zmieniacz 4 x 10 mm; - waga: max 12 kg; - zakres dostawy: urządzenie główne, 4 szklane kuwety 10mm, pokrywa przeciw kurzowa. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 1000 godzin dla lampy |  | sztuka | 4 |  |  |
| 17. | Spektrofotometr UV-VIS - system optyczny: jednowiązkowy; - lampa: halogenowa i deuterowa; - zakres długości fali: co najmniej 190-1100nm; - szerokość pasma: 4nm; - światło rozproszone: ≤ 0,05% T λ 220 nm & 360 nm; - zakres fotometryczny: 0-200% T, -0,3.+3,0 A, 0-9999C; - dokładność długości fali: nie gorsza niż +/- 0,5nm; - dokładność fotometryczna: nie gorsza niż ≤ 0,5% T or 0,005 A 1 A; - stabilność: 0,002 A/h λ 500 nm; - pamięć: 200 wyników i 200 krzywych standardowych; - język: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański; - wyświetlacz: 128 × 64 punktów LCD; - praca w trybach absorbcji, transmitancji, stężenia, pomiary kinetyczne; - trzy metody dopasowania krzywej wzorcowej: liniowa z przejściem przez zero, liniowa i kwadratowa; - możliwość użycia do 20 roztworów wzorcowych w celu utworzenia nowej krzywej oraz możliwość wpisania współczynnika, w celu utworzenia krzywej wzorcowej; - możliwość wyboru interwałów czasowych (0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 30,0 lub 60 sekund); - możliwość wyboru różnych trybów fotometrycznych wyświetlania krzywej (transmitancja – czas i absorbancja – czas); - możliwość wyboru interwału skanowania (0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 i 5,0 nm); - możliwość wyboru trybu fotometrycznego w celu wyświetlenia widma (długość fali – transmitancja, długość fali – absorbancja); - automatyczne tworzenie listy pików; - wygładzanie matematyczne; - możliwość wykonywania pomiaru jednocześnie przy 20 długościach fali; - możliwość ustawienia długości fali, przy której zmienia się źródło światła (lampa W, lampa D2 lub przełączanie automatyczne); - gniazdo na kuwety prostokątne: zmieniacz 4 x 10 mm z możliwością rozbudowy do 100mm; - interfejs USB, szeregowy 16 pinów; - zasilanie AC 230V, 50/60Hz; - zakres dostawy: urządzenie główne, 4 szklane kuwety 10mm, 2 kuwety kwarcowe 10mm, kabel USB ,cztero-pozycyjny zmieniacz do kuwet 10mm, instrukcja obsługi w języku polskim, pokrywa przeciw kurzowa, oprogramowanie do PC na CD. Gwarancja 2 lata na urządzenie, 1000 godzin dla lampy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 18. | Refraktometr cyfrowy do pomiaru zawartości cukru - automatyczna kompensacja temperatury; - dokładność: ±0,0003 nD ; ±0,2 °Bx; - rozdzielczość; 0,1 °Bx ; 0,0001 nD; - gramatura: nie mniej niż 85 g; - zakres nie węższy niż: 0 − 54 °Bx. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 19. | Polarymetr kołowy - zakres pomiarowy kąta skręcania ± 180°; - dokładność odczytu nie gorsza niż 0,05%; - podziałka o dokładności co najmniej 1°; - powiększenie 4x; - źródło światła: lampa LED 590 nm (odpowiednik lampy sodowej); - rurki polarymetryczne 100 i 200 mm (po jednej w komplecie). Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 20. | Nefelometr - zakres 0,01 - 1100 NTU; - pomiar nefelometryczny zgodnie z EN ISO 7027 w świetle podczerwonym IR-LED (860nm) pod kątem 90°; - pomiar mętności cieczy bezbarwnych i kolorowych; - podświetlany wyświetlacz LCD; - praca z kuwetami okrągłymi Ø24mm; - wbudowany zegar czasu rzeczywistego; - wymiary: nie więcej niż 110 x 55 x 190 mm; - zasilanie bateryjne 9V; - w zestawie 4 wzorce nefelometryczne, 2 kuwety, kabel USB. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 2 |  |  |
| 21. | Wytrząsarka vortex - typ ruchu: orbitalny; - amplituda: 4,5 mm; - zakres prędkości do 2800 obr/min; - maksymalna objętość: 50 ml; - moc silnika: wejście/wyjście nie mniejsza od 1,2/0,8W. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 22. | Titrator automatyczny - titrator z elektrodą pH, kablem, mieszadłem magnetycznym, butelką, biuretą 20ml, zestawem buforów i statywem; - wzory przeliczeniowe w standardzie; - miareczkowanie do punktu końcowego (EP) – kwasowość i azot Kjeldahla lub równoważnikowego (EQ) – np. oznaczanie chlorków lub miareczkowanie manualne; - miareczkowanie dynamicznie lub w sposób liniowy ze stałą, zadaną dozą titranta; - możliwość przejścia na miareczkowanie "ręczne" przez obsługującego; - wbudowane funkcje do okresowego sprawdzania poprawności dozowania zainstalowanej biurety zgodnie z normą EN ISO 8655/ 6; - typowe aplikacje, np.: zawartość soli w żywności (ser, sos sojowy, keczup), kwasowość w winie i napojach, azot Kjeldahla; - możliwość transferu danych na pamięć USB w formie plików PDF lub CSV; - biureta wykonana ze szkła borokrzemowego DURAN, odpornego na UV; - wyświetlacz graficzny TFT z podświetleniem; - mieszadło magnetyczne do objętości 500 ml, z regulacją obrotów 0-1000 obr/min; - 2xRS232, 2xUSB; - zakres pomiarowy pH: 0,00 … 14,00; - zakres pomiarowy mV: -1400 … +1400; - zakres pomiarowy temperatury: -30 … +115 °C; - przyłącze elektrody DIN lub BNC; - przyłącze do czujnika temperatury Pt 1000; - przyłącze do klawiatury; - przyłącze do mieszadła; - kalibracja pH 2-punktowa, wybór 8 buforów wg DIN z pamięci; - wężyki z FEP odpornego na UV; - obudowa z PP i poliflamu; - elektrozawór wykonany z PTFE/ETFE; - zasilanie: 230 V/ 50 Hz; - objętość biurety: 20 ml ; - prędkość dozowania: max 100 ml/min (z biuretą 50 ml;) - prędkość napełniania: regulowana od 30s do 999 s; - zakres wyświetlacza: 0000,000 … 9999,999 ml; - rozdzielczość: 0,005-0,025 ml (zależnie od biurety); - dokładność: 0,1%. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 23. | Miernik uniwersalny - pomiar napięcia stałego i przemiennego w zakresie do 1000 V; - pomiar prądu stałego i przemiennego do wartości co najmniej 10 A; - pomiar rezystancji w zakresie co najmniej 100 mΩ … 66 MΩ; - pomiar pojemności w zakresie co najmniej 1 pF…40 mF z korekcją zera; - pomiar temperatury termoparą typu „K” (NiCr-Ni) w zakresie 0…1300°C; - test polaryzacji diod i ciągłości obwodu z opcją sygnalizacji akustycznej; - rozdzielczość wyświetlacza 3,5 cyfry; - rezystancja wejściowa co najmniej 10 MΩ. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 6 |  |  |
| 24. | Łaźnia wodna z cyrkulacją - objętość łaźni nie mniej niż 5L; - zakres temperatury pracy: nie mniejszy niż od +20 do +100 °C; - stabilność temperatury nie gorsza niż ±0,05°C; - moc grzejna nie mniej niż 1300W; - łaźnia powinna być wyposażona w zbiornik ze stali nierdzewnej odpornej na korozję; - łaźnia powinna być dostarczona z pokrywa; - wydajność pompy nie gorsza niż 15L/min; - otwór wanny nie mniejszy niż: szer. x dł. 130 x 150 mm; głębokość nie mniej niż 200 mm; - przyłącza do pompy M16x1; - wymiary: nie większe niż szer. x dł.: 240 x 450 mm; wysokość 500mm; - ciężar nie większy niż 10kg. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 25. | Łaźnia wodna z ogrzewaniem i chłodzeniem - objętość łaźni nie mniej niż 6L; - zakres pracy temperatury: nie gorzej niż -20°C do +150°C; - dokładność pomiaru temperatury nie gorsza niż: 0.1 °C; - stabilność temperatury nie gorsza niż ±0.07°C; - łaźnia powinna być wyposażona w pompę cyrkulacyjną o przepływnie nie gorszym niż 11 l/min oraz ciśnieniu nie gorszym niż 120 mbar; - przyłącza pompy M16x1; - wymiary nie większe niż szer. x dł. x wys.: 230 x 400 x 650 mm; - dostarczane z pokrywą zbiornika, pętlą bypass, adapterami do węży 47, 63 i 95 mm, adapterem ¼ "do M16. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 26. | Tester multiparametrowy - zakres pomiaru pH: 2,000...+19,999; - rozdzielczość pomiaru pH: 0,1/0,01/0,001 (do wyboru); - dokładność pH: ±0,1/±0,01/±0,005; - kalibracja pH: do 5 punktów; - zakres pomiaru nie gorszy niż: ±1200,0/±2500 mV; - rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż: 0,1/1 mV; - dokładność: ±0,3/±1 mV; - przewodność – zakres; 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm; - przewodność - rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż: 0,1 µS/cm; - przewodność – dokładność: ±0,5%; - przewodność – kalibracja: 1 punkt; - zakres oporności nie gorszy niż: 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm; - dokładność oporności: ±0,5%; - zasolenie-zakres: 0,00 - 70 ppt; - TDS – zakres; 0 - 1999 mg/l / 2,00 - 19,99 g/l / 20,0 - 199,9 g/l; - TDS – rozdzielczość: 1 mg/l / 0,01 g/l / 0,1 g/l; - koncentracja tlenu rozpuszczonego: 0,00 - 20,00; 0,0 - 90,0 mg/L; - rozdzielczość pomiaru: 0,1%; 0,01 mg/L (w zależności od sensora); - DO - % Nasycenie: 0,0 - 200,0; 0 - 600 (w zależności od sensora); - dokładność: ±0,5% (dla temp. w zakresie 5...30 °C); - zakres temperatury (°C): Auto: −5,0...+105,0; manual: −25...+130; - rozdzielczość temperatury pomiaru: 0,1/1 °C; - dokładność temperatury nie gorsza niż ±0,2°C; - kompensacja temperatury: Automatic/manual; - gniazdo elektrody: BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO; - komunikacja z komputerem: USB; - zasilanie sieciowe i bateryjne. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 18. Wyposażenie Pracowni Dyplomowych

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Pracowni Dyplomowej p. 111, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Membranowa pompa próżniowa z wyposażeniem - membranowa pompa próżniowa bezolejowa; - pompa powinna generować niski poziom pulsacji i wibracji; - prędkość przepływu nie mniej niż: 18L/min; - próżnia końcowa nie gorzej niż: 20 mbar/0.29 psi; - manualny kontroler; - w zestawie 2 m węża próżniowego. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Suszarka/cieplarka - zakres temperatury: 50...300 °C; - pojemność nie większa niż: 112 L; - obieg powietrza: wymuszona konwekcja; - ilość półek: 2; - maksymalne obciążenie na półkę: 25 kg; - minimalne wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys. 460×450×540 mm; - maksymalne wymiary zewnętrzne - szer. x gł. x wys. 650×700×850 mm; - moc znamionowa: 2500 W; - waga nie większa niż: 66 kg. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Precyzyjna pompa perystaltyczna - liczba rolek: 12; - liczba kanałów: 2; - szybkość obrotów w zakresie nie mniejszym niż 0,1-160 obrotów/ min; - szybkość przepływu na kanał w zakresie co najmniej 0,0001-38 ml/min; - możliwość wykorzystania węży o średnicy wewnętrznej w zakresie co najmniej 0,13-3,17 mm; - sterowanie z dotykowego panelu cyfrowego lub zdalne; - możliwość zdalnego sterowania pompą: RJ45 Ethernet, USB, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, start/stop, kierunek. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Pompy pulsowe - Elektromagnetyczna pompa pulsowa (solenoid self priming micro pump) 20 l - nominalna objętość: 20 l; - napięcie 12 VDC; - pompka z diafragmą; - wykonane z materiału: PPS- korpus, EPDM- diafragma i zawór zwrotny; - max. temperatura 70 oC; - maksymalne ciśnienie: 5 psi; - rozmiar portu ¼”-28 UNF. Oprzyrządowanie do pomp pulsowych: - złączka do wężyka 1/16” dostosowana do podłączenia wężyków o OD 1/16”, rozmiar gwintu ¼”-28 UNF (M) (opakowanie 10 sztuk); stożki do złączek dostosowane do podłączenia wężyków o OD 1/16” za pomocą złączek do wężyka (opakowanie 10 sztuk). |  | sztuka | 15 |  |  |
| 5. | Pompy pulsowe - Elektromagnetyczna pompa pulsowa (solenoid self priming micro pump) 40 l - nominalna objętość: 40 l; - napięcie 12 VDC; - pompka z diafragmą; - wykonane z materiału: PPS- korpus, EPDM- diafragma i zawór zwrotny; - max. temperatura 70 oC; - maksymalne ciśnienie: 5 psi; rozmiar portu ¼”-28 UNF. |  | sztuka | 3 |  |  |
| 6. | Pompy pulsowe - Elektromagnetyczna pompa pulsowa (solenoid self priming micro pump) 50 l - nominalna objętość: 50 l; - napięcie 12 VDC; - pompka z diafragmą; - wykonane z materiału: PPS- korpus, EPDM- diafragma i zawór zwrotny; - max. temperatura 70 oC; - maksymalne ciśnienie: 5 psi; - rozmiar portu ¼”-28 UNF. Oprzyrządowanie do pomp pulsowych: wężyk PTFE do pomp pulsowych (PTFE tubing), ID 1/32”, OD 1/16”, ciśnienie pracy: 370 psi (opakowanie zawierające ok. 7,6 m) |  | sztuka | 2 |  |  |
| 7. | Oscyloskop cyfrowy - 4 kanały wejściowe; - szerokość pasma do 250 MHz; - próbkowanie w czasie rzeczywistym nie gorsze niż 1GSa/s; - długość rekordu pamięci nie mniej niż 64k; - rozdzielczość przetwornika A/D nie gorsza niż 8 bitów; - rozdzielczość ekranu nie gorsza niż 800x480 pikseli; - wyświetlacz TFT 64 kolory; - możliwość operacji matematycznych na danych; - analiza widmowa FFT; - złącze USB, oprogramowanie do PC; - obsługa komend zdalnego sterowania SCPI; - dekodowanie magistral szeregowych RS232, UART, I2C, SPI, LIN, CAN; - wbudowany generator DDS. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Multimetr laboratoryjny - wyświetlacz 6,5 cyfry; - pomiar napięcia DC 200mV-1000V; - prąd DC 200µA-10A; - napięcie AC: True-RMS, 200mV ÷ 750V; - prąd AC: True-RMS, 200μA ÷ 10A; - rezystancja 2/4 przewodowa: 200Ω ÷ 100MΩ; - pojemność: 2nF ÷ 100mF; - test ciągłości: stały zakres 2kΩ; - test diody: zakres regulowany 0 ÷ 4V; - pomiar częstotliwości: 2Hz ÷ 1MHz; - temperatura: możliwość wykorzystania sensorów TC oraz RTD; - funkcje matematyczne: Max, Min, Średnia, Odchylenie Standardowe, dBm/dB, Pomiar Relatywny, Pass/Fail Histogram, Wykres Trendu, Linijka. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Źródło światła - Lampa deuterowa - zakres długości fal: 200 - 400 nm; - stabilność nie gorsza niż: < 1 mAU; - dryft nie większy niż: < 0.25% / h; - moc optyczna w światłowodzie nie niższa niż: 0.2 µWatt; - Lampa halogenowa - zakres długości fal: 400 - 2500 nm; - stabilność nie gorsza niż: < 1 mAU; - dryft nie większy niż: < 0.25% / h; - moc optyczna w światłowodzie nie niższa niż: 2 µWatt. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Spektrometr laboratoryjny - zakres 200-1100 nm; - szczelina 25µm; - rozdzielczość nie gorsza niż 1.4 nm; - rozdzielczość przetwornika A/D 16 bitów; - transmisja danych: USB, RS232. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 11. | Elektrody jonoselektywne zespolone Zestaw elektrod: - Elektroda kombinowana jonoselektywna azotanowa (NO3-) - elektroda powinna posiadać membranę wykonaną z PVC; - elektroda powinna pracować w zakresie stężeń nie mniejszym niż 7 x 10–6 to 1.0 M (0.5 to 62,000 ppm); - elektroda powinna pracować w zakresie temperaturowym nie mniejszym niż 0 °C – 50 °C; - elektroda powinna pracować w zakresie pH nie mniejszym niż 2,5 – 11; - elektroda powinna posiadać odporną obudowę epoksydową; - elektroda musi dać się podłączyć do miernika za pomocą złącz BNC; - w elektrodzie musi być możliwość uzupełnienia roztworu referencyjnego; - elektroda musi być wyposażona w przewód o długości nie mniejszej niż 100 cm; - długość elektrody nie może być mniejsza niż 110 mm; - średnica elektrody nie może być mniejsza niż 12 mm; - zewnętrzna komora odniesienia elektrody musi być wolna od srebra i odporna na zanieczyszczenia; - oporność elektrody nie może być większa niż 100 Mohm; - powtarzalność pomiarów za pomocą elektrody nie powinna być gorsza niż ±2%; - do elektrody powinno zostać dołączone opakowanie roztworu referencyjnego o objętości nie mniejszej niż 30 ml wraz z pipetą do napełniania; - Elektroda kombinowana jonoselektywna chlorkowa (Cl-) - elektroda powinna posiadać membranę półprzewodnikową; - elektroda powinna pracować w zakresie stężeń nie mniejszym niż 5 x 10–5 to 1.0 M (1.8 to 35,500 ppm); - elektroda powinna pracować w zakresie temperaturowym nie mniejszym niż 0 °C – 80 °C; - elektroda powinna pracować w zakresie pH nie mniejszym niż 2 – 12; - elektroda powinna posiadać odporną obudowę epoksydową; - elektroda musi dać się podłączyć do miernika za pomocą złącz BNC; - w elektrodzie musi być możliwość uzupełnienia roztworu referencyjnego; - elektroda musi być wyposażona w przewód o długości nie mniejszej niż 100 cm; - długość elektrody nie może być mniejsza niż 110 mm; - średnica elektrody nie może być mniejsza niż 12 mm; - zewnętrzna komora odniesienia elektrody musi być wolna od srebra i odporna na zanieczyszczenia; - oporność elektrody nie może być większa niż 1 Mohm; - powtarzalność pomiarów za pomocą elektrody nie powinna być gorsza niż ±2%; - do elektrody powinno zostać dołączone opakowanie roztworu referencyjnego o objętości nie mniejszej niż 30 ml wraz z pipetą do napełniania; - Elektroda kombinowana jonoselektywna fluorkowa (F-) - elektroda powinna posiadać membranę półprzewodnikową; - elektroda powinna pracować w zakresie stężeń nie mniejszym niż 1*10–6 M do nasycenia (0.02 ppm do nasycenia); - elektroda powinna pracować w zakresie temperaturowym nie mniejszym niż 0 °C – 80 °C; - elektroda powinna pracować w zakresie pH nie mniejszym niż 5 – 8; - elektroda powinna posiadać odporną obudowę epoksydową; - elektroda musi dać się podłączyć do miernika za pomocą złącz BNC; - w elektrodzie musi być możliwość uzupełnienia roztworu referencyjnego; - elektroda musi być wyposażona w przewód o długości nie mniejszej niż 100 cm; - długość elektrody nie może być mniejsza niż 110 mm; - średnica elektrody nie może być mniejsza niż 12 mm; - zewnętrzna komora odniesienia elektrody musi być wolna od srebra i odporna na zanieczyszczenia; - oporność elektrody nie może być większa niż w zakresie 150 - 200 kohm; - powtarzalność pomiarów za pomocą elektrody nie powinna być gorsza niż ±2%; - do elektrody powinno zostać dołączone opakowanie roztworu referencyjnego o objętości nie mniejszej niż 30 ml wraz z pipetą do napełniania; - Elektroda kombinowana jonoselektywna wapniowa (Ca+2) - elektroda powinna posiadać membranę wykonaną z PVC; - elektroda powinna pracować w zakresie stężeń nie mniejszym niż 5 x 10–6 to 1.0 M, (0.2 to 40,000 ppm); - elektroda powinna pracować w zakresie temperaturowym nie mniejszym niż 0 °C – 50 °C; - elektroda powinna pracować w zakresie pH nie mniejszym niż 3 – 10; - elektroda powinna posiadać odporną obudowę epoksydową; - elektroda musi dać się podłączyć do miernika za pomocą złącz BNC; - w elektrodzie musi być możliwość uzupełnienia roztworu referencyjnego; - elektroda musi być wyposażona w przewód o długości nie mniejszej niż 100 cm; - długość elektrody nie może być mniejsza niż 110 mm; - średnica elektrody nie może być mniejsza niż 12 mm; - zewnętrzna komora odniesienia elektrody musi być wolna od srebra i odporna na zanieczyszczenia; - oporność elektrody nie może być większa niż 100 Mohm; - powtarzalność pomiarów za pomocą elektrody nie powinna być gorsza niż ±4%; - do elektrody powinno zostać dołączone opakowanie roztworu referencyjnego o objętości nie mniejszej niż 30 ml wraz z pipetą do napełniania. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 12. | Tlenomierz - tlenomierz wodoszczelny i przenośny - funkcja: zawartość tlenu % w powietrzu - zakres: 0 ÷ 100 % - dokładność nie gorsza niż: ±0,2 % - funkcja: zawartość tlenu % w wodzie - zakres: 0 ÷ 199,9 % - dokładność nie gorsza niż: ±0,2 % - kompensacja temp.: 0 ÷ 40°C - funkcja: zawartość tlenu mg/l w wodzie - zakres: 0 ÷ 19,99 mg/l - dokładność nie gorsza niż: ±0,02 mg/l - kompensacja temp.: 0 ÷ 40°C - funkcja: temperatura (woda lub powietrze) - zakres: -50,0 ÷ 199,9 °C - dokładność nie gorsza niż: ±0,1 °C - zasilanie: bateria lub zasilacz: 12 V / 100 mA Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie Pracowni Dyplomowej p. 113, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Urządzenie flokulacyjne - urządzenie 6-stanowiskowe; - ustawianie jednej prędkości obrotowej w zakresie 10-300 min-1 dla wszystkich mieszadeł w krokach co 1 min-1; - ustawianie czasu mieszania w zakresie 0-999 min lub 0-99 h; - wyświetlacze LED dla prędkości i czasu; - regulacja wysokości mieszadeł; - objętość próbki do 1000 ml. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 14. | Mineralizator - zakres temperatury co najmniej 100-450°C; - zakres regulacji czasu 1-999 min; - możliwość ustawianie max 4 etapów czasowo-temperaturowych w każdym programie; - stabilność temp. przynajmniej ± 0.5°C; - moc grzejna co najmniej 1100W; - wyświetlacz LCD; - regulacja i odczyt temperatury z dokładnością nie gorszą niż 0.1°C; - jednoczesna liczba próbek 6x300ml; - w komplecie: kaseta na probówki, kolektor oparów, statyw dwupoziomowy montowany do mineralizatora, pompka wodna, 6 probówek 42x300mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 15 | Spektrofotometr - system optyczny jednowiązkowy; - lampa Halogenowa i deuterowa; - zakres długości fali co najmniej 190-1100nm; - szerokość pasma 4nm; - światło rozproszone ≤ 0,05% T λ 220 nm & 360 nm; - zakres fotometryczny 0-200% T, -0,3.+3,0 A, 0-9999C; - dokładność długości fali nie gorsza niż +/- 0,5nm; - dokładność fotometryczna nie gorsza niż ≤ 0,5% T lub 0,005A λ 1 A; - stabilność 0,002 A/h λ 500 nm; - pamięć 200 wyników i 200 krzywych standardowych; - instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim - wyświetlacz 128 × 64 punktów LCD; - praca w trybach absorbcji, transmitancji, stężenia, pomiary kinetyczne; - trzy metody dopasowania krzywej wzorcowej: liniowa z przejściem przez zero, liniowa i kwadratowa; - możliwość użycia do 20 roztworów wzorcowych w celu utworzenia nowej krzywej oraz możliwość wpisania współczynnika, w celu utworzenia krzywej wzorcowej; - możliwość wyboru interwałów czasowych (0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0; 30,0 lub 60 sekund); - możliwość wyboru różnych trybów fotometrycznych wyświetlania krzywej (transmitancja – czas i absorbancja – czas); - możliwość wyboru interwału skanowania (0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 i 5,0 nm); - możliwość wyboru trybu fotometrycznego w celu wyświetlenia widma (długość fali – transmitancja, długość fali – absorbancja); - automatyczne tworzenie listy pików; - wygładzanie matematyczne; - możliwość wykonywania pomiaru jednocześnie przy 20 długościach fali; - możliwość ustawienia długości fali, przy której zmienia się źródło światła (lampa W, lampa D2 lub przełączanie automatyczne); - gniazdo na kuwety prostokątne: zmieniacz 4 x 10 mm z możliwością rozbudowy do 100mm; - interfejs USB, szeregowy 16 pinów; - zasilanie AC 230V, 50/60Hz; - zakres dostawy: urządzenie główne, 4 szklane kuwety 10mm, 2 kuwety kwarcowe 10mm, kabel USB, cztero-pozycyjny zmieniacz do kuwet 10mm, pokrywa przeciw kurzowa, oprogramowanie do PC na CD. Gwarancja: 24 miesięcy (urządzenie), 1000 godzin dla lampy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 16. | Mętnościomierz laboratoryjny - przenośny miernik mętności; - źródło światła: lampa z włóknem wolframowym; - zakres pomiarowy: 0 - 1000 NTU; - dokładność nie gorsza niż: ± 2% odczytu plus błąd powodowany przez światło rozproszone; - kuwety: okrągłe 25 mm x 60 mm; - max. wilgotność pracy: 90 %; - metoda pomiarowa: oznaczanie współczynnika zmętnienia z użyciem sygnału rozproszenia padającego światła nefelometrycznego (90°) i sygnału rozproszenia światła przechodzącego; - objętość próbki: 15 mL; - podłączenie sieci: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz (z opcjonalnym modułem zasilania lub USB z zasilaniem); - powtarzalność: ± 1% odczytu lub 0,01 NTU, w zależności od tego, która wartość jest większa; - rodzaj zasilania: baterie; - stopień ochrony: IP67; - światło rozproszone: < 0,02 NTU; - tryb pomiaru: tryb zwykły (odczyt po naciśnięciu przycisku), Uśrednianie sygnału, Rapidly Settling Turbidity; - typ wyświetlacza: graficzny wyświetlacz LCD; - uśrednienie sygnału: możliwość włączenia lub wyłączenia; - waga nie większa niż: 0,53 kg bez baterii; - warunki przechowywania: -40 - 60 °C; - zapis danych: 500 rekordów; - zawartość opakowania: urządzenie, futerał, 4 baterie alkaliczne AA, 6 kuwet, zestaw ampułek, olej silikonowy, ściereczka do nanoszenia oleju, Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 17. | Tlenomierz laboratoryjny - tlenomierz wodoszczelny i przenośny - funkcja: zawartość tlenu % w powietrzu - zakres: 0 ÷ 100 % - dokładność nie gorsza niż: ±0,1 % - funkcja: zawartość tlenu mg/l - zakres: 0 ÷ 60 mg/l - dokładność nie gorsza niż: ±0,01 mg/l - kompensacja temp.: 0 ÷ 40°C - funkcja: temperatura - zakres: -50,0 ÷ 199,9 °C - dokładność nie gorsza niż: ±0,1 °C - zasilanie: bateria lub zasilacz: 12 V / 100 mA Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 18. | Konduktometr - wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt mierzonej funkcji oraz temperatury; - możliwy pomiary dla wód destylowanych i cieczy o przewodności do 1000 mS/cm; - 5 podzakresów przełączane automatycznie (autorange); - pomiar zasolenia w przeliczeniu na NaCl oraz KCl; - możliwość przybliżonego określenia zawartości masy suchej (TDS); - kalibracja przez wprowadzenie stałej K w zakresie 0,010 ÷ 19,999 cm-1 lub w roztworze wzorcowym; - automatyczna kompensacja temperatury; Funkcja: - przewodność - zakres: 0 ÷ 1000 mS/cm, autorange - dokładność nie gorsza niż: ±0,25 % - kompensacja temperatury: -5 ÷ 70 °C - czujnik temperatury: Pt-1000 - zasilanie: zasilacz 12V / 100 mA - zasolenie - zakres: NaCl 0 ÷ 296,9 g/l; KCl 0 ÷ 239 g/l - dokładność nie gorsza niż: ±2,00 % - kompensacja temperatury: -5 ÷ 70 °C - czujnik temperatury: Pt-1000 - zasilanie: zasilacz 12V / 100 mA Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 19. | Waga analityczna - zakres ważenia : do 220g; - odczyt : 0,0001g; - przedział weryfikacji : 0,001g; - powtarzalność (STDEV ): 0,0001g; - liniowość : 0,0002g; - czas stabilizacji : nie więcej niż 3s; - dryft temp. czułości : (PPM/K) +/- 3; - tryby pracy : ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe; - szalka ze stali nierdzewnej : 90mm; - zakres tary : do pełnego zakresu przez odejmowanie; - zasilanie : 100-240v-200mA 50-60Hz, 12-18VA; - wymiary : ± 201x317x303mm; - komunikacja : RS 232; - waga netto nie więcej niż : 4,5kg; - wyświetlacz : ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem; - konstrukcja: obudowa z tworzywa ABS, zdejmowana szalka ze stali nierdzewnej; - szklana szafka przeciwpodmuchowa z przesuwnymi drzwiczkami górnymi i zdejmowanymi drzwiczkami; - wbudowany hak do ważenia podszalkowego; - zabezpieczenie przeciwkradzieżowe; - blokada kalibracji; - kalibracja wewnętrzna; - legalizowana; - cechy konstrukcyjne: filtry środowiskowe i ustawienia jasności wybierane przez użytkownika, automatyczne tarowanie, automatyczne przyciemnianie, definiowane przez użytkownika punkty kalibracji, blokada programowa i menu resetowania, wybierane przez użytkownika ustawienia komunikacji i opcji wydruku danych, definiowane przez użytkownika identyfikatory projektów i użytkowników, wskaźnik przeciążenia / niedociążenia, wskaźnik stabilności. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 20. | Wagosuszarka - obciążenie maksymalne: 90 g; - powtarzalność: (odch. std) (g) 0.2% (próbka 3g) 0.05% (próbka 10g); - dokładność odczytu nie gorsza niż: 0.01%/0.001 g; - masa próbki: typowa: 3g - 20g minimalna: 0,5g; - interfejs komunikacyjny: dwukierunkowy RS232; - timer: 1-99 minut, 1 ... 60 minut w przedziałach co 30 sekund; - element grzewczy: halogen; - zakres temperatur: 50°C do 160°C w krokach co 5° C; - temperatura otoczenia: 5 °C to 40 °C; - wyświetlacz: podświetlany LCD; - wskazania: % wilgotność, % subst. stałej lub masa (g), temperatura, czas; - średnica szalki: 90 mm. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 21. | Wytrząsarka orbitalna cyfrowa Wytrząsarka z mikroprocesorowym sterownikiem; - platforma: 297x218mm z 2 ruchomymi rolkami 218mm do trzymania naczyń - amplituda nie większa niż: 3 mm; - prędkość obrotowa: 100 – 1200 obr/min; - typ ruchu: orbitalny; - dokładność prędkości nie gorsza niż: ±2 %; - moc nie mniejsza niż: 25 W; - waga nie więcej niż: 10 kg; - maks. obciążenie: 3,6 kg. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 22. | Wirówka - prędkość obrotowa 200-6000 obr/min regulowana co 50 obr./min ustawiana pokrętłem; - max siła odśrodkowa 4.427 x g; - bezszczotkowy silnik; - mikroprocesorowa kontrola pokrywy, prędkości i czasu, wyświetlacz LCD; - czas od 10s do 99h 99min 99s ustawiany pokrętłem, funkcja Hold; - pamięć 99 programów; - charakterystyka przyspieszania i hamowania w 10 poziomach; - poziom hałasu <60 dB; - wymiary nie większe niż 300x400x270 mm; - w komplecie rotor kątowy z PP 6x50ml max 6000 obr/min, kąt 40° na probówki okrągłodenne i stożkowe. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 23. | Pehametr laboratoryjny - jednoczesny odczyt mierzonej funkcji i temperatury; - kalibracja elektrody pH w 1 do 3 punktów (pH: 4,00, 7,00, 9,00); - automatyczne wykrywanie wartości pH buforu; - automatyczna kompensacja temperatury; - możliwość odczytu parametrów elektrody (buffer i slope); - pamięć 50 wyników pomiarów; - zakres pH : -2,000 - 16,000 pH; - zakres Redox : ±1999,9 mV; - zakres temp : -5,0 - 199,9 ºC; - rozdzielczość pH : 0,001 pH lub 0,01 pH; - rozdzielczość redox : 0,1 mV; - rozdzielczość temp : 0,1 ºC; - w komplecie z elektrodą pH i czujnikiem temperatury. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 24. | Pipety automatyczne - zakres objętości: 10-100 µl - zmiennopojemnościowa, jednokanałowa - dokładność nie gorsza niż: ±3,0 - ±0,8 % - precyzja nie gorsza niż: ±1,0 - ±0,2 % - w komplecie statyw do pipet automatycznych na co najmniej 3 pipety |  | sztuka | 2 |  |  |
| 25. | Pipety automatyczne - zakres objętości: 100-1000 µl - zmiennopojemnościowa, jednokanałowa - dokładność nie gorsza niż: ±3,0 - ±0,6 % - precyzja nie gorsza niż: ±0,6 - ±0,2 % |  | sztuka | 2 |  |  |
| 26. | Pipety automatyczne - zakres objętości: 500-5000 µl - zmiennopojemnościowa, jednokanałowa - dokładność nie gorsza niż: ±2,4 - ±0,6 % - precyzja nie gorsza niż: ±0,6 - ±0,15 % |  | sztuka | 2 |  |  |
| 27. | Homogenizator - ultradźwiękowy; - częstotliwość nie mniejsza niż: 30 kHz; - pojemność próbki w zakresie: 0,5 - 25 ml; - interval time: 0,2 - 600 s (on cycle), 0,3 – 600 s (off cycle); - czasomierz: 50 min: 59 s; - sonda: długość: ~53 mm; - średnica końcówki: 2,5 mm; - programowalny: tak; - pamięć wartości pomiarowych i kalibracji: 9 programów; - wymiary nie większe niż: - szer. x gł. x wys. Ø 50×160 mm (konwerter); 250×256×154 (HF generato)r; - waga nie większa niż: 0,27 kg (konwerter); 2,0 kg (HF generator); - zestaw ma zawierać ma: generator, konwerter ultradźwiękowy, końcówkę Ø 2,5 mm; Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 28. | Suszarka laboratoryjna - zakres temperatury: 50...300°C; - pojemność nie większa niż: 56 L; - obieg powietrza: wymuszona konwekcja; - ilość półek: 2; - maksymalne obciążenie na półkę: 25 kg; - minimalne wymiary wewnętrzne: szer. x gł. x wys. 400×360×390 mm; - maksymalne wymiary zewnętrzne: szer. x gł. x wys. 590×600×700 mm; - moc znamionowa: 1700 W; - waga nie większa niż: 53 kg. Okres gwarancji: 12 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 19. System zaopatrzenia w wodę dejonizowaną

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | System zaopatrzenia w wodę - zestaw 1 System produkujący wodę oczyszczoną spełniającą wymogi drugiego oraz trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, system ma zasilać w wodę oczyszczoną trzy kondygnacje z 10 punktami poboru wody oczyszczonej. System ma obejmować: - demineralizator wraz z kompletem przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, do zbiornika), - zbiornik ciśnieniowy o minimum poj. 150 dm3 do magazynowania wody II klasy czystości, - kolumnę jonowymienną o poj. minimum 15 dm3, - krany nablatowe w punktach sieci – 10 szt. (kran przystosowany do montażu nablatowego 1/2" (wys. nie większa niż: 300mm, gł nie większa niż.: 150mm), - przewody sieci i wszystkie niezbędne złączki oraz zawory, Demineralizator: - zasilanie wodą wodociągową - stopnie oczyszczania wody: - filtracja na filtrach osadowych, - filtracja na filtrach węglowych, - odwrócona osmoza, - podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym – kolumna o poj. nie mniejszej niż 15 dm3, - wydajność systemu nie mniejsza niż 40 dm3/h, - przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm, - praca systemu automatyczna i bezobsługowa, - system wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką, - punkt poboru wody drugiego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM zaopatrzony w kran nablatowy, - możliwość rozbudowy o punkt poboru wody ultraczystej - pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 - możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999, - automatyczne płukanie modułów membranowych, - system wyposażony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 150 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej oraz zasilania sieci wody oczyszczonej, - możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o innej pojemności, - możliwość podłączenia do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp., - instalacja sieci wody demi z 10 punktami poboru wody drugiego stopnia czystości zgodnie z normą PN-EN ISO 3696: 1999 – każdy punkt w sieci wyposażony w kran nablatowy, - automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku i zamkniętych punktach poboru wody, - możliwość samodzielnego serwisowania przez Użytkownika (łatwy dostęp i wymiana materiałów eksploatacyjnych, bez konieczności wzywania serwisu), - system przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C, - pobór mocy urządzenia poniżej 70W, - zasilanie: 230V/50Hz, - możliwość samodzielnego montażu urządzenia. Funkcje monitorujące pracę systemu Urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: - kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody wodociągowej, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej po procesie odwróconej osmozy, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody dejonizowanej, - pomiar przewodnictwa w jednostkach µS/cm lub MOhm, - automatyczna kompensacja temperatury, - ciągła kontrola oraz podgląd stopnia retencji (stopnia zatrzymania) membran RO, - zegar wyświetlający datę oraz godzinę, - alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, - alarm informujący o wymianie modułu RO, - alarm informujący o wymianie złoża jonowymiennego, - informacja o poziomie napełnienia zbiornika na wyświetlaczu, - podgląd terminów serwisowych, - menu w języku polskim na wyświetlaczu, - graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, - wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, - wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, - program komputerowy umożliwiający indywidualne ustawienia progów alarmowych oraz archiwizację danych. Funkcje zabezpieczające pracę systemu - wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej, - termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 40C lub powyżej 400C. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | System zaopatrzenia w wodę - zestaw 2 System produkujący wodę oczyszczoną spełniającą wymogi drugiego oraz trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, system ma zasilać w wodę oczyszczoną dwie kondygnacje z 10 punktami poboru wody oczyszczonej oraz zasilać zmywarkę laboratoryjną. System ma obejmować: - demineralizator wraz z kompletem przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, do zbiornika), - zbiornik ciśnieniowy o minimum poj. 150 dm3 do magazynowania wody II klasy czystości, - zbiornik ciśnieniowy o poj minimum 80 dm3 do magazynowania wody III klasy czystości + przyłącze do zmywarki, - kolumnę jonowymienną o poj. minimum 15 dm3, - krany nablatowe w punktach sieci – 10 szt. (kran przystosowany do montażu nablatowego 1/2" (wys. nie większa niż: 300mm, gł nie większa niż.: 150mm), - przewody sieci i wszystkie niezbędne złączki oraz zawory, Demineralizator: - zasilanie wodą wodociągową, - stopnie oczyszczania wody: - filtracja na filtrach osadowych, - filtracja na filtrach węglowych, - odwrócona osmoza, - podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym – kolumna o poj. nie mniejszej niż 15 dm3, - wydajność systemu nie mniejsza niż 40 dm3/h, - przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm, - praca systemu automatyczna i bezobsługowa, - system wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyk, - punkt poboru wody drugiego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM zaopatrzony w kran nablatowy, - możliwość rozbudowy o punkt poboru wody ultraczystej - pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: - instalacja dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 do zasilania zmywarki laboratoryjnej, punkt zaopatrzony w dodatkowy zbiornik ciśnieniowy o poj. 80 dm3 + przyłącze do zmywarki, - automatyczne płukanie modułów membranowych, - system wyposażony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 150 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej oraz zasilania sieci wody oczyszczonej, - możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o innej pojemności, - instalacja sieci wody demi z 10 punktami poboru wody drugiego stopnia czystości zgodnie z normą PN-EN ISO 3696: 1999 – każdy punkt w sieci wyposażony w kran nablatowy, - automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku i zamkniętych punktach poboru wody, - możliwość samodzielnego serwisowania przez użytkownika, - system przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C, - pobór mocy urządzenia poniżej 70W, - zasilanie: 230V/50Hz, - możliwość samodzielnego montażu urządzenia. Funkcje monitorujące pracę systemu Urządzenie wyposażone w mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający: - kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody wodociągowej, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej po procesie odwróconej osmozy, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody dejonizowanej, - pomiar przewodnictwa w jednostkach µS/cm lub MOhm, - automatyczna kompensacja temperatury, - ciągła kontrola oraz podgląd stopnia retencji (stopnia zatrzymania) membran RO, - zegar wyświetlający datę oraz godzinę, - alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego, - alarm informujący o wymianie modułu RO, - alarm informujący o wymianie złoża jonowymiennego, - informacja o poziomie napełnienia zbiornika na wyświetlaczu urządzenia, - podgląd terminów serwisowych, - menu w języku polskim na wyświetlaczu, - graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, - wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, - wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu, - program komputerowy umożliwiający indywidualne ustawienia progów alarmowych oraz archiwizację danych. Funkcje zabezpieczające pracę systemu: - wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej, - termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 40C lub powyżej 400C. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | System doczyszczania wody System produkujący wodę ultraczystą pierwszego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM oraz zgodną z wymogami FP X. Zestaw ma obejmować: - system doczyszczający wodę z kompletem przyłączy, - przewody sieci i wszystkie niezbędne złączki oraz zawory, Parametry uzyskiwanej wody oczyszczonej: - woda oczyszczona w systemie powinna spełniać wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód pierwszego stopnia czystości, - otrzymana woda powinna odpowiadać pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej, - otrzymana woda powinna umożliwiać jej zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, - stopnie oczyszczania wody: - demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC, - dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm, - kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa - 0,45/0,2µm, - przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 µS/cm, - automatyczny system diagnostyki aparatu, - zasilanie z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: drugiego lub trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (z sieci wody oczyszczonej), - praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa, - system wyposażony w pompę recyrkulacyjną, - ruchomy punkt poboru wody – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,45/0,22µm, - ruchome, regulowane ramię mocujące punkt poboru wody – regulacja ustawień w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył, - okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody, - wbudowany zbiornik recyrkulacyjny o poj. minimum 2l, - prędkość podawania wody ultraczystej: minimum 1 dm3/min, - możliwość samodzielnego serwisowania przez użytkownika (łatwa wymiana wkładów filtrujących), - możliwość samodzielnego montażu urządzenia, - zasilanie: 230V/50Hz, - obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox. Funkcje monitorujące pracę systemu Urządzenie wyposażone powinno być w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym: - kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody ultraczystej w jednostkach µS/cm lub MOhm zamiennie, - automatyczną kompensację temperatury, - zegar wyświetlający datę oraz godzinę, - informację o aktualnym stanie pracy systemu, - poziom napełnienia pętli recyrkulacyjnej na wyświetlaczu urządzenia, - alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego, - alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV, - alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej, - graficzną i dźwiękową sygnalizację alarmową, - podgląd terminów serwisowych, - menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia, - wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów, - wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów, - oprogramowanie, software na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia, - wbudowany manometr ciśnienia pracy. Funkcje zabezpieczające pracę systemu: - przerwanie pracy pompy przy niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik poziomu cieczy, - możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiegokolwiek alarmu, - możliwość autostartu systemu, - podgląd komunikatów/alarmów monitorujących. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Demineralizator do oczyszczania wody Demineralizator z punktami poboru wody: pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 Zestaw ma obejmować: - demineralizator wraz z kompletem przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, do zbiornika), - zbiornik ciśnieniowy o poj. 80 dm3 do magazynowania wody II klasy czystości, - krany nablatowe w punktach sieci – kran przystosowany do montażu nablatowego 1/2" (wys.: 300mm, gł.: 150mm), - dodatkowy punkt poboru wody ultraczystej I klasy zaopatrzony w kran nablatowy z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2 um (kran przystosowany do montażu nablatowego 1/2" (wys.: 300mm, gł.: 150mm), - przewody sieci i wszystkie niezbędne złączki oraz zawory, - urządzenie zasilane wodą wodociągową, - stopnie oczyszczania wody: - filtr osadowy 5µm 10”, - filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł), - odwrócona osmoza, - podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym, - kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2μm, - wydajność systemu: min. 30 dm3/h, - przewodnictwo wody oczyszczonej 0,055 µS/cm, - praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa, - urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania 48V wraz z automatyką, - trzy niezależne punkty poboru wody: - punkt poboru drugiej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w kran wody demi o zasięgu min. 2 m, - punkt poboru wody ultraczystej - pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (zaopatrzony w kran z kapsułą mikrofiltracyjną o zasięgu min. 2 m), - punkt poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w kran wody demi o zasięgu min. 2 m, - system wyposażony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 80 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej II klasy czystości, - możliwość podłączenia do autoklawu, zmywarki, itp., - możliwość stworzenia sieci wody oczyszczonej w laboratorium, - możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o innej pojemności, - automatyczne płukanie modułów membranowych, - możliwość instalacji sterylizatora UV, - automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnych zbiornikach, - możliwość samodzielnego serwisowania przez użytkownika (łatwa wymiana i dostęp do wkładów filtrujących), - maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa, - system przeznaczony do zasilania zimną wodą: 5-40°C, - pobór mocy urządzenia poniżej 70W, - zasilanie: 230V/50Hz, - obudowa z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox. Funkcje monitorujące pracę systemu Urządzenie wyposażone jest w automatykę 24V z mikroprocesorowym systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym: - kolorowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel, - konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej oraz oczyszczonej w jednostkach µS/cm lub MOhm, - zegar wyświetlający datę oraz godzinę, - informacja o aktualnym stanie pracy systemu, - informacja o stopniu retencji modułu membranowego (stopniu zatrzymania), - poziom napełnienia zbiornika, - alarm informujący o wymianie filtrów wstępnych, - alarm informujący o wymianie modułu jonowymiennego, - alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej, - graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa, - podgląd terminów serwisowych, - menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia, - wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów, - wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmów, - Oprogramowanie, software na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia, - Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej. Funkcje zabezpieczające pracę systemu - przerwanie pracy pompy przy: - niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia, - pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia, - termiczne zabezpieczenie pracy modułu RO, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 4˚C lub powyżej 40˚C, - możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiekolwiek alarmu, - możliwość autostartu systemu, - podgląd komunikatów/alarmów monitorujących. Gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 20. Wyposażenie Sal seminaryjnych

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Sali seminaryjnej I |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stół szkolny dwuosobowy - wymiar 1300x500; - wykonany z profili zamkniętych 25x25 mm; - malowany proszkowo; - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm; - zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem; - dostosowany do wzrostu ok. 159-188 cm. |  | sztuka | 18 |  |  |
| 2. | Krzesło szkolne - konstrukcja krzesła: rura kwadratowa 20x20 mm; - siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki liściastej (bukowej) grubości 6 mm. |  | sztuka | 36 |  |  |
| 3. | Krzesło Typ: biurowe - tapicerowane tkaniną duże siedzisko i oparcie; - regulacja wysokości 44-57cm; - wypełnione miękką pianką zapewniającą komfort pracy; - mechanizm regulowania kąta odchylenia oparcia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 4. | Biurko - jednoszafkowe, z kieszenią na komputer, z półką na klawiaturę; - wymiary blatu nie mniej niż: 120x60 cm; - wysokość: 75 cm. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | Tablica - typu tryptyk; - suchościeralna, biała; - powierzchnia lakierowana, magnetyczna; - wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm; - rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym; - elementy mocujące w zestawie. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | Tablica mobilna - ruchoma; - biała, suchościeralna; - wymiary: 1200x1000 mm; - powierzchnia lakierowana. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Ekran ścienny - rozwijany, ręczny; - ścienno-sufitowy; - powierzchnia robocza (s x w): 200 x 150 cm; - format ekranu 4:3; - stalowa obudowa w kolorze białym; - podłoże tkaniny Typ D – Dyfuzyjny; - czarny, nieprzezroczysty tył; - współczynnik odbicia światła (Gain) 1,0; - klasyfikacja ogniowa M1; Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Komputer pakiet biurowy - najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączenia się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019;, klawiatura, mysz; - procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 8600 punktów; - karta grafiki: zintegrowana; - RAM: DDR3 8GB, dual channel; - dysk Twardy: SSD 240 GB; - napęd optyczny: DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem. - Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Monitor - przekątna 24" - typ ekranu: IPS TFT 24” (panorama) LED, - Kontrast:5000000:1 Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 10. | Projektor - rozdzielczość 1280x800; - technologia DLP; - kontrast 15000:1; - jasność 3.300 ANSI Lumenów; - typ lampy – lampa metalohalogenkowa; - wbudowany głośnik; - wejścia:1 x HDMI,1 x Ilość wejść Composite-Video,2 x Ilość wejść VGA ; |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie Sali seminaryjnej II |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Stół szkolny dwuosobowy - wymiar 1300x500; - wykonany z profili zamkniętych 25x25 mm; - malowany proszkowo; - blat wykonany z płyty laminowanej o gr 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm; - zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem; - dostosowany do wzrostu ok. 159-188 cm. |  | sztuka | 8 |  |  |
| 12. | Krzesło szkolne - konstrukcja krzesła: rura kwadratowa 20x20 mm; - siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki liściastej (bukowej) grubości 6 mm. |  | sztuka | 16 |  |  |
| 13. | Krzesło Typ: biurowe - tapicerowane tkaniną duże siedzisko i oparcie; - regulacja wysokości 44-57cm; - wypełnione miękką pianką zapewniającą komfort pracy; - mechanizm regulowania kąta odchylenia oparcia. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 14. | Biurko - jednoszafkowe, z kieszenią na komputer, z półką na klawiaturę; - wymiary blatu nie mniej niż: 120x60 cm; - wysokość: 75 cm. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 15. | Tablica - typu tryptyk; - suchościeralna, biała; - powierzchnia lakierowana, magnetyczna; - wymiar 340 x 100 cm, po zamknięciu skrzydeł 170 x 100 cm; - rama wykonana z profilu aluminiowego w kolorze srebrnym; - elementy mocujące w zestawie . |  | sztuka | 1 |  |  |
| 16. | Tablica mobilna - ruchoma; - biała, suchościeralna; - wymiary: 1200x1000 mm; - powierzchnia lakierowana. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 17. | Ekran ścienny - rozwijany, ręczny; - ścienno-sufitowy; - powierzchnia robocza (s x w): 200 x 150 cm; - format ekranu 4:3; - stalowa obudowa w kolorze białym; - podłoże tkaniny Typ D – Dyfuzyjny; - czarny, nieprzezroczysty tył; - współczynnik odbicia światła (Gain) 1,0; - klasyfikacja ogniowa M1; Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 18. | Komputer stacjonarny pakiet biurowy - najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019, , klawiatura, mysz; - procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 8600 punktów; - karta grafiki: zintegrowana ; - RAM: DDR3 8GB, dual channel; - dysk Twardy: SSD 240 GB; - napęd optyczny: DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem. - Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 19. | Monitor - przekątna 24"; - typ ekranu: IPS TFT 24” (panorama) LED; - Kontrast:5000000:1. - Okres gwarancji: 36 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| 20. | Projektor - rozdzielczość 1280x800; - technologia DLP; - kontrast 15000:1; - jasność 3.300 ANSI Lumenów; - typ lampy – lampa metalohalogenkowa; - wbudowany głośnik; - wejścia:1 x HDMI,1 x Ilość wejść Composite-Video,2 x Ilość wejść VGA. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 21. | Laptop - 15,6 cali; - najnowszy system komputerowy dający możliwość podłączania się do domeny opartej na Windows Serwer 2019. Kompatybilny z MsOffice 2019; - procesor osiągający w benchmarku: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php minimum 3 680 punktów; - karta graficzna zintegrowana; - pamięć RAM 8 GB; - dysk twardy SSD 256 GB; - złącza czytnik kart pamięci; - 1x HDM; - audio mini-jack; - 1x USB 2.0, 2x USB 3. Okres gwarancji: 24 miesięcy |  | 16 | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 21. Mineralizator i skrubery

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Piec do mineralizacji 12 stanowiskowy - szybki mineralizator z system grzania na podczerwień IR z regulacją temperatury pieca, na 12 stanowisk o pojemności kolb 300 ml. W dostawie 12 kolb (o średnicy 48 mm i grubości szkła nie mniej niż 2,2 mm) z kasetonem do mineralizacji oraz 2 zbiorcze kolektory ze specjalnym systemem zapobiegającym przerzutom próbki do innych stanowisk (mineralizacja wody i ścieków), do odprowadzania oparów powstających w procesie mineralizacji z kompletem uszczelnień, - elementy robocze obudowy pieca ze stali nierdzewnej, - wygodny sposób montażu kolb w kasetonie urządzenia. Dwa niezależne moduły grzewcze o pojemności 6 kolb każdy, pracujące niezależnie od siebie, - zakres temperatury pracy od temperatury otoczenia do +580 °C z cyfrowym graficznym wyświetlaczem monitorującym parametrem pracy pieca łącznie z programowaniem ramp temperaturowych, - stabilność temperatury w bloku do 200 °C: ±2,0 °C. Powyżej tej temperatury może wahać się maksymalnie do ±5,0 °C w zależności od warunków otoczenia (np. praca pieca w temperaturze znacznie niższej od temperatury otoczenia i przy mocnej wentylacji). Jako wartość średnia w standardowych warunkach, - klasa ochrony IP 20, - zabezpieczenie systemu przed przegrzaniem, - cyfrowe programowanie czasu trwania oraz temperatury mineralizacji. Piec z 20 firmowymi gotowymi programami grzania dla typowych aplikacji oraz pamięć do wprowadzenia dalszych 30 indywidualnych programów grzania. W każdym programie możliwość pracy z minimum 4 rampami temperaturowo – czasowymi, - mikroprocesorowe sterowanie regulacją oraz kontrolą temperatury w modułach grzewczych mineralizatora, z wyjściem cyfrowym np. do sterowania pracą skrubera, - czas dojścia do temperatury zaprogramowanej 10 minut, - maksymalne gabaryty zewnętrzne urządzenia: szerokość 320 mm x wysokość 550 mm x głębokość 650 mm., masa pieca 15 – 16 kg. - moc grzewcza minimum 2000 W, - zasilanie 220 - 230 V/ 50 - 60 Hz, Aparat do pochłaniania oparów z 3 stopniowym zabezpieczeniem (2 szt.) - aparat do pochłaniania kwaśnych oparów przez neutralizację w roztworze alkalicznym wyposażony w chemicznie odporna pompę o sile ssania nie mniejszą niż 30 l/min (możliwość regulacji wielkości podciśnienia pokrętłem), - neutralizator wyposażony w układ chłodnica zwrotna - odbieralnik (o poj. 1,2 litra) gdzie następuje wykraplanie/odbieranie z oparów pary wodnej, - zbiornik neutralizatora o poj. min 3 litry na alkaliczny roztwór, - wymagany jest trzeci stopień zabezpieczenia na wylocie z aparatu w postaci przepływowego naczynia ze złożem absorbcyjnym (np. węgiel aktywny) przez które ostatecznie są odprowadzane opary po przeprowadzonej neutralizacji do otoczenia, - małe gabaryty, nie więcej niż szer/wys/głęb 350/420/550 mm, - zasilanie 230V/50/60Hz; moc minimum 140 W. Wymogi ogólne: - wszystkie części składowe zestawu: piec do mineralizacji, aparat do pochłaniania oparów muszą pochodzić od jednego producenta. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 22. Młynek do cięcia/mielenia prób

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Młynek do cięcia/mielenia prób Młyn tnący 6-cio ostrzowy: - prędkość obwodowa: minimum 11 m/s, - średnica rotora: minimum 129 mm, - komora mielenia, rotor oraz ostrza tnące wykonane z materiałów nie zawierających metali ciężkich, do mielenia bez zanieczyszczania próby metalami ciężkimi (stosowny certyfikat), - rotor kaskadowy wyposażony w minimum 18 ostrzy tnących z węglika wolframu, - trójdzielny lej zasypowy do materiałów włóknistych z systemem fold-left, podwójną elastyczną podporą oraz czujnikiem położenia, - silnik trójfazowy o zredukowanej mocy (2,2 kW), - wielkość materiału wejściowego: do 70x80 mm, - elektromagnetyczny hamulec silnika o czasie zadziałania < 1 s, - dwusensorowe zabezpieczenie przed załączeniem urządzenia przy otwartych drzwiach, - rama montażowa wyposażona w kółka z hamulcem umożliwiająca łatwe przemieszczanie urządzenia, - zestaw sit separujących o oczkach 0,5; 2,0; 4,0 mm, - waga ok. 90 kg, - certyfikat CE. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 23. Suszarnia

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Suszarnia: - zakres temperatury od 12 °C powyżej temperatury pomieszczenia do 300 °C; - wymuszony obieg powietrza; - regulowana prędkość obrotowa wentylatora; - jednorodność temperatury w 150 °C: ±2 °C; - zabezpieczenie temperaturowe kl. 2 z alarmem wizualnym; - elektromechaniczna regulacja klapą wylotu powietrza; - 5 chromowanych półek; - maksymalna liczba półek: 15 sztuk; - maksymalne dopuszczalne obciążenie na półkę: 45 kg; - maksymalne dopuszczalne obciążenie na urządzenie: 315 kg; - pojemność komory wewnętrznej 741 dm3; - wymiary komory wew. max. 1000 x 1300 x 570 mm (szer x wys x głęb); - wymiary zew. max. 1165 x 1590 x 870 mm (szer x wys x głęb); - waga: nie więcej niż 166 kg; - napięcie znamionowe: 400V; - czas nagrzewania do 150 °C: 25 minut. Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 24. Automatyczny titrator

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Automatyczny titrator Urządzenie powinno posiadać: - złącze do elektrody pomiarowej pH/mV: pH/mV-z gniazdem DIN lub BNC, dodatkowo z funkcją ID do automatycznej detekcji elektrody, - miareczkowanie "do martwego punktu": złącze - µA do podłączenia podwójnej elektrody platynowej (gniazdo 2 x 4mm), regulowane napięcie; miareczkowanie woltoamperometryczne, - temperatura: do elektrody Pt 1000 (gniazdo: 2 x 4mm), - złącza: 3 x USB (2 USB-A oraz 1 x USB-B), 2 x RS-232-C, 1 x LAN, - podłączenie mieszadła: do TM 235 lub alternatywnego mieszadła łopatkowego, - jednostka podstawowa powinna być wyposażona w mieszadło magnetyczne i wymienną jednostką 20 ml, butlę bursztynową na odczynnik do miareczkowania, adapter do gwintów GL 45 i S 40, rurki, rurkę na ścieki i końcówkę miareczkującą, - jednostka podstawowa powinna być obsługiwana poprzez przyciski umieszczone na jej obudowie, kontroler TZ 3880 oraz klawiaturę PC (USB), - wyświetlacz: wyświetlacz graficzny TFT 3,5", - możliwość podłączenia wymiennych jednostek roboczych: 5, 10, 20, 50 ml z automatycznym rozpoznawaniem odczynnika, - urządzenie powinno być wyposażone w kompletną wymienną jednostkę 50 ml, - rozdzielczość biurety: 20000, - dokładność dozowania: Błąd systematyczny 0,5%, błąd losowy 0,05% zgodny z normą EN ISO 8655-6, - zasilanie: 240V; 50/60Hz, - zgodność: ISO 8655, część 6, - oznaczenie CE: EMC: 2004/108/EG; dyrektywa bezpieczeństwa EG 2006/95. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 25. Wirówka

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wirówka - zakres prędkości: 200 rpm – 18 000 rpm, - maksymalna względna siła odśrodkowa: 23 542 g, - zakres mrożenia: -20 °C – 40 °C, - pamięci programów: 99, - rotor wychylny: 4 x100ml, - wkładki redukcyjne: na probówki okrągłodenne 100 ml 4 szt., - wkładki redukcyjne: na probówki typy falcon 50 ml 4 szt., - wyświetlacz: Podświetlony LCD, - blokada wieka, - napęd silnikowy, - masa netto: 60 kg, - poziom hałasu: ≤60±2 dB(A), - zasilanie: prąd zmienny, zasilacz (w zestawie), - zużycie mocy: 660 W, - czas pracy: 59 min do 99h, - certyfikacja bezpieczeństwa: CE; FCC, - środowisko pracy: 2°C – 35°C, 80% RH, bez skraplania. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 26. Spektrofotometr UV-VIS z technologią RFID

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spektrofotometr UV-VIS z technologią RFID - tryby pomiarowe: transmitancja (%), absorbancja (Abs), stężenie (Conc), - oznaczane parametry: Aktywność osadu, Alkohol, AOX, Azot amonowy, Azot całkowity (LATON), Azot całkowity Kjeldahl (TKN), Azotany, Azotyny, Bar, Benzotriazol/tolyltriazol, Bor, BZT5, Chlor (wolny), Chlor (ogólny), Chlor (całkowity), Chlor/ozon/ dwutlenek chloru, Chlorki, Chloramina/mono, Chrom, Chrom/kwaśne kąpiele, ChZT, Cyjanki, Cyna, Cynk, Detergenty (anionowe, niejonowe), Fenole, Fluorki, Formaldehyd, Fosfor (orto + całkowity), Fosforany, Glin, Kadm, Kobalt, Krzemionka, Kwas cyjanurowy, Kwasy organiczne, Magnez, Mangan, Miedź/kwaśne kąpiele, Molibden, Molibdenian, Nikiel/kwaśne kąpiele, Ołów, N, Ozon, Pojemność kwasowa, Potas, Siarczany, Siarczki, Srebro, Twardość (Ca+Mg), Tlen rozpuszczony, Tlen wiążący (DEHA), Twardość szczątkowa (Ca+Mg), Węglany/ dwutlenek węgla, Związki amonu, czwartorzędowe, Żelazo, Żelazo (II), Żelazo (II+III), - źródło światła: ksenonowa, błyskowa, - zakres długości fal: 340–800 nm, - wybór długości fali: automatyczny, oparty na wyborze metody, - kalibracja długości fali: automatyczna, - zakres pomiaru fotometrycznego: ±3,0 Abs (w zakresie długości fal 340–800 nm), - dokładność długości fali: ±2 nm (zakres długości fal 340–800 nm), - liniowość fotometryczna: < 0,5% do 2 Abs ≤ 1% przy > 2 Abs ze szkłem neutralnym dla wartości 546 nm, - dokładność fotometryczna: 3 mAbs przy 0,0 do 0,5 Abs, 1% przy 0,50 do 2,0 Abs, - światło rozproszone: < 0.5% T λ 340 nm z NaNO2, - powtarzalność: ± 0,1 nm, - rozdzielczość długości fali: 1 nm, - szerokość pasma spektralnego: 5 nm, - wstępnie zaprogramowane metody: > 220, - programy użytkownika (dowolne): 50, - pamięć danych: 500 zmierzonych wartości (wynik, data, godzina, ID próbki, ID użytkownika dla praktyk GLP - Dobrych Praktyk Laboratoryjnych), - kuwety: 10 x 10 mm, 1 calowa prostokątna, 13 mm/1 calowa okrągła, 1 cm/10 ml, kuweta przelewowa, - interfejs: USB typ Mini IP67, - wyświetlacz: graficzny, 240 x 160 pixel LCD (cz.-b., podświetlenie), - certyfikaty: certyfikat CE, - klasa ochrony: zasilanie: Klasa II, urządzenie: Klasa III, - stopień ochrony IP67 (po zamknięciu pokrywy kuwety), - temperatura robocza: od –10 do 40 ºC, maksymalnie 80% wilgotności względnej bez kondensacji, - temperatura składowania: od –30 do 60 ºC, maksymalnie 80% wilgotności względnej bez kondensacji, - wymagania dotyczące zasilania: - spektrofotometr powinien być zasilany wewnętrznie: - z możliwością użycia baterii alkalicznych AA (4x), - z możliwością użycia akumulatorów NiMH (niklowo wodorkowych) (4x) z zastosowaniem dedykowanego modułu, - spektrofotometr powinien być zasilany zewnętrznie: - 240 VAC; 50/60 Hz z zastosowaniem dedykowanego modułu, - wymiary (szer. x gł. x wys.): nie więcej niż 178 x 261 x 98 mm, - waga: nie więcej niż 1,5 kg, - w zestawie: Instrukcja drukowana, płyta CD instrukcją i procedurami w wielu językach (pdf). Zestaw adapterów w pudełku. Opakowanie 4 baterii typu AA. Osłona przeciwpyłowa, - moduł zasilania /USB, - wyposażony w kółka plecak na miernik i akcesoria. Testy kuwetowe: Żelazo (II)/(III): zakres 0,2-6 mg Fe/dm3; 1 op. x 25 szt. Magnez: zakres 0,5-50,0 mg Mg/dm3; 1 op. x 25 szt. Siarczany: zakres 40-150 mg SO4/dm3; 1 op. x 25 szt. Fosfor/ortofosforany: zakres 0,5-5,0 mg P-PO4/dm3, 4 op. x 25 szt.; zakres 5-15 mg PO4/dm3, 4 op. x 25 szt. Azot azotanowy/Azotany: zakres 0.23-13.5 mg N-NO3/dm3, 4 op. x 25 szt.; zakres 1-60 mg /l NO3, 4 op. x 25 szt. Gwarancja: 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 27. Analizator chlorofilu

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Analizator chlorofilu - obiekt pomiarów: liście roślin, - metoda pomiarów: zróżnicowanie gęstości optyczne przy dwóch długościach fali, - powierzchnia pomiaru: 2 mm × 3 mm, - grubość liścia: 1,2 mm maksymalnie, - możliwość pomiaru: od 0 do 6 mm (maksymalnie 12 mm) od skraju liścia, - źródło światła: 2 diody LED, - receptor: 1 SPD (krzemowa fotodioda), - wyświetlacz: panel LCD z 4-miejscowym wyświetlaczem wyniku pomiaru (dokładność 0,1 jednostki SPAD), możliwość wyświetlania wykresu zmiany trendu pomiarów, - zakres wyświetlania wyniku: 9.9 do 199.9 SPAD, - funkcja pamięci: możliwość zapamiętywania 30 pomiarów, - możliwość wyświetlania średniej z wykonanych pomiarów, - źródło zasilania: 2 x bateria alkaliczna typ AA, - żywotność baterii: ponad 20 000 pomiarów (używając nowych baterii alkalicznych w warunkach testów Konica Minolta), - minimalna przerwa pomiędzy pomiarami: ok. 2 sekundy, - dokładność: ±1.0 jednostka SPAD (dla pomiarów pomiędzy SPAD=0,0 i SPAD=50,0 w normalnej temperaturze/wilgotności) przy wyniku odczytu pojawia się * jeśli wynik przekracza 50 SPAD, - powtarzalność: ±0.3 SPAD, dla wartości SPAD pomiędzy 0.0 and 50.0 (bez zmiany pozycji odczytu próby), - odtwarzalność: ±0.5 SPAD, - nachylenie temperatury: ±0.04 jednostki SPAD/°C, - zakres temperatur/wilgotność powietrza: 0 do 50°C; RH <85% (przy 35°C) przy braku kondensacji, - temperatura przechowywania: -20 do 55°C; RH <85% (przy 35°C) przy braku kondensacji, - rozmiary/waga: nie więcej niż 78×164×49 mm/ max. 200 g (bez baterii). Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 28. Waga analityczna

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Waga analityczna Charakterystyka i funkcje wagi: - poziom podstawowy, - tradycyjny układ pomiarowy (zawieszkowy), - kalibracja wewnętrzna, - obudowa z tworzywa ABS, - czas stabilizacji – ok. 2 s, - czytelny jednowierszowy wyświetlacz LCD z podświetleniem, - nierdzewna szalka o średnicy 120 mm, - interfejsy:1 x RS232, - ważenie podszalkowe – HAK, - poziomiczka z przodu wagi, - szklana szafka przeciwpodmuchowa – odsuwane drzwi boczne i górne, - tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe, - masa: nie więcej niż 5 kg, - temperatura pracy: +10°C do +30°C, - model z legalizacją. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 29. Piec muflowy

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Piec muflowy - laboratoryjny piec muflowy, - maksymalna temperatura pracy 1150 °C, - pojemność komory min. 7 dm³, - wymiary komory roboczej (szer. x wys. x gł.) nie mniej niż 180 x 125 x 300 mm, - wymiary gabarytowe pieca (szer. x wys. x gł.) nie mniej niż 455 x 600 x 725 mm, - rozłożenie elementów grzejnych: ściany boczne, trzon, strop, - mufla wykonana jest z twardej ceramiki, - termopara typ K, - dokładność nastawy temperatury, co 1°C, - regulator temperatury typ PID, umożliwia zaprogramowanie temperatury zadanej oraz czasu przetrzymania, regulator posiada funkcję pracy ciągłej ON, - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, fakturowanej, - programator temperatury w podstawie pieca, - kominek wylotowy gazów procesowych zabudowany w tylnej ścianie pieca, - z chwilą otwarcia drzwi pieca następuje odcięcie obwodu zasilania grzałek, - drzwi pieca otwierane na prawą stronę, - napięcie zasilania 230 V 50 Hz, - moc znamionowa 2,6 kW, - masa pieca max. 48 kg. Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 30. Lodówka laboratoryjna

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lodówka laboratoryjna - zastosowanie: do przechowywania prób organicznych i mineralnych dedykowane dla profesjonalnego użytkownika, do zastosowana w laboratoriach, - pojemność: - chłodziarka: min. 200 L - zamrażarka: min. 100 L - dokładność regulacji i odczytu temperatury: 0,1°C, - zasilanie: 230 V / 50-60 Hz, - Waga: max 121 kg, - 2 agregaty chłodnicze wbudowane na górze urządzenia, - możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych: do +43°C, - blachy zewnętrzne obudowy wykonane ze stali galwanizowanej na gorąco pokryte powłoką antykorozyjną i białą folią PCV, wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, - izolacja 60 mm wykonana z pianki poliuretanowej wolnej od CFC, - drzwi pełne chłodziarki i zamrażarki z systemem automatycznego domykania, - podtrzymanie bateryjne wyświetlaczy temperatury oraz systemu alarmowego, - uszczelka magnetyczna drzwi zapewniająca szczelność, - zawiasy drzwi po prawej stronie – standard (możliwość bezpłatnego zamówienia z lewej strony), - 2x zamek drzwi z kluczem, - zamrażarka: 2 szuflady ze stali nierdzewnej (Scotch Brite stainless steel), - chłodziarka: 3 półki perforowane o regulowanej wysokości ze stali nierdzewnej, - ręczne lub automatyczne włączanie światła LED we wnętrzu komory chłodniczej, - 2 sprężarki hermetycznie działające w zamkniętym układzie, - 2 skraplacze powietrzne, - 2 czujniki temperatury, - automatyczne rozmrażanie, - 2 panele sterownicze wyposażone w mikroprocesorowe ekrany i wyświetlacze cyfrowe pokazujące wewnętrzną temperaturę, menu, temperaturę zadaną, datę i godzinę, - 2 sondy PT 1000, - alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące: zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajność skraplacza, uszkodzenie czujników, brak zasilania, - możliwość odczytu ostatnich 20 alarmów bezpośrednio z wyświetlaczy (data i godzina zaistnienia sytuacji alarmowej, kod alarmu), - 4 kółka (2 z blokadą), - 2 przewody zasilające z wtyczką typu SCHÜKO, - 2 bezpieczniki, - filtr RFI (przeciwzakłóceniowy) – dzięki niemu urządzenie może być używane nawet na OIOM-ie – nie zakłóca pracy innych urządzeń elektronicznych, - 2 główne wyłączniki zasilania, - 2 rejestratory temperatury (zapisują zaistniałe alarmy i temperaturę w cyklu co 5 min na wewnętrznej pamięci możliwość przerzucenia danych na komputer za pomocą złącz USB, - 2 panele sterownicze blokowane hasłem – niepowołana do tego osoba nie zmieni ustawień ani przypadkowo nie wyłączy urządzenia, - gniazdo alarmu zdalnego, - zapis danych na USB, - czynnik chłodniczy: R404a, - menu sterownika w języku polskim. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | sztuka | 2 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 31. Biureta elektroniczna

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Katedry Chemii Środowiska |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Biureta elektroniczna - urządzenie powinno posiadać następującą charakterystykę: - biureta powinna mieć możliwość nakładania na butelki, - służyć do szybkiego i niezawodnego miareczkowania, - praca w granicach błędu klasy AS zgodnie z DIN EN ISO 385, - powinna posiadać precyzyjny i łatwy w obsłudze mechanizm umożliwiający miareczkowanie kropla po kropli, Możliwość ustawienia wylewki w pionie lub poziomie, - urządzenie powinno być lekkie i stabilne. - dane techniczne: - pojemność 25 ml, dokładność 18 µl, - obracany blok zaworu, gwint GL 45, - możliwość demontażu w celu czyszczenia, - kalibracja bez konieczności użycia narzędzi, - zapis aktualnych danych przy automatycznym wyłączaniu. - części mające kontakt z mediami wykonane powinny być ze szkła borokrzemowego, Al2O3, ETFE, PFA, FEP, PTFE i platynoirydu. Okres gwarancji: minimum 24 miesięcy |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Część nr 32. Miejscowe systemy pochłaniające opary rozpuszczalników

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| Wyposażenie Pracowni Analizy Instrumentalnej II, Katedra Chemii |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Miejscowe systemy pochłaniające opary rozpuszczalników Ramiona stanowią samo-podtrzymywalną konstrukcję poprzez wykorzystanie wewnętrznie gwintowanych usztywniaczy oraz sprężyn. Dzięki temu ramię można łatwo skierować w pobliże źródła oparów. - poziom hałasu (dB(A)) 62 dB(A) dla wydajności 450 m3/h, - instalacja wewnątrz, - materiał - konstrukcja rur - anodyzowane aluminium, - przeguby - PP (tworzywo), - podłączenie do instalacji – EPDM, - ssawka bazowa - Mini Hood PP (tworzywo), - temperatura dymów max. 70°C Średnica ramienia odciągowego (mm) 100, - przepływ powietrza (m3/h) 200-45, - długość ramienia: 1800mm, - mocowanie ścienno/sufitowe – wspornik, - mocowanie ścienno/sufitowe – wysięgnik L=1.1m, - ssawka odciągowa 380 x 460mm. Okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy |  | sztuka | 12 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

……................, dnia ……..............

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)