Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                                                               Nr postępowania: 37 Z TP 23

Załącznik nr 1-5 do SWZ

(po modyfikacji)

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

## PAKIET 5: Pompa infuzyjna strzykawkowa – 11 kpl. (CPV: 33194110-0)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji: 2022/2023

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego - podać: |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1. | Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylnej lub podskórnej u pacjentów dorosłych, w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych, leków, krwi i preparatów krwiopochodnych, sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi, umożliwiającą podłączenie pompy do szpitalnego systemu informatycznego dzięki zastosowaniu stacji dokującej typ: nLINK6+ AGILIA posiadanej przez Zamawiającego. | Współpraca ze stacją dokującą posiadaną przez zamawiającego – 10 pkt Brak współpracy ze stacją dokującą posiadaną przez zamawiającego – 0 pkt |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | - | - |
| 3. | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 | - | - |
| 4. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla, zasilacz wbudowany wewnątrz urządzenia | - | - |
| 5. | Urządzenie wyposażone w klawiaturę symboliczną; | - | - |
| 6. | Pompa wyposażone w automatyczną blokadę klawiatury; | - | - |
| 7. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 8 godz. przy przepływie 5 ml/godz. |  |  |
| 8. | Czas pełnego ładowania akumulatora, po pełnym rozładowaniu poniżej 7 godz. | - | - |
| 9. | Lampka kontrolna zasilania oraz wskaźnik stanu naładowania akumulatora widoczne na płycie czołowej urządzenia. Lub Wskaźnik podłączenia pompy do zasilania sieciowego jest widoczny tylko na ekranie pompy, gdy podłączono przewód zasilania sieciowego. Stan naładowania na ekranie. | - | - |
| 10. | Urządzenie wyposażone w blokadę klawiatury | - | - |
| 11. | Pompa strzykawkowa obsługujące min. 15 bibliotek pozwalających na wybranie konkretnej konfiguracji pompy, dodatkowo 1 profil podstawowy | Powyżej 15 bibliotek – 10 pkt 15 bibliotek – 0 pkt |  |
| 12. | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,5 kg | Poniżej 2,5 kg – 10 pkt 2,5 kg – 0 pkt |  |
| 13. | Uchwyt mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny oraz rączka do przenoszenia na stałe wbudowane w pompę. | - | - |
| 14. | Mocowanie strzykawki do czoła pompy, cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy z pełną swobodą odczytania objętości ze skali strzykawki oraz możliwością wizualnej kontroli infuzji | - | - |
| 15. | Pełne mocowanie strzykawki możliwe zarówno przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie | - | - |
| 16. | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. | - | - |
| 17. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości minimum 5, 10, 20, 30, 35 i 50 ml różnych typów oraz różnych producentów | - | - |
| 18. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,35ml | - | - |
| 19. | Zakres szybkości infuzji minimum 0,1 – 1200 ml/godz. | - | - |
| 20. | Funkcja programowania infuzji - co 0,01 w zakresie min. 0,1–9,99 ml/ godz. - co 0,1 w zakresie 10-99,9 ml/h - co 1 w zakresie 100-1200ml/h | Tak – 10 pkt Nie (inne zakresy) – 0 pkt |  |
| 21. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | - | - |
| 22. | Możliwość programowania infuzji w jednostkach na minutę, godzinę, wagę | - | - |
| 23. | Dostępne opcje przeliczania wagi, w zakresie 0,25-300 kg | - | - |
| 24. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji, dostępne minimum 2 rodzaje, plus dodatkowo manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania i prezentacji podanej objętości na ekranie urządzenia | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 25. | Bolus bezpośredni: Szybkość w zakresie minimum: 50–1200 ml/h (przyrost o 50 ml/h). | - | - |
| 26. | Bolus programowany (dawka lub objętość do podania / czas): 0,1–99,9 ml 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h. | - | - |
| 27. | Wypełnienie linii 3 tryby: obligatoryjny, nieobligatoryjny lub zalecany / Szybkość: 1200 ml/h. | - | - |
| 28. | Objętość do podania / dawka wlewu: Objętość: 0,1–999 ml / Dawka: 0,1–9999 jednostek | - | - |
| 29. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktogramu na ekranie pompy | - | - |
| 30. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – min. 20 poziomów, min. 3 jednostki do wyboru – mmHg, kPa, PSI | - | - |
| 31. | Tryb wlewu w ml/h: Tryby dawkowania: ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h. Lub „Tryb wlewu w ml/h: Tryby dawkowania: ml/h ml/min ml/24h ml/kg/h ml/kg/min ml/kg/24h ng/h ng/min ng/24h ng/kg/h ng/kg/min ng/kg/24h μg/h μg/min μg/24h μg/kg/h μg/kg/min μg/kg/24h mg/h mg/min mg/24h mg/kg/h mg/kg/min mg/kg/24h μU/h μU/min μU/24h μU/kg/h μU/kg/min μU/kg/24h mU/h mU/min mU/24h mU/kg/h mU/kg/min mU/kg/24h U/h U/min U/24h U/kg/h U/kg/min U/kg/24h kU/h kU/min kU/24h kU/kg/h kU/kg/min kU/kg/24h nmol/h nmol/min nmol/24h nmol/kg/h nmol/kg/min nmol/kg/24h μmol/h μmol/min μmol/24h μmol/kg/h μmol/kg/min μmol/kg/24h mmol/h mmol/min mmol/24h mmol/kg/h mmol/kg/min mmol/kg/ 24h mol/h, mol/kg/h mol/min mol/24h mol/kg/min mol/kg/24h | - | - |
| 32. | Pompa wyposażona w system antybolusowy | - | - |
| 33. | Dynamiczny System Ciśnienia – DPS – ostrzega o zmianach ciśnienia. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 34. | Dostępne dwa tryby ciśnienia: zmienny lub 3 ustalone wcześniej poziomy – zakres 50-900 mmHg (co 25 mmHg w przedziale 50-250 mmHg/ co 50 mmHg w przedziale 250-900 mmHg). Mogą być aktywowane/dezaktywowane i regulowane. | - | - |
| 35. | Monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach minimalnych 70 mm × 35 mm Lub Kolorowy, dotykowy wyświetlacz graficzny o przekątnej minimum 4,3” Lub Kolorowy dotykowy ekran o przekątnej minimum 3,2” | - | - |
| 36. | Plik rejestru przechowywany w pamięci urządzenia gdy akumulator nie pracuje min. 10 lat | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 37. | Funkcja KVO | - | - |
| 38. | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości minimum od 0,1 do 5 ml/h | - | - |
| 39. | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii, pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji, nieszczelności. | - | - |
| 40. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie minimum od1 min do 23:59 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. | - | - |
| 41. | Komunikaty tekstowe w języku polskim | - | - |
| 42. | Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny z opcją przełączania między trybami ręcznie i automatycznie Lub Urządzenie wyposażone w tryb dzienny i nocny – brak przełączenia manualnego, możliwość ręcznej zmiany wartości parametru. | - | - |
| 43. | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia | - | - |
| 44. | Biblioteka leków, min. 150 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) | - | - |
| 45. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | - | - |
| 46. | Alarm pustej strzykawki | - | - |
| 47. | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja | - | - |
| 48. | Alarm okluzji | - | - |
| 49. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia | - | - |
| 50. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki | - | - |
| 51. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki | - | - |
| 52. | Alarm rozładowanego akumulatora | - | - |
| 53. | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia | - | - |
| 54. | Alarm zbliżającego się rozładowania akumulatora | - | - |
| 55. | Alarm blokady klawiatury | - | - |
| 56. | Alarm bliskiego końca infuzji z możliwością zaprogramowania czasu w zakresie minimum 1-30 minut | - | - |
| 57. | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 sztuki bez użycia dodatkowych elementów | Tak – 10 pkt Nie – 0pkt |  |
| 58. | Wykonanie ostatniego przeglądu gwarancyjnego w ostatnim miesiącu przed upływem końca gwarancji | - | - |
| GWARANCJA |
| 59. | Gwarancja 36 miesięcy | - | - |