FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. |  | Parametry techniczne |  | Parametry wymagane |  | Opis oferowanego urządzenia / uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych – dzierżawa 24 miesiące. I.; ## Opis ogólny. |  |  |
|  | Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej z regionalną antykoagulacją cytrynianową lub ogólnoustrojową wyprodukowany w 2013 r. lub nowszy; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Kasetowy, jednorazowy system filtra i drenów, bez możliwości oddzielenia filtra od drenów; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Aparat korzystający z uniwersalnych zestawów drenów z filtrem, dających możliwość wyboru rodzaju terapii CRRT: SCUF,CVVHD, CVVHF, CVVHDF |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnień: napływu krwi żylnej, zwrotu krwi do żyły, płynu odprowadzanego, na wejściu do filtra oraz przezbłonowego filtra (TMP); |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim, pomoc kontekstowa na ekranie; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt); |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość jednoczasowego podłączenia 4 worków: trzech z płynami podawanymi i jednego do odbioru płynów, po min. 5 litrów każdy; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Pamięć zdarzeń: 96 godz.; |  | Tak |  |  |  |  |  |
| II. | Rodzaje terapii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hemodializa (CVVHD); |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Hemofiltracja ( CVVH); |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Hemodiafiltracja (CVVHDF); |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV-HF); |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Powolna ultrafiltracja (SCUF); |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Plazmafereza (TPE); |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Hemoperfuzja (HP); |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHD, CVVHF CVVHDF – z pre- i postdylucją; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączania zestawów pediatrycznych do CVVHDF, o objętości wypełnienia do 60 ml; |  | Tak |  |  |  |  |  |
| III. | Budowa aparatu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pompa krwi i cztery pompy płynów z systemem bilansującym: - ultrafiltratu, - płynu PBP, - płynu dializacyjnego, - płynu substytucyjnego; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Cztery niezależne wagi płynów z zakresem ważenia: 0 – 11 kg i z dokładnością ważenia: +/- 1 g; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zintegrowana z aparatem pompa strzykawkowa; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Układ podgrzewający krew powracającą do pacjenta; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Sterujący, kolorowy ekran dotykowym, o wielkości min. 12”; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jeden detektor przecieku krwi; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Jeden detektor obecności powietrza w krwi powracającej; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja poziomu płynu w komorze odpowietrzającej; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Automatyczna identyfikacja założonego filtra; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Mechanizm uziemienia potencjałów powracających podczas pracy pompy perystaltycznej na linii krew/płyn dla wyeliminowania zakłóceń sygnału EKG; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Złącza: RS232, PCMCIA lub USB 2.0 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość integracji z systemem informatycznym za pośrednictwem interfejsu HL7; |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie 230 V. Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 10 min. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do umieszczenia dodatkowego filtra, służącego do eliminacji CO2; |  | Tak |  |  |  |  |  |
| IV. | ## Zakresy regulacja dla terapii CRRT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie: 10 - 450 ml/min; |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  | Regulowana ultrafiltracja, tj. odwodnienie pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h; |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  | Przepływ płynu PBP w zakresie: 0 - 4000 ml/h; |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  | Przepływ płynu dializacyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  | Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie: 0 - 8000 ml/h; |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  | Usuwanie płynu z ciała pacjenta w zakresie: 0 - 2000 ml/h; |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza drenu krwi powracającej w zakresie: 33 - 43 ºC; |  | Tak, podać |  |  |  |  |  |

Lp.; Parametry techniczne; Parametry wymagane; Opis oferowanego urządzenia / uwagi. Gwarancja i serwis:. 1.; Pełna gwarancja na oferowane urządzenie na cały okres dzierżawy (min. 24 miesiące); Tak, podać. 2.; Termin rozpoczęcia gwarancji – licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania; Tak. 3.; Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych; Tak, podać. 4.; W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok, wykonywane na koszt Wykonawcy; Tak, podać. 5.; Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy); Tak. 6.; Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku importu części - max 120 godzin; Tak, podać. 7.; Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 48 godzin; Tak, podać. 8.; W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 48 godzin Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia zastępczego.; Tak, podać. 9.; Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą).; Tak, podać. Szkolenia:. 10.; Szkolenia dla personelu medycznego: - pierwsze podczas instalacji i montażu urządzeń - drugie przypominające po 8 tygodniach od oddania urządzenia do użytkowania Zakres szkolenia: - obsługa urządzenia: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych; Tak. Dodatkowe wymagania:. 11.; Oryginalny i aktualny katalog umożliwiający identyfikację i weryfikacje zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganiami z SWZ (dokładne wskazanie oferowanych produktów) – załączone do oferty (jeżeli dotyczy); Tak. 12.; Instrukcja obsługi i użytkowania urządzenia w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy sprzętu.; Tak.

………………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/

podpis osobisty (e-dowód) Uprawnionego

przedstawiciela Wykonawcy