- AE/ZP-27-48/22		                                                                           ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne defibrylatora 2 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” należy podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Defibrylator fabrycznie nowy rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Urządzenie do monitorowania į defibrylacji | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50-60 Hz. | TAK |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowe 230V/50Hz oraz akumulatorowe, ładowarka akumulatora zintegrowana z urządzeniem. | TAK |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci, wystarczający na minimu 90 minut ciągłej pracy (monitorowanie). | TAK Warunek minimum 0 pkt. Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Waga maksimum 7 kg | TAK |  |
|  | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa w całym zakresie dostępnej energii defibrylacji. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki do defibrylacji dorosłych i dzieci (zintegrowane). | TAK |  |
|  | Wskaźnik jakości kontaktu ze skórą pacjenta na łyżkach defibrylujących lub ekranie defibrylatora. | TAK |  |
|  | Maksymalna energia defibrylacji minimum 300J. | TAK Warunek minimum 0 pkt. Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimum 15 poziomów energii wyładowania w zakresie od minimalnego poziomu energii wynoszącego maksimum 5J do maksymalnej oferowanej energii. Poziomy energii defibrylacji ustawiane na płycie czołowej defibrylatora lub łyżkach defibrylujących. | TAK Warunek minimum 0 pkt. Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Czas ładowania do energii zadanej, do 200J maksimum 5 sekund. | TAK Warunek maksymalny. 0 pkt. Minimalna wartość: 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Defibrylacja ręczna – inicjowanie ładowania i defibrylacji za pomocą przycisku umieszczonego na łyżkach defibrylujących. | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna AED. | TAK |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z obowiązującymi wytycznymi ERC/PRC. | TAK |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć pacjentów reanimowanych w trybie AED. | TAK |  |
|  | Ekran monitora kolorowy o przekątnej minimum 6,5." | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych (minimum 3 kanały). | TAK |  |
|  | Zintegrowany z defibrylatorem uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia defibrylatora na ramie łóżka lub brak takiej funkcji. | TAK Punktacja: Zaferowany defibrylator nie posiada opisanej funkcji - 0 pkt. Zaferowany defibrylator posiada opisaną funkcję - 10 pkt. |  |
|  | Funkcja wykonania kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek i z jednorazowych elektrod defibrylacyjnych. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG z kabla ( minimum 3 odprowadzenia), elektrod defibrylujących (łyżek) oraz jednorazowych elektrod defibrylujących. | TAK |  |
|  | Kabel EKG minimum 3 odprowadzeniowy 1szt. | TAK |  |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie minimum od 30 do 300 uderzeń/minutę. | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia sygnału EKG ręczna i automatyczna, minimum 5 poziomów wartosci wzmocnienia. | TAK |  |
|  | Alarmy dźwiękowe į wizualne przekroczenia ustawionych wartości granic EKG į pulsoksymetrii. | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych w pamięci wewnętrznej, minimum dane procedury wykonanej defibrylacji, minimum 20 procedur. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. Drukowanie minimum zapisu EKG, parametrów defibrylacji, wyników testu aparatu. | TAK |  |
|  | Widoczny wskaźnik lub kontrolka sygnalizująca sprawność lub niesprawność urządzenia. | TAK |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika oraz bez konieczności włączania urządzenia. | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna |
|  | Funkcja stymulacji w trybie na żądanie oraz w trybie asynchronicznym | TAK |  |
|  | Częstotliwość stymulacji w zakresie minimum od 40 do 170 impulsów/minutę. | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie minimum od 10 do 200 mA. | TAK |  |
|  | W zestawie wielorazowy kabel do jednorazowych elektrod defibrylacyjnych oraz minimum dwa komplety jednorazowych elektrod dla dorosłych, lub dwa komplety elektrod jednorazowych łącznie z kablem. | TAK |  |
| Saturacja SpO2 |
|  | Pomiaru saturacji w zakresie minimum od 70 do 100%. | TAK |  |
|  | Pomiar tętna z czujnika saturacji w zakresie minimum od 25 do 240 uderzeń/minutę. | TAK |  |
|  | Krzywa pletyzmograficzna oraz wartość liczbowa saturacji i tętna prezentowana na ekranie. | TAK |  |
|  | W zestawie czujnik na palec dla dorosłych typu klips wielorazowego użytku lub silikonowy wielorazowego użytku. | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji czujnika. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 40 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminach określonych w Kodeksie Cywilnym | TAK Warunek minimum 0 pkt. Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty