Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-13/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

Pakiet  1 – Drukarka do szkiełek laboratoryjnych (znakowania szkiełek mikroskopowych)
 – 1 szt. oraz Drukarka laserowa kasetek histopatologicznych – 1 szt

|  | Drukarka do szkiełek laboratoryjnych (znakowania szkiełek mikroskopowych) – 1 szt., urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji nie wcześniej niż 2021, nie dopuszcza się urządzeń regenerowanych, demonstracyjnych etc. |
| --- | --- |
|  | Bezpośredni nadruk na szkiełku podstawowym (na polu do opisu) |
|  | Nadruk na szkiełko podstawowe przy zastosowaniu taśmy termotransferowej |
|  | Możliwość stosowania różnych metod znakowania ( kody kreskowe, kody 2 D, opisy, znaki specjalne, numeracja indywidualna) |
|  | Odporność na odczynniki stosowane w procesie barwienia preparatów |
|  | Możliwość definiowania własnych szablonów wydruku ( np.: różne rodzaje barwienia) |
|  | Jakość druku min. 300 dpi |
|  | Skaner wbudowany w drukarkę bądź zewnętrzny czytnik kodów, który automatycznie przenosi dane po zeskanowaniu kasetki na szkiełko |
|  | Automatyczne przenoszenie danych po zeskanowaniu kasetki na szkiełko wraz z możliwością rozbudowy i edycji danych |
|  | Podajnik grawitacyjny na szkiełka |
|  | System odbioru szkiełek |
|  | Drukarka o wydajności nie mniejszej niż 8 szkiełek na minutę, czyli maksymalny czas nadruku jednego szkiełka do 7,5 sekundy |
|  | Wydruk na szkiełkach lakierowanych dostępnych producentów (szkiełka zgodne z normą ISO dotyczącą wymiarów szkiełek) 26 x 76 x 1mm/ 25 x 75 x 1 mm |
|  | Możliwość druku na szkiełkach podstawowych z naklejonym szkiełkiem nakrywkowym; |
|  | Nadruk termotransferowy – czarny |
|  | 1 rolka taśmy pozwala na zadruk minimum 5 000 szkiełek |
|  | Dotykowy ekran pozwalający na szybką i łatwą obsługę drukarek |
|  | Złącze Ethernet, minimum jedno złącze USB |
|  | Wymiary maksymalne: 180 mm szerokość x 320 mm głębokość x 350 mm wysokość |

|  | Drukarka laserowa do kasetek histopatologicznych – 1 szt., urządzenie fabrycznie nowe; rok prod nie wcześniej niż 2021, nie dopuszcza się urządzeń regenerowanych, demonstracyjnych etc. |
| --- | --- |
|  | wykonywanie nadruku na kasetkach histopatologicznych, nadruk na 1 stronie kasetki (od frontu); maksymalny czas nadruku do 5 sekund |
|  | możliwość użycia do 100 znaków |
|  | nadruk laserowy odporny na odczynniki chemiczne stosowane w procesie |
|  | kolor ciemny, czytelny, wyraźny na kasetkach do drukarki |
|  | podajnik na min 50 kasetek |
|  | rozdzielczość nie mniejsza niż 600 dpi |
|  | bezwonna, cicha praca urządzenia (nadruk bezszmerowy) |
|  | wyposażenie podstawowe: drukarka wraz z oprogramowaniem i integracja z komputerem Zamawiającego i jego systemem operacyjnym |
|  | możliwość stosowania kilku wymiennych podajników (w celu nadruku na różnych typach, kolorach kasetek , bez potrzeby przekładania kasetek) w komplecie min. 3 podajniki |
|  | wysuwana tacka na podajnik ułatwiająca szybką wymianę podajników |
|  | równomierne rozmieszczenie nadruku na powierzchni przedniej kasetki |
|  | Nadruk przy pomocy lasera trwałość lasera minimum 20 mln kasetek. Brak dodatkowych kosztów związanych z eksploatacją urządzenia - dodatkowych materiałów zużywalnych takich jak taśmy, głowice drukujące, lampa UV, filtry etc. |
|  | nadruk pojedynczych kasetek, oraz drukowanie całych serii kasetek w zależności od bieżących potrzeb użytkownika. |
|  | oprogramowanie pozwalające na zastosowanie dowolnych szablonów wydruku, dostosowanych do metod opisu obowiązujących w pracowni. |
|  | wymiary umożliwiające umieszczenie drukarki w bezpośrednim sąsiedztwie stołu do pobierania materiału; maksymalnie: 420 x 380 x 550 mm ( gł x szer x wys) |

Pakiet 2 – Wirówka cytologiczna sterowana mikroprocesorem – 1 szt

|  | Wirówka cytologiczna sterowana mikroprocesorem – 1 szt., urządzenie fabrycznie nowe; rok produkcji nie wcześniej niż 2021, nie dopuszcza się urządzeń regenerowanych, demonstracyjnych |
| --- | --- |
|  | Prędkość obrotowa programowana w zakresie od nie więcej niż 200 do nie mniej niż 2000 obrotów/min. |
|  | Programowana wielkość przyspieszenia w min. 3 zakresach. |
|  | Pamięć min. 20 programów z możliwością zapisania w pamięci urządzenia czasu pracy, prędkości wirowania i przyspieszanie, niezależnie dla każdego z programów |
|  | Wyświetlanie aktualnej prędkości obrotowej oraz czasu pozostałego do końca wirowania. |
|  | Klawiatura wirówki odporna na zalanie. |
|  | Pokrywa wirówki wyposażona w wziernik umożliwiający obserwację przebiegu wirowania. |
|  | Zdejmowanie i montaż rotora w wirówce bez użycia narzędzi |
|  | Rotor, pokrywa rotora i uszczelka odporne na sterylizację parową |
|  | Rotor wyposażony w pokrywę oraz uszczelkę stanowiącą zabezpieczenie przed zachlapaniem stanowiska pracy |
|  | Komora zabezpieczona przed rozlaniem płynów podczas wirowania. |
|  | Pokrywa wirówki wyposażona w przeźroczystą |
|  | Rotor na co najmniej 10 pojemników na próbki. |
|  | Możliwość wirowania próbek o różnych pojemnościach w zakresie nie mniejszym niż 0,1 do 5 ml. |
|  | Pionowe ustawienie szkiełek podczas wirowania |
|  | Możliwość wirowania podwójnych próbek |
|  | Możliwość sterylizacji wszystkich części rotora |
|  | System awaryjnego otwierania pokrywy w przypadku braku zasilania. |
|  | Alarm akustyczny braku wyważenia bądź informacja graficzna o braku wyważenia z automatyczną blokadą uruchomienia procesu wirowania |
|  | Sygnalizacja zakończenia wirowania. |
|  | możliwość wykonywania cytobloków czyli umieszczania komórek w trakcie wirowania bezpośrednio do kasetek histologicznych lub możliwość wykonywania cytobloków dla materiałów tkankowych skąpo-komórkowych w oparciu o metodę wirowania płynów w dedykowanych probówkach do zagęszczania oraz żelowania materiału tkankowego pozwalającą uzyskać preparat mikroskopowy na którym materiał tkankowy rozmieszczony jest w sposób uporządkowany ułatwiając szybką i precyzyjną diagnozę. |
|  | Akcesoria w dwóch wariantach możliwych do zaoferowania: WARIANT 1: klipsy ze stali nierdzewnej – min 10 szt. kominki pojedyncza wielokrotnego użytku – min 10 szt. filterki koloru białego podwójne – min 200 szt. Filterki koloru brązowego podwójne do próbek o pojemności od 0,4ml do 0,1 ml- min 200 szt. kominki jednorazowe z klipsem o poj. 6 ml wraz z dopasowanymi szkiełkami – min 20 szt. kominki pojedyncze jednorazowe o poj. 0,5 ml wraz z dopasowanymi szkiełkami – min 50 szt. kominki podwójne jednorazowe – min 20 szt. zestaw do uzyskania min 50 cytobloków, zawierający: płyn osadzający oraz żelujący do osadzenia zawiesin komórkowych oraz kasetki histologiczne kompatybilne z klipsami ze stali nierdzewnej. WARIANT 2: - klipsy ze stali nierdzewnej – 12 szt. - kominki pojedyncza wielokrotnego użytku – 12 szt. - filterki koloru białego pojedyncze – 200 szt. - szkiełka dedykowane do przygotowania preparatów cytologicznych 200 szt. - kominki jednorazowe pojedyncze zintegrowane z filterkiem koloru białego – 100 szt. - zestaw do preparatyki 60 cytobloków, zawierający: - probówka do zagęszczania oraz żelowania materiału tkankowego wyposażona w dwie nakrętki (górna i dolna) - na dnie probówki 6 zagłębień do sedymentacji materiału tkankowego podczas wirowania z żelem zagęszczającym - „punkt ślepy” (oznaczenie widoczne po zatopieniu materiału w parafinie) – dla łatwej wizualnej oceny rozpoczęcia skrawania materiału tkankowego podczas obróbki cytobloku na mikrotomie - podłoże transportowe w probówce - wymiar: średnica górna 28 mm, średnica dolna 22 mm, wysokość 51 mm |