Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert
Załącznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(Załącznik do wypełnienia przez Wykonawcę - ET.2100.91.2024)
Lp.	Asortyment
1.	Automatyczny analizator hematologiczny z różnicowaniem leukocytów 5 diff

Parametry graniczne
A. Analizator hematologiczny podstawowy
    Producent ….......................................................................
    Typ/ model …......................................................................
Lp.	Wymagane parametry techniczno - eksploatacyjne	Odpowiedź Wykonawcy / (TAK lub NIE)
1	Automatyczny analizator hematologiczny CBC- Diff fabrycznie nowy , rok produkcji 2024,( wyklucza się egzmplarze testowe i demonstarcyjne)
2	Automatyczne różnicowanie WBC na co najmniej 5 populacji z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego i fluorescencyjnej cytometrii przepływowe
3	Wydajność analizatora minimum 55 oznaczeń na godzinę dla morfologii 5 DIFF +CBC, dowolność wyboru oznaczeń dla każdej próbki ( CBC lub CBC+Diff) bez konieczności wykonywania badań w seriach
4	Maksymalna objętość aspirowanej próbki pierwotnej bez rozcieńczenia w systemie otwartym dla badania CBC+Diff 30 µl
5	Prezentacja graficzna wyniku w postaci histiogramów i skattegramu (dot. WBC).
6	Analizator wyposażony w wbudowany ekran dotykowy i kolorowy razem z zewnętrznym czytnikiem kodów kreskowych, z manualnym podawaniem próbek (bez podajnika) lub z podajnikiem lecz z możliwością ręcznego podawania próbek.
7	Analizator posiada wybór trybu pracy: / -CBC+Diff / -CBC
8	Liniowość bez rozcieńczenia dla próbki pierwotnej dla WBC do min. 400 tys./µl, RBC do min. 8mln/ µl, dla PLT do min. 4400 tyś/ µl , dla HGB do min. 25 g/dl
9	Parametry mierzone :RBC, WBC, PLT, HGB
10	Parametry diagnostyczne raportowane WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, MCH,PLT, RDW-SD, RDW-CV,MPV,PDW,P-LCR,PCT,Neut(%,#), LYMPH(%,#), MONo(%,#) EO(%,#), Baso(%,#), IG(%) lub ALY+IMM, odsetek makrocytów I mikrocytów
11	Możliwość wprowadzenia wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku.
12	Modyfikacja ustawień wydruku
13	Oferowany analizator jest uwzględniony w sprawdzianie hematologicznym prowadzonym przez COBJwDL w Łodzi a grupa kodowa zawiera co najmniej 35 ocenianych analizatorów podaczas ostaniej edycji
14	Oprogramowanie analizatora w języku polskim z sugestią działań naprawczych lub co najmniej wgrana instrukcja w języku polskim z sugestią działań naprawczych.
15	Oprogramowanie własne analizatora posiada moduł kontroli jakości umożliwiający liczbową i graficzną prezentację wyników, SD, CV, wykresy typu Levey-Jenningsa , X-B. Możliwość przechowywania w pamięci minimum 90 wyników QC I drukowanie zbiorczych raportów kontroli,
16	Pamięć wewnętrzna analizatora umożliwiająca przechowanie minimum 5 000 wyników z pełną grafiką.
17	Czujnik aspiracji jako zabezpiecznie przed analizą próbek z mikroskrzepami
18	Odczynniki bezcyjankowe
19	Pomiar hemoglobiny w osobnym torze w celu minimalizacji interferencji.
20	Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej i pamięci zewnętrznej
21	UPS dostosowany do potrzeb analizatora , podtrzymujący pracę nie krócej niż 20 minut
22	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej i elementów pomiarowych po każdym pomiarze próbki
23	Oprogramowanie własne analizatora informujące o wynikach patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie
24	Oprogramowanie analizatora umożliwiające monitorowanie poziomu odczynników oraz daty ważności w czasie rutynowej pracy.
25	Do oferty Wykonawca dostarczy opis wymagań technicznych pomieszczeń oraz wymagań informatycznych (m.in.: drukarka, komputer)
26	Autoryzowany serwis dostępny w odległosci do 300 km od Zamawiającego.
27	Obecność na koszt Wykonawcy przeszkolonego przedstawiciela, który bedzie obecny podczas wpięcia analizatora do LIS. Koszt wpięcia pokrywa Zamawiający.
28	Przez okres gwarancji możliwość wsparcia technicznego w formie “on line”.
29	W cenie oferty Wykonawca: dostarczy w terminie uwzgledniającym godziny pracy Zamawiającego analizator wraz z zetawem odczynników dedykowanych do niego ( mimimum 200 oznaczeń), zestawem krwi kontrolnych na 3 pozimach, wykona instalację, przeprowadzi kalibację oraz szkolenie do 4 osób z obsługi analizatora, konserwacji, drobnych napraw oraz interpretacji wyników
30	Przez okres gwarancji Wykonawca na swój koszt zapewni możliwość udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości zakończonym wydaniem certyfikatu.
31	Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej oraz karty charakterystyki odczynników dedykowanych w jezyku polskim w formie papierowej lub elektronicznej lub zapewni dostęp on-line do kart charakterystyki na stronie internetowej pod wskazanym adresem.
32	Gwarancja na całość oferty minimum 36 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem przekazania sprzętu, uwzględniająca przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta lecz nie rzadziej niż raz w roku, wymianę części zużywalnych, koszty naprawy i aktualizację oprogramowania.
33	Przez okres gwarancji usunięcie ewentualnej awarii w ciągu 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia przekazanego drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku niemożności usunięcia awarii w ciągu 7 dni - zapewnienie na czas naprawy analizatora wolnego od wad o parametrach nie gorszych od urządzenia pierwotnego.
34	Dwustronna komunikacja i współpraca analiztora z laboratoryjnym system informatycznym KS Solab firmy Kamsoft. Kominukacja i przesyłanie danych równiez w opcji “bez kodów kreskowych”.
35	Wykonawca dostarcza do analizatora wypełniony paszport techniczny oraz dokumenty potwiedzajace dopuszczenie do obrotu na terenie Polski analizatora i dedykowanych do niego lini odczynnikowych oraz kontrolii, Oznakowanie znakiem CE.
36	Dostęponość u Wykonawcy przez okres minimum 8 lat od daty instalacji : serwisu pogwarancyjnego, oryginlanych cześci zamiennych, dedykowanych lini okczynikowych i dedykowanych zestawów kontrolnych na 3 poziomach.
37	Możliwość zgłaszania awarii przez cała dobę, wsparcie techniczne i merytoryczne także w dni wolne od pracy i święta.