Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						       e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 22.09.2022 r.

dot. przetargu ZP-52/22

na dostawę sprzętu i urządzeń medycznych uzupełniających wyposażenie SP ZOZ MSWiA          w Krakowie w ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO TREŚCI SWZ (Ogólne)

Pytanie nr 1

dotyczy SWZ:

Czy   z uwagi na fakt, że oryginalne materiały informacyjne (katalogi, prospekty, ulotki) pochodzące od producenta, jako materiały do ogólnej dystrybucji mogą nie zawierać wszystkich szczegółowych  danych parametrów technicznych wyszczególnionych przez Zamawiającego  - Zamawiający uzna za wystarczające złożenie dla spełnienia wymogu  materiałów firmowych dystrybutora?  Materiały informacyjne producenta mają charakter reklamowy, są skierowane do nieoznaczonego adresata i nie można wymagać, aby potwierdzały wszystkie parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w konkretnym postępowaniu.

Odp.: Tak, Zamawiający uzna za wystarczające złożenie materiałów firmowych dystrybutora.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET NR 1

Pytanie nr 2

dot. Pakiet nr 1 pkt. I – Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 możliwość regulacji kontrastu w skali -5 do 5?

Odp.:  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 3

dot. Pakiet nr 1 pkt. I – Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 możliwość wyostrzenia krawędzi  w skali -5 do 5?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 4

dot. Pakiet nr 1 pkt V – Archiwizator Medyczny

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 ilość wejść USB – 3 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza minimum 3 sztuki wejść USB.

PAKIET NR 3

Pytanie nr 5

dot. Pakiet nr 3 pkt. 3

Pkt.3-Informujemy, że obecny opis przedmiotu zamówienia spełnia tylko wyrób jednej firmy. Wynika to 
z zapisów pkt. 3, który bezpośrednio eliminuje możliwość zaoferowania systemów grzewczych opartych na technologii "włókien węglowych"(pomimo, iż technologia ta spełnia wymagania normy EN 80601-2-35:2009:

„Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej”i jest stosowana w rozwiązaniach oferowanych przez wielu renomowanych producentów w Europie i na świecie), jak i z pozostałych zapisów wskazujących bardzo szczegółowe cechy fizyczne konkretnego urządzenia, m.in. wymiary, waga, moc, zakres, regulacji, sposób obsługi itp.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W myśl art. 7 Pzp, czynności Zamawiającego powinny zmierzać do zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Stosownie z kolei do art. 29 ust. 2 Pzp, przedmiotu zamówienia, nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności – zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp – w sposób, który wskazywałby na konkretny produkt lub wykonawcę. Z treści cytowanych przepisów wynika dla Zamawiającego zakaz dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający dostęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie wykonać to zamówienie. Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien kierować się celem, jakiemu zamawiane produkty mają służyć. Każde wymaganie ma znajdować uzasadnienie w obiektywnych potrzebach zamawiającego. Zespół Arbitrów w orzeczeniu z dnia 24 sierpnia 2007r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1040/07 oraz UZP/ZO/0-1045/07) stwierdził, iż „wymagania muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnych, albo więcej – zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu”. Stanowisko to pozostaje aktualne i nie budzi wątpliwości w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, m.in.: w wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009r sygn. akt KIO/UZP 1734/09: „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 p.z.p., nie tylko przez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty.”

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 6

dot. Pakiet nr 3, pkt.4

Pkt.4-Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności jednostki sterującej z materacami OTM2, OTM2-N, którymi dysponuje Zamawiający, ponieważ wymóg ten spełnia tylko jedna firma.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 7

dot. Pakiet nr 3, pkt. 8

Pkt.8-Prosimy o dopuszczenie klasy ochronności IP21.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

dot. Pakiet nr 3, pkt.9

Pkt.9-Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej wyposażonej w tylko jedno podłączenie, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta bez konieczności zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania (maksymalny łączny pobór mocy 350W).

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

dot. Pakiet nr 3, pkt. 12

Pkt.12-Prosimy o dopuszczenie długości kabla przy materacu 50 cm i długości kabla przedłużającego 250 cm - razem 3m. Prosimy o odstąpienie od wymogu wtyków kątowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Prosimy o odstąpienie od wymogu wtyków kątowych.

Pytanie nr 10

dot. Pakiet nr 3, pkt. 15

Pkt.15-Prosimy o dopuszczenie obudowy konektorów łączących przewód materaca z przewodem jednostki kontrolnej w wykonanych z metalu przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej izolacji od przewodów wewnętrznych. Rozwiązanie to zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 11

dot. Pakiet nr 3, pkt. 16

Pkt.16-Prosimy o dopuszczenie zasilania 220-240 V AC / 50 Hz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 12

dot. Pakiet nr 3, pkt. 17-18

Pkt.17-18-Prosimy o dopuszczenie alarmu odchylenia w przypadku przekroczenia temp. o +/- 1°C 
w stosunku do temperatury zaprogramowanej oraz alarmu wysokiej temperatury po przekroczeniu temp. 41,1 °C oraz niezależnego wyłącznika bezpieczeństwa przy temp. 42-43°C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 13

dot. Pakiet nr 3, pkt. 20

Pkt.20-Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania akumulatorowego.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu zasilania akumulatorowego.

Pytanie nr 14

dot. Pakiet nr 3, pkt. 21

Pkt.21-Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej, posiadającej cyfrowy monochromatyczny wyświetlacz LCD o przekątnej 3”, z przyciskami pozwalającymi na sterowanie wszystkimi możliwymi kombinacjami systemu ogrzewania na panelu sterującym.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 15

Dot. Pakiet nr 3, pkt. 22

Pkt.22-Prosimy o dopuszczenie zasilania 220-240 V AC / 50 Hz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 16

Dot. Pakiet nr 3, pkt. 23

Pkt.23-Prosimy o dopuszczenie zakresu ustawianej temperatury od 30°do 40°C, w krokach co 0,1°C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 17

dot. Pakiet nr 3, pkt. 24

Pkt.24-Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej przeprowadzającej autotest przy każdym włączeniu. Pozytywny rezultat testu umożliwia rozpoczęcie pracy urządzenia.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 18

dot. Pakiet nr 3, pkt. 25-26

Pkt.25-26-Prosimy o dopuszczenie systemu w którym kontrola testów zabezpieczenia termicznego i testu alarmów nie jest wymagana od użytkownika - ww. czynności kontrolne wykonywane są przez serwis przy okazji przeglądu technicznego sprzętu.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje systemu, który wymaga od użytkownika przeprowadzania comiesięcznych testów zabezpieczenia termicznego i testu alarmu czujnika ?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 19

dot. Pakiet nr 3, pkt. 27

Pkt.27-Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej wyposażonej w tylko jedno podłączenie, gdzie cały system zapewnia wystarczająco efektywne ogrzewanie pacjenta bez konieczności zastosowania równocześnie innych źródeł ogrzewania.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 20

dot. Pakiet nr 3, pkt. 28

Pkt.28-Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej o wadze max. 5,8 kg. Jednostka kontrolna jest przeznaczona do ustawienia w pobliżu stołu operacyjnego lub do mocowania do stojaka, waga jej nie wpływa więc na parametry użytkowe.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 21

dot. Pakiet nr 3, pkt. 29

Pkt.29-Prosimy o dopuszczenie uchwytu na jednostce kontrolnej umożliwiającego trwałe mocowanie urządzenia na szynie lub stojaku, orientacja pionowa.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 22

dot. Pakiet nr 3, pkt. 30

Pkt.30-Prosimy o dopuszczenie jednostki sterującej o wymiarach 187x282x87 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 23

dot. Pakiet nr 3, pkt. 32

Pkt.32-Prosimy o dopuszczenie jednostki kontrolnej z zabezpieczeniem elektrycznym klasa I typ BF.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 24

dot. Pakiet nr 3, pkt. 34

Pkt.34-Informujemy, że obecny opis przedmiotu zamówienia spełnia tylko wyrób jednej firmy. Wynika to z zapisów pkt. 3, który bezpośrednio eliminuje możliwość zaoferowania systemów grzewczych opartych na technologii "włókien węglowych" (pomimo, iż technologia ta spełnia wymagania normy EN 80601-2-35:2009:

„Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-35: Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego, podkładek, materaców przeznaczonych do ogrzewania w praktyce medycznej”i jest stosowana w rozwiązaniach oferowanych przez wielu renomowanych producentów w Europie i na świecie), jak i z pozostałych zapisów wskazujących bardzo szczegółowe cechy fizyczne konkretnego urządzenia, m.in. wymiary, waga, moc, zakres, regulacji, sposób obsługi itp.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W myśl art. 7 Pzp, czynności Zamawiającego powinny zmierzać do zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich wykonawców. Stosownie z kolei do art. 29 ust. 2 Pzp, przedmiotu zamówienia, nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności – zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp – w sposób, który wskazywałby na konkretny produkt lub wykonawcę. Z treści cytowanych przepisów wynika dla Zamawiającego zakaz dokonania opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający dostęp do zamówienia wykonawcy, który potencjalnie jest w stanie wykonać to zamówienie. Formułując wymogi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający winien kierować się celem, jakiemu zamawiane produkty mają służyć. Każde wymaganie ma znajdować uzasadnienie w obiektywnych potrzebach zamawiającego. Zespół Arbitrów w orzeczeniu z dnia 24 sierpnia 2007r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1040/07 oraz UZP/ZO/0-1045/07) stwierdził, iż „wymagania muszą mieć walor istotnych, znaczących dla przedmiotu, nie mogą mieć charakteru subiektywnych, albo więcej – zmierzających do wyeliminowania niektórych podmiotów, bądź wyrażać preferencji dla konkretnego przedmiotu”. Stanowisko to pozostaje aktualne i nie budzi wątpliwości w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, m.in.: w wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009r sygn. akt KIO/UZP 1734/09: „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 p.z.p., nie tylko przez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty.”

Prosimy o dopuszczenie koca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 25

dot. Pakiet nr 3, pkt. 35

Pkt.35-Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności koca z jednostkami kontrolnymi AlphaCore5 oraz CosyTherm2, wymóg ten bezpośrednio wskazuje na producenta.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 26

dot. Pakiet nr 3, pkt. 38

Pkt.38-Prosimy o odstąpienie od zapisu pkt. 38. Ze względów bezpieczeństwa nie powinno się użytkować uszkodzonego sprzętu medycznego. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie rozwiązania posiadającego wbudowany system monitorowania parametrów pracy materaca grzewczego, wraz                z systemem alarmów informujących o nieprawidłowościach w pracy , zapewniającym odcięcie zasilania materaca w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 27

dot. Pakiet nr 3, pkt. 39

Pkt.39-Prosimy o dopuszczenie materaca działającego w technologii włókien węglowych , posiadającego system monitorowania parametrów pracy, wraz z systemem alarmów informujących                                   o nieprawidłowościach w pracy i zapewniający odcięcie ogrzewania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w działaniu.

Odp.: Pytanie nie dotyczy zapisów punktu 39. Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 28

dot. Pakiet nr 3, pkt. 42

Pkt.42-Prosimy o dopuszczenie długości kabla przy materacu 50 cm i długości kabla przedłużającego 250 cm - razem 3m.

Prosimy o odstąpienie od wymogu wtyków kątowych.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający odstępuje od wymogu wtyków kątowych.

Pytanie nr 29

dot. Pakiet nr 3, pkt. 43

Pkt.43-Prosimy o dopuszczenie materaca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni.

Odp.: Pytanie nie dotyczy zapisów punktu 43. Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 30

dot. Pakiet nr 3, pkt. 44

Pkt.44-Prosimy o dopuszczenie powłoki wykonanej z poliestru z warstwą poliuretanową biokompatybilną w kontakcie ze skórą.

Odp.: Pytanie nie dotyczy zapisów punktu 44. Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 31

dot. Pakiet nr 3, pkt. 45

Pkt.45-Prosimy o dopuszczenie powłoki zewnętrznej materaca szczelnie zamkniętej, ze zgrzewanymi szwami.

W komplecie znajduje się dodatkowy pokrowiec zewnętrzny również wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90OC.

Odp.: Pytanie nie dotyczy zapisów punktu 45. Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 32

dot. Pakiet nr 3, pkt. 48

Pkt.48-Prosimy o dopuszczenie materaca posiadającego szczelne pokrycie poliuretanowe minimalizujące ryzyko zakażeń wyposażonego w dodatkowy pokrowiec również wykonany z poliuretanu, przeznaczony do dezynfekcji powierzchniowej i prania w temp. 90OC. Stosowanie dodatkowego pokrowca zewnętrznego wydłuża żywotność produktu.

Odp.: Pytanie nie dotyczy zapisów punktu 48. Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 33

dot. Pakiet nr 3, pkt. 51

Pkt.51-Prosimy o dopuszczenie koca o wymiarach: 1800x800 mm lub 1500x800 mm.

Odp.: Zamawiający dopuszcza koc o wymiarach 1800x800 mm, ale nie wymaga. Zamawiający nie dopuszcza koca o wymiarach 1500x800 mm.

Pytanie nr 34

dot. Pakiet nr 3, pkt. 52

Pkt.52-Prosimy o odstąpienie od wymogu zasilania akumulatorowego.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu zasilania akumulatorowego.

Pytanie nr 35

dot. Pakiet nr 3, pkt. 53

Pkt.53-Prosimy o dopuszczenie koca z warstwą grzewczą wykonaną z elastycznych włókien węglowych gwarantującą równomiernie ogrzewanie na całej powierzchni.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 36

dot. Pakiet nr 3, pkt. 54

Pkt.54-Prosimy o dopuszczenie niezależnego, wbudowanego w materac modułu powodującego odcięcie zasilania w przypadku wystąpienia przegrzania. Moduł ten działa niezależnie od jednostki sterującej 
i stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 37

dot. Pakiet nr 3, pkt. 55-57

Pkt.55-57-Prosimy o dopuszczenie alarmu odchylenia w przypadku przekroczenia temp. o +/- 1°C 
w stosunku do temperatury zaprogramowanej oraz alarmu wysokiej temperatury po przekroczeniu temp. 41,1 °C oraz niezależnego wyłącznika bezpieczeństwa przy temp. 42-43°C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 38

dot. Pakiet nr 3, pkt. 59

Pkt.59-Prosimy o dopuszczenie zakresu ustawianej temperatury od 30 do 40°C, w krokach co 0,1°C.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 39

dot. Pakiet nr 3, pkt. 60

Pkt.60- Prosimy o dopuszczenie wagi koca odpowiednio dla wybranego rozmiaru:

1800 x 800 mm - 2,0 kg

1500 x 800 mm - 1,6 kg

Odp.: Zamawiający dopuszcza wagę koca 2,0 kg o wymiarach 1800 x 800mm, jednocześnie Zamawiający przypomina, że nie dopuszcza koca o wymiarach 1500 x 800 mm.

Pytanie nr 40

dot. Pakiet nr 3, pkt. 62

Pkt.62-Informujemy, że umieszczenie naklejki na materacu nie spowoduje uszkodzenia warstwy grzewczej, ale może spowodować uszkodzenie pokrycia. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odp.: Zamawiający odstępuje od wymogu umieszczenia naklejki na materacu.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający będzie wymagał czasu nagrzewania materaca do 10 minut?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 42

Czy Zamawiający będzie wymagał aby jednostka sterująca nie emitowała dźwięku poprzez wbudowany wentylator?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający będzie wymagał żywotności powyżej 5 lat dla jednostki grzewczej i 10 lat dla elementów grzewczych ?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 44

Czy Zamawiający będzie wymagał koców, które są przeznaczone do stosowania na Sali operacyjnej?

Odp.: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający dopuszcza montaż na stojaku za pomocą klamer jeśli wymagane jest odkręcanie kilku śrubek?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 46

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości zastosowania wewnętrznego akumulatora?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PAKIET NR 5

Pytanie nr 47

dot. Pakiet nr 5 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada lasera obliczającego czas ekspozycji promieniowania UV-C na podstawie precyzyjnego skanowania pomieszczeń?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48

dot. Pakiet nr 5 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez karty dozymetrycznej lub innego narzędzia potwierdzającego efektywność dezynfekcji?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza i utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 49

dot. Pakiet nr 5 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści dalmierz laserowy jako oddzielne urządzenie jako system pomiarowy laserowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 50

dot. Pakiet nr 5 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kategorii emisji optycznej 2 (norma EN12198)?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza i utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 51

dot. Pakiet nr 5 poz. 25

Czy Zamawiający dopuści czujniki ruchu jako system automatycznej detekcji osób i zwierząt?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 52

dot. Pakiet nr 5 poz. 27

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie ma przeciwskazań do pracy ciągłej 24h na dobę?
Jednak specyfika pracy urządzenia wymaga żeby podczas przestawiania urządzenia do innego punktu oraz przy transporcie urządzenia do innego pomieszczenia było ono wyłączone.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ ( Projekt umowy)

Pytanie nr 53

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp.: Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 2 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania. Maksymalny czas usunięcia wad i usterek i wykonania napraw Przedmiotu zamówienia wynosi do 3 dni roboczych, licząc od chwili pozytywnego rozpoznania reklamacji, chyba, że Strony uzgodnią inny termin.”

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp.: Zamawiający informuje, że w załączniku nr 1 (Formularz ofertowy), w punkcie 14 Wykonawca deklaruje formę doręczenia faktury, w tym na adres poczty e-mail.

Pytanie nr 55

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §5:

1. W razie nieterminowego wykonania umowy Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu      w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie wskazanym w §1 ust. 4, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru.

2. W przypadku zwłoki w realizacji umowy o 30 dni od daty, której mowa w §1 ust. 4, Zamawiający może od umowy odstąpić, naliczając z tego tytułu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej kwoty określonej w §2 ust. 1, niezależnie od kary umownej naliczonej na podstawie ust. 1.

3. W razie nieterminowego wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi lub z udzielonej gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę umowną z tego tytułu w wysokości 0,5% ceny jednostkowej brutto, uszkodzonego przedmiotu zamówienia, , za każdy dzień kalendarzowy zwłoki lub niedostarczenia sprzętu zastępczego, licząc od następnego dnia po terminach określonych w załączniku nr 1 do Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto uszkodzonego przedmiotu zamówienia.

Odp.: Zamawiający utrzymuje postanowienia Projektu Umowy w powyższym zakresie, jednocześnie dokonuje modyfikacji §5 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.

Pytanie nr 56

Wnosimy o zmianę zapisów par. 3 ust. 2, tj.:

2. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7-14 dni roboczego od chwili jej otrzymania. Maksymalny czas usunięcia wad i usterek i wykonania napraw Przedmiotu zamówienia wynosi do 7-14 dni roboczych, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, chyba, że Strony uzgodnią inny termin.

Odp.: Zamawiający utrzymuje postanowienia Projektu Umowy.

Pytanie nr 57

Wnosimy o zmianę zapisów par. 3 ust. 2, tj.:

2. Wykonawca rozpatrzy reklamację i udzieli na nią odpowiedzi w ciągu 7-14 dni roboczego od chwili jej otrzymania. Maksymalny czas usunięcia wad i usterek i wykonania napraw Przedmiotu zamówienia wynosi do 7-14 dni roboczych, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, chyba, że Strony uzgodnią inny termin. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy.

Odp.: Zamawiający utrzymuje postanowienia Projektu Umowy.

_________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl