Załącznik Nr 2a

Parametry i warunki dotyczące analizatora koagulologicznego – głównego i zapasowego

L.p.	Opis parametrów i wartości graniczne	Wymagane	Oferowane
1	Aparaty używane nie starsze niż 4 lata lub aparaty nowe	Tak
2	Aparaty zgodne pod względem odczynników i materiałów zużywalnych	Tak
3	Aparat zapasowy o wydajności min. 60 testów na godzinę / w trybie PT i APTT	Tak
4	Aparat główny o wydajność min 100 testów na godzinę / w trybie PT i APTT	Tak
5	Analizator z pełną automatyzacją procesu pomiarowego	Tak
6	Aparat posiada czujnik poziomu osocza	Tak
7	Bieżące monitorowanie poziomu odczynników i ilości kuwet reakcyjnych	Tak
8	Komora odczynnikowa chłodzona, minimun 20 pozycji odczynnikowych	Tak
9	Oddzielne igły osoczowa i odczynnikowa	Tak
10	Minimum 40 pozycji próbkowych	Tak
11	Możliwość dostawienia próbki “cito” w trakcie pracy analizatora	Tak
12	Dwukierunkowa transmisja danych	Tak
13	Przyłączenie analizatora do systemu komputerowego InfoMedica na koszt Dostawcy w terminie do 7-u dni / od podpisania umowy	Tak
14	Pobieranie osocza z probówek pierwotnych	Tak
15	Odczynniki w opakowaniach gotowych do wstawienia do aparatu	Tak
16	Tromboplastyna pochodzenia ludzkiego o ISI od 0.9 do 1.1	Tak
17	Odczynniki do oznaczania PT i APTT stabilne na pokładzie analizatora min. 24 godziny	Tak
18	Minimalny panel oznaczeń: PT, APTT, Fibrynogen metodą Claussa, DDIM	Tak
19	Czas naprawy max. 2 dni robocze od momentu zgłoszenia	Tak
19	Wykonywanie przeglądów okresowych analizatora zgodnie / z zaleceniami Producenta	Tak
20	Test do oznaczania DDIM posiada potwierdzone certyfikatem zastosowanie do wykluczania choroby zakrzepowej	Tak

21	Możliwość jednoczesnego wykonywania pomiarów metodą optyczną, chromogenną i immunologiczną	Tak
22	Możliwość ładowania kuwer reakcyjnych bez konieczności zatrzymywania aparatu	Tak
23	Czytnik kodów kreskowych próbek pierwotnych wbudowany w analizator	Tak
24	Automatyczne rozcienczenie próbki i wykonanie ponownego pomiaru w przypadku przekroczenia liniowości testu	Tak
25	Zapis krzywych kalibracyjnych w pamięci aparatu	Tak
26	Zapis krzywych przebiegu reakcji w pamięci aparatu	Tak
27	Przebijak korków probówek zamkniętego systemu pobierania	Tak
28	Wewnętrzna pamięć wyników min. 1000-a pacjentów	Tak
29	Bezpłatny serwis, przeglądy okresowe i części zamienne / w trakcie umowy	Tak
30	Aparaty wyposażone w UPS podtrzymujące pracę urządzeń / min. 30 minut	Tak
31	Instrukcja obsługi aparatów w języku polskim	Tak
32	Dostawca dokona montażu aparatów oraz przeszkoli personel Laboratorium w terminie max. 14 dni od podpisania Umowy	Tak
UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem ofert.
	Parametry oceniane	Wartość wymagana	Wartość oferowana / TAK/NIE
1	Liniowość odczynnika DDIM min. 4000 ng/ml	TAK- 10 pkt / NIE- 0 pkt
2	Trwałość kontroli na pokładzie analizatora min. 24 godziny	TAK- 10 pkt / NIE- 0 pkt
3	Czas reakcji Serwisu max. 24 h w dni powszednie	TAK- 10 pkt / NIE- 0 pkt
4	Analizator estymuje ilość badań do wykonania z odczynników znajdujących się na pokładzie analizatora	TAK- 10 pkt / NIE- 0 pkt

UWAGA! Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem ofert.

### W Załączniku w kolumnie „WYMAGANY”:
TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach (w tym u producenta). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający wymagać będzie prezentacji aparatury i jej parametrów technicznych.
Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu materiałów informacyjnych zawierających pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po jego przekazaniu protokółem odbioru będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi )
.......................................................................................
data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy