Nr postępowania: 06 Z TP 23

Nazwa i adres Wykonawcy  ………………………………….                                                                                                                                                                Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## System do monitorowania zaburzeń oddychania w czasie snu z oceną eeg, emg, eog oraz parametrów oddechowych, w tym tcCO2 i kardiologicznych wraz z torem wizyjnym, oprogramowaniem i kapnografem – 4 kpl (CPV: 33195000-3)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022 lub nowszy

| L.p. | Parametry | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Stacjonarny system do badań polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem do zbierania i analizy danych. | - | - |
| 2 | Urządzenie spełniające techniczne kryteria urządzeń rejestrujących zawarte w wytycznych PTChP oraz American Academy of Sleep Medicine. | - | - |
| 3 | Ilość dostępnych, jednocześnie rejestrowanych kanałów: min. 50 | Powyżej 50 kanałów – 10 pkt 50 kanałów – 0 pkt |  |
| 4 | System dostosowany do pracy w sieci szpitalnej. | - | - |
| 5 | Możliwość jednoczesnego podłączenia i rejestracji następującej ilości dedykowanych kanałów minimum: - 19 x EEG, - 2 x EOG, - 7 x EKG, - 5 x EMG, - elektrody uziemienia oraz elektrod referencyjnych (M1, M2). Oznaczenia podłączeń na głowicy, ułatwiające obsługę urządzenia. | - | - |
| 6 | Min. 500 Hz częstotliwość próbkowania dla kanałów EEG, EOG, EMG, EKG i chrapania. | - | - |
| 7 | Próbkowanie sygnału EEG do 2000 Hz. | - | - |
| 8 | Częstotliwość próbkowania sygnału przepływu z kaniuli i czujnika termistorowgo oraz pasów rejestrujących wysiłek oddechowy (RIP) - min. 100 Hz. | - | - |
| 9 | Jednoczesna rejestracja przepływu powietrza poprzez czujnik termistorowy i ciśnieniowy (kaniula). | - | - |
| 10 | Rejestracja chrapania poprzez mikrofon umieszczany na skórze pacjenta | - | - |
| 11 | Czujniki pomiaru wysiłku oddechowego w technologii Respiratory Inductance Plethysmography. | - | - |
| 12 | Rejestracja EMG podbródkowego za pomocą minimum 3 dedykowanych odprowadzeń przy jednoczesnym zapisie ruchów obu kończyn dolnych. | - | - |
| 13 | Oznaczenie miejsc podłączenia elektrod i czujników, ułatwiające obsługę urządzenia. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 14 | Zapis (SpO2), HR (częstotliwość pracy serca) i krzywej pulsu oraz PTT. | - | - |
| 15 | Rejestracja zapisu EKG. | - | - |
| 16 | Minimum 8 kanałów DC. | - | - |
| 17 | Głowica podłączana do stacji głównej za pomocą kabla ze złączem umożliwiającym jej proste podłączenie do stacji, bez konieczności odłączania czujników. | - | - |
| 18 | Możliwość rozpoczęcia i zakończenia badania: - z pozycji stacji głównej bez konieczności uruchomienia aplikacji komputerowej oraz - z pozycji komputera systemowego. | - | - |
| 19 | Możliwość przeprowadzenia całego badania i rejestracji zapisu danych przy braku połączenia z komputerem systemowym. | - | - |
| 20 | Kontrola jakości podłączeń elektrod z pozycji komputera zbierającego dane. Jednoczesny nieprzerwany zapis kanałów elektrofizjologicznych i pomiar wartości impedancji w czasie akwizycji oraz po wykonaniu badania przy jego analizie. | - | - |
| 21 | Możliwość zastosowania różnicowego czujnika ciśnień do pomiaru przepływu powietrza oraz ciśnienia terapeutycznego przy nadzorze terapii z urządzeń typu CPAP różnych producentów. | - | - |
| 22 | Algorytm umożliwiający wykorzystanie kalkulacji ruchów klatki piersiowej i brzucha jako zapasowego kanału przepływu. | - | - |
| 23 | Rejestracja cyfrowego zapisu wideo zsynchronizowanego z zapisem polisomnograficznym z zaoferowanych systemów polisomnograficznych z dokładnością nie mniejszą niż 1 klatka na sekundę. | - | - |
| WYPOSAŻENIE KAŻDEGO APARATU – ŁĄCZNIE 4 APARATY |
| 24 | 2 pasy wielokrotnego użytku do pomiaru wysiłku oddechowego metodą indukcyjną (RIP) wraz z niezbędnymi akcesoriami. Możliwość regulacji długości. | - | - |
| 25 | Pulsoksymetr elastyczny silikonowy- 1 sztuka. | - | - |
| 26 | Czujnik rejestracji pozycji ciała - 1 sztuka. | - | - |
| 27 | Termistor ustno-nosowy - 1 sztuka. | - | - |
| 28 | Czujnik różnicowy ciśnienia umożliwiający zapis przepływu powietrza i ciśnień z urządzeń typu CPAP i BiPAP różnych producentów w zakresie do 40cmH20. | - | - |
| 29 | Mikrofon piezoelektryczny rejestrujący chrapanie za pomocą drgań - 1 sztuka. | - | - |
| 30 | Zestaw złotych elektrod miseczkowych do EEG, EOG, EMG - 2 komplety. | - | - |
| 31 | Zestaw elektrod do EKG - 1 komplet. | - | - |
| 32 | Kaniule nosowe - 10 sztuk. | - | - |
| 33 | Kamera na podczerwień z osobnym numerem IP sterowana poprzez sieć, zapewniająca zintegrowany zapis video z badaniem. Sterowanie z pozycji komputera obejmuje zmiany położenia obrazu, powiększenia i automatyczne dostrojenie ostrości obrazu. | - | - |
| OPROGRAMOWANIE DO POLISOMNOGRAFU |
| 34 | Oprogramowanie kompatybilne z zaoferowanym systemem polisomnograficznym oraz poligraficznym, umożliwiające analizę i gromadzenie danych. | - | - |
| 35 | Oprogramowanie kompatybilne z aktualnie używanym przez Zamawiającego systemem Alice 6. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 36 | Automatyczna i manualna analiza badania. | - | - |
| 37 | Możliwość manualnej analizy w czasie trwania badania. | - | - |
| 38 | Eksport danych do formatu EDF. | - | - |
| 39 | Brak opłaty licencyjnej za oprogramowanie. | - | - |
| 40 | Środowisko pracy: system operacyjny z możliwością uruchomienia klienta IMPAX. | - | - |
| 41 | Hasło dostępu ograniczające dostęp osób trzecich do bazy danych pacjentów. | - | - |
| 42 | Zintegrowany interfejs HL7. | - | - |
| 43 | Możliwość porównywania analiz tego samego badania wykonywanych przez różnych użytkowników. | - | - |
| 44 | Filtry EKG dla kanałów neurologicznych usuwające artefakty QRS. | - | - |

| 45 | Rejestracja ciągłego pomiaru impedancji dla odprowadzeń kanałów elektrofizjologicznych wraz z danymi polisomnograficznymi na ekranie komputera w czasie trwania badania polisomnograficznego oraz po zgraniu badania. | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Kontrola impedancji niepowodująca zaprzestania rejestracji danych PSG. | - | - |
| 47 | Możliwość instalacji oprogramowania i pracy jednocześnie na minimum 5 wskazanych komputerach. | Powyżej 5 komputerów– 10 pkt 5 komputerów – 0 pkt |  |
| 48 | Każde stanowisko pomiarowe wyposażone w: Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. Ekran o min. rozmiarze przekątnej ekranu minimum 23,8 cala i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080, Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark zawartym na stronie internetowej www.cpubenchmark.net wynik min. 10 000 punktów, 8GB pamięć RAM, minimum 500 GB SSD. Sieć w standardzie 1000BASE-T lub TX oraz 802.11 a/b/g/n/ac. System operacyjny musi posiadać wsparcie producenta oraz umożliwiać instalację posiadanego przez zamawiającego oprogramowania: klient Impax (musi być zachowana certyfikacja producenta – Agfa), Eskulap NT wraz z aplikacją pomocniczą. Zainstalowany pakiet biurowy umożliwiający edycję dokumentów Microsoft Word i Excel. Wydruk nie może odbiegać wyglądem od wydruków z pakietu Microsoft Office. Licencja na pakiet biurowy, nie może mieć charakteru subskrybcji. Myszka i klawiatura w komplecie. Po instalacji dostarczonych akcesoriów musi pozostać min 3 wolne porty USB. | - | - |
| KAPNOGRAF – 1 SZTUKA NA 4 URZĄDZENIA |
| 49 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy, nierekondycjonowany. | - | - |
| 50 | Aparat dostosowany do pacjentów dorosłych. | - | - |
| 51 | Fabrycznie wczytane tryby dla dorosłych. | - | - |
| 52 | Urządzenie pozwalające na prace w trybie ciagłym. | - | - |
| 53 | Nieinwazyjny i ciągły pomiar tcPCO2, pulsoksymetria (SpO2, PR), wskaźnik pulsacji i względna moc grzewcza (RHP.) | - | - |
| 54 | Minimum 3 rodzaje wyświetlanych danych pomiarowych przez urządzenie w trakcie trwania pomiaru (do wyboru przez Użytkownika) - numeryczne, w formie trendu, trendu z odchyleniem od wartości bazowej. | - | - |
| 55 | Masa maksymalnie do 3 kg. | Poniżej 3 kg – 10 pkt 3 kg – 0 pkt |  |
| 56 | Wymiary urządzenia nie przekraczające: 20 cm x 40 cm x 30 cm. | - | - |
| 57 | Urządzenie wyposażone w regulowane nóżki, pozwalające na ustawienie różnego kąta nachylenia. | Tak – 10 pkt Nie – 0pkt |  |
| 58 | Zasilanie AC: 100 - 240 V (50/60 Hz). | - | - |
| 59 | Aparat wyposażony w baterię wewnętrzną z możliwością jej ładowania. Czas pracy przy użyciu baterii min 5 godzin. | - | - |
| 60 | Wymiana membrany czujnika do pomiaru tcPCO2 i SpO2 co min. 30 dni | - | - |
| 61 | Aparat wyposażony w czujnik pozwalający na nieinwazyjny pomiar. | - | - |
| 62 | Pomiar tcPCO2 : - Minimalny zakres pomiaru: 0–180 mmHg. - Minimalna rozdzielczość przy pomiarze do 100mmHg - 0,1mmHg (0,01 kPa). - Minimalna rozdzielczość przy pomiarze powyżej 100mmHg - 1 mmHg (10 kPa). - Minimalny czas reakcji - nie większy niż 80 s. | - | - |
| 63 | Pomiar tętna (PR): - Możliwość pomiaru z kilku miejsc ciała pacjenta- min. płatek ucha, czoło, policzek, ramię. - Minimalny zakres pomiaru: 1 - 99 %. - Minimalna rozdzielczość pomiaru - 1%. - Minimalna dokładność pomiaru: +/- 2,5%. | - | - |
| 64 | Dedykowane oprogramowanie w języku polskim, komunikujące się z urządzeniem, umożliwiające ściągniecie i analizę danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami. Możliwość instalacji na wielu stanowiskach PC (nie pojedyncza licencja). | - | - |
| 65 | Kabel podłączeniowy do oferowanego systemu polisomnograficznego. | - | - |
| 66 | Kapnograf kompatybilny z oferowanym systemem polisomnograficznym. |  |  |
| GWARANCJA |
| 67 | Gwarancja na sprzęt przez okres 24 miesięcy. | - | - |