Załącznik nr 2a

Zestawienie parametrów technicznych analizatora do równowagi kwasowo-zasadowej

Lp.	Wymagane parametry techniczne parametrów krytycznych	Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów / TAK/NIE
1	Analizator parametrów krytycznych
2	Parametry mierzone: ph; pO2; pCO2; mleczany; O2Hb;HHb; COHb; MetHb; SO2; ctHb
3	Parametry wyliczane:HCO3; HCT
4	Parametry wprowadzane: nr identyfikacyjny pacjenta; imię i nazwisko pacjenta, typ próbki
5	Rodzaj próbki: krew pełna
6	Objętość próbki do pełnego panelu oznaczeń: Kapilara-maksymalnie 100μl, strzykawka-maksymalnie 250μl
7	Możliwość wykonania pomiarów gazometrycznych z objętości nie większej niż 60 μl
8	Wydajność analizatora minimum 20 oznaczeń na godzinę
9	Jednoczesny pomiar wszystkich parametrów z jednej probówki
10	Analizator wykorzystujący do pracy odczynniki konfekcjonowane w oddzielne butelki. Każdy odczynnik, kalibratory i inne niezbędne materiały wymieniane oddzielnie niezależnie od siebie.
11	Oddzielny pojemnik na ścieki
12	Łączny czas wszystkich kalibracji nie dłuższy niż jedna godzina na dobę.
13	Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa, z możliwością przerwania kalibracji analizatora w dowolnym momencie w celu wykonania badań „cito”. Przerwanie kalibracji nie może mieć wpływu na jakość, jak również ilość uzyskanych parametrów mierzonych i wyliczanych.
14	Automatyczny podajnik materiału kontrolnego z możliwością zaprogramowania dowolnej częstotliwości kontroli jakości
15	Analizator wyposażony w czytnik kodów kreskowych
16	Menu analizatora w języku polskim
17	Instrukcja obsługi analizatora i metodyki odczynników dołączone do oferty w formie elektronicznej
18	Gwarancja na analizator 36 miesiące
19	W razie awarii Wykonawca zapewni analizator zastępczy na czas naprawy, lub pokryje całkowity koszt badań wysłanych do podwykonawcy.
20	Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego
21	Wykonawca ponosi koszty wpięcia analizatora do systemu LISS / zapewni dwukierunkową transmisję danych.
22	Deklaracja zgodności CE z wymogami UE
23	Zamawiający wymaga nieodpłatnego serwisu w razie awarii wraz z częściami zamiennymi na czas trwania umowy.
24	U mowa obejmuje bezpłatne 3 przeglądy roczne wraz z częściami zamiennymi.
25	Wykonawca dostarczy w formie dzierżawy stację roboczą – komputer, monitor, klawiaturę, mysz, czytnik kodów kreskowych oraz drukarkę laserową, sieciową. / Po zakończeniu okresu umowy dzierżawiony sprzęt przechodzi na własność zamawiającego.
26	Wykonawca dostarczy chłodziarkę do przechowywania odczynników

Termin realizacji umowy – 36 miesięcy od daty podpisania umowy.
Ilość oznaczeń – 3500
Kontrola wewnętrzna 5 x w tygodniu na 4 poziomach zamiennie

Miejscowość, data……………………….

………………………………..
Podpis osoby uprawnionej