Nr postępowania: 320/2024/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY / OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Część nr 1 - Wielodetekcyjny czytnik płytek ((absorbancja, fluorescencja, luminescencja)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | 1. Parametry techniczne minimalne Automatyczny wielozadaniowy czytnik mikropłytek pozwalającym na stosowanie wielu znaczników absorpcyjnych, fluorescencyjnych oraz luminescencyjnych, odczytów metodą immunochemiczną – ELISA (m.in. oznaczenie poziomu ekspresji receptorów, przeciwciał, antygenów, hormonów oraz aktywności wybranych enzymów), Pracujący co najmniej w trybach pomiaru: absorbancji UV/Vis, intensywności fluorescencji (pomiar dół/góra), luminescencji (pomiar góra/dół), Obsługiwane formaty płytek min. 1, 6, 12, 24, 48, 96, 384 i 1536 dołków, Źródło światła: pulsująca lampa 230-1000nm, Pomiar intensywności fluorescencji oraz luminescencji na fotopowielaczu, z możliwością ustawienia wysokości pomiaru w zakresie co najmniej 0 – 16mm, Zintegrowany, 32 pozycyjny, podwójny, kołowy zmieniacz filtrów wzbudzeniowych i emisyjnych z możliwością automatycznej wymiany filtrów pomiędzy poszczególnymi kołami filtrów wzbudzeniowych i emisyjnych oraz z możliwością blokady wymiany filtrów dla zdefiniowanych pozycji; możliwość wykorzystania tych samych filtrów do wzbudzenia i emisji. Wymiana lub uzupełnienie filtrów wykonywana samodzielnie przez użytkownika, Automatyczne przełączanie pomiaru fluorescencji i luminescencji góra/dół (top/bottom), Zintegrowany system mieszania próbek w mikropłytkach umożliwiający mieszanie w trybie liniowym, orbitalnym i orbitalnym podwójnym, Wbudowany układ termostatowania komory pomiarowej pozwalający na utrzymywanie stałej temperatury do co najmniej +65°C (regulacja co 0.1 °C), Czytnik musi posiadać programowaną możliwość wysunięcia płytki pomiarowej na ustalony czas w trakcie realizacji protokołu pomiarowego w celu dodania odczynników Kontrola pracy czytnika z wykorzystaniem interface’u komunikacyjnego WiFi i złącza LAN za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej w sterowniku, Czytnik musi posiadać możliwość sterowania z dowolnego urządzenia komputerowego (np. PC, laptop, tablet) wyposażonego w dowolny system operacyjny (np. WIN, IOS, Android) z dowolną przeglądarką internetową, Oprogramowanie sterujące musi być zainstalowane bezpośrednio w czytniku. Możliwość obsługi oprogramowania przez dowolną liczbę użytkowników. Oprogramowanie sterujące pracą czytnika zainstalowane bezpośrednio w czytniku, Urządzenie posiadające moduł pomiarowy HTRF/TRF/FP, Urządzenie przygotowane do instalacji dwukanałowego dyspensera odczynników tego samego producenta, Urządzenie przygotowane do podłączenia dedykowanego systemu dostarczania i kontroli stężenia gazów tego samego producenta dla badań z wykorzystaniem żywych komórek. 2. Pomiar absorbancji Pomiar spektrofotometryczny Zakres pomiarowy nie gorszy niż: 220-1000 nm (krok 1 nm) Zmienna szerokość szczeliny: 2.0 nm, 5.0 nm, 10 nm Zakres pomiaru nie gorszy niż: 0-2 OD @96 Dokładność pomiaru absorbancji nie gorsza niż 2% (OD 2) @96 3. Pomiar fluorescencji • Zakres pomiarowy 230 – 850 nm • Limit detekcji min. 0.5 fmol/studzienkę @96 4. Pomiar luminescencji • Limit detekcji 50 amol ATP dla pomiaru z góry @96 • Zakres liniowości co najmniej sześć rzędów 5. Minimalna przepustowość (płytka 96 dołków, min:sec) • Absorbancja (czas pomiaru: 20ms): 0:45 • Luminescencja (czas pomiaru: 20ms): 0:20 • Intensywność fluorescencji (czas pomiaru: 20ms): 0:24 6. Wyposażenie i wymagania dodatkowe • Zestaw do sterowania urządzeniem: komputer przenośny lub tablet o parametrach wymaganych przed producenta aparatury, zapewniający bezawaryjną i płynną pracę aparatury oraz kompatybilność wszystkich jej podzespołów posiadający przynajmniej WiFi oraz port LAN. • Filtry w zestawie: przynajmniej 320/75nm, 405/10nm, 480/30nm, 530/30nm; 615/8nm, 665/8nm, 685/30nm, 700nm IR Blocker • Lustra dichroiczne w zestawie: przynajmniej BS50/50, D400, • Zestaw do samodzielnego konstruowania assay-ów w technice HTRF tego samego producenta co czytnik płytek, zawierający wszystkie wymagane składniki do samodzielnego znakowania własnych przeciwciał umożliwiający kowalencyjne sprzęganie barwnika akceptorowego d2 z biomolekułami, przynajmniej odczynniki znakujące, kolumnę oczyszczającą i bufor do elucji, • Autonomiczny modem WiFi w zestawie, • Płytka testowa do kontroli pracy urządzenia, • Wymiary zewnętrzne czytnika nie większe niż (gł. x szer.x wysokość ) 50 x 20 x 27 cm, • Waga czytnika maks. 13 kg, Wymagania dodatkowe 1. certyfikaty Certyfikat CE 2. Instalacja Instalacja wraz ze szkoleniem i wdrożeniem aplikacyjnym w zakresie techniki HTRF 3. Gwarancja producenta Minimum 12 miesięcy. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ

Część nr 2 - System do detekcji obrazów chemiluminescencyjnych, kolorymetrycznych i fluorescencyjnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Lp. Opis parametrów Parametry techniczne wymagane 1. Czujnik obrazu Moduł Peltiera, 8.3 megapiksela, 16-bitowa kamera CCD 2. Źródło światła UV epi-light: 365 nm Blue epi-light: 460 nm White epi-light: 470 do 635 nm 3. Chłodzenie kamery Do -25°C 4. Czas chłodzenia < 5 min 5. Wielkość żelu (max.) 105 mm x 105 mm 6. Soczewka F1.4/30 mm 7. Skala szarości 65 536 poziomy (16-bit) 8. Napięcie wejściowe 100 do 240 V 9. Maksymalna moc 200 W 10 Pomarańczowy filtr Do detekcji fluorescencji powyżej 560 nm 11 tacki Do odczytu białek, kwasów nukleinowych 12 Wbudowany ekran dotykowy Wymiary 30 x 28 cm 13 interfejs Usb 2.0, Ethernet 14 Aparat do wycinania prążków Transiluminator UV 15 Waga aparatu 15 kg 16 Wymiary aparatu 300 (szerokość) × 570 (wysokość) × 280 (głębokość) mm Wymagania dodatkowe: 1. Okres gwarancji Minimum 12 miesięcy 2. Oprogramowanie do analizy obrazów Dostępne na min. 5 stanowisk |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ