| Pozycja | Asortyment | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tromboelastometr z analizatorem do oceny reaktywności płytek krwi u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe . | SOR | 1 |

## Załącznik nr 2 do SWZ

Nr postępowania: ZP/43/2025

### Opis przedmiotu zamówienia-parametry techniczne

| Lp. | Opis parametru, funkcji | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2025 r. |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| Tromboelasometr 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent model/typ | tak podać |  |
|  | Sterowanie i analiza przy wykorzystaniu komputera wbudowanego w aparat oraz dotykowego monitora kolorowego min 15 cali | Tak |  |
|  | Detekcja próbki z zastosowaniem diody laserowej | Tak |  |
|  | Optyczno-mechaniczny system detekcji powstawania skrzepu wysoce odporny na wstrząsy i wibracje mechaniczne | Tak |  |
|  | Pomiar uruchamiany automatycznie po włożeniu do systemu dedykowanej kasety testowej oraz probówki z krwią pacjenta bezpośrednio po pobraniu bez konieczności wstępnej inkubacji | Tak |  |
|  | Praca aparatu sterowana programowo: pobieranie, odmierzanie i mieszanie próbek | Tak |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie informacji kierujących postępowaniem użytkownika podczas przygotowywania badania | Tak |  |
|  | Aspiracja krwi bezpośrednio z probówki systemu zamkniętego bez konieczności jej otwierania i nakrapiania materiału – brak ryzyka biohazardu | Tak |  |
|  | Niezależne 4 kanały pomiarowe we wnętrzu analizatora | Tak |  |
|  | Możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym | Tak |  |
|  | Możliwość wydruku wyniku w każdym momencie badania na kolorowej drukarce podłączonej bezpośrednio do analizatora | Tak |  |
|  | Automatyczne zaznaczanie na ekranie wyników pomiarowych wykraczających poza zakres norm umożliwiające określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia ( flagowanie wyników patologicznych) | Tak |  |
|  | Prezentacja tromboelastogramu pacjenta w odniesieniu do standardowego tromboelastogramu jak i do wykonanych wcześniej badań tego pacjenta | Tak |  |
|  | Rozbudowana baza danych wykonanych badań umożliwiająca przetwarzanie zarówno danych alfanumerycznych, jak i graficznych dla celów dokumentacji i publikacji | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji bazy danych i poszczególnych wyników na nośnikach zewnętrznych | Tak |  |
|  | Możliwość dostosowania aparatu do działania w sieci i wysłania wyników na wskazany dysk sieciowy | Tak |  |
|  | Ciągła, automatyczna kontrola parametrów mechanicznych i temperaturowych urządzenia | Tak |  |
|  | Elektroniczna autokalibracja i kontrola urządzenia przy użyciu kartridża QC oraz 2 poziomy kontroli tradycyjnej na bazie ludzkiego osocza | Tak |  |
|  | Określenie zaburzeń w układzie krzepnięcia pod wpływem aktywatora działającego na drogę zewnątrzpochodną i wewnątrzpochodną kaskady krzepnięcia. | Tak |  |
|  | Określenie zaburzeń krzepnięcia u pacjentów, którym podawana była heparyna (poprzez wyeliminowanie działania heparyny) | Tak |  |
|  | Określenie niedoboru fibrynogenu lub zaburzeń w polimeryzacji fibryny | Tak |  |
|  | Pomiar specyficzny mający na celu wykrycie bądź wykluczenie hiperfibrynolizy | Tak |  |
|  | Uzyskanie obrazu pełnej hemostazy w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu pobrania od pacjenta i zaaplikowania do aparatu – umożliwiające rozróżnienie pomiędzy krwawieniem z przyczyn chirurgicznych a krwawieniem związanym z zaburzeniami układu krzepnięcia | Tak, podać |  |
|  | Badania z wykorzystaniem krwi pełnej | Tak |  |
|  | Objętość próbki potrzebna dla jednego pomiaru nie większa niż 3 ml | Tak, podać |  |
|  | Gotowe do użycia odczynniki ( odporne na obecność heparyny) dostarczane w dedykowanych kartridżach przechowywanych w temperaturze pokojowej. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zdalny podgląd ekranu analizatorów w czasie rzeczywistym na zdalnych komputerach sieciowych – (1 oprogramowanie integrujące analizatory będące przedmiotem zamówienia) |  |  |
|  | Odczynniki do 100 oznaczeń tromboelastometrycznych (50 z Aptem/50 z Heptem) (w tym QC) | Tak |  |
| Analizator do oceny reaktywności płytek krwi u chorych przyjmujących leki przeciwpłytkowe 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent model/typ | tak podać |  |
|  | Analizator pracujący w oparciu o krew pełną cytrynianową. | Tak |  |
|  | Maksymalna objętość krwi nie przekraczająca 2 ml. | Tak |  |
|  | Automatyczna detekcja rodzaju kartridża , rodzaju oznaczanego leku , numeru serii testu dzięki wbudowanemu w analizator detektorowi. | Tak |  |
|  | Uzyskanie wyniku dla Aspiryny oraz leków blokujących receptory płytkowe w czasie nie dłuższym niż 5 minut od momentu rozpoczęcia badania | Tak |  |
|  | Aspiracja krwi bezpośrednio z probówki systemu zamkniętego bez konieczności jej otwierania i nakrapiania materiału – brak ryzyka biohazardu. | Tak |  |
|  | Automatyczna elektroniczna kalibracja | Tak |  |
|  | Praca z probówkami systemu zamkniętego. | Tak |  |
|  | Metoda oznaczenia skorelowana z LTA (light transmission aggregometry) | Tak |  |
|  | Kasety pomiarowe jednorazowego użytku dedykowane konkretnemu lekowi. | Tak |  |
|  | Wysoka czułość i specyfika testu receptora P2Y12 dzięki zastosowaniu ADP i PGE1 blokującego receptor P2Y1. | Tak |  |
|  | Materiał kontrolny na 2 poziomach. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia analizatora do systemu informatycznego z możliwością nadzoru POCT. | Tak |  |
|  | Odczynniki do 125 oznaczeń (1x 125 pod kątem Aspiryny / PRU Test np. Clopidogrel) (w tym QC) | Tak |  |

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.