Załącznik nr 1

Pakiet nr 3 – aparat USG

Wymagane Parametry Techniczne

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Punktacja | Odpowiedź oferenta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| - 2 | Rok produkcji aparatu | 2021-2022 |  |  |
| - 3 | Konstrukcja |  |  |  |
| - 4 | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
| - 5 | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy | 12- bitowy – 0 pkt. Powyżej 12 – bitowy – 15 pkt. |  |
| - 6 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| - 7 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 2 200 000 |  |  |
| - 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |
| - 9 | Dynamika systemu | Min. 270 dB |  |  |
| - 10 | Monitor LCD o rozdzielczości min. 1920 x 1080 bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |  |  |
| - 11 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |  |
| - 12 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |  |  |
| - 13 | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 20 MHz. |  |  |
| - 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 12 000 obrazów |  |  |
| - 15 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |  |
| - 16 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |
| - 17 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 10 s |  |  |
| - 18 | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 2 - 39 cm | 2 – 39 cm – 0 pkt. Powyżej 39 cm – 5 pkt. |  |
| - 19 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 50 |  |  |
| - 20 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |  |
| - 21 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
| - 22 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |  |
| - 23 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 1200 obrazów/s |  |  |
| - 24 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 400 obrazów/s |  |  |
| - 25 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 10 pasm częstotliwości |  |  |
| - 26 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
| - 27 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |  |  |
| - 28 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
| - 29 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |
| - 30 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
| - 31 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,5 m/s |  |  |
| - 32 | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |  |  |
| - 33 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |  |  |
| - 34 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| - 35 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |  |  |
| - 36 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |  |
| - 37 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
| - 38 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 5 |  |  |
| - 39 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |  |
| - 40 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
| - 41 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| - 42 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
| - 43 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| - 44 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK |  |  |
| - 45 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| - 46 | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| - 47 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem HDD o pojemności min. 500 GB | TAK |  |  |
| - 48 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |  |
| - 49 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
| - 50 | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
| - 51 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
| - 52 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
| - 53 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
| - 54 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |  |
| - 55 | # Funkcje użytkowe |  |  |  |
| - 56 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 |  |  |
| - 57 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x16 |  |  |
| - 58 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |  |  |
| - 59 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
| - 60 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |  |
| - 61 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |
| - 62 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
| - 63 | Pełne oprogramowanie do badań - Brzusznych - Kardiologicznych - Transkranialnych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Pediatrycznych | TAK |  |  |
| - 64 | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
| - 65 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| - 66 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |
| - 67 | Liczba elementów | Min. 900 | 900 elementów – 0 pkt. >900 elementów – 10 pkt. |  |
| - 68 | Kąt skanowania | Min. 70 st. |  |  |
| - 69 | Obrazowanie harmoniczne | min. 8 pasm częstotliwości |  |  |
| - 70 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| - 71 | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz |  |  |
| - 72 | Liczba elementów | Min. 900 | 900 elementów – 0 pkt. Powyżej 900 elementów – 10 pkt. |  |
| - 73 | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |  |
| - 74 | Obrazowanie harmoniczne | Min. 5 pasm częstotliwości |  |  |
| - 75 | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| - 76 | Głowica endokawitarna szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
| - 77 | Zakres częstotliwości pracy | Min. 3,0 – 9,0 MHz. |  |  |
| - 78 | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |
| - 79 | Kąt skanowania | Min. 200 st. |  |  |
| - 80 | Obrazowanie harmoniczne | min. 5 pasm częstotliwości |  |  |
| - 81 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
| - 82 | Możliwość rozbudowy o moduł EKG z analizą krzywej oddechowej | TAK |  |  |
| - 83 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę śródoperacyjną typu HOCKEY zakresie częstotliwości min. 3,0-15,0 MHz, liczba elementów min 190. Szerokość skanu max. 26 mm | TAK |  |  |
| - 84 | Inne |  |  |  |
| - 85 | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 36 miesiące |  |  |
| - 86 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
| - 87 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
| - 88 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski(załączyć dokument) | TAK |  |  |
| - 89 | Pełna integracja urządzenia z posiadanym przez zamawiającego systemem RIS/PACS | TAK |  |  |