## Zadanie 3
Zadanie 3 Narzędzia i urządzenia do kolumny laparoskopowej kompatybilne ze sprzętem firmy Karl Storz
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilosć | Cena netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT% | Wartość brutto w PLN | Nazwa producenta, nr ktalogowy
1 | Manipulator maciczny wykorzystywany do napinania struktur więzadłowych, identyfikacji sklepień pochwy oraz uszczelnienia pochwy podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej TLH, oraz podczas innych ginekologicznych operacji laparoskopowych w trakcie, których konieczne jest ustawianie macicy w różnych położeniach, zestaw składający się z: - uchwytu umożliwiającego płynne odginanie końcówki manipulacyjnej w zakresie 0 - 90 stopni oraz zablokowanie jej w pozycji 0, 30, 45, 60 stopni - szt. 2 - łopatki anatomicznej do napinania sklepień pochwy, z uchwytem prostopadłym do obracania, rozmiary łopatek: krótka – szt.2 długa – szt. 2 - wymiennych końcówek manipulacyjnych, domacicznych, rodzaje: stożkowa z gwintem średnia - szt. 2, atraumatyczna - szt. 2 - nasadki uszczelniającej pochwę, z trzema silikonowymi uszczelkami, przesuwanej wzdłuż tubusu łopatki anatomicznej manipulatora, zapobiegającej ucieczce gazu po przecięciu sklepienia pochwy - szt. 2 | zestaw | 2
2. | Insuflator CO2 z podgrzewaniem Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7" z oprogramowaniem w języku polskim Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym Maksymalny przepływ gazu min. 50 l/min Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie min. 1 - 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od min. 0,1 do 15 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | zestaw | 1
3. | Silikonowy dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylny, jednorazowy, ze zintegrowanym filtrem - | szt. | 20
4. | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, śr. wew. 9 - 10 mm, dł. min. 250 cm | szt. | 1
5. | Przewód do podłączenia do źródła CO2, dł. min. 100 cm | szt. | 1
Narzędzia laparoskopowe
6. | Retraktor wachlarzowy, rozbieralny, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 2
7 | Optyka umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 0°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki. | szt. | 4
8 | Optyka umożliwiająca obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), śr. 10 mm, dł. 31 cm, kąt patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: - system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki. | szt. | 2
9. | Imadło laparoskopowe, rękojeść prosta z zapinką, bransze zakrzywione w prawo, dł. 33 cm | szt. | 4
10. | Imadło laparoskopowe, rękojeść prosta z zapinką, bransze zakrzywione w lewo, dł. 33 cm | szt. | 4
11. | Kleszcze chwytające, jelitowe, obie bransze ruchome, okienkowe; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 4
12. | Kleszcze chwytające typu Kelly, bransze zakrzywione, obie ruchome; bipolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 6
13. | Wkład zamienny typu Kelly, bransze zakrzywione, obie ruchome, bipolarne, śr. 5mm, dł. 36 cm | szt. | 10
14. | Nożyczki, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 3
15. | Wkład zamienny nożyczek, ostrza zakrzywione, ząbkowane, oba ruchome, monopolarne, śr. 5 mm, dł. 36 cm, jednorazowe, sterylne (10 szt. w opak.), kompatybilne z uchwytami plastikowymi posiadanymi przez Zamawiającego firmy Karl Storz | op | 5 (po 50szt)
16. | Klipsownica, wielorazowa, do klipsów średnio-dużych, obrotowa, rozbieralna, komplet: tubus metalowy z przyłączem do przepłukiwania , wkład, uchwyt metalowy; śr. 10 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 2
17. | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 15 cm | szt. | 2
18. | Igła Veressa, śr. 2,0 - 2,2 mm, dł. 13 cm | szt. | 2
19. | Instrument typu Berci do zamykania powięzi, rozm. 2,8 mm,dł.17 cm | szt. | 3
20. | Popychacz węzłów typu Clermont - Ferrand, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 3
21. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 12
22. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 6
23. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 10-11 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź tępy) | szt. | 3
24. | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. kaniuli 10 – 11 mm | szt. | 6
25. | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. kaniuli 5 – 6 mm | szt. | 12
26. | Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 10 -11 mm, dł. robocza 8 -11 cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością demontażu ) | szt. | 1
27. | Trokar wkręcany pod kontrolą optyki, nie wymagający gwoździa do wprowadzenia do jamy otrzewnej, śr. kaniuli 5 -6 mm, dł. robocza 8 -11 cm - komplet (kaniula trokara gwintowana, zawór obrotowy z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i dźwignią do ręcznego otwarcia klapki, przyłącze do insuflacji obrotowe dokoła kaniuli z możliwością demontażu ) | szt. | 1
28. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 5 - 6 mm, dł. robocza 14 - 15 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 3
29. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 10 - 11 mm, dł. robocza 14 - 15 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 3
30. | Nasadka redukcyjna, 11 / 5 mm, mocowana do zaworu trokara | szt. | 6
31. | Przewód HF, bipolarny, do diatermii Erbe, dł. 300 cm | szt. | 3
32. | Przewód HF, bipolarny, do diatermii Valleylab, dł. 300 cm | szt. | 3
33. | Kleszcze chwytające, bransze typu "szczęki tygrysa" z ząbkami 2 x 4, jedna bransza ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm,dł.35- 36 cm | szt. | 3
34. | Kleszcze chwytające, bransze typu REDDICK-OLSEN, ząbkowane, obie bransze ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 3
35. | Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 4,8 mm, długość 250 cm - 3 szt. | szt. | 3
36. | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm, wtyk 5 mm | szt. | 3
37. | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm, wtyk 8 mm | szt. | 3
38. | Manipulator maciczny typu HOHL do ginekologicznych operacji laparoskopowych umożliwiający mobilizację macicy, napinanie struktur więzadłowych, identyfikację sklepień pochwy oraz odsunięcie macicy od pęcherza i moczowodów podczas całkowitej histerektomii laparoskopowej (TLH), rozbieralny, złożony z elementów wielokrotnego użytku:- uchwytu umożliwiającego płynne odginanie końcówki manipulacyjnej w zakresie 0 - 90 stopni oraz zablokowanie jej w pozycji 0, 30, 45, 60 stopni - szt. 2 - łopatki anatomicznej do napinania sklepień pochwy, z uchwytem prostopadłym do obracania, rozmiary łopatek: krótka – szt.2 długa – szt.2 - wymiennych końcówek manipulacyjnych, domacicznych, rodzaje: stożkowa z gwintem średnia - szt. 2, atraumatyczna - szt. 2 - nasadki uszczelniającej pochwę, z trzema silikonowymi uszczelkami, przesuwanej wzdłuż tubusu łopatki anatomicznej manipulatora, zapobiegającej ucieczce gazu po przecięciu sklepienia pochwy - szt. 2 | zestaw | 1
Histeroskop diagnostyczno - operacyjny z optyką 2,9 mm
39 | Optyka histeroskopowa: - śr. 2,9 mm, - długość 300 mm, - kąt patrzenia 30°, - układ optyczny z system soczewek typu HOPKINS, - wyposażona w oznaczenie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - autoklawowalna 134°C, | szt | 3
40. | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny: - rozmiar nie większy niż 4,3 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w kanał instrumentowy z rozbieralnym metalowym kranikiem i uszczelką z otworem o śr. 0,8 mm, umożliwiający wprowadzanie 5 Fr., półsztywnych instrumentów, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia płukania, - kompatybilny z optyka o śr. 2,9 mm i długości 300 mm, . | szt | 3
41 | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny: - kompatybilny z płaszczem wewnętrznym, - rozmiar nie większy niż 5 mm, - owalny profil przekroju, - wyposażony w oddzielne przyłącze LUER-lock z rozbieralnym metalowym kranikiem do podłączenia odsysania, - koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory do odsysania, | szt | 3
42. | Światłowód wzmacniany, w nieprzeźroczystej osłonie, śr. 3,5 mm, długość 230 cm |  | 3
43. | Nóż morcelacyjny typu Chardonnens, rozbieralny, śr. 10 mm, dł. 22 cm | szt | 1
44. | Ostrze zamienne do noża morcelacyjnego rozm. 10, sterylne, (opak. 100 szt. ) – 1 opak. | op | 1
Pojemniki do sterylizacji
45. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania 2 optyk, pokrywa perforowana, dno pojemnika perforowane, wyposażone w silikonowe uchwyty na optyki, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 446 x 90 x 45 mm | szt | 6
46. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 | szt | 4
47. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów o wym. zewn. 532x254x165 mm | szt | 3
48. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów o wym. zewn. 532x252x141 mm | szt | 3
Optyka Egzoskopowa z filtrem ICG – 1 zestaw
49. | Kąt patrzenia 0°, soczewki wałeczkowe typu HOPKINS II, ze zintegrowanym oświetlaczem - Długość 11 cm, śr. 10 mm - Wbudowany filtr do obrazowania z trybie bliskiej podczerwieni np. z odczynnikiem ICG - Słowna informacja potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowany kod DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki - Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. - Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 300 cm - Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 20 cm i śr. do 10 mm - Cylinder mocujący, otwierany, do optyk o śr. 10 mm, autoklawowalny - Uchwyt zaciskowy | zestw | 1
Rektoskop operacyjny – zestaw do TaTME
50. | Rektoskop operacyjny, średnica min. 40 mm, długość robocza max. 7,5 cm, z uchwytem oraz zaworem typu LUER do oddymiana, wielorazowy, autoklawowalny Obturator do rektoskopu operacyjnego o dł. max. 7,5 cm – 1 szt. Adapter wysokoprzepływowy dla nakładki uszczelniającej , kompatybilny z tubusem rektoskopu z przyłączem typu Luer – 1 szt. Nakładka uszczelniająca, elastyczna, z minimum 4 dostępami narzędziowymi w rozmiarach 3mm, 5mm lub w zakresie od 13mm do 15mm – 2 szt Zawory jednorazowe o śr 10mm opak 10 szt.-2szt Zawory jednorazowe o śr 6mm opak 10 szt.-2szt. reduktor,introducer,Introducer Sleeve-4szt. | zestaw | 1
Cystoskop
51 | Optyka cystoskopowa oparta na systemie soczewek wałeczkowych, kąt patrzenia 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna. Optyka opatrzona słowną informacją potwierdzającą autoklawowalność oraz nadrukowanym kodem DATA MATRIX z zakodowanym min. numerem katalogowym i numerem seryjnym optyki. Nadrukowane na obudowie optyki oznaczenie (w postaci graficznej lub cyfrowej) średnicy kompatybilnego światłowodu. Płaszcz cystoskopowy, średnica 19 Fr., 2 przyłącza LUER, do użycia z optyką o dł. 30 cm, z obturatorem autoklawowalny Łącznik cystoskopowy, do połączenia z optyką z jednym zamykanym kanałem roboczym Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania zestawu: - pokrywa przeźroczysta, perforowana, - dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, - dno pojemnika wysłane matą silikonową typu "jeż", - w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów, - wymiary zewnętrzne pojemnika [szer. x gł. x wys.] - 525 x 240 x 70 | zestaw | 1
Narzędzia laparoskopowe
52. | Rurka ssąco-płucząca z bocznymi otworami i zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 3
53. | Trokar kompletny - śr. kaniuli 13 - 13,5 mm, dł. robocza 10-12 cm - komplet (kaniula gładka, ścięta z przyłączem LUER-Lock i kranikiem do podłączenia insuflacji; zawór kaniuli trokara, z klapą otwieraną pod naporem instrumentu i ręcznie przy pomocy dedykowanej dźwigni; gwóźdź piramidalny) | szt. | 1
54. | Tuleja gwintowana do stabilizacji trokarów o śr. kaniuli 13 – 13,5 mm | szt. | 1
55. | Podwójna nasadka redukcyjna, 13 / 10 mm, 13,5/10 i 13/5, 13,5/5 - mocowana do zaworu trokara | szt. | 1
56. | Kleszcze preparacyjno – chwytające typu Kelly, bransze długie,obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy bez zapinki, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm . | szt. | 1
57. | Kleszcze chwytające CROCE-OLMI, jedna bransza ruchoma, wielookienkowe, atraumatyczne; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką , tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5mm,dł.35-36cm | szt. | 1
58. | Kleszcze chwytające BABCOCK, bransze okienkowe, atraumatyczne, wieloząbkowe, jedna ruchoma; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5mm,dł.35-36cm | szt. | 1
59. | Kleszcze chwytające - preparacyjne, bransze typu "szczęki aligatora", obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką hemostatyczną, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35-36cm | szt. | 1
60. | Kleszcze chwytające, bransze typu "szczęki tygrysa" z ząbkami 2 x 4, obie bransze ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 1
61. | Elektroda koagulacyjno - preparacyjna, haczykowa, kształt L, monopolarna, śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 1
62. | Kleszcze chwytające, jelitowe, obie bransze ruchome, okienkowe; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 1
63. | Kleszcze chwytające BABCOCK, bransze okienkowe, atraumatyczne, wieloząbkowe, monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt metalowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 10 mm, dł. 35 -36 cm | szt. | 1
64. | Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze zagięte pod kątem 90o, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 1
65. | Kleszcze preparacyjno – chwytające, bransze okienkowe, ząbkowane, obie ruchome; monopolarne, obrotowe, rozbieralne, komplet: uchwyt plastikowy z zapinką, tubus izolowany z przyłączem do przepłukiwania, wkład roboczy; śr. 5 mm, dł. 35 - 36 cm | szt. | 1
66. | Przewód HF, monopolarny, dł. 300 cm | szt. | 3
67. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów o wym. zewn. 532x254x165 mm | szt. | 1
RAZEM