|  | Sprawa nr………….. |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33190000-8 | Załącznik Nr ……… |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do aferezy |  |  |  | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| Separator komórkowy fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 rok produkcji. Zamawiający wymaga aby urządzenia były dopuszczone i wprowadzone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie poboru koncentratu krwinek płytkowych (KKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w płynie wzbogacającym z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub koncentratu ubogoleukocytarnego krwinek czerwonych (UKKCz) z możliwością zawieszania go w płynie wzbogacającym. Separator wirówkowy pracujący w trybie pojedynczego wkłucia do linii dawcy. Poziom hałasu podczas użytkowania ≤ 80 dBa. Separator o wadze jednostkowej nieprzekraczającej 100 kg, Możliwe wykorzystywanie dedykowanych zestawów jednorazowego użytku do poboru osocza, mocowane na odpowiednich pompach, zaworach i czujnikach minimalizując możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu. Mała objętość pozaustrojowa zestawu (nie więcej niż 200 ml) na jeden cykl. Pełna automatyzacja wykonywanych procedur: intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Separator zawiera graficzną prezentację poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących dawcy i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń. Urządzenie daje możliwość otrzymywania finalnego produktu - składnika krwi, bez konieczności dodatkowych prac manualnych personelu obsługującego. Automatyczne sterowanie dozowaniem antykoagulantu/roztworów wzbogacających dostosowane do pobieranej objętości (zabezpieczenie przed jego nadmierną podażą). Urządzenie wyposażone w niezbędne oprogramowanie i akcesoria do transferu danych z urządzenia do systemu BANK KRWI, wykonawca zapewni realizację podłączenia separatora i transferu danych do systemu BANK KRWI a w przypadku zmiany systemu podłączenie urządzenia do nowego systemu na koszt Wykonawcy. Podłączenie separatora do komputera w celu transmisji danych z urządzenia do komputera on-line. Transmisja danych (wyników) z separatora do systemu Bank Krwi ( łącze stałe lub WiFi) lub nowego systemu na koszt Wykonawcy. Zapewnienie bezpieczeństwa dawcy przez system czujników ciśnienia i detektorów optycznych (detektor obecności antykoagulantu, detektor zapobiegający przedostaniu się krwinek czerwonych do preparatu płytkowego). Możliwość regulacji natężenia dźwięku alarmu. Zbieranie danych: czas trwania donacji, godzina rozpoczęcia i zakończenia donacji, numer identyfikacyjny/seryjny urządzenia, zebrane objętości składników, kody alarmów – transmisja bezpośrednio z separatora. Wykonawca zapewnia bezpłatną instalację, uruchomienie i bezpłatne szkolenie personelu zakończone podpisaniem protokołu, nie później niż 7 dni od dostawy lub zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego Wykonawca dostarcza wraz z urządzeniem instrukcję obsługi w języku polskim. Wykonawca udziela minimum 24 miesiące gwarancji na urządzenie. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do minimum 2 bezpłatnych ( obejmujących koszty robocizny, dojazdu, materiałów zużywalnych) przeglądów gwarancyjnych w okresach wskazanych przez zamawiającego. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji nie przekracza 48 godzin. Czas naprawy na terenie Polski – 7 dni. Na czas naprawy powyżej 7 dni Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o parametrach równoważnych z naprawianym Czytnik kodów kreskowych z auto wykrywaniem, umożliwiający wprowadzanie danych do pamięci urządzenia za pośrednictwem kodów kreskowych typu 128 i ISBT 128: numer donacji, numer donacji z opaski dawcy, numer identyfikacyjny operatora, numer serii każdego użytego pojemnika (zestaw, płyny), kod rodzaju każdego użytego pojemnika (zestaw, płyny), potwierdzenie numerów donacji odczytanych z probówek predonacyjnych (odczyt z możliwością konfiguracji w zakresie 4-6probówek) oraz odczytywanie i weryfikacja tzw. "flag" (dodatkowych numerów) identyfikujących przeznaczenie próbówek z pobraną krwią.Czytnik kodów kreskowych lub program separatora umożliwiający odczytanie ”flag” dodatkowych numerów identyfikujących przeznaczenie próbówki z pobraną krwią Aparat jezdny, wolnostojący bez konieczności kalibracji systemu po transporcie, wyposażony w kółka z blokadą. Urządzenie wyposażone w zintegrowaną zgrzewarkę do drenów zasilaną bezpośrednio z tego urządzenia Wymagania dotyczące jednorazowych zestawów do pobierania ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych (UKKP) w roztworze wzbogacającym, z możliwością jednoczesnego pobrania osocza i/lub ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek czerwonych (UKKCz), z możliwością zawieszenia UKKCz w roztworze wzbogacającym Zestawy jednorazowe, jednoigłowe, 5-dniowe, z dwoma pojemnikami na UKKP. Zestawy drenów zbudowane na zasadzie zintegrowanej kasety/tacy, zawierającej wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach, minimalizujące możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu. Zestawy kompatybilne z oferowanymi separatorami komórkowymi. Termin ważności zestawów: minimum 12 miesięcy od momentu dostawy. Zestawy posiadające oznakowanie CE. |

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Termin gwarancji urządzenia – nie krótszy niż 24 miesiące | Tak, podać okres udzielonej gwarancji na urządzenie | ……………..miesiące |
| Termin dostawy urządzenia – nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych | Tak, podać termin dostawy | ……………….dni |

Wymagane w ofercie dokumenty:

- deklaracja zgodności potwierdzająca oznakowanie wyrobu znakiem CE,

- instrukcja w języku polskim,

- specyfikacja techniczna producenta zaoferowanego powyżej urządzenia.

…………..………………………….

(data i podpis Wykonawcy)

Miejsce dostaw, telefon kontaktowy, ilość sztuk:

| Lp. | Nazwa miejsca dostawy | Adres miejsca dostawy | Telefon kontaktowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ – Terenowa Stacja we Wrocławiu | ul. Rudolfa Weigla 5 53-115 Wrocław | 261-660-140 | 1 |
| 2 | Zespół Medyczny Warszawa | ul. Szaserów 128 04-349 Warszawa | 261 816 716 | 1 |