## ZAD 1
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 1
	Opis przedmiotu zamówienia		J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Układ oddechowy do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii o długości 185 cm . Odcinek wdechowy podgrzewany , wyposażony w zatopioną grzałkę w ściankach układu oddechowego , eliminującą skropliny w układzie . W drenie wbudowany czujnik zapewniający kontrolę temperatury podawanych gazów , oraz zintegrowany ruchomy klips do mocowania . Przepływ gazów w zakresie 2-80 L/ min. Zakończenie układu wykonane z elastycznej końcówki , zapewniające prawidłowe podłączenie do kaniul nosowych , interfejsu do tracheostomii ,oraz maski. Układ zapewniający pracę w zakresie przepływów 2-80 L/ min , w zależności od wyboru rodzaju trybu pracy urządzenia . Komplet zawiera adapter z komorą nawilżacza z automatycznym pobieraniem wody , posiadający pływak zabezpieczający przed przedostaniem się wody do układu oddechowego. Komora wyposażona w komorę anty-oparzeniową oraz specjalny uchwyt do demontażu urządzenia. Komora wyposażona w nakłuwacz z odpowietrznikiem ,oraz wskaźnik poboru wody .Układ oddechowy wraz z adapterem i komorą tworzą komplet , tzn. znajdują się w jednym opakowaniu . Układ oddechowy z czasem użytkowania przez minimum14 dni od momentu otwarcia.		szt.	80
2	Kaniula donosowa do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi. Kaniula wyposażona jest w regulowany pasek zakładany na głowę , umożliwiający zamocowanie kaniuli na twarzy pacjenta. Produkt zalecany do użytku przez minimum 14 dni od momentu otwarcia.	ROZMIAR S , M , L	szt.	15
3	Maska do terapii tlenowej dla potrzeb anestezjologii, przystosowana do współpracy z podgrzewanymi układami oddechowymi.	ROZMIAR S , M , L	szt.	15
				RAZEM

## ZAD 2
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 2
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Jednorazowe słomkowe ustniki typ SteriBreath Eco , papierowe , biodegradowalne , indywidualnie pakowane , opakowanie 200 szt		op	10

## ZAD 3
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 3
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Czujnik saturacji Z PLASTREM , jednorazowego użytku , na czoło kompatybilny z kardiomonitorem DRAGER INFINITY z końcówką NELLCOR . Opakowanie 24 szt .	CZUJNIK SpO2 NELLCOR	op	5

## ZAD 4
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 4
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczepienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętniczej i żylnej poniżej 1%. Do okoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.		OP	20
2	Kaniula dotętnicza z kulkowym zaworem odcinającym typu Floswitch (słyszalny dźwięk on – off ), zapobiegającym wypływowi zwrotnemu – skrzydełka ułatwiające stabilizację. Opakowanie a 25 szt	20G x 45mm	OP	25
3	Kaniula dożylna noworodkowa bez portu bocznego typu bezpiecznego , dł 19 mm , wykonana z PTFE lub FEP , przepływ 13 ml/min , dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli w naczynia żylne -opakowanie typ blister , sterylne -sterylizowane inna metodą niż tlenkiem etylenu .	26 G 0,6*19 mm	szt	1000
4	Igła do nakłuć lędźwiowych i znieczuleń – typu Standart – z ostrzem typu Quincke , idealnie dopasowany mandryn , przeźroczysta nasadka ułatwiająca wizualizację płynu , karobowany, wygodny uchwytbez zawartości lateksu i silikonu , znaczniki barwne na opakowaniu – długość 38 mm – opakowanie typu tyvek zabezpieczające przed niezamierzoną kontaminacją	22 G 0,7* 38 MM	szt.	150
				RAZEM

## ZAD 5
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 5
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Zestaw do podaży krwi z biuretą o pojemności 100 ml wyskalowaną co 1 ml, sterylny, długość linii min. 175 cm, zacisk szczelinowy do zamykania przepływu z worka, biureta pomiarowa wyposażona w dodatkowy port do wstrzyknięć, zestaw posiada specjalny zawór p ływakowy zabezpieczający układ przed zapowietrzeniem, filtr powietrza 3 mikrony, filtr w linii 170 mikronów, zacisk rolkowy do ustawienia prędkości przepływu, wstawka do dodatkowych wstrzyknięć ok. 5-10 cm od końca linii infuzyjnej, fabrycznie zestaw wyposażony w zastawkę na końcu linii pozwalającą na wypełnienie (odpowietrzenie) drenu bez ryzyka niekontrolowanego wycieku		szt.	70
2.	Jednorazowy układ oddechowy z wewnętrznie gładkiej rury 22 mm o dł. 1,6 metra. Rury połączone łącznikiem ‘’Y’’ z koreczkiem w kolorze czerwonym z zaczepem do podwieszania .Końcówki rur zakończone miekkimi złączkami uniemożliwiającymi samoczynne rozłączanie. Mikrobiologicznie czysty.		szt.	50
3.	Jednorazowy układ oddechowy rozciągalny do długości od 42 cm do 2 metrów, składający się z dwóch rur 22 mm połączonych łącznikiem ‘’Y’’ z kolankiem zabezpieczonym kapturkiem w kolorze czerwonym . Kapturek wyposażony w zaczep do podwieszania , rury pozwalające na wielokrotne skracanie i rozciąganie w dowolnym miejscu. Mikrobiologicznie czysty.		szt.	50
4.	Kapturek zabezpieczający układ oddechowy 22F , z zaczepem umożliwiającym zawieszenie całości bez ryzyka zanieczyszczenia .Mikrobilogicznie czysty, pakowany pojedynczo.		szt.	100
5.	Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń 22M/15F o długości 170 mm , zespolony z podwójnym obrotowym łącznikiem kątowym . Pakowany pojedynczo , jednorazowy , mikrobiologicznie czysty .		szt.	3 000
6.	Nebulizator z ustnikiem (zestaw T) i drenem tlenowym o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu się światła drenu, deponowanie w tchawicy i oskrzelach, przy przepływie gazu 8l/min min. 74% objętości aerozolu tworzy cząstki mniejsze niż 5µm i średnicy MMD 2,75µm, - dla dorosłych - mikrobiologicznie czysty lub sterylny, pakowany pojedynczo		szt.	500
7.	Filtr oddechowy elektrostatyczny , bez wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych o skuteczności antybakteryjnej i antywirusowej filtracji nie niższej niż 99,99 % , na filtrze zamontowany port luer lock zabezpieczony kapturkiem zamontowanym na stałe , opór przepływu przy 30 l / min. - 0,9 cm H2O a przy przepływie 60 l / min. - 2,2 cm H2O , przestrzeń martwa 60 ml przy wadze całkowitej 28 g , złączki 22 F / 15 M – 22 M /15 F , minimalna objętość oddechowa 200 ml, pakowane pojedynczo , mikrobiologicznie czyste , opisy w języku polskim na opakowaniu jednostkowym .		szt.	2 000
8.	Filtr elektrostatyczny i mechaniczny o skuteczności filtracji -99,999 % i zwrocie wilgoci przy VT 500 ml – 32 mg H2O/L , opór przepływu dla 60 L / min 2,9 cm H2O , przestrzeń martwa 58 ml , waga 31 g , minimalna objętość oddechowa 150 ml , łącznik 22 F/15 M – 22 M/15 F, filtr sterylny , w opakowaniu typ folia – papier .		szt.	3 000
9.	Filtr elektrostatyczny przeznaczony dla dorosłych o objętości oddechowej 200 ml, skuteczność filtracji bakteryjnej potwierdzona protokołami testów od 99,999% , opór przy 60 L / min- 2,6 cm H2O , masa filtra 30 g , przestrzeń martwa 60 ml , zwrot wilgoci przy objętości oddechowej 500 ml -30,6 mg H2O / L , czas pracy 24 h , wyposażony w port kapno zamykany integralnym korkiem, filtr mikrobiologicznie czysty, okres ważności 5 lat , mechanizm fail – safe zabezpieczający pacjenta przed okluzją .		szt.	500
10.	Wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do zastąpienia czynności górnych dróg oddechowych pacjenta przez odbiór wydychanego ciepła i wilgoci i oddawanie ich pacjentowi , waga 11,8 g przestrzeń martwa 21 ml , opór przy przepływie 60 l na min 1,6 cm H2O, zwrot wilgoci przy objętości oddechowej wynosi 30mg H2O/l. Wyposażony w łącznik 15M-22M/15F oraz port luer lock pakowany indywidualnie.		szt.	500
	POZYCJA 2-10
	Zamawiający wymaga, aby wszystkie części układu wyszczególnione w pakiecie były ze sobą w pełni kompatybilne.

11.	Maska do podawania tlenu z rezerwuarem dla dorosłych . Wykonana z materiałów pozbawionych w pełni PCV , bez zawartości ftalanów DEHP , plastyczny mankiet zapewniający szczelność (eliminuje przeciek , zapewniając wyższe stężenie tlenu ). Maska wyposażona w dren o dł. 2,00-2,1 m -mikrobiologicznie czysta lub sterylna , pakowana pojedyńczo , pozbawiona metalowych elementów , do użytku w środowisku MRI.Opakowanie 24 szt		op	20
				RAZEM

## ZAD 6
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 6
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Worek stomijny pooperacyjny; 1-częściowy / z okienkiem i ujściem Post-op; przeźroczysty ,sterylny .Opakowanie a 5 szt .	10-70 mm	OP	20
2	Pasta uszczelniająca - gojąca , z alkoholem , do wyrównywania fałd oraz blizn umożliwiająca bezpieczne umieszczenie płytki wokół stomii. Pasta chroni skórę, zabezpiecza przed podciekaniem treści jelitowej pod płytkę, podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego .	TUBKA 50-60 G	SZT	10
3	Hydrocoloidowy półpierścień z aloesem zapewniający dodatkowa barierę przed przed wyciekami treści , antyalergiczny , opakowanie 30 szt		op	10
				RAZEM

## ZAD 7
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 7
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Elektroda do monitorowania dorosłych ze stałym żelem jednorazowego użytku wykonanym z antyalergicznych materiałów ,wysoki współczynnik przewodzenia , średnica 50-55 mm , z mocnym antyalergicznym klejem , OPAKOWANIE 50 SZT		OP	400
2	Elektroda przedsercowa jednorazowego użytku do badań spoczynkowych EKG, żelowana /żel mokry/, z medycznej pianki poliuretanowej, prostokątna, o wymiarze 32 x 45 mm , z obrotowym łącznikiem typu banan 4 mm; przezierna dla promieni RTG, właściowości elektryczne (średnie): opór 70 Ohm, DC offset 0,1 mV, DOR 7.0 mV, stopień zmiany potencjału polaryzacji 0,1 mV/s, sztywna warstwa wierzchnia, ograniczająca artefakty.		szt.	8000
				RAZEM

## ZAD 8
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 8
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Wysokiej jakości, jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania. / Przeznaczone do defibrylatorów firmy Physio- Control (Medtronic). / Specjalna warstwa żelu eliminuje ryzyko poparzeń i rozproszenia impulsu elektrycznego podczas defibrylacji. Perfekcyjne przyleganie do ciała pacjenta. DLA DOROSŁYCH >25 KG , BRAK REDUKCJI ENERGII,KABEL DO PODŁĄCZENIA DO DEFIBRYLATORA NA ZEWNĄTRZ OPAKOWANIA , DZIĘKI CZUMU NIE TRZEBA OTWIERAĆ OPAKOWANIA DO PODŁĄCZENIA ELEKTROD . PAKOWANE A 2 SZT . / Trwałość 36 miesięcy.		OP	5
2	Czujnik jednorazowy,sterylny, klejowy w technologi typ Nellcor OxiMax dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg – typ Max-N z wtyczką kompatybilną do pulsoksymetrów będących na wyposażeniu szpitala (do wyboru przez zamawiającego na etapie realizacji umowy ) op a 24 szt		op	50
3	Filtr pediatryczny, elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci typu Hygroboy, z portem bocznym, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) i wirusowej (VFE) minimum 99,99% , waga własna filtra 20-22 g, objętość ściśliwa 25-27 ml, powierzchnia filtracji 19-20cm², wilgotność względna w fazie wdechu 93- 97% przy 32°C, opór przepływu 0,6 cm H2O przy 10 l/min i 1,4 cm H2O przy 20 l/min - stosowany do 24 godz., sterylny, pakowany pojedynczo		szt.	100
4	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym dla dorosłych na 72 godz., do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, podwójnie obrotowy łącznik od strony pacjenta i układu oddechowego, samodomykająca się zastawka komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta, port typu MDI do wziewnej podaży ciśnieniowej aerozoli, w komplecie fabrycznie zapakowane min.12 fiolek soli fizjologicznej a 15ml, kolorowe, samoprzylepne czytniki identyfikujące okres użytkowania, system może posiadać wejście do bronchofiberoskopu - sterylny - sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu	CH 14 , 16	szt.	600
5	Zestaw dwóch łączników do cewników do odsysania w systemie zamkniętym: jednopłaszczyznowy łącznik Y umożliwiający rozdwojenie drenów oraz łącznik z bezkontaktową zastawką kontroli odsysania (jeden koniec gładki, drugi schodkowy) - w pełni kompatybilny do cewników powyżej i przyborów do toalety jamy ustnej poniżej - pakowany w komplecie w worek foliowy lub opakowanie folia/papier, sterylny lub czysty mikrobiologicznie. OPAKOWANIE a 25 szt		OP	40
6	Szczoteczka do higieny jamy ustnej z możliwością odsysania, jednorodna struktura włosia czyszczącego i uchwytu - pakowana indywidualnie - w pełni kompatybilna do łącznika z zastawką kontroli odsysania z zestawu łączników powyżej. OPAKOWANIE a 25 szt		OP	5
7	Zestaw do jejunostomii o składzie cewnik poliuretanowy lub silikonowy , 2* igła prowadząca z kaniulami rozdzielnymi CH10, strzykawka 2*3 ml , jałowy	CH 8	szt	2
				RAZEM

## ZAD 9
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 9
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Klej do mocowania cewników i zabezpieczenia miejsca wkłucia , wysoce oczyszczony cyjanoakrylan medyczny ,umożliwia bezpośrednią wizualizację miejsca wkłucia , moża go bezpiecznie stosować u noworodków i pacjentów wrażliwych na chlorheksydynę . Objętość 0,15 ml , opakowanie 50 aplikatorów.		OP	2

## ZAD 10
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 10
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Zestaw do bezpiecznej punkcji i drenażu opłucnej/otrzewnej/osierdzia o składzie:bezpieczna igła Veressa ograniczająca ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika momentu wejścia do jamy opłucnej/otrzewnej);przezskórny cewnik prosty 9CH lub 12CH (rozmiar do wyboru) z poliuretanu, widoczny w RTG, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, zakończony układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymii posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek (możliwość drenażu grawitacyjnego, drenażu z podłączeniem mieszków niskociśnieniowych etc.);strzykawka luer lock 30 ml, worek do drenażu 2000 ml z kranikiem spustowym i zaworem odpowietrzającym; skalpel; łącznik luer-lock/stożkowy do systemu drenażowego.Zestaw jednorazowy, sterylny, zapakowany na tacce (blister)	CH 9 ; CH 12	szt.	60
2	Rurka tracheostomijna wykonana z termoplastycznego tworzywa z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki -oznaczenie producenta i rozmiaru na mankiecie kontrolnym	6.0-9.0 co 1.0 oraz 7.5 i 8.5	szt	40
3	Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania znad mankietu z przestrzeni podgłośniowej, wykonana z termoplastycznego tworzywa z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki - oznaczenie producenta i rozmiaru na mankiecie kontrolnym	6.0-9.0 co 1.0 oraz 7.5 i 8.5	szt	50
				RAZEM

## ZAD 11
	PN 99/24					Zał. nr 1 do SWZ

	ZADANIE 11
	Opis przedmiotu zamówienia	Rozmiar, cecha	J.m.	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Wartość brutto	Producent, Pełna Nazwa Handlowa i Numer katalogowy
1	Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych .W skład aparatów do wlewów wchodzą następujące elementy: / - (1) osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami / ułatwiającymi zdejmowanie, / - (2) igła biorcza dwukanałowa, wykonana z / wytrzymałego ABS bez wzmocnienia włóknem szkalnym, typu stożek, uniemożliwiająca wypadanie / przyrządów z butelek i wypływ płynu z miejsca / połączenia, łatwe wprowadzenie nawet do / małych pojemników miękkich, / - (2a) kroplomierz 20 kropli = 1 ml +/- 0.1 ml, / - (3) osłonka łącznika luer-lock, / - (4) łącznik stożkowy luer-lock, / - (5) dren medyczny o długości 150 cm / wykonany z PVC niezawierającego szkodliwych ftalanów DEHP, DBP, BBP - potwierdzone pikogramem na oapkowaniu jednostkowym / - (6) hydrofobowy filtr powietrza, / - (7) komora kroplowa, wykonana z / elastycznego tworzywa, przezroczysta; / umożliwia łatwe ustalenie poziomu płynu; / elastyczne tworzywo daje komfort podłączenia / przyrządu; wolna od PVC; długość 60mm w cześci przezroczystej . / - (8) filtr płynu o wielkości oczek 15 μm, / - (9) zatyczka filtra powietrza typu on/off w / kolorze niebieskim, / - (11) rolka zaciskacza daje możliwość / precyzyjnego dozowania lub zatrzymania / podawania płynu, / - (12) zaciskacz rolkowy z logo producenta, / regulacja min. 15 mm, / - (13) miejsce na igłę biorczą po użyciu, / - (14) zaczep na dren. / całość wolna od szkodliwych ftalanów DEHP, DBP, BBP (informacja na opakowaniu / jednostkowym ), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne , folia -papier - na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowany kod UDI , sterylne. Opakowanie a 200 szt		op	1000
2	Przyrząd do przetoczeń krwi , elastyczna komora kroplowa, wolna od PCV , dren dł. min. 150 cm , filtr transfuzyjny min. 200 µm, odpowietrznik z klapką , rolkowy regulator przepływu, opakowanie oznaczone kolorem czerwonym, papier folia- na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowany kod UDI , bez zawartości szkodliwych ftalanów: DEHP, BBP, DBP - potwierdzone piktogramem na opakowaniu jednostkowym		szt	7000
				RAZEM