## Arkusz2
Zadanie nr 1
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Prowadniki angioplastyczne | 1000
* dł. 190 i 300cm * średnica 0.014” * końcówka prosta i „J” * przynajmniej 30 rodzajów (niezależnie od długości i kształtu końcówki) * dostępność powłoki hydrofilnej i hydrofobowej na całej długości * dostępne prowadniki do udrożnień o różnych rodzajach sztywności części roboczej (przynajmniej 10 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki) * dostępne prowadniki z taperowanym tipem o średnicy 0,009; 0,010; 0,0105 i 0,012
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 2
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Balon wieńcowy non-compliant uwalniający paclitaxel | 50
2. | Balon angioplastyczny non-compilant | 500
* średnica od 2.0 do 5.0mm * długość od 8 do 18mm * ciśnienie nominalne 12 atm * RBP 22 atm (20 atm dla średnic 4,5 oraz 5,0 mm) * profil balonu 0,0295 * proksymalny shaft 1,9F, dystalny shaft 2,7F
3. | Cewnik diagnostyczny | 250
* dostępna długość do 130 cm (włącznie)
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 3
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | DES z biodegradowalnym polimerem i everolimusem | 195
* platforma kobaltowo-chromowa o budowie hybrydowej: cele zamknięte na końcach stentu, cele otwarte w środkowym segmencie stentu * minimalny zakres średnic 2,25 - 4,50 mm * minimalny zakres długości 8 - 48 mm * grubość stratu 50 mm * crossing profile max. 0,039" (dla stentów 3,0 mm) * kompatybilność z cewnikiem prowadzącego 5 F dla wszystkich rozmiarów stentów
2. | DES taperowany z biodegradowalnym polimerem i sirolimusem | 50
* stent o różnych średnicach dystalnych/proksymalnych * zakres długości 30 - 60 mm
3 | Y-konektor typu click | 1250
* max średnica cewnika 8F
4. | Deinflator | 50
* do 30 atmosfer
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 4
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Igła angiograficzna | 100
* 1.3 x 70mm * cienkościenna * ze stali nierdzewnej * umożliwia wprowadzenie prowadnika do max. 0.038” * ostrze ścięte pod kątem 16 stopni
2. | Prowadnik diagnostyczny | 10
* długość 150-175cm * średnica 0.032” i 0.035” * z giętką końcówką prostą lub „J” * pokryty PTFE na całej długości
3. | Prowadnik diagnostyczny | 10
* długość 200-260cm * średnica 0.032” i 0.035” * z giętką końcówką prostą lub „J” * pokryty PTFE na całej długości
4. | Balon angioplastyczny semi-compliant | 500
* minimalny zakres średnic: 2.0 – 4.0 mm (min. 7 średnic) * minimalny zakres długości: 10 – 30 mm (min. 5 długości) * dostępne średnice 1.25 -1.5 mm dla długości 10, 15, 20 mm * profil wejścia balonu ≤ 0.016” * shaft proksymalny 1.9 F; dystalny 2.5 F dla wszystkich rozmiarów * ciśnienie nominalne 6 atm dla średnic 2.0 – 4.0 mm * ciśnienie nominalne 10 atm dla średnic 1.25 – 1.5 mm * RBP 14 atm. w zakresie średnic 2.0 – 4.0 mm oraz 18 atm dla średnicy 1.25 i 1.5 mm
5. | DES bezpolimerowy z sirolimusem | 195
* zakres długości: 9-38 mm (min. 8 długości) * grubość ściany stentu 0,0022" dla średnic 2,0-3,0 mm oraz 0,0026" dla wszystkich pozostałych rozmiarów * profil wejścia ≤ 0,016" * RBP ≥ 18atm. - dla średnic od 2,0 do 3,5mm * ciśnienie nominalne 10 atm * crossing profile dla stentu o średnicy 3.0 mm ≤ 0.035”
6. | Rampa dwukranikowa OFF | 50
* wysokociśnieniowa - do 35 bar
7. | Kolec do oszczędności środka radiokontrastowego | 500
8. | Kaniula metalowa do prowadnika | 1250
9. | Torquer zatrzaskowy ”krokodylek” | 1250
10. | Zestaw do drenażu jamy osierdziowej | 5
* igła dwuczęściowa 1.3 x 120 mm * rozszerzadło i koszulka hemostatyczna 6F/9F * kaniula 0.9 x 70 mm * skalpel rozm. 11 * pojemnik na wydzielinę 1,5 l z podziałką * prowadnik drutowy J3 0.035'' dł. 100 cm * cewnik z poliuretanu typu pigtail 7/9F dł50 cm * strzykawka typu luer lock 10 ml * strzykawka typu luer lock 50 ml * urządzenie ssące z portem bocznym z zintegrowanymi zastawkami i kranikami odcinającymi * chusta na stolik zabiegowy 45 x 75 cm
11. | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą | 25
12. | Zestaw jednorazowy do koronarografii | 2000
* 2x fartuch rozmiar L z włókniny SMS, elastyczne mankiety * 1x rękawiczki lateksowe bez pudru, syntetyczny płaszcz wewnętrzny rozm. 6,5 * 2 x chusta 2-warstowowa wym. min. 100 x 150cm * 1 x chusta min. 2-warstwowa wym. 152x190cm * 1 x serweta 75 x 90 cm * 1 x chusta angiograficzna SMS o wymiarach 208 x 330 cm, z prawej strony przezroczysta krawędź o wymiarach 70 x 330cm, 2 otwory w kształcie koła o średnicy 12cm wypełnione folią przylepną o brzegach 1,5cm, wokół otworów dodatkowe wzmocnienie wym. 120 x 80cm * 1 x serweta absorbująca z nieprzemakalną warstwą spodnią wym. 60x90cm * 1 x serweta wyskoabsorbująca 20 x 40 cm * 1 x zestaw do przetaczania płynów 150cm * 4 x strzykawka 10 ml typu luer z zielonym tłokiem * 1 x strzykawka 20 ml typu luer z zielonym tłokiem * 1 x strzykawka 3 - częściowa z gumowym tłokiem typu luer lock 10 ml
* 1x igła 0,8 x 40 mm, 21G * 1 x igła 0,7 x 40mm, 22G * 40 x kompres gazowy 10x10cm, 4 - warstwowy * 1 x prowadnik diagnostyczny 0,32" dł.200 cm * 1 x rampa 2-kranikowa testowana do ciśnienia 35BAR z adapterem rotacyjnym * 1 x miska z uchwytami na prowadniki i cewniki 2500 ml * 1 x miska 250 ml z podziałką, przezroczysta * 1 x miska 250 ml z podziałką, niebieska
* 1 x kleszczyki do upięcia chusty * 1 x dren do kontrastu męsko - męski z zastawką bezzwrotną, kompatybilny z kolcem do oszczędności kontrastu i rampą o długości 150 cm * 1 x zestaw do monitorowania cisnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku, połączenie z kablem pinowe, wodoszczelne, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek
13. | Balon wieńcowy semi-compliant uwalniający paclitaxel | 50
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 5
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik prowadzący | 1250
* średnica zewnętrzna 5F, 6F, 7F, 8F * średnica wewnętrzna 5F-0.058”; 6F-0.071”; 7F-0.081”; 8F-0.090” * pełna gama krzywizn typowych i nietypowych – Judkins L&R, Amplatz L&R, Femoral J&R, Multipurpose, EBU, MAC, Champ
2. | DES z zotarolimusem | 245
* biokompatybilny polimer składający się z warstwy hydrofilnej i hydrofobowej * platforma wykonana w technice sinusoidalnej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo z platynowo- irydowym rdzeniem poprawiającym widoczność * budowa stentu otwartokomórkowa * dostępne średnice stentu: 2,0,2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0mm * dostępne długości stentu: 8; 12; 15; 18; 22; 26; 30; 34; 38 mm * profil przejścia 0,037 dla rozmiaru 2,5 mm * ciśnienie nominalne - 12 atm * RBP - 18 atm
3. | Cewnik diagnostyczny | 250
* łącznie z krzywiznami dedykowanymi do dostępu promieniowego
4. | Cewnik przedłużający do cewnika prowadzącego | 25
5. | Cewnik wieńcowy aspiracyjny | 50
6. | Balon angioplastyczny semi-compliant i non-compliant | 250
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 6
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Introduktor udowy | 50
* z ETFE * średnice 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11F * długość 10cm
2. | Prowadnik diagnostyczny hydrofilny krótki | 10
* średnice 0.018" / 0.025" / 0.032" /0.035" / 0.038" * długość 50/80/120/150/180cm * zróżnicowane długości elastycznej końcówki 10 mm / 30 mm / 50 mm / 80 mm * proste, zagięte, kształtowalne i typu Bolia * zróżnicowana sztywności: standard, sztywne i półsztywne dla długości 180cm
3. | Zestaw do dostępu promieniowego | 1500
* krótka koszulka wykonana z ETFE z lub bez powłoki hydrofilnej * średnice 4 – 5 - 6 F, dł. 7 cm i 10 cm * w zestawie miniprowadnik0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką * w zestawie atraumatyczny rozszerzacz * silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym * igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm
4. | Cewnik diagnostyczny | 1500
* średnice 4F, 5F i 6F * przepływ kontrastu 4- 22 ml/s * zbrojenie podwójnym oplotem stalowym * dystalne 2 cm bez zbrojenia z atraumatyczną końcówką * średnica wewnętrzna 4F:0.041”; 5F:0.047”; 6F:0.051” * długości 65, 80, 90, 100 i 110cm * krzywizny łącznie z dedykowanymi do TRA typu TIG, TIG II oraz BLK
5. | Cewnik prowadzący | 250
* budowa ściany trójwarstwowa * kontrola trakcji 1:1 * atraumatyczna końcówka * przynajmniej 2 dedykowane krzywizny dla TRA: IkariLeft, Ikari Right * możliwość zastosowania techniki „5 w 6” * długość 100cm * średnica wewnętrzna 5F-0.059”/1.50mm; 6F-0.071”/1.80mm; 7F-0.081”/2.06m
6. | Cewnik angioplastyczny semi-compliant | 250
7. | DES z biodegradowalnym polimerem i sirolimusem | 195
* typu „slotted tube” * grubość ściany stentu 80µm * średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm * długość stentów od 9.0 mm do 38 mm * RBP 16 atm. dla średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – 4.0 mm * profil końcówki dystalnej – 0,017” * udokumentowane bezpieczeństwo stosowania w obszarze MRI do 3 Tesli
8. | Zestaw promieniowy 5w4, 6w5, 7w6 z TR band | 50
* średnice 5F – kompatybilne z cewnikiem 6F * średnice 4F – kompatybilne z cewnikiem 5F * średnice 6F – kompatybilne z cewnikiem 7F * długości 10 i 16 cm * zestawy z prowadnikiem prostym stalowym lub nitinolowym 0,021”; 0,025” * długość prowadnika 45cm
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 7
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | DES bezpolimerowy z sirolimusem | 195
* stent typu „slotted tube” * grubość ściany stentu 80um ( 0.0031”) * 4 markery zintegrowane ze stentem na jego końcach oraz 2 na cewniku balonowym
2. | Cewnik prowadzący | 5
* dostępność w wersji bezkoszulkowej w rozmiarach 6.5 F oraz 7.5 F
3. | Prowadniki angioplastyczne | 750
* dystalna część prowadników upleciona z 8 lub 15 drutów, co zapewnia manewrowalność oraz „czucie” prowadnika * dostępność prowadników z końcówką taperowaną do 0,009”
4. | Cewnik angioplastyczny superwysokociśnieniowy z deinflatorem | 25
* podwójna konstrukcja balonu * RBP 35bar
5. | Zestaw do dostępu promieniowego | 1250
* igła, introduktor, dylatator oraz prowadnik ze stali nierdzewnej
6. | Prowadnik do pomiaru rezerwy wieńcowej | 100
* sygnał ciśnienia dystalnego przesyłany światłowodem * konstrukcja prowadnika z rdzeniem nitinolowym umieszczonym w tubie ze stali nierdzewnej * system składający się z oddzielnego modułu optycznego i modułu wyświetlacza z ekranem dotykowym
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 7 pozycji nr 6 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do pomiaru rezerwy wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 7 (suma wartości Zadania nr 7 oraz czynszu dzierżawnego): | …………………………………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 7 (suma wartości Zadania nr 7 oraz czynszu dzierżawnego): | ………………………………………………
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 8
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | DES z biodegradowalnym polimerem z sirolimusem | 195
* biodegradowalny polimer na bazie PLLA * dawka leku: 1,4 µg/mm2 * grubość przęseł: 60 µm (0,0024”) dla średnic 2,25 - 3,0 mm (71 µm wraz z polimerem) 80 µm (0,0031”) dla średnic 3,50 - 4,0 mm (91 µm wraz z polimerem) * crossing profile 0,99mm (0,039”) dla średnicy 3,0mm
2. | Stentgraft wieńcowy | 5
* grubość pokrycia 90 µm * dostępne długości: 15; 20; 26 mm * dostępne średnice: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm * crossing profile 1,19 mm (0,046”) dla średnicy 3,0 mm * kompatybilność z cewnikiem prowadzącym 5F (2,5 – 4,0 mm,) i 6F (4,5 – 5,0 mm)
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 9
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik do litotrypsji wieńcowej | 50
2. | Deinflator | 1250
3. | Y-connector | 50
4. | Introduktor udowy zbrojony | 10
*od 4F do 9F
5. | Zestaw jednorazowy do koronarografii | 500
* chusta angiograficzna 208 x 330 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, 4 otwory : 2 otwory promieniowe oraz 2 otwory udowe. Umiejscowienie otworów promieniowych umożliwiające wkłucie w częściowym odwiedzeniu ręki. Folia przezroczysta z prawej strony pacjenta, szerokość 70 cm. Warstwa chłonna w strefie otworów 140 x150cm - 1 szt. * rampa dwudrożna – 1 szt. * fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze L wykonany z włókniny SMMS - 2 szt. * serweta 100 x 150 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 * serweta 150 x 190 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2
* serweta 75 x 90 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 * serweta chłonna 60 x 90 cm – 1 szt. * system infuzyjny z odpowietrzaczem 150 cm – 1 szt. * strzykawki 10 ml – 4 szt. * strzykawka 20 ml – 1szt. * strzykawka luer lock 10 ml – 1 szt. * igła 0,8 x40 mm 21 G – 1 szt. * igła do iniekcji 0,7 – 1 szt * kleszczyki plastikowe – 1 szt. * gaziki 10 x 10 cm - 20 szt.
* miska przeźroczysta 250 ml – 1 szt. * miska 250 ml niebieska – 1 szt. * miska na prowadnik 2500 ml * prowadnik 0,032 J 200 cm ( możliwość dostarczenia sterylnego prowadnika poza zestawem)
* Y-konektor , szczelność zastawki do 400 Kpa potwierdzona przez producenta sprzętu, światło wewnętrzne 11 Fr, regulowane przyciskiem , łączącym funkcję konektora typu push – pull i typu screw, wykonany z przeźroczystego materiału, ergonomiczny kształt do obsługi jednoręcznej
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 9 pozycji nr 1 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do litotrypsji wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 9 (suma wartości Zadania nr 9 oraz czynszu dzierżawnego): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 9 (suma wartości Zadania nr 9 oraz czynszu dzierżawnego): | …………………………………………..
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 10
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik do ultrasonografii wieńcowej | 75
* kompatybilność z prowadnikami angioplastycznymi 0,014 * możliwość obrazowania z przestrajalną programowo częstotliwością 40MHz i 60MHz (obie częstotliwości dostępne „na jednym cewniku”) * 5 prędkości akwizycji „pullback” (do wyboru przez operatora): 0,5; 1,0; 2,5; 5,0 i 10,0 mm/s
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
Dotyczy Zadania nr 10 pozycji nr 1 |  | Ilość miesięcy | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Łączny czynsz dzierżawny netto | VAT % | Miesięczny czynsz dzierżawy brutto | Łączny czynsz dzierżawny brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa urządzenia
Czynsz dzierżawy urządzenia do ultrasonografii wieńcowej Czynsz dzierżawny obejmuje: instalację, szkolenie, gwarancję na wszelkie czynności serwisowe przez okres trwania umowy ‐ naprawy, przeglądy konserwacyjne, części zamienne. |  | 24
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia łącznego czynszu dzierżawnego brutto: Ilość miesięcy x miesięczny czynsz dzierżawy netto = Łączny czynsz dzierżawny netto + Wartość VAT = Łączny czynsz dzierżawny brutto
| Łączna wartość netto Zadania Nr 10 (suma wartości Zadania nr 10 oraz czynszu dzierżawnego): | …………………………………………..
| Łączna wartość brutto Zadania Nr 10 (suma wartości Zadania nr 10 oraz czynszu dzierżawnego): | ………………………………………….
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
Zadanie nr 11
Lp. | Nazwa | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Cena brutto | Wartość brutto* | Nr katalogowy/ nazwa handlowa
1. | Cewnik do kotrapulsacji wewnątrzaortalnej | 10
* balony o objętościach 30ml i 40ml o profilu 7,5 F z możliwością wprowadzenia metodą Seldingera i chirurgicznie (z koszulką lub bez) * współosiowa budowa cewnika minimalizująca opory przy przepływie helu * kanał centralny zbrojony oplotem spiralnym (odporność na załamania i zagięcia w krętych tętnicach) * balon widoczny w promieniach rtg * cewnik wyposażony w osłonę hemostatyczną „peel away” (redukcja krwawienia przy wprowadzaniu) * pokrycie hydrofilne balonu * dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania
RAZEM:
*Wymagany sposób oblicznia wartości brutto: Ilość x Cena jedn. netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto
………………………………………………………
kwalifikowany podpis elektroniczny
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy