## Pakiet 1 - Zamrażarka. med.
Załącznik nr 1
Pakiet 1 - ZAMRAŻARKA LABORATORYJNA NISKOTEMPERATUROWA (-86 st. C).
L.p. | Nazwa Materiału | J.m. | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość całkowita brutto | Nazwa i model proponowanego sprzętu
1 | Zamrażarka niskotemperaturowa medyczna do -86 st. C równoważna z urzadzeniem (np.: Infrico Medcare ULF40086) Podstawowe parametry terchniczne: - konstrukcja szafowa (pionowa) - pojemność min. 390 litrów, - wyposażona w 3 pólki pozwalająca na przechowywanie materiału na 4 poziomach, - wnętrze i półki wykonane ze stali nierdzewnej, - zakres temperatur: od -40 st. C do -86 st.C, - wskazania temperatury z dokładnością do 0,1 st. C, - podwójny układ niezależnego chłodzenia umożliwiający podtrzymanie tempewrtury roboczej na poziomie ok. - 70 st.C w przypadku awarii jednego z kompresorów, - izolacja termiczna wykorzystujkąca panele próżniowe VIP, - zamykane magnetycznie drzwiczki wewnętrzne ograniczające wymianę powietrza w trakcie zaladunku /rozladunku komory (4 szt. - po jednej na każy poziom przechiowywania), - panel sterowania z kolorowym w pelni dotykowym wyświetlaczem LCD o przekątnej min. 5 cali, - wizualna i akustyczna sygnalizacja alarmowa zaniku napięcia, zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury, niedomknięcia drzwi zanieczyszczenia filtra skraplacza, - sterownik z funkcją rejestrowania parametrów pracy i zdarzeń alarmowych, z możliwością podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu oraz przesyłania ich na pamięć typu pendrive podłączoną do wbudowanego w drzwi portu USB, - wymagany jest system przesyłania danych GSM (wysyłanie powiadomień SMS na 5 numerów) o niepożadanych odchyleniach temperatury np.:po przez niezależny rejestrator RT 2014_2T (dwukanałowy) z 2 czujnikami PT 100L; - ma być wyposażona w niezależny rejestrator np.: RT 2014_2T wraz z 2 czujnikami np.: PT 100L (zakres temperatur od -110 st.C do +120 st.C); - blokada panelu sterowania przed dostępem przez osoby niepowołane przy pomocy indywiodualnych haseł użytkowników, - bateryjne podtrzymanie funkcji sterownika w przypadku zaniku napięcia. Popdgląd stanu naladowania baterii na wyświetlaczu panelu sterowania. - styki bezpotencjalowe i port RS485 pozwalające na podlączenie urzadzenia do zewnętrzych systemów monitorowania, - zintegrowany z klamką zamek na klucz, - fabrycznie wykonane min. 2 przepusty do wprowadzenia dodatkowych przyrzadów pomiarowych, - 4 kółka transportowe ułatwiające przemieszczanie urządzenia- - napięcie zasilania 230V, - częstotliwość 50/ 60 Hz. | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 0 | 0
UWAGA: Proponowaną zamrażarkę należy wycenić jako komplet wraz z niezależnym rejestratorem temperatury oraz czujnikiem.