| Ureterorenoskopy z konsolą sterującą i akcesoriami |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent/Firma | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowe, wyprodukowane 2021/2022 | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| I. | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx |  |
| 6 | Ureterorenoskop giętki, cyfrowy, wielorazowy wraz z dedykowanym kontrolerem kamery | TAK/podać i opisać |  |
| 7 | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy . – 2 szt. | TAK |  |
| 8 | Czas pracy cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego minimum 20 godzin. | TAK/podać i opisać | Czas pracy 20 godzin - 0 pkt Powyżej 20 godzin - 5 pkt |
| 9 | Długość robocza oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 670 mm | TAK/podać i opisać |  |
| 10 | Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego Ø 2,8 mm | TAK/podać i opisać |  |
| 11 | Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego F 7,5 | TAK/podać i opisać |  |
| 12 | Średnica kanału roboczego oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. Ø 1,2 mm | TAK/podać i opisać |  |
| 13 | Pole widzenia oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 110° | TAK/podać i opisać |  |
| 14 | Głębia ostrości oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 2-50 mm | TAK/podać i opisać |  |
| 15 | Wygięcie części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego minimum 260° góra i 260° dół | TAK/podać i opisać | 260° - 0 pkt powyżej 260° - 5 pkt |
| 16 | Adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego do dedykowanego kontrolera kamery. | TAK |  |
| 17 | Dopuszczenie do sterylizacji oferowanych uretorenoskopów giętkich w sterylizacji plazmowej oraz gazowej w tlenku etylenu | TAK |  |
| 18 | Sterownik kamery kompatybilny z oferowanymi ureterorenoskopami giętkimi – 1 szt. | TAK/podać i opisać |  |
| 19 | Sterownik kamery posiadający zintegrowane źródło światła LED. | TAK/podać i opisać |  |
| 20 | Żywotność lampy min 10.000 godzin | TAK/podać i opisać |  |
| 21 | Sterownik kamery wyposażony w min. trzy wyjścia wideo takie jak: HD-SDI, DVI, HDMI. | TAK/podać i opisać |  |
| 22 | Funkcja rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. | TAK/podać i opisać |  |
| 23 | Wbudowany port USB 3.0 | TAK/podać i opisać |  |
| 24 | Kosz do mycia i sterylizacji giętkich endoskopów. Dolna część kosza ze zintegrowanym koszem na drobne części, wsporniki i silikonowe oringi, pokrywa kosza z klipsem sprężynowym i 2 uchwytami. Wymiary (szer. x wys. X gł. ): 448 x 288 x 106mm – 2 szt. | TAK/podać i opisać |  |
| 25 | Minimum dwa specjalne tryby pracy kamery w tym dedykowane programy do wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi oraz wzmocnienia obrazu naczyń krwionośnych i struktury błony śluzowej. | TAK/podać i opisać |  |
| II | AKCESORIA ZABIEGOWE DO URETERORENOSKOPÓW GIĘTKICH |
| 1 | Płaszcz dostępu moczowodowego, pokrycie hydrofilne na całej długości płaszcza, Rozmiary: 11/13 Fr 36cm – 10 szt. 11/13Fr 46cm – 10 szt. 12/14 Fr 36cm – 10 szt. 12/14Fr 46cm – 10 szt. | TAK |  |
| 2 | Druty Nitinolowe z hydrofilną końcówką prostą, średnica 0,89 mm, długość 150 cm, końcówka prowadnika obustronnie giętka drutów prowadzących – 10szt. | TAK |  |
| 3 | Druty prowadzące z powłoką hydrofilną na całej długości, prosta końcówka, średnica 0,89 mm, długość 150 cm, o podwyższonej sztywności – 10szt. | TAK |  |
| 4 | Druty prowadzące z powłoką hydrofilną na całej długości, prosta końcówka, średnica 0,89 mm, długość 150 cm – 20szt. | TAK |  |
| 5 | Kosz nitinolowy do przechwytywania i wydobywania złogów z dróg moczowych w rozmiarze 2,4 Fr i średnicy koszyka 12 mm , bezkońcówkowy, 4 - przewodowy, materiał płaszcza PTFE, z mechanizmem otwierającym, widoczny w promieniach rtg, długość 120 cm, rozbieralny. – 2szt. | TAK |  |
| 6 | 3-drutowy kosz hybrydowy, 1,9 Fr x 11 mm x 120 cm, widoczność w promieniach RTG, uwalnianie dużych kamieni z kosza, dzięki przyciskowi, pozwalającemu na dodatkowe rozwarcie kosza przy pełnym otwarciu, dla kosza 11 mm poszerzenie do 15 mm – 1szt. | TAK |  |
| 7 | Jednoręczna pompa półautomatyczna ciągłego przepływu służąca do kontrolowanej irygacji podczas ureterorenoskopii oraz laserowego rozbijania kamieni nerkowych. Strzykawka 10cc umożliwia kontrolowaną irygację oraz dobrą widoczność pola operacyjnego. System jednorazowy. Pakowany pojedynczo. - 40 szt. | TAK |  |
| 8 | Adapter ze szczelną uszczelką i dwoma portami do płynnego i bezpiecznego wprowadzania i usuwania urządzeń urologicznych. Konstrukcja adaptera Y do dodatkowego połączenia nawadniania lub wtrysku kontrastu.- 40 szt. | TAK |  |
| 9 | Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze 6 Fr i długości 26 cm .Możliwość utrzymania w moczowodzie do 12 miesięcy. Widoczny w promieniach RTG. Cewnik podwójnie zagięty wykonany z biokompatybilnego materiału zmniejszającego kumulację wapnia z pokryciem hydrofilowym na całej długości. Termoczuły materiał, zmniejszający twardość pod wpływem ciepłoty ciała pacjenta. – 40 szt. | TAK |  |
| III | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxxx |  |
| 1 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |
| 2 | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
| 3 | Dokumentacja/specyfikacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Instruktaż, szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego w ramach zakupu sprzętu w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |
| 5 | Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |
| 6 | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesięcy, na wyposażenie min. 12 miesięcy | TAK |  |
| 7 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń | TAK |  |
| 8 | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK opisać |  |
| 9 | Paszport techniczny urządzenia przy dostawie | TAK |  |
| 10 | Termin dostawy max 45 dni wraz z protokolarnym przekazaniem, instalacją, konfiguracją i uruchomieniem | TAK |  |
| 11 | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.