Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie „Parametry oferowane” oraz wpisania  producenta, modelu oraz numeru katalogowego oferowanego asortymentu. W przypadku braku nazwy modelu/ nr katalogowego, należy podać informację, że do danego asortymentu nie została przypisana nazwa modelu/ nr katalogowy. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść  jest niezgodna z warunkami zamówienia.

| Lp. | Parametry wymagane | Oferowane parametry w przedmiocie zamówienia* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | Liczba sztuk | Wartość brutto* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | W skład suszarki wchodzą: - konstrukcja nośna, - komora suszarki z przyłączem generatora ultradźwięków, falowodem oraz króćcami wlotu i wylotu powietrza, - regulowany zasilacz generatora mikrofalowego, umożliwiający płynną regulację mocy mikrofalowej w zakresie od 50 do 500 W, - generator mikrofalowy wyposażony w magnetron fali ciągłej (f = 2450 mhz) z wyjściem falowodowym, - moduł pomiaru mocy fali transmitowanej do suszonego materiału i fali odbitej, - cyrkulator mikrofalowy, - promiennik podczerwieni wraz ekranami kierującymi promieniowanie na materiał, - pirometr do pomiaru temperatury materiału, - przyłącze umożliwiające doprowadzenie zimnego powietrza pod szalkę z materiałem, - szalka z polipropylenu z sitkiem z siatki szklano-teflonowej, - układ napędu szalki, - waga , - układ nawiewu powietrza wraz z nagrzewnicą i wentylatorem, - mierniki temperatury, wilgotności i prędkości powietrza, - szafa sterownicza, - sterownik, - oprogramowanie , - zasilacz UPS, - Podstawowe parametry techniczne suszarki: - maksymalna masa próbki – 0.5kg, - moc mikrofalowa – stabilna praca w zakresie od 50 do 500W, - ultradźwięki wprowadzane do komory suszarniczej od góry, - dokładność wagi – co najmniej 0.01g, - powietrze wprowadzane do komory suszarniczej z prędkością od 0 do 1 m∙s-1 (przy pustej komorze), - temperatura powietrza wlotowego – od temperatury otoczenia do 90 ˚C, - szalka suszarki – obrotowa (około 5-6 obr∙min-1) o średnicy około 200 mm, - sterownie suszarki za pomocą sterownika połączonego z komputerem, - parametry pracy suszarki i pomiarów ustalane przez operatora, - zapis i wizualizacja danych (wartości zadanych i zmierzonych). Możliwość eksportu danych do plików możliwość do otwarcia w arkuszu kalkulacyjnym (m.in. Excel). Parametry konieczne do pomiaru podczas suszenia: - generowana moc mikrofal, - zmiany mocy absorbowanej w trakcie procesu suszenia, - parametry czynnika suszącego (powietrza) na wlocie: prędkość, wilgotność, temperatura, - parametry czynnika suszącego (powietrza) na wylocie: wilgotność, temperatura, - masa próbki, - temperatura materiału, - zużycie energii elektrycznej, |  |  | 1 |  |  |
| Uwaga: Przedstawione powyżej parametry są parametrami granicznymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ