Postępowanie nr 14 Z PN 21

Załącznik nr 1-3 do SWZ

Nazwa Wykonawcy  ..............................

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## PAKIET 3:   Przedmiot zamówienia: Chłodziarka laboratoryjna o pojemności minimum 270 l netto z bezprzewodowym systemem monitorowania temperatury dla Zakładu Patomorfologii     (CPV: 39711130-9).

Producent: …………………………..

Oferowany model: ……………………..

Rok produkcji aparatu: 2020/2021

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego określić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 1 | Pojemność brutto nie mniejsza niż 350 l i nie większa niż 390l | TAK | - | - |
| 2 | Pojemność netto nie mniejsza niż 270 l i nie większa niż 290l | TAK | - | - |
| 3 | Maksymalny poziom głośności 60 dB(A) | TAK | 60 dB(A) – 0 pkt. Poniżej 60 dB(A) – 10 pkt. |  |
| 4 | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 610 x 620 x 1900 mm | TAK | - | - |
| 5 | Maksymalne wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 450 x 440 x 1800 mm | TAK | - | - |
| 6 | Dynamiczny układ chłodzenia | TAK | - | - |
| 7 | Automatyczna metoda odszraniania | TAK | - | - |
| 8 | Temperatura nominalna: 5°C | TAK | - | - |
| 9 | Gradient / max. Fluktuacja temperatury mierzone zgodnie z normą EN 60068-3 w zakresie: 4.1°C / 3.6 ° C | TAK | - | - |
| 10 | Obudowa wykonana ze stali | TAK | - | - |
| 11 | Drzwi pełne, przestawne, samoczynnie domykane. Prawe / lewe – kierunek do uzgodnienia z Użytkownikiem | TAK | - | - |
| 12 | Drążkowy uchwyt drzwi | TAK | - | - |
| 13 | Wnętrze wykonane z bezspoinowej trwałej konstrukcji z tworzywa sztucznego | TAK | - | - |
| 14 | Minimum 6 sztuk półek w tym minimum 5 regulowanych | TAK | - | - |
| 15 | Maksymalne obciążenie półki minimum 40 kg | TAK | 40 kg – 0 pkt. Powyżej 40 kg – 10 pkt. |  |
| 16 | Maksymalny ciężar chłodziarki 90 kg | TAK | - | - |
| 17 | Napięcie / moc znamionowa 220-240 V / 1.5 A | TAK | - | - |
| 18 | Wyposażona w zamek na klucz | TAK | - | - |
| 19 | Fabryczny otwór dla zewnętrznego czujnika temperatury | TAK | - | - |
| 20 | Akumulatorowe podtrzymywanie pracy panelu sterowania i alarmów na czas minimum 10 godzin | TAK | 10 godz. – 0 pkt. Powyżej 10 godz. – 10 pkt. |  |
| 21 | Temperatura otoczenia w zakresie minimum: +10°C do +35°C | TAK | - | - |
| 22 | Termostat zabezpieczający przed spadkiem temperatury poniżej 2°C | TAK | - | - |
| 23 | Sterowana za pomocą modułu elektronicznego z zewnętrznym cyfrowym wyświetlaczem do kontroli parametrów pracy (minimum): temperatury aktualnej wewnątrz, temperatury zadanej, stanu pracy kompresora i czujnika temperatury. | TAK | - | - |
| 24 | Wyposażona w zintegrowaną pamięć danych z dokumentacją maksymalnych i minimalnych temperatur, minimum dwóch ostatnich zdarzeń alarmowych temperatury i awarii zasilania z możliwością odczytu dokładnej daty i godziny na wyświetlaczu urządzenia | TAK | - | - |
| 25 | Alarm optyczny i akustyczny minimum: braku zasilania, usterki czujnika, zbyt niskiej i zbyt wysokiej temperatury, otwartych drzwi z możliwością zmiany parametrów aktywacji | TAK | - | - |
| 26 | Złącze RS 485 do dokumentacji temperatury i zdarzeń alarmowych, złącze bezpotencjałowe do podłączenia z zewnętrznym systemem ostrzegania | TAK | - | - |
| 27 | Bezprzewodowy system monitorowania temperatury: - stacja bazowa z wyświetlaczem oraz 2 bezprzewodowe czujniki z certyfikatem PCA dla temperatury +5 stopni C - powiadamianie o stanach alarmowych (przekroczenie temperatury, wyłączenie prądu) za pomocą sms (minimum 3 numery komórkowe) - generowanie automatycznych raportów odczytu temperatury na adres mailowy | TAK | - | - |
| II. GWARANCJA |  |  |
| 28 | Gwarancja 24 miesiące | TAK | - | - |