Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (odczynników) oraz dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr post. ZP/16/2022

Opis przedmiotu zamówienia/analizatora oraz odczynników

| Analizator biochemiczny |
| --- |
| Nazwa aparatu |  |
| Producent |  |
| Model |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia nr ____ Pytanie nr _______ |
| 1 | Analizator biochemiczny, wielokanałowy w pełni automatyczny, wolnostojący (podłogowy) | TAK |  |  |
| 2 | Analizator nie starszy niż 2018 rok | TAK, podać |  |  |
| 3 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań - do oznaczeń rutynowych i cito, w surowicy, osoczu, moczu, płynach ustrojowych, hemolizatach | TAK |  |  |
| 4 | Praca analizatora w zakresie pomiarowym dł. fali: 340-800 nm, minimum 12 długości fali | TAK |  |  |
| 5 | Metody pomiarowe: reakcje jednoodczynnikowe lub dwuodczynnikowe, punktu końcowego (end point) mono- lub bichromatyczne, kinetyczne dwu i wielopunktowe, z faktorem lub kalibratorem, możliwość automatycznej próby ślepej odczynnikowej i/lub surowiczej, układ kontroli umożliwiający kontrolę wyniku względem podwyższonej zawartości analitu próbce metody turbidymetryczne metody jonoselektywne | TAK |  |  |
| 6 | Minimalna wydajność oferowanego analizatora - 400 oznaczeń fotometrycznych i nie mniej niż 640 z modułem ISE/ godzinę | TAK |  |  |
| 7 | Moduł ISE do oznaczania elektrolitów wbudowany w analizator z możliwością wymiany pojedynczych elektrod (Na, K, Cl) | TAK |  |  |
| 8 | Kuwety wielokrotnego użytku myte w analizatorze, system monitorowania czystości kuwet | TAK |  |  |
| 9 | Aparat ze stacją uzdatniania wody o wydajności dostosowanej do ilości wody zużywanej przez oferowany analizator i umożliwiający wykorzystanie jej do innych laboratoryjnych celów | TAK |  |  |
| 10 | Analizator na stałe spięty z kanalizacją oraz stacją uzdatniania wody. Pojemnik zewnętrzny tylko do zbierania ścieków skażonych. | TAK |  |  |
| 11 | Wewnętrzny zintegrowany z analizatorem czytnik barkodów dla odczynników i próbek badanych plus zewnętrzny czytnik kodów | TAK |  |  |
| 12 | Rotor probówkowy - minimum 80 pozycji | TAK |  |  |
| 13 | Oznaczenia wykonywane z próbek pierwotnych oraz pediatrycznych | TAK |  |  |
| 14 | Detekcja wykrywania poziomu cieczy i skrzepów w materiale badanym | TAK |  |  |
| 15 | Automatyczne rozcieńczanie objętości próbki dla badań przekraczających zakres liniowości | TAK |  |  |
| 16 | Rotor odczynnikowy - minimum 70 pozycji | TAK |  |  |
| 17 | Odczynniki w opakowaniach umożliwiających wstawienie na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania poza analizatorem | TAK |  |  |
| 18 | Odczynniki, kontrole, kalibratory pochodzące od tego samego producenta | TAK |  |  |
| 19 | Automatyczne monitorowanie objętości każdego z odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |  |
| 20 | Temperatura chłodzenia rotora odczynnikowego: 4 – 12 st.C niezależnie od temperatury otoczenia dla minimum 70 pozycji | TAK |  |  |
| 21 | Identyfikacja odczynników na pokładzie analizatora za pomocą systemu barkodów - odczynniki oznakowane stosownym barkodem | TAK |  |  |
| 22 | Wbudowany system kontroli jakości: liczbowe i graficzne przedstawienie wyników kontroli jakości (reguły Lewej Jennigsa i Westgarda | TAK |  |  |
| 23 | Opcja tworzenia testów wyliczeniowych | TAK |  |  |
| 24 | Możliwość tworzenia dowolnych profili badań | TAK |  |  |
| 25 | Archiwizacja wyników badań | TAK |  |  |
| 26 | Dokumentacja i archiwizacja wyników kontroli oraz krzywych kalibracyjnych | TAK |  |  |
| 27 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK |  |  |
| 28 | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |  |
| 29 | Zewnętrzny komputer sterujący pracą analizatora z oprogramowaniem działającym w systemie Windows XP lub NT, monitor LCD 19 cal zewnętrzny, pełna dwukierunkowa transmisja danych, drukarka laserowa zewnętrzna, zewnętrzny UPS podtrzymujący pracę analizatora przez minimum 20 minut od chwili awarii zasilania | TAK |  |  |
| 30 | Dwukierunkowa komunikacja z komputerem zewnętrznym | TAK |  |  |
| 31 | Możliwość zdalnego nadzoru przez serwis Dostawcy, na zasadzie on demont | TAK |  |  |
| Wymagania dotyczące parametrów odczynników biochemicznych: |
| 32 | Aminotransferaza alaninowa (ALT): met. z NADH/BUF.TRIS wg IFCC 1. Aminotransferaza asparaginianowa (AST): met. z NADH/BUF.TRIS wg IFCC Amylaza: met. CNPG3, bufor MES Dehydrogenaza mleczanowa (LDH): met. pirogronian-mleczan Fosfataza alkaliczna (ALP):met. wgIFCC buf. AMP GGT: met z g-glutam-3-karboksy-p-nitroanilidem Kinaza kreatynowa: wg IFCC, CK NAC Albumina: met. z zielenią bromokrezolową Białko całkowite: met. biuretowa Białko w moczu: met. z czerwienią pirogalu Bilirubina całkowita: met. z reakcją oksyd. i wanadami Bilirubina bezpośrednia: met. wanadowa Cholesterol: met. enzymatyczna z esterazą/oksydazą cholesterolową HDL- cholesterol: met. bezpośrednia z selektywnym detergentem i akceleratorem Trójglicerydy: met. enzymatyczna z oksydazą fosfoglicerolu i H2O2 Glukoza: met. z oksydazą glukozową Kreatynina: met. enzymatyczna z kreatyninazą Kwas moczowy: met. enzymatyczna z urykazą Mocznik: met. enzymatyczna z ureazą i GLDH Wapń całk.: met. z arsenazo III Magnez: met. z błękitem ksylidylowym Fosfor: met. z fosforomolibdenianem bez redukcji Żelazo: met. z ferrozyną UIBC/TIBC: z ferrozyną CRP: met. turbidymetryczna ilościowa Etanol: met. enzymatyczna z dehydrogenazą alkoholową HbA1C: met. bezpośrednia Kwasy żółciowe: met enzymatyczna z 3-alfa-HSD Sód (Na): metoda jonoselektywna Potas (K): metoda jonoselektywna Chlorki (Cl): metoda jonoselektywna | TAK |  |  |
| 33 | Surowica do kontroli codziennej ze znanymi wartościami nominalnymi, poziom prawidłowy i patologiczny: jedna seria dostępna przez cały rok | TAK |  |  |
| 34 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |
| 35 | W ramach umowy Wykonawca zapewni podłączenie analizatora do systemu informatycznego InfoMedica Zamawiającego | TAK |  |  |
| 36 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 37 | Paszport, karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie analizatora (chyba, że Zamawiający wymagał złożenia instrukcji wraz z ofertą) | TAK |  |  |
| 38 | Podczas wizyt Wykonawca na własny koszt dokona wymiany części zużywalnych, które obejmuje gwarancja (wymiana nie obejmuje części zużywalnych, które Zamawiający będzie samodzielnie kupował). | TAK |  |  |
| 39 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ | TAK |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „tak, podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji.

- Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo.

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

Informacje dotyczące zadania Nr 31 Załącznika Nr 2 do SWZ (tabela Nr 2)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 2 Załącznika Nr 2 do SWZ dotyczącą części zużywalnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do zadania Nr 31 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Wykonawca, na podstawie ilości prognozowanych badań, oszacuje ile Zamawiający będzie potrzebował materiałów zużywalnych (typu np.: płyny płuczące, wężyki pompki, kuwety pomiarowe itp.), by możliwe było wykonanie wymienionych badań przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw.

- Wykonawca w Załączniku Nr 2 do SWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe każdego materiału eksploatacyjnego, zużywalnego oraz jego ilość. Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w zadaniu Nr 31 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Zadanie Nr 31 Załącznika Nr 2 do SWZ należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić materiały zużywalne przewidziane na 36 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego w Załączniku Nr 2 do SWZ cennika poszczególnych części zużywalnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.

Informacje dotyczące zadania Nr 32 Załącznika Nr 2 do SWZ (tabela Nr 3)

Aby uniknąć pomyłki przy wypełnianiu Załącznika Nr 2 do SWZ Zamawiający sugeruje, aby Wykonawca w pierwszej kolejności wypełnił Tabelę Nr 3 Załącznika Nr 2 do SWZ dotyczącą kalibratorów oraz materiałów kontrolnych, a następnie uzyskaną sumę przeniósł do zadania Nr 32 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Wykonawca, na podstawie wymienionych zadań w Załączniku Nr 2 do SWZ od Nr 1 do Nr 29, oszacuje ile Zamawiający potrzebował będzie kalibratorów oraz materiałów kontrolnych, by możliwe było wykonanie badań wymienionych w powyższych zadaniach przez okres 36 miesięcy – cały ten asortyment będzie oznaczał 1 zestaw.

- Wykonawca w Załączniku Nr 2 do SWZ wskaże asortyment wchodzący w skład zestawu oraz poda ceny jednostkowe kalibratorów i materiałów kontrolnych oraz ich ilości. Suma cen jednostkowych pomnożona przez ich ilość ma być równa z kwotą wpisaną w zadaniu Nr 32 Załącznika Nr 2 do SWZ.

- Zadanie Nr 32 Załącznika Nr 2 do SWZ należy wycenić jako jeden zestaw, w skład którego będą wchodzić kalibratory oraz materiały kontrolne przewidziane na 36 miesięcy.

- Zamawiający na podstawie wskazanego w Załączniku Nr 2 do SWZ cennika poszczególnych kalibratorów oraz materiałów kontrolnych będzie dokonywał w dowolnym czasie zakupu poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę.