| ZAKLEJARKA AUTOMATYCZNA -1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego |
| 1. | Urządzenie typ, model | Podać |  |
| 2. | Producent/Firma | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji-fabrycznie nowe | TAK |  |
| 5. | Oznakowanie CE | TAK |  |
| I | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx |  |
| 6 | Zaklejarka do szkiełek mikroskopowych dedykowana do pracy z klejami zamykającymi | TAK |  |
| 7 | Całkowicie zautomatyzowany precyzyjny proces nakrywania oparty na kamerze CCD z funkcją wykrywania położenia szkiełka podstawowego | TAK |  |
| 8 | Praca na szkiełkach podstawowych i nakrywkowych o standardowych wymiarach zgodnych z normami ISO dedykowanymi do danego typu szkiełek | TAK |  |
| 9 | Funkcja stosowania szkiełek nakrywkowych 24x40, 24x50, 24x55 w grubościach 1,0 oraz 1,5 | TAK |  |
| 10 | Funkcjonalność stosowania szkiełek nakrywkowych umieszczonych w dedykowanych pojemnikach bez ich konieczności przekładania | TAK |  |
| 11 | Dedykowane pojemniki o pojemności do 500 szkiełek nakrywkowych | TAK |  |
| 12 | Funkcja rozróżniania preparatów histologicznych oraz cytologicznych | TAK |  |
| 13 | System wykrywania pozycji szkiełka nakrywkowego | TAK |  |
| 14 | Funkcja uzupełniania medium w trakcje trwania procesu nakrywania | TAK |  |
| 15 | Wbudowany UPS, pozwalający na dokończenie wszystkich rozpoczętych procesów, | TAK |  |
| 16 | Urządzenie zapewnia kontrolę stanu preparatu i uniemożliwia ponowne nakrycie szkiełka | TAK |  |
| 17 | Urządzenie z regulacją położenia ścieżki kleju | TAK |  |
| 18 | Intuicyjne graficzne menu, sterowanie poprzez wyświetlacz typu touch-screen z graficznymi podpowiedziami; | TAK |  |
| 19 | Zamknięty system wyposażony w filtr węglowy uniemożliwiający wydobywanie się na zewnątrz szkodliwych oparów | TAK |  |
| 20 | Funkcja załadowania 5 koszyczków ze szkiełkami – ilość szkiełek uzależniona od pojemności koszyka danej barwiarki | TAK |  |
| 21 | Funkcja współpracy z różnymi barwiarkami dostępnymi na rynku – wymaga zastosowania odpowiednich koszyków do danego typu barwiarki; | TAK |  |
| 22 | W zestawie dodatkowo 10 koszyków na preparaty umożliwiających barwienie w posiadanej barwiarce Gemini AS z możliwością umieszczenie ich w oferowanej zaklejarce bez potrzeby manualnego przekładania preparatów z koszyków | TAK |  |
| 23 | Możliwość dokupienia modułu do połączenia mechanicznego z posiadaną przez Zamawiającego barwiarką w celu automatyzacji procesu zaklejania bez konieczności manualnego przenoszenia koszyków z barwiarki do zaklejarki | TAK |  |
| 24 | Wymiary: do 580 x 650 x 500 mm (gł. x szer. x wys.); | TAK podać |  |
| 25 | Waga: do 50 kg. | TAK podać |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxxx |  |
| 34 | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE, deklaracja zgodności. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych. Podać numer, załączyć kopię | TAK |  |
| 35 | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
| 36 | Dokumentacja/specyfikacja techniczna sprzętu w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |
| 37 | Instruktaż, szkolenie z zakresu obsługi personelu medycznego w ramach zakupu sprzętu w siedzibie zamawiającego, po bezwzględnym uzgodnieniu terminu szkolenia z kupującym wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu | TAK |  |
| 38 | Instruktaż personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia, certyfikatu o przebytym szkoleniu dla dwóch osób | TAK |  |
| 39 | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesiące | TAK punktacja | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy - 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt |
| 40 | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzeń | TAK |  |
| 41 | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
| 42 | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 7 dni | TAK |  |
| 43 | Paszport techniczny dla poszczególnych urządzeń przy dostawie | TAK |  |
| 44 | Termin dostawy max 60 dni wraz z protokolarnym przekazaniem od podpisania umowy | TAK | Do 40 dni – 20 pkt Do 50 dni – 10 pkt Do 60 dni – 0 pkt |
| 45 | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.