## 1
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 1
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Bezpieczna kaniula dożylna 22 G -16G |  | 3.: Kaniula dożylna, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedyńczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru i daty waznosci na opakowaniu jednostkowym. Wykonane z biokompatybilnego poliutetanu (badania kliniczne). Port boczny z korkiem samodomykającym i zastawką zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę. Hypoalergiczne, termoplastyczne, odporne na zginanie (tzw. pamięc ksztaltu), z samodomykajacym sie portem iniekcyjnym oraz zastawka bezzwrotna zapobiegajaca wypływowi krwi, elastyczne skrzydelka ulatwiajace bezpieczne mocowanie, widoczne w rtg (min. 5 pasków cieniująch). Opakowanie typu blister lub typu tyvec, podany przepływ na opakowaniu 22Gx0,9mm x długość 25mm x 42ml/min 20Gx1,1mm x długość 32mm x 67ml/min 18Gx1,3mmm x długość 32mm x 103ml/min 17Gx1,5mm x długość 45mm x 133ml/min 16Gx1,8mm x długość 45mm x 236ml/min; 4.: szt.; 5.: 134800
2 | Kaniula dotętnicza |  | 3.: Kaniula dotętnicza 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Flowswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku. Produkt nie zawierający DEHP, PVC oraz naturalnego lateksu. Czas stosowania do 30 dni potwierdzone przez producenta w instrukcji użycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym. Opakowanie 25 sztuk; 4.: szt; 5.: 600
3 | Koreczek Combi Stopper |  | 3.: zapewniajacy bezpieczne uszczelnienie końcówki typu Luer-Lock, kolor dowolny a'100 szt; 4.: op; 5.: 3000
4 | Zacisk dostępu naczyniowego |  | 3.: Zamknięty system dostępu naczyniowego, bezigłowy, do wielokrotnych aktywacji, bez mechanicznych części wewnętrznych, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer i Luer Lock, z zastawką w postaci jednoelementowej, silikonowej, podzielnej membrany split septum, osadzonej na plastykowym, przeźroczystym konektorze, z jednolitą powierzchnią do dezynfekcji, całkowicie przeziernym umożliwiającym kontrolę całego toru przepływu krwi, o minimalnym przepływie powyżej 500 ml/min i minimalnej przestrzeni martwej 0,1 nl, o o przestrzeni martwej wynoszącej maksymalnie 0,10 ml, wstrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne 6,7; 4.: szt; 5.: 90000
5 | Zacisk dostępu naczyniowego |  | 3.: Zamknięty system bezigłowy posiadający całkowicie przezroczystą obudowę ułatwiającą obserwację przepływających płynów. Posiada silikonową łatwą do dezynfekcji membranę (dezynfekcja przed i po użyciu), która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, ma prosty tor przepływu, oraz podzielną przezierną membranę typu Split septum, łatwą do dezynfekcji przy użyciu najnowszych dezynfektantów. Jest odporny na wszelkie emulsje tłuszczowe, lekarstwa oraz antyseptyki, jest odporny na ciśnienie do 350 psi, posiada przepływ do 170 ml/min, objętość wypełnienia do 0,07 ml. Może być używany przez 7 dni lub min. 360 użyć. Pakowany pojedynczo, sterylny; 4.: szt; 5.: 1200
6 | Zawór bezigłowy |  | 3.: Bezigłowy port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z silikonową przeźroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer – Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copolyestru, objętość wypełnienia 0,045 ml, przepływ 312 ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania do 7 dni, 600 aktywacji, długość min. 2,4cm; 4.: szt; 5.: 170
7 | Spike |  | 3.: Nakłuwacz typu spike do pobierania i podawania roztworu leków do butelek lub worków zakończony zamkniętym systemem bezigłowym, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się pobieranych leków. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier; 4.: szt; 5.: 50
8 | Koreczek |  | 3.: Korek kompatybliny z luer-lock z wewnętrzną gąbkom nasączoną 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych przy portach oraz wkłuciach centralnych. Możliwe długotrwałe zabezpieczenie dostępu bezigłowego do 7 dni potwierdzone badaniami.; 4.: szt; 5.: 50
9 | Podwójny przedłużacz o długości 15 cm |  | 3.: Zamknięty system dostępu naczyniowego z przedłużaczem o długości15 cm, o laminarnym torze przepływie, przezroczysty, bezigłowy, kompatybilny z końcówką luer-lok, z łatwą do dezynfekcji, jednoelementową, przezierną, podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym konektorze, bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym w pełni widocznym torem przypływu, o przepływie minimalnym 445 ml/min., wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 45 PSI (310kPa),o objętości wypełnienia maksimum 1,14 ml. Możliwość podłączenia minimalnie do 100 aktywacji. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi.; 4.: szt; 5.: 50
10 | Kranik trójdrożny |  | 3.: Kranik trójdrożny odcinający .wykonany z poliwęglanu do prowadzenia terapii dożylnej i monitorowania ciśnienia - posiadający wyczuwalny lub wizualno-optyczny indykator otwarty / zamknięty. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanym korkiem. Odporny na pękanie, wykonany z materiałów pozwalających na toczenie lipidów. Sterylny. Pakowany pojedynczo. Z koreczkiem z kodem barwnym czerwonym i niebieskim.; 4.: szt; 5.: 11400
11 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem |  | 3.: Kranik trójdrożny z przedłużaczem 10cm. Umożliwiający podawanie tłuszczy, lipidów, chemioterapeutyków i leków z płynnym i łatwym a przy tym wyczuwalnym momentem przeskoku z pozycji o/z umożliwiającym obsługę jedną ręką, z bezpiecznym dokręcaniem do linii „Safety Luer Lock” uniemożliwiającym przypadkowe odkręcenie się kranika, wykonany z materiału antyzapiekowego. W zestawie klipsy do oznaczenia linii (czerwony i niebieski).; 4.: szt.; 5.: 6400
12 | Igły motylki |  | 3.: elastyczny dren długości 30 cm, różne rozmiary 0,40x19 27G 0,50x19 25G 0,60x19 23G 0,70x19 22G 0,80x19 21G 0,90x19 20G 1,10x19 19G 1,20x19 18G; 4.: szt.; 5.: 250
13 | Igły do stymulacji nerwu przy znieczuleniach splotu |  | 3.: Echogenna igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką single shot, przy użyciu neurostymulatora w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko czubek igły). Echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł. 20mm, czytelne czarne znaczki głębokości na białym tle co 1 cm. Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu na uchwycie. Igła ze szlifem 30˚ Rozmiary do wyboru: 22G 50 lub 80 mm, 20G 100 lub 150 mm zamawiane wg potrzeb.; 4.: szt.; 5.: 5
14 | Filtr do znieczuleń zewnątrzoponowych |  | 3.: Filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 mikrometra o objętości wypełnienia 0,45 ml; 4.: szt.; 5.: 500
15 | Zestaw do połączonego znieczulenia podpajęczynówkowgo i zewnątrzoponowego |  | 3.: igły typu Spinocan 88mm, Perican 18G 88mm,cewnik typu Perifix z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi dł. 1000mm; 4.: szt.; 5.: 5
16 | Zestawy do ciągłego znieczulenia splotu |  | 3.: kaniula punkcyjna, cewnik wykonany z poliamidu, strzykawka, łącznik; 4.: szt.; 5.: 3
17 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych |  | 3.: Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Tuohy ze zintegrowanymi skrzydełkami 18Gx80mm, przeźroczysty uchwyt,cewnik z zamkniętym końcem i trzema otworami bocznymi, łącznik do cewnika, filtr płaski 0,2 mikrometra, w małej obudowie dla wygody pacjenta, strzykawka niskooporowa LOR luer 10 ml, system mocowania filtra do skóry typu PIN PAD; 4.: szt.; 5.: 600
18 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego |  | 3.: Zestaw do znieczuleń zewnatrzoponowych: cewnik zbrojony z otworem w części dystalnej 19G/90 cm z oznakowanym zakończeniem , ze znacznikami odległości od końca cewnika, igła Touhy 17Ga/9,84 cm , łącznik cewnika z filtrem, strzykawka niskooporowa LOR 10 ml, filtr przeciwbakteryjny płaski 0,22 um; 4.: szt; 5.: 10
19 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego |  | 3.: składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem, z dokładnie dopasowanym mandrynem, z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami”; cewnika z trzema otworami bocznymi, wykonanym z poliamidu, odporny na załamania, znaczniki długości; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; zatrzaskowy łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta typu Lockit z przezroczystą, sztywną, płaską częścią zatrzaskową i gąbkową częścią przylepną, rozmiary: 16G/8cm, 18G/8cm; 4.: szt; 5.: 120
20 | Igła do znieczuleń typu Pencil Point |  | 3.: Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point z prowadnicą, cienkościenna o szybkim wypływie, z przezroczystą rowkowaną końcówką, z dopasowaną prowadnicą, oznaczona kolorem dla identyfikacji rozmiaru, sterylna 22G/90mm (prowadząca 18G/32mm) (czarny) 24G/90mm (prowadząca 20G/38mm) (fioletowy) 25G/90mm (prowadząca 20G/38mm) (pomarańczowy) 26G/90mm (prowadząca 20G/38mm) (brązowy) 27G/90mm (prowadząca 20G/38mm) (szary) Wszystkie igły jednego producenta, dostarczane łącznie z prowadnicą (igłą prowadzącą); 4.: szt; 5.: 15
[6 empty] | Razem 1: |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 2
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| Znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 2
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | 8.: stawka % | 0
1 | Zamknięty system z przetwornikiem jednorazowym do inwazyjnego monitorowania ciśnienia hemodynamicznego. |  | 3.: kompatybilny z monitorem Drager Infinity Delta XL; 4.: szt.; 5.: 180
2 | Zamknięty system z przetwornikiem jednorazowym do inwazyjnego monitorowania ciśnienia hemodynamicznego. |  | 3.: - zestaw typu Gabarith - kompatybilny z monitorem ARTHEMA; 4.: szt.; 5.: 40
3 | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywalnej igły G-24, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 5 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm) i długości 20 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami |  | 3.: 1 F; 4.: szt.; 5.: 2
4 | Poliuretanowy cewnik żylny do stosowania w neonatologii i geriatrii do żywienia pozajelitowego z rozłamywalną igłą: cewnik 1F, 15cm, - igła 24G, 19mm. |  | 3.: Mikrocewnik wprowadzany obwodowo , przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm) . Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Wbudowana w cewnik ochrona przed zaginaniem światła cewnika. Cewnik wprowadzany za pomocą kaniuli G 24. Długość 15cm. W zestawie sterylna taśma mierząca.; 4.: szt.; 5.: 10
5 | Cewnik PICC 1FR Antybakteryjny |  | 3.: Mikrocewnik wprowadzany obwodowo poliuretanowy, cieniujący w rtg, w rozmiarze 1Fr/28G/20cm do przewlekłego dostępu żylnego, stosowany u wcześniaków o bardzo niskiej masie ciała, mniejszej niż 1000g (żywienie pozajelitowe oraz podawanie leków). Cewnik przeciwbakteryjny powleczony Rifampicyną i Mykonazolem, co ogranicza zakażenia odcewnikowe. W zestawie rozłamywalna igła, prowadnik, sterylna taśma mierząca.; 4.: szt.; 5.: 5
6 | Przezskórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo za pomocą rozrywalnej igły G-20, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 5 cm. o rozmiarze 2F(0,3x0,6mm) i długości 30 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami |  | 3.: 2 F; 4.: szt.; 5.: 1
7 | Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą całkowicie rozrywalnej kaniuli teflonowej, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z silikonu, cieniujący w Rtg. o rozmiarze 2 Fr tj.0,3-0,6 mm i długości 30 cm . |  | 3.: 2 F; 4.: szt.; 5.: 1
8 | Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą igły tpu motylek 19G przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z silikonu, cieniujący w Rtg. o rozmiarze 2 Fr tj.0,3-0,6 mm i długości 15 cm . |  | 3.: 2 F; 4.: szt.; 5.: 1
9 | Przezskórny cewnik wprowadzany obwodowo za pomocą igły typu motylek 19G przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z silikonu, cieniujący w Rtg. o rozmiarze 2 Fr tj.0,3-0,6 mm i długości 30 cm . |  | 3.: 2 F; 4.: szt.; 5.: 1
10 | Mocowanie do cewnika pępowinowego ze skrzydełkami |  | 3.: Mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokoloidowego, dostępny w trzech rozmiarach (mikro dla masy ciała <800g, mały 800-1200g, duży 1200-2200gr.); 4.: szt.; 5.: 10
11 | Zestaw uniwersalny do pompy perystaltycznej |  | 3.: Zestaw podstawowy PlumSet, filtr 15 mikronów w komorze kroplowej , port z koreczkiem, wstępnie przekłuty port typu Y, 20 kropli/ml, 272 cm, kompatybilne z pompą LC 5000 i Plum A+; 4.: szt.; 5.: 400
12 | Bezpieczny zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z zastawką |  | 3.: Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu zamontowany na złączu Luer-Lock zintegrowanym z zastawką bezwrotną zapobiegającą cofaniu się krwii do drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny; 4.: szt.; 5.: 10
13 | Zestawy do precyzyjnej podaży płynów |  | 3.: Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15 µm filtr płynu; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej z zamontowanym na tym elemencie odpowietrznikiem/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 zabezpieczonym koszulką kontaminacyjną, dolna cześć komory kroplowej elastyczna; stały przepływ kroplowy który zabezpiecza regulator szczelinowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml z funkcją „max”; zacisk przesuwny-odcinający dla krótkich przerw w infuzji umiejscowiony pomiędzy regulatorem a komorą kroplową ; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką zintegrowana z uchwytem o dł. min. 80mm; końcówka luer-lock; dostępne długość drenu 150, 180, 210 cm. Zestaw bez zawartości DEHP i lateksu potwierdzone fabrycznie nadrukowanymi piktogramami na opakowaniu. Sterylny.; 4.: szt.; 5.: 3000
14 | Skala do pomiaru OCŻ wielorazowa |  | 3.: Skala do pomiaru ocż wielokrotnego użytku, wykonana z odpornego na złamania plastiku z miejscem do umieszczenia drenu, skala od +35 do -15 cm H2O czytelna dzięki efektowi powiększenia, wskaźnik pozycji zero ruchomy na obie strony skali, dwa uniwersalne uchwyty mocujące skalę do stojaka wielorazowego użytku.; 4.: szt.; 5.: 15
15 | Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego ( OCŻ) |  | 3.: Infuzyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego - zestaw drenów o dł. 100cm wraz z zestawem do przetoczeń o dł 80cm i kranikiem trójdrożnym, na końcu drenu do skali odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, zakończenie drenu lock, sterylny, pakowany pojedynczo, sterylny; 4.: szt.; 5.: 600
16 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera |  | 3.: dwuświatłowy,zawierający cewnik dł. 15 cm 7F o średnicy kanałów 16/16G, igłę typu V /mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki/ , odporną na zagiananie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG; 4.: szt.; 5.: 2
17 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, o zwiększonym przepływie HF dwuświatłowy, zawierający cewnik dł. 20cm, 9F o średnicy zew. 3,0mm i kanałach 13/13G cewnik o dużym przepływie, igłę typu V /Igła z zastawką (z bocznym portem) możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG; 4.: szt.; 5.: 1
18 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera |  | 3.: Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, zmodyfikowana igła Seldingera ze zintegrowaną zastawką, trójświatłowy 7F/2,4 mm, długość cewnika 20 cm, prowadnica 0,89/50cm, identyfikacja położenia za pomocą EKG; 4.: szt.; 5.: 1
19 | Cewnik do żyły centralnej |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuswiatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 15cm G16/16 7F,beigłowe zastawki na końcach dreników , odporną na zagiananie i załamywanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG; 4.: szt.; 5.: 1
20 | Cewnik centralny dwuświatłowy |  | 3.: Cewnik centralny dwuświatłowy 7F dł.20cm. ze znacznikiem głębokości, średnica każdego światła cewnika 16/16G. Dwa światła zabezpieczone dodatkowo oprócz zacisku ślizgowego zastawką bezzwrotną uniemożliwiającą cofanie się krwi i aspirację powietrza. Prowadnica z elastyczną końcówka J o średnicy 0.89mm i dł. 50cm. Dodatkowy przewód do odczytu wewnątrzprzedsionkowego Ekg, strzykawka 5ml. ,ostrze do nacięcia skóry, igła Seldingera. Całość w jednym sterylnym opakowaniu. Przewód do odczytu wewnątrzprzedsionkowego EKG kompatybilny z posiadanymi urządzeniami łączącymi firmy Braun; 4.: szt.; 5.: 2
21 | Zestaw do cewnikownia dużych naczyń żylnych, jednoświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 20 cm dł. średnica zewnętrzna 4F, średnica wewnętrzna kanału 14G. |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldinger, jednoświatłowy zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20, cm 4F o średnicy kanału 14G. Posiadający, zapakowany wewnątrz w dodatakowym sterylnym woreczku: strzykawkę 3-częsciową z końcówką luer-lock 5 ml, igłę Seldingera , rozszerzacz, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z nitinolu ze znaczkiem podpięcia przewodu do połączenia z adapterem EKG , kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, bezigłowa zastawka do cewnika, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełka.; 4.: szt.; 5.: 1
22 | Zestaw do cewnikownia dużych naczyń żylnych, jednoświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 15 cm dł. średnica zewnętrzna 4F, średnica wewnętrzna kanału 14G. |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldinger, jednoświatłowy zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15 cm 4F o średnicy kanału 14G. Posiadający, zapakowany wewnątrz w dodatakowym sterylnym woreczku: strzykawkę 3-częsciową z końcówką luer-lock 5 ml, igłę Seldingera , rozszerzacz, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z nitinolu ze znaczkiem podpięcia przewodu do połączenia z adapterem EKG , kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, bezigłowa zastawka do cewnika, ostrze, rozszerzadło, przesuwane, regulowane skrzydełka.; 4.: szt.; 5.: 1
23 | Zestaw do cewnikownia dużych naczyń żylnych, dwuświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 20 cm dł. średnica zewnętrzna 7F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/16G. |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy,zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20 , cm 7F o średnicy kanałów 16/16G. Posiadający, zapakowany wewnątrz w dodatakowym sterylnym woreczku: strzykawkę 3-częsciową z końcówką luer-lock 5 ml, zintegrowaną, w jednym nierozłączalnym elemencie, igłę typu Y, minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego (mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), rozszerzacz, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z nitinolu, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, ostrze, rozszerzadło,przesuwane, regulowane skrzydełka.; 4.: szt.; 5.: 1
24 | Zestaw do cewnikownia dużych naczyń żylnych, trzyświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 20 cm dł. średnica zewnętrzna 7F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/18/18/G. |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy,zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, Posiadający, zapakowany wewnątrz w dodatakowym sterylnym woreczku: strzykawkę 3-częsciową z końcówką luer-lock 5 ml, zintegrowaną, w jednym nierozłączalnym elemencie, igłę typu Y, minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego (mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), rozszerzacz, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z nitinolu, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, ostrze, rozszerzadło,przesuwane, regulowane skrzydełka.; 4.: szt.; 5.: 1
25 | Zestaw do cewnikownia dużych naczyń żylnych, trzyświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 15 cm dł. średnica zewnętrzna 7F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/18/18/G. |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy,zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, Posiadający, zapakowany wewnątrz w dodatakowym sterylnym woreczku: strzykawkę 3-częsciową z końcówką luer-lock 5 ml, zintegrowaną, w jednym nierozłączalnym elemencie, igłę typu Y, minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego (mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), rozszerzacz, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z nitinolu, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, ostrze, rozszerzadło,przesuwane, regulowane skrzydełka.; 4.: szt.; 5.: 5
26 | Cewnik trzyświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 20 cm dł. średnica zewnętrzna 7F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/18/18/G, o powierzchni antybakteryjnej. |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy,zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20 cm 7F o średnicy kanałów 16/18/18G, o powierzchni antybakteryjnej, zintegrowaną igłę typu V /mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki , odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo-tytanowego, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, strzykawkę 5 ml, ostrze, rozszerzadło,przesuwane, regulowane skrzydełka.; 4.: szt.; 5.: 1
27 | Zestaw do cewnikownia dużych naczyń żylnych, czteroświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 15 cm dł. średnica zewnętrzna 8F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/18/18/G. |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, czteroświatłowy,zawierający poliuretanowy cewnik dł. 15, cm 8F o średnicy kanałów 14/18/18/16G, Posiadający, zapakowany wewnątrz w dodatakowym sterylnym woreczku: strzykawkę 3-częsciową z końcówką luer-lock 5 ml, zintegrowaną, w jednym nierozłączalnym elemencie, igłę typu Y, minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego (mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), rozszerzacz, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z nitinolu, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, ostrze, rozszerzadło,przesuwane, regulowane skrzydełka.; 4.: szt.; 5.: 1
28 | Zestaw do cewnikownia dużych naczyń żylnych, czteroświatłowy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, 20 cm dł. średnica zewnętrzna 8F, średnice wewnętrzne kanałów: 16/18/18/G. |  | 3.: Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, czteroświatłowy,zawierający poliuretanowy cewnik dł. 20, cm 8F o średnicy kanałów 14/18/18/16G, Posiadający, zapakowany wewnątrz w dodatakowym sterylnym woreczku: strzykawkę 3-częsciową z końcówką luer-lock 5 ml, zintegrowaną, w jednym nierozłączalnym elemencie, igłę typu Y, minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego (mozliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki), rozszerzacz, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z nitinolu, kabelek umożliwiający kontrolę położenia cewnika w EKG, po 1 bezigłowym dostępie do każdego światła, ostrze, rozszerzadło,przesuwane, regulowane skrzydełka.; 4.: szt.; 5.: 1
[6 empty] | Razem:2 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 3
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| Znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 3
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych |  | 3.: Aparat do przygotowania kroplówki i infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99, elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; dren o długości 150cm, nr katalogowy na opakowaniu jednostkowym, sterylny; 4.: szt.; 5.: 240000
2. | Aparat do przetaczania płynów infużyjnych bursztynowy lub czarny |  | 3.: Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji do leków światłoczułych - przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna, dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, sterylny; 4.: szt.; 5.: 700
3. | Aparat bezpieczny do przetaczania płynów infuzyjnych w systemie zamkniętym. |  | 3.: Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny; 4.: szt.; 5.: 10
4. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych bezpieczny z portem bezigłowym do podawania leków w systemie zamkniętym. |  | 3.: Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; przeźroczysty mocny kolec zintegrowany z sztywną górną częścią komory kroplowej (zgodny z normą ISO) ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; na lini poniżej regulatora przepływu łącznik Y z zaworem dostępu bezigłowego; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; sterylny; 4.: szt.; 5.: 10
5. | Aparat do przygotowania leku cytostatycznego w systemie zamkniętym z portem bezigłowym do przepłukiwania. |  | 3.: Aparat do szybkiego przygotowania kroplówki i bezpiecznej infuzji; z zaworem samodomykającym służącym do podłączenia krótkiego drenu infuzyjnego lub podania bolusa, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03 ml nad komora kroplową i zaciskiem typu Clamp poniżej kolca, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym/filtrem powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) min 99,99 ; elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia płynu; 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki; długość drenu 180cm, sterylny; 4.: szt.; 5.: 10
6. | Aparat do przygotowania leku cytostatycznego w systemie zamkniętym z portem bezigłowym do dodania leku. |  | 3.: Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną niebieskim korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.; 4.: szt.; 5.: 10
7. | Aparat do przygotowania leku cytostatycznego w opakowaniu szklanym w systemie zamkniętym bez portu bezigłowego z odpowietrznikiem. |  | 3.: Dren przezroczysty do podaży leków cytostatycznych w pojemniku lub worku bez portu do dostrzyknięć z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym / kompatybilny z drenem wielodrożnym. Dren wykonany z poliuretanu, bez zawartości PCV i DEHP. Klips zatrzaskowy umiejscowiony na drenie. Kolec z odpowietrznikiem z klapką. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym wyciekom płynu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia.; 4.: szt.; 5.: 10
8. | Aparat bursztynowy do przygotowania leku cytostatycznego z portem bezigłowym i filtrem do taxolu. |  | 3.: Dren bursztynowy; Linia boczna z portem bezigłowym CairDrive, do przygotowywania leków antyblastycznych, z filtrem 0,2um (paclitaxel), z łącznikiem LuerLock (M) na końcu. Zacisk na drenie Dren krótki bursztynowy z filtrem do Taxolu.; 4.: szt.; 5.: 10
9. | Przyrząd do paclitaxelu |  | 3.: Przyrząd do przetaczania leków cytostatycznych z wbudowanym filtrem 0,22 mikrometra, złącze obrotowe Luer lock, długość linii głównej min 290cm, objętość linii głównej nie więcej niż 16ml, koncówka linii wyposażona w filtr hydrofobowy, zacisk ślizgowy na linii przed komorą kroplową i dodatkowy port do wstrzyknięć; 4.: szt.; 5.: 10
10. | Aparat do przetaczania chemi światłoczułej |  | 3.: Przyrząd do podawania leków cytostatycznych światłoczułych, (bursztynowy, lub czarny) wykonany z materiału zapewniającego ochronę leku przed światłem ultrafioletowym, elestyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 mikrometra, min. 150 cm.; 4.: szt.; 5.: 10
11. | Aparat do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych |  | 3.: niepirogenny, nietoksyczny, odpowietrznik typ otwarty-zamknięty, komora minimum 9 cm., zacisk rolkowy, czerwone opakowanie,; 4.: szt.; 5.: 7000
12. | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych |  | 3.: z możliwością pomiaru OCŻ,; 4.: szt.; 5.: 800
13. | Przedłużacz do pompy inuzyjnej |  | 3.: długość 150 mm, (maksymalna wielkość opakowania 100 szt) nie zawierający ftalanów; 4.: szt.; 5.: 19700
14. | Przedłużacz do pompy inuzyjnej - bursztynowy lub czarny |  | 3.: długość 150 mm, (maksymalna wielkość opakowania 100 szt) nie zawierający ftalanów; 4.: szt.; 5.: 10000
15. | Dren do pompy Infusomat |  | 3.: Przyrząd do przetoczeń kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą Infusomat fms i Infusomat Space: standardowy (przezroczysty) ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką eurokap, górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli (kompatybilna), filtry infuzyjne 15 µm oraz 0,2 µm, długość 250 cm; 4.: szt.; 5.: 600
16. | Dren do pompy infuzyjnej Ascor |  | 3.: Aparat do infuzji przy użyciu pompy Ascor z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką, z zaciskiem rolkowym oraz krótkim siliokonowym segmentem kontaktującym się z mechanizmem pompy; 4.: szt.; 5.: 10
17. | Dren do pompy infuzyjnej Graseby |  | 3.: Aparat do infuzji przy użyciu pompy Graseby z filtrem p/bakteryjnym z zaciskiem rolkowym oraz krótkim segmentem kontaktującym się z mechanizmem pompy oraz dododatkowym portem iniekcyjnym; 4.: szt.; 5.: 1
18. | Dren dwudrozny |  | 3.: Aparat infuzyjny z portem bezigłowym. Wyposażony w ostry kolec z odpowietrznikiem oraz filtrem powietrza zabezpieczony klapką; zacisk typu „C” na drenie poniżej kolca; dwuczęściową ergonomiczną komorę kroplową, wykonaną z przezroczystego materiału; precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na kolec po użyciu oraz miejscem do podwieszania drenu; filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego odpowietrzania; filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniem opakowania z płynem; pozbawiony ftalanów DEHP; zastawka bezigłową umiejscowioną na drenie pomiędzy kolcem, a komorą kroplową, służąca do podłączenia krótkiego drenu infuzyjnego lub podania bolusa, zastawka umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów z automatycznym systemem zapobiegającym cofaniu się leków/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej „wyrzut pozytywny” 0,03ml. Dren o długości 180cm. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.; 4.: szt.; 5.: 5
19. | Regulator przepływu |  | 3.: Precyzyjny regulator przepływu dla infuzji grawitacyjnej - linia przedłużająca ze złączami Luer-Lock; stały przepływ kroplowy; regulacja niezależna od drenu; zakres regulacji od 0-250ml; zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji; skala w kształcie koła obsługiwana jedną ręką; długość drenu 55 cm. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają przedostawaniu się niebezpiecznych substancji do otoczenia; sterylny.; 4.: szt.; 5.: 5
20. | Dren bursztynowy z 3 zastawkami |  | 3.: Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 2 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Plus oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 3 zastawki bezigłowe zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Dwie do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.; 4.: szt.; 5.: 5
21. | Dren bursztynowy z 5 zastawkami |  | 3.: Zestaw drenów bursztynowy wielodrożny (nie zawierających PCV i DEHP) do podaży leków cytostatycznych. Dren główny do połączenia z płynem do przepłukania linii i możliwość podłączenia do niego 4 opakowań z lekiem cytostatycznym. Podaż za pomocą pomp Infusomat Plus oraz metodą grawitacyjną; linia główna do przepłukiwania po każdorazowym podaniu leku bez konieczności rozłączania systemu; 5 zastawek bezigłowych zabezpieczone dodatkowo korkami luer-lock. Cztery do podłączenia krótkich drenów do przygotowania leków (kompatybilne z CytoSet Mix) - oraz dodatkową zastawką umiejcowioną nie dalej niż 25cm od miejsca podłączenia do pacjenta - do podaży bolusa. Ergonomiczna dwuczęściowa komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału; posiadająca filtr hydrofilny typu AirStop na dnie komory kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu opakowania z lekiem lub płynem. Ostry kolec, wyposażony w odpowietrznik z filtrem zabezpieczonym klapką. Zacisk rolkowy z miejscem na kolec. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Na życzenie Zamawiającego dostarczenie drenu do podaży leków za pomocą pomp tego samego producenta. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków, stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.; 4.: szt.; 5.: 5
22. | Krótki dren bursztynowy |  | 3.: Krótki dren bursztynowy do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock z uchwytem dla łatwego trzymania w czasie dotrzykiwania leku. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz; Końcówka męska wyposażona w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży leków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.; 4.: szt.; 5.: 5
23. | Krótki dren bursztynowy z filtrem |  | 3.: Krótki dren bursztynowy z filtrem 0.2μm (do paklitaxel) do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany w całości z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowany port bezigłowy zabezpieczony korkiem zapobiegającym przed koniecznością dezynfekcji portu podczas pierwszego podłączenia strzykawki. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu oraz zapobiegający wydostaniu się płynu na zewnątrz podczas wypełniania z zastawką jednokierunkową; Czerwony zacisk na drenie. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw.; 4.: szt.; 5.: 5
[6 empty] | Razem:3 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 4
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 4
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1 - 14
W celu potwierdzenia wymagań należy przedłożyć karty katalogowe
"UWAGA: Zamawiający wymaga aby asortyment z poz. 1 - 12 był pakowany w opakowania nie większe niż 100 szt Wszystkie igły z poz 1-11 mają pochodzić od jednego producenta"
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | 8.: stawka % | 0
1. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 05 |  | 3.: długość minimum 25 mm., a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 450
2. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 05 |  | 3.: długość minimum 40 mm., a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 70
3. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 06 |  | 3.: długość minimum 30 mm., a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 150
4. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 07 |  | 3.: długość minimum 30 mm., a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 280
5. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 08 |  | 3.: długość minimum 40 mm. a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 1000
6. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 08 |  | 3.: długość minimum 50 mm. a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 40
7. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 09 |  | 3.: długość minimum 40 mm. a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 750
8. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 11 |  | 3.: długość minimum 40 mm. a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 100
9. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 12 |  | 3.: długość minimum 40 mm. a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 2500
10. | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku rozmiar 20-22 |  | 3.: długość minimum 40 mm. a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 5
11. | Igła do pobierania |  | 3.: końcówka igły tępa z otworem bocznym, lub ścięta pod kątem 45°, długość minimum 40 mm, a' 100 sztuk; 4.: opak.; 5.: 1400
12. | Igła do pena 29G 12,7mm, 30G 8mm |  | 3.: 29G 12,7mm , 30G 8mm , pakowane a' 100 sztuk. Do wyboru przez zamawiającego.; 4.: opak.; 5.: 200
13. | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną plastikową osłoną, która trwale chroni i zamyka ostrze igły rozmiar 05 |  | 3.: długość 25 mm.; 4.: szt; 5.: 1000
14. | Bezpieczna igła do iniekcji ze zintegrowaną plastikową osłoną, która trwale chroni i zamyka ostrze igły rozmiar 08 |  | 3.: długość 40 mm.; 4.: szt; 5.: 1000
Razem:4
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 5
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| Znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 5
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1 -4, 7 - 24:
W celu potwierdzenia wymagań należy przedłożyć karty katalogowe
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby asortyment z poz. 1 - 4 oraz poz. 12 i 13 był pakowany w opakowania nie większe niż 100 szt
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | 8.: stawka % | 0
1. | Strzykawki dwuczęściowe j.u. z zielonym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierające lateksu, z czarną widoczną skalą, podwójne zabezpieczenia zapobiegające wysunięciu tłoka, wykonane z polietylenu/polipropylenu |  | 3.: 2 ml. z możliwością rozszerzenia do minimum 20% ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk; 4.: op; 5.: 1100
2. | Strzykawki dwuczęściowe j.u. z zielonym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierające lateksu, z czarną widoczną skalą, podwójne zabezpieczenia zapobiegające wysunięciu tłoka, wykonane z polietylenu/polipropylenu |  | 3.: 5 ml. z możliwością rozszerzenia do minimum 20% ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk; 4.: op; 5.: 2300
3. | Strzykawki dwuczęściowe j.u. z zielonym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierające lateksu, z czarną widoczną skalą, podwójne zabezpieczenia zapobiegające wysunięciu tłoka, wykonane z polietylenu/polipropylenu |  | 3.: 10 ml. z możliwością rozszerzenia do minimum 20% ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk; 4.: op; 5.: 2500
4. | Strzykawki dwuczęściowe j.u. z zielonym tłokiem do łatwiejszego odczytu wypełnionej strzykawki, nie zawierające lateksu, z czarną widoczną skalą, podwójne zabezpieczenia zapobiegające wysunięciu tłoka, wykonane z polietylenu/polipropylenu |  | 3.: 20 ml. z możliwością rozszerzenia do minimum 20% ponad nominalną objętość, pakowane po 100 sztuk; 4.: op; 5.: 2500
5. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml. |  | 3.: trzyczęściowa, lużny przesuw tłoka, długość tłoka bez uszczelki 14,4cm, kompatybilna z pompą infuzyjną AP-14, wymieniona w menu pompy; 4.: szt.; 5.: 35000
6. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml. |  | 3.: trzyczęściowa, lużny przesuw tłoka, długość tłoka bez uszczelki 14,4cm, kompatybilna z pompą infuzyjną AP-14, wymieniona w menu pompy, bursztynowa lub czarna; 4.: szt.; 5.: 3000
7. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml. |  | 3.: dwustronna, czarna skala pomiarowa; 4.: szt.; 5.: 3000
8. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml. |  | 3.: dwustronna, czarna skala pomiarowa, bursztynowa lub czarna; 4.: szt.; 5.: 19000
9. | Łącznik międzystrzykawkowy |  | 4.: szt.; 5.: 200
10. | Łącznik wielodrożny do podaży leków cytostatycznych z drenami do pomp objętościowych |  | 3.: Adapter wielodrożny przezroczysty do podaży leków cytostatycznych za pomocą drenów do pomp dowlnego producenta z czterema portami bezigłowymi zakończone korkami Luer-lock w kolorze niebieskim, z ostrym kolcem do przepłukiwania linii, dren zabezpieczony poniżej kolca zaciskiem. Koniec aparatu zakończony miejscem na kolec aparatu do pomp. Kompatybilny z drenami do przygotowania leku typu Cyto-Mix.; 4.: szt.; 5.: 10
11. | Zawór do zabezpieczenia strzykawek z lekiem cytostatycznym. |  | 3.: Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką z zatyczką zabezpieczającą przed skażeniem końcówki w czasie transportu i połączenia. Łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system (potwierdzony dokumentacją), który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu np. ze spike, kaniulą lub zestawem kroplówkowym. Bez zawartości lateksu, PCV, DEHP i części metalowych. Przezierny, sterylny, pakowany pojedynczo. Zabezpieczający strzykawki z zakończeniem Luer Lock przed wyciekaniem cytostatyków. Mechanizm blokujący w kolorze bursztynowym, rotacyjny (możliwość dokręcenia do strzykawki/brak możliwości odkręcenia).; 4.: szt.; 5.: 200
12. | Strzykawka do insuliny 1 ml. |  | 3.: z igłą, ze skalą mililitrową, co 0,1 ml i skalą insulinową, bez przestrzeni martwej, a 100 sztuk; 4.: op; 5.: 40
13. | Strzykawka do tuberkuliny 1ml. |  | 3.: z igłą, bez przestrzeni martwej, a 100 sztuk; 4.: op; 5.: 250
14. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50 ml. |  | 3.: trzyczęściowa, lużny przesuw tłoka, kompatybilna z pompą infuzyjną Braun, poprzeczne nacięcie na tłoku, perfuzyjna, wymieniona w menu pompy; 4.: szt.; 5.: 150
15. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50-60 ml. |  | 3.: Strzykawka trzyczęściowa perfuzyjna luer-lock do pomp infuzyjnych, wykonana z wysokiej jakości PP, bezlateksowe uszczelnienie tłoka, cylinder z wyraźną, trwałą skalą pomiarową, o dokładności pełnego pomiaru min. co 1ml, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, dla strzykawek 50ml poprzeczne wcięcie na tłoku oraz dodatkowy kołnierz przy zakończeniu luer-lock , stabilizujące strzykawkę w ramieniu pompy, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesów tłoka, logo producetna i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym w celu łatwej identyfikacji odczytu w pompie, wpisane w instrukcję użytkowania pomp infuzyjnych posiadanych przez szpital - Strzykawki pakowane indywidualnie w opakowania typu folia/papier - opakowania zbiorcze maksymalnie a 100 szt; 4.: szt.; 5.: 500
16. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50-60 ml. Światłooporna |  | 3.: Strzykawka trzyczęściowa perfuzyjna luer-lock do pomp infuzyjnych, wykonana z wysokiej jakości PP, bezlateksowe uszczelnienie tłoka, cylinder z wyraźną, trwałą skalą pomiarową, o dokładności pełnego pomiaru min. co 1ml, wyraźna kryza zabezpieczająca przed wypadaniem tłoka, dla strzykawek 50ml poprzeczne wcięcie na tłoku oraz dodatkowy kołnierz przy zakończeniu luer-lock , stabilizujące strzykawkę w ramieniu pompy, idealne dopasowanie cylindra i tłoka zapewniające pełną szczelność i bezskokowy przesów tłoka, logo producetna i nazwa własna na cylindrze i opakowaniu jednostkowym w celu łatwej identyfikacji odczytu w pompie, wpisane w instrukcję użytkowania pomp infuzyjnych posiadanych przez szpital - Strzykawki pakowane indywidualnie w opakowania typu folia/papier - opakowania zbiorcze maksymalnie a 100 szt; 4.: szt.; 5.: 200
17. | Strzykawka Zaneta 100 ml. |  | 3.: trzyczęściowa, lużny przesuw tłoka, wymienne końcówki; 4.: szt.; 5.: 9000
18. | Strzykawka niskooporowa |  | 3.: 10 ml., bezlateksowa, kolorowy tłok, z potrójną eliptyczną skalą 3,6,10 ml.; 4.: szt.; 5.: 200
19. | Strzykawka do przepłukiwania, napełniona fabrycznie 0,9% NaCl do stosowania w polu operacyjnym, sterylna na zewnątrz |  | 3.: sterylna na zewnątrz, poj. 3 ml.; 4.: szt.; 5.: 200
20. | Przedłużacz typu Heidelberg o średnicy 3x4,1 mm |  | 3.: Przedłużacz do linii dożylnej bez portu bocznego, dł.100 cm; 4.: szt.; 5.: 50
21. | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer |  | 3.: Strzykawka 20 ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer, posiadającą podwójne gumowe uszczelnienie tłoka oraz z dodatkową blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki tj. dodatkowe ożebrowanie poprzeczne na tłoku i rowek w komorze strzykawki. Skala kontrastująca i czytelna.; 4.: szt.; 5.: 4000
22. | Strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer - lock |  | 3.: Strzykawka 20 ml, 3 częściowa, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock, posiadającą podwójne gumowe uszczelnienie tłoka oraz z dodatkową blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki tj. dodatkowe ożebrowanie poprzeczne na tłoku i rowek w komorze strzykawki. Skala kontrastująca i czytelna.; 4.: szt.; 5.: 50
23. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10ml. roztworu 0,9 % NaCl; sterylna |  | 4.: szt.; 5.: 50
24. | Zawór bezigłowy z wyrzutem pozytywnym |  | 3.: Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo, sterylna.; 4.: szt.; 5.: 100
[6 empty] | Razem:5 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 6
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| Znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 6
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty katalogowe do wszystkich pozycji.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty katalogowe do wszystkich pozycji. 8.: stawka % | 0
1 | Filtry p/pyłowe | Filtry p/pyłowe góra/dół do pochłaniacza wielorazowego o pojemności 700 ml, kompatybilnego z aparatami do znieczulenia Maquet Flow. Pakowane po 40 szt | op | 1
2 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca typu ProAQT | szt. | 8
3 | Zestaw do drenażu jednobutlowy | Zestaw do drenażu klatki piersiowej jednobutlowy, plastikowy, sterylny, o pojemności butli 3 litry, posiadający skalę centymetrową i pojemnościową plus dreny | szt. | 30
4 | Butla do drenażu | Butla do drenażu klatki piersiowej o pojemności 3 litry, plastikowa, sterylna, posiadająca skalę centymetrową i pojemnościową | szt. | 30
5 | Pochłaniacz jednoeazowy | Pojemnik z wapnem sodowanym w postaci granulek.Szczelnie zamknięty z indykatorem barwnym do absorbcji CO2.Pojemność 700ml.Kompatybilny z urzadzeniami MAQUET Flow-i/Flow-c/Flow-e (1 op= 12szt) | szt. | 10
6 | Opaska do fototerapii noworodków | Okularki ochronne do fototerapii noworodków, w trzech rozmiarach: zwykłe - ob. głowy 33-38cm (+/- 2cm), dla wcześniaków 26-32 cm (+/- 2cm), mikro 20-25cm (+/- 2cm); Okularki stosowane do fototerapii podczas leczenia żółtaczki, mocowane wokół głowy posiadające dwa niezależne punkty regulacji, zapobiegające przypadkowemu przesunięciu i umożliwiające precyzyjne dopasowanie do główki dziecka. Okularki: w kształcie litery Y, wykonane z jednego materiału zmniejszającego podrażnienia skóry, miłe w dotyku i wygodne dla główki i twarzy dziecka; chroniące oczy przed szkodliwym działaniem światła, nie zawierającego lateksu. | szt. | 250
7 | Zestaw oddechowy typu VentStar Carina | Zestaw oddechowy jednorazowego użytku kompatybilny z respiratorem typu Carina przeznaczony do wentylacji nieinwazyjnej; układ składa się z: karbowanej rury oddechowej o dł. 150cm, - zintegrowanego zaworu przeciekania. Produkt pozbawiony lateksu. | szt. | 290
8 | Filtr powietrza | Filtr świeżego powietrza do inkubatora CALEO firmy Drager (1op=20szt.) | szt. | 25
9 | Pułapki wodne dla dorosłych DRYLINE II | Moduł gazowy na dwa miejsca parkingowe lub moduł kapnografii na jedno miejsce parkingowe (do systemów monitorowania BeneView serii T lub BeneVision serii N) lub kardiomonitory serii uMEC lub kardiomonitory serii ePM (1op=10szt) | op | 5
Razem:6
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 7
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 7
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | 8.: stawka % | 0
1. | Igła ze szlifem Quinke 29G |  | 3.: przeźroczysty uchwyt lock, dł. 90 mm , z igłą prowadzącą 22G/38 mm; 4.: szt; 5.: 5
2. | Igła ze szlifem Quinke 20-27 G |  | 3.: przeźroczysty uchwyt lock, dł. 90 mm , z igłą prowadzącą 20G-22G/38 mm; 4.: szt; 5.: 1000
3. | Igła ze szlifem Quinke 26G |  | 3.: przeźroczysty uchwyt lock,dł. 130 mm , z igłą prowadzącą 20G/38mm; 4.: szt; 5.: 40
4. | Prowadnica do igieł podpajęczynówkowych |  | 3.: 20 G; 4.: szt; 5.: 20
5. | Igła typ Tuohy |  | 3.: 16 G, 18 G, 8 cm.; 4.: szt.; 5.: 20
6. | Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych |  | 3.: Intraduktor zestaw z zastawką do wprowadzania elektrody endokawitarnej rozm. 6F-8F; 4.: szt.; 5.: 10
7. | Igła do znieczuleń typu Pencil Point |  | 3.: 25,26,27 G/90 mm pakowane razem prowadnicą; 4.: szt.; 5.: 1400
[6 empty] | Razem:7 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 8
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| Znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 8
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1 - 3:
W celu potwierdzenia wymagań należy przedłożyć karty katalogowe
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby asortyment z poz. 1 - 3 był pakowany w opakowania nie większe niż 100 szt.
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | 8.: stawka % | 0
1. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 05 |  | 3.: otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne zapobiegające zassaniu śluzówki, kod barwny i numeryczny na cewniku oznaczający rozmiar, długość minimum 33 cm. o powierzchni zmrożonej, opakowanie folia-papier, pakowane po 100 sztuk; 4.: szt.; 5.: 100
2. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 06 - 10 |  | 3.: otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne zapobiegające zassaniu śluzówki, kod barwny i numeryczny na cewniku oznaczający rozmiar, długość minimum 50 cm. o powierzchni zmrożonej, opakowanie folia-papier, pakowane po 100 sztuk; 4.: szt.; 5.: 4500
3. | Cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych CH 08 - 18 |  | 3.: otwór centralny i dwa naprzeciwległe otwory boczne zapobiegające zassaniu śluzówki, kod barwny i numeryczny na cewniku oznaczający rozmiar, długość minimum 50 cm. o powierzchni zmrożonej, opakowanie folia-papier, pakowane po 100 sztuk; 4.: szt.; 5.: 40000
4. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym pediatryczne rozmiar 2,5 - 4,5 |  | 3.: wykonana z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna.; 4.: szt.; 5.: 2000
5. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym rozmiar 5,0 - 10,0 |  | 3.: wykonana z medycznego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci jednego grubego pierścienia wokół całego obwodu rurki, z mankietem, baryłkowym, niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym, minimum dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, otwór Murphy’ego, łącznik z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, linia RTG na całej długości, skalowana co 1cm, sterylna.; 4.: szt.; 5.: 4000
6. | Rurka intubacyjna bez mankietu |  | 3.: o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonana z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczysta. Jednocześnie rurka nie może być zbyt miękka aby umożliwiała zaintubowanie bez prowadnicy. Linia Rtg i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm. Jednorazowa, sterylna. Rozmiary od 2,00 do 11,0 mm co 0,5 mm; 4.: szt.; 5.: 20
7. | Maska krtaniowa wielokrotnego użytku |  | 3.: fałdy zabezpieczające przed zklinowaniem nagłośni, dren do napełniania mankietu niewbudowany, do ogólnych zastosowań anestezjologicznych,; 4.: szt.; 5.: 1
8. | Maska krtaniowa wielokrotnego użytku |  | 3.: Maska krtaniowa jednorazowego użytku o krzywiźnie dokładnie odpowiadającej budowie gardła, z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijającym sie podczas zakładania; 4.: szt.; 5.: 300
9. | Rurka krtaniowa jednorazowa |  | 3.: Rurka krtaniowa jednorazowa typu LTD, rozm. nr 3, 4, 5; 4.: szt.; 5.: 2
10. | Zestaw do biernej terapii dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych |  | 3.: wersja z maską dziecięcą, średnią, dużą; 4.: szt.; 5.: 1
11. | Zestaw do terapii dodatnim ciśnieniem wydechowym |  | 3.: możliwość dostosowania poziomu oporu do stanu pacjenta (min. 6 poziomów), z ustnikiem; 4.: szt.; 5.: 2
12. | Prowadnica do intubacji |  | 3.: 2,0mm, 4,0mm, 5mm; 4.: szt.; 5.: 250
13. | Prowadnica elastyczna do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem |  | 3.: wykonana z plecionki pokrytej tworzywem sztucznym (bez PCW), ze znacznikami głębokości CH15/60cm lub CH15/80cm (do wyboru przez zamawiającego), wielorazowego użytku, wraz z instrukcją czyszczenia i dezynfekcji; 4.: szt.; 5.: 50
14. | Prowadnica elastyczna do trudnych intubacji |  | 3.: elastyczne , bezlateksowe, sterylne pakowane folia papier rozmiar 15Fr- 700 mm, 10Fr 700mm, 6Fr -530mm; 4.: szt.; 5.: 5
15. | Rurki Guedel |  | 3.: sterylne, z kolorowym identyfikatorem; 4.: szt.; 5.: 1000
16. | Rurka ustno - gardłowa Guedel |  | 3.: ze zintegrowanym blokerem zgryzu, identyfikowana kolorem na blokerze, zakończenie obłe, rozmiary 1,2,3,4; 4.: szt.; 5.: 10
17. | Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem, 6,0 -8,5 |  | 3.: mankiet o potwierdzinej klinicznie zmniejszonej przenikalności dla podtlenku azotu, balonik kontrolny zawierający opis rozmiaru i rodzaj mankietu; 4.: szt.; 5.: 300
18. | Rurka dotchawicza metalowa |  | 3.: Rurka dotchawicza bez okienka, typu Luer nr 8 o średnicy 12 mm i długości 80 mm; 4.: szt.; 5.: 1
19. | Rurka dotchawicza metalowa |  | 3.: Rurka dotchawicza z okienkiem typu Luer nr 8 o średnicy 12 mm i długości 80 mm; 4.: szt.; 5.: 1
20. | Rurka dooskrzelowa do prawostronnej intubacji z mankietem rozmiar 35, 37, 39, 41 |  | 3.: bez zaczepu, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi zróżnicowanymi kolorami odpowiadającymi kolorom baloników kontrolnych, z oznaczeniem na korpusie rurki średnicy zarówno części tchawiczej jak i oskrzelowej, z otworem Murphy’ego, linia widoczna pod Rtg na całej długości rurki, zintegrowane łączniki kątowe z uszczelnionym wejściem do bronchoskopu, w zestawie: prowadnica do ukształtowania, łącznik obrotowy, trójnik, kolorystycznie zróżnicowane elastyczne przedłużki do zamknięcia światła; 4.: szt.; 5.: 40
21. | Rurka dooskrzelowa do lewostronnej intubacji z mankietem rozmiar 35, 37, 39, 41 |  | 3.: bez zaczepu, z dwoma mankietami niskociśnieniowymi zróżnicowanymi kolorami odpowiadającymi kolorom baloników kontrolnych, z oznaczeniem na korpusie rurki średnicy zarówno części tchawiczej jak i oskrzelowej, linia widoczna pod Rtg na całej długości rurki, zintegrowane łączniki kątowe z uszczelnionym wejściem do bronchoskopu, w zestawie: prowadnica do ukształtowania, łącznik obrotowy, trójnik, kolorystycznie zróżnicowane elastyczne przedłużki do zamknięcia światła; 4.: szt.; 5.: 70
22. | Rurki intubacyjne kształtowe -nosowe |  | 3.: Rurka wykonana z termoplastycznego i przezroczystego, silikonowanego PVC. Ścianki gładkie.Z mankietem lub bez.Mankiet niskociśnieniowy.Znaczniki głębokości oraz linia RTG, która przebiega przez całą jej długość.Rozmiar umieszczony na baloniku kontrolnym.Otwór Murphy'ego o zaokrąglonych krawędziach.Jałowa.Jednorazowego użytku.Nie zawiera lateksu i ftalanów. Rozmiar: 6.5 , 7.0 , 7.5 Opakowanie 10szt. Do wyboru przez zamawiającego.; 4.: szt.; 5.: 60
23. | Prowadnica do trudnych intubacji wielorazowa |  | 3.: Prowadnica do trudnych intubacji, typu Bougie, wzmocniona na całej długości, sklaowana do 1cm, zagięty koniec, pakowana w sztywny futerał; Średnia 3.3 (rozmiar I.D. mm); długość 800 mm.; 4.: szt.; 5.: 75
Razem:8
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 9
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
znak sprawy:
| PAKIET Nr 9 | DZP.271.11.2023
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1,2,13,14,15,16 oraz 19 :
W celu potwierdzenia wymagań należy przedłożyć karty katalogowe
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1. | Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym rozmiar 6,0 - 10,0 |  | 3.: mankiet niskociśnieniowy o zmniejszonej przepuszczalności podtlenku azotu, rozmiar rurki i typ mankietu podane na baloniku kontrolnym, mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; 4.: szt.; 5.: 100
2. | Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym rozmiar 6,0m - 10,0 |  | 3.: mankiet niskociśnieniowy o zmniejszonej przepuszczalności podtlenku azotu, rozmiar rurki i typ mankietu podane na baloniku kontrolnym, mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, z dwoma kaniulami wymiennymi oraz szczoteczką i opaską mocującą; 4.: szt.; 5.: 2
3. | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu rozmiar 6,0- 10,0 |  | 3.: mankiet niskocisnieniowy o zmniejszonej przepuszczalności dla podtlenku azotu, wbudowany przewód do odsysania wydzieliny znajdujacej się nad mankietem; 4.: szt.; 5.: 2
4. | Rurka tracheostomijna |  | 3.: Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, sterylna, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm; 4.: szt.; 5.: 3
5. | Opaski do rurki tracheostomijnej |  | 4.: szt.; 5.: 300
6. | Zestaw do tracheostomii przezskórnej typu Griggsa z wielorazowym peanem, rozmiar 7-9 |  | 3.: rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu - rozmiar rurki i typ mankietu podane na baloniku kontrolnym, mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, skalpel, kaniula z igłą i strzykawką, prowadnica, rozszerzadło,wielorazowy pean Do wyboru przez zamawiającego.; 4.: szt.; 5.: 1
7. | Zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej typu Griggsa, rozmiar 7-9 typu 100/893/xxx |  | 3.: rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym i odsysaniem znad mankietu - rozmiar rurki i typ mankietu podane na baloniku kontrolnym,mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, skalpel, kaniula z igłą i strzykawką, prowadnica, rozszerzadło Do wyboru przez zamawiającego.; 4.: szt.; 5.: 1
8. | Zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej typu Griggsa, rozmiar 7-9, typu 100/543/0x0 |  | 3.: bez peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera Do wyboru przez zamawiającego; 4.: szt.; 5.: 20
9. | Zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej typu Griggsa, rozmiar 7-9, typu 100/541/0x0 |  | 3.: z peanem, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera Do wyboru przez zamawiającego.; 4.: szt.; 5.: 1
10. | Prowadnica elastyczna do przeskórnej tracheostomii |  | 3.: Prowadnica Seldingera; 4.: szt.; 5.: 1
11. | Rurka tracheostomijna |  | 3.: rurka tracheotomijna fenestracyjna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym na wypełnienie mankietu (płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, w całości widoczna w RTG, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz sztywny mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki, w zestawie z dwoma kaniulami (jedną zwykła i jedną fenestracyjną), opaską i szczoteczką do czyszczenia, sterylna, rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm Do wyboru przez zamawiającego; 4.: szt.; 5.: 2
12. | Zastawka foniatryczna |  | 3.: z membraną silikonową i złączem do tlenu; 4.: szt.; 5.: 2
13. | Rurka tracheostomijna |  | 3.: podwójne, wykonane z termoplastycznego PVC lub polietylenu, w komplecie z kaniulami i mocowaniem, standardowe z okienkiem, rozmiar 7-8; 4.: szt.; 5.: 2
14. | Rurka tracheostomijna |  | 3.: podwójne, wykonane z termoplastycznego PVC lub polietylenu, w komplecie z kaniulami i mocowaniem, standardowe bez okienka, rozmiar 7-8; 4.: szt.; 5.: 2
15. | Rurka tracheostomijna z regulowanym położeniem kołnierza |  | 3.: Rurka tracheostomijna (zbrojoną, z regulowanym położeniem kołnierza), wykonana z czystego silikonu, z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą centymetrowe znaczniki głębokości, oznaczenie na kołnierzu średnicy wewn. i zewn, długości, rodzaju i średnicy mankietu, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera; łącznik 15 mm, w zestawie z opaską do mocowania; rurka sterylna, opakowanie typu blister i dodatkowo zewnętrznie kartonowe; rozmiary: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 mm. Do wyboru przez zamawiającego; 4.: szt.; 5.: 2
16. | zatrzaskowe mocowanie typu Lockit plus |  | 3.: rozmiar 16/17G lub 18G, 50 sztuk w opakowaniu Do wyboru przez zamawiającego; 4.: opak; 5.: 2
8%
8%
|  |  |  | szt. |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem:9
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 10
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| Znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 10
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | 8.: stawka % | 0
1. | Filtr mechaniczny hydrofobowy, |  | 3.: Filtr mechaniczny klasy HEPA 13, o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999 % , p/wirusowej: 99,9999 %, przestrzeni martwej 80 ml, oporach przepływu: 2,0 cm H20 przy 60 l/min, filtr z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci o nawilżaniu 31,6 mg H20 przy VT=500 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, harmonijkowe o powierzchni 630 cm2, objętość oddechowa Vt 300-1200 ml, waga 37 g, filtr ze złączem prostym, sterylny lub biologicznie czysty, z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym , z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vt, prostokątny z zaokrąglonymi krawędziami, kodowany kolorystycznie kolorem żółtym.; 4.: szt.; 5.: 6000
2. | Filtr elektrostatyczny z wkładem płaskim do aparatu do znieczulenia, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość minimalna 150ml |  | 3.: Filtr mikrobiologicznie czysty, pakowany w medyczną folię, z portem kapno, lub sterylny; 4.: szt.; 5.: 3000
3. | Filtr Hygrobac S |  | 3.: Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni filtracji min 23 cm2 i skuteczności nawilżania powyżej 31 mg/lH20 z portem do kapnografu, sterylny.; 4.: szt.; 5.: 6000
4. | Łącznik karbowany z kominkiem podwójnie obrotowym |  | 3.: dł. 10 - 15 cm.; 4.: szt.; 5.: 4000
5. | Wymiennik ciepła i wilgoci z łącznikiem 15F |  | 3.: opór przepływu przy 60L/min < 1,4 cm H2O; martwa przestrzeń < 20ml; zwrot wilgoci w mg H2O < 27mg; waga < 9g wyposażony w port do odsysania zakryty klapką w celu łatwego dostępu, z możliwością podłaczenia tlenu; 4.: szt.; 5.: 1000
6. | Maska anestetyczna jednorazowa bez PCV, mankiet anatomiczny bez nadmuchiwania , rozmiary 3,4,5,6 |  | 4.: szt.; 5.: 3000
7. | Maska tlenowa dla dorosłych jednorazowa bez PCV z drenem odłączalnym o długości 210 cm |  | 3.: z elastyczną konstrukcją nosowego zachyłka, z zagiętą konstrukcją mankietu eliminującą przecieki, z podwójną sekcją podbródka; 4.: szt.; 5.: 1500
8. | Cewnik do podawania tlenu przez nos (tzw. wąsy) |  | 3.: długość min.210 cm. z końcówką pasującą do każdego źródła tlenu; 4.: szt.; 5.: 8000
9. | Cewnik do podawania tlenu przez nos (tzw. wąsy) |  | 3.: Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. min. 300 cm; 4.: szt.; 5.: 20
10. | Cewnik do podawania tlenu przez nos (tzw. wąsy) |  | 3.: Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dł. min. 500 cm; 4.: szt.; 5.: 80
11. | Maska do podawania tlenu z drenem |  | 3.: średnia koncentracja tlenu, dren z końcówką pasującą do każdego źródła tlenu, dł. min.210 cm; 4.: szt.; 5.: 12000
12. | Dren do maski tlenowej |  | 3.: Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym, zapobiegającym załamywaniu się światła drenu , wykonany z miękkiego materiału, uniwersalne złącza - pakowany pojedynczo, dł. min.210 cm; 4.: szt.; 5.: 700
13. | Dren do maski tlenowej |  | 3.: Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym dł. 4.26m; 4.: szt.; 5.: 50
14. | Dren do maski tlenowej |  | 3.: Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym dł. 7,62m; 4.: szt.; 5.: 10
15. | Maska do podawania tlenu typu Venturiego |  | 3.: Maska do podawania tlenu z uniwersalną, regulowaną dyszą Venturiego umożliwiającą nastawienie stężenia wysycenia tlenem w zakresie: 24, 28, 31, 35, 40, 50% - dł. drenu min. 210cm, wyposażona w łacznik do nawilżania.; 4.: szt.; 5.: 80
16. | Maska tlenowa z rezerwuarem dla dorosłych |  | 3.: Maska dla dorosłych z dwoma zaworami, workiem z zaworem i wężykiem o długości 2,1m, łącznie 3 zawory; 4.: szt.; 5.: 800
17. | Maska tlenowa z rezerwuarem |  | 3.: Maska tlenowa jednorazowego użytku, z rezerwuarem wykonana z medycznego PCV, zakończona uniwersalnym łącznikiem, podaż tlenu w stężeniu powyżej 80%, przy przepływie 10–15 l/min.; 4.: szt.; 5.: 40
18. | Neonatologiczny układ do resuscytacji z zastawką PEEP kompatybilny z respiratorem Neopuff |  | 3.: Neonatologiczny układ do resuscytacji z zastawką PEEP kompatybilny z respiratorem Neopuff. Zestaw składa się z rury typu Flextube o średnicy 10mm i długości 120cm, doprowadzającej gazy do pacjenta, zastawki PEEP, łącznika podwójnie obrotowego 22M/15F, kapturka zabezpieczającego. W zestawie dostępna okrągła, silikonowa maseczka w rozmiarze 0 lub rozmiarze 1 (w zależności od potrzeb Zamawiającego).; 4.: szt.; 5.: 60
19. | Noworodkowy układ do resuscytacji z zastawką PEEP |  | 3.: Zestaw składa się z rury typu Flextube o średnicy 10mm i długości 120cm, doprowadzającej gazy do pacjenta, zastawki PEEP, łącznika podwójnie obrotowego 22M/15F, kapturka zabezpieczającego. W zestawie znajdują się 3 uniwersalne łączniki.; 4.: szt.; 5.: 50
20. | Maska krtaniowa jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta |  | 3.: , z możliwością wykonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie, pod katem około 90stopni, z luźnym nie wbudowanym drenem do napełniania mankietu, posiadająca uchwyt ułatwiający aplikację maski. W jednym opakowaniu z maską żel ułatwiający wprowadzenia maski oraz strzykawka luer lock 30 ml. Rozmiar: 3/4/5.; 4.: szt.; 5.: 10
21. | Maska krtaniowa j.u. z mankietem , wyposażona w bloker zgryzienia oraz otwór na sondę żołądkową |  | 3.: Maska nadkrtaniowa żelowa, jednorazowego użytku. Maska wykonana z termoplastycznego, medycznego elastomeru. Mankiet maski nienadmuchiwany, posiada podporę nagłośni zmniejszający możliwość fałdowania nagłośni. Maska wyposażona w dodatkowy kanał gastryczny (dotyczy rozmiarów 2-5) umożliwiający wprowadzenie sondy żołądkowej. Integralny bloker zgryzu zmniejszający możliwość okluzji kanału rurki oddechowej. Złącze 15mm. Na rurce informacje dotyczące rozmiaru maski, zakresu wagi pacjenta oraz wskaźnik położenia. Maska pakowana wraz z usztywniaczem, którego kolor zależny jest od rozmiaru maski. Sterylna. Całkowicie pozbawiona lateksu i PCV.; 4.: szt.; 5.: 10
22. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z maską |  | 3.: minimalizujący objętość zalegającą i zmniejszenia marnotrawstwa leków przy przepływie gazu napędowego 8 l / min, 77% wydajności objętościowych cząstek będzie mniejsza niż 5 mikrometrów; 4.: szt.; 5.: 1000
23. | Nebulizator do montażu w obwodzie oddechowym |  | 3.: kompatybilny z rurami ośrednicy 22 mm; 4.: szt.; 5.: 1200
24. | Zestaw do nebulizacji dla dorosłych z ustnikiem |  | 3.: minimalizujący objętość zalegającą i zmniejszenia marnotrawstwa leków przy przepływie gazu napędowego 8 l / min, 77% wydajności objętościowych cząstek będzie mniejsza niż 5 mikrometrów; 4.: szt.; 5.: 250
25. | Wąsy tlenowe dla dorosłych min 180 cm, bez PCV z prostymi obłymi końcówkami |  | 4.: szt.; 5.: 50
26. | Układ oddechowy 22 mm do respiratora o długości 160 cm, układ zakończony łącznikiem Y, ramię wdechowe odłączalne w celu podłączenia nebulizatora |  | 4.: szt.; 5.: 900
27. | Rura do aparatów do znieczulania lub respiratorów z możliwością przycięcia co 20 cm, średnica łączników 22 mm |  | 4.: mb.; 5.: 50
28. | Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych 72 - godzinny |  | 3.: wyposażony w automatyczną dwumembranową zastawkę Parkera, adapter kątowy 45 stopni, pozwlający na wykonanie bronchoskopii, odsysania i podawania leku; 4.: szt.; 5.: 20
29. | Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych 72 - godzinny |  | 3.: System zamknięty do odsysania pacjenta o czasie użytkowania do min. 72 godz., do rurek intubacyjnych o dł. 54cm i tracheostomijnych o dł. 30,5cm, podwójnie obrotowy łącznik, samodomykająca się zastawka komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta, możliwość rozdwojenia drenów poprzez pełną kompatybilność z łącznikiem Y poniżej, port typu MDI do wziewnej podaży ciśnieniowej aerozoli, w jednym zestawie osobno zapakowane min.12 fiolek soli fizjologicznej a 15ml; 4.: szt.; 5.: 300
30. | Adapter uniwersalny do dróg oddechowych |  | 3.: Do łączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną/tracheotomijną, pozwalający na odsysanie, wykoananie bronchoskopii, podanie leku w systemie zamkniętym/otwartym bez rozłączania obwodu oddechowego. Rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania z dwudzielną zastawką samouszczelniającą się x 1szt.; 4.: szt.; 5.: 50
31. | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych |  | 3.: 2 rury rozciągliwe do 200cm, z bezlateksowym workiem 2l i gałęzią 150cm po rozciągnięciu, łącznik Y oraz łącznik kątowy z portem; 4.: szt.; 5.: 1400
32. | Łącznik wielorazowy do układów oddechowych |  | 3.: transparentny, wielorazowy, prosty, złacza 22M-22M typu 9110 z pierscieniem chwytnym; 4.: szt.; 5.: 50
33. | Kapturek wielorazowy do układów oddechowych |  | 3.: Kapturek zabezpieczający 22M układ do respiratora typu 1978; 4.: szt.; 5.: 450
34. | Łącznik wielorazowy do układów oddechowych |  | 3.: Łącznik 22M/15F ze zwężką typu 1974; 4.: szt.; 5.: 80
35. | Łącznik wielorazowy do układów oddechowych |  | 3.: Łącznik prosty 22M-22M typu 1965; 4.: szt.; 5.: 70
36. | Łącznik wielorazowy do układów oddechowych |  | 3.: Łącznik T ze zwężką obrotową typu 1963; 4.: szt.; 5.: 60
37. | Łącznik z portem kapno |  | 3.: Łącznik typu kolanko z portem do kapno typu 620//9019 lub równoważne; 4.: szt.; 5.: 50
38. | Przyrząd do terapii dodatnim ciśnieniem wydechowym |  | 3.: Przyrząd do terapii oscylacyjnym dodatnim ciśnieniem wydechowym PEP wytwarzający efekt drgań (wibracji) przenoszony na ściany oskrzeli. Umieszczony rezystor powoduje hamowanie przepływu powietrza, podwyższając ciśnienie w drogach oddechowych, 5 ustawień numerycznych rezystora, pozwala na dostosowanie do stanu pacjenta. Posiada jednokierunkowy zawór oraz możliwość podłączenia nebulizatora poprzez standardowe złącze 22 mm. Przystosowany do sterylizacji w autoklawie (możliwość demontażu na części). Przystosowany do używania w różnych pozycjach; 4.: op; 5.: 100
39. | Hełmy do nieinwazyjnej wentylacji rozmiar S.M,L |  | 3.: do użycia przez jednego pacjenta przez maksymalnie 7 dni, wykonany z przezroczystego tworzywa zgodnego biologicznie, bezlateksowy, niesterylny, objętość wewnętrzna – 11 litrów, waga – 380 gramów,2 szczelne wejścia na sondy i cewniki o średnicy 3,5-7mm na obręczy, łączniki 22M zgodne ze standardem ISO, dwukierunkowa przeciwuduszeniowa zastawka bezpieczeństwa aktywowana automatycznie przy spadku ciśnienia wewnątrz hełmu poniżej 2 cm/H2O.,hermetyczny otwór dostępu do pacjenta zamykany nakrętką, podpachowe paski mocujące ze standardowymi, gąbkowymi, antybakteryjnymi, osłonami pokrytymi włóknem DuPont CoolMax, wbudowany pompowany mankiet redukujący objętość wewnętrzną hełmu o ok. 1 litr; 4.: szt; 5.: 20
40. | Maski do nieinwazyjnej wentylacji, rozmiar S,M,L |  | 3.: maska do wentylacji z system mocowania do głowy, łącznik kątowy oraz obwód z filtrem, łatwy dostęp do ust, czteropunktowy system mocowania do głowy, podwójna gęstość pianki podkładki na czoło zapewniająca komfort pacjenta i stabilność maski, możliwość wykonania bronchoskopii; 4.: szt; 5.: 100
[6 empty] | Razem:10 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 11
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| Znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 11
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1 - 23
W celu potwierdzenia wymagań należy przedłożyć karty katalogowe
Wszystkie pozycje pakietu maja pochodzić od jednego producenta
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1. | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF |  | 3.: jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra przystosowany do terapii wymiennych Wymagany skład zestawu: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm, odcinek niepodgrzewany dł. 0,3m, odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, zestaw generatora, składający się z elementów: generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), klipsy – 4 szt., miarka; 4.: szt.; 5.: 60
2. | Końcówka nosowa |  | 3.: Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion, dowolny rozmiar (XS, S, M, L) do wyboru przez Zamawiającego; 4.: szt.; 5.: 8
3. | Maska nosowa |  | 3.: dowolny rozmiar (S, M, L, XL); 4.: szt.; 5.: 120
4. | Czepiec |  | 3.: Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). dowolny rozmiar (XXS, XS, S, M, L, XL); 4.: szt.; 5.: 40
5. | Czapeczka |  | 3.: czapeczka do zamocowania generatora, wykonana z bawełny, z trzema zapięciami na rzepy do mocowania węży, z miarką. Dowolny rozmiar. Stosowany wymiennie z czepcem z poz 4.; 4.: szt.; 5.: 80
6. | Akcesoria pomocnicze do CPAP |  | 3.: Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m; 4.: szt.; 5.: 80
7. | Akcesoria pomocnicze do CPAP |  | 3.: Filtr wyciszający; 4.: szt.; 5.: 70
8. | Akcesoria pomocnicze do CPAP |  | 3.: Łącznik do funkcji nCPAP w respiratorze Fabian, dł. 10 cm (zakładany na karbowany odcinek łączący aparat z nawilżaczem); 4.: szt.; 5.: 15
9. | Akcesoria pomocnicze do CPAP |  | 3.: Czujnik brzuszny oddechów typu VX010; 4.: szt.; 5.: 5
10. | Zestaw do terapii oddechowych |  | 3.: Odcinek podgrzewany z przedłużeniem do inkubatora z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, do stosowania w okresie 14 dni. W skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm, odcinek niepodgrzewany do inkubatora dł. 0,3 m, odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m, odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m, łącznik nCPAP (do podłączenia generatora nCPAP IF), łącznik do kaniuli nosowej do wysokich przepływów; 4.: szt.; 5.: 15
11. | Zestaw generatora |  | 3.: generator IF z paskami do zamocowania generatora, kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym, końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.), miarka, adapter do nCPAP.; 4.: szt.; 5.: 25
12. | Zestaw rozszerzający do wysokich przepływów. |  | 3.: zastawka bezpieczeństwa, łącznik do przepływomierza o dł. 0,1 m (zakładany na odcinek karbowany łączący nawilżacz z przepływomierzem lub respiratorem Fabian, który jest dostarczany z półukładem opisanym w poz. 10), łącznik do kaniuli nosowej do wysokich przepływów; 4.: szt.; 5.: 5
13. | Kaniula nosowa NeoFlow |  | 3.: wykonana z delikatnego dla skóry tworzywa niezaginającego i nieskręcającego się, ultra miękkie ramiona donosowe wykonane z silikonu, w części przynosowej dodatkowa wypustka pozwalająca na aseptyczne dopasowanie do nozdrzy, dwie niezależnie zakładane pod nosem regulowane podkładki mocujące przyklejane do skóry za pomocą hipoalergicznej, silikonowej taśmy medycznej umożliwiają korektę położenia kaniuli oraz wyjęcie kaniuli z samej podkładki, pozbawiona lateksu, rozmiar kodowany kolorem. Rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: wcześniacza, przepływ 1-8 L, noworodkowa, przepływ 1-8 L, niemowlęca, przepływ 1-10 L, niemowlęca duża, przepływ 1-20 L,; 4.: szt.; 5.: 20
14. | Zestaw rozszerzający do wentylacji mechanicznej |  | 3.: z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, do stosowania w okresie 14 dni. zawiera: odcinek wydechowy podgrzewany, łącznik Y, przedłużenie do inkubatora dł. 0,3 m, dren do pomiaru ciśnienia, zestaw adapterów do różnych typów respiratorów, worek do przechowywania; 4.: szt.; 5.: 5
15. | Układ oddechowy |  | 3.: Układ oddechowy noworodkowy z komorą nawilżacza z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. Czas stosowania układu do 14 dni. W skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną, odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m, dren ciśnieniowy, zestaw adapterów do dostępnych na rynku respiratorów, łącznik Y obrotowy, komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym; 4.: szt.; 5.: 5
16. | Układ oddechowy |  | 3.: Układ oddechowy noworodkowy bez komory nawilżacza z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. Czas stosowania układu do 14 dni; 4.: szt.; 5.: 10
17. | Układ oddechowy |  | 3.: Układ oddechowy noworodkowy podwójnie ogrzewany, z komorą nawilżacza z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. Czas stosowania układu do 14 dni; 4.: szt.; 5.: 5
18. | Układ do resuscytacji dł. 1,5 m |  | 3.: Układ oddechowy do resuscytacji noworodka przeznaczony do aparatów: Neopuff, Babypuff, Resuscitare, Panda, Giraffe Star, Atom posiadający zabezpieczenie antybakteryjne oparte na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: ramię wdechowe niepodgrzewane dł. 1,5 m, zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce zatyczka uszczelniająca, łącznik umożliwiający dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star; 4.: szt.; 5.: 25
19. | Układ do resuscytacji dł. 1,5 m |  | 3.: Układ do resuscytacji dł. 1,5 m z maską: W skład zestawu wchodzi: maska twarzowa, okrągła, silikonowa, rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: 00 (I.D. 24 mm), 0 (I.D. 30 mm, 1 (I.D. 38 mm), 2 (I.D. 48 mm) ramię wdechowe niepodgrzewane dł. 1,5 m, zastawka PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo-wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce, zatyczka uszczelniająca, łącznik umożliwiający dopasowanie do aparatu Resuscitare, Panda, Giraffe Star; 4.: szt.; 5.: 40
20. | Maska twarzowa |  | 3.: Maska twarzowa, okrągła, silikonowa, rozmiary do wyboru przez Zamawiającego: 00 (I.D. 24 mm), 0 (I.D. 30 mm, 1 (I.D. 38 mm), 2 (I.D. 48 mm); 4.: szt.; 5.: 20
21. | Dren tlenowy |  | 3.: dł. 2,1 m; 4.: szt.; 5.: 5
22. | Płucko testowe |  | 4.: szt.; 5.: 1
23. | Filtr powietrza |  | 3.: Filtr powietrza (przeciwkurzowy) do inkubatora Atom V-2100G; 4.: szt.; 5.: 8
[6 empty] | Razem:11 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 12
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 12
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Rurka intubacyjna bezmankietowa w rozmiarach: 2,0: 2,5: 3,0: 3,5 |  | 3.: Rurki intubacyjne pediatr.w rozmiarach od 2,0 do 4,5 bez mankietu niskociśnieniowego, przeźroczyste, jednorazowego użytku, sterylne z otworem Murphy'ego, linią RTG kontrastującą na całej długości rurki ,do intubacji przez usta i nos,wykonane z medycznego PCV, bez lateksu, z oznaczeniem rozmiaru rurki przy łączniku skalowana jednostronnie, końcówka rurki gładka, zaokrąglona, ze znacznikiem głębokości intubacji. Opakowanie papier-folia.; 4.: szt.; 5.: 10
2 | Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej. Wykonana z bardzo miękkiego nieprzezroczystego (zielona) materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna |  | 3.: Rozmiar 2,0 do 3,5; 4.: szt.; 5.: 10
3 | Cewnik pępowinowy antybakteryjny |  | 3.: Antybakteryjny cewnik pępowinowy wykonany z PUR, inkorporowany aktywnym srebrem. Całkowicie widoczny w RTG, oznaczniki numeryczne co 1cm. Cewnik w rozmiarach 3,5FR/40cm oraz 4FR/40cm; 4.: szt.; 5.: 3
4 | Cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, znaczniki długości , wyposażony w kranik Luer Lock roz.2,5 i 3,5F długość 40 cm |  | 3.: 2,5 F, 3,5 F, 40 cm; 4.: szt.; 5.: 5
5 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń -2- kanałowy |  | 3.: Wkłucie centralne dwuświtałowe - zestaw typu cewnik wykonany z pouliretanu,kontrastujący w RTG na prowadnicy metalowej Seldingera w rozmiarze 7,5 FR (światła 16G,18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego; 4.: szt.; 5.: 4
6 | Rozgałęźnik 2 drożny |  | 3.: Złącze 2 odprowadzeniowe typu bionector luer/lock, system zabezpieczający bezigłowy z zaciskami na każdym z denów odprowadzeniowych poj. 0,4 ml dł 10 cm, sterylne, zastawka zapobiegająca się cofaniu płynów.; 4.: szt.; 5.: 1200
7 | Rozgałęźnik 2 drożny |  | 3.: Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu. Jedno z rozgałęzień wyposażone w zawór zwrotny. Objętość wypełnienia 0,36ml oraz 0,33ml z zaworem zwrotnym. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.; 4.: szt.; 5.: 20
8 | Rozgałęźnik 3 drożny |  | 3.: Dren nr 1 o średnicy 1,6x2,6 mm i długości 6 cm, dren nr 2 o średnicy 0,55x1,5 mm długości 8cm, dren nr 3 o średnicy 0,55x1,5mm o długości 10 cm. Wszystkie dreny zakończone bezigłowymi łącznikami; 4.: szt.; 5.: 90
9 | Rozgałęźnik 3 drożny |  | 3.: Poliuretanowy dren o długości 6cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu. Dwa z rozgałęzień wyposażone w zawór zwrotny. Objętość wypełnienia 0,36ml oraz 0,33ml z zaworem zwrotnym. System bezigłowy posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier.; 4.: szt.; 5.: 10
10 | Neonatologiczny filtr 1,2 mikrona , żywieniowy do lipidów, Bez przedłużek. |  | 4.: szt.; 5.: 100
11 | Bionektor z filtrem |  | 3.: Podwójny rozgałęźnik z 96h antybakteryjnym filtrem 0,22 mikrona, zakończony dwoma systemami bezigłowymi o zerowym wypływie wstecznym, podzielną silikonową membraną, prostym torem przepływu, wbudowanym mechanizmem sprężynowym i objętości wypełnienia 0,02ml. Dreny wyposażone w mikrozaciski. Dodatkowy port boczny na linii bez filtra również zakończony systemem bezigłowym o parametrach podanych powyżej, port boczny wyposażony w zacisk.; 4.: szt.; 5.: 20
12 | Elektroda EKG dla dzieci 30x 24 mm, do długotrwałego monitorowania |  | 3.: piankowa, stały hydrożel, styk chlorosrebrowy ze złączem zatrzaskowym; 4.: szt.; 5.: 700
13 | Elektroda na miękkiej tkaninie do monitorowania EKG noworodków, okrągła, 2,5 cm, przewody 60 cm , kodowana kolorem , z samoprzylegającym hydrożelem przewodzącym i złączem bezpiecznym DIN, opakowanie a' 3 sztuki |  | 4.: op; 5.: 60
14 | Elektrody do EKG dla noworodków |  | 3.: Elektrody do EKG dla noworodków z kabelkiem, przezierne w promieniach RTG, 24x23mm z kabelkiem, opak. a'3 szt.; 4.: op; 5.: 40
15 | Łącznik do bronchoskopii |  | 4.: szt.; 5.: 5
16 | Przyrząd łączący dren zzakonczeniem L/L z koncówką cewnika lub zgłębnika |  | 4.: szt.; 5.: 5
17 | Zestaw do transfuzji wymiennej u noworodków |  | 4.: szt.; 5.: 2
18 | Maska krtaniowa dla noworodków i wcześniaków |  | 3.: Jednorazowe urządzenie nadkrtaniowe, wyposażone w kanał gastryczny, ze zintegrowanym brokerem zgryzu, bez mankietu uszczelniającego, rozmiar 1 , dla pacjentów w przedziale wagowym 2-5 kg; 4.: szt.; 5.: 2
19 | materiały eksploatacyjne do urządzenia EQUATOR Convective Warming System |  | 3.: Kołdra do inkubatora, typu swu-2011; 4.: szt.; 5.: 10
20 | Worek ogrzewający |  | 3.: Sterylny woreczek do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu, chroniący przed hipotermią. Wykonany z podwójnego polietylenu (warstwa zewnętrzna i wewnętrzna), w pełni przeźroczystego, nieszeleszczącego (ISO 10993). Zamykany, z regulowanym, dopasowanym kapturkiem pozwalającym na idealne dopasowanie do głowy dziecka, centralnie otwierany, z hermetycznym zamknięciem. Gwarantujący pełny dostęp do ciała dziecka, umożliwiający łatwe umieszczenie urządzeń monitorujących, cewników dożylnych i pępowinowych. Woreczek wyposażony w dopasowującą się piankę zwiększającą komfort dziecka, pomagającą w utrzymaniu otwartych dróg oddechowych poprzez podniesienie barków, stabilizującą pozycję dziecka. Dostępny w rozmiarach małym, średnim i dużym.; 4.: szt.; 5.: 10
21 | Syntetyczne, przekładane niebieskie arkusze opakowaniowe |  | 3.: System opakowaniowy IV generacji z przeznaczeniem do ciężkich zestawów, złożony z naprzemiennie pakowanych dwóch warstw arkuszy polipropylenowych, gdzie: - pierwszą warstwę stanowi włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim, 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55 g/m2, posiadająca wytrzymałość na rozciąganie nie mniejszą niż 2,4 kN/m w kierunku walcowania i 1,3 kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 65% w obu kierunkach, spełniająca wymogi bariery mikrobiologicznej w stanie suchym i mokrym; - drugą warstwę stanowi materiał opakowaniowy do sterylizacji stosowany jako zewnętrzna warstwa ochronna w systemie opakowaniowym, wolny od lateksu, zbudowany z podłużnych włókien polipropylenu, o gramaturze 60 g/m2, posiadający wytrzymałość na rozciąganie niemniejszą niż 3,6 kN/m w kierunku walcowania i 2,4 kN/m w kierunku poprzecznym, wydłużenie nie mniejsze niż 125% w obu kierunkach, kolor fioletowy. Arkusze w rozmiarze 100 x 100 cm, opakowanie a'200 ark. Możliwość stosowania systemu opakowaniowego do sterylizacji parowej oraz plazmowej.; 4.: op; 5.: 10
[6 empty] | Razem:12 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 13
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 13
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1-9:
W celu potwierdzenia wymagań należy przedłożyć karty katalogowe
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1. | Cewnik Foley CH 08 - 10 |  | 3.: silikonowany, prowadnica ułatwiająca cewnikowanie, utrzymywany do 14 dni opakowanie folia-papier, pakowane w wewnętrze opakowanie foliowe z min. trzema perforacjami umożliwiającymi otwarcie opakowania cewnika.; 4.: szt.; 5.: 60
2. | Cewnik Foley CH 12 - 26 |  | 3.: silkonowany, utrzymywany do 14 dni, opakowanie folia-papier, pakowane w wewnętrze opakowanie foliowe z min. trzema perforacjami umożliwiającymi otwarcie opakowania cewnika.; 4.: szt.; 5.: 9000
3. | Cewnik Foley trójdrożny ch 18-24 |  | 3.: sterylny, pakowany pojedynczo, silikonowany, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim, opakowanie folia-papier; 4.: szt.; 5.: 20
4. | Cewnik Pezzer CH16-34 |  | 3.: lateks lub lateks silikonowany, długość min. 40 cm, trzy lub cztery otwory boczne, o średnicy nie większej niż 5mm, o łagodnie zaoblonych krawędziach, opakowanie folia-papier, sterylizowany radiacyjnie.; 4.: szt.; 5.: 140
5. | Cewnik Foley z końcówką Tieman, CH 12-24 |  | 3.: wykonany z silikonu, opakowanie folia-papier; 4.: szt.; 5.: 5
6. | Cewnik Tiemann CH 08 -20 |  | 3.: dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na wewnętrznie karbowanym konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego, dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich prawidłowe założenie , dł robocza 36cm, pakowanie w opakowanie folia-papier oraz posiadać otwór umożliwiający ich zawieszenie.; 4.: szt.; 5.: 110
7. | Dren do drenażu dróg żółciowych Kehr |  | 3.: opakowanie folia-papier, różne rozmiary; 4.: szt.; 5.: 25
8. | Cewnik Nelaton CH 6 -10 |  | 3.: dwa otwory boczne,koniec zamknięty, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na wewnętrznie karbowanym konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego, dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich prawidłowe założenie, pakowanie w opakowanie folia-papier oraz posiadać otwór umożliwiający ich zawieszenie.; 4.: szt.; 5.: 120
9. | Cewnik Nelaton CH 12 -18 |  | 3.: dwa otwory boczne,koniec zamknięty, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na wewnętrznie karbowanym konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego, dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich prawidłowe założenie, pakowanie w opakowanie folia-papier oraz posiadać otwór umożliwiający ich zawieszenie.; 4.: szt.; 5.: 170
10. | Cewnik Nelaton CH 20-22 |  | 3.: dwa otwory boczne,koniec zamknięty, barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na wewnętrznie karbowanym konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany rozmiar na opakowaniu w celu pełnej identyfikacji używanego cewnika nawet bez opakowania jednostkowego, dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich prawidłowe założenie, pakowanie w opakowanie folia-papier oraz posiadać otwór umożliwiający ich zawieszenie.; 4.: szt.; 5.: 20
11. | Kanka doodbytnicza |  | 3.: CH 18-30; 4.: szt.; 5.: 2000
12. | Kanka doodbytnicza z balonem |  | 3.: CH 10; 4.: szt.; 5.: 1
13. | Zatyczka do cewników |  | 3.: uniwersalna, stożkowa,sterylna, z uchwytm ułatwiającym manipulację; 4.: szt.; 5.: 2000
14. | Wieszaki do worków na mocz |  | 3.: uniwersalne, plastikowe; 4.: szt.; 5.: 3000
15. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego |  | 3.: zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem z poliuretanu o długości 43-48cm z końcem typu J, 2L workiem na mocz, rozrywalnym trokarem, zatyczką, silikonową tulejką mocującą i zaciskiem. Rozmiary 8, 11, 14CH.; 4.: szt.; 5.: 5
[6 empty] | Razem:13 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 14
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 14
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1-8:
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty katalogowe tych wyrobów
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |  | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
[8 empty] | kwota | stawka %
1 | Worki do dobowej zbiórki moczu 2 l. |  | zastawka antyrefluksyjna, podziałka co 100 ml., kranik spustowy Push - Pull, | szt. | 38000
2 | Worki do wielodobowej zbiórki moczu 2l. |  | Sterylny, zamknięty, 7-dniowy system zbiórki moczu - worek z drenem, szczelnym zaworem spustowym, zastawką antyrefluksyjną i portem do pobierania próbek, tylna ścianka nieprzeźroczysta, z przezroczystym okienkiem podglądu w łączniku do cewnika foley’a służące do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania próbek moczu, opakowanie typu folia-papier - worek do zbiórki moczu może być wyposażony w podwójny zgrzew gwarantujacy jego szczelność | szt. | 5800
3 | Worki do wielodobowej zbiórki moczu 2l. |  | Worek do zbiórki moczu 2000ml - 14 dniowy, komora kroplowa Pasteur'a, port do pobierania próbek moczu bez odłączania drenu od cewnika, sterylny, dwa filtry hydrofobowe, dokładna skala pomiarowa, podziałka od 25 ml, min jedna zastawka antyrefluksyjna, dren jednoświatłowy o dł. min. 110 cm z klamrą, element antyzałamaniowy na wyjściu drenu z komory pomiarowej, zintegrowany wieszak, z przezroczystym okienkiem podglądu w łączniku do cewnika foley’a służące do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania próbek moczu, opakowanie folia-papier. | szt. | 660
4 | Worki z możliwością pomiaru diurezy godzinowej do wielodobowej zbiórki moczu bez możliwości odłaczenia worka od komory |  | Sterylny z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne w tym w łączniku do cewnika Foleya, dren dwuświatłowy, minimum 2 wentylacyjne, hydrofobowe filtry antybakteryjne, dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antzagięciową, worek 2000 ml., skalowany co 100ml. z kranikiem spustowym T mocowanym ku górze w otwartej zakładce,z przezroczystym okienkiem podglądu w łączniku do cewnika foley’a służące do kontroli obecności moczu i samego procesu pobierania próbek moczu, komora pomiarowa 500ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróznianie bez konieczności manewrowania komorą ze skalą lineralną. Skalowanie wydzielonej komory kroplowej co 1 ml w zakresie 1-40 ml, komory pomiarowej w zakresie 40-90 ml co 5 ml., od 90 do 500 ml. co 10 ml. | szt. | 310
5 | Worki z możliwością pomiaru diurezy godzinowej do wielodobowej zbiórki moczu z możliwością odłączenia worka od komory |  | Dren długości 170cm. z portem do pobierania próbek oraz zaciskiem ślizgowym, łączący cewnik z komorą pomiarową; komora kroplowa 500 ml - czytelna trwała skala na komorze pomiarowej; komora dokładnego pomiaru – skala co 1 ml (od 1-40 ml), co 2 ml (40-50ml), co 5 ml ( 50-150 ml), i co 10 ml ( 160-500 ml); worek 2000 ml z miejscem na wpisanie danych pacjenta | szt. | 20
6 | Worki do pobierania moczu u niemowląt |  | dla chłopców i dziewcząt | szt. | 170
7 | Zestaw do lewatywy |  | pojemność worka 1750 ml, wykonany ze wzmocnionej folii, zakończony sztywną kanką | szt. | 4100
8 | Worek na mocz z proszkiem żelującym |  | Worek do zbiórki moczu zawierający polimer do natychmiastowego wiązania moczu, z łącznikiem, o pojemności 2L., dren min. 100 cm | szt. | 20
[6 empty] | Razem:14 |  | 0 | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 15
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 15
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1 - 6:
W celu potwierdzenia wymagań należy przedłożyć karty katalogowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1. | Worek samoprzylepny jednoczęściowy, zamknięty, do przycinania, przyklejany bezpośrednio na skórę z wkładkami dezodoryzującymi likwidującymi przykry zapach | z filtrem węglowym, wykończony miękką flizeliną, przylepiec wykonany z hydrokoloidowego materiału, możliwość przycięcia 10-76 mm, kolor przezroczysty, lub beżowy | szt. | 40
2 | Worek ileostomijny. Jednoczęściowy system Esteem ileo z filtrem z zapinką typu InvisiClose. | przylepiec z materiału o właściwościach gojących i ochronnych. Kieszonka umożliwia schowanie odpływu worka. Wydajny filtr węglowy, możliwość przycięcia 10-76 mm, kolor przezroczysty, lub beżowy | szt. | 150
3 | Worek ileostomijny jednoczęściowy , beżowy z okienkiem podglądu, zapinany na rzep lub plastikową zapinkę. | Przylepiec hydrokoloidowy, wyprofilowny, dostosowany do stomii płaskich i wklęsłych. Średnica zagłębienia 40 mm, możliwość docięcia przylepca do 43mm. Okienko startowe 15 mm. Wysokość zagłębienia 6mm. | szt. | 10
4 | Płytka stomijna z elastycznym, akordeonowym pierścieniem zatrzaskowym o średnicy 57-60mm | pierścień można rozwijać do góry w celu połączenia z workiem systemu dwuczęściowego, co minimalizuje ryzyko ucisku na powłoki brzuszne pacjenta. Warstwa fizelinowa wokół pierścienia w kolorze beżowym z hydrokoloidową warstwą przylepną, nie powodująca podrażnień skóry wokół stomii. Materiał przylepny wewnątrz pierścienia "do modelowania" palcami, bez wycinania nożyczkami, co daje możliwość uzyskania szczelnego dopasowania do stomii. | szt. | 10
5 | Worek ileostomijny otwarty, przezroczysty, lub beżowy w rozmiarze 57-60mm, kompatybilny z płytką stomijną tego samego systemu dwuczęściowego w rozmiarze 57-60mm | z filtrem węglowym w kształcie półksiężyca umieszczonym w górnej części worka. Worek z dodatkową warstwą folii ochronnej wewnątrz, chroniącą filtr przed kontaktem z treścią jelitową. Worek o prostym i symetrycznym kształcie z miękkimi krawędziami. Zbudowany z hydrofobowego materiału. Plastikowa zapinka rzepowa niepochłaniająca zapachów. Worek wyposażony w kieszonkę do schowania zamkniętego odpływu worka. | szt. | 10
6 | Mostek do stomii | Mostki plastikowe do stomii w kształcie litery T, który pozwala utrzymać mostek w odpowiednim miejscu. Posiadające obrotową część ułatwiającą zakładanie i zdejmowanie oraz specjalne otwory pozwalające na przyszycie mostka. Dostępne w rozmiarach 88mm oraz 98mm. Pakowanie po 10szt. | szt. | 5
7 | PASTA uszczelniająco-gojąca.Wykonana z materiału hydrokoloidowego składającego się z trzech ( lub czterecz) różnych hydrokoloidów, posiadająca właściwości ochronne i gojące. | Lepka konsystencja pasty doskonale uszczelnia przestrzeń pomiędzy brzegiem otworu płytki lub przylepca, a stomią, zapobiega podciekaniu treści jelitowej lub moczu pod płytkę, uszczelniając ją w okolicy stomii. Wypełnia nierówności na skórze wokół stomii. Zawiera alkohol. Tuba 60g. | szt. | 2
8 | Puder stomijny wykonany z materiału hydrokoloidowego składającego się z dwóch różnych hydrokoloidów | łagodzi stany zapalne, przyspiesza proces gojenia podrażnionej skóry i pochłania wysięk surowiczy, przez co poprawia szczelność i przyleganie sprzętu stomijnego do skóry oraz przedłuża czas jego utrzymania. Opakowanie 25g. | szt. | 2
9 | Areozol do bezbolesnego i szybkiego usuwania sprzętu stomijnego i opatrunków z przylepcem. | Hypoalergiczny - nie powoduje uczuleń (100% silikon). Nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Nie wpływa negatywnie na jakość przylegania sprzętu stomijnego. Areozol 50ml | szt. | 5
10 | Gaziki do zmywania skóry typu ConvaCare | Ułatwiają zdejmowanie sprzętu, usuwają pozostałości przylepca ze skóry. Zapach pomarańczy. Pakowany 100 szt. | opak | 2
Razem:15
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 16
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 16
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych Redon dł.70 cm., CH 06 - 32 |  | 3.: nitka radiacyjna na całej długości, sterylne, pakowane podłużnie; 4.: szt.; 5.: 2900
2 | Dren do drenażu ran pooperacyjnych Redon dł.170 cm., CH 10 - 32 |  | 3.: nitka radiacyjna na całej długości, sterylne, pakowane podłużnie; 4.: szt.; 5.: 1400
3 | Kateter do histerosalpingografii |  | 3.: 5F, 8F, 12F , dł. 25 cm, zestaw z protektorem i strzykawką 3 ml luer-lock; 4.: szt.; 5.: 2
4 | Dreny brzuszne |  | 3.: długość 40 cm , silikonowane, z otworami bocznymi, widoczne w Rtg; 4.: szt.; 5.: 120
5 | Dreny brzuszne |  | 3.: długość 70 cm , silikonowane, z otworami bocznymi, widoczne w Rtg Do wyboru przez zamawiającego; 4.: szt.; 5.: 10
6 | Cewniki do embolektomii 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 10F |  | 3.: 40 cm, wykonany z PCV, mandryn ze stali nierdzewnej, balon z lateksu, skalowany co min. 10cm Sterylny, opakowanie podwójne.; 4.: szt.; 5.: 10
7 | Cewniki do embolektomii 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 10F |  | 3.: 80 cm, wykonany z PCV, mandryn ze stali nierdzewnej, balon z lateksu, skalowany co min. 10cm Sterylny, opakowanie podwójne.; 4.: szt.; 5.: 5
8 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego |  | 3.: 7-9F; 4.: szt.; 5.: 10
9 | Endoproteza Pigtail |  | 3.: Endoproteza do drenażu dróg żółciowych, typ PIGTAIL, roz. 7F i 10 F, odległość między pętlami 5, 7, 10 cm.; 4.: szt.; 5.: 4
10 | Zestaw do drenażu |  | 3.: Zestaw do drenażu przeskórnego metodą jednostopniową, długość 26 cm., roz. 6F, 9F, 12F,14F PIGTAIL; 6F, 9F, 12F, 14F, 16F PROSTY; 4.: szt.; 5.: 10
11 | Cewnik foley z koncowką tiemana |  | 3.: Cewnik moczowodowy z zakończeniem Tiemana CH 3 - 7 ( sonda moczowodowa), metalowy mandryn, długość 70 cm (podziałka długości), widoczny radiologicznie; 4.: szt.; 5.: 10
12 | Zestaw do szynowania |  | 3.: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodu, kateter typu podwójny Pigtail, średnica pętli pecherzowej 2 cm lub 4 cm, odstępy pomiędzy pętlami od 14 do 30 cm, roz. 3F, 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 8,5F, 10F, zgodnie z potrzebami Zamawiającego; 4.: szt.; 5.: 10
[6 empty] | Razem:16 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 17
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 17
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej - pediatryczny |  | 3.: zestaw do drenazu pediatryczny 400 ml; 4.: szt.; 5.: 1
2. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej |  | 3.: dwubutlowy, szklany, pojemność 2000 ml., z kompletem drenów; 4.: szt.; 5.: 1
3. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej |  | 3.: wielokomorowy, do aktywnego lub biernego drenażu, z dokładną regulacją siły ssaania, z wbudowaną zastawką wodną z barwnikiem, pojemność 2100 ml.; 4.: szt.; 5.: 20
4. | Zestaw do drenażu klatki piersiowej |  | 3.: wielokomorowy , do drenażu z mechaniczną siłą ssania , z wbuowaną zastawką wodną z barwnikiem, pojemność 2100 ml; 4.: szt.; 5.: 4
5. | Butla do drenażu klatki piersiowej |  | 3.: szklana, kompatybilna z niżej wymienionymi drenami, z czytelną skalą co 50 ml, pojemniość 2000 ml; 4.: szt.; 5.: 4
6. | Zestaw do drenażu opłucnej |  | 3.: Jednokomorowy zestaw do drenażu opłucnej. W skład zestawu wchodzą: - butla (komora plastikowa) na wydzielinę o poj. 3000 ml. spełniająca rolę zastawki wodnej - dreny z możliwością regulacji zastawki wodnej - dren ( do pacjenta ) powinien posiadać: port do pobierania próbek, oraz spiralę antyzłamaniową zabezpieczającą przed zamknięciem światła drenu.; 4.: szt.; 5.: 10
7. | Dreny do szklanego zestawu jednobutlowego do drenażu klatki piersiowej |  | 3.: z regulacją siły ssania; 4.: szt.; 5.: 200
8. | Dreny do szklanego zestawu dwubutlowego do drenażu klatki piersiowej |  | 3.: z regulacją siły ssania; 4.: szt.; 5.: 50
9. | Cewnik thorax Ch 24-36 |  | 3.: wykonany z medycznego PVC Ch 24-36; 4.: szt.; 5.: 150
10. | Dren do drenażu klatki piersiowej |  | 3.: dren z trokarem z zamkniętym zakończeniem, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg., oznaczenie rozmiaru , zintegrowany łącznik, pakowany w plastikowy tubus, rozmiar CH 08-12 długość 23cm, CH 16 długość 25cm, rozmiar CH 20-32 długość 40cm, sterylny; 4.: szt.; 5.: 200
11. | Cewnik Trokar neontologiczny |  | 3.: Cewnik Trokar neontologiczny do drenażu opłucnej, przezroczysty cewnik z kontrastującymi obrączkami i oznaczeniem długości w centymetrach, dystalna końcówka z bocznym otworem, proksymalna końcówka z nasadką Luer Lock i z gryfem, metalowy trokar z zaostrzoną końcówką; 4.: szt.; 5.: 3
12. | Wkład do ssaka jednorazowy 2l |  | 3.: Identyczny z workiem SERRES ref. 57167; 4.: szt.; 5.: 4500
13. | Wkład do ssaka jednorazowy 1l |  | 3.: Identyczny z workiem SERRES ref. 57157; 4.: szt.; 5.: 1800
14. | Wieszak automatyczny do szyny |  | 3.: Wieszak automatyczny do szyny do pojemników typu Serres; 4.: szt.; 5.: 20
15. | Pojemnik do ssaka 2l |  | 3.: Pojemnik do ssaka 2l Serres do wkładów z poz 11; 4.: szt.; 5.: 10
16. | Pojemnik do ssaka 1l |  | 3.: Pojemnik do ssaka 1l Serres do wkładów z poz 12; 4.: szt.; 5.: 20
17. | Wkład do ssaka jednorazowy 2l |  | 3.: Wkład workowy do ssaka Askir 30, jednorazowy typu Flovac poj. 2l; 4.: szt.; 5.: 50
18. | Wkład do ssaka jednorazowy 1l |  | 3.: Wkład workowy do ssaka Askir 30, jednorazowy typu Flovac poj. 1l; 4.: szt.; 5.: 2
19. | Pojemnik do ssaka 2l |  | 3.: Pojemnik do ssaka Askir 30 typu Flovac poj. 2l; 4.: szt.; 5.: 3
20. | Pojemnik do ssaka 1l |  | 3.: Pojemnik do ssaka Askir 30 typu Flovac poj. 1l; 4.: szt.; 5.: 3
21. | Substancja żelująca |  | 3.: Substancja żelująca w saszetkach lub pojemnikach do wyżelowania 1l płynu; 4.: szt.; 5.: 400
22. | Substancja żelująca |  | 3.: Substancja żelująca w opakowaniach 2kg; 4.: szt.; 5.: 5
23. | Woda sterylna do nawilżania 450 ml |  | 3.: Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały zestaw sterylny. Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku.; 4.: szt.; 5.: 6000
[6 empty] | Razem:17 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 18
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 18
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1. | Zestaw do punkcji jamy opłucnowej |  | 3.: zbiornik o poj.2 l. z zastawką antyrefluksyjną, kranik trójdrożny, strzykawka ze skalą jednostronną 60 ml., 3 atraumatyczne igły 14,16,18 G o dł. 80 mm. Zestaw pakowany w jedno opakowanie umożliwiające szybkie otwarcie zestawu.; 4.: szt.; 5.: 120
2 | Zestaw do punkcji jamy opłucnowej |  | 3.: Zestaw do punkcji jamy opłucnej, zawierający cienkościenną kaniulę punkcyjną z krótkim szlifem o średnicy 1,8mm, dł 80mm; cewnik poliuretanowy ze znacznikami głębokości co 1cm (8 znaczników), 8CH, dren łączący z końcówką lock; kranik trójdrożny z przedłużaczem, strzykawkę trzyczęściową 50/60ml, jednorazową; worek 2,0l; 4.: szt.; 5.: 30
3 | Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej |  | 3.: Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej. Zawierający trokar punkcyjny CH 10, składający się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa, z regulacją głębokości wkłucia; cewnik 9CH/50cm wykonany z poliuretanu, posiadający boczne otwory, koniec zamknięty, kolorowe oznaczenie długości; skalpel do nacięcia skóry.; 4.: szt.; 5.: 2
4 | Zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowgo |  | 3.: poj. 10 ml., z naklejką i nakrętką umożliwiającą oznaczenie próbki i jej transport, łączniki pasujące do każdego typu cewnika, sterylny; 4.: szt.; 5.: 140
5 | Zamknięty system do kontrolowanej zbiórki stolca o konsystencji płynnej lub półpłynnej |  | 3.: Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.; 4.: szt.; 5.: 10
6 | Worek uzupełniający do systemu kontrolowanej zbiórki stolca |  | 3.: kompatybilny do systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z poz 5. (1op=10szt); 4.: op; 5.: 6
7 | Zestaw do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego |  | 3.: Zamknięty zestaw do manualnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną, połączony fabrycznie z zestawem do godzinowej zbiórki moczu, z wbudowanym drenem zabezpieczonym filtrem p/bakteryjnym, umożliwiający pomiar ciśnienia śródbrzusznego, wyskalowany w milimetrach słupa rtęci, zestaw sterylny, w jednym opakowaniu, czas użycia do 7 dni.; 4.: szt.; 5.: 1
8 | Zestaw do cystostomii |  | 3.: Zestaw do cystostomii w składzie: cewnik Pigtail dł. 55cm wykonany z poliuretanu, worek na mocz 2l, skalpel, rozrywalny trokar dł. 12cm do mocowania cewnika do skóry pacjenta, zatyczka lub zacisk Fr 12, Fr 14; 4.: szt.; 5.: 4
9 | Jednorazowe wkłady workowe kompatybilne z wielorazowym kanistrem firmy Cardinal |  | 3.: zewierające cztery porty w pokrywie, port ssania zabezpieczony zastawką i filtrem antybakteryjnym, port pacjenta zabezpieczony zastawką, pokrywa wyposażona w szeroki kołnierz; 4.: szt.; 5.: 5
10 | Worek do opróżniania worka na mocz |  | 3.: Worek do opróżniania worka na mocz z SAP do wiązania moczu w żel, 2L, z zastawką antyzwrotną regulowanym podwieszeniem, szczegółową skalą i zatyczką.; 4.: szt.; 5.: 20
[6 empty] | Razem:18 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 19
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 19
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 23:
W celu potwierdzenia wymagań należy przedłożyć kartę katalogową
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą odsysania, z końcówką Yankauer, średnica rączki wew. 4.6 mm / zew. 6.5mm, dł. końcówki ssącej 155mm (razem z rączką - 220 mm). Zestaw z drenem o dł. min. 210 cm, średnica drenu wew. 5,6 mm / zew. 8,0 mm. Zestaw podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 40
2. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą odsysania, z końcówką Yankauer, średnica rączki wew. 4.6 mm / zew. 6.5mm, dł. końcówki ssącej 155mm (razem z rączką - 220 mm). Zestaw z drenem o dł. min. 350 cm, średnica drenu wew. 5,6 mm / zew. 8,0 mm. Zestaw podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier | szt. | 700
3. | Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer | Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z kontrolą odsysania, z końcówką zakrzywioną Yankauer, średnica rączki wew. 7,5 mm / zew. 10,0 mm, dł. końcówki ssącej 180 mm (razem z rączką - 290 mm). Wydajność końcówki 7,2 l/min. przy ciśnieniu odsysania 400 mm Hg. Zestaw z drenem o min. dł. 350 cm, średnica drenu wew. 7,5 mm / zew. 10,0 mm. Zestaw podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 140
4. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Yankauer | Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z kontrolą odsysania, z końcówką zakrzywioną Yankauer, średnica rączki wew. 7,5 mm / zew. 10,0 mm, dł. końcówki ssącej 180 mm (razem z rączką - 290 mm). Zestaw z drenem o min. dł. 210 cm, średnica drenu wew. 7,5 mm / zew. 10,0 mm. Zestaw podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 2
5. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Pool | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Pool ze zdejmowalną osłonką chroniącą delikatne narządy, średnica wewnętrzna końcówki 4,2 mm, dł. końcówki ssącej wraz z ochronną osłonką 175 mm (razem z rączką - 300 mm), końcówka widoczna w RTG. Zestaw z drenem o min. dł. 210 cm. Zestaw podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 2
6. | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Pool | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z końcówką Pool ze zdejmowalną osłonką chroniącą delikatne narządy, średnica wewnętrzna końcówki 4,2 mm, dł. końcówki ssącej wraz z ochronną osłonką 175 mm (razem z rączką - 300 mm), końcówka widoczna w RTG. Zestaw z drenem o min. dł. 350 cm. Zestaw podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 50
7. | Zestaw do odsysania pola operacyjne z końcówką Pinpoint | Zestaw do odsysania pola operacyjnego z kontrolą odsysania, z końcówką Pinpoint, średnica rączki wew. 2.6 mm / zew. 4.6 mm, dł. końcówki ssącej 155mm (razem z rączką - 220 mm). Zestaw z drenem o dł. min. 350 cm, średnica drenu wew. 5,6 mm / zew. 8,0 mm. Zestaw podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier | szt. | 50
8. | Końcówka do odsysania Yankauer z rączką | Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer z rączką z kontrolą odsysania, średnica rączki wew. 4.6 mm / zew. 6.5mm, dł. końcówki ssącej 155mm (razem z rączką - 220 mm). Podwójnie pakowana w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 250
9. | Końcówka do masywnego odsysania z rączką | Końcówka zakrzywiona do masywnego odsysania pola operacyjnego, bez kontroli odsysania, średnica rączki wew. 7,5 mm / zew. 10,0 mm, dł. końcówki ssącej 180 mm (razem z rączką - 290 mm). Wydajność 7,2 l/min. Przy ciśnieniu odsysania 400 mm Hg. Podwójnie pakowana w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 40
10. | Końcówka do odsysania Pool z rączką | Końcówka do odsysania Pool ze zdejmowalną osłonką chroniącą delikatne narządy, średnica wewnętrzna końcówki 4,2 mm, dł. końcówki ssącej wraz z ochronną osłonką 175 mm (razem z rączką - 300 mm), końcówka widoczna w RTG. Podwójnie pakowana w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 10
11. | Końcówka do odsysania Pinpoint z rączką | Końcówka do odsysania Pinpoint z kontrolą odsysania, średnica rączki wew. 2.6 mm / zew. 4.6 mm, dł. końcówki ssącej 155mm (razem z rączką - 220 mm). Podwójnie pakowana w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier | szt. | 100
12. | Dren łączący do końcówek do odsysania dł. 210 cm | Dren do ssaka o min. dł. 210 cm umożliwiający dowolną konfigurację zestawu do odsysania, z jednej strony drenu uniwersalna końcówka o średnicy od 8 mm do 18 mm, dopasowywana poprzez obcięcie do każdego typu ssaka, a z drugiej - specjalny łącznik zapewniajacy bardzo dużą ruchomość i ułatwiający manipulowanie rączką. Dren specjalnie wzmocniony na całej długości, zapobiegający jego odkształceniu się w trakcie odsysania. Dren podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 50
13. | Dren łaczący do końcówek do odsysania dł. 350 cm | Dren do ssaka o min. dł. 350 cm umożliwiający dowolną konfigurację zestawu do odsysania, z jednej strony drenu uniwersalna końcówka o średnicy od 8 mm do 18 mm, dopasowywana poprzez obcięcie do każdego typu ssaka, a z drugiej - specjalny łącznik zapewniajacy bardzo dużą ruchomość i ułatwiający manipulowanie rączką. Dren specjalnie wzmocniony na całej długości, zapobiegający jego odkształceniu się w trakcie odsysania. Dren podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 50
14. | Dren łączący (L-L) o dł. 210 cm | Dren łączący, dwie końcówki typu lejek - lejek, dren o długości min. 210 cm, średnica wew. 5,6 mm / zew. 8,0 mm. Podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 50
15. | Dren łączący (L-L) o dł. 300 cm | Dren łączący, dwie końcówki typu lejek - lejek, dren o długości min. 300 cm, średnica wew. 5,6 mm / zew. 8,0 mm. Podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 50
16. | Dren łączący (L-WD) o dł. 300 cm | Dren łączący, dwie końcówki typu lejek - wolny dren, o długości min. 300 cm, średnica wew. 7,0 mm / zew. 10,0 mm. Podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 50
17. | Dren łączący (L-WD) o dł. 210 cm | Dren łączący, dwie końcówki typu lejek - wolny dren, o długości min. 210 cm, średnica wew. 5,6 mm / zew. 8,0 mm. Podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 50
18. | Dren łączący (L-KO) o dł. 210 cm | Dren łączący, dwie końcówki typu lejek - łącznik Fingertip do kontroli odsysania, o długości min. 210 cm, średnica wew. 5,6 mm / zew. 8,0 mm. Podwójnie pakowany w perforowaną folię i zewnętrzne opakowanie typu folia-papier. | szt. | 3200
19. | Końcówka do odsysania Bellucci | Jałowa końcówka do odsysania z kontrolą ssania wykonana ze stali. Zagięta pod kątem 30 stopni, pakowana indywidualnie, uchwyt ergonomiczny, rozmiar 6FGm, długość 80 mm, średnica 2 mm, połączona w zestawie z miękkim i lekkim drenem. Dren wyposażony w klips do przymocowania do obłożeń i schodkowy adapter do głównego ssania | szt. | 10
20. | Końcówka do odsysania Bellucci | Końcówka do ssaka typu NB 00015 z drenem stanowiącym połoączenie końcówki ssaka | szt. | 10
21. | Łączniki do drenów | różne wielkości i rozmiary | szt. | 80
22. | Łącznik do drenu z kontrolą odsysania | sterylny | szt. | 100
23. | Dren balonowy | 30 mb., 7- 10 mm | szt. | 80
24. | Aplikator do Lidocain Egis |  | szt. | 100
[5 empty] | Razem:19 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 20
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 20
Zamawiający wymaga naklejek typu TAG ( identyfikacja producenta, lot, data ważności, indeks wyrobu) do pozycji: 1-27
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 200
2 | Ostro ostre proste nożyczki chirurgiczne 13cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 6500
3 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 800
4 | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 4200
5 | Pęseta anatomiczna standardowa prosta 14cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 500
6 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Micro- Mosquito 12,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 4000
7 | Nożyczki zagięte typu Metzenbaum 14,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 600
8 | Nożyczki do episiotomii typu Braun-Stadler 14,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 500
9 | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 900
10 | Ostro tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
11 | Tępo tępe proste nożyczki chirurgiczne 14,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
12 | Nożyczki Iris ostro-ostre proste 11,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
13 | Nożyczki Iris ostro-ostre zagięte 11,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
14 | Pęseta anatomiczna typu Micro-Adson prosta 12cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 250
15 | Pęseta anatomiczna typu Adson prosta 12cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
16 | Pęseta typu DeBakey prosta 15,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
17 | Pęseta do usuwania odłamków 9cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
18 | Pęseta chirurgiczna typu micro-Adson prosta 12cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 850
19 | Pęseta chirurgiczna typu Adson prosta 12cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
20 | Kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
21 | Imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar 16cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 150
22 | Hak do ran typu Senn (ostry) 16cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 15
23 | Ostra łyżka kostna 16,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
24 | Skrobaczka kostna typu Fox 14,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 25
25 | Nożyczki opatrunkowe 16cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasy I; 4.: szt; 5.: 200
26 | Nożyczki do obcinania paznokci zagięte 9,5cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby); 4.: szt; 5.: 25
27 | Kleszczyki do zaciskania drenów proste 16cm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą EN ISO 15223-1:2016 umieszczony na narzędziu w sposób trwały, dodatkowe oznaczenie kolorystyczne jednorazowości (wymagana deklaracja nieszkodliwości toksykologicznej farby), wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasy I; 4.: szt; 5.: 15
28 | Igła kulkowa luer-lock 1,2 x 81mm |  | 3.: wykonane z matowionej stali nierdzewnej, wyrób zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, wyrób medyczny klasa IIa reguła 6; 4.: szt; 5.: 800
[6 empty] | Razem:20 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 21
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 21
Zamawiający wymaga:
1. Folia min. 6 warstwowa,zgrzew fabryczny 3-kanałowy, min.6 mm, papier o gramaturze min. 65 g/m2 (70 +/- 5%)
2. Wskaźniki sterylizacji S/EO i informacje o kolorze wskaźników po procesie sterylizacji w języku polskim umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią
3. Oznakowany kierunek otwierania, otwieranie bezpyłowe, kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego. Folią zwijane na zewnątrz (Folia na zewnątrz szpuli).
4. Na rękawie seria, data ważności, rozmiar, znak handlowy, nazwa wytwórcy, odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2.
5. Znak CE na etykiecie wewnątrz rolki i na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.
6. Folia zgrzewalna w temp. 150-220°C W celu potwierdzenia wymogu należy przedlożyć stosowny dokument
7. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby z poz. 1 - 16 spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty techniczne tych wyrobów
8. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby z poz. 1 - 16 spełniają wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607 należy przedlożyć w ofercie certyfikat niezależnego instytutu badawczego
9. Należy dostarczyć 1 szt. próbki rękawa z fałdą oraz rękawa płaskiego (ok. 50 cm) z wybranych pozycji w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymaganaia Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rękawów różnych producentów należy przestawić po 1 szt. próbki rękawa z fałdą oraz rękawa płaskiego wszystkich oferowanych producentów
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą rozmiar 75(80) * 100 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 1
2 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą rozmiar 100 *100 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 1
3 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą rozmiar 150* 100 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 1
4 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą rozmiar 200* 100 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 1
5 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą rozmiar 250* 100 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 1
6 | Rękaw papierowo foliowy z fałdą rozmiar 300* 100 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 1
7 | Rękaw papierowo foliowy płaski 50x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 10
8 | Rękaw papierowo foliowy płaski 75(80)x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 10
9 | Rękaw papierowo foliowy płaski 100x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 10
10 | Rękaw papierowo foliowy płaski 120(125)x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 30
11 | Rękaw papierowo foliowy płaski 150x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 20
12 | Rękaw papierowo foliowy płaski 200x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 20
13 | Rękaw papierowo foliowy płaski 250x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 20
14 | Rękaw papierowo foliowy płaski 300x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 5
15 | Rękaw papierowo foliowy płaski 350(380)x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 5
16 | Rękaw papierowo foliowy płaski 400(420)x200 mb | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-5, EN868-3, ISO 11607; 4.: rolka; 5.: 1
[5 empty] | Razem:21 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 22
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 22
Wymagania Zamwiającego: w poz. 1 do 10: włókno celulozowe, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02%, zawartość chlorków nie więcej niż 0,02%, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho i w kierunku walcownia nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcownia nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, gramatura nominalna min. 60g/m², zgodność z aktualną normą PN EN 868-2. W celu potwierdzenia, że wszystkie oferowane wyroby w tym pakiecie spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty techniczne tych wyrobów. W poz. 11 włóknina jest zgodna z aktualną normą EN 868-2 należy przedłożyć stosowny dokument Zamawiający wymaga aby asortymentz poz. 11 był pakowany w opakowania nie większe niż 250 szt., asortyment z poz. 12 był pakowany w opakowania nie większe niż 200 szt., a asortyment z poz. 13 w opakowania nie większe niż 500 szt
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Papier krepowany zielony 60x60 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 500
2 | Papier krepowany zielony 75x75 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 500
3 | Papier krepowany zielony 90x90 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 1750
4 | Papier krepowany zielony 100x100 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 250
5 | Papier krepowany zielony 120x120 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 100
6 | Papier krepowany biały 60x60 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 500
7 | Papier krepowany biały 75x75 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 500
8 | Papier krepowany biały 90x90 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 1500
9 | Papier krepowany biały 100x100 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 250
10 | Papier krepowany biały 120x120 |  | 3.: do stosowania w sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu, spełnia wymogi normy EN868-2, gramatura minimum 60, bezpyłowy; 4.: szt; 5.: 100
11 | Włóknina 750 x 750 |  | 3.: Włóknina o gramaturze 57 g/m2. Możliwość stosowania w sterylizacji parowej oraz tlenkiem etylenu. Potwierdzona zgodność z normą EN868-2, pakowane po 250 szt.; 4.: op.; 5.: 5
12 | System opakowaniowy do ciężkich zestawów 100 x 100 |  | 3.: Kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej celulozowej o gramaturze 57g/m2 z syntetyczną niebieską włókniną opakowaniową o gramaturze 47 g/m2. Op. 200 szt.; 4.: op.; 5.: 5
13 | Wkładki absorbcyjne |  | 3.: Standardowe, papierowe wkładki absorbcyjne, białe - 80 g/m2 – 35 x 58 cm - 500 ark.; 4.: op.; 5.: 25
14 | Ochraniacze na narzędzia przezroczyste szerokość do 10 mm |  | 3.: op. 1000 szt.; 4.: op.; 5.: 10
15 | Ochraniacze na narzędzia przezroczyste szerokość do 25 mm |  | 3.: op. 1000 szt.; 4.: op.; 5.: 1
16 | Ochraniacze na narzędzia przezroczyste szerokość do 50 mm |  | 3.: op. 100 szt.; 4.: op.; 5.: 1
17 | Etykieta papierowa do kontenera |  | 3.: 35x60 mm op. 1000 szt.; 4.: op.; 5.: 1
18 | Plomba plastikowa do kontenrów uniwersalna |  | 3.: op. 1000 szt.; 4.: op.; 5.: 1
[6 empty] | Razem:22 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 23
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 23
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO POZYCJI 2 I 5:
W celu potwierdzenia, że oferowany w poz. nr 2 wskaźnik oraz w poz. 5 integrator chemiczny
są zgodne z normą referencyjną należy przedłożyć w ofercie stosowny dokument wydany przez jednostkę notyfikowaną dla tych pozycji
Zamawiający wymaga aby asortyment z poz. 1 był pakowany w opakowania nie większe niż 480 szt.
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Wieloparametrowy test paskowy do sterylizacji parą wodną |  | 3.: dwa wskaźniki razem, długość substancji wskaźnikowej nie mniej niż 6cm, wskaźnik, typ IV, 480 testów w opakowaniu ; typu 1250, zmiana koloru z kremowego na czarny; 4.: op; 5.: 1
2 | Wskaźnik biologiczny do pary wodnej, odczyt po 24 minutach, cykle 134 C |  | 3.: Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera". Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Opakowanie zawiera 50 sztuk wskaźników.; 4.: op; 5.: 35
3 | Test wykrywający pozostałości białka |  | 3.: Test wykrywający pozostałości białka na mytych i/lub dezynfekowanych narzędziach chirurgicznych, wyrobach medycznych i innych powierzchniach. Zasada działania oparta na reakcji biuretowej. Wynik równoważny z testem nihydrynowym, oparty na PN EN ISO 15883-1. Odczyt wyniku po inkubacji w kontrolowanych warunkach temperatury 55°C na podstawie zmiany zabarwienia. Wynik otrzymywany po 15 min/55°C. Bez konieczności przechowywania w lodówce. Do opakowania testów dołączona butelka płynu nawilżającego.; 4.: szt; 5.: 800
4 | Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick |  | 3.: Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty, nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wyjkrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego.Bez zawartości ołowiu. Arkusze: testowy i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny. Pakowany po 6 szt.; 4.: op; 5.: 10
5 | Integrator chemiczny klasy 5 do pary wodnej |  | 3.: Integrator chemiczny typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej.(op=500szt); 4.: op; 5.: 60
6 | Test biologiczny do kontroli sterylizacji parowej |  | 3.: naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i nazwą spor bakteryjnych na każdej fiolce, ostateczny czas odczytu 48 godzin, pasujący do inkubatora typu 118; 4.: szt; 5.: 200
[6 empty] | Razem:23 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 24
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
|  | znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 24
Wymagania Zamwiającego do pozycji 1,2,5,6, 8, 10
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby z poz. 1,2,3,4,5,6,8,10 nie posiadają niebezpiecznych substancji toksycznych należy przedłożyć w ofercie stosowne dokumenty producenta oferowanych wyrobów
2. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby z poz. 1 i 2 odpowiadają typowi 6 wg obowiązujcej normy PN - EN ISO 11140-1 - należy przedłożyć stosowne dokumenty wydane przez jednostke akredytowaną
3. W celu potwierdzenia, że oferowany test z poz. 10 można stosować w myjce ultradźwiękowej należy w ofercie przedłożyć stosowny dokument producenta oferowanego testu.
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby asortyment z poz. 3, 6, 7, 9 był pakowany w opakowania nie większe niż 100 szt. asortyment z poz. 8, 10 po nie więcej niż 200 szt.,
asortyment z poz. 4 po nie więcej niż 400 szt, asortyment z poz. 1,2,5 po nie więcej niż 250 szt.
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9 | 10 | 11
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. - 250 szt. - samoprzylepne |  | 3.: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - w opakowaniach po 250 szt. na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.; 4.: op.; 5.: 200
2 | Weryfikacja parametrów procesu - wskaźniki emulacyjne TST - sterylizacja parowa - klasa 6 - 134°C/5,3 min.; 121°C/15 min. - 250 szt. - samoprzylepne |  | 3.: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 - wymagane potwierdzenie klasy przez jednostke akredytowaną w opakowaniach po 250 szt. na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.; 4.: op.; 5.: 40
3 | Kontrola wsadu - Load Check PCD - wskaźniki TST - sterylizacja parowa - 134°C/7 min.; 121°C/20 min. - 100 szt. + PCD |  | 3.: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/7 min. i 121ºC/20 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: 100 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.; 4.: op.; 5.: 1
4 | Kontrola wsadu - Load Check PCD - wskaźniki TST - sterylizacja parowa - 134°C/5,3 min.; 121°C/15 min. - 400 szt. + PCD |  | 3.: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o parametrach ustalonych134ºC/5,3 min. i 121ºC/15 min., wkaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach: po 400 szt. + przyrząd PCD. Przyrząd w całości wykonany z tworzywa sztucznego klasy medycznej składający się z korpusu, rurki o długości 1,5 m i średnicy 2 mm oraz przeźroczystej nakrętki umożliwiającej sprawdzenie czy wskaźnik znajduje się w środku bez rozkręcania przyrządu. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych.; 4.: op.; 5.: 1
5 | Zintegrowane wskaźniki do kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu - klasa 5 |  | 3.: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych zintegrowany wskaźnik klasy 5 wg ISO 11140-1 dla wszystkich rodzajów sterylizatorów na tlenek etylenu Poświadczony dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych - dokument aktualny, wydany nie wcześniej niż w 2010 r. W opakowaniu 250 szt; 4.: op.; 5.: 1
6 | Test chemiczny - rurka Browne’a odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji suchym, gorącym powietrzem |  | 3.: Typ 5 - plamka biała - 160°C/120 min.; 170°C/65 min.; 180°C/35 min. - 45 x 5 mm - 100 szt.; 4.: op.; 5.: 1
7 | System dokumentacji procesu - 100 szt. - koperta - proces sterylizacji |  | 3.: Koperty dokumentacyjne ( S,EO,VH2O2) przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu sterylizacji wymienionych powyżej, koperta na min 16 cykli w opakowaniach po 100 szt.; 4.: op.; 5.: 1
8 | Test parametrów dezynfekcji termicznej - 90°C/ 5' - 200 szt. |  | 3.: Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 90°C – 5 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Poświadczony aktualnym dokumentem producenta brak zawartości niebezpiecznych substancji toksycznych. . W opakowaniach po 200 szt.; 4.: op.; 5.: 30
9 | System dokumentacji procesu - 100 szt. - koperta - proces dezynfekcji |  | 3.: Koperty dokumentacyjne przystosowane do etykiet i wskaźników używanych w kontroli procesu mycia i dezynfekcji termicznej wymienionych powyżej - w opakowaniach po 100 szt.; 4.: op.; 5.: 10
10 | Test skuteczności mycia op. 200sztuk |  | 3.: Wskaźnik kontroli procesu mycia w myjniach dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych. Wskaźnik przeznaczony do stosowania wraz z przyrządem do mocowania wskaźnika, Napisy na wskaźniku wykonane w sposób uniemożliwiający możliwość ich usunięcia w trakcie procesu mycia.; 4.: op.; 5.: 50
11 | wskaźniki biologiczne |  | 3.: wskaźnik do kontroli sterylizacji parowej typu Getinge Assured Superfast 20 Biological Indicator S nr. 600550506. Pakowane po 50 szt; 4.: op.; 5.: 23
12 | Wskaznik kontroli energii w myjni ultradzwiękowej |  | 3.: Wskaznik kontroli energii w myjni ultradzwiękowej, op=30szt; 4.: op.; 5.: 4
13 | Plomby do kontenerów ze wskażnikiem do sterylizacji parowej |  | 3.: Plomby do kontenerów ze wskażnikiem do sterylizacji parowej, op=1000szt.; 4.: op.; 5.: 3
14 | Papierowe plomby ze wskażnikiem sterylizacji parowej |  | 3.: Papierowe plomby(etykiety) ze wskażnikiem sterylizacji parowej samoprzylepne, op=1000szt; 4.: op.; 5.: 3
15 | Rękaw do sterylizacji plazmowej |  | 3.: Rękaw do sterylizacji plazmowej (Tyvek), 250mm x 100m, 1rolka=100m; 4.: szt; 5.: 1
16 | Rękaw do sterylizacji plazmowej |  | 3.: Rękaw do sterylizacji plazmowej (Tyvek), 350mm x 100m, 1rolka=100m; 4.: szt; 5.: 1
17 | Etykieta samoprzyleona ze wskażnikiem plazma |  | 3.: Etykieta samoprzyleona ze wskażnikiem plazma, 1rolka=750szt, wydruk wzdłuż; 4.: szt; 5.: 600
18 | Kontrola zgrzewu opakowań sterylizacji plazmowej |  | 3.: Kontrola zgrzewu opakowań sterylizacji plazmowej, 1op=100szt; 4.: op.; 5.: 1
19 | Helix test kontroli wsadu sterylizacji plazmowej |  | 3.: Helix test kontroli wsadu,( 1op= 100szt+helix); 4.: op.; 5.: 1
20 | Pojemnik z 59% H2O2 do sterylizatora plazmowego |  | 3.: Pojemnik z 59% H2O2 do sterylizatora plazmowego, 1sztuka do 20 cykli, data ważności po otwarciu 30 dni; 4.: szt; 5.: 5
21 | Wskażnik biologiczny do sterylizacji plazmowej |  | 3.: Wskażnik biologiczny do sterylizacji plazmowej , odczyt po 20 min., 1op= 50szt, inkubator Getinge Express Incubator z drukarką do szybkiego odczytu wskażników biologicznych do plazmy i pary wodnej ,; 4.: op.; 5.: 1
22 | Wskażnik chemiczny typu IV do plazmy |  | 3.: Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny do kontroli sterylizacji plazmowej. typu Getinge Assured VH2O2 Multicritical 1op=250szt; 4.: op.; 5.: 1
[6 empty] | Razem:24 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 25
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 25
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Duża szczotka do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 215 mm – dł. włosia 15 mm, dł. szczotki 7,5 cm - włosie nylon |  | 3.: Szczotka do czyszczenia dużych narzędzi oraz wszelkiego rodzaju misek i pojemników. Mocne, krótkie i specjalnie wyprofilowane nylonowe włosie osadzone w wygodnej plastikowej rączce. Wielorazowa, do sterylizacji. (1op. =2 szt.); 4.: op.; 5.: 2
2 | Wygięta szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 165 mm włosie nylon |  | 3.: Szczotka z wygodnym gumowanym uchwytem z tworzywa sztucznego. Wielorazowa. Op. 12 szt.; 4.: op.; 5.: 2
3 | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego - dł. 17-18 cm - włosie nylon |  | 3.: Szczotka do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. Wielorazowa, do sterylizacji. Op. 2 szt.; 4.: op.; 5.: 1
4 | Podajnik do taśm wskaźnikowych - podajnik taśm wskaźnikowych z krawędzią ułatwiającą dozowanie taśmy |  | 3.: Stabilny podajnik do taśm wskaźnikowych z krawędzią ułatwiającą odcięcie taśmy, posiadający zabezpieczenie noża tnącego, z możliwością jednoczesnego umieszczenia dwóch rolek o szerokości do 25 mm.; 4.: szt.; 5.: 1
5 | Taśma ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa – 19 mm x 50 m - niebieska, wzmocniona |  | 3.: Wzmocniona taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 19 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji.; 4.: szt.; 5.: 50
6 | Taśma ze wskaźnikiem procesu - sterylizacja parowa – 25 mm x 50 m - niebieska, wzmocniona |  | 3.: Wzmocniona taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 25 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji.; 4.: szt.; 5.: 30
7 | Taśma ze wskażnikiem procesu - tlenek etylenu - 19 mm / 50 m |  | 3.: Taśma do zamykania pakietów przeznaczona do tlenku etylenu ze wskaźnikiem procesu; 4.: szt.; 5.: 1
8 | Taśma neutralna - 19 mm / 50 m - wzmocniona |  | 3.: Wzmocniona taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu sterylizacji parowej o wymiarach 19 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji.; 4.: szt.; 5.: 50
9 | Taśma neutralna - 25 mm / 50 m - wzmocniona |  | 3.: Wzmocniona taśma do zamykania pakietów bez wskaźnika procesu sterylizacji parowej o wymiarach 25 mm x 50 m, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji.; 4.: szt.; 5.: 20
10 | Etykieta z indykatorem do kontenerów 80 x 35 mm |  | 3.: Etykieta samoprzylepna z indykatorem procesu sterylizacji parowej o wymiarach 80 x 35 mm, zabezpieczająca zamknięcie kontenera przed nieautoryzowanym otwarciem. W opakowaniu 1000 szt.; 4.: op.; 5.: 3
11 | Testy kontroli zgrzewu |  | 3.: Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancję testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rękawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej (instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250 szt. testów; 4.: op.; 5.: 5
12 | Czyściki elastyczne - Komplet z dozownikiem |  | 3.: Dozownik z obcinarką wraz z zestawem czyścików: Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m Czyścik szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm Czyścik szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m; 4.: op.; 5.: 1
13 | Czyściki elastyczne - Pakiet uzupełniający |  | 3.: Zestaw uzupełniający do dozownika zawierający po jednym z każdego rodzaju czyścików z pozycji 10; 4.: op.; 5.: 1
14 | Rękawice ochronne do sterylizatora dł 52 cm - 1 para |  | 3.: Rękawice ochronne, zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu zakres stosowania do 260 C wykonane z włókien Nomex, o długości 52 cm. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Posiadające deklarację zgodności z normą EN 407. W rozmiarze M lub S; 4.: para; 5.: 2
15 | Mazak do opisu pakietów |  | 3.: Odporny na sterylizację parową. Kolor czarny. Grubość 1mm, op. 10 szt.; 4.: op.; 5.: 6
16 | Szczotka do czyszczenia diatermii |  | 3.: Szczotka z włosiem ze stali nierdzewnej.; 4.: szt.; 5.: 2
Razem:25
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 26
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 26
Na czas obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest, w ramach ceny przedmiotu zamowienia do użyczenia uchwytów oraz przyrządów niezbednych do oferowanych testów oraz do zapewnienia sprawnego ich funkcjonowania przez cały okres obowiązywania umowy.
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne |  | 3.: Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). Kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek plus wałek z tuszem, 1 rolka = 750 etykiet. Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami.; 4.: rol.; 5.: 240
2 | Metkownica do rolek z pozycji nr 1 |  | 3.: Metkownicą trzyrzędowa - alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet; 4.: szt.; 5.: 2
3 | Test kontroli wsadu |  | 3.: Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem testów pakowych z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego. Zgodny z normą EN 867-5 i EN ISO 11140-1. Opakowanie zawiera 500 szt. testów.; 4.: szt; 5.: 5500
4 | Test symulacyjny Bowie-Dick |  | 3.: Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, kompatybilny z posiadanym przez szpital przyrządem testowym procesu firmy Gke. Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4; 4.: szt; 5.: 1500
5 | Testy biologiczne |  | 3.: Fiolkowy wskaźnik biologiczny do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, czas inkubacji do 24 godzin w temperaturze 55-60ºC, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej o ściśle określonej objętości w obudowie z tworzywa sztucznego. Opakowanie – 100 sztuk; 4.: opak; 5.: 1
6 | Test do kontroli skuteczności mycia |  | 3.: Test skuteczności mycia zawierający syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN EN ISO 15883-5 (odpowiednik krwi owczej), naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. Opakowanie zawiera 320 sztuk testów.; 4.: opak; 5.: 1
7 | Wskaźnik biologiczny |  | 3.: Wskaźnik biologiczny Sporal A, opakowanie zawiera 10 sztuk testów.; 4.: opak; 5.: 10
8 | Test do kontroli skuteczności mycia |  | 3.: Test do kontroli skuteczności mycia z substancją wskaźnikową opartą na bazie krwi owczej z dodatkami, której skład jest zbliżony do składu krwi ludzkiej zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-5, kompatybilny z przyrządem do kontroli skuteczności mycia dla narzędzi chirurgicznych oraz z przyrządem do kontroli skuteczności mycia dla narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej (MIS). Każdy test pakowany pojedynczo.; 4.: szt; 5.: 150
9 | Szczotka jednorazowego użytku |  | 3.: Dwustronna, z gąbką oraz włosiem do czyszczenia paznokci nasączone środkiem dezynfekcyjnym (1.1% roztwór jodyny); 4.: szt; 5.: 1000
10 | Koperty systemu monitorowania |  | 3.: typu ksd5, 100 szt; 4.: opak; 5.: 1
11 | Koperty systemu monitorowania |  | 3.: typu ksd1, 100 szt; 4.: opak; 5.: 10
[6 empty] | Razem:26 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 27
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 27
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby we wszystkich pozycjach pakietu spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty techniczne wszystkich oferowanych wyrobów
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Włóknina do sterylizacji |  | 3.: Włókniny sterylizacyjne - III generacja celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku wytwarzania niemniej niż 2,1 kn/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kn/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku wytwarzania niemniej niż 1,7 kn/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kn/m; wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 210 kpa na sucho i 180 kpa na mokro; wydłużenie przy zerwaniu min 10% w obu kierunkach; gramatura nominalna min. 57 g/m (PN EN 868-2); wytrzymałość na rozdarcie w kierunku poprzecznym niemniej niż 1550 mn, a w kierunku wytwarzania niemniej niż 1050 mn, charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 . Kolor niebieski. Rozmiary: 900 x 900 mm; 4.: szt; 5.: 1000
2 | Włóknina do sterylizacji |  | 3.: Włókniny sterylizacyjne - III generacja celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku wytwarzania niemniej niż 2,1 kn/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,9 kn/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku wytwarzania niemniej niż 1,7 kn/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,7 kn/m; wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 210 kpa na sucho i 180 kpa na mokro; wydłużenie przy zerwaniu min 10% w obu kierunkach; gramatura nominalna min. 57 g/m (PN EN 868-2); wytrzymałość na rozdarcie w kierunku poprzecznym niemniej niż 1550 mn, a w kierunku wytwarzania niemniej niż 1050 mn, charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2 . Kolor niebieski. rozmiar 1200 x 1200 mm; 4.: szt; 5.: 100
3 | Rękawy włókninowo-foliowe 20 cm x 100 m |  | 3.: Rękawy włókninowo-foliowe – (zgodność z normą ISO 11607, cz. 1 i 2); naniesione 3 wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem, tlenkiem etylenu poza przestrzenią roboczą. Gramatura włókniny 60 g/m2.Folia minimum pięciowarstwowa (nie licząc warstw kleju), przeźroczysta, bez substancji toksycznych, grubość nie większa niż 55 mikrometry,; 4.: op; 5.: 1
4 | Rękawy włókninowo-foliowe 42 cm x 100 m |  | 3.: Rękawy włókninowo-foliowe – (zgodność z normą ISO 11607, cz. 1 i 2); naniesione 3 wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, formaldehydem, tlenkiem etylenu poza przestrzenią roboczą. Gramatura włókniny 60 g/m2.Folia minimum pięciowarstwowa (nie licząc warstw kleju), przeźroczysta, bez substancji toksycznych, grubość nie większa niż 55 mikrometry,; 4.: op; 5.: 1
5 | Torebki posterylizacyjne |  | 3.: Z zamknięciem samoprzylepnym, rozmiar 30 x 40 cm; 4.: szt; 5.: 100
6 | Torebki posterylizacyjne |  | 3.: Z zamknięciem samoprzylepnym, rozmiar 30 x 50 cm; 4.: szt; 5.: 800
7 | Torebki posterylizacyjne |  | 3.: Z zamknięciem samoprzylepnym, rozmiar 60 x 75 cm; 4.: szt; 5.: 100
8 | Torebki posterylizacyjne |  | 3.: Z zamknięciem samoprzylepnym, rozmiar 70 x 105 cm; 4.: szt; 5.: 100
[6 empty] | Razem:27 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 28
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 28
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Dla pozycji 7-20 oznakowany kierunek otwierania, otwieranie bezpyłowe, kierunek otwierania umieszczony od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego. Falią zwijane na zewnątrz (Folia na zewnątrz szpuli).
2. Na rękawie (lub etykiecie rękawa) seria, data ważności, rozmiar, znak handlowy, nazwa wytwórcy, odniesienie do obowiązujących norm EN 868-5 oraz ISO 11607-1i2.
3. Znak CE na etykiecie wewnątrz rolki rękawa i na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych.
4. Folia zgrzewalna dla rękawów w temp. 160-220°C W celu potwierdzenia wymogu należy przedlożyć stosowny dokument
5. W celu potwierdzenia, że wszystkie oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty techniczne tych wyrobów
6. Należy dostarczyć 1 szt. próbki rękawa zwykłego i 1 szt próbki rękawa włókninowo-foliowego (ok. 50 cm) z wybranych pozycji w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymaganaia Zamawiającego. W przypadku zaoferowania rękawów różnych producentów należy przestawić po 1 szt. próbki rękawa wszystkich oferowanych producentów
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Włóknina do sterylizacji 90x90 cm |  | 3.: Włóknina medyczna do sterylizacji parą wodną (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min, 135°C/7 min.). Gramatura 60g/m2, gr. 220 um, zawartość chlorków 0,03%, siarczanów 0,12 % Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca.Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 215- 220µm.Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,3kN/m, poprzek 1,0kN/m; na mokro: wzdłuż 2,0kN/m, poprzek 0,8kN/m.Rozmiar 90 x 90 cm , kolor niebieski (op250szt); 4.: szt; 5.: 1000
2 | Włóknina do sterylizacji 120x120 cm |  | 3.: Włóknina medyczna do sterylizacji parą wodną (w temp. 121°C/20 min., 134°C/5 min, 135°C/7 min.). Gramatura 60g/m2, gr. 220 um, zawartość chlorków 0,03%, siarczanów 0,12 % Zgodna z normą EN 868-2 i ISO 11607-1. Antyrefleksyjna, antystatyczna i nieszeleszcząca.Bariera mikrobiologiczna zgodnie z DIN 58953-6. Grubość 215- 220µm.Wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 200 kPa; wytrzymałość na rozciąganie na sucho: wzdłuż 2,3kN/m, poprzek 1,0kN/m; na mokro: wzdłuż 2,0kN/m, poprzek 0,8kN/m.Rozmiar 120 x 120 cm , kolor niebieski (op100szt); 4.: szt; 5.: 100
3 | Przekładany papier do sterylizacji. Rozmiar: 600mm x 600mm. |  | 3.: Przekładany papier do sterylizacji PA / EO. zielono/biały. gram. min 58 g/m2. Zgodność z PN-EN 868-2. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie 1,85 kN/m, poprzecznie 1,35 kN/m zgodnie z normą EN ISO 1924-2 Wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 0,72 kN/m, poprzecznie 0,42 kN/m zgodne z normą ISO 3781. Wytrzymałość na wypychanie 115 kPa, zgodne z ISO 2758 Niezwilżalność wodą 22 s zgodnie z PN-EN 868-2 Zawartość siarczków 0,034 %, zgodnie z ISO 9198 Zawartość chlorków 0,005 % , zgodnie z ISO 9197 Rozmiar: 600mm x 600mm. Opakowanie 500 szt; 4.: opak; 5.: 1
4 | Przekładany papier do sterylizacji. Rozmiar: 750mm x 750mm. |  | 3.: Przekładany papier do sterylizacji PA / EO. zielono/biały. gram. min 58 g/m2. Zgodność z PN-EN 868-2. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie 1,85 kN/m, poprzecznie 1,35 kN/m zgodnie z normą EN ISO 1924-2 Wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 0,72 kN/m, poprzecznie 0,42 kN/m zgodne z normą ISO 3781. Wytrzymałość na wypychanie 115 kPa, zgodne z ISO 2758 Niezwilżalność wodą 22 s zgodnie z PN-EN 868-2 Zawartość siarczków 0,034 %, zgodnie z ISO 9198 Zawartość chlorków 0,005 % , zgodnie z ISO 9197 Rozmiar: 750mm x 750mm. Opakowanie 250 szt; 4.: opak; 5.: 3
5 | Przekładany papier do sterylizacji. Rozmiar: 900mm x 900mm. |  | 3.: Przekładany papier do sterylizacji PA / EO. zielono/biały. gram. min 58 g/m2. Zgodność z PN-EN 868-2. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie 1,85 kN/m, poprzecznie 1,35 kN/m zgodnie z normą EN ISO 1924-2 Wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 0,72 kN/m, poprzecznie 0,42 kN/m zgodne z normą ISO 3781. Wytrzymałość na wypychanie 115 kPa, zgodne z ISO 2758 Niezwilżalność wodą 22 s zgodnie z PN-EN 868-2 Zawartość siarczków 0,034 %, zgodnie z ISO 9198 Zawartość chlorków 0,005 % , zgodnie z ISO 9197 Rozmiar: 900mm x 900mm. Opakowanie 250 szt; 4.: opak; 5.: 10
6 | Przekładany papier do sterylizacji. Rozmiar: 1200 mm x 1200 mm. |  | 3.: Przekładany papier do sterylizacji PA / EO. zielono/biały. gram. min 58 g/m2. Zgodność z PN-EN 868-2. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho wzdłużnie 1,85 kN/m, poprzecznie 1,35 kN/m zgodnie z normą EN ISO 1924-2 Wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 0,72 kN/m, poprzecznie 0,42 kN/m zgodne z normą ISO 3781. Wytrzymałość na wypychanie 115 kPa, zgodne z ISO 2758 Niezwilżalność wodą 22 s zgodnie z PN-EN 868-2 Zawartość siarczków 0,034 %, zgodnie z ISO 9198 Zawartość chlorków 0,005 % , zgodnie z ISO 9197 Rozmiar: 1200mm x 1200mm. Opakowanie 100 szt; 4.: opak; 5.: 1
7 | Rękaw włókninowo-foliowy 210mmx100 mb |  | 3.: Rękawy włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony włókniny i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 30
8 | Rękaw włókninowo-foliowy 250mm x 100mb |  | 3.: Rękawy włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 10
9 | Rękaw włókninowo-foliowy 300mm x 100mb |  | 3.: Rękawy włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony włókniny i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 5
10 | Rękaw włókninowo-foliowy 360mm x 100mb |  | 3.: Rękawy włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony włókniny i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 10
11 | Rękawi włókninowo-foliowy 420mm x 100 mb |  | 3.: Rękawy włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony włókniny i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 1
12 | Rękaw włókninowo-foliowy 500mm x 100 mb |  | 3.: Rękawy włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony włókniny i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 1
13 | Rękaw włókninowo-foliowy 650 mm x 100mb |  | 3.: Rękawy włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony włókniny i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 1
14 | Rękaw papierowo foliowy 100 mm x 200 mb |  | 3.: Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz papieru o gramaturze 70g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 1
15 | Rękaw papierowo foliowy 120 mm x 200 mb |  | 3.: Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz papieru o gramaturze 70g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 10
16 | Rękaw papierowo foliowy 125mm x 200mb |  | 3.: Rękawy papierowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz papieru o gramaturze 70g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM) z oznaczeniem metody sterylizacji na wskaźniku oraz opisem koloru zmiany wskaźnika tylko po sterylizacji. Nadrukowane spełniane normy EN 868-5 i ISO 11607-1,2 oraz znak jednorazowego użycia. Piktogram otwartej torebki umieszczony od strony papieru i folii. Oznakowanie zwrotem „Nie używać, jeżeli pakiet jest uszkodzony” wg wymogu normy PN EN 868-5. Rękawy pakowane w mleczną folię chroniącą przed światłem i wilgocią. Termin ważności 5 lat.; 4.: szt; 5.: 1
17 | Torebki włókninowo-foliowe |  | 3.: torebki włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM). Zgodne z normą EN 868-5 i ISO 11607. Rozmiar 270x450 mm; 4.: szt; 5.: 500
18 | Torebki włókninowo-foliowe |  | 3.: torebki włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM). Zgodne z normą EN 868-5 i ISO 11607. Rozmiar 270x700 mm; 4.: szt; 5.: 500
19 | Torebki włókninowo-foliowe |  | 3.: torebki włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM). Zgodne z normą EN 868-5 i ISO 11607. Rozmiar 320x500 mm; 4.: szt; 5.: 500
20 | Torebki włókninowo-foliowe |  | 3.: torebki włókninowo-foliowe z przeźroczystego bezbarwnego laminatu 7 warstwowego oraz niebieskiej włókniny o gramaturze 60g/m2. Napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania w obszarze zgrzewu fabrycznego. Trzy wskaźniki sterylizacji (PARA, EO, FORM). Zgodne z normą EN 868-5 i ISO 11607. Rozmiar 320x600 mm; 4.: szt; 5.: 500
21 | Torebki posterylizacyjne |  | 3.: torebki z samoprzylepnym zamknięciem, wykonane z folii polietylenowej o gr.0,05 +/- 8%. Wyrób niemedyczny. Rozmiar 300 x 500 mm. Opakowanie 250 szt; 4.: opak; 5.: 4
22 | Torebki posterylizacyjne |  | 3.: torebki z samoprzylepnym zamknięciem, wykonane z folii polietylenowej o gr.0,05 +/- 8%. Wyrób niemedyczny. Rozmiar 400 x 550 mm. Opakowanie 250 szt; 4.: opak; 5.: 2
23 | Torebki posterylizacyjne |  | 3.: torebki z samoprzylepnym zamknięciem, wykonane z folii polietylenowej o gr.0,05 +/- 8%. Wyrób niemedyczny. Rozmiar 400 x 760 mm . Opakowanie 100 szt; 4.: opak; 5.: 2
24 | Torebki posterylizacyjne |  | 3.: torebki z samoprzylepnym zamknięciem, wykonane z folii polietylenowej o gr.0,05 +/- 8%. Wyrób niemedyczny. Rozmiar 600 x 760 mm. Opakowanie 100 szt; 4.: opak; 5.: 6
[6 empty] | Razem:28 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 29
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 29
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | 8.: stawka % | 0
1. | Elektroda do monitoringu | FS 501 | 3.: Elektroda do monitoringu, odpowiednia do rezonasnu magnetycznego (zgoność z MRI 3T), na bazie gąbki polietylenowej. Żel stały, sensor węglowy, łącznik plastikowy. Wymiar elektrody: 43x35mm; 4.: szt.; 5.: 1500
2. | Elektroda EKG |  | 3.: Elektoda jednorazowa z sensorem Ag/AgCl, z węglowym snapem i z żelem stałym. Materiał podkładu: pianka, średnica 50mm, a'50szt.; 4.: szt.; 5.: 100
3. | Elektroda do Holtera, rozmiar 50x45 mm | FSRG | 3.: piankowa, możliowść stosowania do 72 godzin, szczoteczka na osłonie umożliwiająca usunięcie starego naskórka; 4.: szt.; 5.: 100
4. | Elektroda do Holtera, rozmiar 57x34 mm | FSRG | 3.: elektroda EKG dla dorosłych ze specjalnym hydrożelem do długotrwałego użytku o owalnym kształcie, 57 x 34 mm, na podłożu piankowym; ze złączem zatrzaskowym; 4.: szt.; 5.: 22000
5. | Elektroda do Holtera, rozmiar 50x45 mm | FSRG | 3.: piankowa, możliowść stosowania do 72 godzin; 4.: szt.; 5.: 40000
6. | Elektroda do Holtera i badań wysiłkowych, rozmiar 35x45 mm | FSRG | 3.: piankowa, żel stały, możliowść stosowania min 24 godziny; 4.: szt.; 5.: 100
7. | Elektroda do EKG |  | 3.: elektroda do EKG, żel stały, podłoże z włókniny - 40 mm Czujnik Ag/AgCl Elektroda z trwałym, mocnym klejem, delikatnym dla skóry; 4.: szt.; 5.: 2000
8. | Elektroda do EKG |  | 3.: elektroda do EKG, żel stały, podłoże z włókniny - 50 mm Czujnik Ag/AgCl Elektroda z trwałym, mocnym klejem, delikatnym dla skóry; 4.: szt.; 5.: 50000
9. | Elektroda do EKG |  | 3.: Elektoda EKG do monitorowania, hydrożel, podłoże z włókniny, dla dzieci i noworodków niewidoczna w promieniach RTG, do stosowania w rezonansie magnetycznym MRI (DO 3.0 Tesli); 4.: szt.; 5.: 100
10. | Elektroda do EKG |  | 3.: elektroda EKG do badań wysiłkowych i Holtera, żel półpłynny, podłoże z pianki PE, z nacięciem. Przyczepność min. 24 godziny. Wymiary: 55 x 35 mm, nacięcie do mocowania kabla, języczek, czujnik Ag/ AgCl; 4.: szt.; 5.: 100
11. | Elektroda do monitorowania |  | 3.: Styk chlorosrebrowy (Ag/ AgCl), złącze zatrzaskowe, sam hydrożel stały, bez kleju, możliwość zmiany położenia elektrody, podłoże z tkaniny, 35x22 mm; 4.: szt.; 5.: 100
12. | elektroda do defibrylacji | FSRG | 3.: Elektrody wielofunkcyjne START - PADZ II do defibrylatora AED firmy ZOLL; 4.: szt.; 5.: 5
13. | elektroda do defibrylacji | FSRG | 3.: Elektrody wielofunkcyjne typu CUA 0903PF do defibrylatora AED firmy CU Medical Systems Inc; 4.: szt.; 5.: 2
14. | elektroda do defibrylacji | FSRG | 3.: Elektrody do defibrylacji do CARDIOAID 200B; 4.: kpl; 5.: 1
15. | Żel do USG 5 l. |  | 3.: niebieski odcień, przyrząd do przelewania, butelka 250 ml w komplecie; 4.: szt.; 5.: 2
16. | Żel do USG |  | 3.: niebieski odcień, butelka 250 ml, korek push pull; 4.: szt.; 5.: 20
17. | Żel do USG |  | 3.: niebieski odcień, butelka 250 ml; 4.: szt.; 5.: 10
18. | Żel do USG |  | 3.: 20g sterylna aluminiowa saszetka, zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG; 4.: szt.; 5.: 5
19. | Żel do USG w saszetkach, pakowane dodatkowo w opakowanie folia-papier |  | 3.: 20g sterylna aluminiowa saszetka podwójnie opakowana (folia aluminiowa, papier folia), zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG; 4.: szt.; 5.: 5
20. | Żel do EKG 0,5 l. |  | 3.: do kardiowersji; 4.: szt.; 5.: 40
21. | Żel do USG 500 g |  | 3.: biały, hipoalergiczny, badany dermatologicznie, typu USG1W500 WHITE; 4.: szt.; 5.: 1500
22. | Żel do USG 500 g |  | 3.: biały, hipoalergiczny, do badań przezpochwowych; 4.: szt.; 5.: 100
23. | Żel do Echo (USG) 5l |  | 3.: Aquasonic (orginalny); 4.: szt.; 5.: 1
24. | Żel do Echo (USG) 250 ml |  | 3.: Aquasonic (orginalny); 4.: szt.; 5.: 10
25. | Pasta przewodząco-klejąca Ten20 |  | 3.: tuba 114g; 4.: szt.; 5.: 2
26. | Żel do EEG NEURGEL |  | 3.: 250g; 4.: szt.; 5.: 2
27. | Papier EKG E-300 |  | 3.: 110 x 40mb; 4.: szt.; 5.: 5
28. | Papier do defibrylatora Zoll DM3 8000-80003 | Papier defibr.8000 90*90*200 | 3.: 90x90x200; 4.: szt.; 5.: 5
29. | Papier EKG Ascard A3 |  | 3.: 104 x 40mb, z nadrukiem; 4.: szt.; 5.: 5
30. | Papier EKG Ascard 33 |  | 3.: 110 x 30mb; 4.: szt.; 5.: 800
31. | Papier EKG Ascard 4 |  | 3.: 112 x25; 4.: szt.; 5.: 600
32. | Papier EKG Hellige EK 53 |  | 3.: 130x135x370, z nazwą aparatu na opakowaniu papieru; 4.: szt.; 5.: 5
33. | Papier do USG K 65 HM |  | 3.: 110x20 orginalny; 4.: szt.; 5.: 5
34. | Papier do USG K 61 B |  | 3.: 110x20 orginalny; 4.: szt.; 5.: 300
35. | Papier EKG BTL (Ascard gold) |  | 3.: szerokość 210 mm (do serii L), rolka 25 m; 4.: szt.; 5.: 50
36. | Papier KTG Hewlett-Packard M 1911A |  | 3.: 150x100x150, z nazwą aparatu na opakowaniu papieru; 4.: szt.; 5.: 700
37. | Papier EKG E10 |  | 3.: 50x30, z nadrukiem; 4.: szt.; 5.: 10
38. | Papier EKG Ascard B5 |  | 3.: 58x25, z nadrukiem; 4.: szt.; 5.: 50
39. | Papier Sony UPP 210x25 oryginalny |  | 3.: typu SE; 4.: szt.; 5.: 10
40. | Papier do EKG Delta 3 Plus |  | 3.: 112x100x300, z nazwą aparatu na opakowaniu papieru; 4.: szt.; 5.: 10
41. | Papier do EKG Mindray Bene Heart R12 095-002775-00 |  | 3.: 210x295x100, z nadrukiem; 4.: szt.; 5.: 40
42. | Papier do EKG E - 690G (farum) |  | 3.: 110x34, z nadrukiem; 4.: szt.; 5.: 2
43. | Papier do videoprintera |  | 3.: Sony UPP 110 S orginalny; 4.: szt.; 5.: 2
44. | Papier do aparatu Hellige serii Mac |  | 3.: 90x90x360; 4.: szt.; 5.: 2
45. | Papier termiczny do programatora ST Jude Medical |  | 3.: 210x140x100, pakowany pojedynczo, gwarancja trwałości zadruku 5 lat.; 4.: szt.; 5.: 6
46. | Papier termiczny do programatora ST Jude Medical |  | 3.: 210x140x250, pakowany pojedynczo, gwarancja trwałości zadruku 5 lat.; 4.: szt.; 5.: 2
47. | Papier termiczny do programatora Medtronic ref 6092 |  | 3.: 110x150x200 pakowany pojedynczo, gwarancja trwałości zadruku 5 lat.; 4.: szt.; 5.: 2
48. | Papier termiczny do programatora Medtronic |  | 3.: 110x150x300, pakowany pojedynczo, gwarancja trwałości zadruku 5 lat.; 4.: szt.; 5.: 20
49. | Pasta Every |  | 3.: 160 g; 4.: szt.; 5.: 20
50. | Elektroda do czasowej stymulacji serca 6 - 7 F |  | 3.: długość 125 cm, prosta lub zagięta, 6F-7F do wyboru przez zamawiającego; 4.: szt.; 5.: 10
[6 empty] | Razem:29 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 30
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 30
Zamawiający wymaga:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby w poz. 1, 2 rękawice są zgodne z normą EN 455-1,2,3 należy przedłożyć stosowny dokument
2. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby z poz. 1 - 6 spełniają wymagania zamawiającego należy przedłożyćw ofercie karty katalogowe tych produktów
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Rękawice nitrylowe |  | 3.: Niesterylne, jednorazowe rękawice diagnostyczno-ochronne, bezpudrowe, nitrylowe. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,07 mm, grubość na dłoni min. 0,05 mm. Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. O374-3, Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), wysoko odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 4. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina ). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14001. Nie zawierające szkodliwych substancji chemicznych jak : tiuramy, DPG, MBT, ZMBT potwierdzone badaniem TLC. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).; 4.: op.; 5.: 4000
2 | Rękawice nitrylowe - r. XS,S, M, L ,XL |  | 3.: Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań z wewnętrzną warstwą łagodząco-nawilżającą zawierającą serycynę o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach min. 0,09 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,0. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D 6978. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór podawczy zabezpieczony folią. Producent stosuje systemy zarządzania jakością i normy dla oferowanych rękawic zgodnie z ISO 13485, EN 455 1-3, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk).; 4.: op.; 5.: 1500
3 | Rękawice nitrylowe typu Restore Sense |  | 3.: Niejałowe jednorazowe rękawice diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżająco – natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, jasno zielone. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Powierzchnia teksturowana na końcach palców. Grubość podwójnie mierzona palec: min. 0,10 mm; dłoń: 0,10 mm; mankiet: 0,09 mm, długość min 245 mm, AQL = 1.0, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu > 6N. Otwór podawczy podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych potwierdzonych badaniami. Opakowanie 250 szt. (XL 230szt.) Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat. III.; 4.: op.; 5.: 2000
4 | Rękawice sterylne chirurgiczne rozm. 5,5-9,0 |  | 3.: Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC z formułą leczniczo-kosmetyczną, zawierającą min. prowitaminę B5, glicerynę, glukonolakton. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, poziom protein < 50 µg/g rękawicy, średnia grubość: na palcu 0,25 mm, na dłoni ≥ 0,20 mm, na mankiecie 0,19 mm, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 19 N. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie co najmniej 5 zgodnie z EN 16523-1:2015, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Opakowanie 50 par. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Rozmiary 5,5- 9,0.; 4.: para; 5.: 50
5 | Rękawice sterylne chirurgiczne rozm. 5,5-9,0 |  | 3.: Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4, średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 289 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Poziom protein alergennych ≤ 10 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, metodą FITkit). Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1, Certyfikat zgodności dla Wyrobu Medycznego Klasy IIa i Certyfikat ISO 13485. Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1, badania na przenikalność min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe z listkiem do otwierania i kodem kreskowym, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.; 4.: para; 5.: 50
6 | Rękawice sterylne chirurgiczne rozm. 5,5-9,0 |  | 3.: Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, Modulus 50% max.0,5N/mm2. Średnia grubość na palcu max. 0,27 mm, na dłoni 0,21 mm, na mankiecie 0,21 mm, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wygodne i elastyczne, modulus 500% < 2,5 N. Certyfikat Zgodności Jednostki Notyfikowanej dla środka ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie co najmniej 4 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczona fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). Badania na przenikalność min. 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 oraz (raporty z wynikami badań) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 oraz EN 16523-1 (raport z wynikami badań). Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakości ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.; 4.: para; 5.: 500
7 | Rękawice foliowe |  | 3.: a' 100 szt; 4.: op.; 5.: 1000
[6 empty] | Razem:30 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 31
załącznik nr 5 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 31
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby z poz. 1 oraz 4-8 należy złożyć karty katalogowe i techniczne wystawione przez producenta
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, wewnętrzna warstwa 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane,przeznaczone do zabiegów wymagających precyzji – grubość palec 0,17 mm, dłoń i mankiet ≥0,14 mm.rozm. 6,0 - 9,0 |  | 3.: Siła zrywania przed starzeniem min. 12 N, po starzeniu min. 11 N AQL po zapakowaniu < 1,0,sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein < 50 µg/g rękawicy,mankiet rolowany z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne, foliowe, podciśnieniowe, produkowane zgodnie z normą EN 374-3; 4.: para; 5.: 30000
2 | Osłonki na głowicę USG (prezerwatywy) |  | 3.: bezpudrowe, sterylne; 4.: szt.; 5.: 1000
3 | Osłonki na głowicę USG (prezerwatywy) |  | 3.: lekko pudrowane; 4.: szt.; 5.: 20000
4 | Rękawiczki lateksowe, jałowe |  | 3.: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz, mikroteksturowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet rolowany, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,03 mm, na dłoni 0,18±0,03 mankiecie: 0,15±0,03 mm, długość min 280mm,mediana siły zrywu przed starzeniem min 14N- badania z jednostki niezależnej wg EN 455-2, AQL 0,65 , niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 10 µg/g ( wg EN 455-3)-badania z jednostki niezależnej, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 15 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie,część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0; 4.: para; 5.: 1000
5 | Rękawiczki lateksowe teksturowane |  | 3.: Rękawice sterylne, lateksowe, bezpudrowe, polimeryzowane wewnątrz - silikonowane, pokryte poliuretanem, teksturowane na palcach i dłoni, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet z prostym zakończeniem i opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,20±0,02 mm, mankiecie:0,18±0,02, długość min. 280mm, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych- max 50µg/g, pozbawione alergenów lateksowych Hev b1,b3,b5- potwierdzone testem FitKit, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3, 4, EN 556, ISO 11137-1, odporne na min 15 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory umożliwiające zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0; 4.: para; 5.: 500
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe nawilżane |  | 3.: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, pokryte poliuretanem od wewnątrz, z wewnętrzną warstwą Hydrasoft zawierającą dimetikon i glicerynę, mikroteksturowane na zewnątrz, chlorowane i silikonowane, kolor biały, kształt anatomiczny, mankiet z prostym zakończeniem i opaską lepną zapobiegającą zsuwaniu się, o grubości ścianki na palcu: 0,22±0,02 mm, na dłoni 0,20±0,02 mm, mankiecie 0,20±0,02, długość min. 290mm, AQL max 0,65, siła zrywu min 16N, poziom protein lateksowych- max 30 µg/g, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5, EN 420, EN 455-1,2,3,4, EN 556, ISO 11137-1, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 5,5-9,0; 4.: para; 5.: 100
7 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe dla alegików |  | 3.: Rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, neoprenowe, bezpudrowe, polimeryzowane od wewnątrz w technologii Dermashield, teksturowane, kolor kremowy, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu: 0,14mm, na dłoni: 0,13mm, mankiecie:0,14mm, długość min. 300mm, AQL max 0,65, sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny kl. IIa, środek ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN ISO 374 -1(typ B),5-piktogramy na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, przebadane na min 20 substancji chemicznych wg EN ISO 374, w tym jodopowidon 10%, glukonian chlorheksydyny 4%, formaldehyd 37%, kwas nadoctowy 39% - min 4 poziom odporności, 70% etanol i 75% izopropanol-poziom min 1, zgodne z EN 420, EN 421, EN 455-1,2,3,4, EN 556, odporne na min 25 cytostatyków na min 4 poziomie odporności wg ASTM D6978, produkowane zgodnie z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym 1 umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0; 4.: para; 5.: 100
8 | Rękawice chirurgiczne bezpudorwe z warstwą nawilżająca zielone |  | 3.: Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą nawilżającą (potwierdzenie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym), gładkie na zewnątrz, kolor zielony, kształt anatomiczny, mankiet rolowany z technologią Surefit, o grubości ścianki na palcu i dłoni 0,19 mm, mankiecie 0,16 mm, długość min 295mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 15N, AQL 0,65, niski poziom protein lateksowych przed starzeniem- max 30 µg/g, będące wyrobem medycznym i środkiem ochrony indywidualnej kat. III, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1(typ B),5-piktogram na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, sterylizowane radiacyjnie, odporne przez min 240 min na przenikanie min 25 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-wyniki badań; opakowanie jednostkowe zewnętrzne foliowe, rękawice składane na pół, dyspenser otwierany w pionie i poziomie, część pionowa wyposażona w 2 otwory, w tym jeden umożliwiający zwrot nieużytych rękawic; rozm. 6,0-9,0; 4.: para; 5.: 100
[6 empty] | Razem:31 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 32
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 32
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1 -2
1. dla poz.1 dokumentu potwierdzającego rejestrację jako produkt ochrony osobistej
2. dla poz.1 i 2, załączyć kartę katalogową i techniczną wystawioną przez producenta.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Rękawiczki neoprenowe, zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej, do pracy z cytostatykami, | Rękawice bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest poliuretanem i silikonowana. Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Mankiet prosty. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,185 mm na palcu, 0,175 mm na dłoni, 0,160 mm na mankiecie. Długość ( minimalna ) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( wartosc średnia) 13,1 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( wartośc średnia ) 15,5 N. Wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 940 %, po starzeniu 865 % ( wartości średnie). AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii - dostępne czasy przełomu zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-3, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421, EN 420. Rękawica typu A wg. EN ISO 374- 1:2016. Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425 (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowanie GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. | para | 5000
2. | Rękawica chirurgiczna, lateksowa | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia wykonana z polimeru powlekanego powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość ( typowa ) 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( typowa siła przy rozdarciu ) 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 16,4 N. Poziom protein 30 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,5. | para | 60000
[5 empty] | Razem:32 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 33
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 33
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1 i 3:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć karty katalogowe
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby asortyment z poz. 1 i 2 był pakowany w opakowania nie większe niż 200 szt.
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Rękawice diagnostyczne i ochronne z nitrylu, bezpudrowe, niejałowe, bez zawartości ZMBT (cynk -meraptobenzotiazolan) |  | 3.: Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, długość min 240 mm, o grubości: na palcu 0,09 +/-0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,05 +/- 0,01mm, teksturowane na końcach palców, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - raport z badań z jednostki niezależnej i fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, przebadane na min 10 substancji chemicznych ( w tym 70% etanol)- fabryczny nadruk na opakowaniu, odporne przez min 60 min na aktywne składniki środków dezynfekcyjnych: izopropanol 70%, chlorek benzalkoniowy min 10%, kwas nadoctowy min 0,4% - potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – fabryczny nadruk na opakowaniu, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu i oświadczeniem producenta, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnętrznego, Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu. Op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL; 4.: op; 5.: 20000
2 | Rękawice diagnostyczne i ochronne z nitrylu, z wewnętrzną warstwą ochronną, bezpudrowe, niejałowe, bez zawartości ZMBT (cynk -meraptobenzotiazolan) |  | 3.: Diagnostyczne i ochronne rękawice nitrylowe, kolor inny niż biały, fioletowy, różowy, z wewnętrzną warstwą ochronno-nawilżającą zawierającą koloidalny wyciąg z owsa, o grubości: na palcu 0,09 +/- 0,02mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02mm, na mankiecie 0,05 +/- 0,01mm, długość min. 240 mm, teksturowane na końcach palców; wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III; AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 4% glukonian chlorheksydyny i min 4% glutaraldehyd -potwierdzone wynikami badań zgodnie z EN 16523 z jednostki niezależnej i fabrycznym nadrukiem na opakowaniu, przebadane na przenikanie cytostatyków wg ASTM D6978 (fabryczny nadruk na opakowaniu); proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnetrznego, Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Poglądowa grafika ułatwiająca dobór rozmiaru fabrycznie nadrukowana na opakowaniu.Op. a'100 sztuk, rozm. XS-XL; 4.: op; 5.: 8000
3 | Rękawiczki nitrylowe niejałowe do procedur podwyższonego ryzyka |  | 3.: Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, mediana długości 290 mm ( potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 455), chlorowane od wewnątrz, o grubości: na palcu 0,14 +/-0,02mm, na dłoni 0,09 +/- 0,02mm, teksturowane na palcach, zaklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, AQL 1,0 - fabryczny nadruk na opakowaniu, zgodne z EN 455, EN 420, EN ISO 374-1 (typ B) i EN ISO 374-5-potwierdzone piktogramem na opakowaniu, odporne przez min 30 min na alkohole: izopropanol 70% i etanol 70% - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523 i nadrukiem na opakowaniu, odporne przez min 60 min na min 10 cytostatyków – wyniki badań wg ASTM D6978 z jednostki niezależnej, posiadające certyfikat ergonomiczny z jednostki niezależnej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, proces produkcyjny zgodny z ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Pakowane mechanicznie (ograniczenie kontaminacji) w sposób uporządkowany – potwierdzone na opakowaniu, otwór centralny zabezpieczony folią redukującą kontaminację ze środowiska zewnętrznego,Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu, Op. a’100 sztuk, rozm. XS-XL; 4.: op.; 5.: 2000
[6 empty] | Razem:33 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 34
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 34
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto |  | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Sonda do pomiaru temperatury głębokiej |  | 3.: Sterylna sonda do pomiaru temperatury głębokiej kompatybilna z kardiomonitorami Drager (Infinity Delta XL), umieszczana w przełyku, jamie nosowo-gardłowej lub w odbycie. Gładka powierzchnia poślizgowa zapewnia łatwą aplikację, nie zawiera lateksu. Rozmiary 9,12. Do 100 szt. sond należy dodać 1 kabel przyłączeniowy do monitora; 4.: szt; 5.: 200
2 | Czujnik Spo2 jednorazowego użytku dla noworodków sterylny waga pacjenta<3 kg, dł. kabla 0,9 m |  | 4.: szt.; 5.: 40
3 | Czujnik jednorazowy, sterylny, nie zawierający lateksu, bezklejowy, hypoalergiczny dla szczególnie wrażliwej skóry, dla noworodków od 1,5 do 5 kg, zapinany za pomocą 2 pasków (pasek z czujnikiem + stabilizator na kostkę) - sensor w technologii OxiMax, kalibrowany cyfrowo. |  | 4.: szt.; 5.: 1
4 | materiały eksploatacyjne do urządzenia Warm Touch |  | 3.: Kołdra na całe ciało pacjenta dorosłego: wym. 198 cm x 99 cm, szczeliny dostępu w obrębie klatki piersiowej i kostek pacjenta, typu 503-0810; 4.: szt; 5.: 2
5 | materiały eksploatacyjne do urządzenia Warm Touch |  | 3.: Kołdra na górne partie ciała z osłoną typu 503-0870; 4.: szt; 5.: 3
6 | materiały eksploatacyjne do urządzenia Warm Touch |  | 3.: Kołdra na dolne partie ciała, typu 503-0880; 4.: szt; 5.: 2
[6 empty] | Razem:34 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 35
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 35
W celu potwierdzenia,że oferowany wyrób z poz. 14 spełnia wymagania Zamawiającego należy
przedlożyć w ofercie kartę katalogową oferowanego wyrobu
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Zatyczka do cewników |  | 3.: uniwersalna, stożkowa,sterylna, z uchwytem ułatwiającym manipulację; 4.: szt.; 5.: 800
2 | Sonda żołądkowo-jelitowa CH18 | 400/180/180 | 3.: 105cm, z zatyczką, zakończona oliwką, z zatopionymi stalowymi kulkami ułatwiającymi wprowadzenie sondy; 4.: szt.; 5.: 1
3 | Zgłębnik żołądkowy CH 06 - 18 |  | 3.: Zgłębnik żołądkowy CH 06 - 18 wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76° ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, jednorazowego użytku, sterylne (EO), nietoksyczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Wyposażone w zatyczkę oraz dodatkowo we wkładki redukcyjne Luer; 4.: szt.; 5.: 2200
4 | Zgłębnik żołądkowy CH 20-28 |  | 3.: wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76° ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, jednorazowego użytku, sterylne (EO), nietoksyczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. opakowanie papierowo-foliowe; 4.: szt.; 5.: 400
5 | Zgłębnik żołądkowy CH 30-36 |  | 3.: wykonany z medycznego, termoplastycznego PCV o twardości ok. 76° ShA, powierzchnia cewnika zmrożona, jednorazowego użytku, sterylne (EO), nietoksyczne, kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. opakowanie papierowo-foliowe; 4.: szt.; 5.: 20
6 | Zgłębnik dwunastniczy Ch 14 - 18 |  | 3.: dł. min 120-125 cm; 4.: szt.; 5.: 20
7 | Silikonowa sonda gastrostomijna |  | 3.: balon 20-30 ml.; 4.: szt.; 5.: 1
8 | Cewnik do karmienia 05-10 |  | 3.: Cewnik do karmienia jałowy z zatyczką – typ i rozmiar zgodnie z opisem, pakowane w długości, proste - nie zwijane, kod barwny oznaczający rozmiar; 4.: szt.; 5.: 300
9 | Pęseta jednorazowa |  | 3.: polistyrenowa, sterylna, długość min 125 mm.; 4.: szt.; 5.: 9000
10 | Staza jednorazowa |  | 3.: Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi.; 4.: op; 5.: 100
11 | Staza wielorazowa |  | 3.: staza automatyczna wyposażona w uwalnianie zacisku natychmiastowe lub powolne, pozbawiona metalowych oraz lateksowych elementów; 4.: szt.; 5.: 10
12 | Zaciskacze do pępowiny |  | 3.: sterylne; 4.: szt.; 5.: 1400
13 | Opaska identyf. dla niemowląt |  | 3.: różowe i niebieskie; 4.: szt.; 5.: 9500
14 | Nożyki hematologiczne |  | 3.: a 200 szt; 4.: op; 5.: 1
15 | Próżnociąg dla położnictwa z pompką w dłoni operatora | VAC-6000M | 3.: Próżnociąg położniczy jałowy, jednorazowego użycia typu KIWI z ręczną pompą. Z wskaźnikiem siły wyciągania (trakcji). Pakowany pojedynczo, z możliwością aseptycznego otwierania, na każdym jednostkowym opakowaniu umieszczona data ważności; 4.: szt; 5.: 100
16 | Zgłębnik o podwójnym świetle | 1180264440 | 3.: CH 18; 4.: szt; 5.: 60
17 | Wapno absorbcyjne | 008850 | 3.: op 5 litrów; 4.: szt.; 5.: 70
18 | Gaz kalibracyjny z agentem, z torebką |  | 4.: szt.; 5.: 1
19 | Worek do upustu krwi |  | 3.: pojemnośc 450-700ml, igła biorcza, oraz dren o dł. minimum 1 metra; 4.: szt.; 5.: 500
20 | Zawór przeciekowy |  | 3.: do Carina Syncvent typu MP00224; 4.: szt; 5.: 1
21 | Elektroda do monitorowania rzutu serca |  | 3.: elektroda typu BioZ BZ-1550-01, pakowana po 4 szt; 4.: op; 5.: 1
22 | Pułapka wodna zapobiegająca przedostawaniu się wody do czujnika gazu i komory pomiarowej |  | 3.: dwa filtry wykonane z hydrofobowej, mikroporowatej membrany PTFE, średnica porów 0,2 μm - kompatybilna z aparatem Primus/Primus Infinity - Drager; 4.: szt; 5.: 30
23 | Dren capno |  | 3.: Zestaw 10 linni próbkujących do pomiaru kapno, w pełni kompatybilnych do aparatów Primus/Primus Infinity - op. a 10szt. Typu 6872130; 4.: op; 5.: 10
24 | Trójnik T termistora CO Ohmeda |  | 3.: typu 680006; 4.: szt; 5.: 1
25 | Zestaw IPC |  | 3.: do przetwornika ciśnienia Argon typu 682001; 4.: szt; 5.: 1
26 | Zestaw do galaktografii |  | 3.: typu DGK002SX; 4.: szt; 5.: 1
27 | Jednorazowy resuscytator dla dorosłych |  | 3.: Z przezroczystą maską z zaworem, worek samorozprężalny o poj. 1,5 l + maska w rozmiarze 5, worek do podawania tlenu przyklejony, gotowy do użycia, z drenem o przekroju gwiazdkowym długości 3m. Worek ambu z uchwytem umożliwiającym obsługę jedną ręką. Struktura worka teksturowana zapewniająca lepszy chwytZestaw umieszczony w jednorazowej ,pojedynczej torbie, mikrobiologicznie czysty. Instrukcja użycia i etykieta w języku polskim. Termin przydatności do użycia 5 lat.; 4.: szt; 5.: 250
28 | Jednorazowy resuscytator |  | 3.: Z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H2O i przezroczystą maską z zaworem, worek samorozprężalny o poj 1 l + maska w rozmiarze 4, worek do podawania tlenu przyklejony, gotowy do użycia, z drenem o przekroju gwiazdkowym długości 3m. Worek ambu z uchwytem umożliwiającym obsługę jedną ręką. Struktura worka teksturowana zapewniająca lepszy chwytZestaw umieszczony w jednorazowej ,pojedynczej torbie, mikrobiologicznie czysty. Instrukcja użycia i etykieta w języku polskim. Termin przydatności do użycia 5 lat.; 4.: szt; 5.: 20
29 | Jednorazowy resuscytator |  | 3.: z zaworem nadciśnieniowym 40 cm H2O i przezroczystą maską z zaworem, worek samorozprężalny o poj 280 ml + maska w rozmiarze 1, worek do podawania tlenu przyklejony, gotowy do użycia, z drenem o przekroju gwiazdkowym długości 3m. Worek ambu z uchwytem umożliwiającym obsługę jedną ręką. Struktura worka teksturowana zapewniająca lepszy chwyt. Zestaw umieszczony w jednorazowej ,pojedynczej torbie, mikrobiologicznie czysty. Instrukcja użycia i etykieta w języku polskim. Termin przydatności do użycia 5 lat.; 4.: szt; 5.: 2
30 | Resuscytator silikonowy wielokrotnego użytku (do sterylizacji w autoklawie) |  | 3.: Wielkość podawania 40ml, pojemność worka 240ml, pojemność zbiornika tlenowego 600ml; 4.: szt; 5.: 1
31 | Resuscytator silikonowy wielokrotnego użytku (do sterylizacji w autoklawie) |  | 3.: dla dorosłych; 4.: szt; 5.: 10
32 | komplet uszczelek wymiennych do poz 29-30 |  | 4.: szt; 5.: 2
33 | Body Clock - elektrody prostokątne do urządzeń TENS i EMS |  | 3.: Samoprzylepne elektrody prostokątne pasujące do każdego urządzenia typu TENS/EMS z kablem PIN 2 (bolce o średnicy 2mm). Rozmiar 4 x 10 cm. Opak - 4 szt.; 4.: szt; 5.: 290
34 | Zgłębnik do tamowania krwotokow z jamy nosowej prawy i lewy |  | 3.: Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I A (90 mm) L (lewy) Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I A (90 mm) P (prawy) Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I A (80 mm) L (lewy) Zgłębnik do tamowania krwotoków z jamy nosowej TYP I A (80 mm) P (prawy); 4.: szt; 5.: 2
35 | VacuSmart z żelem, poj. 700 ml |  | 3.: zamknięty i szczelny wkład posiadający zabezpieczenie antyprzelewowe, z drenem; 4.: szt; 5.: 10
36 | Filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego - dziecięcy |  | 3.: Filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego - dziecięcy typu MX1483; 4.: szt; 5.: 150
[6 empty] | Razem:35 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 36
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 36
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. 3:
W celu potwierdzenia, że oferowane ostrza spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie kartę katalogową tego wyrobu
UWAGA:
Zamawiający wymaga aby asortyment z poz. 4 i 5 był pakowany w opakowania nie większe niż 100 szt., a z poz. 10 był pakowany po nie więcej niż 75 szt.
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną |  | 3.: 25 mm, o wysokiej przylepności; 4.: szt.; 5.: 10
2 | Taśma kontrolna neutralna do zamykania pakietów |  | 3.: 25 mm, o wysokiej przylepności; 4.: szt.; 5.: 10
3 | Ostrza chirurgiczne - różne rozmiary | 10, 10a, 11, 12, 13, 14, … | 3.: stal węglowa, a' 100 sztuk - opakowanie zbiorcze powlekane folią, na opakowaniu jednostkowym rysunek ostrza w skali 1:1 oraz rozmiar ostrza; 4.: op.; 5.: 350
4 | Szpatułki drewniane |  | 3.: a' 100 sztuk; 4.: op.; 5.: 20
5 | Szpatułki drewniane |  | 3.: pojedyńczo pakowane, a' 100 sztuk; 4.: op.; 5.: 80
6 | Pokrowiec sterylny na przewody, foliowy |  | 3.: 15-16x250 cm; 4.: szt.; 5.: 1200
7 | Pokrowiec sterylny na przewody, foliowy |  | 3.: 15-16x300 cm; 4.: szt.; 5.: 1500
8 | Osłona foliowa, sterylna |  | 3.: uniwersalna ochrona dla wszystkich kamer i endoskopów, przewodów i światłowodów, wykonana z folii w postaci rękawa o wymiarach 15 cm x 250 cm, zaopatrzona w kolorową taśmę samoprzylepną oraz kartonik z wycięciami, ułatwiającymi zamocowanie na urządzeniu.; 4.: szt.; 5.: 140
9 | Kieliszki na leki |  | 3.: szkło; 4.: szt.; 5.: 40
10 | Kieliszki na leki |  | 3.: jednorazowe a' 75 szt; 4.: op.; 5.: 5000
11 | Uszczelki jednorazowe do bronchoskopu firmy Richard Wolf GMBH |  | 3.: typu 15114.052, 20 szt w opak; 4.: op.; 5.: 1
12 | Uszczelki jednorazowe do bronchoskopu firmy Richard Wolf GMBH |  | 3.: typu 15479.014, 20 szt w opak; 4.: op.; 5.: 1
13 | Osłonka do termometru TermoScan LF 20 |  | 4.: szt.; 5.: 4000
14 | Butla do zbiórki moczu 2,5l. Tulipan |  | 4.: szt.; 5.: 20
15 | Wziernik ginekologiczny sterylny |  | 3.: komplet rozmiarów: XXS - L; 4.: szt.; 5.: 10000
16 | Fartuch foliowy |  | 3.: z grubej folii minimalizującej ryzyko przypadkowego rozdarcia; 4.: szt.; 5.: 5500
17 | Fartuch foliowy |  | 3.: indywidualnie pakowany; 4.: szt.; 5.: 3500
18 | Folia izotermiczna |  | 3.: przeciwwstrząsowa; 4.: szt.; 5.: 240
19 | Szczotka do rurek tracheost. wielorazowych |  | 3.: 6mm, 8mm, 12mm; 4.: szt.; 5.: 140
20 | Patyczki do wymazów 15cm |  | 3.: sterylna, drewniana z watką na końcu; 4.: szt.; 5.: 100
21 | Patyczki do wymazów 15cm |  | 3.: Pałeczka do pobierania wymazów z nawiniętym wacikiem, sterylna, plastikowa, 15cm; 4.: szt.; 5.: 100
22 | Szczotka jednorazowego użytku |  | 3.: Dwustronna, z gąbką oraz włosiem do czyszczenia paznokci nasączone środkiem dezynfekcyjnym (4% roztworem chlorhexydyny), zawiera pilniczek; 4.: szt.; 5.: 6000
23 | Szczotka jednorazowego użytku |  | 3.: Dwustronna, z gąbką oraz włosiem do czyszczenia paznokci nasączone środkiem dezynfekcyjnym (7,5% Povidone-Iodine), zawiera pilniczek; 4.: szt.; 5.: 4980
24 | Szczotka jednorazowego użytku |  | 3.: Dwustronna, z gąbką oraz włosiem do czyszczenia paznokci, zawiera pilniczek; 4.: szt.; 5.: 1980
25 | Szczoteczki do wymazów cytologicznych typu Cervex-brush combi | Cervex 360100300 | 3.: sterylne, wykonane z tworzywa sztucznego, z charakterystycznym układem włosków o półokrągłym kształcie, rozmieszczonych wachlarzowato, bez ostrych wypustek, umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy tra; 4.: szt.; 5.: 600
26 | Szczoteczki do wymazów cytologicznych typu Cervex-brush | Cervex 360100300 | 3.: sterylne, wykonane z tworzywa sztucznego, włoski rozmieszczone wachlarzowato, bez ostrych wypustek, umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy; 4.: szt.; 5.: 400
27 | Szczoteczka do mycia zębów z możliwoscią odsysania w końcówce, typu KC 12602 | szczotka KC 12602 | 4.: szt.; 5.: 15
28 | Czepek do mycia głowy pacjenta | Sage | 3.: Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny; 4.: szt.; 5.: 80
29 | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, |  | 3.: hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.; 4.: opak; 5.: 90
30 | Czyścik syntetyczny do elektronarzędzi chirurgicznych | 31142790 | 3.: jałowy, jednorazowy, z przylepną podkładką, wykrywany przez promienie RTG.; 4.: szt.; 5.: 900
31 | Jednorazowe ostrze standardowe do strzygarki z nieruchomą głowicą wysokość strzyżenia nie większa niż 0,3 mm, szerokość strzyżenia co najmniej 32 mm, pakowane indywidualnie | DYND70850 | 3.: ostrze nachylone pod kątem 45° i posiadające trójkątne zakończenia, kompatybilne ze strzygarką Care Fusion; 4.: szt.; 5.: 800
32 | Kompres żelowy cold-hot pack |  | 3.: 12*8 cm; 4.: szt.; 5.: 9
33 | Kompres żelowy cold-hot pack |  | 3.: 12*18 cm; 4.: szt.; 5.: 20
34 | Kompres żelowy cold-hot pack |  | 3.: 20*18 cm; 4.: szt.; 5.: 1
35 | Kompres żelowy cold-hot pack |  | 3.: 20*28 cm; 4.: szt.; 5.: 1
36 | Kompres żelowy cold-hot pack |  | 3.: 28*18 cm; 4.: szt.; 5.: 1
37 | Kompres żelowy cold-hot pack |  | 3.: 28*34 cm; 4.: szt.; 5.: 1
38 | Rozcinacz zaciskaczy do pępowiny |  | 3.: metalowe ostrze; 4.: szt.; 5.: 30
39 | Osłonka do głowicy ultrasonograficznej, przezprzełykowej |  | 3.: typu microtek 87111 (12szt/op); 4.: szt.; 5.: 168
40 | Osłonka do głowicy ultrasonograficznej |  | 3.: niesterylna osłona lateksowa z wraz z elastycznymi opaskami, 2,6 x 30 cm, typu UA0037; 4.: szt.; 5.: 12
41 | Sonda Sengstaken | 204800 | 3.: Ch 16-21(16,18,21) posiadająca znacznik RTG między dwoma balonami; 4.: szt.; 5.: 8
42 | Szkiełka matowane cięte, pakowane a'50szt |  | 3.: 76x26x1 mm, ze zmatowionym polem o dł. min 18 mm na jednym z końców; 4.: opak; 5.: 30
43 | Worki osłonowe |  | 3.: Osłona flakonu lub worka o poj. 100 ml - 250 ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze ( za wyjątkiem koloru czarnego); 4.: szt; 5.: 30
44 | Worki osłonowe |  | 3.: Osłona flakonu lub worka o poj. 500 ml - 1000 ml, ochrona leku światłoczułego - cytostatycznego, w kolorze ( za wyjątkiem koloru czarnego); 4.: szt; 5.: 30
45 | Chirurgiczny marker skórny sterylny doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry odporny na środki dezynfekujące fioletowy atrament |  | 3.: sterylny doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry odporny na środki dezynfekujące fioletowy atrament; 4.: szt; 5.: 200
46 | Poliestrowe pasy do KTG |  | 3.: Poliestrowe pasy mocujące dwa czujniki do monitorowania zewnętrznego na brzuchu matki jeden do pomiaru sersca płodu, drugi do pomiaru akcji skurczowej macicy wym 6x122c, (+/-1cm), obrębione końce, dziurki ok. 3 cm, jedorazowe (2szt/op); 4.: op; 5.: 2000
47 | osłonka na brodawkę sutkową |  | 3.: Wykonana z miękkiego cienkiego silikonu. Jednorazowego użytku.; 4.: szt; 5.: 800
48 | Butelki jednorazowe dla noworodków |  | 3.: Sterylne, wykonane z polipropylenu, skala oraz pole do wpisana danych, pojemność 80 ml; 4.: szt; 5.: 500
49 | Worki do żywienia pozajelitowego |  | 3.: Worki do żywienia pozajelitowego - worki do żywienia pozajelitowego typu Nutrimix z zestawem drenów i korkiem zabezpieczającym 3000 ml; 4.: szt; 5.: 10
50 | Worki do żywienia pozajelitowego |  | 3.: Worki do żywienia pozajelitowego - worki do żywienia pozajelitowego typu Nutrimix z zestawem drenów i korkiem zabezpieczającym 500 ml; 4.: szt; 5.: 10
51 | Żel do endoskopii i kolonoskopii |  | 3.: Żel o właściwościach poślizgowych rozposzczalny w wodzie, przeźroczysty, bezzapachowy, ph6,7-7,5, lepkość dynomiczna LVT 0,3rpm / obrotów na minutę; 4.: szt; 5.: 36
52 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca:- metoda pomiaru rzuty minutowego małoinwazyjna (max1 dostęp naczyniowy)- do aparatu Vigileo Flo Trac |  | 3.: długość linii 152cm- dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia- połączenie gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe- brak konieczności kalibracji czujnika - zestaw musi być kompatybilny z monitorem VIGILEO firmy Edwards Lifesciences - instrukcja obsługi w języku polskim, typu MHD6R; 4.: szt; 5.: 10
53 | Zestaw PICCO |  | 3.: ZESTAW PICCO - CEWNIK PICCO + PRZETWORNIK DO POMIARU CIŚNIENIA + OBUDOWA CZUJNIKA TEMPERATURY, Z POJEDYŃCZĄ LINIĄ CIŚNIENIA IBP Zestaw PICCO: składający się z cewnika do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej PICCO do tętnicy udowej (długość użyteczna 20 cm/średnica zewnętrzna 5F) z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną w sposób ciągły oraz przetwornikiem do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego, posiadający czujnik termiczny . (1op=6zest.); 4.: zest; 5.: 18
54 | Czujnik przepływu |  | 3.: Czujnik przepływu Infinity ID, działający w technologii anometrii cieplnej, pozwalającej na bardzo dokładne pomiary, czujnik wyposażony w system umożliwiający pracę w RFID. Czujnik wielorazowego użytku przeznaczony do dezynfekcji, kompatybilny z aparatami i respiratorami firmy Drager, (1op =5szt); 4.: op; 5.: 4
55 | Czujnik przepływu |  | 3.: Czujnik przepływu, działający w technologii anometrii cieplnej, pozwalającej na bardzo dokładne pomiary. Czujnik wielorazowego użytku przeznaczony do dezynfekcji i sterylizacji, kompatybilny z aparatami i respiratorami firmy Drager, pakowany pojedynczo.; 4.: szt; 5.: 20
[6 empty] | Razem:36 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 37
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 37
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Pojemnik 300 ml z drenem |  | 3.: Pojemnik drenujący typu Redon o poj. 300 butla wymienna/ całkowicie kompatybilny do zestawu powyżej, skala stopniowa i dokładny pomiar dla pierwszych 50 ml. Klema zaciskowa, Dren PVC o długości 123 cm z połączeniem Luer-Lock ułatwiającym wymianę butelek. Z podwójnym systemem zaciskowym do wykrywania wydzieliny i podciśnienia. Przezroczyste, stopniowane złącze sondy, przystosowane do sondy Ch 6/18.; 4.: szt; 5.: 100
2 | Pojemnik 300 ml bez drenu |  | 3.: Pojemnik drenujący typu Redon o poj. 300 butla wymienna/ całkowicie kompatybilny do zestawu powyżej, skala stopniowa i dokładny pomiar dla pierwszych 50 ml. Podciśnienie początkowe min. 900 mbar opakowane folia-papier. Opakowanie pojedyńcze, sterylne.; 4.: szt; 5.: 20
3 | Pojemnik 600 ml z drenem |  | 3.: Pojemnik drenujący typu Redon o poj. 600 butla wymienna/ całkowicie kompatybilny do zestawu powyżej, skala stopniowa i dokładny pomiar dla pierwszych 50 ml. Klema zaciskowa, Dren PVC o długości 123 cm z połączeniem Luer-Lock ułatwiającym wymianę butelek. Z podwójnym systemem zaciskowym do wykrywania wydzieliny i podciśnienia. Przezroczyste, stopniowane złącze sondy, przystosowane do sondy Ch 6/18.; 4.: szt; 5.: 20
4 | Pojemnik 600 ml bez drenu |  | 3.: Pojemnik drenujący typu Redon o poj. 600 butla wymienna/ całkowicie kompatybilny do zestawu powyżej, skala stopniowa i dokładny pomiar dla pierwszych 50 ml. Podciśnienie początkowe min. 900 mbar opakowane folia-papier. Opakowanie pojedyńcze, sterylne.; 4.: szt; 5.: 20
5 | Zestaw do nakłucia jamy opłucnej: |  | 3.: cewnik poliuretanowy 8F/16Ga/19cm; igła punkcyjna z 3-drożnym kranikiem i z zastawką Plura Seal; strzykawka 5ml; skalpel; dren z zaciskiem rolkowym; igła 18Ga; 4.: szt; 5.: 30
6 | Zestaw do nakłucia jamy opłucnej: |  | 3.: Zestaw do punkcji jamy opłucnej: zestaw składa się z: igły 8 CH, kaniuli, poliuretanowego cewnika, 3-drożnego kranika z przedłużaczem, strzykawki 50/60ml, worka o pojemności 2000ml. Zestaw musi posiadać tępą igłę zabezpieczającą płuco przed przypadkowym nakłuciem, skalowaną kaniulę: kolorowy identyfikator bezpieczeństwa, cewnik poliuretanowy widoczny w RTG, Bezpieczna igła, tempa kaniula zabezpieczająca umieszczona w kanale igły, chroniąca okoliczne tkanki przed przypadkowym nakłuciem, jednokierunkowy zawór wentylowy w złączu igły możliwość cofania się do kanału igły podczas penetracji tkanek, jednokierunkowy zawór wentylowy w złączu igły; możliwość ewakuacji powietrza i płynu z jamy opłucnej, z jednoczesnym zapobieganiem przedostania się powietrza w przeciwnym kierunku. Bezpieczny cewnik -zawór kulkowy z ręczną blokadą w złączu cewnika funkcja zamykania światła cewnika podczas wycofywania igły (ochrona przed odmą opłucnową w czasie wykonywania zabiegu), zestaw sterylny; 4.: szt; 5.: 1
7 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej oraz nakłucia jamy otrzewnowej |  | 3.: składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem; 4.: szt; 5.: 2
8 | Zestaw do drenażu Robinsona |  | 3.: Zamknięty system do drenażu grawitacyjnego z drenem wykonanym z czystego silikonu, o długości 100 cm, z wtopioną linią Rtg, perforowanym eliptycznymi otworami, zintegrowany z workiem o pojemności 600ml, z zastawką płatkową, z kranikiem spustowym, wyskalowanym od 0-100ml co 25ml i 100-600ml co 100ml. W rozmiarach 9, 12, 15, 18, 20, 24, 28, 30, 33, 36 Ch.; 4.: szt; 5.: 1250
9 | Silikonowy pojemnik podciśnieniowy |  | 3.: Pojemność butelki 400 ml o następującej charakterystyce: pojemniki wykonane z czystego w pełni transparentnego silikonu, systemy do drenażu pooperacyjnego są w stanie wytworzyć niskie podciśnienie, idealne w połączeniu z silikonowymi drenami typu Jackson- Pratt, zawór jednokierunkowy chroni przed powrotem odessanego płynu, sterylne, opakowane podwójnie; 4.: szt; 5.: 50
10 | Dren chirurgiczny |  | 3.: Dren typu Jackson-Pratt, płaski, wykonany z 100% silikonu, długość 100cm, fenestracja 20cm, rozmiar 4x10mm, 4x13mmm; 4.: szt; 5.: 10
11 | Dren chirurgiczny |  | 3.: Dreny Jackson-Pratt z silikonu z trokarem płaski, rozmiar 4 x 10 mm, 4x13 mm, o następującej charakterystyce: wykonane z miękkiego, czystego silikonu, długość 100 cm, przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego. Duża ilość małych otworów na długości 20 cm, znacznik głębokości w odległości 5 cm od ostatniego otworu, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG, wewnętrze karbowania całkowicie zapobiegające ich zatykaniu, dostarczane razem z łącznikiem, sterylne, opakowane podwójnie, rozmiar zgodnie z zamówieniem Zamawiającego.; 4.: szt; 5.: 6
12 | Dren chirurgiczny |  | 3.: Dreny Jackson-Pratt z silikonu z trokarem płaski, rozmiar 10 CH o następującej charakterystyce: wykonane z miękkiego, czystego silikonu, długość 100 cm, przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego. Duża ilość małych otworów na długości 20 cm, znacznik głębokości w odległości 5 cm od ostatniego otworu, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG, wewnętrze karbowania całkowicie zapobiegające ich zatykaniu, dostarczane razem z łącznikiem, sterylne, opakowane podwójnie; 4.: szt; 5.: 4
13 | Dren chirurgiczny |  | 3.: Dreny Jackson-Pratt z silikonu z okrągłe z trokarem, rozmiar, 15, lub 19CH o następującej charakterystyce: wykonane z miękkiego, czystego silikonu, długość 100 cm, przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego. Duża ilość małych otworów na długości 20 cm, znacznik głębokości w odległości 5 cm od ostatniego otworu, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG, dostarczane razem z łącznikiem, sterylne, opakowane podwójnie; 4.: szt; 5.: 30
14 | Zastawka Heimlicha z workiem |  | 3.: Zastawka płatkowa zapobiegająca cofaniu się odessanego płynu do pacjenta; zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie jej z workiem oraz drenem pacjenta; w zestawie z workiem o pojemności 2000ml wyskalowanym co 100ml z kranikiem spustowym oraz zaworem odpowietrzającym; dren łączącymiędzy workiem a zastawką Heimlicha o długości 50cm; łącznik luer loc / wejście dla łącznika schodkowego; sterylna, podwójnie opakowana; 1op= 10szt; 4.: op; 5.: 2
[6 empty] | Razem:37 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 38
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 38
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty katalogowe oferowanych wyrobów dla pozycji 1 - 9
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Dren wielokanalikowy |  | 3.: Wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielania kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Dostępny w wersji 7, 9, 12, 16 kanalikowej - odpowiednio 20mm, 25mm, 35mm, 45mm. Długość 40cm. Materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Sterylny, pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana; 4.: szt; 5.: 10
2 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych |  | 3.: Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład zestawu wchodzi: pojemnik ssący typu okrągły mieszek o pojemności 400ml, wykonany z polietylenu, dren łączący o długości 110cm, zakończony uniwersalną, silikonową końcówką do drenów Redona o rozmiarach CH6- CH 18, z możliwością docinania oraz łącznikiem do mieszka. Uniwersalny system podwieszania do ramy łóżka. Dren łączący wyposażony w zamykającą klamrę schodkową. Mieszek wyposażony w samodomykalny zawór uszczelniający z zastawką jednokierunkową, umożliwiającą ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Skalowany od 25ml co 100ml. Zestaw sterylny, pakowany pojedynczo: opakowanie zewnętrzne papier-folia.; 4.: szt; 5.: 40
3 | Butelka do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych |  | 3.: Plastikowy pojemnik ssący okrągły typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności, pojemność 400 ml; 4.: szt; 5.: 40
4 | Worek wymienny do drenażu |  | 3.: Worek wymienny do drenażu 500 ml, z łącznikiem large-lock; 4.: szt; 5.: 1
5 | Pojemnik 400 ml z drenem |  | 3.: Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran składający się z plastikowej butelki o pojemności 400 ml z przeźroczystą tłoczoną skalą co 10 ml, z podwójną klamrą zaciskową, z taśmą mocująca, z wyraźnym wskaźnikiem zassania w kolorze zielonym. Zestaw powinien być wyposażony dodatkowo w dren łączący Luer – Lock o dł. 1250 mm, z końcówką do drenów, podciśnienie początkowe 900 mbar , system podwieszania butelki, pakowany podwójnie folia /folia i folia/papier, sterylny; 4.: szt; 5.: 3650
6 | Pojemnik 400 ml bez drenu |  | 3.: Butelka wymienna do zestawu do wysokociśnieniowego drenażu ran o pojemności 400 ml z przeźroczystą tłoczoną skalą co 10 ml, z wyraźnym wskaźnikiem zassania podciśnienia w kolorze zielonym, podciśnienie początkowe 900 mbar posiadającą podwójną klamrę zaciskową , taśmę mocującą, pakowanej podwójnie folia / folia i folia/ papier, sterylny.; 4.: szt; 5.: 200
7 | Zestaw do odsysania ran z końcówką typu Pool |  | 3.: Zestaw do odsysania pola operacyjnego składający się z drenu o długości 210 cm oraz końcówki do odsysania ze zdejmowaną nasadką ochronną umożliwiającą odsysanie płynów z pomiędzy pętli jelit. Końcówka CH 24, w zdejmowanej nasadce 4 rzedy perforowanych otworów na długości 5 cm. Końcówka prosta. Dren wykonany z PCV ze wzmocnieniami antyzagięciowymi, CH 24. Zakończenie typu lejek - lejek.; 4.: szt; 5.: 80
8 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego |  | 3.: Końcówka do odsyssania pola operacyjnego CH 23, ze zdejmowaną nasadką ochronną umożliwiającą odsysanie płynów z pomiędzy pętli jelit.; 4.: szt; 5.: 525
9 | Dren płaski typu Jackson - PRATT |  | 3.: Dren płaski typu Jackson- Pratt wykonany w całości z 100% silikonu. Zbudowany z części drenującej oraz zbiorczej. Część drenująca w formie taśmy, perforowana naprzeciwlegle za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących(nie zmienia swojego ułożenia w ranie). Część drenująca wewnętrznie ożebrowana- o długości 20cm, Materiał części drenującej w całości kontrastujący w promieniach RTG. Część zbiorcza transparentna o długości 60cm. Szerokość oraz wysokość części płaskiej 2mm x 4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Sterylny, pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia.; 4.: szt; 5.: 10
[6 empty] | Razem:38 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 39
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 39
1. | 2. |  | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
|  |  | 8.: stawka % | 0
1. | Zestaw z cewnikiem do żył centralnych o pojedyńczym świetle 14Ga / 20cm; |  | 3.: prowadnica 0.032" - 60cm ze znacznikami głębokości wprowadzenia; igła wprowadzająca 6,35cm; strzykawka 5ml; rozszerzadło naczyniowe; podwójne mocowanie cewnika, końcówka cewnika oznaczona markerem, rozmiar Ga podany na przewodach proksymalnych cewnika.; 5.: 20
2. | Zestaw z cewnikiem do żył centralnych o pojedyńczym świetle 22Ga / 10cm; |  | 3.: prowadnica 0.021" - 35cm ze znacznikami głębokości wprowadzenia; igła wprowadzająca 3,81cm; strzykawka 5ml; rozszerzadło naczyniowe; podwójne mocowanie cewnika, końcówka cewnika oznaczona markerem, rozmiar Ga podany na przewodach proksymalnych cewnika.; 5.: 10
3. | Zestaw z cewnikiem do żył centralnych o pojedyńczym świetle 20Ga / 12cm; |  | 3.: prowadnica 0.025" - 35cm ze znacznikami głębokości wprowadzenia; igła wprowadzająca 5,08cm; strzykawka 3ml; rozszerzadło naczyniowe; podwójne mocowanie cewnika, końcówka cewnika oznaczona markerem, rozmiar Ga podany na przewodach proksymalnych cewnika.; 5.: 30
4. | Zestaw z cewnikiem do żył centralnych o podwójnym świetle 18.14Ga / 20cm; |  | 3.: prowadnica 0.032" - 60cm ze znacznikami głębokości wprowadzenia; igła wprowadzająca 6,35cm; strzykawka 5ml; rozszerzadło naczyniowe; podwójne mocowanie cewnika, końcówka cewnika oznaczona markerem, rozmiary Ga podane na przewodach proksymalnych cewnika.; 5.: 630
5. | Zestaw z cewnikiem do żył centralnych o potrójnym świetle 18.18.16Ga / 20cm; |  | 3.: prowadnica 0.032" - 60cm ze znacznikami głębokości wprowadzenia; igła wprowadzająca 6,35cm; strzykawka 5ml; rozszerzadło naczyniowe; podwójne mocowanie cewnika, końcówka cewnika oznaczona markerem, rozmiary Ga podane na przewodach proksymalnych cewnika.; 5.: 200
6. | Zestaw z cewnikiem do żył centralnych o potrójnym świetle 8,5F/16cm; |  | 3.: Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera:cewnik trzyświatłowy 16cm/8,5F/16. 16,14Ga, prowadnica 60 cm, strzyk 5 ml igła wprow. 6,35cm, podwójne mocowanie cewnika, koreczki z membraną do iniekcji bezigłowej; 5.: 10
7. | Zestaw z cewnikiem do żył centralnych o potrójnym świetle 18.18.16Ga / 20cm; |  | 3.: cewnik pokryty dwuskładnikową powłoką antybakteryjną; w zestawie prowadnica 0.032" - 60cm ze znacznikami głębokości wprowadzenia; igła wprowadzająca 6,35cm; strzykawka z zaworem hemostatycznym do wprowadzania prowadnika 5ml; igła próbkująca - tępa, rozszerzadło naczyniowe; podwójne mocowanie cewnika, rozmiary Ga podane na przewodach proksymalnych cewnika, końcówka cewnika oznaczona markerem.; 5.: 10
8. | Zestaw z cewnikiem do żył centralnych o poczwórnym świetle |  | 3.: Zestaw do kaniulacji żyl centralnych metodą Seldingera.W zestawie cewnik czteroświatlowy 8,5F, dł 16 cm , z powłoką antybakeryjną, wyposażony w zatrzaski zintegrowane na odprowadzenie kanału, kanały 2 x 18 G 16 i 14 G ,igła wprowadzająca o dł ok. 65 mm, strzykawka, prowadnica typu "J", rozszerzadło naczyniowe, koreczki do bezigłowej iniekcji oraz mocowanie.; 5.: 10
9. | Czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych |  | 3.: Czterokanałowy cewnik do wkłuć centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 12,5cm, 16cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy, igła do nakłucia 18G/70mm, krótka kaniula 18G, prowadnik typu "J" 68cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką, dylatator, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, stzrykawka 5ml; 5.: 10
10. | Introducer z zastawką i portem bocznym, osłonką i strzykawką Raulersona |  | 3.: 8,5 FR; 5.: 20
11. | Cewnik do tętnicy udowej 20G/16cm |  | 3.: Zestaw do cewnikowania tętnic metodą Seldingera, w skład zestawu wchodzi: 1) cewnik poliureatonowy 20Ga/16cm z powłoką hydrofilną z niskoprofilowanymi giętkimi skrzydełkami mocującymi ustawionymi pod kątem i przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, 2) igła punkcyjna o niskim współczynniku tarcia, z końcówką kodowaną kolorem, w rozm. 20Ga/7cm, 3) prowadnik prosty z obu stron w rozm. 0,021" x 50cm. Opakowanie pojedyńcze, sterylne, typu folia-papier.; 5.: 2
12. | Cewnik do pomiaru rzutu minutowego serca |  | 3.: 7F/ 110 cm, wykonany z materiału nietrombogennego, apirogennego, posiadajacy znaczniki głebokosci; 5.: 5
13. | Cewnik Foley CH 08 - 10 |  | 3.: obustronnie silikonowany, prowadnica ułatwiająca cewnikowanie, utrzymywany do 14 dni opakowanie folia-papier; 5.: 2
14. | Cewnik Foley CH 12 - 26 |  | 3.: Cewnik Foley 2-drożny, wykonany z wysokiej jakości lateksu silkonowanego /obustronnie pokryte elstomerem silikonu/, pojemność balonu 5-15 ml; 5.: 20
15. | Cewnik Tiemann CH 12-24 |  | 3.: Cewnik Thiemann (rozm. Ch10, Ch12, Ch14, Ch16, Ch18, Ch20) sterylny, pakowany pojedynczo, dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, opakowanie papierfolia; 5.: 2
16. | Cewnik Foley trójdrożny ch 18-26 |  | 3.: sterylny, pakowany pojedynczo, silikonowany, na opakowaniu jednostkowym powinny się znajdować następujące informacje: rozmiar cewnika, nazwa producenta, data ważności, nr serii oraz opis w języku polskim, opakowanie folia-papier; 5.: 1
17. | Cewnik naczyniowy midline |  | 3.: Zestaw do zakładania cewnika pośrdeniego tzw. midline do wprowadzenia zmodyfikowanym Seldingerem za pomocą rozrywalnej kaniuli, w skład zestawu wchodzi: prowadnica nitinolowa 0.018’’x45cm, rozrywalna kaniula, echogeniczna igła 7cm, łącznik bezigłowy, skalpel z zabezpieczeniem po użyciu, strzykawka 10ml, staza i taśma pomiarowa, bezszwowe mocowanie cewnika, oraz trymer pozwalający na bezpieczne docięcie cewnika, cewnik z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzanie wyposażonym w port boczny z przedłużeniem do przepłukiwania: 1 światłowy 3Fr (20Ga), 20cm przepływ 300ml/godz, 1 światłowy 4Fr (18Ga), 20cm przepływ 1690ml/godz, 1 światłowy 5Fr (18Ga), 20cm przepływ 3060ml/godz Do wyboru przez Zamawiającego (1op=100szt); 5.: 5
[5 empty] | Razem:39 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 40
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 40
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE pakietu nr 40:
Zamawiający wymaga wyrobów kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Mammotome ELITE W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty katalogowe
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Igła biopsyjna 10G RTG |  | 3.: Igła biopsyjna RTG w rozmiarze 10G wraz z zestawem drenów i prowadnica lokalizacyjną, 10Gx12cm; 4.: szt; 5.: 90
2 | Igła biopsyjna 8G RTG |  | 3.: Igła biopsyjna RTG w rozmiarze 8G wraz z zestawem drenów i prowadnica lokalizacyjną, 8Gx12cm; 4.: szt; 5.: 50
3 | Igła biopsyjna 10G USG |  | 3.: Igła biopsyjna USG w rozmiarze 10G wraz z zestawem drenów; 4.: szt; 5.: 220
4 | Igła biopsyjna 8G USG |  | 3.: Igła biopsyjna USG w rozmiarze 8G wraz z zestawem drenów; 4.: szt; 5.: 20
5 | Igła biopsyjna 13G USG |  | 3.: skalpelowe ostrze; 4.: szt; 5.: 10
6 | Znacznik tkankowy 10G |  | 3.: Znacznik tkankowy kolagenowy z rdzeniem tytanowym do igły RTG/USG w rozmiarze 10G; 4.: szt; 5.: 90
7 | Znacznik tkankowy |  | 3.: Znacznik tkankowy hydrożelowy z rdzeniem ceramicznym w rozmiarze 15G widoczny w USG przez ok. 6 miesięcy oraz w RTG trwale, kompatybilny z igłą biopsyjną USG w rozmiarze 13G; 4.: szt; 5.: 10
8 | Pojemnik próżniowy |  | 3.: Pojemnik próżniowy; 4.: szt; 5.: 100
9 | Pojemnik na tkanki |  | 3.: Pojemnik na tkanki typu MSMB1210, pakowany po 10 szt; 4.: opak; 5.: 3
[6 empty] | Razem:40 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 41
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: |  | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 41
W celu potwierdzenia, że oferowane igły spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty katalogowe (poz.16-26)
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Igła do biopsji gruboigłowej |  | 3.: Igła przeznaczona do użycia wyłącznie z przyrządem Bard Magnum. Igła sterylna i niepirogenna. Pakowana z przekładką rozporową. Końcówka igły lekko wygięta do tyłu. 14 G x10 cm; 4.: szt; 5.: 1700
2 | Igła do biopsji gruboigłowej |  | 3.: Igła przeznaczona do użycia wyłącznie z przyrządem Bard Magnum. Igła sterylna i niepirogenna. Pakowana z przekładką rozporową. Końcówka igły lekko wygięta do tyłu. 14 G x16 cm; 4.: szt; 5.: 40
3 | Igła do biopsji gruboigłowej |  | 3.: Igła przeznaczona do użycia wyłącznie z przyrządem Bard Magnum. Igła sterylna i niepirogenna. Pakowana z przekładką rozporową. Końcówka igły lekko wygięta do tyłu. 18 G x16 cm; 4.: szt; 5.: 900
4 | Igła do biopsji gruboigłowej |  | 3.: Igła przeznaczona do użycia wyłącznie z przyrządem Bard Magnum. Igła sterylna i niepirogenna. Pakowana z przekładką rozporową. Końcówka igły lekko wygięta do tyłu. 18 G x20 cm; 4.: szt; 5.: 90
5 | Igła do biopsji lokalizacyjna typu ACCURA |  | 3.: 20G x 5 cm , skalowana co 1 cm; 4.: szt; 5.: 10
6 | Igła do biopsji lokalizacyjna typu ACCURA |  | 3.: 20G x 7,5 cm, skalowana co 1 cm; 4.: szt; 5.: 600
7 | Igła do biopsji lokalizacyjna typu ACCURA |  | 3.: 20G x 10 cm, skalowana co 1 cm; 4.: szt; 5.: 20
8 | Igła do biopsji aspiracyjnej, do biopsji tkanek miękkich typu „CHIBA” |  | 3.: 18G x 15 cm, skalowana co 1 cm , sprężynowy ogranicznik wkłucia; 4.: szt; 5.: 90
9 | Igła biopsyjna typu MaxiCell bez końcówki echogenicznej |  | 3.: 22G x 15 cm, ścięta pod kątem 30 stopni, ozliwośc pobrań materiału przy pomocy bocznego otworu; 4.: szt; 5.: 10
10 | Znacznik tkanki typu Ultra Clip II |  | 3.: Marker tkankowy skradający się z jednorazowego prowadnika i metalowego wszczepialnego zacisku markera tkankowego. Marker posiada wyłącznik bezpieczeństwa na prowadniku. Iga zawiera centymetrową podziałkę. Marker umieszczony wewnątrz dystalnej koronówki igły jest wykonany z tytanu. Różne kształty i rozmiary (rozmiar 17G, długość 10, 12, 15cm); 4.: szt; 5.: 450
11 | Igła (sonda) biopsyjna do biopsji gruboigłowej |  | 3.: Igła (sonda) biopsyjna do biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią w trzech rozmiarach, średnica 7G,10G,12G jednokanałowa; o parametrach:zintegrowany z igłą wymienny koszyczek na pobierany materiał, mieszczący przynajmniej 25 wycinków i dodatkowo w zestawie koszyczek zapasowy.Automatyczny obrót igły w zakresie 360 stopni przy nieruchomej rękojeści, trocarowy kształt ostrza igły.; 4.: szt; 5.: 20
12 | Kaseta typu DS4001 |  | 3.: Zestaw płucząco – ssący do aparatu EnCor Enspire; 4.: szt; 5.: 10
13 | Znacznik do biopsji piersi |  | 3.: Znacznik do biopsji piersi .Końcówka aplikatora zakończona skośnym ścięciem. Znacznik wykonany z nitinolu,po aplikacji przybiera kształt pierścienia o średnicy 4mm. Średnica prowadnika 17G długośc robocza 10cm z podziałką co 1cm; 4.: szt; 5.: 40
14 | Igła biopsyjna |  | 3.: Igła biopsyjna do stosowania z pistoletami wielorazowymi. Wysokiej jakości kaniule biopsyjne do otrzymywania próbek histologicznych w diagnostyce podejrzanych zmian patologicznych tkanek miękkich. Mocowanie z dwoma elementami blokującymi w części dystalnej zapewniające stabilność i poprawne działanie. Każda igła posiada echogeniczną końcówkę pozwalającą na jej dokładną lokalizację pod USG. Numeryczne oznakowanie długości pozwala na dokładne określenie lokalizacji i głębokości wkłucia. Kolorystyczne kodowanie pozwala na łatwą identyfikcję średnicy kaniuli. Może być stosowana z koaksjalną igłą prowadzącą z zakończeniem Luer. Komaptybilna z posiadanym przez Zamawiającego aparatem Bard Magnum. Rozmiary w zależności od potrzeb Zamawiającego.; 4.: szt; 5.: 10
15 | Marker tkankowy |  | 3.: Marker tkankowy przeznaczony do mocowania do tkanek miękkich w polu zabiegu podczas otwartej lub przezskórnej biopsji w celu radiograficznego oznaczenia miejsca procedury biopsji; Igła ze znacznikiem, jednorazowa, sterylna, z klipami tytanowymi w różnych rozmiarach i kształtach (wstążka, skrzydełko, cewki), z włóknami polimerowymi do identyfikacji miejsca po biopsji gruboigłowej umieszczone w penie; w rozmiarach 17G: dł igły 10 i 12 cm, jak również igły z klipami tytanowymi w kształcie pętli, z zastosowaniem przy MR bez włókien polimerowych w rozm 17G: dł igły 10 i 12cm. (Rozmiar do wyboru przez zamawiającego, przy każdorazowym składaniu zamówienia.) Pakowana po 5 szt; 4.: szt; 5.: 10
16 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 14Gx50mm |  | 3.: Igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego z mostka z nastawną głębokością wkłucia; złącze luer umieszczone w uchwycie, ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością ustawienia głębokości wkłucia, ergonomiczny uchwyt typu twist-lock, pakowana pojedynczo; 4.: szt; 5.: 2
17 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 14Gx70mm |  | 3.: Igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego z mostka z nastawną głębokością wkłucia; złącze luer umieszczone w uchwycie, ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością ustawienia głębokości wkłucia, ergonomiczny uchwyt typu twist-lock, pakowana pojedynczo; 4.: szt; 5.: 2
18 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 14Gx80mm |  | 3.: Igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego z mostka z nastawną głębokością wkłucia; złącze luer umieszczone w uchwycie, ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością ustawienia głębokości wkłucia, ergonomiczny uchwyt typu twist-lock, pakowana pojedynczo; 4.: szt; 5.: 2
19 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 15Gx50mm |  | 3.: Igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego z mostka z nastawną głębokością wkłucia; złącze luer umieszczone w uchwycie, ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością ustawienia głębokości wkłucia, ergonomiczny uchwyt typu twist-lock, pakowana pojedynczo; 4.: szt; 5.: 2
20 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 16Gx50mm |  | 3.: Igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego z mostka z nastawną głębokością wkłucia; złącze luer umieszczone w uchwycie, ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością ustawienia głębokości wkłucia, ergonomiczny uchwyt typu twist-lock, pakowana pojedynczo; 4.: szt; 5.: 2
21 | Igła do aspiracji szpiku kostnego 18Gx30mm |  | 3.: Igła aspiracyjna do pobierania szpiku kostnego z mostka z nastawną głębokością wkłucia; złącze luer umieszczone w uchwycie, ogranicznik głębokości wkłucia z możliwością ustawienia głębokości wkłucia, ergonomiczny uchwyt typu twist-lock, pakowana pojedynczo; 4.: szt; 5.: 2
22 | igła biopsyjna |  | 3.: Igła 14G x 10 cm, automatyczna, kompatybilna z pistoletem firmy Bard typ Magnum, centymetrowa podziałka; 4.: szt; 5.: 60
23 | igła biopsyjna |  | 3.: Igła 14G x 16 cm, automatyczna, kompatybilna z pistoletem firmy Bard typ Magnum, centymetrowa podziałka; 4.: szt; 5.: 10
24 | igła biopsyjna |  | 3.: Igła 18G x 16 cm, automatyczna, kompatybilna z pistoletem firmy Bard typ Magnum, centymetrowa podziałka; 4.: szt; 5.: 60
25 | igła biopsyjna |  | 3.: Igła 18G x 20 cm, automatyczna, kompatybilna z pistoletem firmy Bard typ Magnum, centymetrowa podziałka; 4.: szt; 5.: 80
26 | igła biopsyjna |  | 3.: Igła półautomatyczna 14G x10 cm; końcówka ścięta trokarowa, skala w centymetrach, wyciecie na próbkę regulowane- 1lub 2centymetry; 4.: szt; 5.: 20
[6 empty] | Razem:41 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 42
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 42
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Jednorazowa igła do trepanobiopsji z zewnętrzną kaniulą ekstrakcyjną |  | 3.: Ergonomiczny uchwyt typu "młotek", piramidalnie zakończony, oznakowany mandryn, igła znakowana co centymetr, krawędź tnąca z min. dwoma ząbkami, w uchwycie kaniuli gniazdo typu luer, zewnetrzny element wycinający w pełni diagnostyczny, nieuszkodzony bioptat, dwa typy kaniuli ekstrakcyjnej do wyboru - rynienkowy, widelczykowaty, znakowany wypychacz bioptatu, zatyczka, prowadnik (8Gx100 mm, 8Gx150 mm, 9Gx100 mm, 9Gx115mm, 11Gx100 mm, 11Gx150 mm, 13Gx100 mm, 13Gx60 mm); 4.: szt; 5.: 1
2 | Jednorazowa igła do trepanobiopsji z wewnętrzną kaniulą ekstrakcyjną |  | 3.: Ergonomiczny uchwyt typu "młotek", piramidalnie zakończony, oznakowany mandryn, igła znakowana co centymetr, krawędź tnąca z dwoma lub pięcioma ząbkami, w uchwycie kaniuli gniazdo typu luer, wewnętrzny element wycinający w pełni diagnostyczny, nieuszkodzony bioptat, znakowany wypychacz, zatyczka, prowadnik (8Gx100 mm, 8Gx150 mm, 9Gx100 mm, 9Gx115mm, 11Gx100 mm, 11Gx150 mm, 13Gx100 mm, 13Gx60 mm); 4.: szt; 5.: 8
[6 empty] | Razem:42 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 43
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 43
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej |  | 3.: zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, zawierający bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej , gąbka-aplikator z roztworem chlorku cetylopirydyny, preparat nawilżający do ust.; 4.: szt; 5.: 850
2 | Zestaw do toalety jamy ustnej |  | 3.: zawierający 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust; 4.: szt; 5.: 650
3 | Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie. |  | 3.: Protekor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów.; 4.: opak; 5.: 3300
4 | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, |  | 3.: hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. Opakowanie z mini-kartą obserwacji do zaznaczenia zmian skórnych (zespolona fabrycznie z opakowaniem samoprzylepna etykieta), 8 myjek w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny.; 4.: opak; 5.: 50
5 | Pozycjoner przeciwodleżynowy |  | 3.: Składający się z: maty paroprzepuszczalnej z pasem stabilizacyjnym umożliwiającej przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową o wymiarach: 91 x 126 cm, z 9 uchwytami na ręce na każdym z dłuższych boków, taśmy mocującej na łóżko, czterowarstwowego podkładu chłonącego wilgoć i przepuszczalnego dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej minimum :79 x 122 cm, oraz z 2 klinów o nachyleniu 30 stopni.; 4.: opak; 5.: 20
6 | Jednorazowy, czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza |  | 3.: o wymiarach powierzchni chłonnej: 79 x 122 cm, kompatybilny z pozycjonerem przeciwodleżynowym umożliwiającym przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta, 5 podkładów w opakowaniu.; 4.: opak; 5.: 20
[6 empty] | Razem:43 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 44
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 44
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1
W celu potwierdzenia, że oferowane ostrze spełnia wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie kartę katalogową
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Ostrza uniwersalne jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z ruchomym ostrzem, uniwersalne. | ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, przeznaczone do usuwania włosów zarówno grubych jak i delikatnych, każdego typu (krótkie, długie, mokre, suche itp.) które mogą być stosowane nawet w delikatnych okolicach ciała, konstrukcja ostrza minimalizująca uszkodzenie skóry - strzyże tylko górne ostrze, kompatybilne ze strzygarką z ruchomą głowicą o baterii litowo-jonowej, zapewniającej do 160minut ciągłej pracy, posiadaną przez Zamawiającego, ostrza pakowane :1szt/blister, 50 blistrów pudełko. | szt | 2100
[5 empty] | Razem:44 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 45
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 45
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE pakietu nr 45:
W celu potwierdzenia, że oferowane pojemniki spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty katalogowe
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne1 l. | 3.: 1l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze żółtym i czerwonym; 4.: szt.; 5.: 400
2. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne1 l. max. wysokość pojemnika 110 mm | 3.: 1l ±10%, prostokątne pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze żółtym i czerwonym; 4.: szt.; 5.: 2300
3. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne 2 l. max. wysokość pojemnika 150 mm | 3.: 2l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze żółtym i czerwonym, średnica otworu nie mniejsza niż 5 cm; 4.: szt.; 5.: 10000
4. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne 2,5-3,5 l. max. wysokość pojemnika 150 mm | 3.: 2,5l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze żółtym i czerwonym, średnica otworu nie mniejsza niż 7 cm; 4.: szt.; 5.: 300
5. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne 4 l. max. wysokość pojemnika 150 mm | 3.: 4l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze żółtym i czerwonym, średnica otworu nie mniejsza niż 7 cm; 4.: szt.; 5.: 100
6. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne 5 l. | 3.: 5l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze żółtym i czerwonym, średnica otworu nie mniejsza niż 7 cm; 4.: szt.; 5.: 10500
7. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne 10 l. | 3.: 10l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze żółtym i czerwonym, średnica otworu nie mniejsza niż 9 cm; 4.: szt.; 5.: 5500
8. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne 10 l. max. wysokość pojemnika 230 mm | 3.: 10l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze żółtym i czerwonym, średnica otworu nie mniejsza niż 9 cm; 4.: szt.; 5.: 7000
9. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne 20 l. | 3.: 20l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze żółtym i czerwonym, średnica otworu nie mniejsza niż 9 cm; 4.: szt.; 5.: 40
10. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne 30 l. | 3.: 30l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze czerwonym; 4.: szt.; 5.: 1000
11. | Pojemniki plastikowe na odpady medyczne 60 l. | 3.: 60l ±10%, pojemniki wykonane z materiału odpornego na przekłucia i nie przepuszczającego płynów, w kolorze czerwonym, z uszczelką w pokrywie; 4.: szt.; 5.: 1600
[5 empty] | Razem:45 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 46
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 46
Materiały zużywalne do strzykawki automatycznej muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem do wstrzyknięć Optistar firmy Mallinckrodt Liebel-Flarsheim
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | wkład do strzykawki automatycznej | 3.: zestaw zawierający 2 strzykawki o objętości 60 ml, zwinięty dren Y do Opitstar Elite; 4.: szt; 5.: 3400
[5 empty] | Razem:46 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 47
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 47
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Wężyk do pompy Ulrich | 3.: Sterylny wężyk pompy wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi. Elementy wężyka umożliwają monitorowanie ciśnienia w systemie wężyków, zawiera filtr cząsteczkowy, Wbudowany zawór, zwrotny na jedym końcu wężyka. Czas pracy na wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości przebytych iniekcji. Bez zawartości latekus oraz ftalanów (DEHP) Objętość wężyka: 19,5ml. Szczelność ciśnienia maksymalnie 20 bar.; 4.: szt; 5.: 650
2 | Wężyk do pompy Ulrich | 3.: Wężyk typu XD 2035 , dwa zawory zwrotne, złącze luer lock; 4.: szt; 5.: 200
3 | Wężyk do pompy Ulrich | 3.: Wężyk typu XD 2040 , sterylny wężyk pacjenta, długość 250cm, dwa zawory zwrotne, złącze luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP). Objętość wężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar.; 4.: szt; 5.: 21000
[5 empty] | Razem:47 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 48
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 48
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Port naczyniowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym | 3.: Port dający możliwość dozowania kontrastu do TK pod ciśnieniem max 300 psi. Komora portu wykonana z tytanu, wysokoprofilowy (wysokość nie mniejsza niż 13 i nie większa niż 15mm), kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego (polisulfonu) o kształcie łatwym do zidentyfikowania poprzez skórę, cztery otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa zapewniająca szczelność dla 1500 wkłuć, membrana nie wystająca znacznie poza obrys kołnierza portu dołączony cewnik poliuretanowy 8,4F; o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,6 mm a średnicy zewnętrznej nie większej niż 2,6mm o długości min. 76cm z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, z wygodnym, szybkim połączeniem cewnika z portem (zatrzask połączony na stałe z dyszą komory portu) Z zestawem wprowadzającym, zawierającym: wygodną prowadnicę Seldingera z zakończeniem typu J, igłę punkcyjną 18G, koszulkę rozrywalną z wygodnym uchwytem , narzędzie do tunelizacji, tępą igłę do wypełnienia cewnika igłę Hubera - prostą do przepłukania zestawu; rozmiar 20-22G, długość 19-25mm, z korkiem zabezpieczającym przed przypadkowym zakłuciem igłę Hubera zakrzywioną do krótkiej infuzji; rozmiar 20-22G, długość 19-25mm, z korkiem zabezpieczającym przed przypadkowym zakłuciem igłę Hubera z drenem do długich przetoczeń (igła z odpinanymi skrzydełkami, miękką poduszką dla pacjenta, zaciskiem do przerw w infuzji, samozatrzaskującym się zabezpieczeniem przed zakłuciem, z akustyczną sygnalizacją pozycji bezpiecznej); rozmiar 20-22G, długość 19-25mm, dren o długości min.20cm dwie strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12ml hak do unoszenia żyły; 4.: szt.; 5.: 5
2 | Port naczyniowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym, niskoprofilowy | 3.: Port dający możliwość dozowania kontrastu do TK pod ciśnieniem max 300 psi. Komora portu wykonana z tytanu, niskoprofilowy (wysokość nie większa niż 11,5mm), kołnierz wykonany z tworzywa sztucznego (polisulfonu), o kształcie łatwym do zidentyfikowania poprzez skórę, cztery otwory do przyszycia portu membrana silikonowa zapewniająca szczelność dla 1500 wkłuć, membrana nie wystająca znacznie poza obrys kołnierza portu, dołączony cewnik poliuretanowy 8,4F; o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 1,6 mm a średnicy zewnętrznej nie większej niż 2,6mm o długości min. 76cm z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta, z wygodnym, szybkim połączeniem cewnika z portem (zatrzask połączony na stałe z dyszą komory portu) Z zestawem wprowadzającym, zawierającym: wygodną prowadnicę Seldingera z zakończeniem typu J, igłę punkcyjną 18G, koszulkę rozrywalną z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji, tępą igłę do wypełnienia cewnika igłę Hubera - prostą do przepłukania zestawu; rozmiar 20-22G, długość 19-25mm, z korkiem zabezpieczającym przed przypadkowym zakłuciem igłę Hubera zakrzywioną do krótkiej infuzji; rozmiar 20-22G, długość 19-25mm, z korkiem zabezpieczającym przed przypadkowym zakłuciem igłę Hubera z drenem do długich przetoczeń (igła z odpinanymi skrzydełkami, miękką poduszką dla pacjenta, zaciskiem do przerw w infuzji, samozatrzaskującym się zabezpieczeniem przed zakłuciem, z akustyczną sygnalizacją pozycji bezpiecznej); rozmiar 20-22G, długość 19-25mm, dren o długości min.20cm dwie strzykawki z gumowym tłokiem o objętości 12ml hak do unoszenia żyły; 4.: szt.; 5.: 10
3 | Port zewnątrzoponowy | 3.: komora wykonana z tytanu gwarantującego długoterminową wytrzymałość, o objętości 0,5 ml, zaokrąglony kształt polisulfonowego kołnierza portu pozwalający na łatwe wyczuwanie pod skórą, cztery otwory na szwy umożliwiające stabilne przymocowanie portu, membrana portu o dużej gęstości zapewaniająca dobrą stabilność igły w porcie, o średnicy min. 9 mm, membrana niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu cewnik poliuretanowy 3,7Fr, o wymiarach: 1,2 mm - średnica zewnętrzna, 0,5 mm - średnica wewnętrzna i o długości 91 cm, z prowadnikiem 16G fabrycznie zainstalowanym w cewniku, łącznik cewnika (2szt), nasuwany na cewnik, z tytanowym pierścieniem blokującym. zestaw zawiera: port, cewnik, dwa łączniki, igła Port-A-Cath 24 Ga, Igła Tuohy 16 Ga, tępa igła 25 Ga, dwie strzykawki 12 ml, niskooporowa strzykawka 7 ml, tunelizator, filtr infuzyjny 0,2m Wysokość portu max.12,7 mm; 4.: szt.; 5.: 2
4 | Igła Gripper | 3.: Igła ze szlifem Hubera do długich przetoczeń: umieszczona centralnie względem korpusu, z przeźroczystym drenem o dł min 20 cm, wykonanym z TOTM PVC, z zaciskiem do przerw w infuzji, kodowanie rozmiaru za pomocą koloru zacisku, wygodne odpinane skrzydełka, korpus wykonany z przejrzystego materiału, pozwalającego na obserwację miejsca wkłucia, poduszka od strony kontaktu ze skórą pacjenta z medycznej pianki o grubości min 4 mm, rozmiar 19, 20, 22G, długość 19, 25, 32 mm, dostępne z portem bocznym, lub bez portu; 4.: szt; 5.: 850
[5 empty] | Razem:48 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 49
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 49
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Port naczyniowy z tytanową komorą i zestawem wprowadzającym | Port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,7ml ( port standardowy), 0,4ml (port niskoprofilowy), 0,3ml (port mini) cewnik silikonowy lub poliuretanowy z oznaczoną długością co 1 cm. Rozmiar cewnika: silikonowy 7,5Fr i 9,6Fr, poliuretanowy 8Fr, długość 660mm dla portów standardowych, poliuretanowy 6,6 Fr, 550mm dla portów niskoprofilowych. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzającym. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). | szt. | 675
[5 empty] | Razem:49 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 50
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 50
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | igła do portu typu: bezpieczna igła , do wlewów, pomp infuzyjnych,TK i MRI | Zestaw do wlewów typu Hubera z motylkiem, drenem wolnym od lateksu, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu, dł igły. 13, 19,25,38mm. Dostępna w rozmiarach 19Ga, 20, 22 Ga, Rozmiary igieł oznaczone kolorami, kompatybilne ze środowiskiem TK i MRI do 3 Tesla oraz umożliwiające podawanie środków kontrastowych w środowisku TK pod ciśnieniem do 300 PSI. W warunkach szpitalnych igłę można pozostawić w porcie na 5-7 dni | szt | 50
2 | Zestaw infuzyjny do chemioterapii Typu igła Hubera z drenem | Igła do płukania portów naczyniowych z osłoną zabezpieczającą ostrze od 22 G do 19 G o długościach 15, 20, 25, 38 mm Hubera z przedłużką i zaciskiem, igła znakowana kolorem | szt | 50
3 | Igła Hubera do portu naczyniowego z przezroczystą podstawą , do wlewów, pomp infuzyjnych,TK i MRI | Igła do portów naczyniowych z możliwością podawania cytostatyków oraz przetaczania krwi. - dren z zaciskiem bez PVC, - z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta, - z medycznej pianki o grubośći min. 4 mm, - zespolona z korpusem igły, - dostępne rozmiary: 19 - 22 G, - o dlugościach 15 -38 mm, | szt | 6800
[5 empty] | Razem:50 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 51
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 51
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | igła Hubera zakrzywiona zagięta 90stopni. bez drenu do przepłukania portu | 3.: Igła Hubera zakrzywiona zagięta 90stopni. bez drenu do przepłukania portu Rozmiary 19G x 15mm, 19G x 20mm, 19G x 25mm, 20G x 15mm, 20G x 20mm, 20G x 25mm, 20G x 35mm, 22G x 15mm, 22G x 20mm, 22G x 25mm, 22G x 35mm. Zakrzywiona igła do krótkich i średnich infuzji z możliwością podłączaniado przewodu perfuzyjnego lub kranika trójdrożnego. Igła pozwalająca na iniekcje pod wysokim ciśnieniem substancji kontrastującej do wykonywania CECT (tomografii komputerowej z kontrastem) aż do 8 ml/sek (19G) przy ciśnieniu 325 psi (22,4 barów). Do wyboru przez zamawiającego; 4.: szt; 5.: 900
2. | igła do portów bezpieczna z dodatnim ciśnieniem | 3.: Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem w postaci dźwigni z prostokątnym korpusem wykonanym z przeźroczystego materiału. Kodowana kolorami zgodne z rozmiarem. Zgięta pod kątem 90º z linią przedłużającą z zaciskiem zakończoną złączem luer lock. Igła wyposażona w system samodzielnie wytwarzający ciśnienie dodatnie podczas usuwania umożliwiający wyjecie jej z portu jedną ręką. Rozmiary 22G,20G i 19G o długościach: 15mm, 17mm, 20mm, 25mm i 30mm, 35mm Do wyboru przez zamawiającego; 4.: szt; 5.: 100
[5 empty] | Razem:51 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 52
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 52
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | AMBIX INTRASTIC SYSTEM, 20 G X 17 MM | 3.: Zestaw do podawania długich wlewów leków zawierający: igłę o szlifie łyżeczkowym, połączoną z przedłużką o długości 15 cm (zakończona końcówką jednokierunkową), plaster mocujacy, elastyczny syfonik który umożliwia dostosowanie igły do różnych głębokości wkłucia. Rozmiar 20 G X 17 MM; 4.: szt; 5.: 5600
2 | Zestaw do podawania płynów prostych do pompy objętościowej Fresenius Agilia | 3.: długość 285 cm, wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Posiadający filtr 15μm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock.; 4.: szt; 5.: 350
3 | Zestaw do podawania krwi i preparatów krwiopochodnych do pompy objętościowej Fresenius Agilia | 3.: długość 285 cm, wykonany z PCV oraz silikonu bez DEHP i lateksu. Posiadający filtr 200 μm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock.; 4.: szt; 5.: 10
4 | Zestaw do żywienia pozajelitowego do pompy objętościowej Fresenius Agilia | 3.: Zestaw do żywienia pozajelitowego do pompy objętościowej Fresenius Agilia długość 285 cm wykonany z PCV oraz silikonu bez DEPH i lateksu. Posiadający dwa filtry 15μm oraz 1,2μm antybakteryjny i eliminujący pęcherzyki powietrza. Obrotowy łącznik męski Luer Lock.; 4.: szt; 5.: 1200
5 | Zestaw do podawania cytostatyków do pompy objętościowej Fresenius Agilia | 3.: Zestaw dedykowany do pomp objętościowych Agilia VP mc, bursztynowy zestaw infuzyjny filtr 15 um, objętość napełnienia 25ml, dłguość 285cm; 4.: szt; 5.: 300
6 | Zestaw do podawania leków onkologicznych z dodatkowym filtrem do pomp objętościowych Agilia | 3.: Sterylny zestaw do przetoczeń/podaży leków onkologicznych , z filtrem 15µm oraz dodatkowym filtrem 0,2 µm antybakteryjnymi eliminującym powietrze . Kompatybilny z pompami objętościowymi Volumat Agilia bez PCV ,o długości ok. 285 cm.; 4.: szt; 5.: 30
7 | Zestaw do podawania leków onkologicznych wrażliwych na światło do pomp objętościowych Agilia | 3.: Sterylny zestaw onkologiczny kompatybilny z pompą objętościową Agilia Volumat do leków światłoczułych bez PCV, o długości ok. 300 cm, z filtrem 15µm, posiadający dwa górne porty bezigłowe do podawania dodatkowego leku.; 4.: szt; 5.: 1600
8 | Freka Pexact II FR 15, ENFit | 3.: Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą „push” pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. W opakowaniu akcesoria umożliwiające pierwotne założenie. Wolne od lateksu i DEHP.; 4.: szt; 5.: 20
[5 empty] | Razem: |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 53
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 53
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
W celu potwierdzenia że oferowane wyroby we wszystkich pozycjach pakietu spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć
w ofercie karty katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów.
1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wskaźnik | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typu GreenLite | Metalowa, światłowodowa, do wielorazowych rękojeści światłowodowych Truphatek, w rozmiarach Mac 0-5 i Miller 00-4 | szt. |  | 3900
2 | Jednorazowa łyżka do laryngoskopu typu EquipLite | Metalowa, diodowa, do wielorazowych rękojeści standardowych Truphatek, w rozmiarach Mac 0-5 i Mill 00-4 | szt. |  | 90
3 | Zestaw ratunkowy jednorazowy EMS Green Lite | Zestaw 3 łyżek jednorazowych, metalowych, światłowodowych, Green Lite Mac 2-4. Uchwyt wielorazowy ze źródłem światła LED, dwuczęściowy, wewnętrzny kartridż na dwie baterie AA, wkręcany w uchwyt zewnętrzny wyposażony w miękką, antypoślizgową osłonę, waga 194g, wysokość 147mm, średnica 28mm typu GreenLED 133300, spakowane do miękkiego etui. | zestaw |  | 12
[6 empty] | Razem:53 |  | x
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 54
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr54
W celu potwierdzenia,że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy
przedlożyć w ofercie karty katalogowe oferowanych wyrobów
Zamawiający wymaga by absorbent z pozycji 23-24 był częścią składową wyrobu
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Basen sanitarny z tworzywa |  | 3.: z pokrywką; 4.: szt.; 5.: 10
2 | Kaczka sanitarna z tworzywa |  | 3.: poj.min.1000 ml; 4.: szt.; 5.: 20
3 | Miska nerkowata 20 cm z tworzywa |  | 3.: poj.min.300 ml; 4.: szt.; 5.: 10
4 | Miska nerkowata 28 cm z tworzywa |  | 3.: poj.min.700 ml; 4.: szt.; 5.: 5
5 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. 10 ml, Ø34 - Ø30 x 33 mm; 4.: szt.; 5.: 200
6 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. 30 ml, Ø42 - Ø36 x 46 mm; 4.: szt.; 5.: 22000
7 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. 50-80ml, Ø60 - Ø48 x 64 mm,; 4.: szt.; 5.: 750
8 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. 100-150ml Ø58 - Ø52 x 80 mm; 4.: szt.; 5.: 800
9 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. 200-250ml, Ø65 - Ø59 x 100 mm; 4.: szt.; 5.: 1300
10 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Wyrób medyczny do diagnostyki In-Vitro zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. 250 ml, Ø94,8 -Ø80,0 x 61,6 mm; 4.: szt.; 5.: 1600
11 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. 500 ml, Ø94,8 -Ø80,0 x 61,6 mm; 4.: szt.; 5.: 700
12 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. 1.000 ml, Ø132,5 - Ø105,2 x 131,2 mm; 4.: szt.; 5.: 900
13 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. 2.300 ml, Ø174,7 - Ø145,5 x 157,4 mm.; 4.: szt.; 5.: 400
14 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. 3.000 ml, Ø200,0 - Ø168,0 x 154,8 mm; 4.: szt.; 5.: 280
15 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. 5.000 ml, Ø225,0 - Ø194,0 x 187,0 mm; 4.: szt.; 5.: 600
16 | Pojemnik chirurgiczny przeznaczony do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w formalinie. Produkt powinien posiadać oznakowanie CE/IVD zgodnie z dyrektywą 98/79/CE na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych |  | 3.: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP/GSH) z dnia 16 grudnia 2008r. Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana technologią IML. 10-11 L.,; 4.: szt.; 5.: 80
17 | kaczka jednorazowa z pulpy papierowej |  | 4.: szt; 5.: 11000
18 | baseny jednorazowe 2 L z pulpy papierowej |  | 4.: szt; 5.: 5000
19 | podkładki do basenów z pozycji 2 |  | 4.: szt; 5.: 10
20 | Jednorazowa osłona na basen 60x40cm typu 7711141 |  | 3.: szczelnie zamykany system (torba foliowa + wkładka pochłaniająca zapach i ciecz; nie mniej niż 500ml) przeznaczony do wyściełania basenów wielokrotnego użytku.; 4.: szt; 5.: 10
21 | miski nerkowate z pulpy papierowej |  | 4.: szt; 5.: 84000
22 | Miska do mycia 4L odporna na mydło typu JMO 4,0 |  | 3.: czas przesiąkania dla ciepłej wody z mydłem min 4 godziny; 4.: szt; 5.: 3700
23 | torba na wymiociny jednorazowa - zamykany worek z wkładem absorbcyjnym pochłaniającym również zapach |  | 3.: torba na wymiociny wymiar: 25x25cm (absorbent + zamknięciie); 4.: szt; 5.: 460
24 | kaczka jednorazowa - zamykany worek z wkładem absorbcyjnym pochłaniającym również zapach |  | 3.: kaczka męska, wymiar: 35x15cm (aborbent + zamknięcie); 4.: szt; 5.: 10
25 | proszek żelujący |  | 3.: Proszek pochłaniający wilgoć i eliminujący zapach. Dostępny w postaci saszetki 7g; 4.: szt; 5.: 170
26 | proszek żelujący |  | 3.: Proszek pochłaniający wilgoć i eliminujący zapach. Dostępny w postaci butelek o poj. 1l; 4.: szt; 5.: 10
27 | Labofix - utrwalacz cytologiczny |  | 4.: szt; 5.: 3
28 | Cytofix - utrwalacz cytologiczny |  | 4.: szt; 5.: 20
29 | opaski identyfikacyjne dla dorosłych na zwłoki |  | 4.: szt; 5.: 2500
30 | golarka medyczna |  | 3.: Golarka medyczna jednorazowego użytku (do przygotowania pola operacyjnego), jednoostrzowa, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej pokrytej platyną oraz teflonem, szeroka powierzchna goląca, konstrukcja zapobiegająca zapychaniu ostrza, golenie na sucho i mokro, łatwa do spłukania, specjalny grzebień zapobiegający zapychaniu, karbowany uchwyt zapewniający stabilizację oraz specjalnym wycięciu umożliwiającym dokładny widok golonego obszaru, łatwe odłamywanie zużytego ostrza, wymiary golarki wraz z teksturowaną osłonką: dł. 5,0 x szer. 6,0 x grubość 1,2 cm i wymiarach ostrza: dł. 1,0 x szer. 4,3 x grubość 0,01 cm, 50 szt. w op., każda golarka pakowana osobno; 4.: szt; 5.: 6000
31 | półmaska filtrująca z filtrem HEPA - wyrób medyczny klasa ochrony minimum FFP3 |  | 3.: Półmaska filtrująca jednorazowego użytku bez zaworu wydechowego, chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowań w środowisku medycznym, w tym do zabiegów chirurgicznych i innych procedur medycznych. Zgodna z dyrektywami 89/686/EWG (dla środków ochrony indywidualnej) i 93/42/EWG (dla wyrobów medycznych). Spełniająca wymagania norm EN 14683:2005, EN 149:2001+A1:2009. Zapewniająca skuteczność filtracji bakteryjnej ≥ 98 % oraz odporność na rozpryski ≥ 120 mmHg. Materiał filtracyjny o niskich oporach oddychania i dużej skuteczności filtracji. Składana 3-panelowa konstrukcja półmaski z profilowaną częścią nosową wykonaną z miękkiej pianki, zapewniająca kompatybilność z okularami i goglami ochronnymi. Zabudowana blaszka nosowa. Klapka w części brody ułatwiającą zakładanie, regulację oraz dopasowanie. Brak elementów wykonanych z lateksu kauczuku naturalnego. Dwie taśmy nagłowia zapewniające równomierny nacisk i dopasowanie półmaski. Okres trwałości 5 lat. Możliwość przechowywania w warunkach temp. otoczenia od 0 °C do + 25 °C oraz przy wilgotności względnej do 80 %. Pakowana indywidualnie w higieniczne opakowania foliowe; 4.: szt; 5.: 120
32 | Nakłuwacz jednorazowego użytku przeznaczony do pobierania próbek krwi włośnieczkowej z pięt wcześniaków |  | 3.: Nakłuwacz dla wcześniaków, głębokość nakłucia 0.85mm, szerokość nakłucia 1.75mm, op. a'50szt.; 4.: op.; 5.: 2
33 | Nakłuwacz jednorazowego użytku przeznaczony do pbierania próbek krwi włoośniczkowej z pięt noworodków oraz dzieci |  | 3.: Nakłuwacz dla noworodkó i niemowląt, głębokość nakłucia 1mm, szerokość nakłucia 2.5mm, op. a'50szt.; 4.: op.; 5.: 1
34 | Bezpieczny nakłuwacz chowający się automatycznie w obudowie |  | 3.: Szeorkość i głębokość nakłucia: 21Gx1.5mm, duży przepływ krwi, kolor niebieski, op. a'200szt.; 4.: op.; 5.: 250
35 | Nakłuwacz bezpieczny aktywowany automatyczny poprzez naciśnięcie na miesce wkłucia |  | 3.: żółty, głęb. 2,0 mm/ostrze szer. 0,8mm, op. a'200szt.; 4.: op.; 5.: 1
36 | Nakłuwacz bezpieczny aktywowany automatyczny poprzez naciśnięcie na miesce wkłucia |  | 3.: niebieski, głębokość 1,8 mm/igła 21G, op. a'200szt.; 4.: op.; 5.: 1
37 | Nakłuwacz bezpieczny aktywowany automatyczny poprzez naciśnięcie na miesce wkłucia |  | 3.: zielony - gł. 2,40 mm z igłą 21G, op. a'200szt.; 4.: op.; 5.: 1
38 | Nakłuwacz bezpieczny aktywowany automatyczny poprzez naciśnięcie na miesce wkłucia |  | 3.: jasno-zielony, głębokość 1,2 mm/igła 30G, op. a'200szt.; 4.: op.; 5.: 1
[6 empty] | Razem:54 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 55
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 55
Zamawiający wymaga karty katalogowe produktu dla poz. 1 -4
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, sterylne, z przedłużonym mankietem | 3.: Rękawice diagnostyczne, nitrylowe o przedłużonym mankiecie bezpudrowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 300mm, grubość na palcu min 0.13 mm, na dłoni min 0.09 mm, na mankiecie min 0.07 mm , posiadające AQL 1. Rękawice oznakowane, jako środek ochrony indywidualnej kat. III; rękawice zgodne z normami EN 455(1-4), ASTM F1671; EN 374-3 Rozmiar: XS, S, M, L, XL, pakowane po 100 szt; 4.: opak; 5.: 50
2 | Rękawica nitrylowa do procedur podwyższonego ryzyka | 3.: Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe do procedur wysokiego ryzyka, o grubości palca (ścianka) 0,40 mm, grubości dłoni (ścianka 0,30 mm). Wytrzymałość na rozerwanie 27N, w rozmiarach (S,M,L,XL) w zależności od potrzeb szpitala - (1op/50szt); 4.: opak; 5.: 1200
3 | Rękawice sterylne- ginekologiczne | 3.: Rękawice sterylne- ginekologiczne, lateksowe, bezpudrowe. Długie - pozwalające chronić przedramiona przed zamoczeniem. Długość rękawicy min. 455mm. Mankiet rolowany, poziom białek lateksowych poniżej 10 µg/g. AQL 1.5- potwierdzony raportem z jednostki akredytowanej. Mikrotekstura na całej powierzchni palców i dłoni, kształt dopasowany do anatomii rąk. Zgodne z normami: ASTMD 3578, EN 455 1,2,3, EN 374 1,2,3- potwierdzone raportem z jednostki niezależnej. Grubości rękawicy- palec- 0,32 -0,44mm, dłoń- 0,29 - 0,39mm. Siła zrywająca przed starzeniem min. 30N. Rękawice pakowane podwójnie- opakowanie wewnętrzne papierowe, zewnętrzne foliowany papier. Rozmiary S-L.; 4.: para; 5.: 100
4 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne.Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu. | 3.: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Pakowane po 250 szt. Dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL.; 4.: opak; 5.: 40
[5 empty] | Razem:55 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 56
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 56
"WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO: Materiały eksploatacyjne do laktatora Symphony firmy Medela posiadanego przez Zamawiającego W celu potwierdzenia że oferowane wyroby we wszystkich pozycjach pakietu spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów."
1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wskaźnik | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | System zbiórki pokarmu | System zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony Medela. Do użycia przez jedną dobę lub do 8 odciągnięć. Gotowy do użycia. Mikrobiologicznie czysty lub sterylny. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji i numerze referencyjnym. W skład zestawu wchodzi lejek, konektor (wykluczone stałe połączenie lejka z konektorem – wykluczone lejkokonektory), do którego montuje się lejek w rozmiarze 24mm , 27mm lub 30mm oraz dren ze zintegrowana membraną (wykluczone oddzielne pakowanie lub dostarczenie membrany). Zestaw wykonany z polipropylenu, nie zawiera Bisphenolu A ani ftalanów. Rozmiar M, L, XL do wyboru przez zamawiającego. | szt |  | 550
2 | Butelka | Butelki 80 ml Czyste mikrobiologicznie, termin ważności 3 lata od daty produkcji, Data ważności i numer LOT są nadrukowane na każdej butelce obok skali, data produkcji jest wytłoczona pod spodem każdej butelki w formie graficznej. Wykonane z polipropylenu, nie zawierają Bisphenolu A, ani ftalanów, Skala co 10 ml, odporna na ścieranie, z nakrętką na gwint standardowy, Kompatybilna ze smoczkami jednorazowymi i wielorazowymi Medela. Pakowane po 40 szt | opak |  | 20
3 | Końcówka lejka | Końcówka lejka PersonalFit 21 mm | szt |  | 10
4 | Końcówka lejka | Końcówka lejka PersonalFit 30 mm | szt |  | 10
5 | Końcówka lejka | Końcowka lejka PersonalFit 36 mm | szt |  | 10
[6 empty] | Razem:56 |  | x
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 57
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 57
Zamawiający wymaga karty katalogowej produktu dla poz. 1-3
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Igła do wykonywania blokad powłok brzusznych |  | 3.: Igła do wykonywania blokad powłok brzusznych 21G x 110mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na 2 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, pakowane po 10 szt; 4.: szt; 5.: 20
2 | Igła do wykonywania blokad powłok brzusznych |  | 3.: Igła do wykonywania blokad powłok brzusznych 22G x 80mm widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na 2 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), zapewniające widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z elastycznym cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, pakowane po 10 szt; 4.: szt; 5.: 20
3 | Igła do wykonywania nakłuć centralnych żył i tętnic |  | 3.: Igła do wykonywania nakłuć centralnych żył i tętnic 18G x 100mm typu vascular sono widoczna w USG przez umieszczenie na igle reflektorów (powstałych przez wciśniecie w igłę narożników kwadratu) na 2 cm od ostrza igły w dwóch sekwencjach po 1cm z przerwą 3 mm dla określenia głębokości, elementy zapewniające echogeniczność rozmieszczone równomiernie wokół igły (360 stopni), pakowane po 25 szt; 4.: szt; 5.: 25
[6 empty] | Razem:57 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 58
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 58
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1-11
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie karty katalogowe do wszystkich pozycji
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | znacznik do biopsji |  | 3.: znacznik do biopsji piersi pod MRI, typu ULTRACOR; 4.: szt; 5.: 112
2 | Igła biopsyjna MRI |  | 3.: igła biopsyjna do biopsji piersi pod MRI, 7G,; 4.: szt; 5.: 56
3 | Igła biopsyjna MRI |  | 3.: igła biopsyjna do biopsji piersi pod MRI, ,10G; 4.: szt; 5.: 56
4 | prowadnica do igły biopsyjnej do MRI |  | 3.: prowadnica do biopsji piersi pod MRI, 7G,; 4.: szt; 5.: 56
5 | prowadnica do igły biopsyjnej do MRI |  | 3.: prowadnica do biopsji piersi pod MRI, ,10G; 4.: szt; 5.: 56
6 | Igła EVIVA |  | 3.: igła biopsyjna, stereotaktyczna, do biopsji pod mammografią, 9G,13 cm, okienko 20mm; 4.: szt; 5.: 400
7 | Kanister do ssaka |  | 3.: wiaderko do zestawu przy biopsji mammotomicznej typu Suction Canister with lid 490cc; 4.: szt; 5.: 120
8 | Znacznik do piersi |  | 3.: znacznik do biopsji mammotomicznej piersi typu Secur Mark for Eviva; 4.: szt; 5.: 400
9 | Znacznik do piersi |  | 3.: znacznik do biopsji mammotomicznej piersi typu Secur Mark for EVIVA; 4.: szt; 5.: 144
10 | Kanister do biopsji pod MRI |  | 3.: Zbiornik jednorazowy uzupełniający do biopsji mammotomicznych wspomagających próżniowo do w/w systemu.; 4.: szt; 5.: 24
11 | Stabilizator EVIVA |  | 3.: stabilizator do igły biopsyjnej op=5szt ,sprzęt kompatybilny ze sprzętem FIRMY HOLOGIC; 4.: szt; 5.: 400
[6 empty] | Razem:58 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 59
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 59
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1-5
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie kartę katalogowe do wszystkich pozycji
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | dren do wstrzykiwacza do mammografii spectralnej |  | 3.: Jednorazowy dren do wstrzykiwacza do mammografii spectralnej, kompatybilny ze wstrzykiwawczem ACCUTRON CT; 4.: szt; 5.: 600
2 | wkład do wstrzykiwacza do mammografii spectralnej |  | 3.: Jednorazowy wkład do wstrzykiwaczado mammografii spectralnej ELS 200 ml P: 83 bar/1200 PSI, kompatybilny ze wstrzykiwawczem ACCUTRON CT; 4.: szt; 5.: 600
3 | 8-godzinny wkład do wstrzykiwacza do mammografii spectralnej |  | 3.: 8-godziny wkład do wstrzykiwacza do mammografii spectralnej, kompatybilny ze wstrzykiwaczem ACCUTRON CT, ELS 200 ml Spritze MLI, ELS 200 ml Syringe MLI, P: 21 bar/305 PSI; 4.: szt; 5.: 200
4 | 8-godzinny dren do wstrzykiwacza do mammografii spectralnej |  | 3.: 8-godzinny dren do wstrzykiwacza do mammografii spectralnej, kompatybilny ze wstrzykiwawczem ACCUTRON CT, 150 cm z "check valve"; 4.: szt; 5.: 200
5 | 8-godzinny dren do wstrzykiwacza do mammografii spectralnej |  | 3.: 8-godzinny dren do wstrzykiwacza do mammografii spectralnej (typu 314081-000), System przywęży do pobierania kontrastu ze sterylnością pracy do ośmiu godzin P;21 bar/306 psi materiał kompatybilny ze wrzykiwaczem accutron CT firmy MED TRON.; 4.: szt; 5.: 200
[6 empty] | Razem:59 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 60
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 60
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | wkłady 12-godzinne do wstrzykiwacza do TK |  | 3.: Dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastowego do wstrzykiwacza Bayer Medrad Stellant CTD; 4.: szt; 5.: 280
2 | wkłady do wstrzykiwacza do MR |  | 3.: Jednorazowy zestaw wkładów do wstrzykiwacza Bayer Medrad Spectris Solaris EP SSQK65/115US; 4.: szt; 5.: 14500
3 | dreny jednorazowe pacjenta do TK |  | 3.: Jednorazowy, sterylny dren pacjenta, kompatybilny z zestawem 12-godzinnym do wstrzykiwacza Bayer Medrad Stellant CTD; 4.: szt; 5.: 1800
[6 empty] | Razem:60 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 61
załącznik nr 5 do SWZ
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 61
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
W celu potwierdzenia że oferowane wyroby we wszystkich pozycjach pakietu spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć
w ofercie karty katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów
1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | wskaźnik | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Kombinezon ochronny | Wykonany z lekkiej, oddychającej, laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) włókniny polipropylenowej o gramaturze 63g/m2 +/- 2g/m2. Materiał barierowy, jednocześnie przyjazny dla skóry i niepylący, kolor biały. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi zgodnie z normą EN 14126:2003+AC:2004, EN 14605:2005+A1:2009 –Typ 4B, 5B, 6B i kategorią III Ś.O.I. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Oznakowanie kombinezonu i opakowania zgodne z typem ochrony. Kombinezon nie może się elektryzować (właściwości antyelektrostatyczne EN 1149-1 + EN 1149-5 par. 4.2.1) Krój kombinezonu jednoczęściowy, z dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości oraz dodatkową patką na brodę, która pozwala na prawidłowe uszczelnienie maski ochronnej, kaptur trójpanelowy, dwuczęściowy krój w kroku, talia, rękawy przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz zapewnia komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL -3XL dla wzrostu od 164cm do 200cm, pakowany indywidualnie w szczelną torebkę foliową. Kombinezon jest wyrobem medycznym klasy I, niesterylnym, zgodnym z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mając znaczenie dla EOG. ) | szt |  | 500
2 | Kombinezon ochronny | Wykonany z lekkiej, oddychającej, laminowanej folią mikroporowatą (MPFL) włókniny polipropylenowej o gramaturze 63g/m2 +/- 2g/m2. Materiał barierowy, jednocześnie przyjazny dla skóry i niepylący, kolor biały. Kombinezon zapewnia ochronę przed czynnikami biologicznymi i substancjami chemicznymi zgodnie z normą EN 14126:2003+AC:2004, EN ISO 13982-1 :2004/ A1 :2010 - Typ 5B, EN 13034:2005+Al:2009 - Typ 6B i kategorią III Ś.O.I. wg Rozporządzenie EU 2016/425. Oznakowanie kombinezonu i opakowania zgodne z typem ochrony. Kombinezon nie może się elektryzować (właściwości antyelektrostatyczne EN 1149-1 + EN 1149-5 par. 4.2.1) Krój kombinezonu jednoczęściowy, z dwukierunkowym zamkiem błyskawicznym zakrytym patką na całej długości oraz dodatkową patką na brodę, która pozwala na prawidłowe uszczelnienie maski ochronnej, kaptur trójpanelowy, dwuczęściowy krój w kroku, talia, rękawy przy nadgarstkach i kostkach ściągnięte elastyczną gumką zapewniającą lepsze dopasowanie, co wzmacnia efekt ochronny oraz zapewnia komfort ruchów, szwy typu overlock dodatkowo zabezpieczone taśmą, pętla na kciuk zabezpieczająca przed przypadkowym rozszczelnieniem z rękawicą. Dostępne rozmiary: S - M - L - XL - 2XL -3XL dla wzrostu od 164cm do 200cm, pakowany indywidualnie w szczelną torebkę foliową. Kombinezon jest wyrobem medycznym klasy I, niesterylnym, zgodnym z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mając znaczenie dla EOG. ) | szt |  | 500
3 | Jednorazowe, długie ochraniacze na buty | Środek ochrony osobistej kategorii III zgodnie z EU Reg. 2016/425, typ 6 P-B zgodnie z normą EN 13034:2005+Al:2009, górna krawędź zakończona elastyczną gumką oraz dodatkową taśmą do zawiązanie powyżej kostki. Zapewniają ochronę przed czynnikami biologicznym EN 14126:2003+AC:2004, spełniają normę EN ISO 13688:2013-12. Ochraniacze wykonane z laminowanej polietylenem włókniny polipropylenowej o gramaturze 55-60g/m2 z antypoślizgową podeszwą, ochraniacze profilowane w kształcie buta (zaokrąglony przód) o wysokości 48cm i długości 31cm, pakowane jako para w opakowanie indywidualne. (1para=2szt) | para |  | 500
4 | Półmaska filtrująca FFP2 | Półmaska filtrująca o konstrukcji trójpanelowej w klasie filtracji FFP2 (zgodnie EN 149:2001 + A1:2009) będąca środkiem ochrony indywidualnej. Wymagane oznakowanie: - NR - jednorazowego użytku - D - została przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego. Regulowany zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych na zerwanie zszywaczy (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 94% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; ; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; pakowana indywidualnie w pojedyncze folie z nadrukowaną instrukcją użytkowania w postaci piktogramów; wykonane bez użycia lateksu; możliwość przechowywania przez 5 lat od daty produkcji; skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >95%,skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >95% przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >95%) (wymagane potwierdzone przez producenta spełniania niniejszych wymagań) Posiada certyfikat wydany przez europejską notyfikowaną jednostkę certyfikująca (odpowiedni znak CE) na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. Dodatkowo produkt posiada certyfikaty na zgodność z ISO 9001: 2015 System Zarządzania Jakością lub równoważny, ISO 13485: 2016 System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych) lub równoważny. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. Deklaracja zgodności wystawiona przez producenta w języku polskim." | szt |  | 2500
5 | Półmaska filtrująca FFP3 | Półmaska filtrująca w klasie filtracji FFP3, NR (jednorazowego użytku – przeznaczona na 8 godzin pracy), D - (przebadana na zatkanie pyłem dolomitowym). Półmaska składana pionowo z zaworem umieszczonym z boku. Czasza wykonana z materiału wielowarstwowego antyalergicznego (LATEX-FREE) non-woven. Zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika; pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania; taśmy mocowane do półmaski za pomocą wysokoodpornych tłoczonych otwór (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy); brak efektu parowania okularów; skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS; brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury; indywidualnie pakowana; wysokowydajny zawór oddechowy zapewniający niskie opory wydechu i efektywne odprowadzanie wilgoci i ciepła z półmaski Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 9001: 2015 Quality Management System. ISO 13485: 2016 Medical Devices Quality Management System (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych). Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. • skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% • skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9% • przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) • opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5 • opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5 | szt |  | 250
6 | Półmaska filtrująca FFP3 bez zaworu | Półmaska jako środek ochrony osobistej kategorii III. Półmaska typu poziomo składanego bez zaworu. Służy do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych i/lub ciekłych tworzących aerozole (pyły, dymy, mgły) do 50 x NDS. Półmaska została wykonana z trudnopalnych materiałów. Podstawowe cechy półmaski • antyalergiczny oraz nieszkodliwy dla zdrowia użytkownika materiał wykonania, w pełni LATEX FREE • zacisk nosowy ułatwiający dopasowanie półmaski do nosa użytkownika • pianka nosowa stwarzająca większy komfort użytkowania • taśmy nocowane do półmaski za pomocą wysokowytrzymałego zgrzewu (brak ryzyka uszkodzenia mocowania taśmy, jak ma to miejsce w przypadku plastikowych zaczepów) • wysoka klasa wykończenia półmaski, brak efektu parowania okularów • dodatkowe rowki na czaszy półmaski stwarzające większy komfort oddychania, • klasa 3 - (oznaczenie FFP3) - skuteczność filtracji 99% - stosowane do ochrony przed cząstkami stałymi i ciekłymi o wysokiej toksyczności dla których NDS<0,05mg/m3 o ile maksymalne stężenie wynosi do 50xNDS • brak podatności na zapadanie się oraz tracenie kształtu dzięki wysokiej odporności na wysokie oraz niskie temperatury • indywidualnie pakowane Posiada certyfikat na zgodność ze zharmonizowaną normą europejską EN 149:2001 + A1:2009. ISO 9001: 2015 Quality Management System. ISO 13485: 2016 Medical Devices Quality Management System (system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych• skuteczność filtracji bakteryjnej dla cząstek (BFE) – >99,9% • skuteczność filtracji dla cząstek (0,1 μm) – >99,9% • przebadane w zakresie penetracji chlorkiem sodu (skuteczność filtracji >99,9%) • opór powietrza (w mbar) przy wdechu < 1,5 • opór powietrza (w mbar) przy wydechu < 2,5 | szt |  | 250
[6 empty] | Razem:61 |  | x
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 62
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 62
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Kaniula bez portu typu neoflon |  | 3.: Kaniula bez portu typu neoflon bez portu bocznego, nierozerwalne opakowanie gdzie ich papierowa część poprzez swą wielowarstwową strukturę jest zabezpieczona przed mikrouszkodzeniami mechanicznymi, trójkątne ostrze igły, kaniula wykonana z PTFE, prędkość przepływu podana na opakowaniu 24-26G, 19 mm; 4.: szt.; 5.: 2500
[6 empty] | Razem:62 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 63
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 63
W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby spełniają wymagania Zamawiającego należy przedłożyć w ofercie kartę katalogową do pozycji
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Zestaw infuzyjny | 3.: Zestaw do infuzji płynów bez specjalnych wymagań materiałowych do pomp objętościowych Medima. PCW bez ftalanów (DEHP-free), bez lateksu (latex-free), długość: 285 cm, całkowita objętość zestawu 22 ml; zintegrowana igła biorcza. Odpowietrznik, z filtrem antybakteryjnym i zatyczką. Komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm. Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC). Zawór rolkowy. Port igłowy - dolna część zestawu. Męski łącznik Luer Lock. Zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym. (1op=100szt); 4.: op; 5.: 10
[5 empty] | Razem:63 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 64
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 64
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość żądana | Cena jednostkowa netto za jednostke miary | Wartość sprzedaży netto | VAT | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
stawka %
1 | Butelka do odsysania ran poj. 250 ml. |  | 3.: sterylna, z harmonijką, kompatybilna z drenami od 6F do 32F, opakowanie typu folia-papier; 4.: opak; 5.: 2500
2 | Butelka do odsysania ran poj. 400 ml. |  | 3.: sterylna, z harmonijką, kompatybilna z drenami od 6F do 32F, opakowanie typu folia-papier; 4.: opak; 5.: 4900
[6 empty] | Razem:64 |  | -
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 65
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 65
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość | Jednostka miary oferowanego przedmiotu zamówienia | Oferowana ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | Igła filtracyjna jednorazowa | apirogenna, eliminująca zanieczyszczenia cząsteczkami szkła przy aspiracji ze szklanych ampułek, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów dla efektywnej filtracji szkła, metalu, gumy i innych zanieczyszczeń a'100 szt | op | 20
2. | Koreczek typu "combi" | zapewniajacy bezpieczne uszczelnienie końcówki typu Luer-Lock, kolor dowolny a'100 szt | op | 300
3. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 10 ml | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 10ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 0,5ml, przedłużona do 12ml, sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony nazwą własną i logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a'100 szt | op | 60
4. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 20 ml | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 20ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 1,0 ml, przedłużona do 24ml, sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony nazwą własną i logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a'100 szt | op | 200
5. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 3 ml | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 2ml, 3- częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 0,1ml, przedłuzona do 3ml,sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony nazwą własną i logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a'100 szt | op | 60
6. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 5 ml | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 5ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 0,2ml, przedłuzona do 6 ml, sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony nazwą własną i logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a'100 szt | op | 60
7. | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 50 ml | Strzykawka jałowa jednorazowego użytku o pojemności 50ml, 3-częściowa typu Luer-Lock, skala pomiarowa co 1,0, przedłużona do 60ml, sterylna. Strzykawka musi mieć stożek usytuowany centralnie, przeźroczysty cylinder, pierścień ograniczający wysuwanie się tłoka, podziałkę skali rozszerzoną, nieścieralną, dobrze czytelną, wycechowaną w mililitrach, bezlateksowy gumowy tłok, cylinder strzykawki oznaczony nazwą własną i logo producenta. Wykonana z polipropylenu. a'1 szt | szt | 30000
| RAZEM PAKIET NR 65: | [7 empty] | X
Dotyczy wszystkich pozycji:
*zamawiający dopuszcza przeliczenie opakowań, czyli dopusci strzykawki pakowane np. po 50 szt lub po 16 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.
*zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających kompatybilność strzykawek i innych produktów z grupą leków cytostatycznych
*Zamawiajacy dopuści również strzykawki /bez nazwy producenta wystepujacej bezposrednio na cylindrze/ pod warunkiem zachowania pozostałych zapisów SWZ zamawiajacego,
*zamawiajacy wymaga strzykawek o rozszerzonej skali dla każdej pozycji opisanej w pakiecie
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 66
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 66
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość | J.m. oferowanego przedmiotu zamówienia | Oferowana ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | Linia boczna, bursztynowa, z portem bezigłowym CairDrive, do przygotowywania leków antyblastycznych z zaworem jednokierunkowym na końcu | Linia boczna do przygotowywania leków antyblastycznych, bursztynowa, wykonana z poliuretanu (warstwa wewnętrzna) i PCV bez ftalanów (warstwa zewnętrzna), z portem bezigłowym o gładkiej powierzchni membrany, z zaworem jednok. na końcu, dług. 34-37 cm, z zaciskiem typu C, port bezigłowy o przepływie maksymalnym co najmniej 350ml/minutę, ilość aktywacji min. 400, refluks nie większy niż -0,004ml | szt | 50000
2. | Linia boczna, bursztynowa, z portem bezigłowym CairDrive i filtrem 0,2um, do przygotowywania leków antyblastycznych, z zaworem jednokierunkowym na końcu | Linia boczna z filtrem do przygotowywania Paclitaxelu, bursztynowa, wykonana z poliuretanu (warstwa wewnętrzna) i PCV bez ftalanów (warstwa zewnętrzna), z portem bezigłowym o gładkiej powierzchni membrany, z zaworem jednok. na końcu, dług. 34-38 cm, z zaciskiem typu C, port bezigłowy o przepływie maksymalnym co najmniej 350 ml/minutę, ilość aktywacji min. 400, refluks nie większy niż -0,004ml | szt | 35000
3. | Dren 4 drożny . | Zestaw do podaży grawitacyjnej, bursztynowy, 4 - drożny, 203 cm długości +/- 3 cm, linia dwuwarstwowa PCV (bezDEHP)/PU wyposażona w 4 porty boczne beziglowe o przepływie maksymalnym co najmniej 350 ml/min., ilość aktywacji min. 400, refluks nie większy niż -0,004 ml, o ciśnieniu wstecznym min. 2,6 bar, przy końcu lini kranik trójdrożny ze zintegrowany portem bezigłowym, precyzyjny regulator grawitacyjny z regulacją prędkości przepływu, z podwójną skalą – dla roztworów o różnych gęstościach (5-250ml/h dla 10% i 5-150ml/h dla 20%), z jednoznacznie zaznaczoną pozycją wyłączenia/zamknięcia przepływu (OFF) i pełnego otwarcia (OPEN), cylindryczny kształt, skrzydełka na obwodzie gwarantujące pewny chwyt i wygodną regulację nawet w środowisku o zwiększonej wilgotności | szt | 8000
| RAZEM PAKIET NR 66 : | [7 empty] | X
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 67
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
PAKIET Nr 67
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE POZ. NR 1 -2
1. dla poz.1 dokumentu potwierdzającego rejestrację jako produkt ochrony osobistej
2. dla poz. 1 i 2 po jednej sztuce próbki z dowolnego rozmiaru oferowanego asortymentu wraz z informacją zwierającą dane producenta, wskazania producenta, co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności.
3. dla poz. 1 i 2, dokumenty potwierdzające współczynnik AQL oraz zgodność z normą En-455 1-3
4. dla poz. 2, załączyć kartę katalogową i techniczną wystawioną przez producenta.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość sprzedaży netto | VAT % | Wartość sprzedaży brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | Rękawiczki neoprenowe, zarejestrowane jako produkt ochrony osobistej, do pracy z cytostatykami, |  | Rękawice bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest poliuretanem i silikonowana. Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest mikroteksturowana, chlorowana i silikonowana. Mankiet prosty. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,185 mm na palcu, 0,175 mm na dłoni, 0,160 mm na mankiecie. Długość ( minimalna ) 305 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( wartosc średnia) 13,1 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( wartośc średnia ) 15,5 N. Wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 940 %, po starzeniu 865 % ( wartości średnie). AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii - dostępne czasy przełomu zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-3, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421, EN 420. Rękawica typu A wg. EN ISO 374- 1:2016. Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425 (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowanie GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 6,0 do 9,0. | para | 7000
2. | Rękawica chirurgiczna, lateksowa |  | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia wykonana z polimeru powlekanego powłoką, która pozwala na szybkie i łatwe zakładanie rękawic na wilgotne i suche dłonie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet prosty z opaską na końcu. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa ) 0,22 mm na palcu, 0,20 mm na dłoni, 0,20 mm na mankiecie. Długość ( typowa ) 290 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem ( typowa siła przy rozdarciu ) 19,3 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu ( typowa siła przy rozdarciu ) 16,4 N. Poziom protein 30 μg/g lub mniej łącznych protein podlegających ekstrakcji. AQL ( ostateczna kontrola produkcyjna ) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 420. Oznaczenie CE zgodne z MDD 93/42/EWG (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (25 kGy). Rozmiary od 5,5 do 9,5. | para | 15000
3. | Rękawica chirurgiczna NON-LATEX |  | Rękawice chirurgiczne,bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze zielonym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia wykonana z polimeru powlekanego powłoka ułatwiającą zakładanie rekawic. Zewnetrzna powierzchnia rękawic teksturowana. mankiet prosty, rekawica do stosowania jako rekawica zewnetrzna lub wewnetrzna, AQL 0,65 Przetestowanie do uzytku z lekami stosowanymi do chemioterapii zgodnie z ASTM D6978, rekawice spełniają normy EN ISO 374-1:2016 TYP A; rozmiary od 6,0 do 8,5. | para | 350
Pakiet 67: | [7 empty] | X |  | X | X
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF

## 68
załącznik nr 5 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY
| znak sprawy: | DZP.271.11.2023
Pakiet Nr 68
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Żądana ilość | J.m. oferowanego przedmiotu zamówienia | Oferowana ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | Dren długi 3 drożny z dodatkowym portem bocznym i kranikiem, bursztynowy . | linia infuzyjna bursztynowa, matowa, z wyczuwalną teksturą antypoślizgową, ułatwiajacą uchwyt o długosci 181cm do podawania cytostatyków z dwoma bocznymi portami bezigłowymi do podłaczenia pojemnika z lekiem , ułożonymi naprzemiennie. Porty dostepu w postaci zaworów bezigłowych z płaską powierzchnią do dezynfekcji, niewymagajace dodatkowego koreczka. Linia odpowiednia do podaży z worków i butelek, w linni zacisk zatrzaskowy, zacisk rolkowy z miejscem na podwieszenie drenu, w dystalnej części dodatkowy zawór do dostrzyknięć, nad zaworem zastawka antyzwrotna uniemosliwiająca cofanie się leku w górę drenu. dren z poliuretanu. objętość wypełnienia 11,6ml. Przyrząd nie zawiera DEHP. | szt | 16000
| Pakiet nr 68: | [7 empty] | X
Formularz podpisany przy pomocy podpisu elektronicznego
dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF