# 31 Baza Lotnictwa Taktycznego                          Poznań, dnia …….. października 2021r.

- ul. Silniki 1, 61– 325 Poznań

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na „DOSTAWĘ WIDEOSKOPU”

Oznaczenie sprawy ZP 51/X/21

Dowódca 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzenia ww. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego postanowił:

- Wybrać najkorzystniejszą ofertę na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp w oparciu 
o kryterium oceny określonym w dokumentach zamówienia (tj. cena – 100 %) i udzielić zamówienia Wykonawcy Everest Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno;

- Odrzucić ofertę Wykonawcy Olympus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Podstawa prawna: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Podstawa faktyczna: oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia

W Dziale III pkt 4 SWZ zamawiający wskazał, że określenie przedmiotu zamówienia w kol. nr 6 musi jednoznacznie identyfikować oferowany asortyment. Wykonawca w złożonym formularzu cenowym zaoferował wideoskop firmy OLYMPUS model iPLEX NX/IV9635N-MDS. Po dokonaniu analizy zgodności oferowanego wideoskopu na stronie internetowej producenta, gdzie wymienione są wszystkie jego parametry techniczne  stwierdzono, że nie spełnia on wymogów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w kol. nr 2 formularza cenowego w zakresie:

1).	Jednostka bazowa wyposażona jest w jeden akumulator, wymagane dwa akumulatory;

2).	Brak informacji o zaoferowaniu dodatkowych obiektywów wymaganych przez zamawiającego - jednostka bazowa bez dodatkowych obiektywów nie zapewnia możliwości wykonywania obserwacji na wprost w zakresie odległości od 7 mm, nie zapewnia możliwości wykonywania obserwacji bocznej w zakresie odległości od 7 mm, nie pozwala na realizację pomiarów punkt-punkt, punkt-linia, głębokości, powierzchni.

3). Wideoskop posiada zgodność ze standardem wojskowym MIL-STD-810G, a wymagana była zgodność z normą MIL-STD-810H, która zaostrza wymagania w stosunku do poprzedniej wersji MIL-STD-810G.

W świetle powyższego zaproponowane urządzenie (stacja bazowa  IPLEX NX/IV9635N-MDS) nie spełnia warunków zamówienia.

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty i otrzymały punktację jak poniżej:

| OFERTA NR 1 | OFERTA NR 2 |
| --- | --- |
| Everest Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Geodetów 176, 05-500 Piaseczno | Olympus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa |
| 100 PKT | OFERTA ODRZUCONA |

DOWÓDCA

wz. płk Radosław ŚNIEGÓŁA

Wyk. Małgorzata Treumann

Dnia 15.10.2021r.

Teczka 2612    B5