## aktualny
załącznik nr 1a do SWZ |  | ZP/92/ZCO/2025
Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Pakiet nr 2 - Videolaryngoskop
producent ………………...……………….
model/ typ…………………...……...……
rok prod…………………………………….
pochodzenie ……………………………….
| Lp | Parametr wymagany* | Warunek graniczny | Parametr oferowany - podać nr strony w załączonym materiale informacyjnym potwierdzającym spełnienie parametru. W przypadku innego nazewnictwa udokumentować toźsamość**
Videolaryngoskop 1 szt.
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2025 | Tak
| 2 | Aparat umożliwiający wykonywanie trudnej intubacji pacjenta pod kontrolą kamery, jak również intubację pacjenta przytomnego | Tak
| 3 | Monitor mały min 3,5’’o następujących parametrach: - Akumulator zapewniający ponad 3 – godzinną pracę urządzenia - Waga około 85 g – Przycisk włącz/wyłącz - Wodoszczelny min. IPX4, można czyścić środkiem na bazie alkoholu lub chloru. - Wymiary monitora: szer/wys/gru - 60mmx89mmx13mm +/-3 mm - Bateria - Litowo-jonowa 3,7V 1500mAh - Ładowanie przez mikro USB - Rozdzielczość – min 480x320 PIKSELI - W komplecie stacja ładująca, kabel zasilacza - długość min 1 m, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu - Stacja ładująca - kompatybilna z wyświetlaczem min 3,5" | Tak
| 4 | Rękojeść wraz z łyżką laryngoskopową jednorazowego użytku kompatybilna z oferowanym videolaryngoskopem: - sterylna, jednorazowego użytku - wykonana z metalu - posiadająca wbudowane zabezpieczenie przeciwmgłowe, system obrazowania, który posiada ogniskową, pole widzenia oraz pole oświetlenia zoptymalizowane pod kątem uzyskania lepszego obrazu budowy głośni. - materiał łyżki wykonany ze specjalnego włókna kompozytowego, minimalizującego ryzyko powstawania refleksów świetlnych, oraz poprawia skuteczność intubacji przy suchym języku pacjenta. -posiadająca możliwość pochylenia ekranu do 70’ . | Tak, podać
| 12 | Rękojeść z łyżką laryngoskopową w rozmiarach : 00,0,1- ŁĄCZNIE 15 SZTUK | Tak, podać
| 13 | Rękojeść z łyżką laryngoskopową w rozmiarach 1,2,3,4 oraz 3,5 po 1 opakowaniu ( 10 szt w op) każdego rozmiaru | Tak, podać
WARUNKI GWARANCJI
| 1 | Pełna gwarancja zapewniona przez autoryzowany serwis producenta min. 24 m-ce | Tak, podać
| 2 | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca składa dokumenty wskazane w Rozdziale VII SWZ , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | Tak
| 3 | Instrukcja obsługi urządzenia oraz instrukcja w zakresie mycia i dezynfekcji sprzętu w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej, certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do obrotu i używania prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - wraz z umową. | Tak
| 4 | Szkolenie z obsługi w siedzibie Zamawiającego | Tak
| 5 | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę. | Tak
| 6 | Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak
| 7 | Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | Tak
| 8 | Reakcja serwisu w ciągu 2 h w dni robocze w godz. 7-17 od chwili zgłoszenia awarii w czasie trwania gwarancji (przez reakcję rozumie się kontakt telefoniczny) | Tak
| 9 | W przypadku braku możliwości naprawy w terminie 5 dni roboczych Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy tego samego typu na cały okres naprawy | Tak
| 10 | Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji | Tak
| 11 | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe | Tak, po 2 naprawach- wymianach tego samego podzespołu
| 12 | W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny przez okres trwania gwarancji, obejmujący wykonanie bezpłatnych przeglądów okresowych zgodnie z wymogami producenta oraz napraw w pełnym zakresie bez względu na przyczynę wystąpienia usterki. Wszelkie koszty ( w tym koszty elementów zużywalnych) związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami gwarancyjnymi, oględzinami, ekspertyzami, transportem, dojazdami ponosi Wykonawca. | Tak, podać
| 13 | Wykonawca zapewni autoryzowany serwis dostarczonego sprzętu, części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres min. 10 lat | Tak, podać
| 14 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla Zamawiającego (najbliższy) punkt napraw (adres, telefon, e-mail) | Tak
| 15 | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych wpisać „Nie dotyczy”) | Tak
| 16 | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz czynności i części) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | Tak
| 17 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych? Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta i wpisać w paszport techniczny. Jeżeli NIE - wpisać do paszportu " przegląd nie wymagany" | Tak
| 18 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) wraz z wpisem o instalacji sprzętu, dopuszczeniu do pracy, przeszkoleniu personelu, oraz datą następnego przeglądu. | Tak
UWAGA: Dokument podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym