Numer referencyjny postępowania:
ZP.272.09.2022
Załącznik nr 2.1 do SWZ (dot. Części 1)

FORMULARZ CENOWY
ORAZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą w podziale na części” w zakresie CZĘŚCI 1- Dzierżawa analizatora do morfologii krwi wraz z odczynnikami na okres 24 miesięcy, oferujemy dostawę, spełniającego nw. wymagania:

Tabela nr 1
Lp.	PARAMETRY WYMAGANE	Parametr wymagany/ Odpowiedź wymagana	Parametr oferowany przez Wykonawcę/ / Odpowiedź oferowana
Producent (marka) .................................................................................................. (Należy podać) / Model ...................................................................................................................... (Należy podać)
1	Automatyczny analizator hematologiczny z 5-cio parametrowym rozdziałem leukocytów (5-Diff).	TAK	TAK/NIE / ......................
2	Zastosowanie fluorescencyjnej cytometrii przepływowej do zliczania i rozdziału krwinek.	TAK	TAK/NIE / ......................
3	Parametry raportowane na wyniku: MCV, MCH, MCHC,PLT, NEUT%#, LYMPH%#, MONO%#, EO%#, BASO%#, RDW-SD, RDW-CV, MPV, P-LRC,PDW, PCT, IG%#,MicroR,MacroR w tym RBC, HCT, HGB, PLT,WBC jako parametry mierzone. Retikulocyty w wartościach bezwzględnych i w %.	TAK	TAK/NIE / ......................
4	Możliwość pomiaru płytek krwi metodą optyczną. Wyniki pomiaru płytek tą metodą powinny być mierzone i wysyłane do systemu informatycznego jako parametr diagnostyczny.	TAK	TAK/NIE / ......................
5	Parametry retikulocytarne dające na wyniku ocenę ich ilości zarówno w wartościach bezwzględnych jak i w %; stężenie HGB w RET, IRF (z odziałem na:LRF;MFR;HFR). Wszystkie uzyskane wyniki, jako parametry diagnostyczne, raportowane do systemu informatycznego.	TAK	TAK/NIE / ......................
6	Możliwość zliczania cytozy w płynach z jam ciała minimum w zakresie: liczby krwinek białych ze zróżnicowaniem na komórki jedno- i wielojądrzaste z wyliczeniem wartości względnych i bezwzględnych, liczby krwinek czerwonych oraz przesłanie tych danych do systemu informatycznego.	TAK	TAK/NIE / ......................
7	Aparat wyposażony w monitor kolorowy i drukarkę.	TAK	TAK/NIE / ......................
8	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej.	TAK	TAK/NIE / ......................
9	Możliwość zaprogramowania danych pacjenta w analizatorze.	TAK	TAK/NIE / ......................
10	Możliwość podłączenia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego (współpraca z siecią komputerową dwukierunkowa). Wykonawca pokryje koszty podłączenia analizatora do sieci informatycznej PROMETEUSZ.	TAK	TAK/NIE / ......................
11	Wydajność minimum 50 ozn/godz. w trybie CBC+ 5 DIFF.	TAK	TAK/NIE / ......................
12	Liniowość bez rozcieńczania próbki minimum do: WBC – do co najmniej 400 tys./µL,HGB- do min.25g/dl, RBC do min.8 mln /µL, PLT – do min.4 mln /µl.	TAK	TAK/NIE / ......................
13	Możliwość zdefiniowania różnych norm w zależności od wieku i płci pacjenta.	TAK	TAK/NIE / ......................
14	Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2017, sprawny technicznie, po obowiązkowych przeglądach.	TAK	TAK/NIE / ...................... / należy podać
15	Flagowanie wyników patologicznych z komunikatami opisującymi typowe patologie.	TAK	TAK/NIE / ......................
16	Populacja WBC przedstawiona za pomocą kolorowych histogramówi skatergramów.	TAK	TAK/NIE / ......................
17	Objętość aspirowanej próbki do oznaczeń CBC+5 DIFF nie większa niż 50 /µl (krew pełna ).	TAK	TAK/NIE / ......................
18	Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączenia komputera zewnętrznego) minimum 10000 wyników.	TAK	TAK/NIE / ......................
19	Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych.	TAK	TAK/NIE / ......................
20	Aparat z zaprogramowaną kontrolą jakości z graficznym przedstawieniem i statystyczną oceną wyników, możliwość przesyłania wyników kontroli do laboratoryjnego systemu informatycznego.	TAK	TAK/NIE / ......................
21	Zapewnienie w ramach umowy udziału w zewnętrznej kontroli jakości producenta, wyniki wysyłane on-line po każdym pomiarze.	TAK	TAK/NIE / ......................
22	Parametry wewnętrznej kontroli jakości wczytywane za pomocą kodu kreskowego, dyskietki lub innego nośnika informacji. / Jeden rodzaj materiału kontrolnego, wspólny dla CBC, CBC+5 DIFF, CBC+5 DIFF+RET. Materiał kontrolny kalkulowany zgodnie z terminem ważności na opakowaniu.	TAK	TAK/NIE / ......................
23	Możliwość drukowania wyników pacjenta, kontroli i raportów zbiorczych dotyczących próbek pacjentów i kontroli.	TAK	TAK/NIE / ......................
24	Aparat wyposażony w UPS podtrzymujący pracę aparatu minimum 20 minut.	TAK	TAK/NIE / ......................
25	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, w formie papierowej.	TAK	TAK/NIE / ......................
26	Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu aparatu (udokumentowane certyfikatami) oraz merytoryczne szkolenie dla lekarzy z zakresu interpretacji wyników badań.	TAK	TAK/NIE / ......................
27	Licznik hematologiczny dostarczony w ramach umowy.	TAK	TAK/NIE / ......................
28	Znak CE dla analizatora oraz wszystkich odczynników.	TAK	TAK/NIE / ......................
Uwaga: Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów skutkuje odrzuceniem oferty. / W przypadku, gdy w rubryce ,,Parametr oferowany przez Wykonawcę‘’ widnieje odpowiedź Tak/Nie - Wykonawca zobowiązany jest do określenia oferowanego parametru poprzez wybranie odpowiedzi Tak lub Nie. / W przypadku, gdy w rubryce ,,Parametr oferowany przez Wykonawcę‘’ widnieje odpowiedź ,,Należy podać…’’ – Wykonawca zobowiązany jest do opisania w tej rubryce oferowanego parametru.
Tabela nr 2
Lp.	PARAMETRY OCENIANE	Parametr oceniany /punktacja	Parametr oferowany (wypełnić/podać)
1	Osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych, z wydłużonym czasem pomiaru i rozdziału krwinek białych. Możliwość manualnego wyboru trybu w menu analizatora (parametr stanowi Kryterium oceny ofert – Parametry sprzętu).	Tak – 10 pkt. / Nie – 0 pkt.	TAK/NIE / ......................

Wpisanie w przypadku parametrów punktowanych odpowiedzi NIE, nie spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawcy zostanie przydzielone 0 punktów.
Tabela nr 3
Ilość badań	Ilość oznaczeń w ciągu 24 miesięcy
CBC	32 000
CBC + 5 DIFF	2 500
CBC+ RET	250
Kontrole	1 oznaczenie kontroli dziennie, naprzemiennie na 3 poziomach

Tabela nr 4
Lp.	Nazwa produktu	Nr katalogowy	Cena jedn. opakowania netto	Cena jedn. opakowania brutto	Liczba opakowań / sztuk na 24 miesiące	Wielkość opakowania	Wartość netto	Stawka VAT / %	Wartość brutto
	Odczynniki
1.
2.
3.
	Materiały eksploatacyjne
1.
2.
3.
4.
					Razem			x

W tabeli nr 4 należy umieścić odczynniki i kontrole, kalibratory oraz materiały eksploatacyjne (części zużywalne) w liczbie koniecznej do realizacji umowy.

Ilość odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca oblicza samodzielnie na podstawie Tabeli nr 3.

Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie analizatora po otwarciu, zgodnie z oficjalna instrukcją podaną na opakowaniu.

Tabela nr 5
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Ilość miesięcy	Cena netto / za miesiąc	Wartość netto	Stawka VAT / %	Wartość brutto
1	2	3	4	5 =(3x4)	6	7=(5+VAT)
1	Dzierżawa analizatora do / morfologii krwi, zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Tabeli nr 1	24
Razem

Tabela nr 6 - Podsumowanie
L.p.	Nazwa	Całkowita / wartość netto	Całkowita / wartość / brutto
1	Tabela 4
2	Tabela 5
	RAZEM