[image: image1.png]Fundusze

" Unia Europejska
Z€ Rzeczpospolita .
Suropeiske, NI Potska ’f Slaskie. peie s -

Program Regionalny






Załącznik nr 1 do SIWZ
po zmianach z dnia 22.06.2020r.

Formularz asortymentowo – cenowy

Zakup Aparatu RTG z ramieniem C dla potrzeb Bloku Operacyjnego
Znak sprawy: BZP.38.382-20.20
PAKIET NR 1 – Aparat RTG z ramieniem C 
	L.p.
	Wyszczególnienie
	J.m.
	Ilość
	Cena Jednostkowa netto
	Wartość netto
	Stawka VAT
	Wartość brutto
	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotycz)

	1.
	Aparat RTG z ramieniem C
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	


PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

	Lp.
	Nazwa parametru/podzespołu
	Parametr / Warunek wymagany
	Parametr / Warunek oferowany (podać zakres lub opisać)
	Ilość punktów możliwych do uzyskania

	1.
	Urządzenie fabrycznie nowe, min. 2020 r.
	TAK, podać
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	II
	GENERATOR 
	
	
	

	1.
	Moc generatora min. 2 kW max 3 kW
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	2.
	Typ generatora, wysokiej częstotliwości min. 40 kHz
	TAK, podać
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	3.
	Prąd skopii ciągłej/impulsowej min. 11mA 
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	4.
	Skopia pulsacyjna w zakresie min 1 -25 plusów/s
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	5.
	Kontrola czasu trwania pulsu min. W zakresie 10-28 ms
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	III.
	Lampa X-RAY
	
	
	

	1
	Lampa ze stacjonarną anodą –jednoogniskową lub dwuogniskową
	TAK, podać
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	2
	Totalna filtracja >4,0 mm Al
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	3.
	Ognisko jedno max 0,6 mm lub ognisko małe 0,5mm; duże 1,5 mm
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	4.
	Pojemność cieplna kołpaka  >1 100 kHU
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	5
	Szybkość chłodzenia anody >50 kHU/min
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	6
	Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem lub dwa uchwyty służące do sterowania kołami aparatu, hamowanie przyciskiem nożnym z obu stron aparatu, aretaż kół względem osi stołu z możliwością zahamowania.
	TAK, podać
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	7
	Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 6 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C, podać opisać rozwiązania zaoferowane lub Programowalny pedał nożny do wyzwalania fluoroskopii ciągłej, pulsacyjnej, oraz pojedynczej ekspozycji z automatycznym nagrywaniem oraz włącznik ręczny z tymi samymi funkcjonalnościami ,podać opisać rozwiązania zaoferowane
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	IV
	Wzmacniacz obrazu 
	
	
	

	1
	Średnica nominalna
23 cm
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	2.
	Ilość pól detektora obrazu min 3
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	3.
	Rozdzielczość wzmacniacza min. 1024 x 1024 lub rozdzielczość kamery CCD min 1024x2024
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	V 
	Monitor i tor wizyjny na jednym  wózku


	
	
	

	1.
	Dwa monitory 19”, kolorowe  TFT (min. 1000 cd/cm2, 1000:1)
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	2.
	Matryca obrazu zapamiętanego
min. 1024 x 1024 pikseli x 25bit
	TAK, podać 
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	3.
	Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia sali lub elektroniczna stabilizacja układu podświetlenia matrycy monitora.
	TAK, podać
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	4.
	Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.(DAP)
	TAK
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	VI
	Archiwizacja obrazów
	
	
	

	1.
	Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania.
	TAK
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	2.
	Archiwizacja obrazów w formacie TIFF
	TAK
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	VII
	Funkcjonalność 
	
	
	

	1
	Możliwość wyposażenia w bezprzewodowy programowalny przycisk nożny do skopii i zapisu
	TAK
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	VIII
	Inne wymagania 
	
	
	

	1
	Testy akceptacyjne i specjalistyczne 
	TAK
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	IX
	Wyposażenie:
	
	
	

	1.
	Instrukcja obsługi
	TAK
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	2.
	Karta gwarancyjna
	TAK
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert


	X Warunki gwarancji i serwisu:
	Oferowany okres gwarancji i inne:
	Ilość punktów możliwych do uzyskania

	1.
	Okres gwarancji, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego min. 24 miesiące max.60 miesięcy 
	TAK, należy podać jeden okres gwarancji, który będzie dotyczył każdej pozycji w pakiecie*
	…………………miesiące (cy)
	- 60 miesięcy – 40 pkt.;

- od 24 do 59 miesięcy – ilość punktów przyznana będzie według wzoru zawartego w Rozdziale 14 ust. 3. SIWZ

	2.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	TAK/NIE

podać adresy oraz telefony kontaktowe
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert

	3.
	Możliwość zgłaszania wad/usterek
	TAK podać numery telefonów i faksu i/lub  e-mail
	
	Parametr nie podlega ocenie w zakresie kryterium oceny ofert


* Jeżeli Wykonawca wpisze różne okresy gwarancji dla poszczególnych pozycji w pakiecie, wówczas Zamawiający uzna iż Wykonawca zobowiązuj się do udzielenia gwarancji na minimalny okres wynoszący 24 miesiące licząc od dnia podpisania bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
UWAGA:

1. W celu identyfikacji zaoferowanego sprzętu (spośród wielu dostępnych na rynku) oraz oceny jego zgodności z zapisami określonymi w SIWZ, w ofercie należy podać nazwę producenta, model, nr katalogowy oraz parametry oferowanego sprzętu medycznego,  umożliwiające jednoznaczną identyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia.

2. Załącznik wskazuje minimalne wymagania Zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast Wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

3. Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treść – stanowi on integralną część oferty – deklarację Wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treść zgodnie z wzorem określonym w SIWZ warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość, …………………………………., dnia …….…….2020r.

                                                                                                                                                                            ……………..………………….…………………………………………...


                                                                                                                                                                                                 podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

                                    do reprezentowania Wykonawcy


