#### Załącznik nr 1

……………………………………

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego mętnościomierza do Toruńskich Wodociągów                  Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-167 Lubicz Dolny.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.210.2023.TK |
| --- | --- |

| PRZEDMIOT PRZETARGU | Dostawa fabrycznie nowego mętnościomierza laboratoryjnego do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B,87-167 Lubicz Dolny. Szczegółowy zakres dostawy określa załącznik nr: 1 A. |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń REGON 871243538 NIP 956-20-18-145 e- mail : sekretariat@wodociagi.torun.com.pl www.wodociagi.torun.com.pl |  |
| WYKONAWCA | Nazwa Firmy:………………………………………………………………………………………………….………...…. Imię, Nazwisko:……………………………………………………………………………………………..………...… Adres (siedziba): Regon:……………………………………..…..…………NIP……….…………………….………….………… Telefon, tele/fax: adres e-mail: …………………………………………………………….…………………………..……..…… |  |
| CENA OFERTOWA W ZŁ. |  | NETTO |  |
|  | BRUTTO |  |
|  | Słownie netto:………………………………………………………………………………………………….……..… |
|  | Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………… |
| TERMIN DOSTAWY | Dostawa nastąpi do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. |

……………….., dnia …………………………. r.	Podpisy uprawnionych osób …………….……………

………………………………	        ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 2

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego mętnościomierza do Toruńskich Wodociągów                  Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-167 Lubicz Dolny.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.210.2023.TK |
| --- | --- |

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni.

- oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | od | do |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne

……………………….dnia……………………………..r.	Podpis i pieczęć Wykonawcy……………………………

Formularz cenowy – szczegółowy . 					      Załącznik nr 1 A

ZAMAWIAJĄCY:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35

87 – 100 Toruń

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowego mętnościomierza do Toruńskich Wodociągów                  Sp. z o.o. w Toruniu – Laboratorium Wody, ul. Dworcowa 1 B, 87-167 Lubicz Dolny.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.210.2023.TK |
| --- | --- |

Opis oferowanego mętnościomierza.

Ja, niżej podpisany:………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam/oświadczamy, że zaoferowany mętnościomierz laboratoryjnego produkcji ................................ model...................................typ...............................................posiada następujące parametry:

| Lp. | OPIS TECHNICZNY- WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO. |
| --- | --- |
| I. | Opis techniczny minimalnych parametrów jakościowych mętnościomierza. |
| 1. | Źródło światła: wbudowany laser 850 nm, maks 1,0 mW, klasa 2 (zgodność z IEC/EN 60825-1 i 21 CFR 1040.10, stosownie do normy Laser Notice nr 50) Zakres pomiarowy: 0-1000 NTU/FNU/ TE/F /FTU; 0-100 mg/l, 0-250 EBC Dokładność: ±2 % odczytu plus 0,01 NTU od 0–40 NTU; ±10% odczytu od 40–1000 NTU w oparciu o pierwszorzędowy formazynowy wzorzec mętności (przy 25°C) Rozdzielczość: 0,0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC / mg/l Powtarzalność: <40 NTU: 1% odczytu lub ±0,002 NTU na formazynie w temp. 25°C, zależnie od tego, która z wartości jest większa >40 NTU: 3,5% odczytu na formazynie w temp. 25°C Światło rozproszone: <10 mNTU Zakres temperatury pracy: 10-40°C Temperatura próbki: 4-70°C Warunki przechowywania: -30-60°C Wilgotność: 80% przy 30°C (bez kondensacji) Wymogi energetyczne: 100 - 240 VAC; 50/60 Hz Certyfikaty: CE; 1420492-000 (ISO) Klasa ochrony: IP 55 |
| II. | Wymagania |
| 1. | Laboratoryjny mętnościomierz laserowy zgodny z DIN EN ISO 7027 System samokontroli dokonywanej przed każdym uruchomieniem. System RFID do komunikacji z wzorcami oraz próbkami. Możliwość wyboru z listy co najmniej 5 krzywych kalibracyjnych. Możliwość wprowadzania własnych krzywych kalibracyjnych do 6 punktów w oparciu o samodzielnie przygotowany zestaw wzorców. Możliwość samodzielnego określenie wartości wzorca weryfikacyjnego wraz z dopuszczalnych odchyleniem wyrażanym w NTU lub %. Funkcja uśredniania wyniku pomiarowego. w oparciu o ustalony przez użytkownika czas pomiaru Funkcja pomiaru w trybie ciągłym również w oparciu o kuwetę przepływową. Funkcja pomiaru jednorazowego oraz pomiaru minimalnej odczytanej wartości. Funkcja pomiaru próbek szybko sedymentujących.Funkcja pomiaru w próbkach z zawartością pęcherzy powietrza bądź innego gazu. Możliwość komunikacji z urządzeniami peryferyjnymi poprzez sieć LAN lub rozwiązania chmurowe. System archiwizacji oraz edycji i dystrybucji danych w oparciu o system USB, LAN oraz rozwiązania chmurowe. |
| III. | Wyposażenie. |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim, zestaw formazynowych wzorców kalibracyjnych, spełniający wymagania PCA(10, 20 i 600 NTU), zestaw wzorców do sprawdzeń spełniający wymagania PCA (1 i 10 NTU), 4 kuwety na próbki, zasilacz, osłona przeciwpyłowa stojak na kuwet olej silikonowy do czyszczenia kuwet, czyściwo papierowe niskopylne Kimberly Clark KIMTECH SCIENCE białe 2x286 szt. |
| IV. | Dostawa i serwis. |
| 1. | Dostawca wraz z aparatem zapewni pierwsze uruchomienie wraz ze szkoleniem z obsługi zakończone protokołem z uruchomienia. Kolejno przegląd po 12 oraz 24 miesiącach liczonych od dnia uruchomienia wraz z kompletnym zestawem części zamiennych oraz eksploatacyjnych. |
| V. | Inne. |
| 1. | Gwarancja – min. 3 lata |
|  | Dostępność części zamiennych minimum 10 lat od instalacji urządzenia. |
|  | Szkolenie wdrożeniowe załogi w dniu instalacji urządzenia. |

..............................., dn. ...............................	r.	                         ..................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych