OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Dotyczy: | postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa spektrometru masowego do specjacji chemicznej aerozolu z analizatorem czasu przelotu” |
| --- | --- |

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagania minimalne | WYPEŁNIA WYKONAWCA poprzez odpowiednie wskazanie odpowiedzi TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowany parametr oraz jednoznacznie określa zaoferowany Sprzęt - urządzenia (spektrometr masowy, system osuszania próby oraz układ poboru próby) poprzez wskazanie nazwy, producenta, modelu, typu lub ewentualne innych cech koniecznych do jego jednoznacznego zidentyfikowania _________________________ Właściwa odpowiedź np. dla odpowiedzi TAK powinna zostać zaznaczona w następujący sposób: TAK/NIE lub TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| OFERUJEMY: |  |  | - Spektrometr masowy Nazwa producenta: .…………………… Typ: .……………………………… Model: …………………………… - System osuszania próby Nazwa producenta: .…………………… Typ: .……………………………… Model: …………………………… - Układ poboru próby Nazwa producenta: .…………………… Typ: .……………………………… Model: …………………………… |
| 1 | Spektrometr masowy | Spektrometr masowy do specjacji chemicznej aerozolu z soczewką aerodynamiczną umożliwiającą pomiar składu cząstek w czasie rzeczywistym | TAK / NIE |
|  |  | Wykorzystywana metoda analizy czasu przelotu (ToF) | TAK / NIE |
|  |  | Urządzenie przystosowane do długookresowej pracy w trybie ciągłym | TAK / NIE |
|  |  | Urządzenie posiadające wymienne soczewki do pomiarów PM1 oraz PM2.5 | TAK / NIE |
|  |  | Urządzenie wyposażone w wymienne układy odparowania (standardowy i parownik wychwytujący) | TAK / NIE |
| 2 | System osuszania próby | Osuszacz bazujący na membranie półprzepuszczalnej, np. nafion, działającej na zasadzie różnicy ciśnień parcjalnych pary wodnej | TAK / NIE |
|  |  | Osuszacz zdolny do pracy w trybie ciągłym - nie dopuszcza się osuszania powietrza dla membrany przy użyciu żeli krzemionkowych lub zamienników | TAK / NIE |
|  |  | Osuszacz jednorurowy | TAK / NIE |
|  |  | Układ zdolny do osuszenia powietrza poniżej 40% wilgotności względnej przy zewnętrznej temperaturze punktu rosy do 25°C, wewnętrznej temperaturze w kontenerze pomiarowym 22°C | TAK / NIE |
|  |  | Nie dopuszcza się ogrzewania powietrza próbki na żadnym etapie osuszania | TAK / NIE |
| 3 | Układ poboru próby | Układ musi usuwać opad atmosferyczny oraz kropelki mgły z próbki powietrza | TAK / NIE |
|  |  | Układ musi obejmować cyklon wstępnego odcięcia | TAK / NIE |
|  |  | Układ musi być wykonany z materiałów przewodzących, np. stal nierdzewna | TAK / NIE |
|  |  | Układ musi być wyposażony w przepływomierz pozwalający na kontrolę przepływu | TAK / NIE |
|  |  | Przepływ powinien być ciągle monitorowany i archiwizowany przez system sterowania instrumentu lub zewnętrzny system rejestrujący | TAK / NIE |
|  |  | Liczba Reynoldsa dla próbki powietrza poruszającego się w układzie poboru próby nie może przekraczać wartości 2000 – musi zostać zapewniony przepływ laminarny | TAK / NIE |
| 4 | Zakres mas do ładunku (m/z) | <= 400 AMU | TAK / NIE ……… AMU |
| 5 | Rozdzielczość pomiarów (M/ΔM) | >=250 M/ΔM | TAK / NIE ……… M/ΔM |
| 6 | Czas integracji widma | Integracja pojedynczego widma ≤ 30s | TAK / NIE Integracja pojedynczego widma ……… |
| 7 | Rozdzielczość czasowa danych | <=10 minut | TAK / NIE ……… minut |
| 8 | Przepływ aerozolu | 80 – 120 cm³ min⁻¹ | TAK / NIE ……… cm³ min⁻¹ |
| 9 | Zakres średnicy aerodynamicznej aerozolu | 70 – 700 nm (dla standardowej soczewki); | TAK / NIE ……… nm |
|  |  | 110 – 3500 nm (dla soczewki PM2.5) | TAK / NIE ……… nm |
| 10 | Progi wykrywalności DL (3σ, 10 min) | Związki organiczne ≤ 0,31 µg m⁻³ | TAK / NIE ……… µg m⁻³ |
|  |  | Siarczany ≤ 0,04 µg m⁻³ | TAK / NIE ……… µg m⁻³ |
|  |  | Azotany ≤ 0,09 µg m⁻³ | TAK / NIE ……… µg m⁻³ |
|  |  | Chlorki ≤ 0,06 µg m⁻³ | TAK / NIE ……… µg m⁻³ |
|  |  | Jony amonowe ≤ 0,19 µg m⁻³ | TAK / NIE ……… µg m⁻³ |
| 11 | Oprogramowanie | Licencja bezterminowa, nieodwołalna, bez ograniczeń terytorialnych | TAK / NIE |
|  |  | Zdalne aktualizacje przez min. 24 miesiące obejmujące: - aktualizacje funkcjonalności (rozszerzających możliwości oprogramowania), - aktualizacje bezpieczeństwa i poprawek systemowych, - wsparcia technicznego związanego z działaniem oprogramowania | Okres aktualizacji oprogramowania stanowi jedno z kryterium oceny ofert – Kryterium 2 Wykonawca zobowiązany jest do wyboru jednej z dostępnych opcji w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy |
| 12 | Komputer | Zintegrowany | TAK / NIE |
| 13 | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy, w tym wykonanie regularnych (min. 1 raz w roku przez cały okres trwania gwarancji) przeglądów serwisowych minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii Sprzętu, potwierdzonych raportem serwisowym zawierającym datę, zakres wykonanych czynności, wnioski i ewentualne zalecenia obejmującego diagnostykę, kontrolę stanu technicznego, monitorowanie parametrów pracy, weryfikację poprawności działania lub inne czynności serwisowe, wykonywane przez serwis Wykonawcy lub producenta. | Okres gwarancji stanowi jedno z kryterium oceny ofert – Kryterium 3 Wykonawca zobowiązany jest do wyboru jednej z dostępnych opcji w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy |
| 14 | Zdalne wsparcie techniczne i aplikacyjne w zakresie działania Sprzętu, projektowania eksperymentów pomiarowych, analizy i przetwarzania danych zgodnie z postanowieniami Umowy | 12 miesięcy | TAK / NIE |
| 15 | Instalacja, montaż i instruktaż, podłączenie i uruchomienie Sprzętu | Instalacja, montaż, podłączenie i uruchomienie Sprzętu + instruktaż obejmujący podstawowe kwestie dotyczące obsługi urządzenia oraz procedury uruchamiania i konfiguracji systemu w siedzibie Zamawiającego | TAK / NIE |
| 16 | Elementy niezbędne do prawidłowego uruchomienia i eksploatacji | Zestaw do generowania aerozolu testowego umożliwiający przeprowadzenie samodzielnej kalibracji bez konieczności wysyłania urządzenia do producenta | TAK / NIE |
|  |  | Na cały okres udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni: - zestaw 2 żarników wolframowych, - zestaw naprawczy pompy i wentylatorów, - kryza krytyczna, - filtry do zaworów przełączających, - filtry HEPA/zero, - komplety wymiennych zaworów, - komplety oringów | - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE - TAK / NIE |
| 17 | Wymagania w zakresie ograniczenia presji na środowisko | Zamawiający wymaga zastosowania materiałów wielokrotnego użytku lub biodegradowalnych poprzez minimalizację odpadów opakowaniowych. Zamawiający wymaga, aby urządzenie było dostarczone w opakowaniu trwałym, zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi, wykonanym z materiałów wielokrotnego użytku (np. skrzynia transportowa) lub biodegradowalnym, bez zastosowania styropianu lub innych trudnych do przetworzenia materiałów jednorazowych. | TAK / NIE |
| 18 | Aspekty środowiskowe (parametry opcjonalne oceniane w kryterium oceny ofert) | - Pompy wykorzystywane w oferowanym spektrometrze mają być wykonane w technologii bezolejowej, co eliminuje potrzebę stosowania i utylizacji olejów technicznych oraz redukuje ryzyko emisji lotnych zanieczyszczeń do atmosfery tj. • brak emisji oparów oleju i minimalizację ryzyka kontaminacji próbki; • redukcję odpadów niebezpiecznych (olejowych); • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne; - Wykonanie przez Wykonawcę regularnych (min. 1 raz w roku przez cały okres trwania gwarancji) zdalnych przeglądów serwisowych minimalizujących ryzyko wystąpienia awarii Sprzętu, potwierdzonych raportem serwisowym zawierającym datę, zakres wykonanych czynności, wnioski i ewentualne zalecenia obejmującego diagnostykę, kontrolę stanu technicznego, monitorowanie parametrów pracy, weryfikację poprawności działania lub inne czynności serwisowe, wykonywane przez serwis Wykonawcy lub producenta. Przez zdalny przegląd serwisowy Zamawiający rozumie: diagnostykę, kontrolę stanu technicznego, monitorowanie parametrów pracy, aktualizację oprogramowania, weryfikację poprawności działania lub inne czynności serwisowe, wykonywane przez serwis Wykonawcy lub producenta zdalnie, bez konieczności fizycznej obecności serwisanta w siedzibie Zamawiającego i bez potrzeby transportowania Sprzętu; - Producent spektrometru wdrożył system zarządzania środowiskowego, który pozwala na systematyczne ograniczanie negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju z normą 14001 lub równoważną potwierdzony odpowiednim certyfikatem | Aspekty środowiskowe - stanowią jedno z kryterium oceny ofert – Kryterium 4 Wykonawca zobowiązany jest do wyboru jednej z dostępnych opcji w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy |
| 19 | Termin dostawy | do 8 miesięcy | TAK / NIE |
| 20 | Raportowanie danych | Urządzenie musi mieć możliwość eksportu danych w formacie tekstowym | TAK / NIE |
| 21 | Kompatybilność | Ww. urządzenia (Sprzęt) i oprogramowanie musi być w pełni kompatybilne, gotowe do pracy tzn. jest kompletne ze wszystkimi podzespołami, częściami i materiałami niezbędnymi do jego uruchomienia i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych po stronie Zamawiającego. | TAK / NIE |

*niepotrzebne skreślić

UWAGA!

- Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

- Wykonawca jednoznacznie określa zaoferowany Sprzęt - urządzenia (spektrometr masowy, system osuszania próby oraz układ poboru próby)  poprzez wskazanie nazwy, producenta, modelu, typu lub ewentualne innych cech koniecznych do jego jednoznacznego zidentyfikowania.

Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.