LI.262.2.2023

Załącznik nr 5 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.2.4.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 4

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Pompa do kontrapulsacji | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Pompa do kontrapulsacji- 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022/2023 |
|  | Modułowa budowa pompy |
|  | Masa pompy bez wózka max. 25 kg. |
|  | Kolorowy, składany monitor LCD min. 12 ‘’ , możliwość odłączenia od konsoli w czasie transportu | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Ekran dotykowy z możliwością autoblokady do sterowania nastawami pompy |
|  | Prezentacja graficzna stanu wypełnienia balonu oraz napełnienia butli z helem |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |
|  | Praca pompy w trybach automatycznym i półautomatycznym |
|  | Dostępne tryby wyzwalania kontrapulsacji sygnałem EKG oraz z ciśnienia krwawego |
|  | Wyjście sygnału ciśnienia do zewnętrznego monitora |
|  | Wyście sygnału ciśnienia i EKG od zewnętrznego monitora do pompy |
|  | Zakres częstotliwości pracy pompy pozwalający na kontrapulsację w zakresie min. od 15 do 214 bpm |
|  | Drukarka termiczna |
|  | Wyświetlenie danych na monitorze oraz wydruk z wbudowanej drukarki termicznej |
|  | Dla wszystkich parametrów alarmy dźwiękowe i optyczne m.in.: wyciek helu, niskie ciśnienie helu, utrata wyzwalania EKG, odklejanie elektrod, nieprawidłowość komputera sterującego pracą pompy |
|  | Menu kontekstowe dotyczące alarmów w języku polskim, wyświetlane na ekranie dotykowym pulpitu sterowniczego bez zasłaniania odczytów krzywych pacjenta na ekranie głównym | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Samotestowanie urządzenia w czasie uruchamiania oraz w trakcie pracy w tym weryfikacja ciśnienia panującego gazu |
|  | Pompa wyposażona w kontrolę ilości helu w układzie cewnika z automatycznym uzupełnieniem braków z powodu dyfuzji gazu |
|  | Oprogramowanie do wykrywania zaburzeń rytmów serca i wyzwalania załamkiem R w przypadku migotania przedsionków |
|  | Oprogramowanie automatycznego wyboru trybu wyzwalania kontrapulsacji |
|  | Ciągła kontrola jakości sygnału wszystkich odprowadzeń EKG z identyfikacją i komunikatami na wypadek awarii odprowadzenia |
|  | Automatyczne usuwanie pary wodnej z układu przez system osuszania bez zbiornika na kondensat |
|  | Pompa przystosowana do pracy z cewnikami wyposażonymi w światłowodowa transmisję sygnału ciśnienia |
|  | Kalibracja czujnika światłowodowego balonu po wprowadzeniu cewnika do pacjenta i podłączenie balonu pomy oraz automatyczne rekalibracje przy cyklach wymiany helu |
|  | Możliwość wymiany butli z helem w czasie pracy pompy, bez przerywania terapii |
|  | Urządzenie przystosowane do transportu szpitalnego, karetką i lotniczego | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Pompa zamocowana na wózku transportowym, wyposażonym w cztery skrętne koła z hamulcem min. 2 kół, z możliwością szybkiego wypięcia pompy z wózka |
|  | Pompa posiadająca własne kółka po wypięciu z wózka transportowego |
|  | Pompa wyposażona w wewnętrzny zintegrowany zbiornik helu. |
|  | W zestawie do pompy znajduje się: butla z helem wielokrotnego użytku min. 3 szt., kabel EKG 5-cio odprowadzeniowy oraz papier do drukarki. |
|  | Zintegrowany z pompą detektor Dopplera do oceny naczyń w kończynach dolnych |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V ± 10 %, 50 Hz |
|  | Zasilanie akumulatorowe min. 3 godziny |
|  | Mocowanie zatrzaskowe na akumulator umożliwiające łatwą wymianę bez użycia narzędzi |
|  | Retraktor przewodu zasilającego 230V |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |